{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":6,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Jėgos instrumentai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Siūlomos prekės gamintojas, modelis ir kodas (jei taikoma)","Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["2.","Jėgos instrumentai stambiųjų kaulų chirurginėms operacijoms",null,null,null,"Jėgos instrumentai stambiųjų kaulų chirurginėms operacijoms"]
["2.1.","Jėgos instrumentas stambiųjų kaulų chirurginėms operacijoms, skirtas kaulų frezavimo, gręžimo funkcijoms, atliekant vidutinės ir didelės apimties ortopedines chirurgines kaulų procedūras","1","vnt.","Aygun, Karinca 206; M206-200, M206-309, M206-410","Jėgos instrumentas stambiųjų kaulų chirurginėms operacijoms, skirtas kaulų frezavimo, gręžimo funkcijoms, atliekant vidutinės ir didelės apimties ortopedines chirurgines kaulų procedūras"]
["2.1.1.","Instrumentas ir antgaliai autoklavuojami",null,null,null,"Instrumentas ir antgaliai autoklavuojami"]
["2.1.2.","Apsisukimų greitis ir kryptis tolygiai reguliuojami",null,null,null,"Apsisukimų greitis ir kryptis tolygiai reguliuojami"]
["2.1.3.","Yra padėtis, kurioje instrumentas saugiai išjungtas",null,null,null,"Yra padėtis, kurioje instrumentas saugiai išjungtas"]
["2.1.4.","Maksimalus apsisukimų greitis gręžiant ≥ 750 aps./min.",null,null,null,"Maksimalus apsisukimų greitis gręžiant 1200 aps./min."]
["2.1.5.","Maksimalus sukimo momentas frezavimui ≥ 16.0 Nm",null,null,null,"Maksimalus sukimo momentas frezavimui 22 Nm"]
["2.1.6.","Maksimalus apsisukimų greitis palėtintam gręžimui „reaming“  ≥ 250 aps./min.",null,null,null,"Maksimalus apsisukimų greitis palėtintam gręžimui „reaming“  300 aps./min."]
["2.1.7.","Gręžimo antgalis tinkamas grąžtams ≥ 7 mm diametro",null,null,null,"Gręžimo antgalis tinkamas grąžtams iki 7,4 mm diametro"]
["2.1.8.","Instrumentas maitinamas įkraunamais ličio arba NIMH akumuliatoriais, arba lygiaverčiais",null,null,null,"Instrumentas maitinamas įkraunamais ličio akumuliatoriais"]
["2.1.9.","Baterijos pakeitimas - nuspaudžiant užraktą baterijos dangtelio arba lygiavertis",null,null,null,"Baterijos pakeitimas - nuspaudžiant užraktą baterijos dangtelio "]
["2.1.10.","Komplektuojama su: 1. Jacobs arba lygiaverčio tipo gręžimo antgaliu ir rakteliu; 2. Akumuliatoriumi (akumuliatorius turi būti suderinamas su BBRAUN GA320 pakrovėju arba įrangos naudojimo laikotarpiui turi būti pateiktas pakrovėjas panaudai. ",null,null,null,"Komplektuojama su: 1. Jacobs arba lygiaverčio tipo gręžimo antgaliu ir rakteliu; 2. Akumuliatoriumi (akumuliatorius turi būti suderinamas su BBRAUN GA320 pakrovėju arba įrangos naudojimo laikotarpiui turi būti pateiktas pakrovėjas panaudai. "]
["2.2.","Jėgos instrumentas skirtas pjovimo funkcijoms, atliekant vidutinės ir didelės apimties ortopedines chirurgines kaulų procedūras","1","vnt.","Aygun; Karinka 206; M206-301","Jėgos instrumentas skirtas pjovimo funkcijoms, atliekant vidutinės ir didelės apimties ortopedines chirurgines kaulų procedūras"]
["2.2.1.","Instrumentas neatsiejamai sujungtas su osciliacinio pjovimo antgaliu",null,null,null,"Instrumentas neatsiejamai sujungtas su osciliacinio pjovimo antgaliu"]
["2.2.2.","Instrumentas autoklavuojamas",null,null,null,"Instrumentas autoklavuojamas"]
["2.2.3.","Osciliacijos kampas 4.0° ± 2° ",null,null,null,"Osciliacijos kampas 4.5° "]
["2.2.4.","Osciliacinio pjovimo antgalio fiksavimo kampas reguliuojamas 8 padėtyse",null,null,null,"Osciliacinio pjovimo antgalio fiksavimo kampas reguliuojamas 8 padėtyse"]
["2.2.5.","Yra padėtis, kurioje instrumentas saugiai išjungtas",null,null,null,"Yra padėtis, kurioje instrumentas saugiai išjungtas"]
["2.2.6.","Bepakopis maksimalus osciliacinio pjovimo greitis ≥ 13000 ciklų/min.",null,null,null,"Bepakopis maksimalus osciliacinio pjovimo greitis iki 14000 ciklų/min."]
["2.2.7.","Instrumentas maitinamas įkraunamais ličio arba NIMH akumuliatoriais, arba lygiaverčiais",null,null,null,"Instrumentas maitinamas įkraunamais ličio akumuliatoriais"]
["2.2.8.","Baterijos pakeitimas  - nuspaudžiant užraktą baterijos dangtelio arba lygiavertis",null,null,null,"Baterijos pakeitimas  - nuspaudžiant užraktą baterijos dangtelio "]
["2.2.9.","Komplektuojama su: 1. Geležčių komplektu – 20 vnt. (Siūlyti ne mažiau kaip 2 skirtingų dydžių geležtes, kurių storis ne didesnis kaip 0,4 mm, plotis ribose nuo 5 mm iki 30 mm - perkančioji organizacija dydžius pasirinks pagal poreikį); 2. Akumuliatoriumi (akumuliatorius turi būti suderinamas su BBRAUN GA320 pakrovėju arba įrangos naudojimo laikotarpiui turi būti pateiktas pakrovėjas panaudai. ",null,null,null,"Komplektuojama su: 1. Geležčių komplektu – 20 vnt. (Siūlyti ne mažiau kaip 2 skirtingų dydžių geležtes, kurių storis ne didesnis kaip 0,4 mm, plotis ribose nuo 5 mm iki 30 mm - perkančioji organizacija dydžius pasirinks pagal poreikį); 2. Akumuliatoriumi (akumuliatorius turi būti suderinamas su BBRAUN GA320 pakrovėju arba įrangos naudojimo laikotarpiui turi būti pateiktas pakrovėjas panaudai. "]
["2.3.","Gręžimo antgalis","1","vnt.","Aygun; Karinka 206; M206-309","Gręžimo antgalis"]
["2.3.1.","\"Jacobs\" tipo arba lygiavertis",null,null,null,"\"Jacobs\" tipo "]
["2.3.2.","Su rakteliu",null,null,null,"Su rakteliu"]
["2.3.3.","Autoklavuojamas",null,null,null,"Autoklavuojamas"]
[null,"Pildo tiekėjai, teikiantis akumuliatorių pakrovėjus panaudai",null,null,null,"Pildo tiekėjai, teikiantis akumuliatorių pakrovėjus panaudai"]
["2.4.","Pakrovėjas akumuliatoriams","1","vnt.","Aygun; Karinka 206; M206-227","Pakrovėjas akumuliatoriams"]
["2.4.1.","Akumuliatorių pakrovėjas privalo pateikti informacines indikacijas",null,null,null,"Akumuliatorių pakrovėjas pateikti informacines indikacijas"]
["2.4.2.","Siūlomas pakrovėjas turi būti dvivietis arba keturvietis: vienu metu turi krauti 2-4 akumuliatorius.",null,null,null,"Siūlomas pakrovėjas dvivietis : vienu metu gali krauti 2 akumuliatorius."]
["2.4.3.","Suderinamas su elektros tinklu 230 V, 50 Hz",null,null,null,"Suderinamas su elektros tinklu 230 V, 50 Hz"]
["2.4.4.","Panauda ne mažiau 9 metai",null,null,null,"Panauda 9 metai"]
[]
[]
[]
[null,"Tiekėjams leidžiama pateikti elektroniniu parašu patvirtintą gamintojo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais."]