„Multi-Drug“ narkotinių medžiagų

aptikimo greitojo testo taurelė (seilės)

Informacinis lapelis

Tik profesionaliai in vitro diagnostikai.

NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ IR SUVESTINĖ INFORMACIJA

„VivaDiag“ „Multi-Drug“ narkotinių medžiagų aptikimo greitojo testo taurelė (seilės) yra šoninio srauto chromatografinė imunologinė analizė, skirta kokybiniam narkotinių medžiagų ir metabolitų aptikimui seilių mėginiuose nenaudojant instrumentų. Testas yra skirtas bet kokiam žemiau pateiktų narkotinių medžiagų derinių aptikimui.

| Testas | Kalibratorius | Ribinė vertė (ng/mL) |
| --- | --- | --- |
| Amfetaminas (AMP) | Amfetaminas | 50 |
| Barbitūratai (BAR) | Sekobarbitalis | 50 |
| Benzodiazepinas (BZO) | Oksazepamas | 30 |
| Kokainas (COC) | Benzoilekgoninas | 20 |
| Metilendioksimetemfetaminas (MOMA) | 3,4-metilendioksi-metamfeteminas | 50 |
| Metamfetaminas (MET) | d-metamfetaminas | 50 |
| Morfinas (MOP/OPI) | Morfinas | 40 |
| Metadonas (MTD) | Metadonas | 30 |
| Tricikliniai antidepresantai (TCA) | Nortriptilinas | 100 |
| Marihuana (THC) | 11-nor-∆9-THC-9 COOH | 12 |

Šis testas gali aptikti kitus susijusius junginius. Žr. šiame informaciniame lapelyje pateiktą analitinio specifiškumo lentelę.

Šis tyrimas suteikia tik preliminarius analitinio tyrimo rezultatus. Norint gauti patvirtintus analizės rezultatus, turi būti naudojamas konkretesnis alternatyvus cheminis metodas. Dujų chromatografija ir masių spektrometrija (GC-MS) yra tinkamiausias patvirtinimo metodas. Bet kokio narkotinių medžiagų aptikimo testo rezultatui turi būti taikomas klinikinis įvertinimas ir profesionalus sprendimas, ypač kai naudojami preliminarūs teigiami rezultatai.

VEIKIMO PRINCIPAS

„VivaDiag“ „Multi-Drug“ narkotinių medžiagų aptikimo greitojo taurelė yra imunologinė analizė, pagrįsta konkurencinio surišimo principu. Narkotinės medžiagos, kurių gali būti seilių mėginyje, konkuruoja su atitinkamu narkotinių medžiagų konjugatu dėl prisijungimo vietų prie jų specifinių antikūnų.

Tyrimo metu seilių mėginys migruoja aukštyn, veikiant kapiliarams. Jei seilių mėginyje yra mažesnė nei ribinė narkotinės medžiagos koncentracija, ji neprisotina specifinio antikūno, padengto ant dalelių, prisijungimo vietų. Tada imobilizuotas narkotinių medžiagų konjugatas užfiksuoja antikūnais padengtas daleles ir konkrečios narkotinės medžiagos tyrimo linijos srityje atsiranda spalvota linija. Spalvota linija nepasirodo tyrimo linijos srityje, jei narkotinės medžiagos lygis viršija ribinę koncentraciją, nes ji prisotina visas ant dalelių padengto antikūno surišimo vietas.

Seilių mėginys, kuriame yra narkotinių medžiagų, nesukuria spalvotos linijos konkrečioje tyrimo linijos srityje dėl narkotinių medžiagų konkurencijos, o seilių mėginys, kuriame nėra narkotinių medžiagų, arba mėginys, kuriame narkotinių medžiagų koncentracija yra mažesnė už ribinę vertę, sukuria spalvotą liniją tyrimo linijos srityje. Norint atlikti procedūrinę kontrolę, spalvota linija visada bus rodoma kontrolinėje srityje, taip nurodanti, kad buvo įdėtas tinkamas mėginio tūris ir įvyko membranos nuvalymas.

MEDŽIAGOS

Kiekvieną testų rinkinį sudaro „Multi-Drug“ greitojo testo taurelė, seilių surinkimo prietaisas ir informacinis lapelis.

Reikalingos medžiagos, kurių nėra rinkinyje: laikmatis.

LAIKYMAS IR STABILUMAS

- Testo rinkinį laikyti vėsioje, sausoje vietoje 4-30°C temperatūroje. Laikyti atokiai nuo šviesos. Dėl temperatūros ir (arba) drėgmės, esančios už nurodytų sąlygų ribų, rezultatai gali būti netikslūs.

- Neužšaldyti. Testo rinkinį naudokite esant 15-30°C temperatūrai.

- Testo rinkinį naudokite tarp 10-90% drėgnumo.

- Nenaudokite testo rinkinio pasibaigus galiojimo laikui, atspausdintam ant dėžės ir folijos pakuotės.

Pastaba: visos galiojimo pabaigos datos yra spausdinamos metai-mėnuo-diena formatu. 2022-06-18 nurodo 2022 m. birželio 18 d.

ĮSPĖJIMAI, ATSARGUMO PRIEMONĖS IR APRIBOJIMAI

- Skirtas tik profesionaliai in vitro diagnostikai, draudžiama naudoti pasibaigus galiojimo laikui.

- Testas turi būti laikomas sandarioje pakuotėje, iki kol bus paruoštas naudoti.

- Visus mėginius reikia laikyti pavojingais ir su jais elgtis taip, tarsi juose būtų infekuotų medžiagų.

- Panaudotus testus būtina šalinti pagal galiojančias vietos taisykles.

- „VivaDiag“ „Multi-Drug“ narkotinių medžiagų aptikimo greitasis testas suteikia tik preliminarų analizės rezultatą. Norint gauti patvirtintus analizės rezultatus, turi būti naudojamas konkretesnis alternatyvus cheminis metodas. Dujų chromatografija ir masių spektrometrija (GC-MS) yra tinkamiausias patvirtinimo metodas.

- Techninės ar procedūrinės klaidos, taip pat kitos trukdančios medžiagos seilių mėginyje gali sukelti klaidingus rezultatus.

- Teigiamas rezultatas rodo narkotinių medžiagų ar jų metabolitų buvimą, bet nerodo intoksikacijos lygio, vartojimo būdo ar koncentracijos seilėse.

- Neigiamas testo rezultatas nebūtinai rodo, kad seilėse nėra narkotinių medžiagų. Neigiami rezultatai gali būti gaunami, kai seilėse yra narkotinių medžiagų, bet jų kiekis yra mažesnis už ribinę vertę.

- Testas neskiria tarp narkotinių medžiagų ir tam tikrų vaistų.

- Teigiamas rezultatas gali būti gaunamas vartojant tam tikrus maisto produktus ar maisto papildus.

MĖGINIŲ LAIKYMAS

Seilių mėginiai gali būti laikomi 2–8 °C temperatūroje iki 48 valandų prieš tyrimą. Ilgesniam laikymui mėginius galima užšaldyti ir laikyti žemesnėje nei -20°C temperatūroje. Užšaldytus mėginius prieš tyrimą reikia atšildyti ir išmaišyti.

MĖGINIO PAĖMIMAS IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Tiriamasis neturėtų valgyti, gerti ir nerūkyti bent 10 minučių prieš tyrimą. Prieš atlikdami testą palaukite, kol testo rinkinys ir mėginys pasieks kambario temperatūrą (15-30°C).

Mėginio paėmimas

- Mėginys turėtų būti surinktas naudojant seilių surinkimo prietaisą, pateiktą kartu su testo rinkiniu. Sekite detaliai nurodytas naudojimo instrukcijas, pateiktas žemiau. Joks kitas mėginių surinkimo prietaisas neturėtų būti naudojimas su šiuo testo rinkiniu.

- Gali būti naudojami bet kokiu paros metu paimti seilių mėginiai.

Mėginio tyrimas

- Iš folijos maišelio išimkite seilių surinkimo prietaisą (surinkimo kempinę) ir seilių taurelės testą ir įdėkite kempinę į burną. Valykite tarp vidinio skruosto ir liežuvio, kol tūrio indikatorius taps raudonas (paprastai tai užtrunka apie 3 minutes). Lengvai spausdami kempinę tarp liežuvio ir dantų, kempinė sugers seiles. Kai kempinė prisotinta, joje neturėtų būti sukietėjusių vietų.

Pastaba: Atlikite tyrimą ne vėliau kaip po 7 minučių, net jei tūrio indikatorius dar nepakeitė spalvos.

- Išimkite iš burnos prisotintą kempinę ir įdėkite ją į seilių taurelės testą. Atsargiai uždarykite testą dangteliu.

- Pastatykite bandymo taurelę vertikaliai ant lygaus paviršiaus ir įjunkite laikmatį. Įsitikinkite, kad taurelė išliks stovėdama vertikaliai visą tyrimo laiką.

- Užrašykite tyrimo atlikimo datą ir tiriamojo inicialus ant etiketės.

- Nuimkite nuplėšiamą etiketę.

- Rezultatus perskaitykite po 5 minučių. Neaiškinkite rezultatų po daugiau nei 10 minučių.

REZULTATŲ AIŠKINIMAS

Teigiamas: Rezultatas yra teigiamas, kai spalvota linija atsiranda kontrolinės linijos srityje (C), bet neatsiranda konkrečios narkotinės medžiagos tyrimo linijos srityje (T). Tai rodo, kad narkotinės medžiagos koncentracija mėginyje viršija tos konkrečios narkotinės medžiagos nustatytą ribinę vertę.

Neigiamas: Rezultatas yra neigiamas, kai viena spalvota linija atsiranda kontrolinės linijos srityje (C), o kita spalvota linija atsiranda tyrimo linijos srityje (T). Tai rodo, kad narkotinės medžiagos koncentracija mėginyje yra mažesnė už tos konkrečios narkotinės medžiagos nustatytą ribinę vertę.

Pastaba: Spalvos ryškumas tyrimo linijos srityje (T) gali skirtis, tačiau bet koks spalvos atspalvis tyrimo linijos srityje (T) turėtų būti laikomas neigiamu.

Nepavykęs: Kontrolinėje srityje (C) neatsiranda linija. Kontrolės aptinkami neatitikimai dažniausiai siejami su nepakankamu mėginio tūriu arba neteisingai atliktais testavimo veiksmais. Šiais atvejais reikia pakartoti atliktą testą, naudojant naują testo rinkinį. Jei problema išlieka, nenaudokite įtaiso ir kreipkitės į jo pardavėją.

KOKYBĖS KONTROLĖ

Kiekvienas testo rinkinys turi vidinės kontrolės priemonę. Spalvota linija, atsirandanti kontrolinėje srityje (C), yra kontrolės priemonė, kuri patvirtina, kad buvo išlaikytas testavimo įrankio funkcinis vientisumas ir testavimo veiksmai buvo atlikti teisingai. Kontrolės standartai su šiuo rinkiniu nepateikiami, tačiau rekomenduojama išbandyti teigiamą ir neigiamą kontrolę, kaip gerą laboratorinę praktiką, kurios metu būtų patvirtinti testavimo veiksmai ir patikrintas teisingas tyrimo atlikimas.

VEIKIMO CHARAKTERISTIKOS

- Tikslumas

„VivaDiag“ „Multi-Drug“ narkotinių medžiagų aptikimo greitojo testo klinikiniai tyrimų rezultatai buvo patikslinti naudojant seilių mėginius, kuriems buvo nustatyta narkotinių medžiagų koncentracija. Visi greitieji narkotikų testai parodė gerus rezultatus. Toliau pateiktoje lentelėje pateikiama tyrimo rezultatų santrauka. Vertės buvo suapvalintos:

| Parametras | Jautrumas | Specifiškumas | PPV* | NPV** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMP 50 | >99% | >99% | >99% | >99% |
| BAR 50 | >99% | >99% | >99% | >99% |
| BZO 30 | >99% | >99% | >99% | >99% |
| COC 20 | >99% | >99% | >99% | >99% |
| MDMA 50 | >99% | >99% | >99% | >99% |
| MET 50 | >99% | >99% | >99% | >99% |
| MOP 40 | >99% | >99% | >99% | >99% |
| MTD 30 | >99% | >99% | >99% | >99% |

| TCA 100 | >99% | >99% | >99% | >99% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| THC 12 | >83% | >99% | >99% | >96% |

- Analitinis jautrumas

Dalis mėginių, kuriuose nebuvo narkotinių medžiagų, buvo papildyti narkotinėmis medžiagomis, kurių ribinės vertės buvo ±50% ir ±25%. Rezultatai yra pateikti žemiau.

| Narkotinių medžiagų konc. (ribinė vertė) | n | AMP |  | BAR |  | BZO |  | COC |  | MDMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 0% ribinė vertė | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| -50% ribinė vertė | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| -25% ribinė vertė | 30 | 30 | 0 | 27 | 3 | 30 | 0 | 29 | 1 | 25 | 5 |
| ribinė vertė | 30 | 18 | 12 | 9 | 21 | 14 | 16 | 12 | 18 | 14 | 16 |
| +25% ribinė vertė | 30 | 2 | 28 | 3 | 27 | 4 | 26 | 2 | 28 | 4 | 26 |
| +50% ribinė vertė | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |

| Drug Conc. (Cut-off range) | n | MET |  | MOP |  | MTD |  | TCA |  | THC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 0% ribinė vertė | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| -50% ribinė vertė | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| -25% ribinė vertė | 30 | 30 | 2 | 28 | 2 | 30 | 28 | 19 | 11 | 30 | 0 |
| ribinė vertė | 30 | 13 | 17 | 10 | 20 | 10 | 10 | 13 | 17 | 10 | 20 |
| +25% ribinė vertė | 30 | 3 | 27 | 9 | 21 | 2 | 4 | 3 | 27 | 5 | 25 |
| +50% ribinė vertė | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |

- Analitinis specifiškumas

| Junginiai | Konc. (ng/mL) | Junginiai | Konc. (ng/mL) |
| --- | --- | --- | --- |
| AMFETAMINAS |  |  |  |
| d-amfetaminas | 50 | Fenterminas | 40,000 |
| l-amfetaminas | 4,000 | Parametoksiamfetaminas (PMA) | 125 |
| 3,4-metilendioksiamfetaminas | 150 | Tiraminas | 3,000 |
| BARBITURATAI |  |  |  |
| Sekobarbitalis | 50 | Barbitalis | 500 |
| Butalbitalis | 100 | Amobarbitalis | 400 |
| Fenobarbitalis | 400 |  |  |
| BENZODIAZEPINAI |  |  |  |
| Oksazepamas | 30 | Flunitrazepamas | 30 |
| Alprazolamas | 45 | Flurazepamas | 30 |
| Bromazepamas | 24 | Lorazepamas | 60 |
| Chlordiazepoksidas | 30 | Medazepamas | 30 |
| Klonazepamas | 120 | Nitrazepamas | 30 |
| Clorazepate | 60 | Nordiazepamas | 20 |
| Klorazepatas | 20 | Prazepamas | 60 |
| Diazepamas | 45 | Temazepamas | 25 |
| Estazolamas | 30 | Triazolamas | 45 |
| Desalkiflurazepamas | 25 |  |  |
| KOKAINAS |  |  |  |
| Benzoilekgoninas | 20 | Ekgoninas | 100,000 |
| Kokainas | 50 | Ekgonino metilo esteris | 10,000 |
| METILENDIOKSIMETAMINAS |  |  |  |
| 3,4–Metilendioksimetamfetaminas (MDMA) |  |  | 50 |
| 3,4–Metilendioksiamfetaminas (MDA) |  |  | 10, 000 |
| 3,4–Metilendioksietilamfetaminas (MDEA) |  |  | 800 |
| METAMFETAMINAS |  |  |  |
| d-metamfetaminas | 50 | l-Metamfetaminas | 400 |
| p-hidroksimetamfetaminas | 150 | Mefenterminas | 2,500 |
| 3,4–Metilendioksiamfetaminas (MDMA) |  |  | 100 |
| MORFINAS |  |  |  |
| Morfinas | 50 | 6-Monoacetilmorfinas | 50 |
| Kodeinas | 50 | Morfinas 3-β-D-gliukuronidas | 1,250 |
| Etilmorfinas | 1,040 | Norkodeinas | 1,040 |
| Hidrokodonas | 8,250 | Normorfonas | 16,250 |
| Hidromorfonas | 3,910 | Oksikodonas | 5,000 |
| Levorfanolis | 250 | Oksimorfonas | 16,250 |
| Prokainas | 2,500 | Tebainas | 1,040 |
| METADONAS |  |  |  |
| Metadonas | 30 | Fenciklidinas | 12,500 |
| Alfa-metadolis | 125 | Feniraminas | 25,000 |
| Biperidenas | 80,000 | 2-etiliden-1,5-dimetil-1-3,3-difenilpirolidinas (EDDP) | 10,000 |
| Doksilaminas | 12,500 |  |  |
| TRICYCLIC ANTIDEPRESSANTS |  |  |  |
| Nortriptilinas | 100 | Klomipraminas | 120 |
| Nordoksepinas | 100 | Doksepinas | 200 |
| Trimipraminas | 300 | Maprotilinas | 200 |
| Amitriptilinas | 45 | Prometazinas | 10,000 |
| Promazinas | 150 | Ciklobenzaprinas | 80 |

| Desipraminas | 20 | Norklomipraminas | 1,250 |
| --- | --- | --- | --- |
| Imipraminas | 10 |  |  |
| MARIHUANA |  |  |  |
| 11-nor-∆9-THC-9 COOH | 12 | ∆8-THC | 5,000 |
| Kanabinolis | 2,000 | ∆9-THC | 5,000 |
| 11-nor-∆8-THC-9 COOH | 10 |  |  |

KRYŽMINIS REAKTYVUMAS

Buvo atliktas tyrimas, siekiant nustatyti kryžminį testo reaktyvumą su junginiais dviejose skirtingose grupėse seilių mėginių. Vienoje seilių mėginių grupėje nebuvo narkotinių medžiagų, o kitoje seilių mėginių grupėje buvo aptiktos šios narkotinės medžiagos: amfetaminas, sekobarbitalis, benzoilekgoninas, 3,4-metilendioksi-metamfeteminas, d-metamfetaminas, morfinas, metadonas, marihuana. Šie junginiai, kurių koncentracija buvo 100 μg/mL, neparodė kryžminio reaktyvumo, kai jie buvo išbandyti naudojant „VivaDiag“ „Multi-Drug“ narkotinių medžiagų aptikimo greitojo testo taurelę (seilės).

|  | NĖRA KRYŽMINIO REAKTYVUMO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Acetofenetidinas | Kortizonas | Isokssuprinas | d-Pseudoefedrinas |
| N-acetilprokainamidas | l-kotininas | Ketoprofenas | Chinidinas |
| Acetilsalicilo rūgštis | Kreatinino | Labetalolis | Chininas |
| Aminopirinas | Deoksikortikosteronas | Loperamidas | Salicilo rūgštis |
| Amoksicilinas | Dekstrometorfanas | Meprobamatas | Serotoninas |
| Ampicilinas | Diklofenakas | Metoksifenaminas | Sulfametazinas |
| l-askorbo rūgštis | Diflunisalis | Metilfenidatas | Sulindakas |
| Apomorfinas | Digoksinas | Nalidikso rūgštis | Tetraciklinas |
| Aspartamas | Difenhidraminas | Naproksenas | Tetrahidrokortizonas, |
| Atropinas | Etil-p-aminobenzoatas | Niacinamidas | 3-Acetatas |
| Benzilo rūgštis | β-estradiolis | Nifedipinas | Tetrahidrokortizonas |
| Benzenkarboksirūgštis | Estrono-3-sulfatas | Noretindronas | Tetrahidrozolinas |
| Bilirubinas | Eritromicinas | Noskapinas | Tiaminas |
| d,l-bromfeniraminas | Fenoprofenas | d,l-oktopaminas | Tioridazinas |
| Kofeinas | Furosemidas | Oksalo rūgštis | d,l-tirozinas |
| Kanabidiolis | Gentizo rūgštis | Oksolino rūgštis | Tolbutamidas |
| Chloro hidratas | Hemoglobinas | Oksimetazolinas | Triamterenas |
| Chloramfenikolis | Hidralazinas | Papaverinas | Trifluoperazinas |
| Chlorotiazidas | Hidrochlorotiazidas | Penicilinas-G | Trimetoprimas |
| d,l-chlorfeniraminas | Hidrokortizonas | Perfenazinas | d,l-triptofanas |
| Chlorpromazinas | o-hidroksihipuro rūgštis | Fenelzinas | Šlapimo rūgštis |
| Cholesterolis | 3-hidroksitiraminas | Prednizonas | Verapamilis |
| Klonidinas | d,l-izoproterenolis | d,l-propanololis | Zomepirakas |

LITERATŪROS SĄRAŠAS

- Tietz NW. Textbook of Clinical Chemistry. W.B. Saunders Company. 1986; 1735

- Baselt RC. Disposition of Toxic Multi-Drugs and Chemicals in Man. 2nd Ed. Biomedical Publ., Davis, CA. 1982; 488

- Hawks RL, CN Chiang. Urine Testing for Drugs of Abuse. National Institute for Drug Abuse (NIDA), Research Monograph 73, 1986

SIMBOLIŲ RODYKLĖ