Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

AORTOS PROTEZŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Reikalavimai |  | Siūlomi reikalavimai / Kataloginis prekės Nr. (įrašo tiekėjas) | Gamintojas (įrašo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aortos protezai |  |  |  |  |
| 1.1. | Abdominalinės aortos stentgraftas sudėtingoms anatomijoms, esant aneurizmos kaklelio kampui iki 75° ir itin vingiuotoms klubinėms arterijoms | 1. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų (bifurkuoti): 1.1. Turi turėti galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; 1.2. Turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 1.3. Turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 124 mm iki 166 mm; 1.4. Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 23 mm iki 36 mm; 1.5. Klubinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 10 mm iki 28 mm; 1.6. Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 20F; 1.7. Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama kontralaterali klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema; 1.8. Klubinės arterijos dalis turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 82 mm iki 199 mm; 1.9 Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 10 mm iki 28 mm; 1.10. Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis diametras ne daugiau 16F; 1.11. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai. |  |  |  |
| 1.2. | Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, vienos klubinės atšakos | Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, vienos klubinės atšakos: 1. Turi turėti galimybę prijungti proksimalinį ir distalinį prailgintojus; 2. Turi turėti nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 3. Turi būti ne trumpesni nei 100 mm; 4. Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 23 mm iki 36 mm; 5. Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 20F; 6. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai. |  |  |  |
| 1.3. | Abdominalinių stentgraftų proksimalus prailgintojas | 1. Turi būti įvairių ilgių, nuo 45 mm (± 4 mm) iki 70 mm; 2.Turi turėti nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 3. Diametras turi būti įvairių dydžių, nuo 23 mm iki 36 mm; 4. Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 20F. |  |  |  |
| 1.4. | Abdominalinės aortos dalies stentgraftų distalinis (klubinis) prailgintojas | 1. Turi būti įvairių ilgių, nuo 80 mm (± 2 mm) iki 199 mm; 2. Diametrai turi būti įvairių dydžių, 10 mm - 28 mm, tiek cilindriniai, tiek konusiniai (skirtingo proksimalaus ir distalaus diametro); 3. Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 16F. |  |  |  |
| 1.5. | Didelio diametro introdiuseriai aortos stentavimui ir kitoms masyviom procedūroms atlikti | 1. Susideda iš introdiuserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus; 2.Introdiuserio ilgis ≥ 27 cm; obturatoriaus ilgis ≥ 40 cm; 3. Itin gero lankstumo, dengtas fidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035" viela; 4. Dydžiai: 14F; 16F; 18F. |  |  |  |
| 1.6. | Didelio diametro introdiuseriai aortos stentavimui ir kitoms masyviom procedūroms atlikti | 1. Susideda iš introdiuserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus; 2.Introdiuserio ilgis ≥ 27 cm; obturatoriaus ilgis ≥ 40 cm 3. Itin gero lankstumo, dengtas fidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035" viela; 4. Dydžiai: 20F; 22F; 24F; 26F. |  |  |  |
| 1.7. | Okliuderis su įvedimo sistema kontralateralios klubinės arterijos uždarymui | Okliuderis su įvedimo sistema kontralateralios klubinės arterijos uždarymui: 1. Išskleisto okliuderio diametrai turi būti nuo 8 mm iki 24 mm; 2. Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 18F. |  |  |  |
| 1.8. | Balioninis kateteris stentgrafto moduliavimui ir fiksacijai | - Ilgis 100 cm; - Diametras iki 46 mm; - Introdiuseris 12F. |  |  |  |
| 2. | Aortos protezai ir jų dalys |  |  |  |  |
| 2.1. | Abdominalinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) stentgraftas | Skirti abdominalinės aortos dalies aneurizmų gydymui. Pilvinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) endoprotezo kamienas. Suprarenalinė fiksacija. Išorinis endoprotezo karkasas – savaime išsiskleidžiantis plieno Z- formos stentas. Vidinė danga – poliesteris arba lygiavertė medžiaga. Dizainas: triguba modulinė sistema, sudaryta iš pagrindinio korpuso ir dviejų klubinių atšakų. Proksimalinis endoprotezo galas turi specialią atidengtą dalį dėl suprarenalinės fiksacijos. Pagrindinio kūno proksimalaus galo aktyvią suprarenalinę fiksaciją užtikrina laipsniškai išdėlioti ant nedengtos karkaso dalies kabliukai. Kūno proksimalus galas turi ne mažiau keturių auksinių rentgenokontrastinių markerių. Kūno kontralateralinė atšaka turi specialų « V » formos aukso rentgenokontrastinį žymeklį. Endoprotezo kūno ilgis pagal trumpąją atšaką nuo 82 mm iki 149 mm ir proksimalinis diametras nuo 22 mm iki 36 m. Įvedimo sistemos diametras nuo 18 F iki 22 F. Įvedimo sistemą sudaro išorinis lankstus introdiuseris, dengtas hidrofiline danga su vidiniu pozicionuojančiu komponentu, kuris privalo likti kaip atskiras introdiuseris aortos spindžio viduje po stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. Suderinamas su 0,035 colio diametro viela-pravedėju. Įvedimo sistema esant būtinybei leidžia repozicionuoti endoprotezą pusiau išskleistoje būsenoje. Įvedimo sistema leidžia kontroliuojamą stentgrafto kūno atpalaidavimą nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. Įvedimo sistema turi fiksuojančio suprarenaliną žiedą pravedėjo išpalaidavimo mechanizmą. Įvedimo sistema turi fiksuojančio ipsilateralinės atšakos distalinį galą pravedėjo išpalaidavimo mechanizmą. Turi turėti galimybę prijungti endoprotezą prailginančius komponentus Turi turėti galimybę būti konvertuojamas į vienos klubinės atšakos stentgraftą specialaus konverterio pagalba. Turi būti galimybė uždaryti klubinę arteriją specialiu klubiniu uždarikliu. Turi būti galimybė pritaikyti fenestruotą pagrindinį kūną esant trumpam aneurizmos kakleliui. Turi būti galimybė prijungti ipsi arba kontralateralinę koją su prijungiama vidinės klubinės arterijos atšaka. Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama kontralaterali klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema. Klubinės arterijos dalis turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 39 mm iki 122 mm. Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 9 mm iki 24 mm. Kontralateralios dalies įvedimo sistemos diametras ne daugiau 16F. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai. |  |  |  |
| 2.2. | Abdominalinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) stentgraftas mažo profilio | Skirti abdominalinės aortos dalies aneurizmų gydymui. Pilvinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) endoprotezo kamienas. Suprarenalinė fiksacija. Išorinis endoprotezo karkasas – savaime išsiskleidžiantis nitinolio atskirų karkaso žiedų stentas. Vidinė danga – poliesteris arba lygiavertė medžiaga. Dizainas: triguba modulinė sistema, sudaryta iš pagrindinio korpuso ir dviejų klubinių atšakų. Pagrindinis protezo kūnas turi žemą bifurkaciją, kuri suteikia išilginį protezo standumą. Proksimalinis endoprotezo galas turi specialią atidengtą dalį dėl suprarenalinės fiksacijos. Kūno proksimalus galas turi keturis auksinius rentgenokontrastinius markerius. Kūno kontralateralinė atšaka turi specialų « V » formos aukso rentgenokontrastinį žymeklį. Endoprotezo kūno ilgis pagal trumpąją atšaką nuo 70 mm iki 128 mm ir proksimalinis diametras nuo 22 mm iki 32 m. Įvedimo sistemos diametras nuo 16 F iki 17 F. Įvedimo sistemą sudaro išorinis lankstus introdiuseris, dengtas hidrofiline danga su vidiniu pozicionuojančiu komponentu, kuris privalo likti kaip atskiras introdiuseris aortos spindžio viduje po stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. Suderinamas su 0,035 colio diametro viela-pravedėju. Įvedimo sistema esant būtinybei leidžia repozicionuoti endoprotezą pusiau išskleistoje būsenoje. Įvedimo sistema leidžia kontroliuojamą stentgrafto kūno atpalaidavimą nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. Įvedimo sistema turi fiksuojančių suprarenalinį žiedą pravedėjų išpalaidavimo mechanizmą. Įvedimo sistema turi fiksuojančio ipsilateralinės atšakos distalinį galą pravedėjo išpalaidavimo mechanizmą. Turi turėti galimybę prijungti endoprotezą prailginančius komponentus Turi turėti galimybę būti konvertuojamas į vienos klubinės atšakos stentgraftą specialaus konverterio pagalba. Turi būti galimybė uždaryti klubinę arteriją specialiu klubiniu uždarikliu. Turi būti galimybė pritaikyti fenestruotą pagrindinį kūną esant trumpam aneurizmos kakleliui. Turi būti galimybė prijungti ipsi arba kontralateralinę koją su prijungiama vidinės klubinės arterijos atšaka. Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama kontralaterali klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema. Klubinės arterijos dalis turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 39 mm iki 122 mm. Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 9 mm iki 24 mm. Kontralateralios dalies įvedimo sistemos diametras ne daugiau 16F. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai. |  |  |  |
| 2.3. | Abdominalinės aortos dalies stentgraftų proksimalinės dalies prailgintojas | Vienkartiniai, sterilūs pilvinės aortos dalies endoprotezų proksimalinės dalies prailgintojai. Turi būti įvairaus ilgio, ilgiausias ne trumpesnis nei 73 mm. Turi būti įvairaus diametro, didžiausias – ne mažesnis nei 36 mm. Įvedimo sistemos didžiausias diametras turi būti ne didesnis nei 22 F. Suderinamas su 0,035 colio diametro viela-pravedėju. Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą nuosekliai nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. |  |  |  |
| 2.4. | Abdominalinės aortos dalies stentgraftų distalinis prailgintojas | Vienkartiniai, sterilūs pilvinės aortos dalies endoprotezų distaliniai prailgintojai (kontralateralinė koja). Turi būti įvairaus ilgio, ilgiausias – ne trumpesnis nei 122 mm. Turi būti įvairaus diametro, didžiausias – ne didesnis nei 24 mm. Skirti abdominalinės aortos endoprotezo kamieno ir kontralateralinės kojos prailginimui. Įvedimo sistemos mažiausias diametras turi būti nuo 14 F iki 16 F. Įvedimo sistemą sudaro išorinis lankstus introdiuseris, dengtas hidrofiline danga su vidiniu pozicionuojančiu komponentu, kuris privalo likti kaip atskiras introdiuseris aortos spindžio viduje po stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. Suderinamas su 0,035 colio diametro viela-pravedėju. Įvedimo sistema turi rentgenkonstinį žymeklį, hidrofilinę dangą, hemostazinį vožtuvą ir nėra būtinas atskiro introdiuserio naudojimas. Išorinis endoprotezo karkasas – savaime išsiskleidžiantis nitinolio Z- formos vientisos vielos stentas. Vidinė endoprotezo danga – poliesteris arba lygiavertė medžiaga. Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą nuosekliai nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. |  |  |  |
| 2.5. | Abdominalinės aortos dalies stentgraftų klubinis prailgintojas su atšaka į vidinę klubinę arteriją | Skirti abdominalinės aortos endoprotezo kamieno ir kontralateralinės kojos klubinės dalies distaliniam prailginimui arba klubinės arterijos stentavimui išsaugant vidinės klubinės arterijos kraujotaką. Turi būti įvairių ilgių, nuo 45 mm iki 61 mm iki bifurkuotos dalies ir nuo 41 mm iki 58 mm žemiau bifurkuotos dalies. Diametrai distaliniame gale turi būti įvairių dydžių, nuo 10 mm iki 12 mm. Bifurkacijos atšakos diametras - 8 mm. Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 20 F. Įvedimo sistemą sudaro išorinis lankstus introdiuseris, dengtas hidrofiline danga su vidiniu pozicionuojančiu komponentu, kuris privalo likti kaip atskiras introdiuseris aortos spindžio viduje po stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. |  |  |  |
| 2.6. | Didelio diametro balionai | Coda tipo balioninis kateteris. Naudojamas laikinai uždaryti didesnę nei 24 mm kraujagyslę arba išplėsti kraujagyslės protezą. Kateterio diametras 9 F, ilgis 120 cm, skirtas darbui su 12 F introdiuseriu. Maksimalus baliono diametras 46 mm. |  |  |  |
| 2.7. | Didelio diametro kraujagyslių introdiuseriai | Diametras nuo 14F iki 24F. Ilgiai nuo 30 cm iki 55 cm. Įvedami su 0,035 colio ir 0,038 colio diametro viela. Su hemostaziniu vožtuvu ir diliatatoriumi. |  |  |  |
| 2.8. | Endovaskuliniai stambiųjų periferinių arterijų išplėtėjai | Skirti stambiųjų periferinių arterijų išplėtimui endovaskuliniu būdu, esant apsunkintam priėjimui dėl didelio diametro aortos stentų ar stentgraftų implantacijos. Turi būti įvairaus diametro nuo 14F iki 26F, 45 cm ilgio ir dengti hidrofiline danga, tinkami 0,035 vielai. |  |  |  |
| 2.9. | ,,Lunderquist" tipo didelio stangrumo viela | Didelio kietumo "Extrastiff" viela skirta aortos ir didelio diametro stentgraftų implantacijoms. Ilgis turi būti įvairus 180 cm, 260 cm ir 300 cm. Diametras 0,035”. Lankstus vielos galiukas įvairių modifikacijų - tiesus, viengubos arba dvigubos kreivės. Lankstaus vielos galiuko ilgis 4 cm ir 7 cm. |  |  |  |
| 2.10. | Kateteriai skirti sudėtingoms aortos stentgraftų kaniuliacijoms | Van Schie Beacon Tip dizaino kateteriai, skirti sudėtingoms aortos stentgraftų kaniuliacijoms, su rentgenokontrastiniu ir šilumai jautriu galiuku. Kateterio korpusas iš nailono, sutvirtintas pintomis plieno vijomis. Kateterio diametras 5F, dengtas aktyvia hidrofiline danga, pralaidumas 32 ml/s, turi atlaikyti ne mažiau 1200 PSi slėgį. Kateterio ilgis nuo 40 cm iki 65 cm, suderinamas su 0,035 viela. Privalo būti skirtingos galiukų konfigūracijos ne mažiau 5 tipų pasirinkimo galimybė pagal anatomines situacijas |  |  |  |
| 2.11. | Rinkinys Vidinės klubinės arterijos stentavimo procedūrai | Rinkinys skirtas Vidinės klubinės arterijos stentavimo procedūrai. Rinkinį privalo sudaryti: 1) Safe T-J Rosen tipo 0,035 viela, 260 cm ilgio arba lygiavertė, 2) didelio atsparumo lenkimui sutvirtinta sienele ir hidrofiliniu padengimu introdiuseris, su rentgenokontrastiniu žymeniu, 7F diametro, 55 cm ilgio, 3) didelio atsparumo lenkimui sutvirtinta sienele ir hidrofiliniu padengimu introdiuseris, su rentgenokontrastiniu žymeniu, 8F diametro, 55 cm ilgio, 4) didelio atsparumo lenkimui sutvirtinta sienele ir hidrofiliniu padengimu introdiuseris, su rentgenokontrastiniu žymeniu, 12F diametro, 45 cm ilgio. |  |  |  |
| 2.12. | Kraujagyslės uždarymo sistema stambiems pacientams | Kraujagyslė uždaroma su siūlo ir mazgo pagalba, skirta nuo 5 F iki 21 F diametro punkcijos vietai užsiūti. Galimybė kateterizuoti kraujagyslę toje pačioje vietoje iš karto po sistemos panaudojimo. Manipuliacijų prietaisu metu išlieka patekimo į kraujagyslę galimybė. |  |  |  |
| 3. | Aortos protezo sistema |  |  |  |  |
| 3.1. | Aortos abdominalinės srities endovaskulinio protezo sistema (stentas-protezas) | - Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų. 1.1. Turi turėti galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; 1.2. Turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 1.3. Turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 130 mm iki 170 mm; 1.4. Aortinės dalies diametras proksimaliai nuo 23 mm iki 36 mm; distaliai nuo 10 mm iki 19 mm; 1.5. Įvedimo sistemos išorinis diametras 18,20F; 1.6. Klubinės dalies diametras proksimaliai nuo 13 mm iki 27 mm; distaliai nuo 10 mm iki 27 mm; 1.7. Klubinės dalies dengta dalis 80 mm (± 1mm); 1.8. Įvedimo sistemos išorinis diametras 16,18F; 1.9. Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama kontralateralinė klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema; 1.10. Kontralateralinės dalies diametras proksimaliai 15 mm, distaliai 10 mm-25 mm; 1.11. Kontralateralinės dalies naudojimo ilgis nuo 50 mm iki 105 mm; 1.12. Dengtas ilgis nuo 80 mm iki 135 mm; 1.13. Kontralateralinės dalies įvedimo sistemos išorinis diametras 16F; 1.14. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksavimui; 1.15. Komplektuojama kartu su PTA kobalto chromo stentais klubinėms arterijoms, dengtais gryna anglimi; 1.16. Stentų su balioniniu kateteriu: 1.16.1. Ilgis 19 mm - 59 mm; 1.16.2. Diametras 6,0 mm - 10 mm; 1.16.3. Kateterio ilgis 75-135 cm; 1.16.4. Pravedėjas - 0,035"; 1.16.5. Introdiuseris - 6F; 1.16.6. Įvedimo sistema - OTW tipo. |  |  |  |
| 4. | Pilvinės dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) stentgraftas |  |  |  |  |
| 4.1. | Pilvinės dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) stentgraftas | Pilvinės dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) endoprotezo kamienas. Abdominalinės aortos stentgraftas sudėtingoms anatomijoms, esant aneurizmos kaklelio kampui 60˚ - 75̊ kaklelio fiksacijos vietos ilgis turi būti 15 mm ir daugiau esant aneurizmos kaklelio kampui iki 60̊ kaklelio fiksacijos vietos ilgis turi būti 10 mm ir daugiau. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų (bifurkuoti): 1.Turi turėti galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; 2. Privalo būti dvigubos fiksacijos - suprarenalinės ir infrarenalinės vienu metu - turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a.renalis ir kabliukus dengtoje dalyje žemiau inkstų arterijų, apsaugančiais nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 3. Endoprotezo kūno ilgis pagal trumpąją atšaką turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 mm iki 120 mm; 4. Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 20 mm iki 36 mm; 5. Klubinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 9 mm iki 24 mm; 6. Įvedimo sistemos diametras 18-19 Fr. Suderinamas su 0.035" diametro pravedėju. 7. Įvedimo sistema leidžia kontroliuojamą stentgrafto kūno atpalaidavimą nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi; 8. Turi turėti galimybę prijungti endoprotezą prailginančius komponentus; 9. Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama dvi kontralateralios klubinės arterijos dalys su įvedimo sistema, du kieti pravedėjai ir balionas stentgrafto moduliacijai; 10. Klubinės arterijos dalis turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 mm iki 160 mm; 11. Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 9 mm iki 24 mm; 12. Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis daimetras ne daugiau 13-14F; 13. Turi būti kūno kontralateralinės kojos tvirtinimo vietoje specialūs kabliukai, papildomai fiksuojantys klubinę koją. |  | Pilvinės dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) endoprotezo kamienas. Abdominalinės aortos stentgraftas sudėtingoms anatomijoms, esant aneurizmos kaklelio kampui 60˚ - 75̊ kaklelio fiksacijos vietos ilgis yra 15 mm ir daugiau esant aneurizmos kaklelio kampui iki 60̊ kaklelio fiksacijos vietos ilgis yra 10 mm ir daugiau. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų (bifurkuoti): 1.Turi galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; 2. Yra dvigubos fiksacijos - suprarenalinės ir infrarenalinės vienu metu - turi graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a.renalis ir kabliukus dengtoje dalyje žemiau inkstų arterijų, apsaugančiais nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 3. Endoprotezo kūno ilgis pagal trumpąją atšaką yra įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 120 mm; 4. Aortinės dalies diametrai tuyra įvairių dydžių, nuo 20 iki 36 mm; 5. Klubinės dalies diametrai yra įvairių dydžių, nuo 9 iki 24 mm; 6. Įvedimo sistemos diametras 18-19 Fr. Suderinamas su 0.035" diametro pravedėju. 7. Įvedimo sistema leidžia kontroliuojamą stentgrafto kūno atpalaidavimą nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi; 8. Turi galimybę prijungti endoprotezą prailginančius komponentus; 9. Kartu su stentgraftu yra komplektuojama dvi kontralateralios klubinės arterijos dalys su įvedimo sistema, du kieti pravedėjai ir balionas stentgrafto moduliacijai; 10. Klubinės arterijos dalis yra įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 160 mm; 11. Klubinės arterijos dalies diametrai yra įvairių dydžių, nuo 9 iki 24 mm; 12. Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis daimetras ne daugiau 13-14 F; 13. Yra kūno kontralateralinės kojos tvirtinimo vietoje specialūs kabliukai, papildomai fiksuojantys klubinę koją. Kataloginis prekės Nr. 28-B2-XX-XXXS, 28-L2-XX-XXXS, 28-C2-XX-XXXS, 28-S2-XX-XXXS, 28-A1-XX-XXXS, 28-P1-XX-XXXS | Terumo Aortic (Bolton Medical) |
| 5. | Mažo profilio krūtininės aortos stentgrafto sistema. Skirti krūtinės aortos aneurizmų ir/ar lėtinių ir/ar ūmių disekacijų gydymui. |  |  |  |  |
| 5.1 | Mažo profilio krūtininės aortos dalies stentgraftas (tiesaus ir siaurėjančio dizaino) | Skirti krūtinės aortos aneurizmų ir lėtinių disekacijų gydymui. Turi turėti galimybę prijungti distalinį prailgintoją (-us). Turi turėti proksimaliniame gale aktyvios fiksacijos elementus - nedengtą stento dalį ir kabliukus, išeinančius iš dengtos proksimalinės dalies karkaso elementų, leidžiančių fiksuoti stentgraftą aortos lanke proksimaliau a.subclavia.Išorinis endoprotezo karkasas – savaime išsiskleidžiantis nitinolio atskirų karkaso žiedų stentas. Vidinė danga – Poliesteris. Turi būti tiesaus ir siaurėjančio dizaino. Dengtos dalies ilgis nuo 105 iki 233 mm. Diametras nuo 24 iki 46 mm. Įvedimo sistemą sudaro išorinis lankstus introdiuseris, dengtas hidrofiline danga su vidiniu pozicionuojančiu komponentu, kuris privalo likti kaip atskiras introdiuseris aortos spindžio viduje po stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. Įvedimo sistemos introdiuserio diametras turi būti 16F-20F ir įvedimo introdiuserio ilgis 85 cm. Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą nuosekliai nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. |  |  |  |
| 5.2 | Torakalinės aortos dalies stentgrafto distalinis nedengtas prailgintojas (disekacijoms) | Skirtas dengto stentgrafto pratęsimui arba krūtinės ir pilvo aortos disekuotos dalies stentavimui. Nedengtas self-expandable tipo stentas. Turi būti įvairių ilgių, nuo 80 iki 185 mm. Diametrai turi būti nuo 36 iki 46 mm. Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 16F.Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą nuosekliai nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. |  |  |  |
| 5.3 | Torakalinės aortos dalies stentgraftas (tiesaus, siaurėjančio, dvigubai siaurėjančio) | Skirti krūtinės aortos aneurizmų ir disekacijų gydymui. Turi turėti galimybę prijungti distalinį prailgintoją (-us). Turi turėti proksimaliniame gale aktyvios fiksacijos elementus - kabliukus, leidžiančius fiksuoti stentgraftą aortos lanke proksimaliau a.subclavia. Išorinis endoprotezo karkasas – savaime išsiskleidžiantis plieno Z- formos stentas. Vidinė danga – poliesteris. Turi būti tiesaus, siaurėjančio, dvigubai siaurėjančio dizaino. Dengtos dalies ilgis nuo 79 iki 218 mm. Diametras nuo 22 iki 42 mm. Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 22F. Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą nuosekliai nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. Įvedimo sistemą sudaro išorinis lankstus introdiuseris su vidiniu pozicionuojančiu komponentu, kuris privalo likti kaip atskiras introdiuseris aortos spindžio viduje po stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. |  |  |  |
| 6. | Torokalinės aortos dalies stentgraftas ir stentgrafto prailgintojas |  |  |  |  |
| 6.1 | Torokalinės aortos dalies stentgraftas |  | Torokalinės aortos dalies stentgraftas: • Turi turėti galimybę prijungti distalinį prailgintoją (-us); • Turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą), leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortos lanke proksimaliau a. subclavia; • Nedengtas proksimalaus tvirtinimo žiedas skleidžiamas nepriklausomai nuo viso stentgrafto. • Dengtos dalies ilgis nuo 107 iki 212 mm; • Diametras nuo 22 iki 46 mm; • Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 25F; • Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą dviem būdais – laipsniškai arba staigiai; • Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai. |  |  |
| 6.2 | Torakalinės aortos dalies stentgrafto distalinis prailgintojas |  | Torakalinės aortos dalies stentgrafto distalinis prailgintojas: • Turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 105 iki 205 mm; • Diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 22 iki 46 mm; • Prailgintojai turi būti tiek cilindriniai, tiek konizuoti (distaliai siaurėjantys); • Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 25F; • Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą dviem būdais – laipsniškai arba staigiai. |  |  |