# QUANTOFIX ® Glutaraldehyde

QUANTOFIX Glutaraldehyde -  indikatoriės  juostelės, skirtos kiekybinei gliutaraldehidų (C5H8O2) tirpaluose kontrolei. Paruoštas gliutaraldehido tirpalas naudojamas karščiui jautrių medicinos įrenginių (endoskopų) šaltai sterilizacijai, paviršių ir įrangos dezinfekcijai.

QUANTOFIX ® Glutaraldehyde naudojamas gliutaraldehidų koncentracijos nustatymui šiose ribose:

Matavimo ribos 0.5-2.5 % glutaraldehido

Gradacija: 0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5 % glutaraldehido

Pakuotės turinys 100 indikatorinių juostelių

## Reakcijų  principas Gliutaraldehidas sąveikaudamas su natrio sulfitu, sudaro šarminį produktą, kuris reaguoja su juostelės indikatoriniu lauku ir juostelė keičia spalvą nuo rausvos iki violetinės.

## Bendrosios nuorodos Paimti tiek indikatorinių juostelių, kiek reikia ir uždaryti dėžutę. Neliesti juostelių indikatorinės dalies.

Naudojimo instrukcija

1 Įmerkite indikatorinę juostelę į darbinį tirpalą 1s.

2 Nukratykite juostelę.

3 Palaukite 15s.

4 Palyginkite indikatoriaus spalvą su spalvų skale ir nustatykite spalvą, kuri artimiausia (tikslumas ± ½ spalvos skalės).

Laikui bėgant spalva gali pasikeisti, todėl labai svarbu įvertinti atspalvį per nurodytą laiko terminą, kad teisingai įvertinti rezultatą.

## Kokybės kontrolė Indikatorinių juostelių patikrai naudokite 1 % gliutaraldehido tirpalą (tirpalo paruošimas: 1,8 ml gliutaraldehido (50% w/w vandeninio tirpalo) praskiesti iki 100 ml distiliuoto vandens ). Į paruoštą tirpalą įmerkite indikatorinę juostelę. Jei rezultatas blogas, pakartokite procedūrą dar kartą. Jei rezultatai neatitinka spalvų skalės, likusių indikatorinių juostelių naudoti negalima.

Net po neigiamo rezultato (įmerkus indikatorinę juostelę į distiliuotą vandenį) negali pasirodyti raudona arba violetinė spalva.

Galimos indikatorinių juostelių netinkamumo priežastys: pasibaigęs galiojimo laikas, indikatorių dėžutė buvo ilgai ar nesandariai uždaryta.

Trukdžiai Ph intervale nuo 4 iki 9 reakcija vyksta be trukdžių. Esant 0.2 % formaldehido koncentracijai, galimi klaidingi rezultatai.

## Saugojimas  Saugoti juosteles nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės. Pakuotę laikyti vėsioje ir sausoje vietoje (saugojimo temperatūra +4 -+30 °C). Naudoti iki datos, pažymėtos ant pakuotės.

Papildoma informacija Indikatorinių juostelių dažikliai nėra toksiški. Prarijus gerti daug vandens. Šalinti kaip buitines atliekas.