## 2 priedas kiekiai (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirk.dalies Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Taikomas PVM dydis (proc.) | Suma, Eur (be PVM) (7x9) | Suma, Eur (su PVM) (10x11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 4. | Oftalmologinės įrangos komplektas
1.1. | 4.1. | Darbo vieta, oftalmologo | Delta QP, | Medinstrus, Lietuva | vnt. | 1 | 4170 | 21 | 4170 | 5045.7
1.2. | 4.2. | Foropteris, automatinis | UDR-800A, | Unicos Co., Ltd, P. Korėja | vnt. | 1 | 6137 | 21 | 6137 | 7425.77
1.3. | 4.3. | Ekranas optotipų demonstravimo | ULC-900, | Unicos Co., Ltd, P. Korėja | vnt. | 1 | 2584 | 21 | 2584 | 3126.64
1.4. | 4.4. | Dioptrimetras | ULM-900, | Unicos Co., Ltd, P. Korėja | vnt. | 1 | 1840 | 21 | 1840 | 2226.4
1.5. | 4.5. | Lęšis oftalmologinis, plataus lauko | VDGTLWF, | Volk Optical Inc., Jungtinės Amerikos Valstijos | vnt. | 2 | 390 | 21 | 780 | 943.8
[9 empty] | Iš viso: | 18768.31
Bendra kaina: aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 31 centas
| PIRKĖJAS | [6 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [6 empty] | UAB „Neurovita“
| direktorius | [6 empty] | direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [6 empty] | Andrej Avin

## 4 priedas
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės, kurios yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. |  |  | Taip
3. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
5. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai reikalavimai
4 | Oftalmologinės įrangos komplektas: | Automatinis foropteris, optotipų demonstravimo ekranas ir dioptrimetras turi būti pilnai suderinami tarpusavyje bei su įstaigoje turimu gamintojo ,,Unicos“ autorefraktometru, ir sujungti į vieną sistemą. | Automatinis foropteris, optotipų demonstravimo ekranas ir dioptrimetras pilnai suderinami tarpusavyje bei su įstaigoje turimu gamintojo ,,Unicos“ autorefraktometru, ir sujungti į vieną sistemą.
4.1 | Darbo vieta, oftalmologo | Oftalmologinė darbo vieta, skirta sukomplektuoti įvairius oftalmologinius prietaisus į vieną universalų diagnostinį įrenginį, susidedanti iš: 1. Kėdės pacientui; 2. Judančio stalviršio prietaisams pastatyti. | Oftalmologinė darbo vieta, skirta sukomplektuoti įvairius oftalmologinius prietaisus į vieną universalų diagnostinį įrenginį, susidedanti iš: 1. Kėdės pacientui; 2. Judančio stalviršio prietaisams pastatyti.
4.1.1 | Kėdė pacientui | 1. Valdoma mygtukais valdymo panelėje. 2. Reguliuojamo aukščio. 3. Kėdės aukščio reguliavimo diapazonas, ne siauresnėse ribose kaip 48-62 cm. 4. Fiksuota arba reguliuojama nugarine dalimi. 5. Galimybė pasirinkti spalvą, pageidautina. 6. Kėdės atramos rankoms, atlenkiamos. 7. Kėdės judrumas apie vertikalią ašį, pasukama į šoną ne mažiau kaip 40°, su pasukimo blokatoriumi. 8. Maksimali leistina kėdės apkrova, ne mažiau kaip 160 kg. | 1. Valdoma mygtukais valdymo panelėje. 2. Reguliuojamo aukščio. 3. Kėdės aukščio reguliavimo diapazonas, ne siauresnėse ribose kaip 48-62 cm. 4. reguliuojama nugarine dalimi. 5. Galimybė pasirinkti spalvą. 6. Kėdės atramos rankoms, atlenkiamos. 7. Kėdės judrumas apie vertikalią ašį, pasukama į šoną 180°, su pasukimo blokatoriumi 8. Maksimali leistina kėdės apkrova, 160 kg.
4.1.2 | Judantis stalviršis prietaisams pastatyti: | 1. Judantis ne mažiau kaip 2 kryptimis; 2. Pasukamas apie vertikalią ašį ne mažiau kaip 90°; 3. Pastumiamas į šonus pagal horizontalią ašį; 4. Maksimali leistina stalviršio apkrova, ne mažiau kaip 40 kg. | 1. Judantis 2 kryptimis; 2. Pasukamas apie vertikalią ašį 90°; 3. Pastumiamas į šonus pagal horizontalią ašį; 4. Maksimali leistina stalviršio apkrova 160 kg.
4.1.3 | Darbo vietos pritaikymo prie kabineto galimybės | Turi būti galimybė montuojant pasirinkti darbo stalviršio vietą iš kairės arba iš dešinės dirbančio gydytojo pusės. | montuojant pasirinkti darbo stalviršio vietą iš kairės arba iš dešinės dirbančio gydytojo pusės.
4.1.4 | Paciento saugos sistema | Paciento kojoms prisilietus prie stalviršio apačios turi sustabdyti kėdės judėjimą. | Paciento kojoms prisilietus prie stalviršio apačios turi sustabdyti kėdės judėjimą.
4.1.5 | Laidų montavimas | Turi būti laikikliai skirti montuojamų sistemoje oftalmologinių prietaisų laidams sudėti. | laikikliai skirti montuojamų sistemoje oftalmologinių prietaisų laidams sudėti.
4.1.6 | Kolona priedų tvirtinimui | Būtina, su apšvietimo lempa ir apšvietimo intensyvumo reguliavimu valdymo panelėje. | apšvietimo lempa ir apšvietimo intensyvumo reguliavimu valdymo panelėje.
4.1.7 | Foropterio tvirtinimo rankena | Būtina. | Foropterio tvirtinimo rankena
4.1.8 | Valdymo panelės mygtukų apšvietimas | Būtina. | Valdymo panelės mygtukų apšvietimas
4.1.9 | Maitinimo šaltinis | iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% 50/60Hz | iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% 50/60Hz
4.1.10 | Garantija visam komplektui | Ne mažiau kaip 24 mėn. | 24 mėn.
4.2 | Foropteris, automatinis
4.2.1 | Paskirtis | Prietaisas skirtas akies refrakcijai bei binokulinėms funkcijoms nustatyti. | Prietaisas skirtas akies refrakcijai bei binokulinėms funkcijoms nustatyti.
4.2.2 | Sferinio stiprumo matavimo ribos, žingsnis | Ne siauresnėse ribose kaip ±26,00D; 0,25D, 3,00D žingsniu. | ribose nuo -29 iki +26,75D; 0,25D, 3,00D žingsniu.
4.2.3 | Cilindrinio stiprumo matavimo ribos, žingsnis | Ne siauresnėse ribose kaip ±8,00D; 0,25D, 1,00D žingsniu. | ±8,75D; 0,25D, 1,00D žingsniu.
4.2.4 | Cilindrinio stiprumo ašies matavimo ribos, žingsnis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° iki 180° ne mažiau kaip kas 1°, 5°, 15° | nuo 0° iki 180° , kas 1°, 5°, 15°
4.2.5 | Prizminio stiprumo matavimo ribos, žingsnis | Nuo 0 iki ≥ 20 Δ; 0,1 Δ, 0,2 Δ, 0,5 Δ, 1,0 Δ žingsniu. | Nuo 0 iki ≥ 20 Δ; 0,1 Δ, 0,2 Δ, 0,5 Δ, 1,0 Δ žingsniu.
4.2.6 | Kryžminiai cilindrai | ±0,25 D, ±0,5 D, ±0,25 D. | ±0,25 D, ±0,5 D, ±0,25 D.
4.2.7 | Papildomi lęšiai ir filtrai: | a) Raudonas/žalias filtrai; b) Poliarizuojantys filtrai; c) „Maddox“ strypelis raudonos spalvos, horizontalus ir vertikalus; d) Okliudoriai. | a) Raudonas/žalias filtrai; b) Poliarizuojantys filtrai; c) „Maddox“ strypelis raudonos spalvos, horizontalus ir vertikalus; d) Okliudoriai.
4.2.8 | Foropterio valdymas | Valdymo pultu, mygtukais arba liečiamu ekranu. | Valdymo pultu, mygtukais arba liečiamu ekranu.
4.3 | Ekranas optotipų demonstravimo
4.3.1 | Konstrukcija | Skirtas optotipų demonstravimui pacientams. Ne mažiau 19 colių įstrižainės LCD arba lygiavertis monitorius su kompiuteriu (pageidautina integruotu), Pakabinamas ant sienos arba pastatomas ant stovo. Turi būti pilnai suderinamas su automatiniu foropteriu. | Skirtas optotipų demonstravimui pacientams. 24 colių įstrižainės LCD monitorius su kompiuteriu (integruotu), Pakabinamas ant sienos arba pastatomas ant stovo. Pilnai suderinamas su automatiniu foropteriu.
4.3.2 | Optotipų demostravimo atstumas | Ne siauresnėse ribose nei 2-5metrai. | 1.5-7.5 m
4.3.3 | Optotipų pasirinkimas, turi būti ne mažiau kaip šie: | a) Landolto C; b) Raidės; c) Skaičiai; | a) Landolto C; b) Raidės; c) Skaičiai;
4.3.4 | Binokulinis testas | Stereo, būtina. | Stereo
4.3.5 | Dalies optotipų rodymo galimybės, ne mažiau kaip šios: | 1. Horizontali eilutė; 2. Vertikali eilutė; 3. Pavienis optotipas. | 1. Horizontali eilutė; 2. Vertikali eilutė; 3. Pavienis optotipas.
4.3.6 | Funkcijos ne mažiau kaip šios: | a) Amsler tinklelis; b) Cross cilindras; c) Spalvinis aklumas; d) Kontrastas. | a) Amsler tinklelis; b) Cross cilindras; c) Spalvinis aklumas; d) Kontrastas.
4.3.7 | LCD arba lygiaverčio ekrano kontrastingumas | Ne mažiau kaip 10000:1 | 10000:1
4.3.8 | Valdymas | 1. Foropterio valdymo panelė. 2. Nuotolinio valdymo pultelis. | 1. Foropterio valdymo panelė. 2. Nuotolinio valdymo pultelis.
4.3.9 | Maitinimo šaltinis | iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% 50/60Hz | iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% 50/60Hz
4.3.10 | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. | 24 mėn.
4.4 | Dioptrimetras
4.4.1 | Sferinės refrakcijos matavimo ribos, ne siauresniame diapazone nei | -25,00D - + 25,00D. | -25,00D - + 25,00D.
4.4.2 | Sferinės refrakcijos žingsniai | Pasirenkami ne mažiau kaip šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D. | Pasirenkami šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D.
4.4.3 | Cilindrinės refrakcijos matavimo ribos, ne siauresniame diapazone nei | -10,00D - +10,00D. | -10,00D - +10,00D.
4.4.4 | Cilindrinės refrakcijos žingsniai | Pasirenkami ne mažiau kaip šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D. | Pasirenkami šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D.
4.4.5 | Cilindro ašies matavimo ribos, ne siauresniam diapazone nei | 0° - 180°, 1° žingsniu. | 0° - 180°, 1° žingsniu.
4.4.6 | Priedo skaitymui (ADD) matavimo ribos | Ne siauresniame diapazone nei 0,00D - +10,00D. | 0,00D - +10,00D.
4.4.7 | Priedo skaitymui (ADD) žingsniai | Pasirenkami ne mažiau kaip šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D. | Pasirenkami šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D.
4.4.8 | Automatinis monofokinių ir multifokinių (bifokinių, progresinių) lęšių atpažinimas | Būtinas. | Automatinis monofokinių ir multifokinių (bifokinių, progresinių) lęšių atpažinimas
4.4.9 | Multifokinių (progresinių) lęšių matavimo režimas | Būtinas su pagalbinėmis instrukcijomis ekrane. | pagalbinėmis instrukcijomis ekrane.
4.4.10 | Prizmių matavimo ribos | Ne siauresniame diapazone nei 0 - 10,00∆. | 0 - 10,00∆.
4.4.11 | Prizmių reikšmės pateikimo būdai | 1. X-Y koordinačių sistemoje. 2. P-B poliarinių koordinačių sistemoje. | 1. X-Y koordinačių sistemoje. 2. P-B poliarinių koordinačių sistemoje.
4.4.12 | PD matavimo ribos | Ne siauresnėse ribose nei 10,0 - 90,0 mm. | 10,0 - 90,0 mm.
4.4.13 | Matuojamų lęšių diametras (Ø) | Ne siauresnėse ribose nei 5,0 - 100,0 mm. | ribose nei 5,0 - 100,0 mm.
4.4.14 | Kontaktinių lęšių matavimas | Minkštų ir kietų. | Minkštų ir kietų.
4.4.15 | Matavimų rezultatų atspausdinimas | Būtinas, integruoto terminio spausdintuvo pagalba. | integruoto terminio spausdintuvo pagalba.
4.4.16 | Jungtys su išoriniais įrenginiais | Būtinas duomenų perdavimas į automatinį foropterį. | duomenų perdavimas į automatinį foropterį.
4.4.17 | Prietaiso maitinimas | iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% 50/60Hz | iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% 50/60Hz
4.4.18 | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn. | 24 mėn
4.5 | Lęšis oftalmologinis, plataus lauko | 1. Rankoje laikomas, pirštais valdomas bekontaktis plataus lauko lęšis. 2. Apžiūros laukai ne mažiau nei šie: 103°; 124°. 3. Vaizdo padidinimas 0,72x (±1%) lazerio spindulio diametras 1,39x (±1%) 4. Pagamintas iš stiklo ar lygiavertės medžiagos. 5. Padengtas dangomis, pagerinančiomis vaizdo ryškumą ir sumažinančiomis šviesos atspindžius. | 1. Rankoje laikomas, pirštais valdomas bekontaktis plataus lauko lęšis. 2. Apžiūros laukai ne mažiau nei šie: 103°; 124°. 3. Vaizdo padidinimas 0,72x (±1%) lazerio spindulio diametras 1,39x (±1%) 4. Pagamintas iš stiklo ar lygiavertės medžiagos. 5. Padengtas dangomis, pagerinančiomis vaizdo ryškumą ir sumažinančiomis šviesos atspindžius.
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Neurovita“
| direktorius |  | direktorius
| Sigitas Dzekunskas |  | Andrej Avin

## 1 priedas TS (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
1 priedas
MEDICINOS PRIETAISŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2023-06-19 Nr. TS-146
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės, kurios yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus.
3. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
5. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Specifikacijos
4 | Oftalmologinės įrangos komplektas: | Automatinis foropteris, optotipų demonstravimo ekranas ir dioptrimetras turi būti pilnai suderinami tarpusavyje bei su įstaigoje turimu gamintojo ,,Unicos“ autorefraktometru, ir sujungti į vieną sistemą.
4.1 | Darbo vieta, oftalmologo | Oftalmologinė darbo vieta, skirta sukomplektuoti įvairius oftalmologinius prietaisus į vieną universalų diagnostinį įrenginį, susidedanti iš: 1. Kėdės pacientui; 2. Judančio stalviršio prietaisams pastatyti.
4.1.1 | Kėdė pacientui | 1. Valdoma mygtukais valdymo panelėje. 2. Reguliuojamo aukščio. 3. Kėdės aukščio reguliavimo diapazonas, ne siauresnėse ribose kaip 48-62 cm. 4. Fiksuota arba reguliuojama nugarine dalimi. 5. Galimybė pasirinkti spalvą, pageidautina. 6. Kėdės atramos rankoms, atlenkiamos. 7. Kėdės judrumas apie vertikalią ašį, pasukama į šoną ne mažiau kaip 40°, su pasukimo blokatoriumi. 8. Maksimali leistina kėdės apkrova, ne mažiau kaip 160 kg.
4.1.2 | Judantis stalviršis prietaisams pastatyti: | 1. Judantis ne mažiau kaip 2 kryptimis; 2. Pasukamas apie vertikalią ašį ne mažiau kaip 90°; 3. Pastumiamas į šonus pagal horizontalią ašį; 4. Maksimali leistina stalviršio apkrova, ne mažiau kaip 40 kg.
4.1.3 | Darbo vietos pritaikymo prie kabineto galimybės | Turi būti galimybė montuojant pasirinkti darbo stalviršio vietą iš kairės arba iš dešinės dirbančio gydytojo pusės.
4.1.4 | Paciento saugos sistema | Paciento kojoms prisilietus prie stalviršio apačios turi sustabdyti kėdės judėjimą.
4.1.5 | Laidų montavimas | Turi būti laikikliai skirti montuojamų sistemoje oftalmologinių prietaisų laidams sudėti.
4.1.6 | Kolona priedų tvirtinimui | Būtina, su apšvietimo lempa ir apšvietimo intensyvumo reguliavimu valdymo panelėje.
4.1.7 | Foropterio tvirtinimo rankena | Būtina.
4.1.8 | Valdymo panelės mygtukų apšvietimas | Būtina.
4.1.9 | Maitinimo šaltinis | iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% 50/60Hz
4.1.10 | Garantija visam komplektui | Ne mažiau kaip 24 mėn.
4.2 | Foropteris, automatinis
4.2.1 | Paskirtis | Prietaisas skirtas akies refrakcijai bei binokulinėms funkcijoms nustatyti.
4.2.2 | Sferinio stiprumo matavimo ribos, žingsnis | Ne siauresnėse ribose kaip ±26,00D; 0,25D, 3,00D žingsniu.
4.2.3 | Cilindrinio stiprumo matavimo ribos, žingsnis | Ne siauresnėse ribose kaip ±8,00D; 0,25D, 1,00D žingsniu.
4.2.4 | Cilindrinio stiprumo ašies matavimo ribos, žingsnis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° iki 180° ne mažiau kaip kas 1°, 5°, 15°
4.2.5 | Prizminio stiprumo matavimo ribos, žingsnis | Nuo 0 iki ≥ 20 Δ; 0,1 Δ, 0,2 Δ, 0,5 Δ, 1,0 Δ žingsniu.
4.2.6 | Kryžminiai cilindrai | ±0,25 D, ±0,5 D, ±0,25 D.
4.2.7 | Papildomi lęšiai ir filtrai: | a) Raudonas/žalias filtrai; b) Poliarizuojantys filtrai; c) „Maddox“ strypelis raudonos spalvos, horizontalus ir vertikalus; d) Okliudoriai.
4.2.8 | Foropterio valdymas | Valdymo pultu, mygtukais arba liečiamu ekranu.
4.3 | Ekranas optotipų demonstravimo
4.3.1 | Konstrukcija | Skirtas optotipų demonstravimui pacientams. Ne mažiau 19 colių įstrižainės LCD arba lygiavertis monitorius su kompiuteriu (pageidautina integruotu), Pakabinamas ant sienos arba pastatomas ant stovo. Turi būti pilnai suderinamas su automatiniu foropteriu.
4.3.2 | Optotipų demostravimo atstumas | Ne siauresnėse ribose nei 2-5metrai.
4.3.3 | Optotipų pasirinkimas, turi būti ne mažiau kaip šie: | a) Landolto C; b) Raidės; c) Skaičiai;
4.3.4 | Binokulinis testas | Stereo, būtina.
4.3.5 | Dalies optotipų rodymo galimybės, ne mažiau kaip šios: | 1. Horizontali eilutė; 2. Vertikali eilutė; 3. Pavienis optotipas.
4.3.6 | Funkcijos ne mažiau kaip šios: | a) Amsler tinklelis; b) Cross cilindras; c) Spalvinis aklumas; d) Kontrastas.
4.3.7 | LCD arba lygiaverčio ekrano kontrastingumas | Ne mažiau kaip 10000:1
4.3.8 | Valdymas | 1. Foropterio valdymo panelė. 2. Nuotolinio valdymo pultelis.
4.3.9 | Maitinimo šaltinis | iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% 50/60Hz
4.3.10 | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn.
4.4 | Dioptrimetras
4.4.1 | Sferinės refrakcijos matavimo ribos, ne siauresniame diapazone nei | -25,00D - + 25,00D.
4.4.2 | Sferinės refrakcijos žingsniai | Pasirenkami ne mažiau kaip šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D.
4.4.3 | Cilindrinės refrakcijos matavimo ribos, ne siauresniame diapazone nei | -10,00D - +10,00D.
4.4.4 | Cilindrinės refrakcijos žingsniai | Pasirenkami ne mažiau kaip šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D.
4.4.5 | Cilindro ašies matavimo ribos, ne siauresniam diapazone nei | 0° - 180°, 1° žingsniu.
4.4.6 | Priedo skaitymui (ADD) matavimo ribos | Ne siauresniame diapazone nei 0,00D - +10,00D.
4.4.7 | Priedo skaitymui (ADD) žingsniai | Pasirenkami ne mažiau kaip šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D.
4.4.8 | Automatinis monofokinių ir multifokinių (bifokinių, progresinių) lęšių atpažinimas | Būtinas.
4.4.9 | Multifokinių (progresinių) lęšių matavimo režimas | Būtinas su pagalbinėmis instrukcijomis ekrane.
4.4.10 | Prizmių matavimo ribos | Ne siauresniame diapazone nei 0 - 10,00∆.
4.4.11 | Prizmių reikšmės pateikimo būdai | 1. X-Y koordinačių sistemoje. 2. P-B poliarinių koordinačių sistemoje.
4.4.12 | PD matavimo ribos | Ne siauresnėse ribose nei 10,0 - 90,0 mm.
4.4.13 | Matuojamų lęšių diametras (Ø) | Ne siauresnėse ribose nei 5,0 - 100,0 mm.
4.4.14 | Kontaktinių lęšių matavimas | Minkštų ir kietų.
4.4.15 | Matavimų rezultatų atspausdinimas | Būtinas, integruoto terminio spausdintuvo pagalba.
4.4.16 | Jungtys su išoriniais įrenginiais | Būtinas duomenų perdavimas į automatinį foropterį.
4.4.17 | Prietaiso maitinimas | iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% 50/60Hz
4.4.18 | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn.
4.5 | Lęšis oftalmologinis, plataus lauko | 1. Rankoje laikomas, pirštais valdomas bekontaktis plataus lauko lęšis. 2. Apžiūros laukai ne mažiau nei šie: 103°; 124°. 3. Vaizdo padidinimas 0,72x (±1%) lazerio spindulio diametras 1,39x (±1%) 4. Pagamintas iš stiklo ar lygiavertės medžiagos. 5. Padengtas dangomis, pagerinančiomis vaizdo ryškumą ir sumažinančiomis šviesos atspindžius.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
6. Prekių ženklinimas (išskyrus pirkimo dalį, kurios eil. Nr. 14) turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
7. Prekių ženklinimas pirkimo daliai Nr. 14 privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 217/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
8. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
9. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Neurovita“
direktorius |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Andrej Avin

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS |  |  |  |  | PARDAVĖJAS | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  |  |  |  | UAB „Teida“ | UAB „Neurovita“
| direktorius |  |  |  |  | direktorė | direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [5 empty] | Andrej Avin