## 2 priedas kiekiai (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirk.dalies Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Taikomas PVM dydis (proc.) | Suma, Eur (be PVM) (7x9) | Suma, Eur (su PVM) (10x11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 6. | Matuoklis raumenų jėgos, rankinis | mod. Lafayette 01165 | gam. Lafayette Instrument Company (JAV) | vnt. | 1 | 1569.42 | 21 | 1569.42 | 1898.9982
2 | 7. | Aparatas elektrostimuliacijos, bevielis | mod. Chattanooga Wireless Professional 4CH Full, nr. 2532994 | gam. DJO France SAS (Prancūzija) | vnt. | 3 | 1073.553 | 21 | 3220.659 | 3896.9974
[9 empty] | Iš viso: | 5795.9956
Bendra kaina: penki tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt šeši eurai 00 centai
| PIRKĖJAS | [6 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [6 empty] | UAB „Teida“
| direktorius | [6 empty] | direktorė
| Sigitas Dzekunskas | [6 empty] | Edita Želvienė

## 4 priedas
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės, kurios yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. |  |  | Taip
3. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
5. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai reikalavimai
1 | Matuoklis raumenų jėgos, rankinis | 1. Turi matuoti raumenų jėgą. 2. Funkcijos: turi matuoti raumens jėgą fiksuojamą aukščiausiame taške ir laiką, per kurį didžiausia jėga buvo pasiekta. 3. Vidinė atmintis išsauganti ne mažiau kaip 100 įrašų. 4. Matuoklio dydis: ne didesnis kaip 8,5 cm x 13 cm x 4,5 cm. 5. Senkančios baterijos indikatorius ekrane. Įsijungus baterijos indikatoriui, matuoklį turi būti galima naudoti ne mažiau kaip 30 min. 6. Komplektacija: a) ne mažiau kaip 3 nuimami, lengvai valomi skirtingų formų antgaliai; b) pakraunama baterija ne mažiau 1vnt.; c) dėklas prietaisui 1 vnt.; 7. Garantinis terminas ne mažiau 24 mėn. | gam. Lafayette Instrument Company, mod. Lafayette 1. Matuoja raumenų jėgą. 2. Funkcijos:matuoja raumens jėgą fiksuojamą aukščiausiame taške ir laiką, per kurį didžiausia jėga buvo pasiekta. 3. Vidinė atmintis išsauganti n150 įrašų. 4. Matuoklio dydis: ne didesnis kaip 8,03 cm x 12.98 cm x 4,1 cm. 5. Senkančios baterijos indikatorius ekrane. Įsijungus baterijos indikatoriui, matuoklį turi būti galima naudoti 30 min. 6. Komplektacija: a) 3 nuimami, lengvai valomi skirtingų formų antgaliai; b) pakraunama baterija 1vnt.; c) dėklas prietaisui 1 vnt.; 7. Garantinis terminas 24 mėn.
2 | Aparatas elektrostimuliacijos, bevielis | 1. Naudojant prietaisą galima atlikti judesius. Vienu metu atlikti pratimus ir stimuliuoti raumenis. 2. Sudarytas iš pagrindinio valdymo modulio ir ne mažiau kaip 4 elektrodų modulių. 3 Elektrostimuliatorius turi būti ne mažiau kaip 4 kanalų, kad būtų galima vienu metu stimuliuoti kelis pacientus. 4. Veikimas paremtas Bluetooth arba lygiaverčiu ryšiu. 5. Programų skaičius ne mažiau 40. 6. Didžiausias srovės intensyvumas- 120 mA. 7. Impulso plotis ne siauresnėse ribose kaip 50 – 400 µs. 8. Impulsų dažnis ne siauresnėse ribose kaip 1 – 150 Hz. 9. Pagrindinio valdymo modulio maitinimas: kraunama Ličio jonų arba lygiavertė baterija ar akumuliatorius. 10. Elektrodų modulių maitinimas: Ličio jonų arba lygiavertė baterija arba akumuliatorius. 11. Prietaiso komplektacija: 11.1 Pagrindinis valdymo modulis ne mažiau kaip 1 vnt.; 11.2 Įkroviklis ne mažiau kaip 1 vnt.; 11.3 Elektrodų moduliai ne mažiau kaip 4 vnt.; 11.4 Įkrovimo stotelė ne mažiau kaip 1 vnt.; 11.5 Elektrodai 5 cm x 5 cm su 1 kontaktu ne mažiau kaip 8 vnt.; 11.6 Elektrodai 5 cm x 10 cm su 2 kontaktais ne mažiau kaip 4 vnt.; 11.7 Elektrodai 5 cm x 10 cm su 1 kontaktu ne mažiau kaip 4 vnt.; 11.8 Kietas užsegamas dėklas ar dėžė; 11.9 Apsauginis dėklas-įmautė su dirželiu. 12. Garantinis terminas ne mažiau kaip 24 mėn. | gam. DJO France SAS, mod. Chattanooga Wireless Professional 1. Naudojant prietaisą galima atlikti judesius. Vienu metu atlikti pratimus ir stimuliuoti raumenis. 2. Sudarytas iš pagrindinio valdymo modulio ir n 4 elektrodų modulių. 3 Elektrostimuliatorius turi 4 kanalus, galima vienu metu stimuliuoti kelis pacientus. 4. Veikimas paremtas bevieliu ryšiu (Bluetooth ) 5. Programų skaičius 63. 6. Didžiausias srovės intensyvumas- 120 mA. 7. Impulso plotis n 30 – 400 µs. 8. Impulsų dažnis 1 – 150 Hz. 9. Pagrindinio valdymo modulio maitinimas: kraunama Ličio jonų abaterija. 10. Elektrodų modulių maitinimas: Ličio jonų baterija a 11. Prietaiso komplektacija: 11.1 Pagrindinis valdymo modulis 1 vnt.; 11.2 Įkroviklis n1 vnt.; 11.3 Elektrodų moduliai 4 vnt.; 11.4 Įkrovimo stotelė n 1 vnt.; 11.5 Elektrodai 5 cm x 5 cm su 1 kontaktu 8 vnt.; 11.6 Elektrodai 5 cm x 10 cm su 2 kontaktais 4 vnt.; 11.7 Elektrodai 5 cm x 10 cm su 1 kontaktu 4 vnt.; 11.8 Kietas užsegamas dėklas ar dėžė; 11.9 Apsauginis dėklas-įmautė su dirželiu. 12. Garantinis terminas 24 mėn.
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Teida“
| direktorius |  | direktorė
| Sigitas Dzekunskas |  | Edita Želvienė

## 1 priedas TS (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
1 priedas
MEDICINOS PRIETAISŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2023-06-19 Nr. TS-146
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės, kurios yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus.
3. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
5. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Specifikacijos
1 | Matuoklis raumenų jėgos, rankinis | 1. Turi matuoti raumenų jėgą. 2. Funkcijos: turi matuoti raumens jėgą fiksuojamą aukščiausiame taške ir laiką, per kurį didžiausia jėga buvo pasiekta. 3. Vidinė atmintis išsauganti ne mažiau kaip 100 įrašų. 4. Matuoklio dydis: ne didesnis kaip 8,5 cm x 13 cm x 4,5 cm. 5. Senkančios baterijos indikatorius ekrane. Įsijungus baterijos indikatoriui, matuoklį turi būti galima naudoti ne mažiau kaip 30 min. 6. Komplektacija: a) ne mažiau kaip 3 nuimami, lengvai valomi skirtingų formų antgaliai; b) pakraunama baterija ne mažiau 1vnt.; c) dėklas prietaisui 1 vnt.; 7. Garantinis terminas ne mažiau 24 mėn.
2 | Aparatas elektrostimuliacijos, bevielis | 1. Naudojant prietaisą galima atlikti judesius. Vienu metu atlikti pratimus ir stimuliuoti raumenis. 2. Sudarytas iš pagrindinio valdymo modulio ir ne mažiau kaip 4 elektrodų modulių. 3 Elektrostimuliatorius turi būti ne mažiau kaip 4 kanalų, kad būtų galima vienu metu stimuliuoti kelis pacientus. 4. Veikimas paremtas Bluetooth arba lygiaverčiu ryšiu. 5. Programų skaičius ne mažiau 40. 6. Didžiausias srovės intensyvumas- 120 mA. 7. Impulso plotis ne siauresnėse ribose kaip 50 – 400 µs. 8. Impulsų dažnis ne siauresnėse ribose kaip 1 – 150 Hz. 9. Pagrindinio valdymo modulio maitinimas: kraunama Ličio jonų arba lygiavertė baterija ar akumuliatorius. 10. Elektrodų modulių maitinimas: Ličio jonų arba lygiavertė baterija arba akumuliatorius. 11. Prietaiso komplektacija: 11.1 Pagrindinis valdymo modulis ne mažiau kaip 1 vnt.; 11.2 Įkroviklis ne mažiau kaip 1 vnt.; 11.3 Elektrodų moduliai ne mažiau kaip 4 vnt.; 11.4 Įkrovimo stotelė ne mažiau kaip 1 vnt.; 11.5 Elektrodai 5 cm x 5 cm su 1 kontaktu ne mažiau kaip 8 vnt.; 11.6 Elektrodai 5 cm x 10 cm su 2 kontaktais ne mažiau kaip 4 vnt.; 11.7 Elektrodai 5 cm x 10 cm su 1 kontaktu ne mažiau kaip 4 vnt.; 11.8 Kietas užsegamas dėklas ar dėžė; 11.9 Apsauginis dėklas-įmautė su dirželiu. 12. Garantinis terminas ne mažiau kaip 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
6. Prekių ženklinimas (išskyrus pirkimo dalį, kurios eil. Nr. 14) turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
7. Prekių ženklinimas pirkimo daliai Nr. 14 privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 217/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
8. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
9. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Teida“
direktorius |  | direktorė
Sigitas Dzekunskas |  | Edita Želvienė

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS |  |  |  |  | PARDAVĖJAS | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  |  |  |  | UAB „Teida“ | UAB „Teida“
| direktorius |  |  |  |  | direktorė | direktorė
| Sigitas Dzekunskas | [5 empty] | Edita Želvienė