## 1 dalis
VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTAROS KLINIKOS Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, įmonės kodas 124364561, PVM kodas LT243645610 Tel. +370 6 9779853, el. pašto adresas: algimantas.varzgalys@vpc.lt
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA GREITIEJI SOLIDINIŲ NAVIKŲ PAŽAIDŲ DIAGNOSTIKOS TESTAI (SU ĮRANGOS PANAUDA)
REAGENTAI IR PRIEMONĖS AUTOMATIZUOTAI MOLEKULINIŲ REAKCIJŲ ATLIKIMO SISTEMAI SU PANAUDA ĮRANGAI, ATITINKANTYS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI REAGENTAMS
1. Valstybinis patologijos centras, Všį Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (toliau - VPC) įsigis žemiau išvardintus diagnostinius testus, skirtus molekuliniams tyrimams.
2. Visos 1 pirkimo daliai siūlomos prekės turi būti to paties gamintojo ir atliekami ta pačia įranga.
3. 1 pirkimo dalies objektas neskaidomas į dalis, todėl pasiūlymas teikiamas visai pirkimo daliai.
4. Testai ar jų rinkiniai turi būti skirti atlikti skubios diagnostikos tyrimus solidinių navikų pažaidų nustatymui. Jei prie konkretaus testo nenurodyta kitaip - visiems reagentams privalomas CE-IVD sertifikatas, arba lygiavertis dokumentas.
5. Pasiūlytos prekės bus vertinamos pagal mažiausią pasiūlytą suminę vieno (1) testo kainą (sumuojant lentelės 6 stulpelyje pateikiamus 1 testo įkainius = 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7). Tiekėjai privalo pateikti išsamią informaciją kaip buvo apskaičiuotas vieno testo įkainis.
6. Testo trukmė ne ilgesnė nei 150 min., nebent prie konkretaus testo nurodyta kitaip.
7. Testai supakuoti ir paruošti naudojimui po vieną - efektyviam reagentų naudojimui nereikalingas mėginių kaupimas;
8. DNR išskyrimas iš mėginio vyksta toje pačioje talpoje kaip ir PGR reakcija;
9. Visos testo kokybės užtikrinimo priemonės (DNR išskyrimo, PGR reakcijų, inhibicijos kontrolė) vyksta toje pačioje talpoje kaip ir PGR reakcija;
10. Visi bio/cheminiai procesai vyksta uždaroje sistemoje nepertraukiamos procedūros metu maksimaliai išvengiant rankinio darbo poreikio (rankinio darbo trukmė ne ilgesnė nei 15 min., ne daugiau nei vienas nepertraukiamas rankinio darbo etapas);
11. Testai pritaikyti darbui su įvairios prigimties mėginiais, pvz. - FFPI medžiaga, kūno skysčiais;
12. Vykdomas žaliasis pirkimas – siekiant mažinti poveikį aplinkai, pirkimui taikomas mažesnio popieriaus suvartojimo spausdinimui reikalavimas. Tiek pasiūlymas, tiek sutartis pasirašomi elektroniniu parašu.
13. Pirkime pateikti pirkimo objekto pavyzdžių gali būti reikalaujama dėl jų įvertinimo pagal techninės specifikacijos reikalavimus ir įsitikinimo, jog siūlomos prekės pilnai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Perkančioji organizacija raštu gali prašyti galimo laimėtojo arba ir kitų dalyvių pateikti pirkimo objekto pavyzdžius per 7 kalendorines dienas. Jei dalyvis nepateiks pirkimo objekto pavyzdžių per nustatytą terminą, jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Prekių pavyzdžiai bus testuojami Valstybiniame patologijos centre, VšĮ VUL SK filiale atliekant diagnostikos procedūras ir bus negrąžinami. Pavyzdžiai turi būti nemokami ir pateikiami su prekių perdavimą įrodančiu dokumentu. Jei tiekėjas nepateiks visų siūlomų prekių pavyzdžių (bei papildomų reagentų ir priemonių reikalingų testavimui atlikti), jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.
14. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams tiekėjas gali siūlyti lygiavertę prekę/ įrangą. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė ir/ar įranga yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai/paskirtis | Preliminarus perkamų testų skaičius per 36 mėn. | Mato vienetas | 1 mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM dydis (%) | 1 mato vnt. įkainis EUR su PVM | Tiekėjo siūloma pakuotė (dydis/testais) | Tiekėjo siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | Tiekėjo siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Siūlomas pakuočių vienetų skaičius nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. | Preliminari pakuočių kaina, EUR be PVM 36 mėn. | BVPŽ kodas | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr., psl.
1 pirkimo dalis
1.1. | BRAF geno mutacijų nustatymo testas | Testas skirtas melanomoms būdingų pažaidų nustatymui BRAF gene (mutacijos V600 kodone). | 168 | testas | 145 | 5 | 152.25 | 6 | 870 | 913.5 | 28 | 24360 | 33696000-5 | Pavadinimas Idylla™ BRAF Mutation Test Gamintojas Biocartis Katalogo nr: A0010/6 Nuoroda: https://www.biocartis.com/sites/default/files/130387-TechSheet-BRAF-A4_web.pdf
1.2. | EGFR geno mutacijų nustatymo testas | Testas skirtas plaučių vėžiui būdingų pažaidų nustatymui EGFR gene (mutacijos: 18-tame egzone G719A/S/C, 20-tame egzone T790M ir S768I, 21-ame egzone L858R ir L861Q, EGFR geno delecijos 19-tame egzone, EGFR geno insercijos 20-tame egzone). | 700 | testas | 150 | 5 | 157.5 | 6 | 900 | 945 | 117 | 105300 | 33696000-5 | Pavadinimas Idylla™ EGFR Mutation Test Gamintojas Biocartis Katalogo nr: A0060/6 Nuoroda: https://www.biocartis.com/sites/default/files/130189-TechSheet-EGFR-CE-A4-web.pdf
1.3. | KRAS geno mutacijų nustatymo testas | Testas skirtas storosios žarnos vėžiui būdingų pažaidų nustatymui KRAS gene (mutacijos kodonuose: 12, 13, 59, 61, 117, 146). | 240 | testas | 175 | 5 | 183.75 | 6 | 1050 | 1102.5 | 40 | 42000 | 33696000-5 | Pavadinimas Idylla™ KRAS Mutation Test Gamintojas Biocartis Katalogo nr: A0020/6 Nuoroda: https://www.biocartis.com/sites/default/files/130385-TechSheet-KRAS-A4_web.pdf
1.4. | NRAS/BRAF genų mutacijų nustatymo testas | Testas skirtas kombinuotam storosios žarnos vėžiui būdingų pažaidų nustatymui NRAS ir BRAF genuose (NRAS mutacijos kodonuose: 12, 13, 59, 61, 117, 146, BRAF geno mutacija V600 kodone). | 120 | testas | 185 | 5 | 194.25 | 6 | 1110 | 1165.5 | 20 | 22200 | 33696000-5 | Pavadinimas Idylla™ NRAS-BRAF Mutation Test Gamintojas Biocartis Katalogo nr: A0030/6 Nuoroda: https://www.biocartis.com/sites/default/files/130390-TechSheet-NRAS-BRAF-A4-web.pdf
1.5. | Žmogaus DNR mikrosatelitų būklės nustatymo testas | Testas skirtas storosios žarnos vėžiui būdingų Žmogaus DNR mikrosatelitų būklės nustatymui remiantis bent 7-ių skirtingų genų regionais. | 18 | testas | 130.5 | 5 | 137.03 | 6 | 783 | 822.15 | 3 | 2349 | 33696000-5 | Pavadinimas Idylla™ MSI Test Gamintojas Biocartis Katalogo nr: A0100/6 Nuoroda: https://www.biocartis.com/sites/default/files/2019-02/131899-techsheet-msi-test_web.pdf
1.6. | EGFR geno mutacijų nustatymo iš kraujo plazmos testas | Testas skirtas plaučių vėžiui būdingų pažaidų nustatymui EGFR gene (mutacijos: 18-tame egzone G719A/S/C, 20-tame egzone T790M ir S768I, 21-ame egzone L858R ir L861Q, EGFR geno delecijos 19-tame egzone, EGFR geno insercijos 20-tame egzone) (gali būti IVD nesertifikuoti). Testo trukmė apie 160 min. | 24 | testas | 150 | 5 | 157.5 | 6 | 900 | 945 | 4 | 3600 | 33696000-5 | Pavadinimas Idylla™ ctEGFR Mutation Assay Gamintojas Biocartis Katalogo nr: A0111/6 Nuoroda: https://www.biocartis.com/en/research/research-assays/idylla-ctegfr-mutation-assay
1.7. | Genų suliejimo nustatymo testas | Testas skirtas vienu metu nustatyti nesmulkialąsteliniam plaučių vėžiui būdingų ALK, ROS1, RET translokacijas ir MET 14-to egzono (MET ex14) praleidimą nulemiančias mutacijas (gali būti IVD nesertifikuoti). Testo trukmė apie 180 min. | 36 | testas | 220 | 5 | 231 | 6 | 1320 | 1386 | 6 | 7920 | 33696000-5 | Pavadinimas Idylla™ GeneFusion Panel Gamintojas Biocartis Katalogo nr: A0120/6 Nuoroda: https://www.biocartis.com/en/meet-idylla/idylla-oncology-tests/idylla-genefusion-panel
BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJO SIŪLOMAI ĮRANGAI:
1. Tiekėjai privalo siūlyti testus, atitinkančius 1.1-1.7 punktuose išvardintus reikalavimus, kartu su neatlygintinai, visam sutarties galiojimo periodui (3 metai) pateikiama ir paruošiama naudojimui VPC įranga, kuri turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:
2. Ne senesnė nei 5 metų gamybos;
3. Veikia PGR principu;
4. Su kompiuterine įranga rezultatų saugojimui ir pirminei analizei;
5. Įrangos komplektacijoje privalo būti nepertraukiamas maitinimo šaltinis užtikrinantis nenutrūkstamą elektros įrenginių darbą dingus elektros srovei, ne mažiau kaip 20 min., prie 3A srovės, 230V įtampos, 50 Hz dažnio.
6. Turi būti galimybė vienu metu su įranga atlikti bent du, vienas nuo kito nepriklausomus, tyrimus;
7. Pirminė rezultatų analizė (PGR kreivių interpretacija, genetinių variantų atranka, kokybės kontrolė) atliekama automatiškai įrangoje;
8. Detali rezultatų analizė (pagal specifinius protokolus) atliekama arba įrangoje, arba suteikiama nemokama prieiga prie kitų analizei atlikti būtinų technologijų;
9. Nuotolinio prisijungimo prie prietaiso galimybė (rezultatų peržiūrai);
10. Prietaiso naudojimo instrukcija lietuvių kalba;
11. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą įrangos, siūlomos panaudos būdu, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmokys personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo. Pateikiamas dokumentas (pažymėjimas/sertifikatas), patvirtinantis, kad mokymus atliekantis asmuo yra įrangos gamintojo tinkamai apmokytas ir/ar įgaliotas mokyti įrangos naudotojus. Tiekėjas turės supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamos įrangos naudojimo ypatumais, perduoti įrangos naudojimosi instrukcijas (lietuvių kalba), perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis perduodama įranga;
12. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ar gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą;
13. Siūloma įranga turi turėti CE-IVD sertifikatą. Tiekėjas turi pateikti patvirtinančią dokumentaciją;
14. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad sistemos būtų pristatytos, surinktos, sumontuotos/instaliuotos/įdiegtos perkančiosios organizacijos adresu: P. Baublio g. 5, Vilnius, paruoštos darbui ir suderintos/išbandytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties pasirašymo dienos.