## 1 priedas TS
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
3 | Elektrokardiografas
3.1 | Atliekami tyrimai: | 1. Ramybės elektrokardiogramos užrašymas; 2. Interpretavimo programa vaikams ir suaugusiems.
3.2 | Integruotas LCD monitorius | 1. Spalvotas; 2. Įstrižainė ne mažesnė 8"; 3. Rezoliucija ne žemesnė 800 x 600 taškų.
3.3 | Valdymo panelė ir klaviatūra | Pilna raidinė-skaitinė klaviatūra ir tiesioginiai EKG užrašymo klavišai, apsauga nuo skysčių ir dulkių.
3.4 | Reikalavimai maitinimo tinklui | iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% 50/60Hz
3.5 | Integruota vidinė baterija | Užtikrinanti ne mažiau kaip 3 valandų EKG atvaizdavimą.
3.6 | Energijos suvartojimas | Ne daugiau 70 VA.
3.7 | Maitinimo tinklo filtras | 50 arba 60 Hz skaitmeninis.
3.8 | Skaitmeninio užrašymo dažnių diapazonas | Ne siauresnis 0.05-150 Hz.
3.9 | Integruotas spausdintuvas | Terminis, aukštos rezoliucijos - ne mažiau 8 taškai/mm amplitudės ašyje, 40 taškų/mm laiko ašyje.
3.10 | Popieriaus tipas | Terminis, A4 formato.
3.11 | Jungtys | 1. RS-232(V24) jungtis; 2. Jungtis duomenų perdavimui internetiniu kabeliu.
3.12 | Atmintis | Galimybė išsaugoti ne mažiau 350 EKG.
3.13 | Elektrokardiogramos užrašymas:
a) | filtrai | Pilnai izoliuota, apsaugota nuo defibriliacijos poveikio naudojant originalų kabelį.
b) | Atvaizduojami ekrane parametrai | 1. Pasirinktų laidų atvaizdavimas 3, 6, 2x6, 3x4+1rhy ir 12 kanalais; 2. Paciento duomenys; 3. 5, 10, 20 mm/mV pasirenkamas jautrumas; 4. Filtro būklė (įjungtas/išjungtas); 5. Nepakankamas elektrodo kontaktas; 6. ŠSD.
c) | Derivacijų skaičius | Ne mažiau kaip 12
d) | Spausdinimo greičiai | 10 arba 12,5 mm/s ir 25; 50 (rankiniu režimu).
e) | Jautrumas | 5/10/20 mm/mV nustatomas automatiškai arba lengvai pasirenkamas.
f) | Automatinės derivacijų programos | 1. 6/12 kanalų pateikiama 12 tuo pat metu registruojamų derivacijų ant vieno arba kelių A4 formato popieriaus lapų; 2. Galimybė pasirinkti įvairius spausdinimo formatus.
g) | Duomenų užrašymas | 1. Paciento duomenys; 2. Visų elektrokardiogramos užrašymo sąlygų duomenys; 3. Matavimo programos: elektrokardiogramos matavimo rezultatai, vidutiniai kompleksai su papildomais matavimo žymekliais; 4. Interpretavimo programinė įranga.
h) | Kitos užrašymo funkcijos | 1. Nefunkcionalių elektrodų aptikimas, elektrodų impedancas; 2. Įtampos viršijimas, AC triukšmo, baziniai svyravimai ir raumenų tremoras; 3. Širdies ritmo matavimas: iki 300 dužių per minutę.
i) | Filtrai | 25 Hz arba 35 Hz raumenų virpėjimo (tremoro).
j) | EKG stiprintuvas | 1. Diskretizacijos dažnis kanalui ne mažiau 4000 Hz.; 2. Dažnių diapazonas ne siauresnis 0,05Hz-150Hz.; 3. Skaitmeninė rezoliucija ne blogiau 5 μV/18 bit.; 4. Įėjimo kontūro varža ne mažiau 100 MΩ.; 5. Nuotėkis į pacientą ne daugiau 10μA.; 6. Sinfazinio triukšmo slopinimo koeficientas ne mažiau 90dB.; 7. Defibriliacijos apsauga: ne mažiau 5000VDC.
3.14 | Galimybė prieš spausdinimą ekrane matyti tyrimo išvadą | Pageidautina.
3.15 | Komplektacija: | 1. 10 laidų paciento kabelis; 2. Daugkartinio naudojimo EKG elektrodų komplektas; 3. Maitinimo kabelis.
3.16 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Medicinos prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Limeta“
direktorius |  | generalinis direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Virginijus Domarkas

## 4 priedas. Atitiktis TS
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios
3 | Elektrokardiografas
3.1 | Atliekami tyrimai: | 1. Ramybės elektrokardiogramos užrašymas; 2. Interpretavimo programa vaikams ir suaugusiems. | 1. Ramybės elektrokardiogramos užrašymas; 2. Interpretavimo programa vaikams ir suaugusiems. Gamintojo patvirtinimas
3.2 | Integruotas LCD monitorius | 1. Spalvotas; 2. Įstrižainė ne mažesnė 8"; 3. Rezoliucija ne žemesnė 800 x 600 taškų. | 1. Spalvotas; 2. Įstrižainė 8"; 3. Rezoliucija 800 x 600 taškų. Vartotojo vadovas 156 psl., brošiūra
3.3 | Valdymo panelė ir klaviatūra | Pilna raidinė-skaitinė klaviatūra ir tiesioginiai EKG užrašymo klavišai, apsauga nuo skysčių ir dulkių. | Pilna raidinė-skaitinė klaviatūra ir tiesioginiai EKG užrašymo klavišai, apsauga nuo skysčių ir dulkių. Brošiūra, gamintojo patvirtinimas
3.4 | Reikalavimai maitinimo tinklui | iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% 50/60Hz | iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% 50/60Hz, brošiūra
3.5 | Integruota vidinė baterija | Užtikrinanti ne mažiau kaip 3 valandų EKG atvaizdavimą. | Užtikrinanti ne mažiau kaip 3 valandų EKG atvaizdavimą. Vartotojo vadovas 156 psl.
3.6 | Energijos suvartojimas | Ne daugiau 70 VA. | 70 VA. Gamintojo patvirtinimas
3.7 | Maitinimo tinklo filtras | 50 arba 60 Hz skaitmeninis. | 50 arba 60 Hz skaitmeninis. Gamintojo patvirtinimas
3.8 | Skaitmeninio užrašymo dažnių diapazonas | Ne siauresnis 0.05-150 Hz. | 0.05-150 Hz. Vartotojo vadovas 158 psl.
3.9 | Integruotas spausdintuvas | Terminis, aukštos rezoliucijos - ne mažiau 8 taškai/mm amplitudės ašyje, 40 taškų/mm laiko ašyje. | Terminis, aukštos rezoliucijos - ne mažiau 8 taškai/mm amplitudės ašyje, 40 taškų/mm laiko ašyje. Vartotojo vadovas 15 psl.
3.10 | Popieriaus tipas | Terminis, A4 formato. | Terminis, A4 formato. Brošiūra
3.11 | Jungtys | 1. RS-232(V24) jungtis; 2. Jungtis duomenų perdavimui internetiniu kabeliu. | 1. RS-232(V24) jungtis; 2. Jungtis duomenų perdavimui internetiniu kabeliu. Vartotojo vadovas 15, 16 psl., brošiūra
3.12 | Atmintis | Galimybė išsaugoti ne mažiau 350 EKG. | Galimybė išsaugoti 800 EKG. Gamintojo patvirtinimas
3.13 | Elektrokardiogramos užrašymas:
a) | filtrai | Pilnai izoliuota, apsaugota nuo defibriliacijos poveikio naudojant originalų kabelį. | Pilnai izoliuota, apsaugota nuo defibriliacijos poveikio naudojant originalų kabelį. brošiūra
b) | Atvaizduojami ekrane parametrai | 1. Pasirinktų laidų atvaizdavimas 3, 6, 2x6, 3x4+1rhy ir 12 kanalais; 2. Paciento duomenys; 3. 5, 10, 20 mm/mV pasirenkamas jautrumas; 4. Filtro būklė (įjungtas/išjungtas); 5. Nepakankamas elektrodo kontaktas; 6. ŠSD. | 1. Pasirinktų laidų atvaizdavimas 3, 6, 2x6, 3x4+1rhy ir 12 kanalais; 2. Paciento duomenys; 3. 5, 10, 20 mm/mV pasirenkamas jautrumas; 4. Filtro būklė (įjungtas/išjungtas); 5. Nepakankamas elektrodo kontaktas; 6. ŠSD. Vartotojo vadovas 54 psl.
c) | Derivacijų skaičius | Ne mažiau kaip 12 | 12 derivacijų, Vartotojo vadovas 545psl.
d) | Spausdinimo greičiai | 10 arba 12,5 mm/s ir 25; 50 (rankiniu režimu). | 10 arba 12,5 mm/s ir 25; 50 (rankiniu režimu). Vartotojo vadovas 157 psl.
e) | Jautrumas | 5/10/20 mm/mV nustatomas automatiškai arba lengvai pasirenkamas. | 5/10/20 mm/mV nustatomas automatiškai arba lengvai pasirenkamas. Vartotojo vadovas 158 psl.
f) | Automatinės derivacijų programos | 1. 6/12 kanalų pateikiama 12 tuo pat metu registruojamų derivacijų ant vieno arba kelių A4 formato popieriaus lapų; 2. Galimybė pasirinkti įvairius spausdinimo formatus. | 1. 6/12 kanalų pateikiama 12 tuo pat metu registruojamų derivacijų ant vieno arba kelių A4 formato popieriaus lapų; 2. Galimybė pasirinkti įvairius spausdinimo formatus. Vartotojo vadovas 58,67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80 psl.
g) | Duomenų užrašymas | 1. Paciento duomenys; 2. Visų elektrokardiogramos užrašymo sąlygų duomenys; 3. Matavimo programos: elektrokardiogramos matavimo rezultatai, vidutiniai kompleksai su papildomais matavimo žymekliais; 4. Interpretavimo programinė įranga. | 1. Paciento duomenys; 2. Visų elektrokardiogramos užrašymo sąlygų duomenys; 3. Matavimo programos: elektrokardiogramos matavimo rezultatai, vidutiniai kompleksai su papildomais matavimo žymekliais; 4. Interpretavimo programinė įranga. Gamintojo patvirtinimas
h) | Kitos užrašymo funkcijos | 1. Nefunkcionalių elektrodų aptikimas, elektrodų impedancas; 2. Įtampos viršijimas, AC triukšmo, baziniai svyravimai ir raumenų tremoras; 3. Širdies ritmo matavimas: iki 300 dužių per minutę. | 1. Nefunkcionalių elektrodų aptikimas, elektrodų impedancas; 2. Įtampos viršijimas, AC triukšmo, baziniai svyravimai ir raumenų tremoras; 3. Širdies ritmo matavimas: iki 300 dužių per minutę. vartotojo vadovas 157 psl. , gamintojo patvirtinimas
i) | Filtrai | 25 Hz arba 35 Hz raumenų virpėjimo (tremoro). | 25 Hz arba 35 Hz raumenų virpėjimo (tremoro). Vartotojo vadovas 158 psl.
j) | EKG stiprintuvas | 1. Diskretizacijos dažnis kanalui ne mažiau 4000 Hz.; 2. Dažnių diapazonas ne siauresnis 0,05Hz-150Hz.; 3. Skaitmeninė rezoliucija ne blogiau 5 μV/18 bit.; 4. Įėjimo kontūro varža ne mažiau 100 MΩ.; 5. Nuotėkis į pacientą ne daugiau 10μA.; 6. Sinfazinio triukšmo slopinimo koeficientas ne mažiau 90dB.; 7. Defibriliacijos apsauga: ne mažiau 5000VDC. | 1. Diskretizacijos dažnis kanalui 10000 Hz.; 2. Dažnių diapazonas ne siauresnis 0,05Hz-150Hz.; 3. Skaitmeninė rezoliucija ne blogiau 5 μV/24 bit.; 4. Įėjimo kontūro varža ne mažiau 100 MΩ.; 5. Nuotėkis į pacientą ne daugiau 0,01μA.; 6. Sinfazinio triukšmo slopinimo koeficientas ≥ 115dB.; 7. Defibriliacijos apsauga: ne mažiau 5000VDC. vartotojo vadovas 158 psl., gamintojo patvirtinimas
3.14 | Galimybė prieš spausdinimą ekrane matyti tyrimo išvadą | Pageidautina. | Yra galimybė prieš spausdinimą ekrane matyti tyrimo išvadą, gamintojo patvirtinimas
3.15 | Komplektacija: | 1. 10 laidų paciento kabelis; 2. Daugkartinio naudojimo EKG elektrodų komplektas; 3. Maitinimo kabelis. | 1. 10 laidų paciento kabelis; 2. Daugkartinio naudojimo EKG elektrodų komplektas; 3. Maitinimo kabelis. Gamintojo patvirtinimas
3.16 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. | 24 mėn. Gamintojo patvirtinimas
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Medicinos prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |  | Taip
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke. |  |  | Taip
PIRKĖJAS |  |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  |  | UAB „Limeta“
direktorius |  |  | generalinis direktorius
Sigitas Dzekunskas |  |  | Virginijus Domarkas

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [5 empty] | UAB „Limeta“
| direktorius | [5 empty] | generalinis direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [5 empty] | Virginijus Domarkas

## 2 priedas kiekiai
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis 24 mėn. | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vieneto įkainis/kaina Eur (be PVM) | Taikomas PVM dydis (proc.) | Suma, Eur (be PVM) | Suma, Eur (su PVM)
3 | Elektrokardiografas | vnt. | 2 | SE-1200 Express | Edan, Instruments,Inc | 1413 | 21 | 2826 | 3419.46
Bendra kaina: trys tūkstančiai keturi šimtai devyniolika eurų, 46 centai
PIRKĖJAS | [6 empty] | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [6 empty] | UAB „Limeta“
direktorius | [6 empty] | generalinis direktorius
Sigitas Dzekunskas | [6 empty] | Virginijus Domarkas