## ts
VIENKARTINĖ KRAUJO PAĖMIMO SISTEMA (VAKUUMINIAI MĖGINTUVĖLIAI SU PRIEDAIS) (NR. 6133)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Prekių sąrašas:
P.d. Nr. | Priemonės pavadinimas | Parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai)
1 | VIENKARTINĖ KRAUJO PAĖMIMO SISTEMA
1.1 | Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 4-6 ml tūrio, 13x100 mm. | 1. Krešėjimo laikas ne daugiau 30 min. | 1. Krešėjimo laikas 30 min. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija TS parametrų atitikimai, psl. 49; https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-blood-collection-tubes
|  | 2. Mėgintuvėliai su skiriamuoju geliu tinkami šaldymui - 20°C (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus anglų ir lietuvių kalba). | 2. Mėgintuvėliai su skiriamuoju geliu tinkami šaldymui - 20°C Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija TS parametrų atitikimai, psl. 1; 3; 45
|  | 3. 4-6 ml tūrio, 13x100 mm. | 3. 5 ml tūrio, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 6
1.2 | Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 7-10 ml tūrio, 13x100 arba 16x100 mm. | 1.Krešėjimo laikas ne daugiau 30 min. | 1. Krešėjimo laikas 30 min. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija TS parametrų atitikimai, psl. 49; https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-blood-collection-tubes
|  | 2. Mėgintuvėliai su skiriamuoju geliu tinkami šaldymui - 20°C (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus anglų ir lietuvių kalba). | 2. Mėgintuvėliai su skiriamuoju geliu tinkami šaldymui - 20°C. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija TS parametrų atitikimai, psl. 1; 3; 45
|  | 3. 7-10 ml tūrio, 13x100 arba 16x100 mm. | 3. 8.5 ml tūrio, 16x100 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 6
1.3 | Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 3-4 ml tūrio, 13x75 mm | 1. Krešėjimo laikas ne daugiau 30 min. | 1. Krešėjimo laikas 30 min. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija TS parametrų atitikimai, psl. 49; https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-bl
|  | 2. Mėgintuvėliai su skiriamuoju geliu tinkami šaldymui - 20°C (pateikti tai patvirtinančius dokumentus originalo ir lietuvių kalba). | 2. Mėgintuvėliai su skiriamuoju geliu tinkami šaldymui - 20°C. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija TS parametrų atitikimai, psl. 1; 3; 45
|  | 3. 3-4 ml tūrio, 13x75 mm. | 3. 3.5 ml tūrio, 13x75 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 6
1.4 | Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 2,5-3 ml tūrio, 13x75 mm | 1.Krešėjimo laikas ne daugiau 30 min. | 1. Krešėjimo laikas 30 min. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija TS parametrų atitikimai, psl. 49; https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-blood-collection-tubes
|  | 2. 2,5-3 ml tūrio, 13x75 mm | 2. 2,5 ml tūrio, 13x75 mm Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 6
1.5 | Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo sistemos aktyvatoriais be skiriamojo gelio, ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm. | 1.Priedo forma-sausa. | 1.Priedo forma-sausa. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija TS parametrų atitikimai, psl. 50. https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-blood-collection-tubes
|  | 2.Ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm. | 2. 2 ml tūrio, 13x75 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 3
1.6 | Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo sistemos aktyvatoriais be skiriamojo gelio, 4–5 ml tūrio, 13x75 mm | 1.Priedo forma-sausa. | 1.Priedo forma-sausa. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija TS parametrų atitikimai, psl. 50. https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-blood-collection-tubes
|  | 2.4–5 ml tūrio, 13x75 mm. | 2.4 ml tūrio, 13x75 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 3
1.7 | Vakuuminis mėgintuvėlis su antikoaguliantu K2EDTA hematologiniams, imunohematologiniams kraujo tyrimams, 2-4 ml tūrio, 13x75mm. | 1. Antikoaguliantas sausos formos. | 1. Antikoaguliantas sausos formos. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 13. https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-blood-collection-tubes
|  | 2. 2-4 ml tūrio, 13x75mm. | 2. 3, 4 ml tūrio, 13x75mm. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 13
1.8 | Vakuuminis mėgintuvėlis su K2EDTA ir atskiriamuoju geliu, 8-9 ml tūrio, 16x100 mm. | 1.Antikoaguliantas sausos formos. | 1.Antikoaguliantas sausos formos. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Ekonominis naudingumas, psl. 3; https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-blood-collection-tubes
|  | 2.Mėgintuvėliai su skiriamuoju geliu tinkami šaldymui - 20°C (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus anglų ir lietuvių kalba); | 2.Mėgintuvėliai su skiriamuoju geliu tinkami šaldymui - 20°C. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Ekonominis naudingumas, psl. 4
|  | 3. 8-9 ml tūrio, 16x100 mm. | 3. 8.5 ml tūrio, 16x100 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 21
1.9 | Vakuuminis pediatrinis mėgintuvėlis su antikoaguliantu K2EDTA hematologiniams, imunohematologiniams kraujo tyrimams, ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm. | 1. Antikoaguliantas sausos formos. | 1. Antikoaguliantas sausos formos. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 13
|  | 2. Ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm. | 2. 2 ml tūrio, 13x75 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 13
1.10 | Vakuuminis pediatrinis mėgintuvėlis su 3.2% Na-citratu krešėjimo sistemos tyrimams, ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm. | 1. Ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm | 1. 1.8 ml tūrio, 13x75 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 2. https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-blood-collection-tubes
1.11 | Vakuuminis mėgintuvėlis su 3.2% Na-citratu krešėjimo sistemos tyrimams, 2,5-4 ml tūrio, 13x75 mm | 1. 2,5-4 ml tūrio, 13x75 mm | 1. 2,7 ml tūrio, 13x75 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 2; https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-blood-collection-tubes
1.12 | Vakuuminis mėgintuvėlis gliukozės ir/arba laktato koncentracijos tyrimams su natrio fluoridu ir kalio oksalatu arba buferizuotas Na2 EDTA, citrinos rūgšties, natrio citrato ir natrio fluorido užpildas, 2-5 ml tūrio, 13 x 75 mm | 1. 2-5 ml tūrio, 13 x 75 mm | 1. 2 ml tūrio, 13 x 75 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 12; https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-blood-collection-tubes
1.13 | Vakuuminis mėgintuvėlis alkoholio koncentracijos tyrimams su natrio fluoridu ir antikoaguliantu (oksalatu), 5 - 6 ml tūrio, 13 x 100 mm | 1.Antikoaguliantas sausos formos. | 1.Antikoaguliantas sausos formos. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija 17. Naudojimo instrukcija, psl. 4; https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-blood-collection-tubes
|  | 2. 5 - 6 ml tūrio, 13 x 100 mm. | 2. 5 ml tūrio, 13 x 100 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 12
1.14 | Vakuuminis mėgintuvėlis gliukozės ir/arba laktato koncentracijos tyrimams su natrio fluoridu ir kalio oksalatu, 2 - 4 ml tūrio, 13 x 75 mm | 1. Antikoaguliantas sausos formos. | 1. Antikoaguliantas sausos formos. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija 17. Naudojimo instrukcija, psl. 4. https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-blood-collection-tubes
|  | 2. 2 - 4 ml tūrio, 13 x 75 mm. | 2. 2 ml tūrio, 13 x 75 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 12
1.15 | Vakuuminis mėgintuvėlis su sausu ličio heparinu ir skiriamuoju geliu arba mechaniniu barjeru plazmos tyrimams, 3 - 4 ml tūrio, 13 x 75 mm. | 1. Antikoaguliantas sausos formos. | 1. Antikoaguliantas sausos formos. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 8. https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-blood-collection-tubes
|  | 2. 3 - 4 ml tūrio, 13 x 75 mm. | 2. 3 ml tūrio, 13 x 75 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 10
1.16 | Vakuuminis mėgintuvėlis su sausu ličio heparinu, be skiriamojo gelio ir be mechaninio barjero plazmos tyrimams, 4-5 ml tūrio, 13x75 mm. | 1.Antikoaguliantas sausos formos. | 1.Antikoaguliantas sausos formos. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 8. https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-blood-collection-tubes
|  | 2. 4-5 ml tūrio, 13x75 mm. | 2. 4 ml tūrio, 13x75 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 8
1.17 | Vakuuminis mėgintuvėlis PGR tyrimui plazmoje su K2EDTA ir atskiriamuoju geliu, 5-6 ml tūrio, 13x100 mm | 1.Antikoaguliantas sausos formos. | 1.Antikoaguliantas sausos formos.Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Ekonominis naudingumas, psl. 3. https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-blood-collection-tubes
|  | 2.Mėgintuvėliai su skiriamuoju geliu tinkami šaldymui - 20°C (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus anglų ir lietuvių kalba). | 2.Mėgintuvėliai su skiriamuoju geliu tinkami šaldymui - 20°C. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Ekonominis naudingumas, psl. 4
|  | 3. 5-6 ml tūrio, 13x100 mm | 3. 5 ml tūrio, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 21
1.18 | Vakuuminis mėgintuvėlis PGR tyrimui plazmoje su K2EDTA ir atskiriamuoju geliu, 8-9 ml tūrio, 16x100 mm. | 1.Antikoaguliantas sausos formos. | 1.Antikoaguliantas sausos formos.Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Ekonominis naudingumas, psl. 3. https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-blood-collection-tubes
|  | 2.Mėgintuvėliai su skiriamuoju geliu tinkami šaldymui - 20°C (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus anglų ir lietuvių kalba); | 2.Mėgintuvėliai su skiriamuoju geliu tinkami šaldymui - 20°C . Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Ekonominis naudingumas, psl. 4
|  | 3. 8-9 ml tūrio, 16x100 mm. | 3. 8.5 ml tūrio, 16x100 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 21
1.19 | Adatos veninio kraujo paėmimui ir mėgintuvėlių laikiklio rinkinys arba adatos veninio kraujo paėmimui ir mėgintuvėlių laikiklio rinkinys su adatos apsauga. Adata 21 G x 1¼ -1½ (adatos ilgis 32-40 mm). | 1. Kiekvienas rinkinys įpakuotas atskirai, vienkartinis, pakuotė sterili. | 1. Kiekvienas rinkinys įpakuotas atskirai, vienkartinis, pakuotė sterili. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 37; https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-blood-collection-tubes
|  | 2. Adatos turi būti silikonizuotos ir sterilios. | 2. Adatos yra silikonizuotos ir sterilios. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija TS parametrų atitikimai, psl. 151. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija 17. Naudojimo instrukcija, psl. 4
|  | 3. Adatos duriamoji dalis ne mažiau kaip dvibriaunė. | 3. Adatos duriamoji dalis yra tribriaunė. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija TS parametrų atitikimai, psl. 163-166
|  | 4.Tinka siūlomiems vakuuminiams mėgintuvėliams. | 4.Tinka siūlomiems vakuuminiams mėgintuvėliams. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija 17. Naudojimo instrukcija, psl. 3
|  | 5. Adata 21 G x 1¼ -1½ (adatos ilgis 32-40 mm). | 5. Adata 21 G x 1¼ -1½ (adatos ilgis 32-40 mm). Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 36; 37
1.20 | Adatos peteliškės su adatos apsauga (smulkių venų punkcijai), Luer adapterio ir mėgintuvėlių laikiklio rinkinys. Adata 23 G x ¾ (0,6 x 19-20 mm). Žarnelės ilgis 180 mm (+/-10 mm). | 1. Kiekvienas rinkinys įpakuotas atskirai, vienkartinis, pakuotė sterili. | 1. Kiekvienas rinkinys įpakuotas atskirai, vienkartinis, pakuotė sterili. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija TS parametrų atitikimai, psl. 151; 153. https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-blood-collection-tubes
|  | 2. Adatos turi būti silikonizuotos ir sterilios. | 2. Adatos yra silikonizuotos ir sterilios. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija TS parametrų atitikimai, psl. 50; 151. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija 17. Naudojimo instrukcija, psl. 4
|  | 3. Adatos duriamoji dalis ne mažiau kaip dvibriaunė. | 3. Adatos duriamoji dalis yra tribriaunė. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija TS parametrų atitikimai, psl. 142-143
|  | 4.Tinka siūlomiems vakuuminiams mėgintuvėliams. | 4.Tinka siūlomiems vakuuminiams mėgintuvėliams. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija 17. Naudojimo instrukcija, psl. 3
|  | 5. Žarnelė nesusipinanti, neužsilenkianti. | 5. Žarnelė nesusipinanti, neužsilenkianti. Pavyzdžiai
|  | 6. Adata 23 G x ¾ (0,6 x 19-20 mm). | 6. Adata 23 G x ¾ (0,6 x 19 mm). Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 33
|  | 7. Žarnelės ilgis 180 mm (+/-10 mm). | 7. Žarnelės ilgis 178 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 33
1.21 | Adatos peteliškės su adatos apsauga (smulkių venų punkcijai), Luer adapterio ir mėgintuvėlių laikiklio rinkinys. Adata 21 G x ¾ (0,8 x 19-20 mm ). Žarnelės ilgis 180 mm (+/- 10 mm). | 1. Kiekvienas rinkinys įpakuotas atskirai, vienkartinis, pakuotė sterili. | 1. Kiekvienas rinkinys įpakuotas atskirai, vienkartinis, pakuotė sterili. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija TS parametrų atitikimai, psl. 151; 153. https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-blood-collection-tubes
|  | 2. Adatos turi būti silikonizuotos ir sterilios. | 2. Adatos yra silikonizuotos ir sterilios. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija TS parametrų atitikimai, psl. 151. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija 17. Naudojimo instrukcija, psl. 4
|  | 3. Adatos duriamoji dalis ne mažiau kaip dvibriaunė. | 3. Adatos duriamoji dalis yra tribriaunė.Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija TS parametrų atitikimai, psl. 149-150
|  | 4. Tinka siūlomiems vakuuminiams mėgintuvėliams. | 4. Tinka siūlomiems vakuuminiams mėgintuvėliams. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija 17. Naudojimo instrukcija, psl. 3
|  | 5. Žarnelė nesusipinanti, neužsilenkianti. | 5. Žarnelė nesusipinanti, neužsilenkianti. Pavyzdžiai
|  | 6. Adata 21 G x ¾ (0,8 x 19-20 mm ). | 6. Adata 21 G x ¾ (0,8 x 19 mm ). Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 33
|  | 7. Žarnelės ilgis 180 mm (+/- 10 mm). | 7. Žarnelės ilgis 178 mm. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 33
1.22 | Adata kraujo rinkimui. Adata 21 G x 1¼ -1½ (adatos ilgis 32-40 mm). | 1.Vienkartinės, silikonizuotos. | 1.Vienkartinės, silikonizuotos. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija 17. Naudojimo instrukcija, psl. 4. https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-blood-collection-tubes
|  | 2. Adatos duriamoji dalis ne mažiau kaip dvibriaunė. | 2. Adatos duriamoji dalis yra tribriaunė.Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija TS parametrų atitikimai, psl. 161-162
|  | 3. Adata kraujo rinkimui. Adata 21 G x 1¼ -1½ (adatos ilgis 32-40 mm). | 3. Adata kraujo rinkimui. Adata 21 G x 1¼ -1½ (adatos ilgis 32 mm). Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 37; 38
1.23 | LUER arba lygiavertis adapteris | Skirtas kraujo ėmimui iš kateterio į mėgintuvėlį uždaroje sistemoje. | Skirtas kraujo ėmimui iš kateterio į mėgintuvėlį uždaroje sistemoje. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija 18. TDS, psl. 49. https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-blood-collection-tubes
1.24 | Adatos laikiklis | Vienkartinio panaudojimo žyma ant laikiklio arba pakuotės | Vienkartinio panaudojimo žyma ant laikiklio. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija TS parametrų atitikimai, psl. 160; Pavyzdžiai. https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-blood-collection-tubes

## vertinimas
EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO) PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA
1. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pirkime bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, kuris bus apskaičiuojamas pagal toliau nurodomus kriterijus bei tvarką.
Lentelė. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (kainos ir kokybės santykio) vertinimo kriterijai
Nr. | Ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijai ir jų parametrai | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime
1. | Pasiūlymo kaina (C) |  | X=50
2. | Kraujo ėmimo sistemos charakteristikos (T1) |  | Y1=50
2.1 | 1.1-1.9, 1.15-1.18 poz. pozicijos perkamų prekių sąraše, t. y. kraujo paėmimo mėgintuvėliai su antikoaguliantais ar krešulio aktyvatoriais, naudojamas priedas sausoje formoje yra padengtas ant vidinio mėgintuvėlio paviršiaus (P1) | L1= 0,1 |  | Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 8, 13. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Ekonominis naudingumas, psl. 1, 3, 9. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija 17. Naudojimo instrukcija, psl. 3
2.2 | 1.5, 1.9 – 1.10 poz. perkamų prekių sąraše, t. y. pediatrinių mėgintuvėlių, kamštelių spalva skiriasi nuo kitų kraujo paėmimo mėgintuvėlių kamštelių spalvos (P2) | L2= 0,1 |  | Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 2, 3, 13.
2.3 | 1.15 poz. esantis mėgintuvėlis yra su mechaniniu barjeru (P3) | L3= 0,1 |  | Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 10.
2.4 | 1.12 poz., mėgintuvėliuose esantis priedas yra buferizuotas Na2 EDTA, citrinos rūgšties, natrio citrato ir natrio fluorido užpildas (P4) | L4= 0,1 |  | -
2.5 | 1.10 – 1.11 poz. perkamų prekių sąraše, t. y. kraujo paėmimo mėgintuvėliai kraujo krešėjimo sistemos tyrimams atlikti, turi minimalaus užpildymo žymą (ribą) (žyma (riba) turi būti 360 laipsnių, t. y. per visą mėgintuvėlio diametrą, ant mėgintuvėlio korpuso (ne ant etiketės) (P5) | L5= 0,1 |  | Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Ekonominis naudingumas, psl. 8
2.6 | 1.10 – 1.11 poz. perkamų prekių sąraše, t. y. kraujo paėmimo mėgintuvėliai, skirti kraujo krešėjimo tyrimams atlikti, turi dvigubą skirtingo plastiko sienelę (P6) | L6= 0,1 |  | Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 1. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija TS parametrų atitikimai, psl. 159
2.7 | Galimybė išlaikyti 1.17 – 1.18 poz. esančių mėgintuvėlių virusologinės sudėties stabilumą, jų nešaldant, ne mažiau 4 dienų (P7) | L7= 0,1 |  | Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Ekonominis naudingumas, psl. 6.
2.8 | 1.19 poz. perkamų prekių sąraše, t.y. adatos veninio kraujo paėmimui ir mėgintuvėlių laikiklio rinkinys, kraujo paėmimo adata yra su venos punkcijos vizualizacija (P8) | L8= 0,1 |  | Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 35.
2.9 | 1.19, 1.22 poz. perkamų prekių sąraše, t. y. adata kraujo rinkimui yra su saugiu adatos užraktu (P9) | L9= 0,1 |  | Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 37.
2.10 | 1.19, 1.22 poz. perkamų prekių sąraše, t. y. saugios adatos užraktą, yra galimybė aktyvuoti tik viena ranka (P10) | L10= 0,1 |  | Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Ekonominis naudingumas, psl. 7 Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 37. https://www.bd.com/en-eu/offerings/capabilities/specimen-collection/blood-specimen-collection/venous-collection/bd-vacutainer-eclipse-signal-blood-collection-needle