## 1 priedas TS
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
4 | Stalas masažo, elektrinis | 1. Skirtas masažui bei kineziterapijos pratimams atlikti. 2. Trijų dalių. 3. Aukštis reguliuojamas elektros varikliu, kuriam signalas perduodamas pulteliu. Aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 60-88 cm. 4. Galvos, vidurinės ir kojų dalies pasvirimo kampai reguliuojami mechaniniu būdu. 5. Galvos atramos pasvirimo kampas ne mažiau nei ±30° , kojų dalies pasvirimo kampas ne mažiau nei +20°, vidurinės dalies išlenkimo kampas ne mažiau nei +20°. 6. Galvos dalis su ergonomiška anga veidui. 7. Rėmo konstrukcija nerūdijančio plieno arba plieninė padengta korozijai atspariais dažais. 8. Masažo stalo minkšta dalis padengta medicinine dirbtine oda, atsparia plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Spalva tamsiai mėlyna, žalia arba pilka. 9. Komplektacijoje: vienkartinio patiesalo laikiklis, ratukų sistema. 10. Matmenys: Ilgis – 200 cm (+/-10) cm, plotis ne mažiau 69 cm. 11. Maksimali apkrova ne mažiau kaip – 150kg. 12. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
5 | Lova procedūrų, elektrinė | 1. Skirta procedūroms atlikti, dviejų dalių. 2. Aukščio reguliavimo sistema elektrinė, aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 54 iki 92 cm. 3. Dujine spyruokle reguliuojamas galvos sekcijos pasvirimo kampas ne mažesnėse ribose kaip nuo 0 iki 45 laipsnių. 4. Matmenys: ilgis ne mažiau 200 cm, plotis ne mažiau 69 cm. 5. Maksimali apkrova ne mažiau 150 kg. 6. Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno ar metalo, dengto atsparia korozijai ir dezinfekcijos priemonėms danga. 7. Lovos minkštoji dalis ne mažiau kaip 4 cm storio, aptraukta dirbtine oda su antibakterine apsauga, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, karščiui, su ne žemesne nei M2 atsparumo ugniai klase. Galimybė pasirinkti spalvą iš ne mažiau kaip 5 variantų. 8. Statoma ant kojelių, taip pat turi būti pakeliamų ratukų sistema skirta stalui perstatyti. Ratukai turi būti besisukantys apie savo ašį, pageidautina su stabdžiais. 9. Laikiklis vienkartinio patiesalo rulonui. 10. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Medicinos prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Teida“
direktorius |  | direktorė
Sigitas Dzekunskas |  | Edita Želvienė

## 4 priedas. Atitiktis TS
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios
4 | Stalas masažo, elektrinis | 1. Skirtas masažui bei kineziterapijos pratimams atlikti. 2. Trijų dalių. 3. Aukštis reguliuojamas elektros varikliu, kuriam signalas perduodamas pulteliu. Aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 60-88 cm. 4. Galvos, vidurinės ir kojų dalies pasvirimo kampai reguliuojami mechaniniu būdu. 5. Galvos atramos pasvirimo kampas ne mažiau nei ±30° , kojų dalies pasvirimo kampas ne mažiau nei +20°, vidurinės dalies išlenkimo kampas ne mažiau nei +20°. 6. Galvos dalis su ergonomiška anga veidui. 7. Rėmo konstrukcija nerūdijančio plieno arba plieninė padengta korozijai atspariais dažais. | gam. Meden in Med sp z oo, mod. Prestige M-P.F0 (4dalis Prestige, 1, 2 psl) 1. Skirtas masažui bei kineziterapijos pratimams atlikti. 2. Trijų dalių. 3. Aukštis reguliuojamas elektros varikliu, kuriam signalas perduodamas kojiniu pulteliu. Aukštis reguliuojamas 51-99 cm. 4. Galvos, vidurinės ir kojų dalies pasvirimo kampai reguliuojami mechaniniu būdu. 5. Galvos atramos pasvirimo kampas -70°+40° , kojų dalies pasvirimo kampas +80°, vidurinės dalies išlenkimo kampas ne mažiau nei +24°. 6. Galvos dalis su ergonomiška anga veidui. 7. Rėmo konstrukcija plieninė padengta korozijai atspariais dažais.
|  | 8. Masažo stalo minkšta dalis padengta medicinine dirbtine oda, atsparia plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Spalva tamsiai mėlyna, žalia arba pilka. 9. Komplektacijoje: vienkartinio patiesalo laikiklis, ratukų sistema. 10. Matmenys: Ilgis – 200 cm (+/-10) cm, plotis ne mažiau 69 cm. 11. Maksimali apkrova ne mažiau kaip – 150kg. 12. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | 8. Masažo stalo minkšta dalis padengta medicinine dirbtine oda, atsparia plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Spalva tamsiai mėlyna, žalia arba pilka. 9. Komplektacijoje: vienkartinio patiesalo laikiklis, ratukų sistema. 10. Matmenys: Ilgis – 205 cm, plotis 69 cm. 11. Maksimali apkrova – 225kg. 12. Garantija 24 mėn.
5 | Lova procedūrų, elektrinė | 1. Skirta procedūroms atlikti, dviejų dalių. 2. Aukščio reguliavimo sistema elektrinė, aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 54 iki 92 cm. 3. Dujine spyruokle reguliuojamas galvos sekcijos pasvirimo kampas ne mažesnėse ribose kaip nuo 0 iki 45 laipsnių. 4. Matmenys: ilgis ne mažiau 200 cm, plotis ne mažiau 69 cm. 5. Maksimali apkrova ne mažiau 150 kg. 6. Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno ar metalo, dengto atsparia korozijai ir dezinfekcijos priemonėms danga. 7. Lovos minkštoji dalis ne mažiau kaip 4 cm storio, aptraukta dirbtine oda su antibakterine apsauga, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, karščiui, su ne žemesne nei M2 atsparumo ugniai klase. Galimybė pasirinkti spalvą iš ne mažiau kaip 5 variantų. 8. Statoma ant kojelių, taip pat turi būti pakeliamų ratukų sistema skirta stalui perstatyti. Ratukai turi būti besisukantys apie savo ašį, pageidautina su stabdžiais. 9. Laikiklis vienkartinio patiesalo rulonui. 10. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | gam. MB Runibeda, mod. eMensa (5 dalis eMensa, 1 psl) 1. Skirta procedūroms atlikti, dviejų dalių. 2. Aukščio reguliavimo sistema elektrinė, aukštis reguliuojamas nuo 47 iki 97 cm. 3. Dujine spyruokle reguliuojamas galvos sekcijos pasvirimo kampas nuo 0 iki 45 laipsnių. 4. Matmenys: ilgis 200 cm, plotis 70 cm. 5. Maksimali apkrova 250 kg. 6. Rėmas pagamintas iš metalo, dengto atsparia korozijai ir dezinfekcijos priemonėms danga. 7. Lovos minkštoji dalis 5 cm storio, aptraukta dirbtine oda su antibakterine apsauga, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, karščiui, su M2 atsparumo ugniai klase. Galimybė pasirinkti spalvą iš 12 variantų. 8. Statoma ant kojelių, taip pat yra pakeliamų ratukų sistema skirta stalui perstatyti. Ratukai besisukantys apie savo ašį, pakeliami ratukai stalo fiksavimui. 9. Laikiklis vienkartinio patiesalo rulonui. 10. Garantija 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Medicinos prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |  | Taip
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke. |  |  | Taip
PIRKĖJAS |  |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  |  | UAB „Teida“
direktorius |  |  | direktorė
Sigitas Dzekunskas |  |  | Edita Želvienė

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [5 empty] | UAB „Teida“
| direktorius | [5 empty] | direktorė
| Sigitas Dzekunskas | [5 empty] | Edita Želvienė

## 2 priedas kiekiai
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis 24 mėn. | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vieneto įkainis/kaina Eur (be PVM) | Taikomas PVM dydis (proc.) | Suma, Eur (be PVM) | Suma, Eur (su PVM)
4 | Stalas masažo, elektrinis | vnt. | 1 | Prestige M-P3.F0 | Meden in med Sp z oo, Lenkija | 1978 | 21 | 1978 | 2393.38
5 | Lova procedūrų, elektrinė | vnt. | 3 | eMensa | MB Runibeda, Lietuva | 1095 | 21 | 3285 | 3974.85
Iš viso: | [8 empty] | 6368.23
Bendra kaina: šeši tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 23 centai
PIRKĖJAS | [6 empty] | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [6 empty] | UAB „Teida“
direktorius | [6 empty] | direktorė
Sigitas Dzekunskas | [6 empty] | Edita Želvienė