## 1 priedas TS
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
6 | Sterilizatorius, mažasis
6.1 | Sterilizatoriaus tipas | Garinis, frakcionuoto vakuumo B klasės, atitinkantis EN13060 (arba lygiavertį). Pastatomas, nereikalaujantis prijungimo prie vandens tiekimo ir kanalizacijos. Vanduo pilstomas.
6.2 | Sterilizatoriaus kameros darbinė talpa | 23 L (+/-2 L).
6.3 | Sterilizatoriaus kamera | Nerūdijančio plieno.
6.4 | Sterilizatoriaus matmenys | Aukštis ne daugiau nei 500 mm, plotis ne daugiau nei 550 mm, gylis ne daugiau nei 750 mm. Autoklavo kojelės turi tilpti pastatyti ant 60 cm pločio stalviršio.
6.5 | Durys | Vienerios, termoizoliuotos, turinčios automatinį užraktą.
6.6 | Ne mažiau kaip 5 sterilizavimo programos, skirtos įpakuotų ir neįpakuotų kietų, akytų ir daiktų su ertmėmis ir kanalais kroviniams (įkrovoms) sterilizuoti, įskaitant vieną programą mišriems kroviniams sterilizuoti. | Būtina, 121ºC ir 134ºC temperatūrose.
6.7 | Ne mažiau kaip 2 testavimo programos | Bowie&Dick, Vakuumo testas.
6.8 | Maitinimas | iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% 50/60Hz
6.9 | Maksimalus sterilizatoriaus naudojamas elektros galingumas | Ne daugiau nei 2,9 kW.
6.10 | Sterilizatoriaus valdymas | Lietimui jautrus ekranas arba membraniniai mygtukai.
6.11 | Sterilizacijos proceso informacija turi būti pavaizduota LED/LCD ekrane | Būtina.
6.12 | Sterilizatoriaus ekrane pateikiami pranešimai lietuvių kalba | Pageidautina.
6.13 | Krovimo galimybės | Turi būti galima pakrauti ne mažiau kaip 5 kg instrumentų arba ne mažiau kaip 1 kg tekstilės.
6.14 | Komplektavimas | 1. Turi būti galimybė įdėti ne mažiau kaip 5 instrumentų padėklus. 2. Kartu su sterilizatoriumi turi būti pateikiami ne mažiau kaip 3 instrumentų padėklai.
6.15 | Išplėtimo galimybės | Prie autoklavo turi būti gamintojo numatyta: 1. galimybė išsaugoti ciklų ataskaitas atminties kortelėje arba vidinėje prietaiso atmintyje; 2. ciklų ataskaitas išsaugoti tiesiogiai tinkle - pageidautina.
6.16 | Vidinė atmintis | Sterilizatorius be jokių papildomų priedų turi išsaugoti informaciją apie ne mažiau kaip 30 paskutinių ciklų vidinėje prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje.
6.17 | Papildoma jungtis išoriniam švaraus vandens tiekimui į sterilizatorių | Pageidautina.
6.18 | Vandens laidumo matavimas ir pateikimas ekrane | Pageidautina.
6.19 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Medicinos prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Inoveca Medtechna“
direktorius |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Kęstutis Sirgedas

## 4 priedas. Atitiktis TS
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios
6 | Sterilizatorius, mažasis |  | Sterilizatorius SW-22, gamintojas CEFLA s.c., Italija
6.1 | Sterilizatoriaus tipas | Garinis, frakcionuoto vakuumo B klasės, atitinkantis EN13060 (arba lygiavertį). Pastatomas, nereikalaujantis prijungimo prie vandens tiekimo ir kanalizacijos. Vanduo pilstomas. | Garinis, frakcionuoto vakuumo B klasės, atitinkantis EN13060. Pastatomas, nereikalaujantis prijungimo prie vandens tiekimo ir kanalizacijos. Vanduo pilstomas. Sterilizatotiaus naudojimo instrukcija, 4, 10, 11, 20, 23 psl
6.2 | Sterilizatoriaus kameros darbinė talpa | 23 L (+/-2 L). | Sterilizatoriaus darbinė talpa 22 L, Sterilizatotiaus naudojimo instrukcija, 11 psl
6.3 | Sterilizatoriaus kamera | Nerūdijančio plieno. | Kamera nerūdijančio plieno. Sterilizatotiaus naudojimo instrukcija, 10 psl
6.4 | Sterilizatoriaus matmenys | Aukštis ne daugiau nei 500 mm, plotis ne daugiau nei 550 mm, gylis ne daugiau nei 750 mm. Autoklavo kojelės turi tilpti pastatyti ant 60 cm pločio stalviršio. | Aukštis 480 mm, plotis 500 mm, gylis 600 mm. Autoklavo kojelės telpa pastatyti ant 60 cm pločio stalviršio. Sterilizatotiaus naudojimo instrukcija, 11 psl, 20 psl
6.5 | Durys | Vienerios, termoizoliuotos, turinčios automatinį užraktą. | Durys vienerios, termoizoliuotos, turinčios automatinį užraktą. Sterilizatotiaus naudojimo instrukcija, 14 psl
6.6 | Ne mažiau kaip 5 sterilizavimo programos, skirtos įpakuotų ir neįpakuotų kietų, akytų ir daiktų su ertmėmis ir kanalais kroviniams (įkrovoms) sterilizuoti, įskaitant vieną programą mišriems kroviniams sterilizuoti. | Būtina, 121ºC ir 134ºC temperatūrose. | 5+1 sterilizavimo programos, skirtos įpakuotų ir neįpakuotų kietų, akytų ir daiktų su ertmėmis ir kanalais kroviniams (įkrovoms) sterilizuoti, įskaitant vieną programą mišriems kroviniams sterilizuoti, 121ºC ir 134ºC temperatūrose. Sterilizatotiaus naudojimo instrukcija, 11 psl, 39 psl, Reklaminis bukletas, 1 psl
6.7 | Ne mažiau kaip 2 testavimo programos | Bowie&Dick, Vakuumo testas. | 3 testavimo programos, Bowie&Dick, Vakuumo testas, Vakuumo + „Bowie-Dick/Helix sandarumo testai Sterilizatotiaus naudojimo instrukcija, 11 psl
6.8 | Maitinimas | iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% 50/60Hz | Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% 50/60Hz. Sterilizatotiaus naudojimo instrukcija, 11 psl
6.9 | Maksimalus sterilizatoriaus naudojamas elektros galingumas | Ne daugiau nei 2,9 kW. | Maksimalus sterilizatoriaus naudojamas elektros galingumas 2,3 kW. Sterilizatotiaus naudojimo instrukcija, 11 psl
6.10 | Sterilizatoriaus valdymas | Lietimui jautrus ekranas arba membraniniai mygtukai. | Membraniniai mygtukai. Sterilizatotiaus naudojimo instrukcija, 14 psl, Reklaminis bukletas, 2 psl
6.11 | Sterilizacijos proceso informacija turi būti pavaizduota LED/LCD ekrane | Būtina. | Sterilizacijos proceso informacija pavaizduota LED ekrane. Sterilizatotiaus naudojimo instrukcija, 16 psl
6.12 | Sterilizatoriaus ekrane pateikiami pranešimai lietuvių kalba | Pageidautina. | Sterilizatoriaus ekrane pateikiami pranešimai lietuvių kalba. Sterilizatotiaus naudojimo instrukcija, 16 psl., Patvirtinimas dėl lietuvių kalbos
6.13 | Krovimo galimybės | Turi būti galima pakrauti ne mažiau kaip 5 kg instrumentų arba ne mažiau kaip 1 kg tekstilės. | Galima pakrauti 7,5 kg instrumentų. Sterilizatotiaus naudojimo instrukcija, 69 psl
6.14 | Komplektavimas | 1. Turi būti galimybė įdėti ne mažiau kaip 5 instrumentų padėklus. 2. Kartu su sterilizatoriumi turi būti pateikiami ne mažiau kaip 3 instrumentų padėklai. | 1. Yra galimybė įdėti 5 instrumentų padėklus. 2. Kartu su sterilizatoriumi pateikiami 5 instrumentų padėklai. Sterilizatotiaus naudojimo instrukcija, 8 psl
6.15 | Išplėtimo galimybės | Prie autoklavo turi būti gamintojo numatyta: 1. galimybė išsaugoti ciklų ataskaitas atminties kortelėje arba vidinėje prietaiso atmintyje; 2. ciklų ataskaitas išsaugoti tiesiogiai tinkle - pageidautina. | Prie autoklavo yra gamintojo numatyta: 1. galimybė išsaugoti ciklų ataskaitas atminties kortelėje arba vidinėje prietaiso atmintyje; 2. ciklų ataskaitas išsaugoti tiesiogiai tinkle. Sterilizatotiaus naudojimo instrukcija, 54-57 psl . Reklaminis bukletas, 2 psl
6.16 | Vidinė atmintis | Sterilizatorius be jokių papildomų priedų turi išsaugoti informaciją apie ne mažiau kaip 30 paskutinių ciklų vidinėje prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje. | Sterilizatorius be jokių papildomų priedų saugo informaciją apie 500 paskutinių ciklų vidinėje prietaiso atmintyje. Sterilizatotiaus naudojimo instrukcija, 54 psl
6.17 | Papildoma jungtis išoriniam švaraus vandens tiekimui į sterilizatorių | Pageidautina. | Papildoma jungtis išoriniam švaraus vandens tiekimui į sterilizatorių. Sterilizatotiaus naudojimo instrukcija, 14 psl
6.18 | Vandens laidumo matavimas ir pateikimas ekrane | Pageidautina. | Vandens laidumo matavimas ir pateikimas ekrane Sterilizatotiaus naudojimo instrukcija, 48 psl.
6.19 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Medicinos prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |  | Taip
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke. |  |  | Taip
PIRKĖJAS |  |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  |  | UAB „Inoveca Medtechna“
direktorius |  |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  |  | Kęstutis Sirgedas

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [5 empty] | UAB „Inoveca Medtechna“
| direktorius | [5 empty] | direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [5 empty] | Kęstutis Sirgedas

## 2 priedas kiekiai
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis 24 mėn. | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vieneto įkainis/kaina Eur (be PVM) | Taikomas PVM dydis (proc.) | Suma, Eur (be PVM) | Suma, Eur (su PVM)
6 | Sterilizatorius, mažasis | vnt. | 4 | SW-22 | CEFLA s.c., Italija | 2890 | 21 | 11560 | 13987.6
Bendra kaina: trylika tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 60 centų
PIRKĖJAS | [6 empty] | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [6 empty] | UAB „Inoveca Medtechna“
direktorius | [6 empty] | direktorius
Sigitas Dzekunskas | [6 empty] | Kęstutis Sirgedas