## 1 priedas TS
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
10 | Matuoklis AKS 24 val. | Skirtas stebėti paciento AKS svyravimus paros bėgyje bei diagnozuoti ir kontroliuoti hipertenziją. Turi būti suderinamumas su įstaigoje turima 24 val. AKS matavimo programine įranga duomenų kaupimui ir analizei ,,Mobil-O-Graph ABPM“. Duomenų perdavimui į kompiuterį matuoklis turi turėti Bluetooth sąsają.
10.1 | Matavimo metodas | Oscilometrijos.
10.2 | Sistolinio kraujospūdžio matavimo ribos | ne siauresniame diapazone kaip nuo 60 iki 260 mmHg.
10.3 | Diastolinio kraujospūdžio matavimo ribos | ne siauresniame diapazone kaip nuo 30 iki 180 mmHg.
10.4 | Širdies dažnio matavimo ribos | ne siauresniame diapazone kaip nuo 40 iki 180 kartų/min.
10.5 | Tikslumas | ± 3 mmHg.
10.6 | Slėgis manžetėje | ne daugiau kaip 300 mmHg.
10.7 | Matavimų skaičius | ne mažiau 300 matavimų, su pilnai pakrautais akumuliatoriais.
10.8 | Atmintis | ne mažiau 300 matavimų.
10.9 | Matavimo intervalai | ne mažiau 3 laisvai pasirenkami dienos intervalai bei 1 nakties intervalas .
10.10 | Matavimo dažnumas | Galimybė atlikti ne mažiau kaip 1-12 matavimų per valandą. Matavimo dažnumas ne rečiau kaip kas 5 min. iki 1 matavimo per valandą.
10.11 | Papildomos funkcijos | Aparatas turi turėti šias funkcijas: a) galimybė atlikti rankinį matavimą bet kuriuo metu paspaudus atitinkamą mygtuką; b) dienos/nakties režimo perjungimo funkciją; c) įvykio režimo funkciją (naudojama pacientui panaudojus vaistus), kad įvertinti dėl ko pakito matuojamas kraujospūdis. d) galimybė sukonfigūruoti aparatą neprijungus prie kompiuterio - pageidautina.
10.12 | Ekranas | LCD skystųjų kristalų.
10.13 | Duomenų perdavimas į kompiuterį | Būtina.
10.14 | Maitinimo šaltinis | pakraunamos baterijos.
10.15 | Komplektacija: | 1. 24 val. AKS matuoklis; 2. M dydžio manžetė (rankos apimčiai 24-32 cm, ±2cm) - ne mažiau 2 vnt.; 3. L dydžio manžetė (rankos apimčiai 32-38 cm, ±2cm) - ne mažiau 1 vnt.; 4. Pakraunamos baterijos, ne mažiau 2 kompl. 5. Baterijų pakrovėjas, ne mažiau 1 vnt.; 6. USB laidas; 7. „Bluetooth“ jungtis su kompiuteriu; 8. Dėtuvė su diržu matuoklio nešiojimui; 9. Didelė dėtuvė visam rinkiniui susidėti; 10. Vienkartinės medvilninės rankovės žąstui ir manžetės fiksavimui, ne mažiau 50 vnt.
10.16 | Garantinis laikotarpis | ne trumpesnis kaip 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Medicinos prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Medita“
direktorius |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Aivaras Pliauckys

## 4 priedas. Atitiktis TS
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios
10 | Matuoklis AKS 24 val. | Skirtas stebėti paciento AKS svyravimus paros bėgyje bei diagnozuoti ir kontroliuoti hipertenziją. Turi būti suderinamumas su įstaigoje turima 24 val. AKS matavimo programine įranga duomenų kaupimui ir analizei ,,Mobil-O-Graph ABPM“. Duomenų perdavimui į kompiuterį matuoklis turi turėti Bluetooth sąsają. | Skirtas stebėti paciento AKS svyravimus paros bėgyje bei diagnozuoti ir kontroliuoti hipertenziją. Suderinamumas su įstaigoje turima 24 val. AKS matavimo programine įranga duomenų kaupimui ir analizei ,,Mobil-O-Graph ABPM“. Duomenų perdavimui į kompiuterį matuoklis turi Bluetooth sąsają. 11;12;18;99psl.
10.1 | Matavimo metodas | Oscilometrijos. | Matavimo metodas Oscilometrijos 11psl.
10.2 | Sistolinio kraujospūdžio matavimo ribos | ne siauresniame diapazone kaip nuo 60 iki 260 mmHg. | Sistolinio kraujospūdžio matavimo ribos nuo 60 iki 290 mmHg 11psl.
10.3 | Diastolinio kraujospūdžio matavimo ribos | ne siauresniame diapazone kaip nuo 30 iki 180 mmHg. | Diastolinio kraujospūdžio matavimo ribos nuo 30 iki 195 mmHg 11psl.
10.4 | Širdies dažnio matavimo ribos | ne siauresniame diapazone kaip nuo 40 iki 180 kartų/min. | Širdies dažnio matavimo ribos nuo 30 iki 240 kartų/min. 11psl.
10.5 | Tikslumas | ± 3 mmHg. | Tikslumas ± 3 mmHg 11psl.
10.6 | Slėgis manžetėje | ne daugiau kaip 300 mmHg. | Slėgis manžetėje 300 mmHg 11psl.
10.7 | Matavimų skaičius | ne mažiau 300 matavimų, su pilnai pakrautais akumuliatoriais. | Matavimų skaičius 300 matavimų, su pilnai pakrautais akumuliatoriais. 11psl.
10.8 | Atmintis | ne mažiau 300 matavimų. | Atmintis 300 matavimų 11psl.
10.9 | Matavimo intervalai | ne mažiau 3 laisvai pasirenkami dienos intervalai bei 1 nakties intervalas . | Matavimo intervalai 3 laisvai pasirenkami dienos intervalai bei 1 nakties intervalas (viso 4) 13psl.
10.10 | Matavimo dažnumas | Galimybė atlikti ne mažiau kaip 1-12 matavimų per valandą. Matavimo dažnumas ne rečiau kaip kas 5 min. iki 1 matavimo per valandą. | Galimybė atlikti 1-30 matavimų per valandą. Matavimo dažnumas kas 2 min. (kai pasirenkama 30 matavimų per valandą) iki 1 matavimo per valandą. 13psl.
10.11 | Papildomos funkcijos | Aparatas turi turėti šias funkcijas: a) galimybė atlikti rankinį matavimą bet kuriuo metu paspaudus atitinkamą mygtuką; b) dienos/nakties režimo perjungimo funkciją; c) įvykio režimo funkciją (naudojama pacientui panaudojus vaistus), kad įvertinti dėl ko pakito matuojamas kraujospūdis. d) galimybė sukonfigūruoti aparatą neprijungus prie kompiuterio - pageidautina. | Aparatas turi turėti šias funkcijas: a) galimybė atlikti rankinį matavimą bet kuriuo metu paspaudus atitinkamą mygtuką; 85;246psl. b) dienos/nakties režimo perjungimo funkciją; 245psl. c) įvykio režimo funkciją (naudojama pacientui panaudojus vaistus), kad įvertinti dėl ko pakito matuojamas kraujospūdis. 246psl. d) galimybė sukonfigūruoti aparatą neprijungus prie kompiuterio - galimybės nėra (turima galvoje paciento duomenų įvedimą)
10.12 | Ekranas | LCD skystųjų kristalų. | Ekranas LCD skystųjų kristalų 13psl.
10.13 | Duomenų perdavimas į kompiuterį | Būtina. | Duomenų perdavimas į kompiuterį 244psl.
10.14 | Maitinimo šaltinis | pakraunamos baterijos. | Maitinimo šaltinis pakraunamos baterijos 11psl.
10.15 | Komplektacija: | 1. 24 val. AKS matuoklis; 2. M dydžio manžetė (rankos apimčiai 24-32 cm, ±2cm) - ne mažiau 2 vnt.; 3. L dydžio manžetė (rankos apimčiai 32-38 cm, ±2cm) - ne mažiau 1 vnt.; 4. Pakraunamos baterijos, ne mažiau 2 kompl. 5. Baterijų pakrovėjas, ne mažiau 1 vnt.; 6. USB laidas; 7. „Bluetooth“ jungtis su kompiuteriu; 8. Dėtuvė su diržu matuoklio nešiojimui; 9. Didelė dėtuvė visam rinkiniui susidėti; 10. Vienkartinės medvilninės rankovės žąstui ir manžetės fiksavimui, ne mažiau 50 vnt. | 1. 24 val. AKS matuoklis; 11psl. 2. M dydžio manžetė (rankos apimčiai 24-32 cm) - 2 vnt.; 14psl. 3. L dydžio manžetė (rankos apimčiai 32-38 cm) - 1 vnt.; 14psl. 4. Pakraunamos baterijos, 2 kompl. 15psl. 5. Baterijų pakrovėjas, 1 vnt.; 15psl. 6. USB laidas; 15psl. 7. „Bluetooth“ jungtis su kompiuteriu; 15psl. 8. Dėtuvė su diržu matuoklio nešiojimui; 15psl. 9. Didelė dėtuvė visam rinkiniui susidėti; 15psl. 10. Vienkartinės medvilninės rankovės žąstui ir manžetės fiksavimui, 50 vnt. 16psl.
10.16 | Garantinis laikotarpis | ne trumpesnis kaip 24 mėn. | Garantinis laikotarpis 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Medicinos prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |  | Taip
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke. |  |  | Taip
PIRKĖJAS |  |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  |  | UAB „Medita“
direktorius |  |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  |  | Aivaras Pliauckys

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [5 empty] | UAB „Medita“
| direktorius | [5 empty] | direktorius
| Sigitas Dzekunskas | [5 empty] | Aivaras Pliauckys

## 2 priedas kiekiai
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis 24 mėn. | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vieneto įkainis/kaina Eur (be PVM) | Taikomas PVM dydis (proc.) | Suma, Eur (be PVM) | Suma, Eur (su PVM)
10 | Matuoklis AKS 24val. | vnt. | 8 | Mobil-O-Graph ABPM, 24 valandų AKS matuoklis | IEM GmbH, Mobil-O-Graph® NG, Vokietija | 1800 | 21 | 14400 | 17424
Bendra kaina: septyniolika tūkstančių keturi šimtai dvidešimt keturi eurai, 00 centų
PIRKĖJAS | [6 empty] | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [6 empty] | UAB „Medita“
direktorius | [6 empty] | direktorius
Sigitas Dzekunskas | [6 empty] | Aivaras Pliauckys