## 1 priedas TS
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
15 | Endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašina | Automatiškai apdoroti suderinamus lanksčiuosius endoskopus cheminiu-šiluminiu dezinfekavimo procesu. Vienu metu plaunamų –dezinfekuojamų endoskopų skaičius (mašinos talpa) ne mažiau kaip - 1 vnt.
15.1 | Konstrukcija | 1. Endoskopo pakrovimas iš mašinos priekio arba iš viršaus. 2. Krepšys ne mažiau kaip vienam endoskopui talpinti. 3. Laikiklis, dėžutė ar krepšys endoskopo vožtuvams sudėti. 4. Integruotas arba atskirai montuojamas spausdintuvas. 5. USB arba lygiavertė jungtis. 6. Nerūdijančio plieno korpusas - pageidautina.
15.2 | Nuotėkio kontrolė, automatinis endoskopo protėkio testas. | Būtinas.
15.3 | Valdymo pulte su displėjumi pateikiama informacija: | 1. Pasirinktos programos pavadinimas; 2.Vykstančio ciklo pavadinimas; 3. Reali temperatūra; 4. Likęs vykstančios programos laikas.
15.4 | Dezinfekavimo plautuvo valdymo kalba | Lietuvių.
15.5 | Plovimo – dezinfekavimo ciklo etapai: | 1. Protėkio testas; 2. Valymas arba plovimas; 3. Dezinfekavimas; 4. Skalavimas;
15.6 | Plovimo – dezinfekavimo ciklo trukmė | Ciklo trukmė ne ilgiau nei 20 min.
15.7 | Elektroninis durų užraktas, neleidžiantis atidaryti durų ciklo metu | Būtina.
15.8 | Plovimo mašinoje naudojama dezinfekcinė medžiaga | Peracto rūgšties pagrindu.
15.9 | Dezinfekcinės medžiagos ir ploviklio sąnaudos: | 1. Dezinfekcinės medžiagos sunaudojimas 1 ciklui ne daugiau nei 90 ml; 2. Aktyvatoriaus sunaudojimas 1 ciklui ne daugiau nei 50ml (Jeigu reikalingas įrangos veikimui); 3. Ploviklio sunaudojimas 1 ciklui ne daugiau nei 45ml;
15.10 | Galimybė naudoti tik šaltą vandentiekio vandenį | Turi veikti esant įtekančio vandens temperatūrai ne daugiau nei 5 °C.
15.11 | Kaitinimo elementas | Būtina, jeigu reikalingas prietaiso veikimui.
15.12 | Vandens sąnaudos | Vandens sunaudojimas 1 ciklui ne daugiau nei 40 litrų.
15.13 | Paduodamo vandens filtravimo sistema | Būtini vandens įleidimo filtrai: 1) ne mažiau nei 1 vnt., ne stambesnis nei 0,5 µm; 2) ne mažiau nei 1 vnt., ne stambesnis nei - 0,2µm.
15.14 | Cheminių medžiagų laikymo skyrius po plovimo kamera | Būtina.
15.15 | Matmenys | ne didesni nei (P) 70 cm (G) 77 cm (A) 127cm.
15.16 | Maitinimas | iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% ,50/60Hz
15.17 | Komplektacija: | 1. Į endoskopų plovimo mašiną tiekiamo vandens paruošimo sistema (siūlomai įrangai pakankamo našumo įrangos komplektas, atliekantis vandens minkštinimo funkciją). 2. Įvadinis ploviklių, dezinfekcinių medžiagų ir kt. priemonių rinkinys 50 ciklų atlikti. 3. Pajungimo adapteriai turimiems endoskopams Olympus.
15.18 | Turi atitikti standartus | EN ISO 15883-1; EN ISO 15883-4 arba lygiaverčius.
15.19 | Garantija | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Medicinos prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | Olympus Sverige Aktiebolag
direktorius |  | įgaliotas atstovas
Sigitas Dzekunskas |  | Andrius Simonaitis

## 4 priedas. Atitiktis TS
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios
15 | Endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašina | Automatiškai apdoroti suderinamus lanksčiuosius endoskopus cheminiu-šiluminiu dezinfekavimo procesu. Vienu metu plaunamų –dezinfekuojamų endoskopų skaičius (mašinos talpa) ne mažiau kaip - 1 vnt. | Automatiškai apdoroti suderinamus lanksčiuosius endoskopus cheminiu-šiluminiu dezinfekavimo procesu. Vienu metu plaunamų –dezinfekuojamų endoskopų skaičius - iki 2 vnt. Failas "Bukletas" psl. 10
15.1 | Konstrukcija | 1. Endoskopo pakrovimas iš mašinos priekio arba iš viršaus. 2. Krepšys ne mažiau kaip vienam endoskopui talpinti. 3. Laikiklis, dėžutė ar krepšys endoskopo vožtuvams sudėti. 4. Integruotas arba atskirai montuojamas spausdintuvas. 5. USB arba lygiavertė jungtis. 6. Nerūdijančio plieno korpusas - pageidautina. | 1. Endoskopo pakrovimas iš mašinos priekio, psl.8 2. Krepšys vienam endoskopui talpinti, psl.6 3. Laikiklis endoskopo vožtuvams sudėti, psl.12 4. Integruotas spausdintuvas, psl.8 5. USB jungtis, psl.8 6. Nerūdijančio plieno korpusas, psl.8
15.2 | Nuotėkio kontrolė, automatinis endoskopo protėkio testas. | Būtinas. | Yra, psl.11
15.3 | Valdymo pulte su displėjumi pateikiama informacija: | 1. Pasirinktos programos pavadinimas; 2.Vykstančio ciklo pavadinimas; 3. Reali temperatūra; 4. Likęs vykstančios programos laikas. | 1. Pasirinktos programos pavadinimas; 2.Vykstančio ciklo pavadinimas; 3. Reali temperatūra; 4. Likęs vykstančios programos laikas, psl.13
15.4 | Dezinfekavimo plautuvo valdymo kalba | Lietuvių. | Lietuvių, psl.18
15.5 | Plovimo – dezinfekavimo ciklo etapai: | 1. Protėkio testas; 2. Valymas arba plovimas; 3. Dezinfekavimas; 4. Skalavimas; | 1. Protėkio testas; 2. Valymas arba plovimas; 3. Dezinfekavimas; 4. Skalavimas; psl.16
15.6 | Plovimo – dezinfekavimo ciklo trukmė | Ciklo trukmė ne ilgiau nei 20 min. | Ciklo trukmė 20 min, psl.3
15.7 | Elektroninis durų užraktas, neleidžiantis atidaryti durų ciklo metu | Būtina. | Yra, psl.14
15.8 | Plovimo mašinoje naudojama dezinfekcinė medžiaga | Peracto rūgšties pagrindu. | Peracto rūgšties pagrindu, psl.17
15.9 | Dezinfekcinės medžiagos ir ploviklio sąnaudos: | 1. Dezinfekcinės medžiagos sunaudojimas 1 ciklui ne daugiau nei 90 ml; 2. Aktyvatoriaus sunaudojimas 1 ciklui ne daugiau nei 50ml (Jeigu reikalingas įrangos veikimui); 3. Ploviklio sunaudojimas 1 ciklui ne daugiau nei 45ml; | 1. Dezinfekcinės medžiagos sunaudojimas 1 ciklui 84 ml; 2. Aktyvatoriaus sunaudojimas 1 ciklui 42 ml; 3. Ploviklio sunaudojimas 1 ciklui 36 ml; psl.16
15.10 | Galimybė naudoti tik šaltą vandentiekio vandenį | Turi veikti esant įtekančio vandens temperatūrai ne daugiau nei 5 °C. | Veikiai esant įtekančio vandens temperatūrai ne daugiau nei 5 °C, psl.19
15.11 | Kaitinimo elementas | Būtina, jeigu reikalingas prietaiso veikimui. | Kaitinimo elementas yra, psl.20
15.12 | Vandens sąnaudos | Vandens sunaudojimas 1 ciklui ne daugiau nei 40 litrų. | Vandens sunaudojimas 1 ciklui 24 litrai, psl.16
15.13 | Paduodamo vandens filtravimo sistema | Būtini vandens įleidimo filtrai: 1) ne mažiau nei 1 vnt., ne stambesnis nei 0,5 µm; 2) ne mažiau nei 1 vnt., ne stambesnis nei - 0,2µm. | Būtini vandens įleidimo filtrai: 1) 1 vnt., 0,45 µm; 2) 1 vnt., 0,1µm, psl.16
15.14 | Cheminių medžiagų laikymo skyrius po plovimo kamera | Būtina. | Yra, psl.15
15.15 | Matmenys | ne didesni nei (P) 70 cm (G) 77 cm (A) 127cm. | (P) 60 cm (G) 63cm (A) 94,50 cm, psl.9
15.16 | Maitinimas | iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% ,50/60Hz | iš kintamojo įtampos tinklo 230V,50 Hz, psl.9
15.17 | Komplektacija: | 1. Į endoskopų plovimo mašiną tiekiamo vandens paruošimo sistema (siūlomai įrangai pakankamo našumo įrangos komplektas, atliekantis vandens minkštinimo funkciją). 2. Įvadinis ploviklių, dezinfekcinių medžiagų ir kt. priemonių rinkinys 50 ciklų atlikti. 3. Pajungimo adapteriai turimiems endoskopams Olympus. | 1. Į endoskopų plovimo mašiną tiekiamo vandens paruošimo sistema (siūlomai įrangai pakankamo našumo įrangos komplektas, atliekantis vandens minkštinimo funkciją), psl.21 2. Įvadinis ploviklių, dezinfekcinių medžiagų ir kt. priemonių rinkinys 50 ciklų atlikti : EndoDis Pro (4,5l), EndoAct Pro (4,5l, EndoDet Pro 4,5 l). 3. Pajungimo adapteriai turimiems endoskopams Olympus, psl. 22-23
15.18 | Turi atitikti standartus | EN ISO 15883-1; EN ISO 15883-4 arba lygiaverčius. | EN ISO 15883-1; EN ISO 15883-4, psl.9
15.19 | Garantija | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Garantija 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Medicinos prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |  | Taip
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke. |  |  | Taip
PIRKĖJAS |  |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  |  | Olympus Sverige Aktiebolag
direktorius |  |  | įgaliotas atstovas
Sigitas Dzekunskas |  |  | Andrius Simonaitis

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [5 empty] | Olympus Sverige Aktiebolag
| direktorius | [5 empty] | įgaliotas atstovas
| Sigitas Dzekunskas | [5 empty] | Andrius Simonaitis

## 2 priedas kiekiai
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2023 m. d. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis 24 mėn. | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vieneto įkainis/kaina Eur (be PVM) | Taikomas PVM dydis (proc.) | Suma, Eur (be PVM) | Suma, Eur (su PVM)
15 | Endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašina | vnt. | 1 | ETD Mini | Steelco, Italija | 21450 | 21 | 21450 | 25954.5
Bendra kaina: dvidešimt penki tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 50 centų
PIRKĖJAS | [6 empty] | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [6 empty] | Olympus Sverige Aktiebolag
direktorius | [6 empty] | įgaliotas atstovas
Sigitas Dzekunskas | [6 empty] | Andrius Simonaitis