2 priedas. Techninė specifikacija aukštos klasės echoskopui.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės ir informacija apie atitikimą siūlomo prietaiso lankstinuke/vartotojo instrukcijoje ar pan., pažymint puslapį, o puslapyje pažymint kita spalva ir nurodant, kuris tai parametras | Siūloma parametro reikšmė, nurodyta į katalogus pažymint punkto atitikimą ir nurodant vietą kataloge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos architektūra | Mobili, su ratukais | Sistemos architektūra: mobili su ratukais. Prekių aprašymo psl. Nr. 4, 68. |
| 2. | Atliekami tyrimai: |  |  |
| 2.1. | Vidaus organų | Būtina | Vidaus organų Prekių aprašymo psl. Nr. 2. |
| 2.2. | Skydliaukės | Būtina | Skydliaukės Prekių aprašymo psl. Nr. 2, 63, 64. |
| 2.3. | Sąnarių | Būtina | Sąnarių Prekių aprašymo psl. Nr. 2, 75. |
| 2.4. | Kraujagyslių | Būtina | Kraujagyslių Prekių aprašymo psl. Nr. 2. |
| 2.5. | Krūtų | Būtina | Krūtų Prekių aprašymo psl. Nr. 2, 65, 66. |
| 2.6. | Vaikų vidaus organų | Būtina | Vaikų vidaus organų Prekių aprašymo psl. Nr. 76. |
| 2.7 | Akušeriniai | Būtina | Akušeriniai Prekių aprašymo psl. Nr. 2. |
| 2.8 | Ginekologiniai | Būtina | Ginekologiniai Prekių aprašymo psl. Nr. 2. |
| 3. | Sistemos ergonomika |  |  |
| 3.1. | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija Prekių aprašymo psl. Nr. 4, 71. |
| 3.2. | Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama ne mažiau nei 40 laipsnių į kairę ir ne mažiau nei 40 laipsnių į dešinę. | Būtina | Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama 180 laipsnių į kairę ir 180 laipsnių į dešinę. Prekių aprašymo psl. Nr. 4. |
| 3.3. | Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga | Ne mažesnė nei 23 cm | Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga 30 cm Prekių aprašymo psl. Nr. 4, 71. |
| 3.4. | Vaizdo monitorius pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn | Būtina | Vaizdo monitorius pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn. Prekių aprašymo psl. Nr. 3, 71. |
| 3.5. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau 21,5 colio | Vaizdo monitoriaus įstrižainė 21.5 colio. Prekių aprašymo psl. Nr. 4. |
| 3.6. | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu | Būtina | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu Prekių aprašymo psl. Nr. 73. |
| 4. | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius | Būtina | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius Prekių aprašymo psl. Nr. 4. |
| 4.1. | Palaikomos gestų funkcijos | Būtina | Palaikomos gestų funkcijos Prekių aprašymo psl. Nr. 4. |
| 4.2. | Valdymo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau nei 30,73 cm (12.1’) | Valdymo monitoriaus įstrižainė 39.62 cm (15.6) Prekių aprašymo psl. Nr. 4. |
| 4.3. | Lietimui jautrus valdymo monitorius | Būtina | Lietimui jautrus valdymo monitorius Prekių aprašymo psl. Nr. 4. |
| 4.4. | Reguliuojamas valdymo monitoriaus pasvirimo kampas | Būtina | Reguliuojamas valdymo monitoriaus pasvirimo kampas Prekių aprašymo psl. Nr. 4. |
| 5. | Pagrindinės techninės charakteristikos |  |  |
| 5.1. | Maksimalus kadrų dažnis B režime | Ne mažiau 800 kadrų per sekundę | Maksimalus kadrų dažnis B režime 800 kadrų per sekundę Prekių aprašymo psl. Nr. 5. |
| 5.2. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 40 cm | Maksimalus vaizduojamas gylis 40 cm Prekių aprašymo psl. Nr. 5. |
| 5.3. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1 MHz iki ne mažiau 21 MHz | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas 1 MHz iki 23 MHz Prekių aprašymo psl. Nr. 22, 24 |
| 5.4 | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 4 | Aktyvių jungčių davikliams skaičius 5 Prekių aprašymo psl. Nr. 4. |
| 6. | Vaizdavimo režimai: |  |  |
| 6.1. | B režimas | Būtina | B režimas Prekių aprašymo psl. Nr. 5. |
| 6.2. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas | Būtina | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas Prekių aprašymo psl. Nr. 5. |
| 6.3. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas | Būtina | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas Prekių aprašymo psl. Nr. 6, 77. |
| 6.4. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas | Būtina | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas Prekių aprašymo psl. Nr. 6, 77. |
| 6.5. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe. | Būtina | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe. Prekių aprašymo psl. Nr. 6, 77. |
| 6.6. | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu. | Būtina | Glazing flow - Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu. Kartu su pasiūlymu pateikiame platesnį šios funkcijos aprašymą iš Mindray DC-80 techninių dokumentų/patvirtinimo. Patvirtiname, kad Glazing flow funkcija yra identiška tiek Mindray DC-80 , tiek mūsų siūlomame Mindray Consona N8 ultragarso aparate. Prekių aprašymo psl. Nr. 6, 80, 81, 82. |
| 6.7. | Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Būtina | Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas Prekių aprašymo psl. Nr. 6, 7. |
| 6.8. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; | Būtina | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; Prekių aprašymo psl. Nr. 7. |
| 6.9. | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija. | Būtina | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija. Prekių aprašymo psl. Nr. 6, 83. |
| 7. | Sistemos praplėtimo galimybė ateityje |  |  |
| 7.1 | Strain elastografijos modulis | Būtina | Strain elastografijos modulis Prekių aprašymo psl. Nr. 2. |
| 7.2 | Garso bangų generuotų struktūrų virpesių elastografijos modulis | Būtina | Garso bangų generuotų struktūrų virpesių elastografijos modulis Prekių aprašymo psl. Nr. 3, 14, 78. |
| 7.3 | Kontrastiniai tyrimai | Būtina | Kontrastiniai tyrimai Prekių aprašymo psl. Nr. 2. |
| 8. | Tyrimo automatizavimo funkcijos: |  |  |
| 8.1. | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija; | Būtina | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija; Prekių aprašymo psl. Nr. 2. |
| 8.2. | Automatinis spektrinių kreivių matavimas; | Būtina | Automatinis spektrinių kreivių matavimas; Prekių aprašymo psl. Nr. 6, 7. |
| 8.3. | Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija. | Būtina | Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija. Prekių aprašymo psl. Nr. 13. |
| 9. | Vaizdo skenavimas be fokuso zonų. | Būtina. | Vaizdo skenavimas be fokuso zonų. Prekių aprašymo psl. Nr. 2, 79. |
| 10. | Reikalavimai davikliams: |  |  |
| 10.1. | Konvekcinis daviklis (Nr.1) – 1 vnt. |  | Konvekcinis daviklis SC5-1N (Nr.1) – 1 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 22. |
| 10.1.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 2.0 MHz iki ne mažiau 5.7 MHz | Darbinis dažnių diapazonas 1.0 MHz iki 8.0 MHz Prekių aprašymo psl. Nr. 22. |
| 10.1.2. | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 55º | Vaizduojamas kampas 74º Prekių aprašymo psl. Nr. 22. |
| 10.1.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 128 | Elementų skaičius 128 Prekių aprašymo psl. Nr. 22. |
| 10.1.4. | Vieno kristalo technologija | Būtina | Vieno kristalo technologija Prekių aprašymo psl. Nr. 74. |
| 10.2. | Linijinis daviklis (Nr.2) – 1 vnt. |  | Linijinis daviklis L14-3W (Nr.2) – 1 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 24. |
| 10.2.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 4,6 MHz iki ne mažiau 14 MHz | Darbinis dažnių diapazonas 3.0 MHz iki 14 MHz Prekių aprašymo psl. Nr. 24. |
| 10.2.2. | Daviklio paviršiaus plotis | 52mm + 6mm | Daviklio paviršiaus plotis 58mm Prekių aprašymo psl. Nr. 25. |
| 10.2.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 250 | Elementų skaičius 256 Prekių aprašymo psl. Nr. 25. |
| 10.3. | Endokavitalinis daviklis (Nr.3) – 1 vnt. |  | Endokavitalinis daviklis (Nr.3) V11-3H – 1 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 22. |
| 10.3.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 3.6 MHz iki ne mažiau 8.1 MHz | Darbinis dažnių diapazonas 3.0 – 12.0 MHz. Prekių aprašymo psl. Nr. 22. |
| 10.3.2. | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 175º | Vaizduojamas kampas 179º Prekių aprašymo psl. Nr. 22. |
| 10.3.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 128 | Elementų skaičius 128 Prekių aprašymo psl. Nr. 22. |
| 11. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |  |
| 11.1 | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) | Būtina | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) Prekių aprašymo psl. Nr. 20, 21. |
| 11.2 | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar analogiškus) formatus ir juos išsaugoti | Būtina | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI formatus ir juos išsaugoti Prekių aprašymo psl. Nr. 20. |
| 11.3 | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN | Būtina | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN Prekių aprašymo psl. Nr. 84. |
| 12. | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 500 GB | Aparato vidinė atmintis 1TB Prekių aprašymo psl. Nr. 20. |
| 13. | Išorinės jungtys | - USB - LAN - HDMI | Išorinės jungtys: - USB Prekių aprašymo psl. Nr. 27. - LAN Prekių aprašymo psl. Nr. 84. - HDMI Prekių aprašymo psl. Nr. 27. |
| 14. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | - 230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis 1. 100-240 V (Reikalavimuose esantis 230V reikalavimas patenka į mūsų siūlomo prietaiso techniniuose dokumentuose nurodyto parametrų ribas), 50 Hz elektros tinklas Prekių aprašymo psl. Nr. 4. |
| 15. | Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina | Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas Prekių aprašymo psl. Nr. 26. |
| 16. | Komplektuojamas terminis spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti | Komplektuojamas terminis spausdintuvas: Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti Prekių aprašymo psl. Nr. 26. |
| 17. | CE sertifikatas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). | CE sertifikatas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus Prekių aprašymo psl. Nr. 85-88. |
| 18. | Garantijos laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai. | Garantijos laikotarpis 24 mėnesiai. |