TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis | BVPŽ kodas | Pirkimo objekto reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas (privalomos techninės charakteristikos, kokybiniai ir kiti reikalavimai) | Tiekėjo siūlomo objekto techniniai parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo lapus, kuriuose yra atžyma apie parametro patvirtinimą (pateikiamoje gamintojo techninėje dokumentacijoje privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalaujamų parametrų punktą patvirtina siūlomas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 L talpos slėginis indas | 1 | 33191110-9 |  |  |
|  |  |  |  | - Prietaisas skirtas įvairių mitybos terpių naudojamų mikrobiologijoje ruošimui | Prietaisas skirtas įvairių mitybos terpių naudojamų mikrobiologijoje ruošimui |
|  |  |  |  | - Kiuvetė pagaminta iš nerūdijančio plieno. Išimama pilnam valymui. Kiuvetės svoris iki 2,5 kg. | Kiuvetė pagaminta iš nerūdijančio plieno. Išimama pilnam valymui. Kiuvetės svoris 2,2 kg. Techninis aprašas, Instrukcija 69 psl. |
|  |  |  |  | - Vienu metu paruošiama iki 10 l terpės, minimalus paruošiamos terpės kiekis 1 L | Paruošiamas terpės kiekis nuo 1 iki 10 l. Techninis aprašas |
|  |  |  |  | - Temperatūros ribos iki 122⁰C (paruoštos terpės sterilizacijai) | Temperatūros ribos iki 122⁰C Techninis aprašas |
|  |  |  |  | - Išpilstomos terpės temperatūra nuo 20 iki 80⁰C (esant aukštesnei temperatūrai, išpilstymas negalimas, dėl personalo apsaugos) | Išpilstomos terpės temperatūra nuo 20 iki 80⁰ Techninis aprašas |
|  |  |  |  | - Maksimalus leistinas temperatūros nuokrypis +1⁰C/-0,2⁰C | Maksimalus temperatūros nuokrypis +1⁰C/-0,2⁰C Techninis aprašas |
|  |  |  |  | - Galima naudoti kaip vandens vonelę, temperatūros ribos nuo 20⁰C iki 80⁰C (programuojama) | Galimanaudoti kaip vandens vonelę, temperatūros ribos programuojamos Brošiūra 3 psl. |
|  |  |  |  | - Programuojamas, galima įvesti ne mažiau nei 25 skirtingų programų | Programuojamas, galima įvesti iki 50 skirtingų programų Brošiūra 3 psl. |
|  |  |  |  | - Vartotojas gali pats kurti ir redaguoti programas | Vartotojas gali pats kurti ir redaguoti programas Brošiūra 3 psl. |
|  |  |  |  | - Specialus rėžimas šokoladinio agaro ruošimui | Specialus rėžimas šokoladinio agaro ruošimui Brošiūra 3 psl. |
|  |  |  |  | - Ne mažiau kaip 2 dangčiai: |  |
|  |  |  |  | 11.1. Vidinis – kiuvetės sandariam uždarymui su jungtimis/angomis automatizuotam terpės išpilstymui (ne mažiau nei 1 vnt.) | Vidinis – kiuvetės sandariam uždarymui su jungtimis/angomis automatizuotam terpės išpilstymui 1 vnt. Brošiūra 4 psl. |
|  |  |  |  | 11.1.1. Su specialia anga terpės priedų įvedimui (ne mažiau nei 1 vnt.) | Su specialia anga terpės priedų įvedimui 1 vnt. Brošiūra 4 psl. |
|  |  |  |  | 11.1.2. Su apsauginiu vožtuvu viršslėgiui | Su apsauginiu vožtuvu viršslėgiui Brošiūra 4 psl. |
|  |  |  |  | 11.1.3.Dangtyje turi būti įmontuotas lankstus PT-1000 temperatūros daviklis skirtas terpės temperatūrai proceso metu matuoti | Dangtyje įmontuotas lankstus PT-1000 temperatūros daviklis skirtas terpės temperatūrai proceso metu matuoti Brošiūra 4 psl. |
|  |  |  |  | 11.2. Išorinis dangtis su magnetiniu užraktu neleidžiantis atidaryti vidinio dangčio sterilizacijos proceso metu, apsaugantis personalą nuo nudegimų. | Išorinis dangtis su magnetiniu užraktu neleidžiantis atidaryti vidinio dangčio sterilizacijos proceso metu, apsaugantis personalą nuo nudegimų. Instrukcija 61 ir 92 psl. |
|  |  |  |  | - Turi autoklavo funkciją | Yra autoklavo funkcija Brošiūra 3 psl. |
|  |  |  |  | - Proceso trukmė : |  |
|  |  |  |  | 13.1 Kaitinimas (iki 121⁰C) ne ilgiau nei 40 min | Kaitinimas 37 min Techninis aprašas |
|  |  |  |  | 13.2 Sterilizacija ne ilgiau nei nei 15 – 20 min, programuojama | Sterilizacija 15 – 20 min, programuojama Techninis aprašas |
|  |  |  |  | 13.2 Vėsinimas (nuo 121⁰C iki 50⁰C) ne ilgiau nei 15 min | Vėsinimas (nuo 121⁰C iki 50⁰C) 15 min Techninis aprašas |
|  |  |  |  | - Integruota magnetinė maišyklė. Reguliuojamas terpės maišymo greitis nuo 50 iki 200 RPM | Integruota magnetinė maišyklė. Reguliuojamas terpės maišymo greitis nuo 50 iki 200 RPM Techninis aprašas |
|  |  |  |  | - Maišymas vykdomas prieš ir palei laikrodžio rodyklę | Maišymas vykdomas prieš ir palei laikrodžio rodyklę Techninis aprašas |
|  |  |  |  | - Kaitinimo galia ne daugiau nei 3 kW | 3 kW Techninis aprašas |
|  |  |  |  | - Ne mažiau nei 2 vnt. RS 232, 1 vnt. Ehternet, 1 vnt. USB jungčių | 2 vnt. RS 232, 1 vnt. Ehternet, 1 vnt. USB jungčių Techninis aprašas |
|  |  |  |  | - Vandentiekio vandens (naudojamas vėsinimui) jungtis ¾“ | Vandentiekio vandens (naudojamas vėsinimui) jungtis ¾“ Techninis aprašas |
|  |  |  |  | - Tinkamas 1 – 5 bar vandens naudojamo vėsinimui pajungimas | Tinkamas 1 – 5 bar vandens naudojamo vėsinimui pajungimas Techninis aprašas |
|  |  |  |  | - Korpuse įmontuotas spausdintuvas su apsauga nuo atsitiktinio aptaškymo | Korpuse įmontuotas spausdintuvas su apsauga nuo atsitiktinio aptaškymo Brošiūra 7 psl. |
|  |  |  |  | - Maitinimas 200 – 240 V 50/60Hz tinkle | 200 – 240 V 50/60 Hz Brošiūra 6 psl. |
|  |  |  |  | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. |

____________________________________