## Sheet1
VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS 1 SPS priedas
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, įmonės kodas 124364561, PVM kodas LT243645610 Tel. +3706 9779853, el. pašto adresas: algimantas.varzgalys@vpc.lt
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO FORMA DARBO PRIEMONĖS PATOLOGINIAMS TYRIMAMS
Valstybinis patologijos centras, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (toliau - VPC), įsigys žemiau išvardintus medicinines darbo priemones, skirtas patologijos tyrimams.
Pasiūlymas turi tenkinti žemiau išvardintas sąlygas:
1. Pirkime pateikti pirkimo objekto pavyzdžių gali būti reikalaujama dėl jų įvertinimo pagal techninės specifikacijos reikalavimus ir įsitikinimo, jog siūlomos prekės pilnai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Perkančioji organizacija raštu gali prašyti galimo laimėtojo arba ir kitų dalyvių pateikti pirkimo objekto pavyzdžius per 7 kalendorines dienas. Jei dalyvis nepateiks pirkimo objekto pavyzdžių per nustatytą terminą, jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Prekių pavyzdžiai bus testuojami Valstybiniame patologijos centre, VšĮ VUL SK filiale atliekant diagnostikos procedūras ir bus negrąžinami. Pavyzdžiai turi būti nemokami ir pateikiami su prekių perdavimą įrodančiu dokumentu. Jei tiekėjas nepateiks visų siūlomų prekių pavyzdžių (bei papildomų priemonių reikalingų testavimui atlikti), jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.
2. Tiekėjų pasiūlytos prekių kainos pirkimo dalims, bus vertinamos pagal mažiausią pasiūlytą 1 mato vnt. įkainį be PVM visai pirkimo daliai. Pirkimo dalys, susidedančios iš kelių pirkimo objekto dalių, bus vertinamos pagal mažiausios įkainių sumos kriterijų be PVM.
3. Pirkimo dalies objektai neskaidomi į dalis, todėl pasiūlymai teikiami visai pirkimo daliai.
4. Tiekėjas turi pateikti informaciją, įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, kurioje perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.
5. Pateiktų prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo gamintojo nustatyto galiojimo termino pabaigos.
6. Vykdomas žaliasis pirkimas – siekiant mažinti poveikį aplinkai, pirkimui taikomas mažesnio popieriaus suvartojimo spausdinimui reikalavimas. Tiek pasiūlymas, tiek sutartis pasirašomi elektroniniu parašu.
7. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams tiekėjas gali siūlyti lygiavertę prekę. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies objekto Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai/paskirtis | Pageidaujama pakuotė | Mato vienetas | Perkamų prekių mato vnt. kiekis | 1 mato vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | 1 mato vnt. įkainis, Eur su PVM | Tiekėjo siūloma pakuotė | Tiekėjo siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM | Perkamo maksimalaus kiekio suma, Eur be PVM | Perkamo maksimalaus kiekio suma Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr, prekės kodas, psl. | Pirkimo daliai skirta maksimali suma, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Darbo priemonės
1 |  | Mikrotominiai peiliukai kietiems audiniams | Plonų parafininių audinių pjūvių kokybiškam pjovimui. Kietiems kauliniams audiniams, žemo profilio; pagaminti iš nerūdijančio plieno; ašmens kampas-35°, ašmens ilgis-80 (±1) mm |  | vnt | 5000 | [8 empty] | 5000
2 |  | Objektinis stiklelis, 76x26x1 mm | Matinis laukelis iš abiejų pusių užrašams (galimybė užrašus atlikti grafitiniu pieštuku ir žymėti stiklelių žymėjimo automatu Leica IP S abiejose matinio lauko pusėse), matmenys - dydis 76x26 mm, storis 1 mm, 90º kampais, neperdengti popierėliais, kokybės sertifikatas : ISO Nr. 8037/I CE. |  | vnt | 150000 | [8 empty] | 6100
3 |  | Objektinis stiklelis baltu galu, 76x26x1 mm | Spalvotas laukelis (baltas) iš abiejų pusių užrašams (galimybė užrašus atlikti grafitiniu pieštuku ir žymėti stiklelių žymėjimo automatu SlideMate), matmenys - dydis 75x25 mm ± 1 mm, storis 1 mm, 90º kampais, neperdengti popierėliais, apsaugoti nuo drėgmės poveikio. Kokybės sertifikatas : ISO Nr. 8037/I CE. |  | vnt | 800000 | 0.059722 | 5 | 0.062708 | 72 vnt. | 4.3 | 47777.7778 | 50166.669 | SlideMate Microscope Slide, White tab, 25 x 75 x 1 mm, ground edges, 90º corners, 72; TT-40418217-W(1) | 48000
4 |  | Objektinis stiklelis su teigiamu elektrostatiniu krūviu, 76x26x1 mm | Su ilgalaikiu teigiamu elektrostatiniu krūviu, matinis laukelis užrašams (galimybė užrašus atlikti grafitiniu pieštuku ir žymėti stiklelių žymėjimo automatu SlideMate), matmenys - dydis 76x26 ±1 mm, storis 1 mm, briaunos 90º, neperdengti popierėliais, šlifuotais kraštais, pakuotėje po 50-100 vnt., stiklo minkštėjimo temperatūros taškas: 720ºC, kokybės sertifikatas : ISO Nr. 8037/I CE. |  | vnt | 110000 | 0.2 | 5 | 0.20002 | 72 vnt. | 14.4 | 22000 | 23100 | SlideMate Plus Adhesion Microscope Slide, White tab, 25 x 75 x 1 mm, ground edges,, 72; TT-40418218-PS-W(1) | 22000
5 |  | Dengiamieji stikleliai. Siūlomos prekės turi būti to paties gamintojo.
| 5.1 | Dengiamasis stiklelis, 24 x 32 mm | Objektinių stiklelių dengimui automatiniu dengimo įrenginiu ir rankomis. Matmenys 24x32 mm, storis 0,13-0,16 mm (Nr.1). Cheminės savybės: hidrolitinė klasė HGB 1 pagal DIN ISO 719. Optinės savybės: Refrakcijos indeksas ηe (L = 546.1nm): 1.5255 ±0.0015, ηD (L = 589,3 nm): 1.5230; šviesos pralaidumas kai storis 0,15 mm: = 91.7 ±0.3% |  | vnt | 50000 | 0.029 | 5 | 0.03045 | 100 vnt. | 2.9 | 1450 | 1522.5 | Menzel Coverslips 24x32mm, 1# (0,13 - 0,16 mm), ; BBAD02400320#A113MNZ#0##(1)
| 5.2 | Dengiamasis stiklelis, 24 x 50 mm | Objektinių stiklelių dengimui automatiniu dengimo įrenginiu ir rankomis. Matmenys 24x50 mm, storis 0,13-0,16 mm (Nr.1). Cheminės savybės: hidrolitinė klasė HGB 1 pagal DIN ISO 719. Optinės savybės: Refrakcijos indeksas ηe (L = 546.1nm): 1.5255 ±0.0015, ηD (L = 589,3 nm): 1.5230; šviesos pralaidumas kai storis 0,15 mm = 91.7 ±0.3% |  | vnt | 1000000 | 0.038 | 5 | 0.0399 | 100 vnt. | 3.8 | 38000 | 41800 | Menzel Coverslips 24x50mm, 1# (0,13 - 0,16 mm), 100vnt.; BB02400500A113MNZ0(1)
| 5.3 | Dengiamasis stiklelis, 18 x 18 mm | Objektinių stiklelių dengimui rankomis. Matmenys 18x18 mm, storis 0,17-0,16 mm (Nr.1,5). Cheminės savybės: hidrolitinė klasė HGB 1 pagal DIN ISO 719. Na2O kiekis - ne daugiau kaip 20 μg/g. Optinės savybės: Refrakcijos indeksas ηe (L = 546.1nm): 1.5255 ±0.0015, ηD (L = 589,3 nm): 1.5230; šviesos pralaidumas kai storis 0,15 mm = 91.7 ±0.3% |  | vnt | 2000 | 0.014 | 5 | 0.0147 | 100 vnt. | 1.4 | 28 | 29.4 | Menzel Coverslips 18x18mm, #1,5 (0,16 - 0,19 mm), 100 vnt.; BB01800180AC20MNZ0(1)
| 5.4 | Dengiamasis stiklelis, 22 x 22 mm | Objektinių stiklelių dengimui rankomis. Matmenys 22x22 mm, storis 0,19-0,23 mm (Nr.2). Cheminės savybės: hidrolitinė klasė HGB 1 pagal DIN ISO 719. Na2O kiekis - ne daugiau kaip 20 μg/g. Optinės savybės: Refrakcijos indeksas ηe (L = 546.1nm): 1.5255 ±0.0015, ηD (L = 589,3 nm): 1.5230; šviesos pralaidumas kai storis 0,15 mm = 91.7 ±0.3% |  | vnt | 8000 | 0.021 | 5 | 0.02205 | 100 vnt. | 2.1 | 168 | 176.4 | Menzel Coverslips 22x22mm, #2 (0,19 - 0,23 mm) 100 vnt.; BB02200220A2D3MNZ0(1)
[11 empty] | 5 pirkimo dalies suma, Eur be PVM | 39646 | 41628.3 |  | 40540
6 |  | Histologinė liejimo kasetė be dangtelio | Standartinė, su apvaliomis angomis; audinių parafininio bloko formavimui. Atskirai baltos, geltonos, šviesiai žalios, rožinės ir šviesiai mėlynos spalvų. Tinkanti kokybiškam ir lengvam žymėjimui kasečių žymėjimo įrenginiu „Leica IP C“. Ant jų atspausdintas barkodas turi būti lengvai nuskaitomas barkodų skaitytuvu. |  | vnt | 400000 | [8 empty] | 10000
7 |  | Histologinė liejimo kasetė su dangteliu | Standartinė, su pailgomis angomis; audinių parafininio bloko formavimui. Atskirai baltos, geltonos, šviesiai žalios, rožinės ir šviesiai mėlynos spalvų. Tinkanti kokybiškam ir lengvam žymėjimui lazeriniu kasečių žymėjimo įrenginiu Epredia „FA-TECH VEGA“. Ant jų atspausdintas barkodas turi būti lengvai nuskaitomas barkodų skaitytuvu. |  | vnt | 1000000 | 0.066 | 5 | 0.0693 | 1000 vnt. | 66 | 66000 | 69300 | Slotted cassettes w/ front tab in taped stacks (white; yellow; green; pink; blue); 110-01-10LM; 110-02-10LM; 110-05-10LM; 110-04-10LM; 110-03-10LM | 66000
8 |  | Parafinas | CAS Nr. 8002-74-2 Baltų granulių pavidale; lydymosi temperatūra - 56-58°C; be priedų (tokių kaip DMSO ir pan.), greitinančių infiltraciją, aliejaus priemaiša- max 0,50 %, skverbtis pagal ASTM D1321 25°C temperatūroje- 14-18 (1/10 mm) ; histologijai: kasdieniniam kokybiškam audinių mėginių impregnavimui ir įliejimui į parafininį vašką bei kokybiškam ir lengvam parafininių audinių blokų pjovimui; CE, IVD. | 10-20 kg | kg | 8400 | [8 empty] | 48720
9 |  | Biopsinė kempinėlė | Pagaminta iš porolono; mėlynos spalvos, stačiakampio formos - 25-26 x 30-32 mm dydžio, pritaikyta histologinei liejimo kasetei; skirta smulkios biopsinės medžiagos išsaugojimui kasetėje histologinio proceso metu. |  | vnt | 350000 | [8 empty] | 5000
10 |  | Filtrinis įdėklas histologinei liejimo kasetei | 25-26 mm ilgio, 65-66 mm pločio, skirtas smulkių biopsinių mėginių išsaugojimui histologinėje kasetėje vykdant parafininės mėginių paruošimo technologijos procedūras. | 100vnt. | vnt | 80000 | [8 empty] | 10000
11 |  | Filtrinis popierius, 150 mm ø | 150 mm skersmens apskritas filtrinis popierius kokybinei analizei, skirtas bendriems laboratoriniams darbams. Filtravimo greitis pagal Herzbergą 10-20 s/100 ml (greitas), išlaikymas 12-15µm |  | vnt | 5000 | [8 empty] | 550
12 |  | 12 pirkimo dalyje siūlomi mikrodozatoriai turi būti su chemikalams atspariu keramikiniu stūmokliu, autoklavuojama apatine dalimi bei atskiru antgalio nuėmimo mygtuku. Su kalibravimo galimybe. Visi dozatoriai turi būti su metrologine patikra. Visos siūlomos atitinkamo tūrio dalys: mikrodozatorius, antgalis ir filtriukas turi būti to paties gamintojo ir tikti viena kitai. Šis pirkimo objektas neskaidomas į dalis, todėl pasiūlymas teikiamas visai pirkimo daliai. 12.1-12.2 pirkimo dalyse siūlomi antgaliai turi būti tinkami Sartorius Biohit arba lygiaverčiams mikrodozatoriams.
| 12.1 | Antgalis 500-5000 µl tūrio | Originalus antgalis vienakanaliam mechaniniam mikrodozatoriui, turinčiam 500-5000 µl tūrio intervalą |  | vnt | 10000
| 12.2 | Antgalis 0,5-10 µl tūrio | Antgalis vienakanaliam mechaniniam mikrodozatoriui, turinčiam 0,5-10 µl tūrio intervalą Pailginto tipo, 45-46 mm ilgio |  | vnt | 30000
| 12.3 | Mechaninis vienakanalis mikrodozatorius 500 - 5 000 µl ribose | Mechaninis mikrodozatorius, vieno kanalo, 500-5000 µl ribose reguliuojamo (10 µl intervalu) tūrio, pasirinkto tūrio užfiksavimo mechanizmas. |  | vnt | 2
| 12.4 | Mechaninis vienakanalis mikrodozatorius, 100 - 1 000 µl | Mechaninis mikrodozatorius, vieno kanalo, 100-1000 µl ribose reguliuojamo (1 µl intervalu) tūrio, pasirinkto tūrio užfiksavimo mechanizmas. |  | vnt | 2
| 12.5 | Mechaninis vienakanalis mikrodozatorius 10 - 100 µl | Mechaninis mikrodozatorius, vieno kanalo, 10-100 µl ribose reguliuojamo ( 0,01 µl intervalu) tūrio, pasirinkto tūrio užfiksavimo mechanizmas. |  | vnt | 2
| 12.6 | Mechaninis vienakanalis Mikrodozatorius, 0,5 - 10 µl | Mechaninis mikrodozatorius, vieno kanalo, 0,5-10 µl ribose reguliuojamo ( 0,1 µl intervalu) tūrio, pasirinkto tūrio užfiksavimo mechanizmas. |  | vnt | 2
| 12.7 | Filtras mikrodozatoriui (500-5000 µl) | Filtras vienakanaliam mechaniniam mikrodozatoriui, turinčiam 500-5 000 µl tūrio intervalą |  | vnt | 50
| 12.8 | Filtras mikrodozatoriui (100-1000 µl) | Filtras vienakanaliam mechaniniam mikrodozatoriui, turinčiam 100-1000 µl tūrio intervalą |  | vnt | 50
| 12.9 | Filtras mikrodozatoriui (10-100 µl) | Filtras vienakanaliam mechaniniam mikrodozatoriui, turinčiam 10-100 µl tūrio intervalą |  | vnt | 50
[11 empty] | 12 pirkimo dalies suma, Eur be PVM |  |  |  | 4820
13 |  | Lanksti termoplastinė plėvelė | Skaidri, lanksti termoplastinė plėvelė laboratorinių indų uždengimui, iki 40 m ilgio, 10 cm pločio ritinėlis. |  | vnt | 4 | [8 empty] | 90
14 |  | 50 ml centrifuginis mėgintuvėlis | 50 ml talpos Falcon tipo graduotas, pagamintas iš PP, užsukamas, 29±1 mm skersmens, 115±1 mm ilgio, galimybė centrifuguoti iki 3500 aps/min. Tinkantis naudoti dirbant su Hettich ROTANTA 460 centrifugos 5259 adapteriu. |  | vnt | 17000 | [8 empty] | 2300
15 |  | Chronometras | 24 val. signalinis, kvarcinis, su laiko skaičiavimo į priekį ir atgal funkcijomis, sekundiniais parodymais. Gali būti statomas ant stalo ir magnetiškai tvirtinamas. |  | vnt | 50 | [8 empty] | 800
16 |  | Dažymo indelis stačiakampis | Pagamintas iš stiklo, su stikliniu dangteliu, Hellendahl tipo, su grioveliais, 8/16 objektinių stiklelių dažymui, 105 x 60 x 55 mm (±5mm) dydžio |  | vnt | 30 | [8 empty] | 380
17 |  | Laboratorinė stiklinė, 25 ml | Pagaminta iš stiklo, 25 ml talpos, 55 (±2) mm aukščio, 2,5 (±2) skersmens, graduota, su snapeliu, atspari karščiui. |  | vnt | 50 | [8 empty] | 70
18 |  | Piltuvėlis 100 mm, ilgu koteliu | Stiklinis, ilgu koteliu - 110 mm (±5 mm), skersmuo - 100 mm (±5 mm). |  | vnt | 10 | [8 empty] | 125
19 |  | Mikrogardelių gręžtukų rinkinys darbui su 3D Histech TMA Master II prietaisu | Rinkinys turi turėti visus reikiamus įrankius darbui su 3D Histech TMA Master II prietaisu. |  | rinkinys | 1 |  | 21 | 2.570,00 | rinkinys | 2.570,00 | 2.570,00 | 3.109,70 | Complete set of punchers and drills in wooden box for TMA Master, 3DHistech, HP-TMA-F4S-200000 | 2570
20 | 20.1 | Krio mėgintuvėlis biologinių mėginių šaldymui | Krio mėgintuvėlis pagamintas iš PP 2 ml talpos, su išviršiniu užsukamu dangteliu, atsparus šaldymui iki -196 ºC, plokščiu (neužapvalintu) dugnu. Sterilus, savyje neturintis Dnasės, Rnazės. |  | vnt. | 25000
| 20.2 | Dėžutė užšaldytų biologinių mėginių archyvavimui | Plastikinė, skirta užšaldytų mėginių saugojimui žemoje iki -196 ºC temperatūroje. Su permatomu dangteliu, kuriame tamsia spalva įspaustos saugojamų mėginių pozicijų vietos/numeriai. Dėžutės talpa nuo 80 iki 100 šaldymui pritaikytų 2 ml talpos buteliukų siūlomų pozicijoje aukščiau. |  | vnt. | 600
[11 empty] | 20 pirkimo dalies suma, Eur be PVM |  |  |  | 6100
21 |  | Mėgintuvėlis 0,5 ml | Eppendorf tipo 0,5 ml talpos, pagamintas iš PE; neutralios spalvos, standartinio tipo-konusiniu galu, nesterilus, negraduotas; dangtelis pritvirtintas prie mėgintuvėlio; atsparus šalymui iki - 20°C temperatūros. |  | vnt. | 10000 | [8 empty] | 150
22 |  | Šaldantis purškalas histologijai | Greitai šaldantis nefiksuotą ir parafinu impregnuotą audinį, ne toksiškas, nekeičiantis ląstelių morfologijos, patogioje pakuotėje su lengvai pritvirtinamu snapeliu srovės nukreipimui į reikiamą vietą. Talpa ne mažesnė nei 200ml. |  | vnt | 60 | [8 empty] | 300
23 |  | Aligninas | Medicininis, nesterialus | 5 kg | kg | 300 | [8 empty] | 520
24 |  | Bintas | Medicininis, nesterialus tvarstis 14 cm x 7 m.±30% |  | vnt | 500 | [8 empty] | 80
25 | 25.1 | Maišeliai 150 x 220 mm | Pagaminti iš skaidraus PE, nepralaidūs vandeniui, galimas pakartotinas maišelio atidarymas ir uždarymas, su į maišelį integruotais bėgeliais/ruoželiais. |  | vnt. | 8000
| 25.2 | Maišeliai 80 x 120 mm | Pagaminti iš skaidraus PE, nepralaidūs vandeniui, galimas pakartotinas maišelio atidarymas ir uždarymas, su į maišelį integruotais bėgeliais/ruoželiais. |  | vnt. | 8000
[11 empty] | 25 pirkimo dalies suma, Eur be PVM |  |  |  | 385
26 | 26.1 | pH kalibravimo buferis 4.01pH | 4.01 pH buferis, skirtas kalibruoti Ph matavimo prietaisą WTW 330i, pH-electrode sentix 41 elektrodą. |  | ml | 500
| 26.2 | pH kalibravimo buferis 7 pH | 7 pH buferis, skirtas kalibruoti Ph matavimo prietaisą WTW 330i. pH-electrode sentix 41 elektrodą. |  | ml | 500
[11 empty] | 26 pirkimo dalies suma, Eur be PVM |  |  |  | 30
27 |  | Indas aštrioms atliekoms 1L | 1 litro talpos, autoklavuojamas su anga adatų ar antgalių nuėmimui, dangtis trumpalaikiam ir ilgalaikiam indo uždengimui; pažymėtas specialia žyma |  | vnt | 30 | [8 empty] | 50
28 |  | Indas aštrioms atliekoms 3-5L | 3-5 litrų talpos, autoklavuojamas su anga adatų ar antgalių nuėmimui, dangtis trumpalaikiam ir ilgalaikiam indo uždengimui; pažymėtas specialia žyma |  | vnt | 120 | [8 empty] | 140
29 |  | Adatos | Matmenys: storis x ilgis 1,6x40mm, 16Gx1 1/2". Tinkančios 37.1 pirkimo dalyje siūlomiems švirkštams. |  | vnt | 100 | [8 empty] | 10
30 |  | Petri lėkštelės | Pagaminta iš PP arba PS, skaidri, kvadratinė lėkštelė su dangteliu, matmenys 9 cm (±1) ilgio, 9 cm (±1) pločio, 1 cm (±1) aukščio |  | vnt | 200 | [8 empty] | 300
31 |  | Petri lėkštelės su petri padeliu | Pagaminta iš PP arba PS, skaidri, apvali lėkštelė su dangteliu ir petri padeliu, skersmuo 47 (±4) mm |  | vnt | 150 | [8 empty] | 200
32 |  | Indai 1L | Histologinių mėginių transportavimo indas 1 l talpos (±200 ml) Pagamintas iš PP arba PE; be etiketės su sandariai užsukamu/užspaudžiamu dangteliu. |  | vnt | 4500 | [8 empty] | 3600
33 |  | Indai 500ml | Histologinių mėginių transportavimo indas 500ml l talpos (±100 ml) Pagamintas iš PP arba PE; be etiketės su sandariai užsukamu/užspaudžiamu dangteliu. |  | vnt | 5000 | [8 empty] | 4000
34 |  | Indeliai 50ml | Histologinių mėginių transportavimo indas 50 ml talpos (±10 ml) Pagamintas iš PP arba PE; be etiketės su sandariai užsukamu dangteliu. |  | vnt | 10000 | [8 empty] | 850
35 | 35.1 | Autopsinių instrumentų ašmenys | Ašmenys 170 mm – pagaminti iš specialaus nerūdijančio plieno, 170 mm ilgio, tinkantys darbui su rankenėle pagaminta iš cheminėms medžiagoms bei autoklavavimui atsparaus plastiko, 160 (±5) mm ilgio, 18 (±2) mm pločio. |  | vnt | 50
| 35.2 | Autopsinių instrumentų ašmenys | Ašmenys smegenų pjaustymui – pagaminti iš specialaus nerūdijančio plieno, 325 mm ilgio, tinkantys darbui su rankenėle pagaminta iš cheminėms medžiagoms bei autoklavavimui atsparaus plastiko, 160 (±5) mm ilgio, 18 (±2) mm pločio. |  | vnt | 30
[11 empty] | 35 pirkimo dalies suma, Eur be PVM |  |  |  | 1250
36 | 36.1 | Žirklės chirurginės lenktos | Iš nerūdijančio plieno, 150-180 mm ilgio, lenktais užapvalintais bukais galais |  | vnt | 5
| 36.2 | Žirklės chirurginės užapvalintos | Iš nerūdijančio plieno, 150-180 mm ilgio, užapvalintais bukais galais |  | vnt | 5
| 36.3 | Žirklės chirurginės smailios | Iš nerūdijančio plieno, 100-140 mm ilgio, smailiais galais |  | vnt | 3
[11 empty] | 36 pirkimo dalies suma, Eur be PVM |  |  |  | 85
37 |  | Matavimo cilindras, 100ml | Pagamintas iš stiklo 100 ml talpos, aukštas, graduotas |  | vnt | 10 | [8 empty] | 85
38 |  | Užšaldytų mėginių dėžučių stovas | Nerūdijančio plieno stovas tinkantis šaldymui žemose temperatūrose azote (-80° temp.). Pritaikytas Forma 8600 Series šaldikliui, 481 L. Stovo aukštis 67,3cm ± 0,5 cm, plotis 14cm ±0,5cm. Į stovą telpa 12 dėžučių (dėžutės plotis 13cm, ilgis 13cm). |  | vnt | 1 | [8 empty] | 200
39 |  | Citologinis ląstelių fiksatorius | Fiksatorius pagamintas alkoholiniu pagrindu, greitai džiūsta ir sudaro ploną plėvelę, skirtą laikui bėgant išlaikyti mėginius. | 200 ml | vnt | 50 | [8 empty] | 380
40 |  | Šepetėlis skirtas endocervikaliniam mėginių ėmimui | Sterilus šepetėlis endocervikaliniam mėginių ėmimui, naudojamas ginekologijoje gimdos kaklelio vėžio patikros procedūroms (Pap-testas). |  | vnt | 2000 | [8 empty] | 340
41 |  | Kolba Erlenmejerio, 5 l | 5 litrų talpos, siauru kaklu (kaklo vidinis skersmuo ne mažesnis nei 45 mm (±1 mm), išorinis skersmuo - ne mažesnis nei 55 mm (±1 mm)); dugno skersmuo - apie 220 mm (±5 mm), aukštis - apie 365 mm (±5 mm); graduota, atspari kaitinimui |  | vnt | 2 | [8 empty] | 200
42 |  | Vienkartinis pincetas iš plastiko | Vienkartinis pincetas 115 mm ilgio, baltos spalvos, plastikinis. |  | vnt | 10 | [8 empty] | 30
43 |  | Didelių objektinių stiklelių (76x50mm) dažymo krepšelių įdėklai | Nerūdijančio plieno, dviejų dalių, rėmelių rinkinys, skirtas automatinėms dažymo mašinų objektinių stiklelių krepšeliams. Rėmelis skirtas talpinti didelius stiklelius (76x50mm). Objektinių stiklelių rėmelis telpa į standartinę objektinių stiklelių vietą kaip skaidrė. Šį papildomą adapterį galima pastatyti tinkamu atstumu, kad atsirastų erdvė dideliam objektiniui stikleliui laikyti. |  | kompl. | 1 | [8 empty] | 250
44 |  | Indas 5 L | Histologinių mėginių transportavimo indas 5 l talpos (±200 ml) Pagamintas iš PP arba PE; be etiketės su sandariai užsukamu/užspaudžiamu dangteliu. |  | vnt. | 400 | [8 empty] | 400