2 priedas prie Atviro (supaprastinto) konkurso sąlygų

ŠALDANTIS INKUBATORIUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šaldantis inkubatorius

Modelis -  KB 115

Gamintojas - BINDER GmbH

Kilmės šalis -  Vokietija

| Eil. Nr. | RODIKLIS | REIKALAUJAMI PARAMETRAI | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio pridedamo dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Vidinis kameros tūris | Ne mažesnis negu 110 litrų | 115 litrų Brošiūra 2 psl |
| 2. | Vidinės stiklinės durys | Būtina | Vidinės durys pagamintos iš grūdinto stiklo Brošiūra 1 psl |
| 3. | Temperatūros nustatymas | Ribose ne siauresnėse kaip nuo +4°C iki 100 °C | Nuo -10°C iki 100 °C Brošiūra 1 psl |
| 4. | Temperatūros variacijos kameroje esant 37°C | Ne didesnės nei ± 0,2 °C | Variacija kameroje ±0,2°C Brošiūra 1 psl |
| 5. | Temperatūros atstatymas dėl 30 sekundžių atidarytų durų | Esant nustatytai 37 °C temperatūrai ne daugiau kaip 2 min. | Esant nustatytai 37 °C temperatūrai iki 2 min. |
| 6. | Dezinfekcija | Turi būti galima atlikti vidinės kameros dezinfekciją ne žemesnėje nei 100 ºC temperatūroje | Galima atlikti Brošiūra 1 psl. |
| 7. | USB jungtis duomenų perdavimui | Būtina | Yra, Instrukcija 92 psl |
| 8. | Vidinė kamera- turi būti iš nerūdijančio plieno | Būtina | Vidinė kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno Instrukcija 18 psl. |
| 9. | Korpusas -turi būti arba nerūdijančio plieno , arba dengtas milteliniu būdu | Būtina | Korpusas dengtas milteliniu būdu Instruckija 18 psl. |
| 10. | Akustiniai ir vizualiniai įspėjamieji signalai | Būtini | Yra, Brošiūra 1 psl. |
| 11. | Lentynos | Pateikiamas su ne mažiau kaip 2 perforuotomis nerūdijančio plieno lentynomis. | 2 perforuotos nerūdijančio plieno lentynos, Brošiūra 2 ir 4 psl. |
| 12. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 13. | Naudojimo instrukcija ir/ar vartotojo vadovas | Būtina. Pateikti kartu su įranga originalo ir lietuvių kalbomis | Bus pateikta originalo ir lietuvių kalbomis |
| 14. | Darbuotojų mokymas po įrangos instaliavimo | Būtina | Bus atlikti mokymai |
| 15. | Paslaugos | Prietaiso pristatymas, išpakavimas ne vėliau kaip per 2mėn. po sutarties pasirašymo . Sumontavimas ir instaliavimas ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas atvežus prekes pirkėjui . Instaliavimo ir funkcionalumo patikrinimas turi būti atliktas gamintojo sertifikuoto serviso inžinieriaus. Turi būti pateikiamas inžinieriaus sertifikatas. | Prietaiso pristatymas, išpakavimas per 2mėn. po sutarties pasirašymo . Sumontavimas ir instaliavimas ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas atvežus prekes pirkėjui . Instaliavimo ir funkcionalumo patikrinimas bus atliktas gamintojo sertifikuoto serviso inžinieriaus. Pateikiamas inžinieriaus sertifikatas. |