TSD-922, VPP- 3765

Ortopedinių - traumatologinių implantų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Sistema kaulų augimo stabdymui ir deformacijų korekcijai: aštuoniukės tipo plokštelės, skirtos kaulų augimo stabdymui ir deformacijų korekcijai (1-18 metų pacientams) | Orientacinis kiekis 20 vnt. |  |
| 2.1. | Paskirtis | Aštuoniukės tipo plokštelė, skirta ilgųjų kaulų augimo linijos stabdymui. | Aštuoniukės tipo plokštelė, skirta ilgųjų kaulų augimo linijos stabdymui. Katalogo psl. 3 |
| 2.2. | Medžiaga | Titanas arba titano lydinys. | Titano lydinys. Katalogo psl. 3 |
| 2.3. | Konstrukcija ir išmatavimai | 1. Aštuoniukės formos plokštelė 2 kiaurymių 1.2. Ilgis nuo 12 mm iki 20 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių nurodytame diapazone). 2. Plokštelės centre – bent viena anga, skirta nukreipiklio fiksacijai. | 1. Aštuoniukės formos plokštelė 2 kiaurymių, ilgis 12 mm, 16 mm, 20 mm (3 skirtingų ilgių). 2. Plokštelės centre – viena anga, skirta nukreipiklio fiksacijai. Katalogo psl. 3, 4 |
| 2.4. | Plokštelės fiksacija | 1. Plokštelė fiksuojama pilno sriegio, kanuliuotais savisriegiais sraigtais, pagamintais iš titano ar titano lydinio. 1.1. Sraigtų diametras 4,0-4,5 mm, 1.2. Sraigtų ilgis nuo 16 mm iki 36 mm ilgio (ne mažiau 4 skirtingų ilgių nurodytame diapazone). | Plokštelė fiksuojama pilno sriegio, kaniuliuotais savisriegiais sraigtais, pagamintais titano lydinio. Sraigtų diametras 4,5 mm, sraigtų ilgis nuo 16 mm, 24 mm, 32 mm, 36 mm ilgio (4 skirtingų ilgių). Katalogo psl. 5 |
| 2.5. | Kainodara | Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sistemos sudėtį: 1 plokštelė ir pilnas komplektas sraigtų (visoms plokštelės skylėms). | Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sistemos sudėtį: 1 plokštelė ir 2 sraigtai. |
| 2.6. | Plokštelės ir sraigtų suderinamumas | Sraigtai ir plokštelės to paties gamintojo, kad derėtų tarpusavyje. | Sraigtai ir plokštelės to paties gamintojo, kad derėtų tarpusavyje. |
| 2.7. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE setifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Pateikiamas CE sertifikatas |
| 3. | Sistema kaulų augimo stabdymui ir deformacijų korekcijai: dvigubos aštuoniukės tipo plokštelės, skirtos kaulų augimo stabdymui ir deformacijų korekcijai (1-18 metų pacientams) | Orientacinis kiekis 10 vnt. |  |
| 3.1. | Paskirtis | Dvigubos aštuoniukės tipo plokštelė, skirta ilgųjų kaulų augimo linijos stabdymui. | Dvigubos aštuoniukės tipo plokštelė, skirta ilgųjų kaulų augimo linijos stabdymui. Katalogo psl. 3 |
| 3.2. | Medžiaga | Titanas arba titano lydinys. | Titano lydinys. Katalogo psl. 3 |
| 3.3. | Konstrukcija ir išmatavimai | 1. Dvigubos aštuoniukės tipo plokštelė 4 kiaurymių 1.1. Ilgis nuo 16 mm iki 22 mm (ne mažiau 2 skirtingų ilgių nurodytame diapazone); 2. Plokštelės centre – bent vien anga, skirta nukreipiklio fiksacijai. | 1. Dvigubos aštuoniukės tipo plokštelė 4 kiaurymių, ilgis 16 mm ir 22 mm (2 skirtingų ilgiai); 2. Plokštelės centre – viena anga, skirta nukreipiklio fiksacijai. Katalogo psl. 3, 4 |
| 3.4. | Plokštelės fiksacija | 1. Plokštelė fiksuojama pilno sriegio, kanuliuotais savisriegiais sraigtais, pagamintais iš titano ar titano lydinio. 1.1. Sraigtų diametras 4,0-4,5 mm 1.2. Sraigtų ilgis nuo 16 mm iki 36 mm (ne mažiau 4 skirtingų ilgių nurodytame diapazone) | Plokštelė fiksuojama pilno sriegio, kaniuliuotais savisriegiais sraigtais, pagamintais titano lydinio. Sraigtų diametras 4,5 mm, sraigtų ilgis nuo 16 mm, 24 mm, 32 mm, 36 mm ilgio (4 skirtingų ilgių). Katalogo psl. 5 |
| 3.5. | Kainodara | Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sistemos sudėtį: 1 plokštelė ir pilnas komplektas sraigtų (visoms plokštelės skylėms). | Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sistemos sudėtį: 1 plokštelė ir 4 sraigtai. |
| 3.6. | Plokštelės ir sraigtų suderinamumas | Sraigtai ir plokštelės to paties gamintojo, kad derėtų tarpusavyje. | Sraigtai ir plokštelės to paties gamintojo, kad derėtų tarpusavyje. |
| 3.7. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE setifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Pateikiamas CE sertifikatas |

Pastabos, papildomi reikalavimai, taikomi visoms pirkimo dalims:

- Tos pačios pirkimo dalies implantų kaina, nepriklausomai nuo jų dydžių, turi būti vienoda.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašyti konkursui siūlomi implantai.

- Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų implantų pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.

- Gavęs implantų užsakymą, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pateikti gydymo įstaigai implantų naudojimui skirtus  instrumentus, sudėtus gamintojo numatytuose metaliniuose,  sterilizavimui pritaikytuose konteineriuose. Tiekėjas privalo užtikrinti savalaikį implantų pateikimą (per pirkimo - pardavimo sutartyje numatytą terminą) ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po gauto gydymo įstaigos prašymo (elektroniniu paštu arba faksu).

- Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą - supažindina su pateiktų implantų bei darbui su jais skirtų instrumentų naudojimo ypatumais.

- Atsiimant laikinam naudojimui pateiktus instrumentų rinkinius, pagrindiniai specialūs instrumentai, kurie yra reikalingi implantų išėmimui, gydymo įstaigai paliekami neribotam laikui (pavyzdžiui, perduodami paramos būdu).