{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":129,"n_cols":4,"rows_kept":129,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Anestezijos aparatai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Siūlomos parametrų reikšmės"]
[]
["1.","Anestezijos aparatas su paciento monitoriumi (19“)",null,"Anestezijos aparatas Mindray A8 su paciento monitoriumi Mindray BeneVision N19 (19'') 1 1 vnt.  Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 1, 27"]
["1.1.","Anestezijos aparatas su paciento monitoriumi (19“)","1 Vnt.","Anestezijos aparatas Mindray A8 su paciento monitoriumi Mindray BeneVision N19 (19'') 1 1 vnt.  Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 1, 27"]
["1.1.1.","Aparatas pritaikytas naudoti:1. Suaugusiems2. Vaikams",null,"Aparatas pritaikytas naudoti:1. Suaugusiems2. Vaikams Prekių aprašymas 1  psl. Nr. 6."]
["1.1.2.","Aparato maitinimo šaltinis:1. 230V 50 Hz elektros tinklas 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) aparato tipinis veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 90 min.",null,"Aparato maitinimo šaltinis: 1. 230V 50 Hz elektros tinklas 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) aparato tipinis veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio 90 min.  Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 4"]
["1.1.3.","Anestezijos aparto naudojamos dujos. O2 ir suspaustas oras tiekiami iš magistralinio vamzdyno",null,"Anestezijos aparto naudojamos dujos. O2 ir suspaustas oras tiekiami iš magistralinio vamzdyno Prekių aprašymas 1  psl. Nr. 2"]
["1.1.4.","Aparato tiekiamų dujų sunaudojimo matavimas (dujų srauto matuokliai). Elektroniniai sunaudojamų dujų kiekio matuokliai visoms į aparatą tiekiamoms dujoms (O2, oras)",null,"Aparato tiekiamų dujų sunaudojimo matavimas (dujų srauto matuokliai). Elektroniniai sunaudojamų dujų kiekio matuokliai visoms į aparatą tiekiamoms dujoms (O2, oras). Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 3,51"]
["1.1.5.","Pacientui tiekiamų dujų maišymas. Elektroninis dujų mikseris",null,"Pacientui tiekiamų dujų maišymas. Elektroninis dujų mikseris. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 3"]
["1.1.6.","Anestezijos sistemos gamintojo komplektuojamas garintuvas",null,"Anestezijos sistemos gamintojo komplektuojamas garintuvas. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 3"]
["1.1.7.","Cirkuliuojančių dujų mišinio kiekis kvėpavimo sistemoje (išskaitant absorberio tūrį, be maišo rankinei ventiliacijai tūrio) priverstiniuose ventiliacijos režimuose ≤ 3,5 litro",null,"Cirkuliuojančių dujų mišinio kiekis kvėpavimo sistemoje (išskaitant absorberio tūrį, be maišo rankinei ventiliacijai tūrio) priverstiniuose ventiliacijos režimuose 1,95 litro.  Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 9"]
["1.1.8.","Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės ventiliacijos režime (ne siauresnis diapazonas už nurodytą): 0,2 -15 l/min",null,"Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės ventiliacijos režime: 0,2 -15 l/min. Prekių aprašymas 1D psl. Nr. 3"]
["1.1.9.","Greito O2 tiekimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas ≥ 50 l/min",null,"Greito O2 tiekimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas 50 l/min. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 2"]
["1.1.10.","Perjungimas tarp rankinės/automatinės ventiliacijos vienu jungikliu",null,"Perjungimas tarp rankinės/automatinės ventiliacijos vienu jungikliu. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 10"]
["1.1.11.","Integruotas darbo vietos apšvietimas",null,"Integruotas darbo vietos apšvietimas.  Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 11"]
["1.1.12.","Absorberio indo tūris ≥ 700 ml",null,"Absorberio indo tūris 1500 ml. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 3"]
["1.1.13.","Ventiliavimo režimai:1. Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma tūriu; 2. Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma slėgiu;3. Mechaninė plaučių ventiliacija palaikoma slėgiu; 4. Sinchronizuota ventiliacija valdoma tūriu; 5. Slėgio palaikymo ventiliacija gali būti naudojama kaip atskiras režimas arba kartu su sinchronizuotais režimais.",null,"Ventiliavimo režimai:1. Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma tūriu; 2. Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma slėgiu; 3. Mechaninė plaučių ventiliacija palaikoma slėgiu; 4. Sinchronizuota ventiliacija valdoma tūriu.; 5. Slėgio palaikymo ventiliacija gali būti naudojama kaip atskiras režimas arba kartu su sinchronizuotais režimais. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 1,70"]
["1.1.14.","Rankinės ventiliacijos slėgio ribojimo vožtuvas. Maksimalus ribojamas slėgis ≥ 70 cmH20",null,"Rankinės ventiliacijos slėgio ribojimo vožtuvas. Maksimalus ribojamas slėgis 70 cmH20. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 3"]
["1.1.15.","Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus:",null,"Ventiliatorius  užtikrina sekančius ventiliacijos parametrus:"]
["1.1.16.","Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režime (ne siauresnės už nurodytas ribas): 20-1500 ml.",null,"Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režime: 10-2000 ml. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 1"]
["1.1.17.","Įkvėpimo pauzės nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas ribas): 5-30 %",null,"Įkvėpimo pauzės nustatymo ribos: 5-60 %.  Prekių aprašymas 1D psl. Nr. 1"]
["1.1.18.","Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas ribas): 4-100 k/min",null,"Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos: 2-100 k/min Prekių aprašymas 1D psl. Nr. 1"]
["1.1.19.","PEEP režimas: elektroninis, reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 4 cmH20 iki 30 cmH20",null,"PEEP režimas: elektroninis, reguliuojamas diapazone nuo 0 cmH20 iki 50 cmH20.  Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 1"]
["1.1.20.","Įkvėpimo - iškvėpimo (l:E) santykio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas ribas): 2:1 - 1:8",null,"Įkvėpimo - iškvėpimo (l:E) santykio nustatymo ribos: 4:1 - 1:8.  Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 1"]
["1.1.21.","Maksimalus įpūtimo srautas ≥ 120 l/min",null,"Maksimalus įpūtimo srautas 180 l/min. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 2"]
["1.1.22.","Viršutinės slėgio kvėpavimo takuose ribos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas ribas): 5-90 cmH2O",null,"Viršutinės slėgio kvėpavimo takuose ribos nustatymo ribos: 5-100 cmH2O. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 1"]
["1.1.23.","Reguliuojamas tėkmės trigerio jautrumas",null,"Reguliuojamas tėkmės trigerio jautrumas. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 1, 12"]
["1.1.24.","Procedūros metu paciento suvartoto lakaus anestetiko apskaičiavimas: anestetiko kiekis",null,"Procedūros metu paciento suvartoto lakaus anestetiko apskaičiavimas: anestetiko kiekis. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 13"]
["1.1.25.","Anestezijos aparato ventiliatoriaus funkcijos, gerinančios plaučių būklę operacijos metu:1. Vienkartinio tūrio užlaikymas; 2. Plaučių elastingumo monitoravimas ir rezultatų atvaizdavimas monitoriaus ekrane",null,"Anestezijos aparato ventiliatoriaus funkcijos, gerinančios plaučių būklę operacijos metu:1. Vienkartinio tūrio užlaikymas; Plaučių elastingumo monitoravimas ir rezultatų atvaizdavimas monitoriaus ekrane.  Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 2"]
["1.1.26.","Ventiliatoriaus valdymo ekranas spalvotas, ≥ 38 cm įstrižainės",null,"Ventiliatoriaus valdymo ekranas spalvotas, 46,99 cm įstrižainės. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 1"]
["1.1.27.","Ventiliatoriaus ekrano padėties nustatymas vertikalioje plokštumoje ir horizontalioje plokštumoje",null,"Ventiliatoriaus ekrano padėties nustatymas vertikalioje plokštumoje ir horizontalioje plokštumoje. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 1"]
["1.1.28.","Anestezijos aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymas: 3. Integruoti mygtukai arba vartotojo meniu esančios greitai pasiekiamų funkcijų mygtukų piktogramos",null,"Anestezijos aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymas: 3. Vartotojo meniu esančios greitai pasiekiamų funkcijų mygtukų piktogramos. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 80,81"]
["1.1.29.","Grafinis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane: ne mažiau 3 kreivių ekrane vienu metu",null,"Grafinis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane:  5 kreivės ekrane vienu metu.  Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 1"]
["1.1.30.","Grafinis kilpinių ventiliacijos grafikų vaizdavimas ekrane: ne mažiau 2 kilpinių grafikų ekrane vienu metu",null,"Grafinis kilpinių ventiliacijos grafikų vaizdavimas ekrane: 2 kilpininiai grafikai ekrane vienu metu. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 73"]
["1.1.31.","Lakaus anestetinio agento suvartojimo vienos procedūros metu parodymas",null,"Lakaus anestetinio agento suvartojimo vienos procedūros metu parodymas. Prekių aprašymo 1D  psl. Nr. 13"]
["1.1.32.","Monitoruojami ventiliavimo kvėpuojamųjų dujų parametrai:1. Anestetinių dujų bei garinių anestetikų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu;2. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės;3. Spirometrinės slėgio-tūrio ir tūrio/srauto kilpos;4. O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime;5. Automatiškai apskaičiuojama ir parodoma monitoriaus ekrane anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus;",null,"Monitoruojami ventiliavimo kvėpuojamųjų dujų parametrai:1. Anestetinių dujų bei garinių anestetikų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu; Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 3, 15  2. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės; Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 73  3. Spirometrinės slėgio-tūrio ir tūrio/srauto kilpos; Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 73 4. O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime; Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 73, 74, 75 5. Automatiškai apskaičiuojama ir parodoma monitoriaus ekrane anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus; Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 17, 75"]
["1.1.33.","Būtinas atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys",null,"Atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 2"]
["1.1.34.","Paramagnetinė (arba lygiavertė) deguonies koncentracijos matavimo technologija",null,"Paramagnetinė deguonies koncentracijos matavimo technologija Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 3"]
["1.1.35.","Papildomas O2 išvadas su elektroniniu arba mechaniniu srauto matuokliu ",null,"Papildomas O2 išvadas su elektroniniu srauto matuokliu Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 2, 20"]
["1.1.36.","Integruota atsiurbimo sistema su neigiamo slėgio reguliavimu",null,"Integruota atsiurbimo sistema su neigiamo slėgio reguliavimu. Prekių aprašymo 1D  psl. Nr. 18,22"]
["1.1.37.","Reikalavimai narkozės aparato komplektavimui: aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas reikalaujamas funkcijas ir monitoruoti visus reikalaujamus parametrus",null,"Reikalavimai narkozės aparato komplektavimui: aparatas sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas reikalaujamas funkcijas ir monitoruoti visus reikalaujamus parametrus Prekių aprašymo 1D  psl. Nr. 1-93"]
["1.1.38.","Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi. Būtina, 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys, techniškai suderinamos su ligoninės naudojama sistema",null,"Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi. 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys, techniškai suderinamos su ligoninės naudojama sistema. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 25,76"]
["1.1.39.","Atidirbusių dujų išmetimo žarna. Būtina, tinkamo ilgio pagal konkrečią darbo vietą su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi techniškai suderinama su ligoninės naudojama sistema",null,"Atidirbusių dujų išmetimo žarna. Tinkamo ilgio pagal konkrečią darbo vietą su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi techniškai suderinama su ligoninės naudojama sistema.  Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 26"]
["1.1.40.","Reikalavimai paciento gyvybinių funkcijų monitoriui:",null,"Paciento gyvybinių funkcijų monitorius:"]
["1.1.41.","Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius tvirtinimo sistema pritvirtintas prie anestezijos aparato",null,"Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius tvirtinimo sistema pritvirtintas prie anestezijos aparato.  Prekių aprašymo 2D  psl. Nr. 36, 77"]
["1.1.42.","Monitoriaus maitinimo šaltiniai: 230 V, 50 Hz elektros tinklas;",null,"Monitoriaus maitinimo šaltiniai: 230 V, 50 Hz elektros tinklas. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 30"]
["1.1.43.","Reikalavimai monitoriaus ekranui : 1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis) lietimui jautrus;2. Ekrano įstrižainė ≥ 48 cm; 3. Raiška ≥ (1280 x 1024) taškų 3. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6;",null,"Reikalavimai monitoriaus ekranui : 1. Spalvotas, LCD, lietimui jautrus; 2. Ekrano įstrižainė 48,26 cm; 3. Raiška (1680 x 1050) taškų 3. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu 16; Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 27"]
["1.1.44.","Monitoriaus palaikomos-komplektuojamos specializuotos programos:1. Vaistų dozės ir titravimo skaičiavimo programa;2. ST arba QT segmento analizė;",null,"Monitoriaus palaikomos-komplektuojamos specializuotos programos:1. Vaistų dozės ir titravimo skaičiavimo programa; Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 78,79 2 ST segmento analizė. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 27"]
["1.1.45.","Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai:1. USB jungtys ≥ 4;2. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė (LAN arba lygiavertė);",null,"Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai:1. USB jungtys 6. 2. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė (LAN arba lygiavertė) Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 30, 47"]
["1.1.46.","Reikalavimai monitoriaus funkcinėms galimybėms. Monitoruojamų gyvybinių funkcijų parametrų grafikų atvaizdavimas monitoriaus ekrane realiuoju laiku.",null,"Reikalavimai monitoriaus funkcinėms galimybėms. Monitoruojamų gyvybinių funkcijų parametrų grafikų atvaizdavimas monitoriaus ekrane realiuoju laiku. Prekių aprašymo 2D  psl. Nr. 31, 34, 71"]
["1.1.47.","Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis:1. Atminties trukmė ≥ 72 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos;2. Būtina galimybė atvaizduoti grafiškai ir skaitmenimis;3. ≥ 300 įvykių išsaugojimas atmintyje;4. Rankinis įvykio išsaugojimas atmintyje;5. Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu;",null,"Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis:1. Atminties trukmė 120 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos; Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 30, 2. Galimybė atvaizduoti grafiškai ir skaitmenimis; Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 30. 3.  1000 įvykių išsaugojimas atmintyje; Prekių aprašymo 1D  psl. Nr. 30 4. Rankinis įvykio išsaugojimas atmintyje; Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 39; 5. Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu;  Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 40"]
["1.1.48.","Reikalavimai multiparametrų moduliui. Mobilus, tvirtinamas monitoriuje arba ant įkrovimo stotelės.",null,"Reikalavimai multiparametrų moduliui. Mobilus, tvirtinamas monitoriuje arba ant įkrovimo stotelės.  Prekių aprašymo 1D  psl. Nr. 33, 56"]
["1.1.49.","Reikalavimai gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekranui:1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus;2. Įstrižainė ≥ 13,5 cm;3. Kreivių skaičius ekrane vienu metu ne mažiau kaip 3;",null,"Reikalavimai gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekranui:1. Spalvotas, LCD , lietimui jautrus; Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 56; 2. Įstrižainė 13,97 cm;  Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 56 3. Kreivių skaičius ekrane vienu metu 13; Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 56"]
["1.1.50.","Reikalavimai gyvybinių funkcijų matavimo modulio akumuliatoriui:1. Pakrovimo laikas ne daugiau kaip 4 val.;2. Veikimo laikas nuo pilnai pakrauto akumuliatoriaus ne mažiau kaip 4 val.;",null,"Reikalavimai gyvybinių funkcijų matavimo modulio akumuliatoriui: 1. Pakrovimo laikas 3 val; 2. Veikimo laikas nuo pilnai pakrauto akumuliatoriaus  8 val.; Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 59"]
["1.1.51.","Monitoruojami parametrai:1. EKG (multiderivacinis kanalas);2. Kvėpavimas;3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD);4. Temperatūra;5. Neinvazinis kraujospūdis;6. SpO2;7. Invazinis kraujospūdis;8. Anestezijos miego gylis, duomenys pateikiami monitoriaus ekrane arba išoriniame modulyje;9. Raumenų relaksacija, duomenys pateikiami monitoriaus ekrane arba išoriniame modulyje;",null,"Monitoruojami parametrai:1. EKG (multiderivacinis kanalas) Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 27;  2 Kvėpavimas Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 27;3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 27; 4. Temperatūra Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 27; 5. Neinvazinis kraujospūdis Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 27;6. SpO2 Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 27; 7. Invazinis kraujospūdis Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 28;8. Anestezijos miego gylis, duomenys pateikiami monitoriaus ekrane arba išoriniame modulyje;  Prekių aprašymo 1D  psl. Nr. 29, 48, 49 9. Raumenų relaksacija, duomenys pateikiami monitoriaus ekrane arba išoriniame modulyje. Prekių aprašymo 1D  psl. Nr. 29, 50"]
["1.1.52.","Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui:1. EKG derivacijos: I, II, III, aVL, aVF, aVR, V;2. ŠSD matavimo ribos 20-300 k/min (ne siauresnės už nurodytas);3. ST segmento matavimas;4. Aritmijų detekcija ir aliarmai, analizuojant iš ne mažiau kaip 2 EKG derivacijų;",null,"EKG multiderivaciniam kanalas:1. EKG derivacijos: I, II, III, aVL, aVF, aVR, V; Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 27 2. ŠSD matavimo ribos 15-300 k/min Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 27; 3. ST segmento matavimas Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 27; 4. Aritmijų detekcija ir aliarmai, analizuojant iš 4 EKG derivacijų; Prekių aprašymo 1D  psl. Nr. 27, 82"]
["1.1.53.","Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui:1. Temperatūros matavimo ribos: 0 - 45°C (ne siauresnės už nurodytas);2. Matavimo paklaida ≤ 0,1 °C ;",null,"Temperatūros matavimo kanalas :1. Temperatūros matavimo ribos: 0 - 50°C  Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 27;2. Matavimo paklaida 0,1 °C  Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 27"]
["1.1.54.","Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui1. Kraujospūdžio matavimo ribos ne mažiau 15 – 270 mmHg;2. Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Osciliometrinis arba lygiavertis;3. Darbo režimai: rankinis, periodinis, STAT",null,"Neinvazinio kraujospūdžio kanalas 1. Kraujospūdžio matavimo ribos  10 – 290 mmHg Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 27;2. Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Osciliometrinis; Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 27 3. Darbo režimai: rankinis, periodinis, STAT Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 27"]
["1.1.55.","Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui:1. SpO2 matavimo ribos 1-100% (ne siauresnis už nurodytą);2. Matavimo paklaida ≤ ± 2% (diapazone nuo 70% iki 100%);3. Monitorius turi registruoti ir matuoti kraujo įsotinimą deguonimi (SpO2) su Nellcor arba Masimo, arba TruSat jutikliais",null,"SpO2 matavimo kanalas:1. SpO2 matavimo ribos 0-100%; Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 27 2. Matavimo paklaida ± 2% (diapazone nuo 70% iki 100%) Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 27 ;3. Monitorius matuoja kraujo įsotinimą deguonimi (SpO2) su Nellcor jutikliais Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 27,62"]
["1.1.56.","Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:1. Invazinio kraujospūdžio matavimo ribos nuo -40mmHg iki +300mmHg (ne siauresnis už nurodytą);2. Matavimo paklaida ≤ ±2 %;",null,"Invazinio kraujospūdžio matavimo kanalas: 1. Invazinio kraujospūdžio matavimo ribos nuo -50 mmHg iki +360mmHg Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 28 ; 2. Matavimo paklaida ±2 %; Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 28"]
["1.1.57.","Reikalavimai sąmonės būklės monitoravimo kanalui. EEG duomenų registravimas, raumenų miografijos registracija ir analizavimas entropijos arba BIS algoritmu",null,"Sąmonės būklės monitoravimo kanalui. EEG duomenų registravimas, raumenų miografijos registracija ir analizavimas BIS algoritmu Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 83, 84, 85"]
["1.1.58.","Reikalavimai raumenų relaksacijos matavimo kanalui:1. Stimuliavimo režimai: TOF, DBS, ST;2. Gilios relaksacijos matavimas Tetanic/PTC;",null,"Reikalavimai raumenų relaksacijos matavimo kanalui:1. Stimuliavimo režimai: TOF, DBS, ST  Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 44; 2. PTC  Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 43,44,72"]
["1.1.59.","Komplektuojami monitoriaus priedai:1. EKG elektrodų kabelis 5-ių elektrodų -1 vnt.;2. SpO2 matavimo daviklis, skirtas suaugusiems -1 vnt.,;3. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos suaugusiems, komplekte dviejų skirtingų dydžių - 1 kompl.;4. Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus -1 kompl.;5. Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis -1 vnt.;6. Kabelis invazinio kraujospūdžio matavimo daviklio prijungimui prie monitoriaus -1 vnt. daugkartinio naudojimo;7. Raumenų relaksacijos matavimo modulis -1 vnt.;8. Raumenų relaksacijos jutiklis, skirtas suaugusiems -1 vnt.;9. Sąmonės būklės monitoravimo modulis su kabeliu -1 vnt.;10. Sąmonės būklės monitoravimo elektrodai  (įrangos instaliavimui, išbandymui ir kalibravimui) - 5 vnt.;",null,"Komplektuojami monitoriaus priedai:1. EKG elektrodų kabelis 5-ių elektrodų -1 vnt. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 61; 2. SpO2 matavimo daviklis, skirtas suaugusiems -1 vnt. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 62; 3. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos suaugusiems, komplekte dviejų skirtingų dydžių - 1 kompl. Prekių aprašymo 1D  psl. Nr. 64;4. Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus -1 kompl. Prekių aprašymo 1D  psl. Nr. 63; 5. Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis -1 vnt. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 65; 6. Kabelis invazinio kraujospūdžio matavimo daviklio prijungimui prie monitoriaus -1 vnt. daugkartinio naudojimo Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 66; 7. Raumenų relaksacijos matavimo modulis -1 vnt. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 45, 46 ;8. Raumenų relaksacijos jutiklis, skirtas suaugusiems -1 vnt. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 68; 9. Sąmonės būklės monitoravimo modulis su kabeliu -1 vnt. Prekių aprašymas 1D  psl. Nr. 67; 10. Sąmonės būklės monitoravimo elektrodai  (įrangos instaliavimui, išbandymui ir kalibravimui) - 5 vnt.; Prekių aprašymo 1D  psl. Nr. 67"]
[]
["2.","Anestezijos aparatas su paciento monitoriumi (15“) ",null,"Anestezijos aparatas Mindray A8 su paciento monitoriumi Mindray BeneVision N15 (15'') Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 1, 27"]
["2.1.","Anestezijos aparatas su paciento monitoriumi (15“) ",1,"Anestezijos aparatas Mindray A8 su paciento monitoriumi Mindray BeneVision N15 (15'') Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 1, 27"]
["2.1.1.","Aparatas pritaikytas naudoti:1. Suaugusiems2. Vaikams",null,"Aparatas pritaikytas naudoti:1. Suaugusiems2. Vaikams Prekių aprašymas 2d  psl. Nr. 6."]
["2.1.2.","Aparato maitinimo šaltinis:1. 230V 50 Hz elektros tinklas2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) aparato tipinis veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 90 min.",null,"Aparato maitinimo šaltinis: 1. 230V 50 Hz elektros tinklas 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) aparato tipinis veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio 90 min.  Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 4"]
["2.1.3.","Anestezijos aparto naudojamos dujos. O2 ir suspaustas oras tiekiami iš magistralinio vamzdyno",null,"Anestezijos aparto naudojamos dujos. O2 ir suspaustas oras tiekiami iš magistralinio vamzdyno Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 2"]
["2.1.4.","Aparato tiekiamų dujų sunaudojimo matavimas (dujų srauto matuokliai). Elektroniniai sunaudojamų dujų kiekio matuokliai visoms į aparatą tiekiamoms dujoms (O2, oras)",null,"Aparato tiekiamų dujų sunaudojimo matavimas (dujų srauto matuokliai). Elektroniniai sunaudojamų dujų kiekio matuokliai visoms į aparatą tiekiamoms dujoms (O2, oras). Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 3,51"]
["2.1.5.","Pacientui tiekiamų dujų maišymas. Elektroninis dujų mikseris",null,"Pacientui tiekiamų dujų maišymas. Elektroninis dujų mikseris. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 3"]
["2.1.6.","Anestezijos sistemos gamintojo komplektuojamas elektroninis garintuvas",null,"Anestezijos sistemos gamintojo komplektuojamas elektroninis garintuvas. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 3"]
["2.1.7.","Cirkuliuojančių dujų mišinio kiekis kvėpavimo sistemoje (išskaitant absorberio tūrį, be maišo rankinei ventiliacijai tūrio) priverstiniuose ventiliacijos režimuose ≤ 3,5 litro",null,"Cirkuliuojančių dujų mišinio kiekis kvėpavimo sistemoje (išskaitant absorberio tūrį, be maišo rankinei ventiliacijai tūrio) priverstiniuose ventiliacijos režimuose 1,95 litro.  Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 9"]
["2.1.8.","Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės ventiliacijos režime (ne siauresnis diapazonas už nurodytą): 0,2 -15 l/min",null,"Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės ventiliacijos režime: 0,2 -15 l/min. Prekių aprašymas 2D psl. Nr. 3"]
["2.1.9.","Greito O2 tiekimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas ≥ 50 l/min",null,"Greito O2 tiekimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas 50 l/min. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 2"]
["2.1.10.","Perjungimas tarp rankinės/automatinės ventiliacijos vienu jungikliu",null,"Perjungimas tarp rankinės/automatinės ventiliacijos vienu jungikliu. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 10"]
["2.1.11.","Integruotas darbo vietos apšvietimas",null,"Integruotas darbo vietos apšvietimas.  Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 11"]
["2.1.12.","Absorberio indo tūris ≥ 700 ml",null,"Absorberio indo tūris 1500 ml. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 3"]
["2.1.13.","Ventiliavimo režimai:1. Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma tūriu;2. Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma slėgiu;3. Mechaninė plaučių ventiliacija palaikoma slėgiu;4. Sinchronizuota ventiliacija valdoma tūriu;5. Slėgio palaikymo ventiliacija gali būti naudojama kaip atskiras režimas arba kartu su sinchronizuotais režimais",null,"Ventiliavimo režimai:1. Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma tūriu; 2. Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma slėgiu; 3. Mechaninė plaučių ventiliacija palaikoma slėgiu; 4. Sinchronizuota ventiliacija valdoma tūriu.; 5. Slėgio palaikymo ventiliacija gali būti naudojama kaip atskiras režimas arba kartu su sinchronizuotais režimais. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 1,70"]
["2.1.14.","Rankinės ventiliacijos slėgio ribojimo vožtuvas. Maksimalus ribojamas slėgis ≥ 70 cmH20",null,"Rankinės ventiliacijos slėgio ribojimo vožtuvas. Maksimalus ribojamas slėgis 70 cmH20. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 3"]
["2.1.15.","Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus:",null,"Ventiliatorius  užtikrina sekančius ventiliacijos parametrus:"]
["2.1.16.","Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režime (ne siauresnės už nurodytas ribas): 20-1500 ml",null,"Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režime: 10-2000 ml. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 1"]
["2.1.17.","Įkvėpimo pauzės nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas ribas): 5-30 %",null,"Įkvėpimo pauzės nustatymo ribos: 5-60 %.  Prekių aprašymas 2D psl. Nr. 1"]
["2.1.18.","Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas ribas): 4-100 k/min",null,"Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos: 2-100 k/min Prekių aprašymas 2D psl. Nr. 1"]
["2.1.19.","PEEP režimas: elektroninis, reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 4 cmH20 iki 30 cmH20",null,"PEEP režimas: elektroninis, reguliuojamas diapazone nuo 0 cmH20 iki 50 cmH20.  Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 1"]
["2.1.20.","Įkvėpimo - iškvėpimo (l:E) santykio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas ribas): 2:1 - 1:8",null,"Įkvėpimo - iškvėpimo (l:E) santykio nustatymo ribos: 4:1 - 1:8.  Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 1"]
["2.1.21.","Maksimalus įpūtimo srautas ≥ 120 l/min",null,"Maksimalus įpūtimo srautas 180 l/min. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 2"]
["2.1.22.","Viršutinės slėgio kvėpavimo takuose ribos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas ribas): 5-90 cmH2O",null,"Viršutinės slėgio kvėpavimo takuose ribos nustatymo ribos: 5-100 cmH2O. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 1"]
["2.1.23.","Reguliuojamas tėkmės trigerio jautrumas",null,"Reguliuojamas tėkmės trigerio jautrumas. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 1, 12"]
["2.1.24.","Procedūros metu paciento suvartoto lakaus anestetiko apskaičiavimas: anestetiko kiekis",null,"Procedūros metu paciento suvartoto lakaus anestetiko apskaičiavimas: anestetiko kiekis. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 13"]
["2.1.25.","Anestezijos aparato ventiliatoriaus funkcijos, gerinančios plaučių būklę operacijos metu:1. Vienkartinio tūrio užlaikymas;2. Plaučių elastingumo monitoravimas ir rezultatų atvaizdavimas monitoriaus ekrane",null,"Anestezijos aparato ventiliatoriaus funkcijos, gerinančios plaučių būklę operacijos metu:1. Vienkartinio tūrio užlaikymas; Plaučių elastingumo monitoravimas ir rezultatų atvaizdavimas monitoriaus ekrane.  Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 2"]
["2.1.26.","Ventiliatoriaus valdymo ekranas spalvotas, ≥ 38 cm įstrižainės",null,"Ventiliatoriaus valdymo ekranas spalvotas, 46,99 cm įstrižainės. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 1"]
["2.1.27.","Ventiliatoriaus ekrano padėties nustatymas vertikalioje plokštumoje ir horizontalioje plokštumoje",null,"Ventiliatoriaus ekrano padėties nustatymas vertikalioje plokštumoje ir horizontalioje plokštumoje. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 1"]
["2.1.28.","Anestezijos aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymas: 3. Integruoti mygtukai arba vartotojo meniu esančios greitai pasiekiamų funkcijų mygtukų piktogramos",null,"Anestezijos aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymas: 3. Vartotojo meniu esančios greitai pasiekiamų funkcijų mygtukų piktogramos. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 80,81"]
["2.1.29.","Grafinis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane: ne mažiau 3 kreivių ekrane vienu metu",null,"Grafinis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane:  5 kreivės ekrane vienu metu.  Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 1"]
["2.1.30.","Grafinis kilpinių ventiliacijos grafikų vaizdavimas ekrane: ne mažiau 2 kilpinių grafikų ekrane vienu metu",null,"Grafinis kilpinių ventiliacijos grafikų vaizdavimas ekrane: 2 kilpininiai grafikai ekrane vienu metu. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 73"]
["2.1.31.","Lakaus anestetinio agento suvartojimo vienos procedūros metu parodymas",null,"Lakaus anestetinio agento suvartojimo vienos procedūros metu parodymas. Prekių aprašymo 2D  psl. Nr. 13"]
["2.1.32.","Monitoruojami ventiliavimo kvėpuojamųjų dujų parametrai:1. Anestetinių dujų bei garinių anestetikų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu;2. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės;3. Spirometrinės slėgio-tūrio ir tūrio/srauto kilpos;4. O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime;3. Automatiškai apskaičiuojama ir parodoma monitoriaus ekrane anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus;",null,"Monitoruojami ventiliavimo kvėpuojamųjų dujų parametrai:1. Anestetinių dujų bei garinių anestetikų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu; Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 3, 15  2. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės; Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 73  3. Spirometrinės slėgio-tūrio ir tūrio/srauto kilpos; Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 73 4. O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime; Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 73, 74, 75 5. Automatiškai apskaičiuojama ir parodoma monitoriaus ekrane anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus; Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 17, 75"]
["2.1.33.","Būtinas atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys",null,"Atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 2"]
["2.1.34.","Paramagnetinė (arba lygiavertė) deguonies koncentracijos matavimo technologija",null,"Paramagnetinė deguonies koncentracijos matavimo technologija Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 3"]
["2.1.35.","Papildomas O2 išvadas su elektroniniu arba mechaniniu srauto matuokliu",null,"Papildomas O2 išvadas su elektroniniu srauto matuokliu Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 2, 20"]
["2.1.36.","Integruota atsiurbimo sistema su neigiamo slėgio reguliavimu",null,"Integruota atsiurbimo sistema su neigiamo slėgio reguliavimu. Prekių aprašymo 2D  psl. Nr. 18,22"]
["2.1.37.","Reikalavimai narkozės aparato komplektavimui: aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas reikalaujamas funkcijas ir monitoruoti visus reikalaujamus parametrus",null,"Reikalavimai narkozės aparato komplektavimui: aparatas sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas reikalaujamas funkcijas ir monitoruoti visus reikalaujamus parametrus Prekių aprašymo 2D  psl. Nr. 1-86"]
["2.1.38.","Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi. Būtina, 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys, techniškai suderinamos su ligoninės naudojama sistema",null,"Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi. 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys, techniškai suderinamos su ligoninės naudojama sistema. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 25,76"]
["2.1.39.","Atidirbusių dujų išmetimo žarna. Būtina, tinkamo ilgio pagal konkrečią darbo vietą su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi techniškai suderinama su ligoninės naudojama sistema",null,"Atidirbusių dujų išmetimo žarna. Tinkamo ilgio pagal konkrečią darbo vietą su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi techniškai suderinama su ligoninės naudojama sistema.  Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 26"]
["2.1.40.","Reikalavimai paciento gyvybinių funkcijų monitoriui:",null,"Paciento gyvybinių funkcijų monitorius:"]
["2.1.41.","Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius tvirtinimo sistema pritvirtintas prie anestezijos aparato",null,"Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius tvirtinimo sistema pritvirtintas prie anestezijos aparato.  Prekių aprašymo 2D  psl. Nr. 25"]
["2.1.42.","Monitoriaus maitinimo šaltiniai: 1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas;2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 120 min.",null,"Monitoriaus maitinimo šaltiniai: 1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas;2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio 120 min. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 30"]
["2.1.43.","Reikalavimai monitoriaus ekranui\t:1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis) lietimui jautrus;2. Ekrano įstrižainė ≥ 38 cm; 3. Raiška ≥ (1024 x 768) taškų 3. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6;",null,"Reikalavimai monitoriaus ekranui :1. Spalvotas, skystųjų kristalų LCD lietimui jautrus; 2. Ekrano įstrižainė 39,62; 3. Raiška (1920 x 1080) taškų 3. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu 10; Prekių aprašymas 2D psl. Nr. 27"]
["2.1.44.","Monitoriaus palaikomos-komplektuojamos specializuotos programos:1. Vaistų dozės ir titravimo skaičiavimo programa;2. ST arba QT segmento analizė;",null,"Monitoriaus palaikomos-komplektuojamos specializuotos programos:1. Vaistų dozės ir titravimo skaičiavimo programa; Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 78,79 2 ST segmento analizė. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 27"]
["2.1.45.","Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai:1. USB jungtys ≥ 4;2. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė (LAN arba lygiavertė);",null,"Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai:1. USB jungtys 4. 2. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė (LAN arba lygiavertė) Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 30, 47"]
["2.1.46.","Reikalavimai monitoriaus funkcinėms galimybėms. Monitoruojamų gyvybinių funkcijų parametrų grafikų atvaizdavimas monitoriaus ekrane realiuoju laiku.",null,"Reikalavimai monitoriaus funkcinėms galimybėms. Monitoruojamų gyvybinių funkcijų parametrų grafikų atvaizdavimas monitoriaus ekrane realiuoju laiku. Prekių aprašymo 2D  psl. Nr. 31, 34, 71"]
["2.1.47.","Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis:1. Atminties trukmė ≥ 72 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos;2. Būtina galimybė atvaizduoti grafiškai ir skaitmenimis;3. ≥ 150 įvykių išsaugojimas atmintyje;4. Rankinis įvykio išsaugojimas atmintyje;5. Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu;",null,"Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis:1. Atminties trukmė 120 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos; Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 30, 2. Galimybė atvaizduoti grafiškai ir skaitmenimis; Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 30. 3.  1000 įvykių išsaugojimas atmintyje; Prekių aprašymo 2D  psl. Nr. 30 4. Rankinis įvykio išsaugojimas atmintyje; Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 39; 5. Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu;  Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 40"]
["2.1.48.","Reikalavimai multiparametrų moduliui. Mobilus, tvirtinamas monitoriuje arba ant įkrovimo stotelės.",null,"Reikalavimai multiparametrų moduliui. Mobilus, tvirtinamas monitoriuje arba ant įkrovimo stotelės.  Prekių aprašymo 2D  psl. Nr. 33, 56"]
["2.1.49.","Reikalavimai gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekranui:1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus;2. Įstrižainė ≥ 13,5 cm;3. Kreivių skaičius ekrane vienu metu ne mažiau kaip 3;",null,"Reikalavimai gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekranui:1. Spalvotas, LCD , lietimui jautrus; Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 56; 2. Įstrižainė 13,97 cm;  Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 56 3. Kreivių skaičius ekrane vienu metu 13; Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 56"]
["2.1.50.","Reikalavimai gyvybinių funkcijų matavimo modulio akumuliatoriui:1. Pakrovimo laikas ne daugiau kaip 4 val.;2. Veikimo laikas nuo pilnai pakrauto akumuliatoriaus ne mažiau kaip 4 val.;",null,"Reikalavimai gyvybinių funkcijų matavimo modulio akumuliatoriui: 1. Pakrovimo laikas 3 val; 2. Veikimo laikas nuo pilnai pakrauto akumuliatoriaus  8 val.; Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 59"]
["2.1.51.","Monitoruojami parametrai:1. EKG (multiderivacinis kanalas);2. Kvėpavimas;3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD);4. Temperatūra;5. Neinvazinis kraujospūdis;6. SpO2;7. Invazinis kraujospūdis;8. Anestezijos miego gylis, duomenys pateikiami monitoriaus ekrane arba išoriniame modulyje;9. Raumenų relaksacija, duomenys pateikiami monitoriaus ekrane arba išoriniame modulyje;",null,"Monitoruojami parametrai:1. EKG (multiderivacinis kanalas) Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 27;  2 Kvėpavimas Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 27;3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 27; 4. Temperatūra Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 27; 5. Neinvazinis kraujospūdis Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 27;6. SpO2 Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 27; 7. Invazinis kraujospūdis Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 28;8. Anestezijos miego gylis, duomenys pateikiami monitoriaus ekrane arba išoriniame modulyje;  Prekių aprašymo 2D  psl. Nr. 29, 48, 49 9. Raumenų relaksacija, duomenys pateikiami monitoriaus ekrane arba išoriniame modulyje. Prekių aprašymo 2D  psl. Nr. 29, 50"]
["2.1.52.","Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui:1. EKG derivacijos: I, II, III, aVL, aVF, aVR, V;2. ŠSD matavimo ribos 20-300 k/min (ne siauresnės už nurodytas);3. ST segmento matavimas;4. Aritmijų detekcija ir aliarmai, analizuojant iš ne mažiau kaip 2 EKG derivacijų;",null,"EKG multiderivaciniam kanalas:1. EKG derivacijos: I, II, III, aVL, aVF, aVR, V; Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 27 2. ŠSD matavimo ribos 15-300 k/min Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 27; 3. ST segmento matavimas Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 27; 4. Aritmijų detekcija ir aliarmai, analizuojant iš  4 EKG derivacijų; Prekių aprašymo 2D  psl. Nr. 27, 82"]
["2.1.53.","Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui:1. Temperatūros matavimo ribos: 0 - 45°C (ne siauresnės už nurodytas);2. Matavimo paklaida ≤ 0,1 °C ;",null,"Temperatūros matavimo kanalas :1. Temperatūros matavimo ribos: 0 - 50°C  Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 27;2. Matavimo paklaida 0,1 °C  Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 27"]
["2.1.54.","Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui1. Kraujospūdžio matavimo ribos ne mažiau 15 – 270 mmHg;2. Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Osciliometrinis arba lygiavertis;3. Darbo režimai: rankinis, periodinis, STAT",null,"Neinvazinio kraujospūdžio kanalas 1. Kraujospūdžio matavimo ribos  10 – 290 mmHg Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 27;2. Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Osciliometrinis; Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 27 3. Darbo režimai: rankinis, periodinis, STAT Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 27"]
["2.1.55.","Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui:1. SpO2 matavimo ribos 1-100% (ne siauresnis už nurodytą);2. Matavimo paklaida ≤ ± 2% (diapazone nuo 70% iki 100%);3. Monitorius turi registruoti ir matuoti kraujo įsotinimą deguonimi (SpO2) su Nellcor arba Masimo, arba TruSat jutikliais",null,"SpO2 matavimo kanalas:1. SpO2 matavimo ribos 0-100%; Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 27 2. Matavimo paklaida ± 2% (diapazone nuo 70% iki 100%) Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 27 ;3. Monitorius matuoja kraujo įsotinimą deguonimi (SpO2) su Nellcor jutikliais Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 27,62"]
["2.1.56.","Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:1. Invazinio kraujospūdžio matavimo ribos nuo -40mmHg iki +300mmHg (ne siauresnis už nurodytą);2. Matavimo paklaida ≤ ±2 %;",null,"Invazinio kraujospūdžio matavimo kanalas: 1. Invazinio kraujospūdžio matavimo ribos nuo -50 mmHg iki +360mmHg Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 28 ; 2. Matavimo paklaida ±2 %; Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 28"]
["2.1.57.","Reikalavimai sąmonės būklės monitoravimo kanalui. EEG duomenų registravimas, raumenų miografijos registracija ir analizavimas entropijos arba BIS algoritmu",null,"Sąmonės būklės monitoravimo kanalui. EEG duomenų registravimas, raumenų miografijos registracija ir analizavimas BIS algoritmu Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 83, 84, 85"]
["2.1.58.","Reikalavimai raumenų relaksacijos matavimo kanalui:1. Stimuliavimo režimai: TOF, DBS, ST;2. Gilios relaksacijos matavimas Tetanic/PTC;",null,"Reikalavimai raumenų relaksacijos matavimo kanalui:1. Stimuliavimo režimai: TOF, DBS, ST  Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 44; 2. PTC  Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 43,44,72"]
["2.1.59.","Komplektuojami monitoriaus priedai:1. EKG elektrodų kabelis 5-ių elektrodų -1 vnt.;2. SpO2 matavimo daviklis, skirtas suaugusiems -1 vnt.,;3. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos suaugusiems, komplekte dviejų skirtingų dydžių - 1 kompl.;4. Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus -1 kompl.;5. Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis -1 vnt.;6. Kabelis invazinio kraujospūdžio matavimo daviklio prijungimui prie monitoriaus -1 vnt. daugkartinio naudojimo;7. Raumenų relaksacijos matavimo modulis -1 vnt.;8. Raumenų relaksacijos jutiklis, skirtas suaugusiems -1 vnt.;9. Sąmonės būklės monitoravimo modulis su kabeliu -1 vnt.;10. Sąmonės būklės monitoravimo elektrodai  (įrangos instaliavimui, išbandymui ir kalibravimui) - 5 vnt.;",null,"Komplektuojami monitoriaus priedai:1. EKG elektrodų kabelis 5-ių elektrodų -1 vnt. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 61; 2. SpO2 matavimo daviklis, skirtas suaugusiems -1 vnt. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 62; 3. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos suaugusiems, komplekte dviejų skirtingų dydžių - 1 kompl. Prekių aprašymo 2D  psl. Nr. 64;4. Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus -1 kompl. Prekių aprašymo 2D  psl. Nr. 63; 5. Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis -1 vnt. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 65; 6. Kabelis invazinio kraujospūdžio matavimo daviklio prijungimui prie monitoriaus -1 vnt. daugkartinio naudojimo Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 66; 7. Raumenų relaksacijos matavimo modulis -1 vnt. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 45, 46 ;8. Raumenų relaksacijos jutiklis, skirtas suaugusiems -1 vnt. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 68; 9. Sąmonės būklės monitoravimo modulis su kabeliu -1 vnt. Prekių aprašymas 2D  psl. Nr. 67; 10. Sąmonės būklės monitoravimo elektrodai  (įrangos instaliavimui, išbandymui ir kalibravimui) - 5 vnt.; Prekių aprašymo 2D  psl. Nr. 67"]