TSD-1110, VPP-2988, VPP-2974

Ultragarso aparato ir ultragarsinės sistemos kaulų chirurgijai techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Vidutinės klasės UG aparatas – kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos konstrukcija | 1. Pilnai skaitmeninis signalo apdorojimas; 2. ≥ 380000 apdorojimo kanalų. | 1.1 Yra pilnai skaitmeninis signalo apdorojimas. Atitikimas dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 8 psl. 1.2 3670016 apdorojimo kanalų. Atitikimas dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 8 psl. |
| 2. | Taikymo sritys | - Abdominaliniai tyrimai; - Skydliaukės tyrimai; - Smulkių struktūrų tyrimai; - Kraujotakos tyrimai. | 2.1 Abdominaliniai tyrimai – yra. 2.2 Skydliaukės tyrimai – yra. 2.3 Smulkių struktūrų tyrimai – yra. 2.4 Kraujotakos tyrimai – yra. Atitikimai 2.1 – 2.4 dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 7 psl. |
| 3. | Sistemos valdymas (valdymo panelė) | 1. Lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų valdymui; 2. Ekrano įstrižainė ≥ 26 cm; 3. Skiriamoji geba ≥ (1920×1080) taškų; 4. Skaitmeninė arba integruota skaitinė raidinė klaviatūra; 5. Valdymo panelė sukiojama į abi puses po ≥ 30; | 3.1 Lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų valdymui integruotas 3.2 33 cm įstrižainė 3.3 Skiriamoji geba (1920×1080) taškų. Atitikimai 3.1 – 3.3 dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 8 psl. 3.4. Skaitmeninė klaviatūra. Atitikimas dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 9 psl. 3.5 Valdymo panelė sukiojama į abi puses po 90. Atitikimas dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 84 psl. |
| 4. | Aparato monitorius | 1. Skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis); 2. Ekrano įstrižainė ≥ 54cm; 3. Skiriamoji geba ≥ (1920×1080) taškų; 4. Monitorių laikantis rėmas sukiojamas į abi puses po ≥ 90; 5. Nulenkiamas žemyn transportavimo padėtyje. | 4.1. Skystųjų kristalų LCD 4.2. Ekrano įstrižainė 54cm; 4.3. Skiriamoji geba 1920×1080 taškų; 4.4. Monitorių laikantis rėmas sukiojamas į abi puses po ≥ 90; 4.5. Nulenkiamas žemyn transportavimo padėtyje. Atitikimai 4.1 – 4.3; 4.5 dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 9 psl. Atitikimas 4.4 dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 10 psl. |
| 5. | Bendrasis (maksimalus) sistemos dinaminis diapazonas | ≥ 280 dB | 329 dB Atitikimas dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 8 psl. |
| 6. | Sistemos palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 1 iki 20 MHz | Sistemos palaikomų daviklių dažnių diapazonas - 1 iki 20 MHz Atitikimas dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 8 psl. |
| 7. | Darbo režimai | 1. 2D režimas; 2. Tėkmės Doplerio režimas; 3. Kryptinis galios Doplerio režimas; 4. Pulsinės bangos spektrinis Dopleris; 5. Audinių harmoninis vaizdavimas; 6. Tripleksas; 7. Trapezoidinis vaizdavimas. | 1. 2D režimas - yra 2. Tėkmės Doplerio režimas - yra 3. Kryptinis galios Doplerio režimas - yra 4. Pulsinės bangos spektrinis Dopleris - yra 5. Audinių harmoninis vaizdavimas - yra 6. Tripleksas - yra 7. Trapezoidinis vaizdavimas – yra Atitikimai 7.1 – 7.6 dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 19 psl. Atitikimas 7.7 dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 20 psl. |

| 8. | 2D režimo parametrai ir funkcijos | 1. Maksimalus skenavimo gylis ≥ 35 cm; 2. Vaizdo linijų tankis (2D vaizdo kadrą sudarančių linijų skaičius) ≥ 230; 3. Realiu laiku stebimo vaizdo ir sustabdyto vaizdo didinimas ≥ 8 kartai; 4. Maksimalus 2D kadrų dažnis ≥ 1900 kadrų/s; 5. Stiprinimo („gain“) keitimo intervalas (pokytis nuo mažiausios iki didžiausios parametro vertės) ≥ 60 dB; | 8.1. Maksimalus skenavimo gylis - 35 cm; 8.2. Vaizdo linijų tankis - 512. 8.3. Realiu laiku stebimo vaizdo ir sustabdyto vaizdo didinimas - 10 kartų; 8.4. Maksimalus 2D kadrų dažnis 2070 kadrų/s; 8.5. Stiprinimo („gain“) keitimo intervalas - 60 dB; Atitikimai 8.1; 8.3 dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 20 psl. Atitikimas 8.2 dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 8 psl. Atitikimai 8.4 – 8.5 dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 19 psl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Doplerio režimo parametrai | 1. Spalvinio Doplerio impulsų pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas ne siauresnis nei nuo 0,3 iki 23,5 kHz; 2. Spektrinio Doplerio impulsų pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas ne siauresnis nei nuo 1,75 iki 49,0 kHz. | 9.1 diapazonas – 0.1 – 25.5 kHZ. 9.2 diapazonas – 0.152 – 52.1 kHZ Atitikimai dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 20, 21 psl. |
| 10. | Automatinės funkcijos ir matavimai | 1. Vieno mygtuko paspaudimu aktyvuojama vaizdo optimizavimo technologija, automatiškai keičianti stiprinimą (DGC arba TGC arba lygiavertė); 2. Automatinis spalvinio Doplerio tėkmės būsenos optimizavimas; 3. Automatinis anatominių struktūrų ribos atpažinimas ir matavimas (ploto, didžiausio skersmens). | 1. Vieno mygtuko paspaudimu aktyvuojama vaizdo optimizavimo technologija, automatiškai keičianti stiprinimą - yra 2. Automatinis spalvinio Doplerio tėkmės būsenos optimizavimas - yra 3. Automatinis anatominių struktūrų ribos atpažinimas ir matavimas -yra Atitikimai dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 10.1 – 19 psl; 10.2 – 20 psl; 10.3 – 30 psl Atitikimai dokumente “ US ACUSON Juniper Quick Reference Guide” 10.1 – 6psl |
| 11. | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius | ≥ 3 | 5. Atitikimai dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 6 psl |
| 12. | Komplektuojami davikliai: |  |  |
| 12.1. | Linijinis daviklis (kiekis 1 vnt.) | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4,0 iki 12,0 MHz; 2. Maksimalus apžvalgos laukas ≥ 50 mm; 3. Elementų skaičius ≥ 256. | 12.1.1 Dažnio diapazonas - 4.0–12.7 MHz 12.2.2 Maksimalus apžvalgos laukas 150mm 12.3.3 Elementų skaičius 256 Atitikimai dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 15 psl |
| 12.2. | Konveksitalinis daviklis abdominaliniams tyrimams (kiekis 1 vnt.) | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,0 MHz iki 5,5 MHz; 2. Maksimalus apžvalgos laukas ≥ 70; 3. Elementų skaičius ≥ 128. | 12.2.1. Dažnio diapazonas nuo 1,0 MHz iki 5,6 MHz; 12.2.2. Maksimalus apžvalgos laukas 72 12.2.3. Elementų skaičius - 128. Atitikimai dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 12 psl |
| 13. | Aparato vidinė atmintis | ≥ 500 GB | 500 gb Atitikims dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 10 psl |
| 14. | Vaizdų ir vaizdo įrašų fiksavimas | 1. CINE peržiūros atmintis ≥ 1200 kadrų arba ≥ 700 MB; 2. Maksimali vaizdo įrašų fiksavimo trukmė ≥ 60 sekundžių; 3. Įrašymo formatai DICOM, JPG ir AVI (arba lygiaverčiai). | 14.1. CINE peržiūros atmintis 3150 MB; 14.2. Maksimali vaizdo įrašų fiksavimo trukmė ≥ 60 sekundžių; 14.3. Įrašymo formatai DICOM, JPG ir AVI Atitikimai dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 14.1 – 8psl; 14.2 – 19psl; 14.3 – 26 psl |
| 15. | Aparato jungtys/sąsajos | 1. Ethernet/Internet jungtis; 2. HDMI ir/arba Display Port, ir/arba DVI jungtis (-ys); 3. Ne mažiau kaip dvi USB jungtys; 4. Bevielio ryšio sąsaja. | 15.1. Ethernet jungtis 15.2. HDM ir DVI jungtys 15.3. Dvi USB jungtys 15.4. Bevielio ryšio sąsaja. Atitikimai dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 15.1 iki 15.3 - 34 psl; 15.4 – 31 psl |
| 16. | Galimybė tyrimo duomenis (statinius vaizdus bei dinaminius vaizdus (filmukus) ir matavimų/skaičiavimų rezultatus) išsaugoti ir perduoti (eksportuoti) DICOM formatu | 1. Vaizdų išsaugojimas PACS serveryje ir išorinėse laikmenose (USB arba lygiavertės technologijos); 2. Palaikomos DICOM standarto funkcijos: a) DICOM Storage (alternatyvūs pavadinimai – DICOM Store arba DICOM Send); b) Print; c) Modality Worklist. | 1. Vaizdų išsaugojimas PACS serveryje ir išorinėse USB laikmenose yra. 2. Palaikomos DICOM standarto funkcijos: a) DICOM Storage b) DICOM Print; c) DICOM Modality Worklist. Atitikimai dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 26, 31 psl |
| 17. | Komplektuojami aparato priedai | 1. Šildomas gelio laikiklis; 2. Nespalvoto vaizdo spausdintuvas. | 1. Šildomas gelio laikiklis yra. 2. Nespalvoto vaizdo spausdintuvas pateikiamas kartu su įranga Atitikimai dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 31, 32 psl |
| 18. | Aparato maitinimas | 1. Iš 230V, 50Hz elektros tinklo; 2. Integruotas akumuliatorius, įgalinantis atlikti ultragarsinį tyrimą be elektros srovės ≥ 45 min. | 18.1 nuo 100 iki 240 Vac (50/60 Hz) 18.2 Yra integruotas akumuliatorius įgalinantis atlikti ultragarsinį tyrimą be elektros srovės iki 75 min. Atitikimai dokumente “US ACUSON Juniper 2-5 Datasheet” 10, 34 psl |
| 19. | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu | Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Atitikimai dokumente “ CE DoC_Juniper” |
| 20. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Atitikimas dokumente „Real Fusion deklaracija KKUL“ |
| 21. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Atitikimas dokumente „Real Fusion deklaracija KKUL“ |
| 22. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Atitikimas dokumente „Real Fusion deklaracija KKUL“ |
| 23. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). | Atitikimas dokumente „Real Fusion deklaracija KKUL“ |
| 24. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai | Atitikimas dokumente „Real Fusion deklaracija KKUL“ |

Papildomas reikalavimas:

- Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomo gaminio eskizais – iliustracijomis ir aprašymais.