## Pasiūlymas
Techninė specifikacija ir pasiūlymo forma
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS LABORATORINIAMS TYRIMAMS
REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, PRELIMINARŪS KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Svarbu: Jei darbo metu yra generuojamos užterštos pavojingomis medžiagomis skystos atliekos, tiekėjas atliekų surinkimo ir nukenksminimo kaštus privalo pateikti pasiūlymuose pagal EC No 1907/2006 (REACH) reikalavimus
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninei
Data: | 2024-01-30
Nr.: | 704890
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "BIOEKSMA"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 300096612
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Ukmergės g. 364-20, LT-14188, Vilnius, Lietuva
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100001556016
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT597044060004724488, AB SEB bankas, 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Anna Ulevič
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | +3706 980 72 43 anna.ulevic@bioeksma.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Ramūnas Diliautas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Vadybininkė Anna Ulevič Tel. +3706 980 72 43 anna.ulevic@bioeksma.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
Pirkimo dalis, kurių tiekėjas nesiūlo, prašome ištrinti
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (vnt kiekis) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, prekės katalogo numeris
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Buferis jersinijoms | Terpės paruošimui nereikalingi priedai. Jersinijų gausinimui. | 700
1 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
2 | Tioglikolinė terpė | 1. Mėgintuvėlyje; 2. Pakuotė ne daugiau 50 vnt.; 3. Gausinimo terpė lepiems mikroorganizmams 4. Terpės kiekis ne mažesnis nei 9 ml. | 10000
2 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
3 | Lateksinis testas S. aureus nustatymui iš kultūros | Skystas. Su neigiama kontrole. Pagalbinėm darbo priemonėm. Pašalintas 18 tipo kapsulinis polisacharidas | 1000
3 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
4 | Graduotos juostelės antibiotiko MSK nustatyti (E testai) | įpakuoti po vieną | 300 vnt.
4 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
5 | Transportinė terpė aerobams, anaerobams ir lepiems mikroorganizmams | Sterili pakuotė po vieną, plastikinis tamponas su nulaužimo tašku; agarizuota terpė Amies su anglim | 16 500 vnt
5 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
6 | Gausinimo terpė skirta B gr. streptokokų transportavimui išskyrimui | Sterili pakuotė po vieną; tamponas dengtas nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); LIM sultinys | 3000 vnt
6 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
7 | Y.enterocolitica O3 antiserumas | Kultūros serotipavimui agliutinacijos metodu. | 9 ml
7 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
8 | Chromogeniniai agarai specifinių sukėlėjų ar atsparių padermių nustatymui lėkštelėse, išskyrimui iš klininkinės medžiagos. | Vertinama diferencijuojamų rūšių kiekis, spalvinio pokyčio kokybė, augimo greitis. Pateikti spalvotus vaizdus.
8.1 | Chromagaras grybeliams lėkštelėse | Kliniškai svarbių Candida rūšių izoliavimui ir identifikavimui | 60
8.2 | Chromagaras B grupės streptokokų atrankai | S. agalactiae išskyrimui ir diferenciacijai | 150
8.3 | Chromagaras šlapimo t. infekcijos sukėlėjams | KES grupės bakterijų kokybinis spalvinis skirtumas. | 10000
8.4 | Chromo agaras ESBL lėkštelėse | Platų ßlaktamazių spektrą gaminančioms bakterijoms atskirti klinikinėje medžiagoje. Jautrumas ≥ 98%; Specifiškumas ≥ 97% | 4000
8.5 | Chromagaras CARBA | Karbapenemazes gaminančių enterobakterijų nustatymui iš išmatų, šlapimo ir tiesiosios žarnos tepinėlių. Tiesioginis užsėjimas ant terpės. Nustatymo riba ne didesnė nei 10 CFU/ml. | 100
8.6 | Chromo agaras MRSA atrankai | Meticilinui atsparių Staphylococcus aureus selektyviai izoliacijai ir diferenciacijai iš nosies, nosiaryklės, gerklės ir tiesiosios žarnos tepinėlių. | 100
8.7 | Chromogeninis S.aureus agaras | Staphylococcus aureus nustatymui ir tiesioginei diferenciacijai klinikinėje medžiagoje | 1000
8.8 | Chromagaras VRE | Vankomicinui atsparių Van A/Van B E.faecalis ir E.Faecium nustatymui iš klinikinių mėginių. | 300
8 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
9 | Bakterijų jautrumo antibiotikams nustatymas mikroskiedimo metodu. Nenurodytos lentelėje tyrimui reikalingos priemonės turi būti nurodytos ir kaina apskaičiuota pagal tyrimų skaičių. | Visi rinkiniai ir reagentai vieno gamintojo. Atitinka EUCAST reikalavimus. Vertinimas po 18-24 val.Galimybė vertinti rezultatus vizualiai
9.1 | Kolistino minimalios inhibicinės koncentracijos nustatymas | laužomos po vieną testą juostelės (atskiri testai). Ne mažiau 11 koncentracijų (ug/ml) | 200
9.2 | Plokštelės gramneigiamų bakterijų dauginio atsparumo antibiotikams nustatymui | ne mažiau 20 skirtingų koncentracijų antibiotikų | 360
9.3 | Mueller Hinton sultinys | ≥ 11 ml kiekis mėgintuvėlyje | 460
9.4 | Rezervuarai 1 kanalo inokuliacijai (vienkartiniai) |  | 460 vnt.
9.5 | Antgaliai | 50-1200 ul, tinkami siūlomai elektroninei pipetei, supakuoti steriliose dėžutėse | 10000 vnt.
9 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
10 | Candida jautrumo priešgrybiniams vaistams sistema | Kolorimetrinis terpės mikropraskiedimo metodas. Vizualinis vertinimas. Nereikalingos papildomos priemonės. Kokybinis spalvos pokytis, ne mažiau 5 vaistų rūšių, kiekvienos ≥3 koncentracijų. Vertinimas po 18-24 val | 1000 vnt.
10 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
11 | Atrankinis CIN agaras | Jersinijų išskyrimui ir diferencijavimui | 2000
11 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
12 | Atrankinis Kampilobakterijų agaras lėkštelėse | Campylobacter sp išskyrimui | 2000 vnt.
12 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
13 | Hektono agaras | Enteropatogeninių bakterijų atskyrimui | 3000
13 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
14 | Saburo-chloramfenikolio agaras su gentamicinu | Grybelių išskyrimui | 3000
14 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
15 | Transportinė terpė aerobams, anaerobams ir lepiems mikroorganizmams, skirta vaikų nosiaryklės sekretui | Sterili pakuotė po vieną, tamponas dengtas nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); skysta Amies terpė | 2000 vnt.
15 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
16 | Etaloninės mikroorganizmų padermės | vidaus kokybės kontrolei | 15 vnt.
16 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
17 | Cheminiai autoklavų integratoriai |  | 1000 vnt.
17 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
18 | McFarlando standarai | Standartinės bakterijų suspensijos drumstumo matavimo kontrolei. 16 mm mėgintuvėliuose 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 McF rinkinys | 2 vnt.
18 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
19 | Atmosferos generavimo sistemos
19.1 | Anaerobinių sąlygų sudarymo paketai 2,5 l. tūriui. | Be vandens ir katalizatoriaus, deguonies koncentracija sumažinama iki < nei 0.5% per 30-50 min. | 900 vnt.
19.2 | Atmosferos generavimo indai | 2,5 l | 1 vnt.
19.3 | Anaerobinių sąlygų indikatorius |  | 900 vnt.
19.4 | Mikroaerofilinių sąlygų sudarymo paketai 2,5 l. tūriui. |  | 900 vnt.
19.5 | Mikroaerofilinių sąlygų sudarymo paketai 2-4 Petri lėkštelėm |  | 900 vnt.
19.6 | Maišeliai atmosferos sąlygų sudarymui su integruotu užspaudėju |  | 900 vnt.
19 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
20 | Identifikavimo diskai (naudojami be specifinių papildomų priemonių)
20.1 | Bacitracinas | diskas A gr. Streptococcus b haemolyticus identifikavimui. | 100 vnt.
20.2 | Optochinas | diskas Streptococcus pneumoniae identifikavimui | 100 vnt.
20.3 | Nitrocefinas | cefinazės nustatymui | 100 vnt.
20.4 | Oksidazė | diferencinis testas | 100 vnt.
20 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
21 | Paruoštos terpės ir diskai bakterijų jautrumo antibiotikams diskų difuzijos metodu nustatymui. Atitikimas EUCAST
21.1 | Antibakterinių vaistų diskai | Antibiotikų diskai: ampicilinas 10 mg, 3 mg; cefoksitinas 30 mg; linezolidas 30 mg; ampicilinas/sulbaktamas 20 mg; amoksicilinas/klovulano r. 30mg, 3mg; cefotaksimas 5mg; cefuroksimas 30mg; ciprofloksacinas 5mg; piperacilinas/tazobaktolamas 36 mg; amikacinas 30mg; cefozolinas 30mg; ceftazidimas10mg; vankomicinas 5mg; klindamicinas 2mg; trimetoprimas 5mg; tetraciklinas 30mg; gentamicinas 30mg, 10mg; eritromicinas 15mg; fuzidino r. 10mg; imipinemas 10mg; kanamicinas 30mg; choramfenikolis 30mg; meropenemas 10mg; sulfamet/trimetoprimas 25mg; rifampicinas 5mg; metronidazolis 4mg; penicilinas 1U; oksacilinas 1mg; nitrofurantoinas 100 mg; tobramicinas 10mg; pefloksacinas 5mg; norflaksacinas 10mg; nalidix 30 mg; ceftriaksonas 30mg; cefadroksilis arba ceaoleksinas 30mg. | 50000 vnt.
21.2 | Miulerio-Hintono kraujo agaras su β-NAD | Lepių bakterijų jautrumui nustatymui | 500 vnt.
21.3 | Miulerio-Hintono agaras | Paruošta terpė 90 mm. lėkštelėse. | 2000 vnt.
21.4 | Diskų paskirstytojai 90 mm lėkštelėms | Paskirstytojas ne daugiau 6 vietų. | 1 vnt.
21 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
22 | Paruoštos maitinamosios terpės (Vieno gamintojo visai pirkimo daliai. Paruošta maitinamoji terpė Petri lėkštelėse. Galimybė gauti serijos kokybės kontrolės dokumentus pristatant prekę
22.1 | Kraujo agaras su 5proc. avies krauju | Lėkštelėje. Galiojimo terminas ne trumpiau kaip 6 sav nuo prekės pristatymo | 28000 vnt.
22.2 | Šedlerio agaras | Anaerobų išskyrimui su vitaminu K3. Lėkštelėje. Galiojimo terminas ne trumpiau kaip 6 sav nuo prekės pristatymo | 6000 vnt.
22.3 | Šokoladinis agaras | Haemophilus išskyrimui. Lėkštelėje. Galiojimo terminas ne trumpiau kaip 6 sav nuo prekės pristatymo | 4000 vnt.
22 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
23 | Antiserumai Salmonella ir Shigella serotipavimui | Vieno gamintojo visai pirkimo daliai. Bakterijų serotipavimui agliutinacijos metodu
23.1 | Salmonelių A-S,Vi grupinis antiserumai | Salmonella antigeninės struktūros nustatymui. | 8ml
23.2 | Shigella sonnei polivalentinis antiserumas | Shigella antigeninės struktūros nustatymui. | 2ml
23.3 | Shigella flexneri polivalentinis antiserumas | Shigella antigeninės struktūros nustatymui. | 2ml
23pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
24 | Latex testai streptokokų Lancefield grupių nustatymui
24.1 | Lancefield tipavimo rinkinys su 6 diagnostiniais reagentais | A,B,C,D,F ir G gr. suspensijos, kontrolės, pagalbinės darbo priemonės Galimybė pirkti atskiras dalis. Reakcija be inkubavimo. | 3 vnt.
24.2 | Latex testas atskirai streptokokų grupei (Vienas identifikavimo testas) |  | 6 vnt.
24.3 | Reakcijos reagentas |  | 3 vnt.
24 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
25 | Rinkinys standartizuotam kraujavimo laikui nustatyti, Ivy metodu | supakuota po 1 vnt. | 10 vnt.
25 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
26 | Dažai greitam kraujo tepinėlių dažymui: ne daugiau, kaip 3x100 ml; ne mažiau kaip 3tabl. |  | 15 komplektų
26 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
27 | Dažai hematologinių tepinėlių dažymui
27.1 | May Grunvaldo | Fasuotė ne daugiau 1 x 500 ml | 6 vnt.
27.2 | Romanovskio – Gimzos dažai | Fasuotė ne daugiau 1 x 500 ml | 8 vnt.
27.3 | Dažai retikulocitams | Dažymas briliantiniu mėliu, fasuotė ne daugiau 100 ml | 4 vnt
27.4 | Dažai eozinofilams | Dažymas Eozino tirpalu (0,5% spiritinis tirpalas), fasuotė ne daugiau 1 x 500 ml | 1 vnt.
27.5 | Buferis pH 7,2 | Fasuotė ne daugiau 1 x 100 tab. | 1 vnt.
27 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
28 | Dažai rūgščiai atsparioms bakterijoms (RAB) | Dažai vienoje rinkinio sudėtyje (karbolio fuksino reagentas, blankintojas, malachito žaluma) . Dažymas Cylio- Nylseno metodu. Pageidaujamas išfasavimas 4 x 500 ml. | 4 vnt.
28 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
29 | Dažai šlapimo nuosėdų mikroskopijai: dažymas Štenheimerio metodu , išfasavimas ne daugiau kaip po 50 ml |  | 100 ml
29 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
30 | Gramo dažai (rinkinys 4x250ml) |  | 40 komplektų |  | 4x240 ml | 33 | 1320 | 1386 | CellaVision; 361520-0000
30 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 1320 | 1386
31 | Metileno mėlis. Atidaryti dažai stabilūs iki galiojimo laiko, nurodyto ant pakuotės, išfasavimas ne daugiau kaip po 500 ml | 1 proc. vandeninis tirpalas | 6000 ml
31 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
32 | Padengimo priemonė (klijai) dažytų preparatų archyvavimui, fasuotė ne daugiau 100 ml |  | 500 ml
32 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
33 | Plokštelės, skirtos ląstelių skaičiavimui organiniuose skysčiuose: Plokštelėse 10 kamerų, 160 kvadratų, mėginio tūris tinklelio skiltyje 1µl |  | 2000vnt.
33 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
34 | Mažo klampumo imersinis aliejus | Išfasuota ne daugiau kaip po 30ml, buteliukai su lašintuvu , 100-300cSt. | 3000ml
34 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
35 | Plastmasiniai mėgintuvėliai , 5 ml, 12x75 mm, PS |  | 35000 vnt.
35 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
36 | Kamščiai PP, Æ11 mm. |  | 6000 vnt
36 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
37 | Centrifuginiai mėgintuvėliai, 10 ml skaidrūs, plastmasiniai |  | 100000 vnt
37 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
38 | Eppendorfo tipo mėgintuvėliai , Bespalviai, su dangteliais 1,5 ml |  | 55000 vnt.
38 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
39 | Cilindrinis mėgintuvėlis, 3 ml, 120x55 mm, skaidrus, dugnas užapvalintas, polistireninis, autoklavuojamas |  | 24000 vnt.
39 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
40 | Kriogeniniai mėgintuvėliai 2,0 ml. su karoliukais, Skirti ir lepių bakterijų kultūrų ilgalaikiam saugojimui (-20 – (-70))°C temteratūroje. |  | 150 vnt
40 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
41 | Konusiniai celiulioziniai kamščiai Æ16 mm. mėgintuvėliams |  | 1 000 vnt.
41 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
42 | Stikliniai mėgintuvėliai
42.1 | Stikliniai mėgintuvėliai Be briaunos Æ16 mm.x 150 mm. |  | 10 000 vnt.
42.2 | Stikliniai mėgintuvėliai Be briaunos Æ16 mm.x 125 mm. |  | 20 000 vnt.
42 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
43 | Plokštelė mikrotestams PS 96 U-formos , 275 μl | Su uždengiamu dangteliu | 550 vnt
43 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
44 | Plastmasiniai tamponai mėginiams, sterilūs, 15 cm |  | 20 000 vnt
44 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
45 | Pastero pipetės
45.1 | Pastero pipetės sterilios, 3 ml supakuotos po 1vnt |  | 100 vnt. |  | 100 vnt. (supakuoptos po 5 vnt.) | 4.6 | 4.6 | 4.83 | Biosigma; BSV137
45.2 | Pastero pipetės Nesterilios, graduotos, 3 ml |  | 10 000 vnt. |  | 1 pak. - 500 vnt. | 14 | 280 | 294 | Biosigma; BSV136
45.3 | Pastero pipetės sterilios, graduotos, 1 ml |  | 1 000vnt. |  | 1 pak. - 1000 vnt. | 50 | 50 | 52.5 | Biosigma; BSV135
45 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 334.6 | 351.33
46 | Maišymo lopetėlės | Vienkartinės, plastikinės, vienas galas užlydytas į šluotelę, išmaišymui naudoti (imunoagliutinacijai ir kt.) | 1000vnt.
46 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
47 | Mentelė hemogramų paruošimui | Mentelė kraujo tepinėlių hemogramų paruošimui | 120 vnt.
47 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
48 | Sterilios kilpelės 1,0 μl |  | 50 000 vnt. | 50 000 vnt. | 10 x 1000 vnt. | 240 | 1200 | 1260 | Biosigma; BSV121
48 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 1200 | 1260
49 | Dėžutės objektyvinių stikliukų transportavimui
49.1 | Dėžutės objektyvinių stikliukų transportavimui, 25 vietų |  | 10 vnt.
49.2 | Dėžutė objektyvinių stikliukų transportavimui, 2-4 vietų | Plastikinė, uždara, sandari, autoklavuojama | 20 vnt.
49 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
50 | Objektyviniai stikleliai
50.1 | Objektyviniai stikliukai, šlifuotu galu 76 x 26 mm |  | 40 000 vnt. | 40 000 vnt. | 1 pak. - 2 500 vnt. | 73 | 1168 | 1226.4 | Biosigma; VBS653/A
50.2 | Dengiamieji stikliukai 24 x 24 mm |  | 35 000 vnt. | 35 000 vnt. | 1 pak. - 2000 vnt. | 22 | 385 | 404.25 | Biosigma; VBS637
50 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 1553 | 1630.65
51 | Dėklai objektyvinių stikliukų mikroskopijai
51.1 | Dėklas leukogramoms , 20 vietų, plastikinis, stikleliai statomi vertikaliai |  | 2 vnt. | 2 vnt. | 1 vnt. | 6 | 12 | 12.6 | VWR; 631-1510
51.2 | Dėklas leukogramoms, 10-20 vietų, plastikinis, stikleliai guldomi horizontaliai |  | 2 vnt. | 2 vnt. | 1 vnt. | 9 | 18 | 18.9 | VWR; 631-1076
51 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 30 | 31.5
52 | Dėžutės objektyvinių stikliukų archyvavimui
52.1 | Dėžutė objektyvinių stikliukų archyvavimui, 100-200 vietų | Sandari, su stikliukų įstatymu vietomis | 2 vnt. | 2 vnt. | 1 vnt. | 10 | 20 | 21 | VWR; 631-0735
52.2 | Dėžutė objektyvinių stikliukų archyvavimui , 50 - 100 vietų | Sandari, su stikliukų įstatymu vietomis | 2 vnt. | 2 vnt. | 1 vnt. | 10 | 20 | 21 | VWR; 631-0736
52 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 40 | 42
53 | Nacryl 5 plokštelės, kraujo grupių tyrimams atlikti (agliutinaciajai stebėti) | Vienoje plokštelėje 25 duobutės. | 10000 vnt.
53 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
54 | Antgaliai automatiniams dozatoriams (Gilson tipo)
54.1 | Antgaliai 0 - 200 µl tūrio |  | 270000 vnt.
54.2 | Antgaliai 200 – 1000 µl tūrio |  | 19000 vnt.
54.3 | Antgaliai 100 – 1000 µl tūrio |  | 10000 vnt.
54.4 | Antgaliai 1,0 – 5,0 ml |  | 4500 vnt.
54.5 | Antgaliai 1,0 – 5,0 ml | turi tikti automatinei pipetei Eppendorf Research 5 ml. | 500 vnt. |  | grainer
54 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
55 | Kintamo tūrio atomatiniai dozatoriai
55.1 | 1-5ml |  | 4 vnt. | 4 vnt. | 1 vnt. | 236 | 944 | 991.2 | BRAND; 705882
55.2 | 100-1000 μl |  | 4 vnt. | 4 vnt. | 1 vnt. | 236 | 944 | 991.2 | BRAND; 705880
55.3 | 10,0-100,0 μl |  | 4 vnt. | 4 vnt. | 1 vnt. | 236 | 944 | 991.2 | BRAND; 705874
55.4 | 5,0-50,0 μl |  | 2 vnt. | 2 vnt. | 1 vnt. | 236 | 472 | 495.6 | BRAND; 705873
55.5 | 50,0-200,0 μl |  | 2 vnt. | 2 vnt. | 1 vnt. | 236 | 472 | 495.6 | BRAND; 705878
55 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 3776 | 3964.8
56 | Automatinių pipečių - dozatorių antgalių stoveliai - dėžutės
56.1 | Stovelis - dėžutė antgaliams 5 - 200µl tūrio | Uždaras, su dangteliu | 10 vnt.
56.2 | Stovelis - dėžutė antgaliams 100- 1000µl tūrio | Uždaras, su dangteliu | 10 vnt.
56.3 | Stovelis - dėžutė antgaliams 1 - 5 ml | Uždaras, su dangteliu | 10 vnt.
56 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
57 | Helmintų (kirminų kiaušinėlių ir pirmuonių cistų) nustatymas išmatose | Koncentracijos metodas. Rinkinys skirtas švariai ir efektyviai helmintų kiaušinėlių ir lervų, pirmuonių cistų ir oocistų išskyrimui iš išmatų. Rinkinys paruoštas naudojimui: reagentai, mėgintuveliai, kitos reikalingos tyrimui priemonės. | 150 vnt. | 150 vnt. | 1 pak. - 150 vnt. | 205 | 205 | 215.25 | Real Life Science Solutions (Ispanija); RPP1000
57 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 205 | 215.25
58 | Vonelė tepinėliams dažyti | Su stikliukų padėties reguliavimo įdėklu. Tepinėliai dažomi horizontalioje padėtyje. | 1 vnt.
58 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
59 | Stovelis mėgintuvėliams | Stovelis mėgintuvėliams iš polipropileno 50 vietų. Vientisas, su 13 mm diametro duobutėmis, ilgis -180 mm, plotis - 96 mm,aukštis 45 mm, autoklavuojamas | 20 vnt.
59 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
60 | Kalio šarmas | 30 proc. Ne daugiau po 1000ml | 5000 ml
60 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
61 | Kalio šarmas | 3 proc. Ne daugiau po 100ml | 500 ml
61 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
62. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS PUSIAU AUTOMATINIAM ŠLAPIMO ANALIZATORIUI URISYS 1100 (įstaigos nuosavybė) ir COBAS U411 3 vnt panaudai arba lygiaverčiams COBAS U411 prietaisams (4vnt.) pagal panaudą, . Prietaisai dirbs skirtingais veiklos adresais.
62.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės pusiau automatiniam šlapimo analizatoriui
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Šlapimo tyrimo juostelės privalo tikti visiems siūlomiems analizatoriams. Kontrolinės medžiagos nedalijamos, prietaisai dirbs skirtingais veiklos adresais
1. | Šlapimo tyrimas (10 parametrų: gliukozė, urobilinogenas, ketonai, santykinis tankis, kraujas (eritrocitai), pH, baltymas, leukocitai, nitritai, bilirubinas.) | Ne mažiau kaip 10 parametrų: gliukozė, urobilinogenas, ketonai, santykinis tankis, kraujas (eritrocitai), pH, baltymas, leukocitai, nitritai, bilirubinas. Tyrimo rezultatų (įsk. eritrocitų – 10 ERY/μl ir gliukozės) neįtakoja askorbo rūgštis - iki 750 mg/l koncentracijos. | 110000
1.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
62 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
6. Jei teikiamas lygiavertis prietaisas panaudai, Tiekėjas turi tai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti visus būtinus prietaiso lygiavertiškumą įrodančius dokumentus
62. 2 Reikalavimai PUSIAU AUTOMATINIAM ŠLAPIMO ANALIZATORIUI (panaudai)
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į paslaugų kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą. Darbai turi būti atlikti nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų – visa paslaugos apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą.
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvietinimui
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatoriai: (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas |  | Analizatoriai turi būti pagaminti ne seniau kaip 36 mėn iki pasiūlymų pateikimo datos
2 | Tyrimo principas |  | Šlapimo cheminė (sausos chemijos) analizė, naudojant juosteles
3 | Tyrimo metodas |  | Refleksinės fotometrijos arba lygiavertis
4 | Komplektacija |  | spausdintuvas, integruotas (arba kartu pateikiamas išorinis) brūkšninių kodų skaitytuvas, nepertraukiamas maitinimo šaltinis
5 | Našumas |  | Ne mažiau 1000tyrimų per valandą
6 | Analičių specifiškumas |  | Analičių psrodymai specifiški parametrams: eritrocitai - intaktiniams eritrocitams, hemoglobinui, , mioglobinui; leukocitai- intaktiniams ir lizuotiems leukocitams/esterazei; bilirubinas-bilirubinui; urobilinogenas-urobilinogenui; ketonai-acetoactinei rūgščiai; baltymas-albuminui; nitritai-nitritų jonams; gliukozė-gliukozei.
7 | Rezultatų žymėjimas |  | Privalomas gautų patologinių rezultaų perspėjamasis žymėjimas
63. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINEI ŠLAPIMO DALELIŲ (MIKROSKOPIJOS) ANALIZAVIMO SISTEMAI (2vnt.)
63.1. Reagentai bei papildomos priemonės automatinei šlapimo dalelių (MIKROSKOPIJOS) analizavimo sistemai
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Automatizuotas mikroskopinis šlapimo tyrimas | Automatinė mikroskopijos programinė įranga turi klasifikuoti šlapime esančias daleles pagal dydį, formą, kontrastą ir tekstūrą ne mažiau kaip į 20 kategorijų | 30000
1.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
63 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
63. 2 Reikalavimai automatinei šlapimo dalelių (MIKROSKOPIJOS) analizavimo sistemai (2 vnt. panaudai)
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į paslaugų kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą. Darbai turi būti atlikti nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų – visa paslaugos apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą.
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatoriai: (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas |  | Analizatoriai turi būti pagaminti ne seniau kaip prieš tris metus iki pasiūlymų pateikimo datos. 2vnt. Skirtingais veiklos adresais
2 | Sistemos tipas |  | Automatizuotai atlikti šlapimo natyvinio (ne centrifuguoto) šlapimo mikroskopinį tyrimą
3 | Mikroskopijos programinė įranga turi automatiškai klasifikuoti šlapime esančias daleles pagal dydį, formą, kontrastą ir tekstūrą ne mažiau kaip į 20 kategorijų |  | Eritrocitai, mikrocitai, akantoidiniai eritrocitai, kiti poikilocitai, leukocitai, leukocitų sankaupos, plokštaus epitelio ląstelės, inkstinio epitelio ląstelės, pereinamojo epitelio ląstelės, hialininiai cilindrai, vaškiniai cilindrai, grūdėti cilindrai, kiti cilindai, bakterijos , gleivės, spermatozoidai, kalcio oksalato kristalai, šlapimo rūgšties kristalai, magnio amonio fosfato kristalai, pseudohifai, mielės.
4 | Komplektacija |  | Išorinis valdantysis kompiuteris su klaviatūra, pele ir monitoriumi. Privalomas nepertraukiamas srovės šaltinis.
5 | Mėginio kiekis |  | Ne daugiau kaip 3 ml
6 | Įsiurbimo tūris |  | Ne daugiau kaip 2 ml
7 | Analizatoriuje integruotas automatinis šlapimo mėginių padavimas |  | Būtina
8 | Kalibracija |  | Ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį
9 | Kokybės kontrolė |  | Dviejų lygių (ne mažiau). Analizatoriaus programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir atspausdinti kontrolinius brėžinius.
10 | Sistemos techniniai parametrai ir programinė įranga kartu turi būti pajėgūs pateikti operatoriui ląstelių vaizdus |  | Būtina
11 | Automatinė šlapimo tyrimų sistema pateikia pakitusių (dismorfinių) eritrocitų dalį procentais ir eritrocitų skaičių mikrolitre (RBC/µl) arba eritrocitų skaičių didžiojo padidinimo lauke (RBC/HPF). |  | Būtina
12 | Duomenų apdorojimo programoje pateikiamas atskiras kiekvieno šlapimo komponento kadruotas vaizdas atskiroje gardelėje, peržiūrimas kompiuterio ekrane. |  | Vartotojas turi galimybę perklasifikuoti nediferencijuotas / netinkamai diferencijuotas daleles.
13 | Mėginių įvedimas |  | Brūkšninių kodų skaitytuvu
14 | Brūkšninių kodų skaitytuvas |  | Integruotas prietaiso viduje
64 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI KRAUJO GRUPIŲ, Rh NUSTATYMUI MONOKLONINIAIS SERUMAIS
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
64 | Reagentai kraujo grupių, Rh nustatymui monokloniniais serumais | Skystų monoklonų metodas. Pakuotė buteliukas - lašintuvas, turi būti galimybė užsakyti skirtingų serijų reagentus. Pakuotė ≤10 ml.
64.1 | Anti-A (spalvotas reagentas) |  | 25000
64.2 | Anti-B (spalvotas reagentas) |  | 25000
64.3 | Anti-AB |  | 25000
64.4 | Anti-RhD IgM |  | 25000
64.5 | Anti-RhD IgM,IgG |  | 25000
64.6 | Neigiama RhD kontrolė (spalvotas reagentas) |  | 25000
64.7 | Standartinių eritrocitų rinkinys (A1,A2,B,O pozicijų) monoklonų kontrolei | To paties gamintojo kaip ir monokloniniai serumai. Galiojimo laikas turi būti ne mažesnis 30 k. d. nuo pristatymo datos. | 4000
64 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
65 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI IR CENTRIFUGOS SU INKUBATORIAIS STULPELINĖS AGLIUTINACIJOS METODU PANAUDAI
65.1 Reagentai bei papildomos priemonės imunohematologinių tyrimų sistemos analizatoriui stulpelinės agliutinacijos metodu (2vnt) kartu su jais, turi būti pateiktos 4 rankinės centrifugos su inkubatoriais) panaudai
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Bendri reikalavimai reagentams: Monokloniniai reagentai, plastikinės paruoštos naudoti kortelės iš šešių stulpelių, kuo trumpesnis centrifugavimo laikas (ne ilgiau 5 min.). Antiglobulino IgG,-C3d, polispecifinis (Kumbso reagentas) turi būti paruoštas naudoti. Antigenų anti-D(D VI) ir anti- D(D IAT) reagentas skirtas in vitro žmogaus kokybiniam RhD aptikimui, taikant tiesioginį agliutinacijos ir netiesioginį antiglobulino testą. Visi reagentai turi būti tinkami tyrimą atlikti ir rankiniu būdu.
1. | Kraujo grupių ir rezus antigenų nustatymas(Anti A-B-D ir CDE, D skirtingų klonų nustatymas | 4000
1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Kraujo grupės patvirtinimas ABD*ABD | 12800
2.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3. | Kraujo grupės ABO ir RezusD antigeno nustatymas: A-B-AB-D--D" ir kontrolė (D skirtingų klonų | 400
3.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4. | Rh fenotipavimas, Kell , Anti-C, E, c, e, Kell, kontrolė | 40
4.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5. | Antikūnų nustatymas 2 tipų eritrocitų panele. Siekiant ekonomiškai naudoti išteklius ir maksimaliai išnaudoti reagentus iki jų galiojimo laiko pabaigos, reagentų kiekius skaičiuoti taip, kad atlikus tyrimą jie bus perkeliami ir laikomi šaldytuve (pasiūlyti visas reikiamas priemones reagentų saugojimui šaldytuve užtikrinti) | 18000
5.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6. | Suderinamumo mėginys | 18000
6.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7. | Naujagimių kraujo grupių nustatymas su antiglobulinu( anti-A, anti-B, anti-AB, anti- D, control, AHG | 5000
7.2. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8. | Reversinis kraujo grupių nustatymas. Siekiant ekonomiškai naudoti išteklius ir maksimaliai išnaudoti reagentus iki jų galiojimo laiko pabaigos, reagentų kiekius skaičiuoti taip, kad atlikus tyrimą jie bus perkeliami ir laikomi šaldytuve (pasiūlyti visas reikiamas priemones reagentų saugojimui šaldytuve užtikrinti. Tyrimas atliekamas 3 veiklos adresais. | 700
8.1. | Eritrocitai reversiniam kraujo grupių nustatymui (2 tipų)
8.2. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
9. | Antigenų D(D VI) nustatymas | 20
9.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
10. | Antigenų D(D IAT) nustatymas | 20
10.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
11. | Kontrolinės medžiagos ir kitos priemonės, reikalingos analizatoriaus eksploatacijai | 58980
11.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
65 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur :
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
65.2 Reikalavimai IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI (panaudai)
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į paslaugų kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą. Darbai turi būti atlikti nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų – visa paslaugos apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą.
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius – sistema 2 vnt. (pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas). |  | Ne senesni kaip 3 metai nuo pagaminimo datos.
2. | Analizatoriaus - sistemos apibūdinimas |  | 1. Pilnai automatinis imunohematologinis analizatorius, skirtas kraujo tipavimui pagal kraujo grupių antigenų sistemas, kraujo suderinamumo mėginiams atlikti, imuninių antikūnų paieškai ir identifikavimui, antigenų nustatymui, automatiniam titravimui serijiniu skiedimu santykiu nemažiau kaip (1:1024) . 2.Rankiniam darbui skirta imunohematologinių tyrimų atlikimui pakaitinė sistema - centrifuga ir inkubatorius integruota viename arba lygiavertis sprendimas, kuri turi būti pritaikyta darbui su tais pačiais reagentais kaip ir automatinis analizatorius. Bus naudojama tyrimų atlikimo užtikrinimui tik neveikiant pagrindiniam automatiniam analizatoriui ir nutolusiuose padaliniuose. 3. Specialus stalas su transportavimo ratais, skirtas darbui su analizatoriumi, bei analizatoriaus transportavimui. 4. Lazerinis spausdintuvas ir nepertraukiamo maitinimo šaltinis.
3. | Analizatoriuje - sistemoje turi būti integruoti: |  | Vidinis ir išorinis brūkšninių kodų skaitytuvai, mėginio padavimo dalis, reagentų, kasečių (ne mažiau 140) ir atliekų talpos, 3 nepriklausomi vienas nuo kito eritrocitų reagentų stovai po ne mažiau nei 11 pozicijų (arba lygiavertis sprendimas patogiam reagentų įdėjimui/išėmimui) su palaikoma temperatūra (18-20⁰ C), inkubatorius kambario ir 37⁰C (viso ne mažiau 36 vietų), 2 centrifugos ne mažiau nei po 10 vietų, rezultatų nuskaitymo ir interpretavimo įrenginys, kompiuteris procesų valdymui, tikra STAT funkcija skubiems tyrimams (be pauzių ir nestabdant rutininių tyrimų atlikimo), programinė įranga antikūnų automatiniam identifikavimui, turi būti galimybė išsaugoti rezultatų vaizdus archyve su nuotraukomis, nuskaitytomis iš abiejų kortelės pusių, galimybe išdidinti pilną kortelės vaizdą ir atskirus stulpelius individualiai spalvotai ir nespalvotai arba lygiavertis metodas, privalomas nuotolinis analizatoriaus valdymas. Kartu pateikiami stalas ar spintelė turi turėti lentyną spausdintuvui ir kitoms priemonėms susidėti.
4. | Nepertraukiama tyrimų atlikimo procesų kontrolė ir diagnostika tiesioginiu ryšiu (be momentinių rankinių prisijungimų prie įrangos), kontroliuojama automatiškai sujungta su gamintojo pagalbos ir techniniu centru. |  | Turi būti instaliuota programinė įranga komunikuojanti su gamintojo pagalbos centru 24/7
5. | Greitas suderinamumo tyrimo atlikimo laikas |  | Ne ilgesnis nei 25 min.
6. | Reagentai ir priedai imunohematologiniams tyrimams naudojant stulpelinės agliutinacijos technologiją |  | Būtina, kartu su automatine reagentų lygio kontrole, visa informacija turi būti rodoma ekrane, kiekvienos kasetės prieš naudojimą patikrinimo procedūra. Galimybė tyrimų atlikimui naudoti kitų gamintojų reagentus, kurie turi būti pilnai paruošti naudoti, turėti analizatoriaus gamintojo patvirtintus adaptacijos protokolus ar naudojimo instrukcijose įrašytas siūlomo analizatoriaus modelis.
7. | Reagentų kasečių sunaudojimas |  | Būtina, kad analizatoriuje vienu metu būtų praduriama tiek stulpelių, kiek reikia tyrimui atlikti, likę stulpeliai turi būti pilnai sunaudojami tame pačiame analizatoriuje kitiems tyrimams.Kortelės turi būti praduriamos skirtingais pradūrėjais kraujo grupių antigenų ir antikūnų nustatymo kasetėms, pradūrėjai turi būti skirtingų modifikacijų.
8. | Analizatoriaus valdymas |  | Turi būti tikras „walk away“, užprogramuotas dirbti be operatoriaus. Valdomas per integruotą liečiamąjį ekraną, taip pat nuotoliniu būdu.
9. | Mėginio tipas |  | Kraujo serumas, plazma, eritrocitų suspensija, eritrocitų masė, kraujas su antikoaguliantu (EDTA)
11 | Mėginių ir reagentų klaidų identifikacija ir pranešimai vartotojui |  | Analizatorius turi turėti reagentų ir mėginių talpų kamštelių aptikimo funkciją ir aptikus nenuimtus kamštelius, apie tai žinute informuoti vartotoją analizatoriaus ekrane.
Analizatorius turi turėti oro burbulo reagentų talpoje ir krešulio mėginyje aptikimo funkcijas.
66. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ IR HEMATOKRITO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI ABL80 FLEX basic ( įstaigos nuosavybė) arba siūlyti lygiavertį prietaisą panaudai (1VNT.)
66.1. Reagentai bei papildomos priemonės pH, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų ir hematokrito tyrimų sistemos analizatoriui
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, Hct . | Ne daugiau kaip 100 tyr. kasetėje | 1800
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2 | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca, Lac, Hct . | Ne daugiau kaip 30 tyr. kasetėje | 50
2.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3 | Mėginio paėmimo priemonės | 1. Kapiliarai su kamšteliais, maišymo strypeliais. Heparinizuoti sausu, elektrolitams (K, Na, Ca) subalansuotu heparinu, heparino koncentracija ne mažiau 60 IU/ml. 2. | 1000 vnt.
3.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
66 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
6. Jei teikiamas lygiavertis prietaisas panaudai, Tiekėjas turi tai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti visus būtinus prietaiso lygiavertiškumą įrodančius dokumentus
66. 2 Reikalavimai POCT pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ IR HEMATOKRITO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI (1 vnt. panaudai)
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į paslaugų kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą. Darbai turi būti atlikti nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų – visa paslaugos apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą.
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
Pastaba: jei siūlomi tik reagentai įstaigos turimiems analizatoriams, analizatorių techninės specifikacijos lentelių pildyti nereikia.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Kasetinis, portatyvus kompaktiškas analizatorius, tinkamas prie ligonio lovos ir pervežimo metu, tyrimams atlikti |  | Ne senesnis kaip 3 metai nuo pagaminimo datos.
2 | Matuojami parametrai |  | rūgščių-šarmų balansas: pH; Hct kraujo dujos: pCO2, pO2 metabolitai: laktatas elektrolitai: K+, Na+, Ca++, Cl-
3 | Tyrimų atlikimui naudojami ne daugiau nei du moduliai reagentų |  | matuojamų parametrų kasetė ir/arba skysti kalibratoriai kartu su atliekų talpykla. Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai, panaudojant mikroschemas
4 | Integruotų reagentų modulių darbo laikas |  | Ne trumpesnis kaip 60 dienų,
5 | Matavimo principas |  | elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis), jonoselektyvinis
6 | Mažiausias atliekamų testų kiekis per reagentų modulio galiojimo laiką |  | 30 testų +/- 10%
7 | Mėginių tipai |  | kapiliarinis, arterinis kraujas
8 | Automatinis mėginio įsiurbimas iš kapiliaro ar švirkšto |  | Būtina
9 | Galimybė matuoti tik pasirinktus parametrus |  | Būtina
10 | Automatinė 2 taškų kalibracija |  | Būtina
11 | Mėginio tūris |  | ne daugiau nei 70 µl
12 | Nėra keičiamų elektrodų, membranų ir dujų |  | Būtina
13 | Greitas mėginio pamatavimo laikas |  | ne ilgiau nei 120 s
14 | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė |  | Būtina
15 | Analizatoriaus valdymas: |  | valdomas lietimui jautriu ekranu; Būtina galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu.
16 | Kokybės kontrolės atlikimas |  | Atliekant kasdieninę visų lygių kokybės kontrolę, nesunaudojami tyrimai iš reagentinės kasetės
17 | Analizatorius automatiškai pateikia kokybės kontrolės duomenis ir braižo Levey Jennings diagramas. |  | Būtina
18 | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. |  | Būtina
19 | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu |  | Būtina
20 | Analizatoriaus atmintis: |  | Ne mažiau paskutinių 500 pacientų tyrimų; 500 kokybės kontrolės tyrimų rezultatų, ir 500 kalibracijos duomenų rezultatų
67. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS KRAUJO DUJŲ, RŪGŠČIŲ-ŠARMŲ PUSIAUSVYROS, INTENSYVIOS PRIEŽIŪROS LABORATORINIŲ RODIKLIŲ SISTEMOS KLASIKINĖS TECHNOLOGIJOS LABORATORINIAM ANALIZATORIUI PANAUDAI (2 vnt.)
67.1. Reagentai bei papildomos priemonės analizatoriui
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ KIEKIAI TURI BŪTI PAKANKAMI NURODYTŲ PARAMETRŲ TYRIMAMS ATLIKTI 36 MĖNESIUS KIEKVIENĄ DIENĄ SKIRTINGAIS VEIKLOS ADRESAIS.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
Vienas tyrimas yra vienas paciento mėginio ištyrimas nustatant visus šiuos parametrus: pH, pCO2, pO2, Oksimetrijos (ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FHHb, FMetHb, FHbF).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, oksimetrijos parametrai (ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FmetHb, FHHb, FHbF) |  | 20000
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2 | Mėginio paėmimo priemonės | Saugūs plastikiniai kapiliarai, pritaikyti naujagimių mėginiams su kamšteliais, maišymo strypeliais. Heparinizuoti sausu, elektrolitams (K, Na, Ca) subalansuotu heparinu, heparino koncentracija ≥ 70 IU/ml | 1000 vnt.
2.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
67 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
67. 2 Reikalavimai KRAUJO DUJŲ, RŪGŠČIŲ-ŠARMŲ PUSIAUSVYROS, INTENSYVIOS PRIEŽIŪROS LABORATORINIŲ RODIKLIŲ SISTEMOS KLASIKINĖS TECHNOLOGIJOS LABORATORINIAM ANALIZATORIUI (2 vnt. panaudai)
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į paslaugų kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą. Darbai turi būti atlikti nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų – visa paslaugos apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą.
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Klasikinės technologijos, tirpalinis laboratorinis analizatorius, pritaikytas dirbti su nedidelio kraujo tūrio mėginiais vaikams ir naujagimiams. Kartu su analizatoriumi turi būti komplektuojamas nepetraukiamo energijos tiekimo šaltinis (UPS), barkodų skaitytuvas. Ne senesnis kaip 3 metai nuo pagaminimo datos.
2 | Matuojami parametrai |  | Rūgščių-šarmų balansas: pH; kraujo dujos: pCO2, pO2 oksimetrijos parametrai: ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FmetHb, FHHb, FHbF;
3 | Išvestinių parametrų skaičius |  | Ne mažiau: HCO3-, TCO2, BE, Ca++(7,4).
4 | Galimybė įvesti papildomus parametrus |  | Būtina
5 | Elektrocheminis pH, kraujo dujų, metabolitų, elektrolitų parametrų matavimo principas |  | Būtina
6 | Oksimetrijos parametrų (tHb, sO2) matavimo principas: |  | Spektrofotometrinis, naudojantis ne mažiau kaip 128 skirtingo ilgio šviesos bangas arba turi būti naudojamas analogiškas tą pačią matavimų kokybę užtikrinantis metodas.
7 | Mėginių tipai |  | Arterinis, kapiliarinis,arterinis virkštelės kraujas, veninis virkštelės kraujas, mėginys paimtas iš vaisiaus pirmeigės ir kiti skysčiai.
8 | Automatinis mėginio įsiurbimas iš kapiliaro ar švirkšto |  | Būtina
9 | Galimybė matuoti tik pasirinktus parametrus |  | Būtina
10 | Automatinė kalibracija |  | Būtina
11 | Matavimo režimai: |  | Visų parametrų standartinis ir mikro režimai; pH, kraujo dujų, oksimetrijos parametrams mikro režimas; kintamas įvedamo mėginio tūris
12 | Mėginio tūris: |  | Visi parametrai standartiniu režimu – ne daugiau kaip 200μl; visi parametrai mikro režimu – ne daugiau 100μl; metabolitų ar oksimetrijos parametrams – ne daugiau 40μl; pH, kraujo dujos, oksimetrijos parametrai mikro režimu – ne daugiau 90μl; kintamas mėginio tūris nuo 40μl iki 200μl
13 | Elektrodų stabilumas: |  | pH, pCO2, referentinio elektrodų ne mažiau 15 mėnesių; pO2 elektrodo ne mažiau 22 mėn.; laktato elektrodo ne mažiau 8 mėn.
14 | Elektrodų membranų stabilumas: |  | pH, pO2, pCO2 membranų ne mažiau 2 mėn.; referentinio elektrodo ne mažiau 1 mėn.; laktato elektrodo ne mažiau 3 savaičių;
15 | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė |  | Būtina
16 | Automatinė mėginio išmaišymo funkcija |  | Būtina
17 | Galimybė vienu metu paduoti daugiau nei 2 mėginius į analizatorių |  | Būtina
18 | Instaliuota lietuviška programinė įranga |  | Būtina
19 | Analizatoriaus valdymas: |  | Valdomas lietimui jautriu ekranu; galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu.
20 | Automatinė kokybės kontrolės sistema be operatoriaus įsikišimo |  | Būtina
21 | Analizatorius automatiškai pateikia kokybės kontrolės duomenis ir braižo L&J diagramas. |  | Būtina
22 | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. |  | Būtina
23 | Rezultatai atspausdinami spausdintuvu bei pateikiami grafiškai: rūgščių-šarmų būklės grafikas. |  | Būtina
24 | Analizatoriaus atmintis: |  | Ne mažiau paskutinių 1500 pacientų tyrimų; 1000 kokybės kontrolės tyrimų rezultatų, 1000 kalibracijos duomenų rezultatai
68. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI Ų IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ TYRIMAMS TEIKIANT ANALIZATORIŲ PANAUDAI (2 VNT.)
68.1. Reagentai, papildomos priemonės kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų tyrimų sistemos analizatoriui (______________________________)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Reagentai matuojamiems parametrams ne mažiau kaip: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl, Ca++, LAC | Ne daugiau kaip 30 tyrimų pakuotėje (reagentai supakuoti kasetėmis, viena kasetė – vienas tyrimas) | 1500
1.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
68 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
68. 2 Reikalavimai ANALIZATORIUI KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ TYRIMAMS (2 vnt. panaudai)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Kasetinis, portatyvus kompaktiškas analizatorius, tinkamas prie ligonio lovos ir pervežimo metu, tyrimams atlikti. Naujas.
2 | Matuojami parametrai |  | Ne mažiau kaip: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl, Ca++, LAC
3 | Pavienių tyrimų atlikimo galimybė |  | Būtina
4 | Mėginio tūris |  | ne daugiau nei 150 µl
5 | Reagentų galiojimas |  | Ne trumpesnis kaip 60 dienų,
6 | Kokybės kontrolė |  | Ne mažiau kaip 3 lygių
7 | Mėginių tipai |  | kapiliarinis, arterinis kraujas
69. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS EKSTRINIŲ, ITIN SKUBIŲ, KRITINIŲ LIGŲ, IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ, BE MĖGINIO PARUOŠIMO FUNKCIJOS, PILNAI AUTOMATINIAM, POCT SISTEMOS ANALIZATORIUI (2 vnt skirtingais veiklos adresais, panaudai)
69.1. Reagentai bei papildomos priemonės ekstrinių, itin skubių, kritinių ligų, imunologinių tyrimų, be mėginio paruošimo funkcijos, pilnai automatiniam, POCTsistemos analizatoriui
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
REAGENTAI KRITINIŲ LIGŲ SKUBIAI DIAGNOSTIKAI:
1. | Reagentų rinkinys TnI nustatymui | Rezultatas turi atitikti 99-ą procentilę ne blogiau nei 0.027 µg/L. Matavimo laikas ne ilgiau 20min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis. | 5280
1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
69 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [9 empty] | 55000
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
69. 2 Reikalavimai EKSTRINIŲ, ITIN SKUBIŲ, KRITINIŲ LIGŲ, IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ, BE MĖGINIO PARUOŠIMO FUNKCIJOS, PILNAI AUTOMATINISAM, POCT SISTEMOS ANALIZATORIUI 2 vnt skirtingais veiklos adresais (2 vnt. panaudai)
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į paslaugų kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą. Darbai turi būti atlikti nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų – visa paslaugos apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą.
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Pilnai automatinis analizatorius skubiems, kritinių ligų diagnostikos imunologiniams tyrimams, ne senesni kaip 3 metai nuo pagaminimo datos
2 | Matuojami parametrai |  | Ne mažiau kaip TnI,
3 | Pagrindinių parametrų referentiniai dydžiai |  | TnI atsakymas pateikiamas, kad rezultatas atitiktų 99-ą procentilę ne blogiau nei 0.027 µg/L.
4 | Tyrimų atlikimui naudojami ne daugiau nei du moduliai matuojamų parametrų kasetės (kiekvienam parametrui individuali) ir talpa vidiniam atliekų surinkimui. |  | Būtina
5 | Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai. |  | Būtina
6 | Mėginio tipas ir tūris:pilnas kraujas iš uždarų EDTA mėgintuvėlių, ne daugiau nei 4 ml. |  | Būtina
7 | Neturi būti jokios preanalitinės fazės, tyrimai atliekami be papildomo mėginio paruošimo, be centrifugavimo ir be rankinio pipetavimo ar vienkartinių pipečių antgalių užkrovimo, tiesiogiai iš uždaro EDTA mėgintuvėlio iškart po paėmimo, pilnai automatiniu būdu adatai praduriant mėgintuvėlio kamštelį. Mėginiai turi būti paduodami į analizatorių vienas paskui kitą, ne rečiau nei kas 2 min. ir nelaukiant prieš tai atliekamo tyrimo atlikimo pabaigos. |  | Būtina
8 | Pagrindinių parametrų matavimo ciklo laikas: |  | Ne ilgiau nei 25 min.
9 | Analizatorius turi būti lengvai valdomas, nereikalaujantis specialaus personalo paruošimo |  | Būtina
10 | Visi reagentai ir atliekos turi būti uždarose talpose, negaruojantys |  | Būtina
11 | Našumas |  | Ne mažiau 28 mėginiai/valandą
12 | Automatinė loto specifinė kalibracija |  | Būtina, neriboto galiojimo laiko tam pačiam lotui
13 | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė. |  | Būtina
14 | Instaliuota lietuviška programinė įranga |  | Būtina
15 | Analizatoriaus valdymas: |  | valdomas lietimui jautriu ekranu; būtina galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu.
16 | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. |  | Būtina
17 | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu |  | Būtina
70 PIRKIMO DALIS - DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, KALIBRACINĖS IR KONTROLINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS DARBUI SU AUTOMATINIU BIOCHEMINIU ANALIZATORIUMI "VITROS 350" IR AUTOMATINE INTEGRUOTA KLINIKINĖS CHEMIJOS IR IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZINE SISTEMA "VITROS 5600" (įstaigos nuosavybė), suteikiant antrą tokią pat integruotą sistemą arba jiems lygiaverčią pagal panaudą, ne senesniems negu 3 metai nuo pagaminimo datos, viso (1 biocheminis + 2 integruotos sistemos)
70.1. Reagentai bei papildomos priemonės automatiniam biocheminiam ir imunologiniam analizatoriui. (automatinis biocheminis analizatorius 1 vnt. ir automatinė integruota biochemijos ir imunologijos sistema 2 vnt.
Bendrieji reikalavimai
| Reagentai ir priemonės | Turi būti tinkami abiems siūlomiems analizatoriams, rekomenduojami gamintojo, atitinkantys tyrimo metodą. Turi būti vieno tiekėjo ir vieno gamintojo (arba analizatoriaus gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti, pateikti tai įrodančius dokumentus).
Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimui atlikti būtinos priemonės: reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos, skiedikliai, plovikliai, buferiai, kiuvetės, vanduo ir kitos priemonės, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas.
| Kalibracinės medžiagos | Tiekėjai privalo pateikti visų kalibracinių medžiagų/ kalibruojamų analičių: kalibravimo dažnį, kalibratorių skaičių, kalibratorių stabilumą atidarius, kiek kalibracijų galima atlikti iš pakuotės, paruošimo reikalavimus, laikymo sąlygos. Kalibracinių medžiagų kiekiai turi būti pateikti visam sutarties galiojimo laikui
| Kontrolinės medžiagos | Tiekėjai privalo pateikti visų kontrolinių medžiagų/ kontroliuojamųjų analičių: kontrolinės medžiagos lygius, kontrolinių medžiagų stabilumą atidarius, paruošimo reikalavimus, laikymo sąlygas. Kontrolinių medžiagų kiekiai turi būti pateikti visam sutarties galiojimo laikui
| Reagentų galiojimas | ne trumpesnis kaip 6 mėn nuo gavimo datos
| Reagentų paruošimas | Visi naudojami reagentai pilnai paruošti darbui (nereikia gaminti, skiesti)
| Pakuotės | Tiekėjai turi pasiūlyti tokias reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų ir visų kitų priemonių pakuotes (įvertinant atliekamų testų skaičių iš pakuotės, sunaudojamas priemones ir kita), kuriuos būtų racionaliai/ekonomiškai panaudotos, dalinamos abiems analizatoriams, garantuojant stabilumą nuo atidarymo.
Specialieji reikalavimai reagentams
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Feritinas | Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 7 savaitės. Turi turėti galimybę aukštą mėginį automatizuotai praskiesti iki 10 kartų. | 5000
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2 | Vitaminas D | Kalibracijos stabilumas ne mažiau 28 dienos, reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 savaitės. Turi būti nustatoma būtent 25-OH vitamino D koncentracija. | 5000
2.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3 | Antikūnai prieš hepatito C virusą Anti-HCV | Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės. Reagento stabilumas analizatoriuje netrumpiau 8 sav. | 5500
3.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4 | NT-proBNPKalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės, reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. | Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės, reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. | 6500
4.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5 | Syphilis | Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės. | 1000
5.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6 | Troponin I didelio jautrumo | Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės. | 28000
6.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės.
7 | Antikūnai prieš hepatito B virusą Anti-HBs | Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės. Reagento stabilumas analizatoriuje netrumpiau 8 sav. | 2000
7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8 | Anti ŽIV combo | Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės. Reagento stabilumas analizatoriuje netrumpiau 8 sav. | 4000
8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
9 | Anti-HBs Ag | Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės. Reagento stabilumas analizatoriuje netrumpiau 8 sav. | 3000
9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
10 | Anti HBc | Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės. Reagento stabilumas analizatoriuje netrumpiau 8 sav. | 3000
10.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
11 | Prostatos specifinis antigenas PSA |  | 1500
11.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
12 | Prokalcitoninas PCT |  | 8000
12.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
13 | Gliukozė |  | 69000
13.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
14 | Bendras baltymas (TP) |  | 5000
14.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
15 | Šlapalas (BUN/UREA) |  | 36000
15.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
16 | Kreatininas |  | 99000
16.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
17 | Šlapimo rūgštis (URIC) |  | 3900
17.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
18 | Albuminas |  | 4500
18.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
19 | Kalcis (Ca) |  | 5400
19.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
20 | Magnis (Mg) |  | 10200
20.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
21 | Geležis (Fe) |  | 6900
21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
22 | Bendras bilirubinas (TBIL) |  | 15900
22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
23 | Tiesioginis bilirubinas (BuBc) |  | 10800
23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
24 | Aspartataminotransferazė (AST/GOT) |  | 30000
24.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
25 | Alaninaminotransferazė (ALT/GPT) |  | 34500
25.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
26 | Šarminė fosfatazė (ALKP) |  | 10800
26.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
27 | Gama gliutamiltranferazė (GGT) |  | 7000
27.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
28 | Alfa amilazė (AMYL) |  | 3000
28.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
29 | Cholesterolis (CHOL) |  | 9000
29.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
30 | Didelio tankio cholesterolis (HDL-C) |  | 6900
30.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
31 | Mažo tankio cholesterolis (MTL) |  | 600
31.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
32 | Trigliceridai (TRIG) |  | 7200
32.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
33 | C reaktyvusis baltymas (CRP) | Kalibruojama tik kai keičiasi reagento serija. Automatizuotas aukšto mėginio praskiedimas ir pakartotinis atlikimas. | 125000
33.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
34 | Fosforas (PHOS) |  | 1800
34.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
35 | Chloras (Cl) | Tiesioginės potenciometrijos arba lygiavertis metodas. Kalibruojama kai keičiasi lotas. | 1000
35.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
36 | Kalis (K) | Tiesioginės potenciometrijos arba lygiavertis metodas. | 120000
36.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
37 | Natris (Na) | Tiesioginės potenciometrijos arba lygiavertis metodas. | 90000
37.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
38 | Amoniakas (NH3/ AMON) |  | 540
38.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
39 | CSF Proteinas |  | 1620
39.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
40 | Kreatinkinazė (CK) |  | 300
40.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
41 | Kreatinkinazė - MB (CK-MB) |  | 270
41.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
42 | Laktatai (LAC) |  | 1350
42.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
43 | Laktatdehidrogenazė (LDH) |  | 2500
43.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
44 | Pankreatinė amilazė |  | 13500
44.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
45 | Litis |  | 360
45.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
46 | Vankomicinas |  | 1500
46.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
47 | Baltymas šlapime (UPRO) |  | 90
47.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
48 | Priedai, reikalingi tyrimams atlikti |  | 807930
48.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
70 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
6. Jei teikiamas lygiavertis prietaisas panaudai, Tiekėjas turi tai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti visus būtinus prietaiso lygiavertiškumą įrodančius dokumentus
70. 2 Reikalavimai AUTOMATINIAM BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI (panaudai)
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į paslaugų kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą. Darbai turi būti atlikti nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų – visa paslaugos apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą.
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
3 . Jei siūloma sistema naudoja purifikuotą vandenį, purifikuoto vandens gamybos kaina (kartu su įranga) turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą
4 . Jei siūloma sistema generuoja skystas atliekas, susidarančių skystų atliekų utilizavimo sistemos, jos ekploatacijos kaina visam sutarties galiojimo periodui turi būti įtraukata į pasiūlymo kainą.
Pastaba: jei siūlomi tik reagentai įstaigos turimiems analizatoriams, analizatorių techninės specifikacijos lentelių pildyti nereikia.
70.2. REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI 1vnt (Siūloma panaudai)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatoriaus paskirtis |  | Pilnai automatinis biocheminis analizatorius, skirtas klinikinės chemijos tyrimams atlikti. Naujas. Pagamintas ne anksčiau kaip 2018 m.
2. | Matavimo metodai |  | Kolorimetrinis, potenciometrinis, kinetinis arba lygiaverčiai.
3. | Pralaidumo greitis |  | Ne mažiau nei 250 testų/valandą
4. | Mėginio tūris |  | Iki 100 µL
5. | Mėginio tipas |  | Kraujo serumas, plazma, šlapimas,smegenų skystis
6 | Mėginių padėklas |  | Ne mažiau 40 mėginių universalus padėklas - tinka įvairaus aukščio bei 10, 25, 13 ir 16 mm skersmens mėgintuvėliams ir mikromėgintuvėliams
7 | Brūkšniniai kodai |  | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema reagentams, pacientų mėginiams
8 | Automatinis mėginio tikrinimas |  | Analizatorius turi aptikti krešulius, oro burbuliukus
9 | Analizatorius turi turėti galimybę užprogramuotas dirbti be operatoriaus |  | Būtina
10 | STAT funkcija ekstriniams tyrimams atlikti |  | Būtina
11 | Mėginio atskiedimas |  | Automatinis su automatiniu pakartojimu
12 | Reagentų pakuotės |  | Reagentai supakuoti į atskiras talpas, atskirai kiekvienam testo tipui
13 | Įvairaus kiekio dalinamos reagentų talpos |  | Būtina
14 | Matuojami parametrai |  | Ne mažiau nei 40 skirtingų parametrų
15 | Reagentų laikymas analizatoriuje |  | Analizatorius turi talpinti visų matuojamų parametrų reagentų pakuotes vienu metu
16 | Inkubatoriaus temperatūra - 37C |  | Būtina
18 | Saugomi duomenys |  | Ne mažiau 5000 pacientų tyrimų rezultatų, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys
19 | Kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys atvaizduojami grafiškai |  | Būtina
20 | Ekranas |  | Jautrus lietimui ekranas
21 | Nėra keičiamų elektrodų |  | Būtina
26 | Garsinis signalas ir pranešimas ekrane apibūdinantis analizatoriaus techninę būklę |  | Būtina
27 | Reikalavimai elektros energijai |  | Ne daugiau 1,5 kW
28 | Priedai pateikiami kartu su sistema (išvardinti reikalingus) |  | Spausdintuvas, kompiuteris, monitorius, klaviatūra, pelė, nepertraukiamo maitinimo šaltinis, atliekų surinkimo sistemą, spausdintuvas tyrimų atsakymams, IT priedai, licencijos, purifikuoto vandens paruošimo ir skystų atliekų utilizavimo sistemos (jei reikalinga), priemonės užtikrinančios temperatūros palaikymo, vėdinimo ir kondicionavimo darbo saugos reikalavimus atitinkančią sistemą ir visos šių priedų darbo užtikrinimui reikiamos eksploatacinės medžiagos sutarties galiojimo laikotarpiu.
70. 3 Reikalavimai AUTOMATINEI INTEGRUOTAI KLINIKINĖS CHEMIJOS IR IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZINEI SISTEMAI (panaudai)
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į paslaugų kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą. Darbai turi būti atlikti nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų – visa paslaugos apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą.
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
3 . Jei siūloma sistema naudoja purifikuotą vandenį, purifikuoto vandens gamybos kaina (kartu su įranga) turi būti įskaičiuota į pasiūlymo
4 . Jei siūloma sistema generuoja skystas atliekas, susidarančių skystų atliekų utilizavimo sistemos, jos ekploatacijos kaina visam sutarties galiojimo periodui turi būti įtraukata į pasiūlymo kainą.
5 . Turi būti nenutrūkstamas ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti sistemos būklę, nuotoliniu būdu instaliuoti tyrimų protokolus, perduoti kitus duomenis. Tiekėjas turi užtikrinti analizatoriaus nepertraukiamą techninį aptarnavimą visą parą . Gavus pranešimą apie analizatoriaus gedimą, tiekėjas nedelsiant turi pašalinti sutrikimus prisijungus nuotoliniu būdu arba kitomis priemonėmis. Nepavykus sutaisyti analizatoriaus per 7 darbo dienas, turi būti pakeičiamas kitu tokiu pačiu analizatoriumi.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Automatinė integruota analizinė sistema (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2 | Sistemos paskirtis |  | Klinikinės chemijos ir imunocheminių tyrimų atlikimui skirta automatinė integruota analizinė sistema. ( Pagaminta ne anksčiau kaip 2018 m.)
3 | Automatinės integruotos analizinės sistemos komplektuojančios dalys:
3.1 |  |  | Spausdintuvas (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
3.2 |  |  | Nepertraukiamas maitinimo šaltinis (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
3.3 |  |  | Suspausto oro kompresorius (jei sistema reikalauja papildomai). (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
3.4 |  |  | Skystų atliekų surinkimo sistema (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
3.5 |  |  | Įranga ir priemonės užtikrinančios darbo vietos vėdinimą ir kondicionavimą, priemonėms reikiamos temperatūros palaikymą
3.6 |  |  | Sensorinis (lietimui jautrus) ekranas, klaviatūra, pelė, kompiuteris
3.7 |  |  | Purifikuoto vandens paruošimo (jei sistema reikalauja, pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
4 | Matavimo metodai ir technologijos:
4.1 | Matavimo metodai |  | Nurodytas prie tyrimo/testo reikalaujamų parametrų - kolorimetrinis, potenciometrinis, tiesioginis potenciometrinis (elektrolitams), turbidimetrinis, sustiprintos chemoliuminescencijos arba lygiavertės.
4.2 | Pralaidumo greitis |  | Nemažiau: 180 imunocheminių tyrimų ir 600 klinikinės chemijos tyrimų (iki 300 fotometrinių, 300 elektrolitų (kalio, natrio, chloridų)) per valandą.
4.3 | Nepertraukiamas mėginių atlikimas |  | Turi būti galimybė iš vieno mėgintuvėlio nepertraukiamai atlikti klinikinės chemijos ir imunocheminius tyrimus tuo pačiu metu.
4.4 | darbo procesas |  | Netrikdant darbo eigos nuolat įdėti ir išimti mėginius/reagentus/priedus ir kalibratorius analizatoriaus darbo metu.
4.5 | Darbo rėžimai |  | Reikalaujami darbo režimai: partijomis, atsitiktinio pasirinkimo, skubūs STAT; pasirinkti mėginių tyrimo eiliškumą
4.6 | Mėginių padėklai |  | Tinka įvairaus aukščio bei 10, 25, 13 ir 16 mm skersmens mėgintuvėliams ir mikromėgintuvėliams
4.7 | Mėginio tipas |  | Kraujo serumas, plazma, šlapimas, likvoras, bendras kraujas
4.8 | Mėginio tūris |  | Būtinasis mėginio kiekis pagal kiekvieno tyrimo metodiką iki 100 µl
4.9 | Automatinis mėginio tikrinimas |  | Turi būti mėginio krešulio ir burbulų, gelio ir nepakankamo mėginio tūrio aptikimo sistema, neleidžianti esant tokioms sąlygoms išduoti neteisingo rezultato.
4.10 | Interferencinių medžiagų: hemolizės, ikterijos, lipemijos nustatymas |  | Sistema turi informuoti apie tiriamųjų pacientų serume/plazmoje esančias interferencines medžiagas: hemolizę, ikteriją, lipemiją bei jų kiekius. Nustatant šias interferencines medžiagas sistema turi nenaudoti papildomų priemonių ir reagentų, bei pateikti jų padidintus kiekius kartu su tyrimo rezultatu arba gali būti siūloma lygiavertė technologija.
4.11 | Tie patys reagentai visiems mėginio tipams |  | Būtina
4.12 | Mėginio praskiedimas |  | Turi būti mėginių automatinio praskiedimo sistema su automatiniu pakartotiniu pamatavimu
4.13 | Mėginių, reagentų paėmimas |  | Mėginių/reagentų paėmimas tyrimo atlikimui turi būti atliekamas su vienkartiniais antgaliais, 100 % pernešimo galimybės eliminavimui arba lygiavertė technologija.
4.14 | Reagentų pakuotės |  | Reagentai supakuoti į atskiras talpas, atskirai kiekvienam testo tipui
4.15 | Įvairaus kiekio dalinamos reagentų talpos |  | Būtina
4.16 | Reagentų laikymas analizatoriuje |  | Analizatorius turi talpinti visų matuojamų parametrų reagentų pakuotes vienu metu. Maksimaliai prailginti integruotų reagentų galiojimo laiką analizatoriuje turi būti naudojamas šaldomas reagentų skyrius. Reagentų skyriuje papildomai turi būti kontroliuojama santykinė oro drėgmė.
4.17 | Reagentų ir priedų inventoriaus valdymas |  | Nuolatinis reagentų, pagalbinių priemonių kiekio analizatoriuje automatinis monitoravimas
4.18 | Reakcijų kiuvetės |  | Vienkartinės su nemažiau nei trijų taškų nuskaitymu arba lygiavertės.
4.19 | Brūkšniniai kodai |  | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema reagentams, pacientų mėginiams
4.20 | Analizatorius turi turėti galimybę užprogramuotas dirbti be operatoriaus |  | Būtina
4.21 | Kokybės kontrolė |  | Kontrolinės medžiagos turi būti ne mažiau 2-3 skirtingų lygių, apimančios normos ir patologijos ribas. Kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė. Lygių skaičius nurodytas prie kiekvieno tyrimo/testo reikalaujamų parametrų. Sistema turi turėti galimybę apskaičiuoti statistinius duomenis iš gautų kokybės kontrolės rezultatų bei atvaizduoti juos grafiškai.
4.22 | Saugomi duomenys |  | Ne mažiau 5000 pacientų tyrimų rezultatų, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys
4.23 | Programinė įranga |  | Galimų klaidų prevencijai integruota automatinė mėginio, matavimo ir atsakymo pateikimo procesų kontrolė.
4.24 | Sistemos programinė įranga turi turėti rezultatų paieškos modulį. |  | Paieškos modulis turi turėti galimybę surasti archyvuojamus rezultatus pagal įvairius kriterijus: Paciento ID, mėginio tipą, paciento vardą, pavardę, pagal atlikimo datą.
4.25 | Ekranas |  | Jautrus lietimui ekranas
4.26 | Garsinis signalas ir/ar pranešimas ekrane apibūdinantis analizatoriaus techninę būklę |  | Būtna
5 | Sistema turi būti nuolat pasiruošusi darbui |  | Nereikia specialiai sistemos paruošti paleidžiant naujas mėginių partijas ar pavienius mėginius.
71 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI PANAUDAI
71.1. Reagentai bei papildomos priemonės biocheminių tyrimų analizatoriui (1 vnt.)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
Reagentai ir papildomos priemonėss analizatoriui panaudai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Bilirubinas bendras | reagentų pakuotės pritaikytos pavieniams tyrimams atlikti, lengvai dalomos | 2000
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
71 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
71.2 REIKALAVIMAI BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI (1 vnt. panaudai)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Mėginys |  | Serumas, bendras kraujas, minamalus mėginio kiekis – ne daugiau kaip 500mkl tyrimui. Galima tirti iš kiuvetės ir/arba pirminio vakuuminio mėgintuvėlio ar kapiliarinio kraujo mėgintuvėlio.
3 | Matuojami parametrai |  | Bilirubin Total Bilirubin Direct UREA Glucose
4 | Kalibracija |  | Analizatorius kalibruojasi automatiškai, o esant reikalui ir rankiniu programos paleidimu.
5 | Atmintis |  | Ne mažiau 400 paskutinių tyrimų su data ir laiku ir paskutinių kokybės kontrolės duomenų kiekvienam lygiui, bei kalibracijos duomenims su paieškos funkcija ir išspausdinimu.
6 | Mėginio paėmimas |  | Automatinis, iš įstatytos kiuvetės ar mėgintuvėlio
7 | Kontrolė |  | Skysta kokybės kontrolė, ne mažiau 2 lygių kiekvienam parametrui ir atliekama per integruotą kokybės kontrolės programą / išspausdinamas rezultatas ir kontrolės ribos/ kokybės kontrolės ribos.
8 | Reagentų, kokybės kontrolės, operatoriaus, paciento ir mėginio duomenų įvedimas |  | Su barkodo skaneriu, taip pat turi būti galimybė suvesti ir ranka, tiek skaičiais tiek raidėmis.
9 | Spausdintuvas |  | Būtinas. Išorinis arba integruotas, ne mažiau 57mm terminiam popieriui, spausdinamas tyrimo rezultatas su normos ribomis kiekvienam parametrui. Esant patologiniam rezultatui jis pažymimas rodykle ar žvaigždute.
10 | Maitinimas |  | El.220V
11 | Valdymas |  | Lietimui jautrus ekranas (touch-screen). Tyrimo atlikimo metu, analizatorius vartotojui ekrane rodo tyrimo seką ir atliekamos procedūros eigą.
72 PIRKIMO DALIS -REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI "Quik Reag GO" (įstaigos nuosavybė) arba jam lygiaverčiui prietaisui pagal panaudą (1 vnt.)
72. 1. Reagentai bei papildomos priemonės elektrolitų tyrimų sistemos analizatoriui (1 vnt.) panaudai
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
Reagentai ir papildomos priemonės
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | CRB |  | 2000
........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
72 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
6. Jei teikiamas lygiavertis prietaisas panaudai, Tiekėjas turi tai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti visus būtinus prietaiso lygiavertiškumą įrodančius dokumentus
Pastaba: jei siūlomi tik reagentai įstaigos turimiems analizatoriams, analizatorių techninės specifikacijos lentelių pildyti nereikia.
72.2 REIKALAVIMAI BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI PANAUDAI (1 vnt. panaudai)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  | Ne senesnikai kaip 3 metai nuo pagaminimo datos
2 | Analizatoriaus paskirtis |  | Kiekybiniam CRB nustatymui
3 | Matavimo metodai ir technologijos |  | Imunoturbodimetrinis arba lygiavertis
3 | Matavimo ribos |  | ne mažiau kaip 300mg/l
4 | Mėginio tipas |  | Bendras kraujas, serumas, plazma,
5 | Mėginio kiekis |  | ne daugaiu kaip 30µl.
6 | Lietuviškas valdymo meniu. |  | Būtina
7 | Išorinis barkodų skaitytuvas, spausdintuvas. |  | Būtina
8 | Kokybės kontrolė |  | ne mažiau kaip 2 lygių. Integruota atskira kokybės kontrolės programa kokybės kontrolei sekti ir atlikti
9 | Kalibracija |  | automatinė
10 | Automatinis adatos prasiplovimas |  | Būtina.
11 | Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas
12 | Saugomi duomenys |  | ne mažiau kaip 100 tyrimų su reagentų serijos numeriu ir paciento ID/pavarde, tyrimo laiku ir : ne mažiau kaip 100 kokybės kontrolės duomenų su reagentų serijos numeriu ir tyrimo laiku
73 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS ELEKTROLITŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI PANAUDAI (1vnt)
73.1. Reagentai bei papildomos priemonės elektrolitų tyrimų sistemos analizatoriui
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
Reagentai ir papildomos priemonės elektrolitų tyrimų sistemos analizatoriui teikiamam panaudos būdu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Reagentai K/NA/Cl tyrimams |  | 1000
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
73 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
73.2 REIKALAVIMAI ELEKTROLITŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI (1 vnt. panaudai)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  | Ne senesnikai kaip 3 metai nuo pagaminimo datos
2 | Analizatoriaus paskirtis |  | Automatinis elektrolitų (K, Na, Cl) tyrimų analizatorius
3 | Matavimo metodai ir technologijos |  | Jonų selektyvinis, tiesioginis, elektrodinis
4 | Matavimo ribos kraujyje |  | Ne mažesnės kaip: Na+: 20-200 mmol/L; K+: 0.2-40 mmol/L; Cl-: 0,2-200 mmol/L
5 | Mėginio tipas ir tūris |  | Ne daugiau 100 μL bendro kraujo, serumo, plazmos
6 | Mėginių detektorius |  | Nuolatinė mėginių ir kalibravimo tirpalų priežiūra, oro burbulų detekcija
7 | Mėginių zondas |  | Automatiškai nuplaunamas po kiekvieno mėginio įsiurbimo, užtikrinant apsaugą nuo bet kokio užteršimo
8 | Kalibravimo režimas |  | Automatinis arba laisvai pasirenkamas pagal poreikį
9 | Rezultatų pateikimas |  | Analizatoriaus ekrane ir atspausdinami
10 | Integruotas spausdintuvas |  | Būtina
11 | Reagentų tipas |  | Skysti tirpalai pilnai uždaroje pakuotėje
12 | Analizatoriaus atmintis |  | Tyrimų rezultatai – ne mažiau 100 mėginių, kokybės kontrolės rezultatai – po ne mažiau kaip 20 norma ir patologija.
74. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI, MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI PANAUDAI (2vnt.)
74.1. Reagentai bei papildomos priemonės biocheminiams tyrimams
Eil. Nr. | Tikslinis tyrimo (reagento, medžiagos, papildomos priemonės) pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Geležis (Fe) | Tyrimo metodas - fotometrinis. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 7 savaitės. | 900
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Magnis (Mg) (serume, šlapime) | Tyrimo metodas - fotometrinis. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 savaitės. | 212400
2.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3. | Kalcis (Ca) (serume, šlapime) | Tyrimo metodas - fotometrinis arba ISE. Metodas turi nebūti jautrus kontrastinei medžiagai gadolinui ir Mg koncentracijoms iki 10 mmol/l. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 7 savaitės. | 1140
3.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4 | Serumglutamatpirovynuoginė transferazė (GPT/ ALT) | Tyrimo metodas - suderintas su IFCC (nepridedant P-5-P). Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. | 25200
4.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5 | Serumglutamatoksalatinė transferazė (GOT/AST) | Tyrimo metodas - suderintas su IFCC (nepridedant P-5-P). Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. | 20550
5.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6 | Gliutamiltransferazė (GGT) | Tyrimo metodas IFCC. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. | 20550
6.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7 | Pankreatinė amilazė (serume, šlapime) | Tyrimo metodas - IFCC (pNPG7). Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. | 26400
7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8 | Albuminas | Tyrimo metodas - Bromkrezolio žaliojo (BCG). Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. | 5400
8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
9 | Albuminas šlapime (mikroalbuminas) | Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. | 780
9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
10 | Šlapalas (serume, šlapime) | Tyrimo metodas - fermentinis arba fotometrinis. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 savaitės. | 15000
10.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
11 | Kreatininas (serume, šlapime) | Tyrimo metodas - fermentinis. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 savaitės. | 113100
11.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
12 | Gliukozė (seruminė) | Tyrimo metodas - heksokinazės arba gliukozės oksidazės arba gliukozės dehidrogenazės. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 savaitės. | 95700
12.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
13 | Bendroji kreatinkinazė (CK) | Tyrimo metodas - IFCC (NADPH). Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 savaitės. | 1800
13.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
14 | Baltymas likvore ir šlapime | Tyrimo metodas - fotometrinis arba turbidimetrinis. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. | 900
14.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
15 | C Reaktyvinis baltymas (CRB) | Tyrimo metodas - imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. | 105000
15,1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
16 | Antistreptolizinas O (ASO) | Tyrimo metodas - imunoturbidimetrinis. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. | 1200
16.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
17 | Bendras baltymas | Tyrimo metodas - fotometrinis arba turbidimetrinis. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 4 savaitės. | 5400
17.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
18 | Šlapimo rūgštis | Tyrimo metodas - fermentinis arba fotometrinis. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. | 4500
18.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
19 | Šarminė fosfatazė (ŠF) | Tyrimo metodas - IFCC (pNPP). Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 4 savaitės. | 1500
19.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
20 | Feritinas | Tyrimo metodas - imunoturbidimetrinis. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. | 2250
20.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
21 | Bilirubinas bendras | Tyrimo metodas - fotometrinis. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 7 savaitės. | 24000
21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
22 | Bilirubinas tiesioginis | Tyrimo metodas - fotometrinis. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 7 savaitės. | 15000
22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
23 | Cholesterolis | Tyrimo metodas - fotometrinis. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 savaitės. | 3150
23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
24 | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis (DTL) | Tyrimo metodas - fotometrinis. Galima tirti nevalgiusių ir valgiusių žmonių mėginius. Interferencijos su trigliceridais nėra iki atitinkamai 10 mmol/l. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. | 1950
24.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
25 | Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (MTL) | Tyrimo metodas - fotometrinis. Galima tirti nevalgiusių ir valgiusių žmonių mėginius. Interferencijos su DTL ir trigliceridais nėra iki atitinkamai 2,5 mmol/l ir 20 mmol/l. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. | 3450
25.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
26 | Trigliceridai (TRIG) | Tyrimo metodas - fotometrinis. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 savaitės. | 1950
26.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
27 | Laktatai | Tyrimo metodas - fotometrinis. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. | 3000
27.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
28 | Laktatdehidrogenazė (LDH) | Tyrimo metodas - IFCC. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. | 1200
28.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
29 | Amoniakas | Tyrimo metodas - fotometrinis. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. | 450
29.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
30 | Elektrolitų tyrimai: K, Na, Cl | Tyrimo metodas - ISE. Kalio tyr 129000, Natrio 108000, Cloro 3300 | 240300
30.4 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
31 | Glikuotas hemoglobinas | Standartizuotas pagal IFCC. Tyrimo metodas imunocheminis, imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 4 savaitės. | 390
31.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
32 | Apolipoproteinas B | Tyrimo metodas - imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. | 1200
32.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
33 | Lipoproteinas a (Lpa) | Tyrimo metodas - imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 7 savaitės. | 1200
33.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
34 | Didelio jautrumo C reaktyvinis baltymas | Tyrimo metodas - imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. | 1200
34.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
35 | Serumo indeksai : hemolizės, ikterijos, lipemijos |  | 3000
35.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
74 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
74.2 Reikalavimai REIKALAVIMAI BIOCHEMINIAM AUTOMATINIAM ANALIZATORIUI (2 vnt. panaudai)
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į paslaugų kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą. Darbai turi būti atlikti nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų – visa paslaugos apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą.
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
3 . Jei siūloma sistema naudoja purifikuotą vandenį, purifikuoto vandens gamybos kaina (kartu su įranga) turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą
4 . Jei siūloma sistema generuoja skystas atliekas, susidarančių skystų atliekų utilizavimo sistemos, jos ekploatacijos kaina visam sutarties galiojimo periodui turi būti įtraukata į pasiūlymo kainą.
5 . Turi būti nenutrūkstamas ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti sistemos būklę, nuotoliniu būdu instaliuoti tyrimų protokolus, perduoti kitus duomenis. Tiekėjas turi užtikrinti analizatoriaus nepertraukiamą techninį aptarnavimą visą parą . Gavus pranešimą apie analizatoriaus gedimą, tiekėjas nedelsiant turi pašalinti sutrikimus prisijungus nuotoliniu būdu arba kitomis priemonėmis. Nepavykus sutaisyti analizatoriaus per 7 darbo dienas, turi būti pakeičiamas kitu tokiu pačiu analizatoriumi.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 2 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) |  | Analizatoriai ne senesni nei 3 metai.
2 | Sistemos tipas |  | Pilnai automatiniai klinikinės chemijos (biocheminių) tyrimų analizatoriai.
3 | Komplektacija |  | Išorinis valdantysis kompiuteris su klaviatūra, pele ir monitoriumi. Privalomas nepertraukiamas srovės šaltinis.
4 | Našumas |  | Ne mažiau 400 testų/val.
5 | Mėginių diskas |  | Ne mažiau 50 pozicijų
6 | Reagentai |  | Reagentai paruošti naudojimui, išpilstyti po vieną arba du reagentus metodui, išpilstyti į brūkšniniu kodu žymėtus buteliukus ar kasetes.
7 | Reagentų talpa analizatoriuje |  | Analizatoriuje turi būti ne mažiau kaip 30 vietų reagentų pakuotėms.
8 | Reakcijos kiuvetės |  | Kiuvetės turi būti vienkartinės.
9 | Reagentų monitoravimas |  | Turi būti nuolatinis reagentų, sąnaudinių medžiagų, ir atliekų kiekio analizatoriuje sekimas
10 | Reagentų šaldymas |  | Nepertraukiamas
11 | Galimybė dirbant keisti reagentus |  | Būtina
12 | Mėginiai |  | Galima tirti serumą, plazmą, šlapimą, smegenų skystį, pirminiuose mėgintuvėliuose ir mėginių indeliuose.
13 | Mėginiai |  | Automatinis mėginio praskiedimas.
14 | Mėginio skysčio lygio bei krešulio aptikimas |  | Būtina
15 | Skubių tyrimų atlikimo galimybė (STAT funkcija) |  | Skubių tyrimų atlikimo galimybė, nestabdant pradėtų procesų
16 | Galimybė nuolat išimti ir papildyti mėginius |  | Būtina
17 | Mėginio tūris |  | Ne daugiau 35 µl
18 | Mėginių brūkšninių kodų skaitymas |  | Būtina
75. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI, MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI (2vnt.)
75.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės automatiniam imunocheminių tyrimų analizatoriui (2 vnt.)
Eil. Nr. | Tikslinis tyrimo (reagento, medžiagos, papildomos priemonės) pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Troponinas T(didelio jautrumo) arba Troponinas I | Troponinas T CV ties 99 procentiliu <10%; išmatuojamas >50% sveikų asmenų. Pateikiamos ribinės reikšmės 0/1 ir 0/3 val. algoritmams pagal EKD. Kokybės kontrolės tikslinės reikšmės normos ir patologijos ribose. Stabilumas analizatoriuje ne mažiau kaip 4 savaitės. Tyrimo reakcijos laikas ne daugiau 20 minučių. | 24000
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2 | Smegenų natriouretinis peptidas (NT-proBNP) (serumas, plazma) | Tinkamas ūmiam ir lėtiniam širdies nepakankamumui diagnozuoti, MI rizikos vertinimui ir lėtiniu ŠN sergančių pacientų stebėjimui. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažesnė kaip 4000 pmol/l. Stabilumas analizatoriuje ne mažiau kaip 8 savaitės. Tyrimo reakcijos laikas ne daugiau 20 minučių. | 8550
2.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3 | Laisvas tiroksinas (FT 4) | Stabilumas analizatoriuje ne mažiau kaip 4 savaitės. LOT specifinė kalibracija ne mažiau kaip 4 savaitės. | 6000
3.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4 | Tirotropinis hormonas (TTH) | Stabilumas analizatoriuje ne mažiau kaip 8 savaitės. LOT specifinė kalibracija ne mažiau kaip 8 savaitės. | 8550
4.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5 | Antikūniai prieš skydliaukės peroksidazę (anti TPO) | Stabilumas analizatoriuje ne mažiau kaip 2 savaitės. | 2000
5.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6 | Laisvas trijodtironinas (FT 3) | Stabilumas analizatoriuje ne mažiau kaip 4 savaitės. LOT specifinė kalibracija ne mažiau kaip 4 savaitės. | 1200
6.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7 | αFetoproteinas (AFP) | Stabilumas analizatoriuje ne mažiau kaip 8 savaitės. | 750
7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8 | Imunoglobulinas E (IgE) | Stabilumas analizatoriuje ne mažiau kaip 8 savaitės. | 2700
8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
9 | Antikūnai prieš ciklinį cirkuliuojantį peptidą | Stabilumas analizatoriuje ne mažiau kaip 8 savaitės. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažesnė kaip 2.0 ng/ml. | 900
9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
10 | Digoksinas | Stabilumas analizatoriuje ne mažiau kaip 8 savaitės. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažesnė kaip 2.0 ng/ml. | 300
10.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
11 | Prokalcitoninas (PCT) | Stabilumas analizatoriuje ne mažiau kaip 4 savaitės. Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažesnė kaip 100 ng/ml. Tyrimo reakcijos laikas ne daugiau 20 minučių. LOT specifinė kalibracija ne mažiau kaip 8 savaitės. | 1950
11.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
12 | Tirpiosios į FMS panašios tirozino kinazės 1 koncentracijos nustatymas (sFlt 1) | Stabilumas analizatoriuje ne mažiau kaip 12 savaičių. | 600
12.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
13 | Placentos augimo faktorius (PlGF) | Stabilumas analizatoriuje ne mažiau kaip 12 savaičių. | 600
13.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
75 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
75.2 Reikalavimai AUTOMATINIAM IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI (2 vnt. panaudai)
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į paslaugų kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą. Darbai turi būti atlikti nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų – visa paslaugos apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą.
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
3 . Jei siūloma sistema naudoja purifikuotą vandenį, purifikuoto vandens gamybos kaina (kartu su įranga) turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą
4 . Jei siūloma sistema generuoja skystas atliekas, susidarančių skystų atliekų utilizavimo sistemos, jos ekploatacijos kaina visam sutarties galiojimo periodui turi būti įtraukata į pasiūlymo kainą.
5 . Turi būti nenutrūkstamas ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti sistemos būklę, nuotoliniu būdu instaliuoti tyrimų protokolus, perduoti kitus duomenis. Tiekėjas turi užtikrinti analizatoriaus nepertraukiamą techninį aptarnavimą visą parą . Gavus pranešimą apie analizatoriaus gedimą, tiekėjas nedelsiant turi pašalinti sutrikimus prisijungus nuotoliniu būdu arba kitomis priemonėmis. Nepavykus sutaisyti analizatoriaus per 7 darbo dienas, turi būti pakeičiamas kitu tokiu pačiu analizatoriumi.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 2 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) |  | Analizatoriai ne senesni nei 3 metai.
2 | Sistemos tipas |  | Pilnai automatinis imunocheminių tyrimų analizatorius
3 | Komplektacija |  | Išorinis valdantysis kompiuteris su klaviatūra, pele ir monitoriumi (nesant prietaise jutikliniam valdomam ekranui). Privalomas nepertraukiamas srovės šaltinis, spausdintuvas.
4 | Tyrimų metodas |  | Imunologinei analizei atlikti naudojama chemiliuminescencija arba elektrochemiliuminescencijos technologija arba sustiprinta chemiliuminescencija
5 | Našumas |  | Ne mažiau 60 tyrimų rezultatų per valandą.
6 | Mėginių talpa analizatoriuje |  | Ne mažiau 20 mėginių vienu metu analizatoriuje
7 | Mėgintuvėlių tipai |  | Turi atlikti tyrimą iš pirminių mėgintuvėlių, mėginių indelių. Galimybė į vieną stovelį dėti tiek pirminius mėgintuvėlius, tiek mėginio indeliusa
8 | Reagentai |  | Pilnai paruošti naudojimui (išskyrus kalibratorius ir kontroles)
9 | Reagentų talpa analizatoriuje |  | Vienu metu analizatoriuje turi tilpti ne mažiau 16 reagentų rinkinių
10 | Reakcijos kiuvetės |  | Kiuvetės turi būti vienkartinės.
11 | Reagentų monitoravimas |  | Turi būti nuolatinis reagentų, sąnaudinių medžiagų, ir atliekų kiekio analizatoriuje sekimas
12 | Mėginiai |  | Serumas , plazma
13 | Tyrimų reakcijos laikas |  | Prokalcitonino, NT-proBNP, troponino reakcijos laikas ne daugiau 20 minučių, kitų tyrimų reakcijos laikas ne daugiau 30 minučių
14 | Mėginio skysčio lygio bei krešulio aptikimas |  | Būtina
15 | Mėginio skiedimas |  | Būtina mėginių praskiedimo funkcija, rezultatui viršijant matavimo ribas ir pakartotinai išmatuoti
16 | Galimybė nuolat išimti ir papildyti mėginius |  | Būtina
17 | Mėginio tūris |  | Ne daugiau 100 µl
18 | Mėginių brūkšninių kodų skaitymas |  | Būtina
76 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS GLIUKOZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUI "Biosen C-line"(įstaigos nuosavybė 2 vnt.) ir PANAUDAI (4vnt.) arba siūlyti 6 lygiaverčius analizatorius
76.1. Reagentai bei papildomos priemonės gliukozės tyrimų analizatoriui (6 vnt.) (__________________________)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
Reagentai ir papildomos priemonės gliukozės tyrimų analizatoriui "Biosen C-line"arba jam lygiaverčiam pagal panaudą ( 6 analizatoriai skirtingais veiklos adresais, kai nėra galimybės naudoti tą pačią kontrolinės medžiagos pakuotę vidaus kokybės kontrolei)
1 | Reagentai gliukozės tyrimams |  | 140000
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2 | Kapiliarai ėminio paėmimui (papildomi) |  | 20000 vnt.
2.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
76 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
6. Jei teikiamas lygiavertis prietaisas panaudai, Tiekėjas turi tai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti visus būtinus prietaiso lygiavertiškumą įrodančius dokumentus
76.2 REIKALAVIMAI GLIUKOZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUI PANAUDAI
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Matavimo principas |  | Fermentinis, amperometrinis
2 | Elektrodas |  | Chip - sensorius
3 | Mėginių vietų kiekis rotoriuje |  | Ne mažiau 15 vietų
4 | Papildomos vietos rotoriuje |  | 2 standarto, 2 kontrolių ir 1-a skubiemstyrimams
5 | Matavimo ribos |  | Gliukozė: 0,5 – 50 mmol/L (9-900 mg/dL)
6 | Analizatoriaus sparta |  | Ne mažiau 100 tyr./val.
7 | Matavimo tikslumas |  | iki 1,5 % esant 12,0 mmol/l
8 | Atsikartojamumas |  | iki 3,0% 10-čiai mėginių prie 12 mmol/L
9 | Instaliuoto sensoriaus tarnavimo laikas |  | Gliukozės analitei: ne mažiau kaip 60 dienų arba 7000 tyrimų
10 | Tiriamoji medžiaga |  | Kraujas, serumas, plazma
11 | Mėginio tūris |  | Ne daugiau nei 20 mikrolitrų
12 | Ne mažiau kaip trys kalibracijų tipai |  | 1. pradedant (kalibravimas vyksta prieš kiekvieną matavimą),
2. periodiškai vyksta automatiškai kas 60 minučių),
3. pagal laiko skaičiavimą (kalibravimas vyksta praėjus 60 minučių po paskutinio kalibravimo prieš pradedant ėminių/mėginių matavimą)
13 | Lusto jutiklio patikra |  | Būtina. Turi būti lusto jutiklio selektyvumo patikrinimas - mechaninio vientisumo (nepažeistumo) įvertinimui. Patikra atliekama su orginaliais gamintojo patikros tirpalais.
14 | Linijiškumo patikra |  | Būtina. Turi būti linijiškumo patikrinimas - verifikuoti (patvirtinti) tikslumą su orginaliais gamintojo patikros tirpalais.
15 | Parametrų normos ribos |  | Nustatomos operatoriaus
16 | Displėjus |  | Grafinis, sensorinis
17 | Jei nepatenkama į nustatytas ribas mėginys turi būti matuojamas automatiškai pakartotinai iš tos pačios mėginio kiuvetės |  | Būtina
18 | Drabiniai reagentai |  | Visi reagentai ir kontrolės išpilstyti ir paruošti naudojimui
19 | Brūkšninių kodų skaitytuvas |  | Integruotas analizatoriuje, nuskaitantis brūkšninį kodą nuo būgne įstatytų mėgintuvėlių
20 | Atmintis |  | Ne mažiau 400 tyrimų rezultatų
77 . PIRKIMO DALIS REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS PORTATYVINIAM GLIUKOZĖS STEBĖJIMO PRIE LIGONIO LOVOS MATUOKLIUI "ACCU-CHEK INFORM II" (įstaigos nuosavybė 2 vnt.) ir 7vnt. PANAUDAI arba siūlyti lygiaverčius prietaisus panaudai (9 vnt.)
77.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės portatyviniam gliukozės stebėjimo prie ligonio lovos matuokliui (_________________________________)
( pavadinimas)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Gliukozės tyrimas |  | 20000
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
77 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
6. Jei teikiamas lygiavertis prietaisas panaudai, Tiekėjas turi tai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti visus būtinus prietaiso lygiavertiškumą įrodančius dokumentus
77.2 REIKALAVIMAI GLIUKOZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUI PANAUDAI
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 9 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) |  | Analizatorius turi būti naujas, neeksploatuotas
2 | Sistemos tipas |  | Kiekybinis kapiliarinės gliukozės nustatymas
3 | Matavimo principas |  | Elektrocheminė gliukozės dehidrogenazės reakcija arba lygiavertis metodas
4 | Matavimo ribos |  | Ne mažiau kaip 0,6-33,3 mmol/ l
5 | Naudojami reagentai |  | Tyrimo juostelės
6 | Tyrimo juostelių galiojimo laikas |  | Ne mažiau 18 mėn., atidarius pakuotę
7 | Tyrimo juostelių pakuotės dydis |  | Ne mažiau 50 vnt.
8 | Tyrimų atlikimo galimybė autonominiu režimu |  | Ne mažiau 100 matavimų iš eilės su vienu pilnu įkrovimu.
9 | Gamyklinis kalibravimas |  | Būtina
10 | Ne mažiau 2 lygių kontroliniai tyrimai |  | Būtina
11 | Galimybė užblokuoti darbą analizatoriumi, jei neatlikti kontroliniai tyrimai |  | Būtina
12 | Tyrimo tikslumas |  | Tikslumas pagal EN ISO 15197 – 95% visos matuotos gliukozės vertės turi būti ne daugiau kaip ±0,83 mmol/l esant 5,55mmol/l etaloninėms gliukozės koncentracijoms
13 | Mėginio tipas ir tūris |  | Kapiliarinis kraujas, ne daugiau kaip 0,75 µL.
14 | Testų rezultatų pateikimas |  | Ne ilgiau nei 5 sek., apie 720 testų per 1 val.
15 | Rezultatų standartas pagal IFCC rekomendacijas ir PSO etaloną kraujo plazmoje |  | Būtina
16 | Duomenų valdymo sistema |  | Būtina. Sistema gali būti jungiama į laboratorijos informacinę sistemą arba tiesiai į ligoninės informacinę sistemą.
78. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI, MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS GLIKOZILINTO HEMOGLOBINO NUSTATYMUI AUTOMATINIUI ANALIZATORIUI PANAUDAI (1vnt.)
78.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės glikozilinto hemoglobino nustatymui automatiniu analizatoriumi (1 vnt.)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Glikozilintas hemoglobinas (HBA1C) | Atsakymai turi būti pateikiami NGSP % ir IFCC mmol/l. Metodas nejautrus HbF koncentracijai iki 10%. Atidaryta reagentų pakuotė turi galioti ne trumpesnį laiką kaip 3 mėn. arba kiekvienas testas įpakuotas izoliuotai. | 1000
1.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
78 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
78.2 REIKALAVIMAI GLIKOZILINTO HEMOGLOBINO NUSTATYMUI AUTOMATINIUI ANALIZATORIUI (1 vnt. panaudai)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) |  | Analizatoriai ne senesni nei 3 metai.
2 | Sistemos tipas |  | Automatiniam glikozilinto hemoglobino nustatymui diabeto monitoringui
3 | Naudojami reagentai |  | reagentų pakuotė ne daugiau 50 tyrimų. Atidaryta reagentų pakuotė turi galioti ne trumpesnį laiką kaip 3 mėn. arba kiekvienas testas turi būti įpakuotas izoliuotai.
4 | Mėginių brūkšninių kodų skaitymas (integruotu ar išoriniu brūkšninio kodo skaitytuvu) |  | Būtina
5 | Mėginio tipas |  | Kraujas su EDTA. Pageidautina tyrimo atlikimui be papildomo mėginio paruošimo, tiesiogiai iš vakuminio mėgintuvėlio su EDTA.
6 | Tikslumas |  | CV < 5 %
7 | Testų rezultatų pateikimas |  | procentais arba mmol/mol. Galimybė atspausdinti HbA1C tyrimo rezultatą.
8 | Analizatoriaus valdymas |  | lietimui jautriu ekranu ar lygiaverčiu
79 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS KREŠĖJIMO SISTEMOS TYRIMAMS
79.1 Reagentai bei papildomos priemonės krešėjimo tyrimų analizatoriams (3 vnt.)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius (įskaitant kasdieninius 2 lygių kontrolinius tyrimus) per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
Reagentai ir papildomos priemonės krešėjimo sistemos tyrimams analizatoriais STA Compact Max, STA Compact, STA Satellite (arba lygiaverčiais panaudai) Analizatoriai yra įstaigos nuosavybė. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs analizatorių gamintojo.
1 | Protrombino komplekso II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymas | Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, hemolizuota, ikterinė, reagentas turi būti nejautrus heparinui iki 1 IU ml, sukalibruotas, kalibracinė kreivė įkeliama naudojant brūkšninį kodą. Pakuotė < 10 ml. | 80000
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2 | Fibrinogeno koncentracijos nustatymas | Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, hemolizuota, ikterinė, Klauso metodas, reagentas turi būti skystas (paruoštas darbui), sukalibruotas, kalibracinė kreivė įkeliama naudojant brūkšninį kodą , darbinio tirpalo stabilumas ≥ 7 d. analizatoriuje. Pakuotė < 5 ml. | 2000
2.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3 | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) | Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, hemolizuota, ikterinė, rekalcifikacijos metodas Aktyvatorius silicis, stabilumas ≥ 7 d. 2-8ºC, pakuotė < 5 ml. | 47000
3.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4 | D-dimerų koncentracijos nustatymas | Imunoturbidimetrinis metodas, reagentas turi būti ne prastesnės klinikinės kokybės negu šiuo metu naudojamas gydymo įstaigoje: nejautrus heparinui iki 1IU/ml, sukalibruotas (kalibracinė kreivė įkeliama naudojant brūkšninį kodą), darbinio tirpalo stabilumas analizatoriuje ≥ 14 d. , jautrumas ≥97% , specifiškumas ≥75,5%, NPV≥99,7%. | 25000
4.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5 | Anti Xa faktoriaus nustatymas | Chromogeninių substratų metodas. Pateikti reikiamą kiekį reagentų, kalibracinių ir dviejų lygių kontrolinių plazmų (įrašyti visus tikslius komercinius pavadinimus) šių vaistų kontrolei, tyrimų skaičių išskirstant proporcingai : LMWH, HMWH, Fondaparinux, Edoxaban, Apixaban. | 1560
5.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6 | Ekarino tyrimas tiesioginio trombino inhibitoriaus (dabigatran) nustatymui | Chromogeninių substratų metodas | 100
6.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
79 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
6. Jei teikiamas lygiavertis prietaisas panaudai, Tiekėjas turi tai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti visus būtinus prietaiso lygiavertiškumą įrodančius dokumentus
79.2 Reikalavimai AUTOMATINIAM KREŠĖJIMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI (2 vnt. panaudai)
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į paslaugų kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą. Darbai turi būti atlikti nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų – visa paslaugos apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą.
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
3 . Jei siūloma sistema naudoja purifikuotą vandenį, purifikuoto vandens gamybos kaina (kartu su įranga) turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą
4 . Jei siūloma sistema generuoja skystas atliekas, susidarančių skystų atliekų utilizavimo sistemos, jos ekploatacijos kaina visam sutarties galiojimo periodui turi būti įtraukata į pasiūlymo kainą.
5 . Turi būti nenutrūkstamas ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti sistemos būklę, nuotoliniu būdu instaliuoti tyrimų protokolus, perduoti kitus duomenis. Tiekėjas turi užtikrinti analizatoriaus nepertraukiamą techninį aptarnavimą visą parą . Gavus pranešimą apie analizatoriaus gedimą, tiekėjas nedelsiant turi pašalinti sutrikimus prisijungus nuotoliniu būdu arba kitomis priemonėmis. Nepavykus sutaisyti analizatoriaus per 7 darbo dienas, turi būti pakeičiamas kitu tokiu pačiu analizatoriumi.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatoriaus duomenys |  | Analizatoriaus tipas, modelis, gamintojas
2 | Analizatoriaus tipas |  | Automatinis krešėjimo sistemos analizatorius
3 | Matavimo principai |  | 1. Chronometrinis: elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis, leidžiantis išmatuoti normalias, lipemines, hemolizuotas, drumstas plazmas be papildomų procedūrų 2. Kolorimetrinis 3. Imunoturbidimetrinis
4 | Tyrimų spektras |  | Ne mažesnis, kaip nurodyta tiriamų analičių lentelėje
5 | Mėginių talpa |  | Ne mažesnė kaip 80 vietų
6 | Tiriamieji mėginiai |  | Atliekant rutinos (chronometrinius) tyrimus, analizatorius turi ištirti visus citruotos plazmos mėginius: normalius, lipeminius, hemolizuotus, ikterinius, drumstus. Būtina funkcija - papildomai pridėti ir nelaukiant tyrimų ciklo pabaigos analizuoti skubius mėginius. Būtinas automatinis mėginio praskiedimas.
7 | Matavimo sistema |  | Atliekant rutinos (chronometrinius) tyrimus rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų. Vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena. Analizatorius turi išduoti patikimą rezultatą, reakcijos metu susidarius tiek normalios, tiek ir silpnos struktūros krešuliui (disfibrinogenemijos, antikoaguliantų perdozavimo bei kitais atvejais)
8 | Reagentų ir matavimo laikmenų valdymas |  | Būtinas funkcionalumas: - reagentų patalpinimas į bet kurią reagentų talpos poziciją - daugiau nei vieno tos pačios rūšies reagento buteliuko patalpinimas, užtikrinantis nenutrūkstamą ištyrimo procesą - pastovus reagentų, skysčių, matavimo laikmenų kiekio sekimas ir vartotojo informavimas apie jų trūkumą.
9 | Vienkartinės matavimo laikmenos |  | Vienkartinės matavimo laikmenos turi būti analizatoriaus gamintojo, kiekvienos pakuotės serijos Nr. identifikuojamas brūkšninio kodo pagalba, talpinamos į analizatorių ne mažiau kaip po 800 vnt.
10 | Duomenų atsekamumas |  | Privalomas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis ne mažiau , kaip šiuos parametrus: pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį, kalibracijos duomenis, kontrolinių medžiagų duomenis
11 | Komplektacija |  | Turi būti spausdintuvas, monitorius, srovės/įtampos stabilizatorius,
79.3 Reikalavimai AUTOMATINIAM KREŠĖJIMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI (1 vnt. panaudai)
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į paslaugų kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą. Darbai turi būti atlikti nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų – visa paslaugos apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą.
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
3 . Jei siūloma sistema naudoja purifikuotą vandenį, purifikuoto vandens gamybos kaina (kartu su įranga) turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą
4 . Jei siūloma sistema generuoja skystas atliekas, susidarančių skystų atliekų utilizavimo sistemos, jos ekploatacijos kaina visam sutarties galiojimo periodui turi būti įtraukata į pasiūlymo kainą.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatoriaus duomenys: tipas, modelis, gamintojas |  | Ne senesnis negu 3 metai nuo pagaminimo
2 | Analizatoriaus tipas |  | Automatinis krešėjimo sistemos analizatorius
3 | Matavimo principai |  | 1. Chronometrinis: elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis, leidžiantis išmatuoti normalias, lipemines, hemolizuotas, drumstas plazmas be papildomų procedūrų 2. Kolorimetrinis 3. Imunoturbidimetrinis
4 | Tiriamieji mėginiai |  | Atliekant rutinos (chronometrinius) tyrimus, analizatorius turi ištirti visus citruotos plazmos mėginius: normalius, lipeminius, hemolizuotus, ikterinius, drumstus. Būtina funkcija - mėginį pervesti į skubaus mėginio statusą nelaukiant tyrimų ciklo pabaigos ir jį ištirti. Būtinas automatinis mėginio praskiedimas. Mėginių talpa: ne mažiau 20 vietų
5 | Matavimo sistema |  | Atliekant rutinos (chronometrinius) tyrimus rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų. Vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena. Analizatorius turi išduoti patikimą rezultatą, reakcijos metu susidarius tiek normalios, tiek ir silpnos struktūros krešuliui (disfibrinogenemijos, antikoaguliantų perdozavimo bei kitais atvejais)
6 | Reagentų ir matavimo laikmenų valdymas |  | Būtinas funkcionalumas:- reagentų patalpinimas į bet kurią reagentų talpos poziciją- daugiau nei vieno tos pačios rūšies reagento buteliuko patalpinimas, užtikrinantis nenutrūkstamą ištyrimo procesą- pastovus reagentų, skysčių, matavimo laikmenų kiekio sekimas ir vartotojo informavimas apie jų trūkumą.
7 | Vienkartinės matavimo laikmenos |  | Vienkartinės matavimo laikmenos turi būti analizatoriaus gamintojo, kiekvienos pakuotės serijos Nr. identifikuojamas brūkšninio kodo pagalba, talpinamos į analizatorių ne mažiau kaip po 200 vnt.
8 | Duomenų atsekamumas |  | Privalomas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis ne mažiau , kaip šiuos parametrus: pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį, kalibracijos duomenis, kontrolinių medžiagų duomenis.
9 | Komplektacija |  | Turi būti spausdintuvas, monitorius, srovės/įtampos stabilizatorius,
80. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI, MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ANTIAGREGANTŲ POVEIKIO NUSTATYMUI PORTATYVINIU ANALIZATORIUMI
80.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės antiagregantų poveikio nustatymui
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Aspirino povaikio nustatymas | Būtina: vidinė kontrolė kasetėje, kliniškai nustatyta slenkstinė vertė | 100
1.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Klopidogrelio ir kitų antiagregantų veikiančių į P2Y12 receptorius poveikio nustatymas | Būtina: vidinė kontrolė kasetėje, kliniškai validuotas terapinis langas (pateikti studijų pavadinimus ir apimtis), trombocitų inhibicijos procento įvertinimas | 100
2.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
80 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
80.2 Reikalavimai ANTIAGREGANTŲ POVEIKIO NUSTATYMO ANALIZATORIUI (1 vnt. panaudai)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatoriaus duomenys: tipas, modelis, gamintojas |  | Ne senesni negu 3 metai nuo pagaminimo datos
2 | Sistemos tipas |  | Automatinis analizatorius antiagregantų poveikio nustatymui
3 | Matavimo principai |  | Šviesos transmisijos agregometrijos metodas
4 | Tiriamieji mėginiai |  | Kraujas su EDTA
5 | Matavimo kanalų skaičius |  | Vienas
6 | Tyrimų spektras |  | 1. Aspirino tipo antiagregantų poveikio nustatymas 2. ADP receptoriaus P2Y12 slopinimo klopidogreliu nustatymas, 3. IIb/IIIa inhibitorių antiagregantų poveikio nustatymas
7 | Tyrimo procedūra |  | Mėginiai turi būti tiriami tiesiai iš mėgintuvėlio, be papildomų mėginio paruošimo ar reagentų pipetavimo procedūrų
8 | Matavimo trukmė |  | Matavimo analizatoriuje trukmė ne ilgiau kaip 5 min
81. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI, MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS TIRPAUS TUMOROGENEZĖS SLOPIKLIO TYRIMAMS SIŪLANT ANALIZATORIŲ PANAUDAI (1vnt.)
81.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės automatiniam tirpaus tumorogenezės slopiklio tyrimų analizatoriui
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn | Suma, EUR su PVM 36 mėn
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Tirpaus tumorogenezės slopiklio tyrimas | Greitas kiekybinis tyrimas iš ne ≤ 35 µl serumo ar plazmos; tyrimo atlikimas vienoje vienkartinėje tyrimo kasetėje; būtina kontrolė kiekvienoje kasetėje, matavimo ribos ne siauresnės nei 13-200 µg/L, analitinis jautrumas ne ≥ 12,5 µg/L. Ne mažiau nei dviejų lygių kontrolinė medžiaga; suderinta su reagentų rinkiniu ir analizatoriumi | 300
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
81 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
81.2 Reikalavimai TIRPAUS TUMOROGENEZĖS SLOPIKLIO TYRIMAMŲ ANALIZATORIUI (1 vnt. panaudai)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Paskirtis |  | Pusiau automatinis skaitytuvas paciento kiekybiniams tyrimams atlikti plazmoje ar serume , interpretuoti programine įranga, pateikti rezultatą ekrane, atspausdinti integruotu terminiu spausdintuvu, perduoti į LIS sistemą
2. | Matavimo principas |  | Imunofluorescencinė analizė
3. | Mėginio tūris |  | Ne daugiau nei 35 µl
4 | Matavinmo ribos |  | Ne siauresnės 13-200 µg/L
5 | Pajėgumas |  | Viena tiriamoji kasetė
6. | Tyrimo atlikimo laikas |  | Ne ilgiau kaip 20 min
7 | Kontrolė |  | Būtina elektroninė kasdieninė prietaiso kontrolė
8 | Atmintis |  | Ne mažiau 300 tyrimų
9 | Spausdintuvas |  | Integruotas vidinis terminis
10 | Automatinis prietaiso išsijungimas |  | Būtina
82 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI" Swelab Alfa" (įstaigos nuosavybė) (1 vnt.) arba siūlyti lygiavertį prietaisą panaudai
82.1 REAGENTAI IR PAILDOMOS PRIEMONĖS
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Reagentai privalomai matuojamiems parametrams ne mažiau kaip: RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC, WBC, RDW, LYMF absoliutusis, MID absoliutusis, GRAN absoliutusis, LYMF%, MID%, GRAN%, RDW absoliutusis, PDW, LPCR, PCT. | Reagentai, kontrolinės ir pagalbinės medžiagos turi būti skystos, reagentai paruošti naudojimui, išpilstyti į talpyklas. | 5000
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
82 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
6. Jei teikiamas lygiavertis prietaisas panaudai, Tiekėjas turi tai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti visus būtinus prietaiso lygiavertiškumą įrodančius dokumentus
82.2 Reikalavimai HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į paslaugų kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą. Darbai turi būti atlikti nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų – visa paslaugos apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą.
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
3 . Jei siūloma sistema naudoja purifikuotą vandenį, purifikuoto vandens gamybos kaina (kartu su įranga) turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą
4 . Jei siūloma sistema generuoja skystas atliekas, susidarančių skystų atliekų utilizavimo sistemos, jos ekploatacijos kaina visam sutarties galiojimo periodui turi būti įtraukata į pasiūlymo kainą.
Pastaba: jei siūlomi tik reagentai įstaigos turimiems analizatoriams, analizatorių techninės specifikacijos lentelių pildyti nereikia.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) |  | Parametro reikšmė
1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  | Ne senesni kaip 3 metai nuo pagaminimo datos
2 | Privalomi nustatomi parametrai |  | RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC, WBC, RDW, LYMF absoliutusis, MID absoliutusis, GRAN absoliutusis, LYMF%, MID%, GRAN%, RDW absoliutusis, PDW, LPCR, PCT.
3 | Analizatoriaus valdymas |  | Valdymas vykdomas jutiklinio ekrano pagalba, programos nurodymai nepriklauso nuo kalbos, valdoma piktogramų pagalba
4 | Našumas |  | Ne mažiau kaip 60 mėginių per valandą
5 | Pranešimai operatoriui apie analizatoriasu būklę |  | Informacija apie sutrikimus, reagentų kiekio stebėjimas
6 | Tyrimo rezultatas |  | BKT rezultatas turi būti pateikiamas ir išspausdinamas su visomis nurodytomis analitėmis ir su WBC, RBC bei PLT histogramomis.
7 | Matuojamų analičių tikslumas: |  | WBC: CV ≤ 2%; RBC: CV ≤1,5%; HGB: CV ≤ 1,5%; PLT: CV ≤ 5%; MCV: CV ≤ 1%.
8 | Hemoglobino matavimo principas |  | Fotometras, metodas nenaudojant cianido 535 nm ±5 nm
9 | Mėginių sistema |  | mėginys: kapiliarinis ir veninis kraujas.
Tyrimui naudojamas kapiliarinio mėginio kiekis ne daugiau 25 µl .
10 | Kontrolė |  | Būtina 3 lygių kokybės kontrolė.
Statistinis kokybės kontrolės rezultatų apdorojimas. Analizatoriuje (arba jo kompiuteryje) turi būti įdiegtas automatizuotas statistinis kokybės kontrolės rezultatų apdorojimas Levey-Jennings kreivių pagalba.
83 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATIZUOTAM KRAUJO TYRIMUI ATLIKTI
83.1. Reagentai bei papildomos priemonės 5-ių diferenciacijų hematologinių tyrimų sistemos analizatoriui 3 vnt. panaudai, 2 veiklos adresai
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Reagentai matuojamiems parametrams: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW (RDW CV ir RDW-SD), PLT, MPV, NE (#, %) , LY (#, %) , MO (#, %) , EO (#, %) , BA (#, %) , PCT, MPV, PDW, P-LCR |  | 130000
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
83 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
6. Jei teikiamas lygiavertis prietaisas panaudai, Tiekėjas turi tai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti visus būtinus prietaiso lygiavertiškumą įrodančius dokumentus
83.2 Reikalavimai 5-JŲ DIFERENCIACIJŲ HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į paslaugų kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą. Darbai turi būti atlikti nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų – visa paslaugos apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą.
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
3 . Jei siūloma sistema naudoja purifikuotą vandenį, purifikuoto vandens gamybos kaina (kartu su įranga) turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą
4 . Jei siūloma sistema generuoja skystas atliekas, susidarančių skystų atliekų utilizavimo sistemos, jos ekploatacijos kaina visam sutarties galiojimo periodui turi būti įtraukata į pasiūlymo kainą.
5 . Turi būti nenutrūkstamas ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti sistemos būklę, nuotoliniu būdu instaliuoti tyrimų protokolus, perduoti kitus duomenis. Tiekėjas turi užtikrinti analizatoriaus nepertraukiamą techninį aptarnavimą visą parą . Gavus pranešimą apie analizatoriaus gedimą, tiekėjas nedelsiant turi pašalinti sutrikimus prisijungus nuotoliniu būdu arba kitomis priemonėmis. Nepavykus sutaisyti analizatoriaus per 7 darbo dienas, turi būti pakeičiamas kitu tokiu pačiu analizatoriumi.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) |  | Parametro reikšmė
1 | Analizatorius – 3 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  | Pilnai automatizuotas. Naujas. Pagamintas ne anksčiau kaip 2017m., su spausdintuvu, nurodant spausdintuvo modelį, technines charakteristikas
2 | Nustatomi parametrai |  | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW (RDW CV ir RDW-SD), PLT, MPV, NE (#, %) , LY (#, %) , MO (#, %) , EO (#, %) , BA (#, %) , PCT, MPV, PDW, P-LCR
3 | Našumas |  | Ne mažiau 90 mėginių per valandą.
4 | Mėginio kiekis |  | Mėginio kiekis, sunaudojamas matavimui atlikti, ne daugiau: 200 µL iš uždaro mėgintuvėlio automatiniame mėginių padavimo režime, 90 µL iš mėgintuvėlio/mikromėgintuvėlio STAT pozicijoje.
5 | Reagentų sistema |  | Visa informacija apie reagentus nuskaitoma brūkšninio kodo pagalba ir saugoma sistemoje.
Vartotojui turi būti prieinama informacija apie reagentų likutį.
6 | Kokybės kontrolė |  | Kokybės kontrolė - visiems CE IVD parametrams patikrinti analizatoriaus gamintojas turi pateikti savo gamybos kontroles arba trečiosios šalies kontroles.
7 | Sauga |  | Vartotojams suteikiami slaptažodžiai su skirtingomis prieigos prie sistemos teisėmis.
84. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ 5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIACIJOS ANALIZATORIUMI (2 vnt. panaudai)
84.1. Reagentai bei papildomos priemonės hematologinių tyrimų 5 dalių leukocitų diferenciacijos analizatoriumi (1 + 1 vnt.) (__________________________)
(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. Nr. | Tikslinis tyrimo (reagento, medžiagos, papildomos priemonės) pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Bendras hematologinis kraujo tyrimas su 5 dalių leukocitų diferenciacija (be retikuliocitų) | 84.2. priede pateiktam analizatoriui (viso bus atliekama iki 90 proc. hematologinių tyrimų). Parametrai: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, MPV, PCT,P-LCR, MONO (#, %), LYMPH (#, %), EOS (#, %), NEUT (#, %), BASO (#, %), IG (#, %) | 112500
1.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Kūno skysčių automatizuotas hematologinis tyrimas | 84.2. priede pateiktam analizatoriui. Parametrai: WBC, RBC, mononuklearinių ląstelių liekis (#, %), polimorfonuklearinių ląstelių kiekis (#, %). | 1800
2.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3. | Bendras hematologinis kraujo tyrimas su 5 dalių leukocitų diferenciacija | 84.3. priede pateiktam analizatoriui (viso bus atliekama iki 10 proc. hematologinių tyrimų). Parametrai: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, MPV, PCT, MONO (#, %), LYMPH (#, %), EOS (#, %), NEUT (#, %), BASO (#, %) | 12500
3.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
84 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
6. Reagentai, kontrolinės ir kitos pagalbinės priemonės tyrimui atlikti abiem analizatoriais turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti arba adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus) 84.3 priede nurodytam analizatoriui privalo būti naudojami tie patys reagentai kaip ir 84.2 priede nurodytam analizatoriui, gali skirtis reagentų talpos tūris.
84.2 Reikalavimai 5-JŲ DIFERENCIACIJŲ HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į paslaugų kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą. Darbai turi būti atlikti nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų – visa paslaugos apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą.
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
3 . Jei siūloma sistema naudoja purifikuotą vandenį, purifikuoto vandens gamybos kaina (kartu su įranga) turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą
4 . Jei siūloma sistema generuoja skystas atliekas, susidarančių skystų atliekų utilizavimo sistemos, jos ekploatacijos kaina visam sutarties galiojimo periodui turi būti įtraukata į pasiūlymo kainą.
5 . Turi būti nenutrūkstamas ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti sistemos būklę, nuotoliniu būdu instaliuoti tyrimų protokolus, perduoti kitus duomenis. Tiekėjas turi užtikrinti analizatoriaus nepertraukiamą techninį aptarnavimą visą parą . Gavus pranešimą apie analizatoriaus gedimą, tiekėjas nedelsiant turi pašalinti sutrikimus prisijungus nuotoliniu būdu arba kitomis priemonėmis. Nepavykus sutaisyti analizatoriaus per 7 darbo dienas, turi būti pakeičiamas kitu tokiu pačiu analizatoriumi.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) |  | Parametro reikšmė
1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  | Analizatorius turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš tris metus iki pasiūlymų pateikimo datos. Pagrindinis hematologinių tyrimų prietaisas, kuriuo bus atliekama iki 90 proc. visų hematologinių kraujo tyrimų ir visi kūno skysčių tyrimai.
2 | Sistemos tipas |  | Automatinis hematologinis analizatorius su 5-kių dalių leukocitų diferenciacija.R
3 | Komplektacija |  | Komplektacijoje kompiuteris su programine įranga, monitorius, pelė, klaviatūra, spausdintuvas, nepertraukiamo maitinimo šaltinis, brūkšninio kodo skaitytuvas.
4 | Matuojami parametrai |  | 4.1 Kraujo tyrimų parametrai: leukocitai, limfocitai (# ir %), monocitai (# ir %), neutrofilai (# ir %), bazofilai (# ir %), eozinofilai (# ir %), nesubrendę granuliocitai (# ir %), eritrocitai, hemoglobinas, hematokritas, vidutinis eritrocito tūris, vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite, vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite, eritrocito dydžio variacijos koeficientas, eritrocitų dydžio standartinis nuokrypis, trombocitai, trombokritas, trombocitų pasiskirstymo plotis , vidutinis trombocito tūris , didelių trombocitų santykis. 4.2 Kūno skysčių tyrimų parametai: leukocitai, eritrocitai, mononuklearinių ląstalių kiekis absoliučiais skaičiais ir procentais, polimorfonuklearinių ląstelių kiekis absoliučiais skaičiais ir procentais.
5 | Analizatoriaus valdymas |  | Privalomas liečiamas ekranas analizatoriaus korpuse. Galimybė prijungti išorinį kompiuterį.
6 | Kokybės kontrolė |  | Hematologiniai instrumentai jungiami prie akredituotos išorinės palyginamosios hematologinės kraujo ir kūno skysčių kokybės kontrolės. Kontrolinės medžiagos ne mažiau kaip trijų lygių: normos, žemos ir aukštos koncentracijos. Sudėtis - stabilizuoti žmogaus eritrocitai, leukocitai, trombocitai ir branduolėtos raudonojo kraujo ląstelės; Kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, Levey-Jennings grafikai, Westgard'o taisyklių pritaikymas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal pageidaujamus kriterijus (vidurkis, SD, CV(%) pagal gamintoją, rezultatus, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui ir kita).
7 | Mėginio tūris |  | Ne daugiau kaip 100µl automatiniame režime.
8 | Tyrimo atlikimo greitis |  | Ne mažiau kaip 100 tyrimų per val.
9 | Automatinis pakartotinis mėginio ištyrimas |  | Analizatoriuje yra pritaikyta pakartotinio ištyrimo sistema, t. y. be atskiro pareikalavimo.
10 | Mėginių tipas |  | Visam kraujui, surinktam EDTA mėgintuvėliais (veninis ir kapiliarinis kraujas)
11 | Mėginių matavimai atliekami iš uždarų/atvirų vakuuminių mėgintuvėlių ir atvirų mikromėgintuvėlių |  | Būtina
12 | Matavimo tiesiškumo ribos ne siauresnės kaip: |  | WBC 0,03-440 x 103/µl: RBC 0,01-8,60 x 106/µl: HGB 0,1-26,0 g/dL: PLT 2-5000 x 103/µl
13 | Matavimo intervalo ribos ne siauresnės kaip: |  | Leukocitai 0,03-440 x10^9/l Eritrocitai 0,01-8,60 x10^12/l Hemoglobinas 1-260 g/l Hematokritas 0.1-75 % Trombocitai 2-5000 x 10^3/l
14 | Automatizuotų kūno ir smegenų skysčio analičių matavimo ribos ne siauresnės kaip: |  | Bendras branduolėtų ląstelių skaičius 0,003 - 10 000 x 10^3 µl; Leukocitai 0,003-10 000 x 10^3 µl; Eritrocitų skaičius 0,002 - 5000 x 10^6 µl;
15 | Prietaiso vidinė atmintis ne mažiau 95 000 tyrimų su grafikais |  | Būtina
16 | Galimybė programuoti normas pagal amžių (ne mažiau 7 intervalai) |  | Būtina
17 | Kokybės kontrolė skirta kūno skysčių mėginiams |  | Po atidarymo tinkama naudoti ne mažiau kaip 30 dienų, laikant +2-+8° C temperatūroje.
18 | Reagentų duomenys įvedami į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą. |  | Būtina. Operatorius gauna atitinkamą informaciją/įspėjimą apie besibaigiančius reagentus.
84.3 Reikalavimai 5-JŲ DIFERENCIACIJŲ HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į paslaugų kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą. Darbai turi būti atlikti nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų – visa paslaugos apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą.
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
3 . Jei siūloma sistema naudoja purifikuotą vandenį, purifikuoto vandens gamybos kaina (kartu su įranga) turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą
4 . Jei siūloma sistema generuoja skystas atliekas, susidarančių skystų atliekų utilizavimo sistemos, jos ekploatacijos kaina visam sutarties galiojimo periodui turi būti įtraukata į pasiūlymo kainą.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) |  | Parametro reikšmė
1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  | Analizatorius turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš tris metus iki pasiūlymų pateikimo datos. Pakaitinis hematologinių tyrimų prietaisas, kuriuo bus atliekama iki 10 proc. visų hematologinių kraujo tyrimų
2 | Sistemos tipas |  | Automatinis hematologinis analizatorius su 5-kių dalių leukocitų diferenciacija.R
3 | Komplektacija |  | Komplektacijoje kompiuteris su programine įranga, monitorius, pelė, klaviatūra, spausdintuvas, nepertraukiamo maitinimo šaltinis, brūkšninio kodo skaitytuvas.
4 | Matuojami parametrai |  | Leukocitai, limfocitai (# ir %), monocitai (# ir %), neutrofilai (# ir %), bazofilai (# ir %), eozinofilai (# ir %), eritrocitai, hemoglobinas, hematokritas, vidutinis eritrocito tūris, vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite, vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite, eritrocito dydžio variacijos koeficientas, eritrocitų dydžio standartinis nuokrypis, trombocitai, trombokritas, trombocitų pasiskirstymo plotis , vidutinis trombocito tūris.
5 | Kokybės kontrolė |  | Hematologiniai instrumentai jungiami prie akredituotos išorinės palyginamosios hematologinės kraujo ir kūno skysčių kokybės kontrolės. Kontrolinės medžiagos ne mažiau kaip trijų lygių: normos, žemos ir aukštos koncentracijos. Sudėtis - stabilizuoti žmogaus eritrocitai, leukocitai, trombocitai ir branduolėtos raudonojo kraujo ląstelės; Kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, Levey-Jennings grafikai, Westgard'o taisyklių pritaikymas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal pageidaujamus kriterijus (vidurkis, SD, CV(%) pagal gamintoją, rezultatus, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui ir kita).
6 | Mėginio tūris |  | Ne daugiau kaip 100µl automatiniame režime.
7 | Tyrimo atlikimo greitis |  | Ne mažiau kaip 60 tyrimų per val.
8 | Mėginių tipas |  | Visam kraujui, surinktam EDTA mėgintuvėliais (veninis ir kapiliarinis kraujas)
9 | Mėginių matavimai atliekami iš uždarų/atvirų vakuuminių mėgintuvėlių ir atvirų mikromėgintuvėlių |  | Būtina
10 | Matavimo intervalo ribos ne siauresnės kaip: |  | Leukocitai 0,03-440 x10^9/l Eritrocitai 0,01-8,60 x10^12/l Hemoglobinas 1-260 g/l Hematokritas 0.1-75 % Trombocitai 2-5000 x 10^3/l
11 | Prietaiso vidinė atmintis ne mažiau 30 000 tyrimų su grafikais |  | Būtina
12 | Galimybė programuoti normas pagal amžių (ne mažiau 7 intervalai) |  | Būtina
13 | Reagentų duomenys įvedami į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą. |  | Būtina. Operatorius gauna atitinkamą informaciją/įspėjimą apie besibaigiančius reagentus.
85. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI, MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ERITROCITŲ NUDĖDIMO GREIČIO (ENG) MATUOKLIUI panaudai
85.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės Eritrocitų nusėdimo greičio matuokliui (1 vnt.)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Mėgintuvėlis ENG nustatymui | Veniniam kraujui su natrio citratu 3,2 proc. | 1500 vnt.
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
85 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
85.2 Reikalavimai ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO MATUOKLIUI
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) |  | Parametro reikšmė
1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  | Siūlomas panaudai analizatorius turi būti ne senesnis nei 5 metai. Kartu su išoriniam mėgintuvėlių išmaišymui tinkančia vartykle.
2 | Sistemos tipas |  | Kiekybinė Eritrocitų nusėdimo greičio analizė
3 | Matavimo metodas |  | Automatizuotas, infraraudonųjų daviklių (koreliuojant su Westergren)
4 | Nuskaitymo kanalai |  | 10 - 20 vntje.
5 | Matavimo ribos |  | 1 -120 mm/val
6 | Matavimo laikas |  | ≤ 30 min
7 | Mechaninio / optinio aptikimo tikslumas |  | +/ - 0,2 mm
8 | Kokybės kontrolė |  | Ne mažiau 2 lygių
9 | Mėginio tipas ir kiekis |  | Veninis kraujas su natrio citratu 3,2 proc.
10 | Rezultatų pateikimas |  | mm/val pagal 1 valandos Westergren
INFEKCIJŲ SEROLOGINIAI TYRIMAI
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (vnt kiekis) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
86 | Anti HSV ½ IgG ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 150
86 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
87 | Anti HSV ½ IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 270
87 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
88 | Anti Varicella Zoster IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 100
88 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eurr:
89 | Neuroboreliosis IgG/IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje | Apskaičiavimas pagal formulę be bendrųjų imunoglobulinų ir albumino gradiento, IgG ir IgM antikūnų nustatymas viename rinkinyje(pusiau automat. spektrofotometras ) | 400
89 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
90 | Anti Toxocara canis IgG ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 300
90 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
91 | Anti TBE IgG ir IgM (erkinis encefalitas) ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje viename rinkinyje su atskiromis kontrolemis ir konjugatais | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 300
91 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
92 | Anti Ascaris lumbricoides IgG ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje. | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 2000
92 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
93 | Anti HIV ½ , 0, p24 Ag. | Kasečių pagrindas-HIV½ rekombinantiniai antigenai ir sintetiniai polipeptidai HIV1 gag ir env, HIV2 env. | 400
93 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
94 | RPR reagentų rinkinys su kontroliniu serumu, plokštelemis, pipetėmis. | Greitų plazmos reaginų testas su 0,02 % anglies dalelių, ne daugiau 100 testų pakuotėje, su teigiama/neigiama kontrole | 7700
94 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
95 | TPHA reagentų rinkinys su kontroliniais serumais | ne daugiau 100 testų pakuotėje, su teigiama/neigiama kontrole | 4800
95 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
96 | Monolateks rinkinys infekc. mononukleozės heterof. a/k nustatyti. | Testas kokybinis, imunochromatografinis, įpakuotas hermetiškai uždarytame maišelyje, skirtas žmogaus IgM antikūnių prieš Epštein-Baro virusą serume / plazmoje nustatymui. Pasirinkimo pirmumas tyrimų fasuotėms: ne daugiau 25 testų. | 650
96 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
97 | Anti Helicobacter pylori IgG | Greitas imunochromatografinis testas su CagAg ir VacAg | 1400
97 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eurr:
98 | Tuberkuliozės antikūnių nustatymas | Testas kokybinis, imunochromatografinis, įpakuotas hermetiškai uždarytame maišelyje, skirtas tuberkuliozės antikūnų nustatymui. Pasirinkimo pirmumas tyrimų fasuotėms: ne daugiau 25 testų. | 100
98 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
99 | Helicobacter pylori antigenas išmatose | Imunochromatografinis testas | 1600
99 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
100 | Hepatito B paviršinis antigenas (HBsAg) | Imunochromatografinis testas | 300
100 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
101 | Plazmodium Falciparum nustatymas | Imunochromatografinis testas | 100
101 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
102 | Antikūnai prieš hepatito C virusą (anti-HCV) | Imunochromatografinis testas | 200
102 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur
103 | S. pneumoniae testas | Greitas testas S.pneumoniae antigenui šlapime nustatyti | 260
103 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
104 | Rotaviruso Ag greitas testas (imunochromatografinis) | Būtinos mėginio paruošimo priemonės (vienkartiniai mėgintuvėliai, pipetės, antgaliai) | 5000
104 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
105 | Noraviruso Ag greitas testas (imunochromatografinis) | Būtinos mėginio paruošimo priemonės (vienkartiniai mėgintuvėliai, pipetės, antgaliai) | 4500
105 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
106 | Nespecifinių pneumonijų sukėlėjų diagnostika
106.1 | Anti Mycoplasma pneum. IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje. Kietos fazės pagrindas išgrynintas MP antigenas (FH štamas su papildomu P1 ir HMN1 168 kDa) | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 300
106.2 | Anti Chlamydia pneum.. IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje. Kietos fazės pagrindas, grupei specifinis LPS | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 5000
106.3 | Anti Mycoplasma pneum. IgG | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 80
106.4 | Anti Chlamydia pneum.. IgG | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 200
106 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
107 | Antikūnų prieš dvispiralę DNR nustatymas (anti-dsDNR) | Latekso agliutinacijos metodas, kokybinis tyrimas. Rinkinys paruoštas naudojimui: reagentai, teigiama/neigiama kontrolės, plokštelės, kitos reikalingos tyrimui priemonės. Fasuotėms: ne daugiau 50 testų. | 300
107 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
108 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI "MiniVidas" (įstaigos nuosavybė) ir ANALIZATORIUI "MiniVidas" panaudai 1 vnt. arba lygiaverčiui analizatoriui pagal panaudą 2 vnt., ne senesniems kaip 3 metai nuo pagaminimo datos
108.1. Reagentai bei papildomos priemonės automatiniam imunologiniam analizatoriui
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | HBsAg |  | 800
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2 | Anti Hbcor IgM |  | 240
2.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3 | Anti HBc |  | 600
3.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4 | Anti HBs kiekybinis |  | 900
4.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5 | HBe/ anti HBe |  | 240
5.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6 | Anti HAV IgM |  | 180
6.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7 | Anti HCV |  | 600
7,1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8 | Anti Toxo IgG |  | 420
8,1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
9 | Anti Toxo IgM |  | 360
9,1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
10 | Anti CMV IgG |  | 720
10,1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
11 | Anti CMV IgM |  | 1050
11,1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
12 | Anti Varicella Zoster IgG |  | 180
12,1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
13 | Anti EBV VCA/ EA IgG |  | 720
13.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
14 | Anti EBV VCA IgM |  | 2100
14.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
15 | Anti Borreliaburgd. IgG |  | 3000
15.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
16. | Anti Borreliaburgd. IgM |  | 3000
16.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
17 | Anti HIV (HIV6) |  | 540
17.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
18 | PTH |  | 1000
18.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
108 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
6. Jei teikiamas lygiavertis prietaisas panaudai, Tiekėjas turi tai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti visus būtinus prietaiso lygiavertiškumą įrodančius dokumentus
108.2 Reikalavimai IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į paslaugų kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą. Darbai turi būti atlikti nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų – visa paslaugos apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą.
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
Pastaba: jei siūlomi tik reagentai įstaigos turimiems analizatoriams, analizatorių techninės specifikacijos lentelių pildyti nereikia.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatoriaus paskirtis |  | Imunologinis analizatorius žymenų kiekybiniam nustatymui iš plazmos, serumo, smegenų skysčio mėginių. Ne senesnis negu 3 metai nuo pagaminimo datos
2 | Analizatoriaus bendra charakteristika |  | Nedidelis, statomas antstalo. Vienu metu galima tirti ne mažiaukaip 12 mėginių.
3 | Reagentų reikalavimai |  | Naudojami reagentai turi būti vienoje vienkartinėje kasetėje/strypelyje – viena kasetė/strypelis vienam tyrimui. Reagentų stabilumas atidarius pakuotę – iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės
4 | Skystos atliekos |  | Nėra skystų atliekų
5 | Laboratorinis vanduo |  | Analizatorius nenaudoja laboratorinio vandens
6 | Kontrolių atlikimas, pagal gamintojo rekomendacijas, tik kartu su kalibracija. Laikotarpiu tarp kalibracijų gamintojas garantuoja reagentų stabilumą ir patikimumą. |  | Būtina. Pateikti gamintojo raštą.
7 | Brūkšninių kodų skaitytuvai |  | Dviejų tipų brūkšninių kodų skaitytuvai: rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas naudojamas mėginio ID įvesti ir brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso viduje identifikuoja reagentų juosteles.
8 | Matavimo metodas |  | ELFA metodas (Su fermentais susijęs fluorescencinis metodas)
9 | Vienkartinių antgalių sistema |  | Tyrimų atlikimui turi būti naudojama vienkartinių antgalių sistema.
10 | Kalibracijų dažnumas |  | Kalibracija turi būti atliekama ne dažniau kaip 2 kartus per mėnesį
11 | Mėginio tūris |  | Mėginio tūris ne daugiau 200 µl
12 | Našumas |  | Galimybė vienu metu atlikti ne mažiau 2 skirtingų tyrimų.
109 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI panaudai 1 vnt.
109.1. Reagentai bei papildomos priemonės automatiniam imunologiniam analizatoriui
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | Borrelia recombinant IgG |  | 1000
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2 | Borrelia recombinant IgM |  | 1000
2.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3 | Toxocara IgG |  | 3000
3.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4 | Mycoplasma pneumoniea IgG |  | 3000
4.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5 | Mycoplasma pneumoniea IgM |  | 3000
5.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6 | Yersinia enerocolitica IgG |  | 250
6.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7 | Yersinia enerocolitica IgM |  | 250
7,1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8 | Echinococcus IgG |  | 100
8,1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
9 | FSME/TBE IgG |  | 2500
9,1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
10 | FSME/TBE IgM |  | 2500
10,1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
11 | VZV IgM |  | 100
11,1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
12 | TG |  | 100
12,1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
13 | Anti-Thyroglobulin |  | 100
13.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
14 | TRAb |  | 100
14.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
15 | hCG |  | 50
15.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
16. | Anti-dsDNA IgG |  | 50
16.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
17 | Anti-dsDNA IgM |  | 50
17.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
18 | ACTH |  | 40
18.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
19 | Anti - tTg IgA |  | 300
19.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
20 | Anti - tTg IgG |  | 100
20.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
21 | Anti-Gliadin IgA |  | 300
21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
22 | Anti-Gliadin IgG |  | 100
22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
23 | CCP IgG |  | 100
23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
24 | Digoksinas |  | 200
24.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
25 | Calprotectin (kiekybinis) |  | 300
25.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
26 | HSV 1+2 IgG |  | 250
26.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
27 | HSV 1+2 IgM |  | 250
27.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
28 | C-Peptide |  | 40
28.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
29 | hsCRP |  | 200
29.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
30 | Reikalingos papildomos priemonės |  | 10000
30.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
109 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
109.2 Reikalavimai IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į paslaugų kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą. Darbai turi būti atlikti nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų – visa paslaugos apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą.
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatoriaus paskirtis |  | Imunologinis analizatorius, galintis atlikti visus pirkimo dalyje nurodytus tyrimus. Naujas, nenaudototas
2 | Analizatoriaus bendra charakteristika |  | Statomas ant stalo. Vienu metu galima tirti ne mažiau kaip 30 mėginių.
3 | Reagentų reikalavimai |  | Naudojami reagentai turi būti vienoje vienkartinėje kasetėje/strypelyje – viena kasetė/strypelis vienam tyrimui. Reagentų stabilumas atidarius pakuotę – iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės
4 | Skystos atliekos |  | Analizatoriaus nereikia prijungti prie atliekų sistemos.
5 | Laboratorinis vanduo |  | Analizatoriaus nereikia prijungti prie vandens sistemos.
6 | Kontrolių atlikimas, pagal gamintojo rekomendacijas, tik kartu su kalibracija. Laikotarpiu tarp kalibracijų gamintojas garantuoja reagentų stabilumą ir patikimumą. |  | Būtina. Pateikti gamintojo raštą.
7 | Brūkšninių kodų skaitytuvai |  | Dviejų tipų brūkšninių kodų skaitytuvai: rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas naudojamas mėginio ID įvesti ir brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso viduje identifikuoja reagentų juosteles.
8 | Matavimo metodas |  | ELISA arba lygiavertis
9 | Kalibracijų dažnumas |  | Kalibracija turi būti atliekama ne dažniau nei per reagentų LOT.
10 | Mėginio tūris |  | Mėginio tūris ne daugiau 200 µl
11 | Našumas |  | Galimybė vienu metu atlikti ne mažiau 2 skirtingų tyrimų.
12 | Komplektacija |  | Analizatorius komplektuojamas kartu su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodami įsipareigojimai |  | Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: