## Lapas1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
| Atviras konkursas "Reagentai ir pagalbinės priemonės retų ligų diagnostikai ir retų ligų gydymo kontrolei (6273)" | Pirkimas 6271 Reagentai ir pagalbinės priemonės Visuotiniam naujagimių tikrinimui (VNT)
1 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
3 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento nuostatas bei pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčiius dokumentus kartu su pasiūlymu.
4 | Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per 10 kalendorinių dienų pateikti prekių (vienkartinių pagalbos priemonių) pavyzdžius. Pavyzdžiai turi būti pateikiami nemokamai. Pateikti pavyzdžiai grąžinami nebus. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
5 | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateikti tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
6 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
7. | Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis. Tiekėjas turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad prekių pakuotės yra perdirbamos (deklaracijas arba kitus lygiaverčius dokumentus).
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas/ Techninės charakterikos, reikalavimai, metodas |  | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis be PVM Eur | Mato vnt. įkainis su PVM Eur | Suma be PVM Eur | Suma su PVM Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1 | Mikroplokštelių purtyklė su kaitinimu
1.1 | Mikroplokštelių purtyklė su kaitinimu 2 vietų |  | vnt. | 2 | 21 | 1203 | 1455.63 | 2406 | 2911.26 | Biosan, PST-100HL, BS-010142-AAI, https://biosan.lv/products/pst-100hl-plate-shaker-thermostat/
| Prietaisas skirtas 2-jų standartinių 96 šulinėlių lėkštelių purtymui bei kaitinimui. Temperatūros nustatymo diapazonas ne siauresnio diapazono kaip nuo +25°C iki +100°C. Temperatūros nustatymo žingsnis (rezoliucija) -ne daugiau kaip 0,1°C. Temperatūros stabilumas ne daugiau kaip ±0,1°C. Temperatūros vienodumas prie 37°C ne didesnis kaip ±0,2°C. Maišymo orbita ne didesnė kaip 2 mm (reikalinga darbinė orbita 1,5 – 2 mm). Maišymo greičio reguliavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 250 iki 1200 RPM. Maišymo greičio nustatymo žingsnis - ne daugiau kaip 10 RPM. Laiko reguliavimas ne siauresniame intervale kaip nuo 1 min iki 96 val. Ekranas -ne prasčiau kaip LCD, ne mažiau kaip 16 x 2 ženklų. Platformos išmatavimai (PxG)- ne mažiau kaip 250 x 150 mm. Prietaiso išmatavimai (PxGxA) - ne daugiau kaip 275 x 265 x 130 mm . Energijos sąnaudos-ne daugiau kaip 75 W. Tiekėjas ir gamintojas privalo būti sertifikuoti pagal ISO 9001:2015 standartą (Pateikti sertifikatus). Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal ISO 14001:2015 standartą (Pateikti sertifikatą).Tiekėjas privalo būti tiesioginis gamintojo įgaliotas atstovas Lietuvos rinkai. Pateikti tai įrodantį dokumentą. Būtina pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Garantinis laikotarpis- ne mažiau kaip 2 metai. | [8 empty] | Prietaisas skirtas 2-jų standartinių 96 šulinėlių lėkštelių purtymui bei kaitinimui. Temperatūros nustatymo diapazonas nuo +25°C iki +100°C. Temperatūros nustatymo žingsnis (rezoliucija) 0,1°C. Temperatūros stabilumas ±0,1°C. Temperatūros vienodumas prie 37°C ±0,2°C. Maišymo orbita 2 mm. Maišymo greičio reguliavimo diapazonas nuo 250 iki 1200 RPM. Maišymo greičio nustatymo žingsnis 10 RPM. Laiko reguliavimas intervale nuo 1 min iki 96 val. Ekranas - LCD, 16 x 2 ženklų. Platformos išmatavimai (PxG) 250 x 150 mm. Prietaiso išmatavimai (PxGxA) - 270 x 260 x 125 mm. Energijos sąnaudos 60 W. Tiekėjas ir gamintojas yra sertifikuoti pagal ISO 9001:2015 standartą (pateikiami sertifikatai). Tiekėjas yra sertifikuotas pagal ISO 14001:2015 standartą (pateikiamas sertifikatas) .Tiekėjas yra tiesioginis gamintojo įgaliotas atstovas Lietuvos rinkai. Pateikiamas tai įrodantis dokumentas. Pateikiama EB deklaracijos kopija. Garantinis laikotarpis - 2 metai.
1.2 | Mikroplokštelių purtyklė su kaitinimu 4 vietų |  | vnt. | 1 | 21 | 1364 | 1650.44 | 1364 | 1650.44 | Biosan, PST-60HL-4, BS-010128-AAI, https://biosan.lv/products/pst-60hl-4/
| Prietaisas skirtas 4-ių standartinių 96 šulinėlių lėkštelių purtymui bei kaitinimui. Temperatūros nustatymo diapazonas ne siauresnio diapazono kaip nuo +25°C iki +60°C. Temperatūros nustatymo žingsnis (rezoliucija) -ne daugiau kaip 0,1°C. Temperatūros stabilumas ne daugiau kaip ±0,1°C. Temperatūros vienodumas prie 37°C ne didesnis kaip ±0,25°C. Maišymo orbita ne didesnė kaip 2 mm (reikalinga darbinė orbita 1,5 – 2 mm). Maišymo greičio reguliavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 250 iki 1200 RPM. Maišymo greičio nustatymo žingsnis - ne daugiau kaip 10 RPM. Laiko reguliavimas ne siauresniame intervale kaip nuo 1 min iki 96 val. Ekranas -ne prasčiau kaip LCD, ne mažiau kaip 16 x 2 ženklų. Platformos išmatavimai (PxG)- ne mažiau kaip 290 x 210 mm. Prietaiso išmatavimai (PxGxA) - ne daugiau kaip 380 x 390 x 140 mm . Energijos sąnaudos-ne daugiau kaip 60 W. Tiekėjas ir gamintojas privalo būti sertifikuoti pagal ISO 9001:2015 standartą (Pateikti sertifikatus). Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal ISO 14001:2015 standartą (Pateikti sertifikatą).Tiekėjas privalo būti tiesioginis gamintojo įgaliotas atstovas Lietuvos rinkai. Pateikti tai įrodantį dokumentą. Būtina pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Garantinis laikotarpis- ne mažiau kaip 2 metai. | [8 empty] | Prietaisas skirtas 4-ių standartinių 96 šulinėlių lėkštelių purtymui bei kaitinimui. Temperatūros nustatymo diapazonas nuo +25°C iki +60°C. Temperatūros nustatymo žingsnis (rezoliucija) 0,1°C. Temperatūros stabilumas ±0,1°C. Temperatūros vienodumas prie 37°C ±0,25°C. Maišymo orbita 2 mm. Maišymo greičio reguliavimo diapazonas nuo 250 iki 1200 RPM. Maišymo greičio nustatymo žingsnis 10 RPM. Laiko reguliavimas intervale nuo 1 min iki 96 val. Ekranas - LCD, 16 x 2 ženklų. Platformos išmatavimai (PxG) 290 x 210 mm. Prietaiso išmatavimai (PxGxA) 380 x 390 x 140 mm . Energijos sąnaudos 50 W. Tiekėjas ir gamintojas yra sertifikuoti pagal ISO 9001:2015 standartą (pateikiami sertifikatai). Tiekėjas yra sertifikuotas pagal ISO 14001:2015 standartą (pateikiamas sertifikatas).Tiekėjas yra tiesioginis gamintojo įgaliotas atstovas Lietuvos rinkai. Pateikiamas tai įrodantis dokumentas. Pateikiama EB deklaracijos kopija. Garantinis laikotarpis - 2 metai.
[7 empty] | 1 pirkimo dalies kaina Eur: | 3770 | 4561.7
2 | Reagentai ir priemonės porfirijų diferenciniams tyrimams šlapime
2.1 | Reagentai ir priemonės 5-aminolevulino rūgšties ir porfobilinogeno kiekybiniam tyrimui šlapime | Visi reikalingi reagentai, priemonės ir matavimo prietaisai 5-aminolevulino rūgšties ir porfobilinogeno kiekybiniam tyrimui šlapime skirti atlikti ne mažiau 500 tyrimų. Rinkinyje ne daugiau, kaip 50-iai tyrimų. Sudėtyje: mėginio paruošimui ir tyrimui reikalingi reagentai ir chemikalai, kolonėlės, stoveliai, liofilizuoti kalibratoriai ir ne mažiau 2-jų lygių kontrolės mėginiai. Liofilizuotų visų lygių kontrolių pakuočių kiekis ne mažesnis, nei 1 pakuotė 10-iai tyrimų. Reagentų pakuotės ne didesnės nei 50 tyrimų ir reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai, atidarytų reagentų galiojimo laikas - ne trumpesnis nei 3 mėn. | rink. | 10
2.2 | Reagentai ir priemonės bendram porfirinų kiekio tyrimui šlapime | Visi reikalingi reagentai, priemonės ir matavimo prietaisai bendro porfirinų kiekio tyrimui šlapime skirti atlikti ne mažiau 500 tyrimų.Rinkinyje ne daugiau, kaip 50-iai tyrimų. Sudėtyje: mėginio paruošimui ir tyrimui reikalingi reagentai ir chemikalai, kolonėlės, stoveliai, liofilizuoti kalibratoriai ir ne mažiau 2-jų lygių kontrolės mėginiai, Liofilizuotų visų lygių kontrolių pakuočių kiekis ne mažesnis, nei 1 pakuotė 10-iai tyrimų. Reagentų pakuotės ne didesnės nei 50 tyrimų ir reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 2 metai, atidarytų reagentų galiojimo laikas - ne trumpesnis nei 3 mėn. | rink. | 10
2.3 | Porfirinų koncentracijos matavimo prietaisas | Matavimo prietaisas su kompiuteriu ir kompiuterine programine įranga, matavimas ne siauriau 190–1100 nm bangų ilgio spektre, ir ne blogiau nei 1,5 nm UV-VIS bangos pločio,bangos tikslumas ne prasčiau 0,5 nm prie ne mažesnės nei 500 nm bangos, atkuriamumas ne prasčiau 0,1 nm, sugerties untervalas ne mažiau 4 ABS. | vnt. | 1
2 pirkimo dalies kaina Eur:
3 | Reagentai naujagimių patikrai dėl paveldimų ligų (aminorūgščių ir acilkarnitinų tyrimas) |  | rink. | 54
Reagentų rinkinys nederivatizuotų aminorūgščių, acilkarnitinų ir sukcinilacetono analizei sausame kraujo mėginyje ne mažiau kaip 960 testų. Rinkinys skirtas nustatyti ne mažiau kaip 27 analites su kiekvienai analitei priskirtu izotopiškai žymėtu vidiniu standartu. Turi būti galimybė papildomai nustatyti 21 acilkarnitinų analites. Rinkinio sudėtis: mobili fazė ne mažiau 2 buteliukai po 1000 ml; vidinis standartas, liofilizuotas ne mažiau kaip 4 buteliukai, vidinio standarto turi užtekti 960 mėginių analizei; Vidinis sukcinilacetono nederivatizuotas, paruoštas naudojimui standartas, ne mažiau kaip 3 buteliukai po ne mažiau kaip 15 ml; ekstracijos buferis sukcinilacetonui ne mažiau kaip 3 buteliukai po ne mažiau kaip 15 ml, vidinio sukcinilacetono standarto ir ekstrakcijos buferio turi užtekti 960 mėginių analizei; ekstrakcijos buferis ne mažiau 1x100 ml; plovimo buferis ne mažiau 2x1000 ml; 96 šulinėlių mikroplokštelės ne mažiau 10 vnt.; 96 plokštelių apsauginės plėvelės lipnios, ne mažiau 20 vnt.; praduriamos 96 šulinėlių plokštelių lipnios apsauginės plovelės, ne mažiau 20 vnt.; ne mažiau nei 2 lygių (I+II) sauso kraujo aminorūgščių ir acilkarnitinų kontrolės, ir ne mažiau 3 sauso kraujo lašai vienam kontrolės lygiui. Numatytas tirimojo mėginio dydis: ne didesnis nei 3 mm ant filtrinio popieriaus džiovinto kraujo diskas. Mėginio paruošimo analizei laikas iki injekcijos ne ilgiau kaip 1,5 val. Injekcijos tūris - ne didesnis nei 10 ul; Maksimali linijiškumo riba nuo nustatymo ribos - L-Amino rūgštims ne mažiau nei 2000 µmol/l, sukcinilacetonui - 120 µmol/l, acilkarnitinams - 25 µmol/l; Mažiausia nustatymo riba: Amino rūgštims ne didesnė nei 12 µmol/l, sukcinilacetonui ne didesnė nei 0,6 µmol/l, Acilkarnitinams ne didesnė nei 0,15 µmol/l, Laisvam karnitinui (C0) ne didesnė nei 2 µmol/l; Išeiga: Amino rūgštims ne mažesnė nei 74%, Acilkarnitinams ne mažesnė nei 90%, Sukcinilacetonui ne mažesnė nei 40%; Analizės laikas: Ne daugiau 2 min. mėginiui. Rinkinio turi pilnai užtekti atlikti ne mažiau 960 mėginių analizei skysčių chromatografijos-tandeminės masių spektrometrijos metodu. Į rinkinio kainą turi būti įskaičiuota visos metodo įdiegimui ir instrumento kalibravimui reikiamos priemonės ir darbo išlaidos. Metodo įdiegimą ir kalibravimą turi atlikti rinkinio gamintojo sertifikuotas specialistas arba gamintojo atstovas. Pateikti įrodantį dokumentą.
4 | Aminorūgščių ir acilkarnitinų kontrolinė medžiaga | Aminorūgščių ir Acilkarnitinų kokybės kontrolės mėginiai 2 lygių (žemos ir aukštos koncentracijos), 2 x 3 lašai. Ant Whatman 903 popieriaus. | vnt. | 3
5 | Fosfatidiletanolio standartai
5.1 | 16:0-18:1 Phosphatidylethanolis | 16:0-18:1 Phosphatidylethanol Cas Nr. 322647-55-2, >99% (TLC), pakuotėje ne mažiau 25 mg | pak. | 2
5.2 | 16:0 Phosphatidylethanolis | 16:0 Phosphatidylethanol, Cas Nr. 92609-90-0 >99% (TLC), pakuotėje ne mažiau 25 mg | pak. | 2
5.3 | 16:0-18:2 Phosphatidylethanolis | 16:0-18:2 Phosphatidylethanol, referentinė medžiaga, pakuotėje(ampulėje) ne mažiau 1 ml (1mg/ml). | pak. | 2
5.4 | 18:1 Phosphatidylethanolis | 18:1 Phosphatidylethanol, Cas Nr. 322647-53-0 , >99% (TLC), 10 mg/ml, ne mažiau 2,5 ml pakuotėje | pak. | 2
5.5 | 16:0-18:1 Phosphatidylethanol-D5 ammonium salt (ETHYL-D5) | 16:0-18:1 Phosphatidylethanol-D5 ammonium salt (ETHYL-D5), >99% (TLC), milteliai, pakuotė ne mažiau 1 mg | pak. | 2
5 pirkimo dalies kaina Eur:

## Sheet2
Row Labels
18424300-0
19520000-7
33190000-8
33192500-7
33696000-5
33793000-5
35113480-7
38412000-6
38436000-0
38437000-7
38437110-1
42671110-4
(blank)
Grand Total

## Sheet1
BVPŽ
33696000-5
33192500-7
33696000-5
33696000-5
19520000-7
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33190000-8
33190000-8
38437000-7
19520000-7
42671110-4
33696000-5
38437110-1
33696000-5
38437000-7
33192500-7
38437110-1
33190000-8
33192500-7
38437110-1
38437110-1
38437110-1
33793000-5
18424300-0
35113480-7
38436000-0
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
38412000-6
33696000-5