## Pasiūlymas
Techninė specifikacija ir pasiūlymo forma
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS LABORATORINIAMS TYRIMAMS
REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, PRELIMINARŪS KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Svarbu: Jei darbo metu yra generuojamos užterštos pavojingomis medžiagomis skystos atliekos, tiekėjas atliekų surinkimo ir nukenksminimo kaštus privalo pateikti pasiūlymuose pagal EC No 1907/2006 (REACH) reikalavimus
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninei
Data: | 2024-01-29
Nr.: | MP24-16
Vieta: | Kaunas
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB MedUS Medical
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 306252616
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Veiverių g. 153, Kaunas LT-46417
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100015722414
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A.s. LT387189900051467694 AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Eglė Gelbūdienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 864361987, egle.gelbudiene@med-us.eu
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė Eglė Gelbūdienė
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Karolis Polonskas IVD padalinio produktų vadovas Mob. +370 677 29836 karolis.polonskas@med-us.eu
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Tokie organai nėra sudaryti. UAB ,,MedUS Medical" buhalterė Vitalija Žostautienė turi teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
Pirkimo dalis, kurių tiekėjas nesiūlo, prašome ištrinti
84. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ 5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIACIJOS ANALIZATORIUMI (2 vnt. panaudai)
84.1. Reagentai bei papildomos priemonės hematologinių tyrimų 5 dalių leukocitų diferenciacijos analizatoriumi (1 + 1 vnt.) (2 vnt Mindray BC-6000)
(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. Nr. | Tikslinis tyrimo (reagento, medžiagos, papildomos priemonės) pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Bendras hematologinis kraujo tyrimas su 5 dalių leukocitų diferenciacija (be retikuliocitų) | 84.2. priede pateiktam analizatoriui (viso bus atliekama iki 90 proc. hematologinių tyrimų). Parametrai: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, MPV, PCT,P-LCR, MONO (#, %), LYMPH (#, %), EOS (#, %), NEUT (#, %), BASO (#, %), IG (#, %) | 112500
1.1. | Reagentas DS Diluent | Naudojama atlikti 84.1, 84.2 ir 81.3 Tyrimams; Mindray DS Diluent Reagentų aprašymo 84 psl. Nr. 1-4. |  | 282 | 1x20L | 75 | 21150 | 22207.5
1.2. | Reagentas M-6LD Lyse | Naudojama atlikti 84.1, 84.2 ir 81.3 Tyrimams; Mindray M-6LD Lyse. Reagentų aprašymo 84 psl. Nr. 1-2, 5-6. |  | 216 | 1x1L | 45 | 9720 | 10206
1.3. | Reagentas M-6FD Dye | Naudojama atlikti 84.1, 84.2 ir 81.3 Tyrimams Mindray, M-6FD Dye Reagentų aprašymo 84 psl. Nr. 1-2, 7-8. |  | 288 | 1x12ml | 45 | 12960 | 13608
1.4. | Reagentas M-6LH Lyse | Naudojama atlikti 84.1, 84.2 ir 81.3 Tyrimams Mindray, M-6LH Lyse Reagentų aprašymo 84 psl. Nr. 1-2, 9-10. |  | 78 | 1x1L | 45 | 3510 | 3685.5
1.5. | Reagentas M-6LN Lyse | Naudojama atlikti 84.1, 84.2 ir 81.3 Tyrimams Mindray, M-6LN Lyse Reagentų aprašymo 84 psl. Nr. 1-2, 11-12. |  | 207 | 1x1L | 45 | 9315 | 9780.75
1.6. | Reagentas M-6FN Dye | Naudojama atlikti 84.1, 84.2 ir 81.3 Tyrimams; Mindray M-6FN Dye Reagentų aprašymo 84 psl. Nr. 1-2, 13-14. |  | 288 | 1x12ml | 18 | 5184 | 5443.2
1.9. | Kontrolinė medžiaga BC-6D Hematology Control (L; N; H) | Naudojama atlikti 84.1 ir 84.3 Mindray, BC-6D Hematology Control Reagentų aprašymo 84 psl. Nr. 1-2, 18-22. |  | 150 | 1x4,5ml | 22 | 3300 | 3465
2. | Kūno skysčių automatizuotas hematologinis tyrimas | 84.2. priede pateiktam analizatoriui. Parametrai: WBC, RBC, mononuklearinių ląstelių liekis (#, %), polimorfonuklearinių ląstelių kiekis (#, %). | 1800
2.1 | BC-BC Hematology Control (L; N; H) | Mindray, BC-BF Hematology control Reagentų aprašymo 84 psl. Nr. 29-32. |  | 96 | 1x3ml | 55 | 5280 | 5544
3. | Bendras hematologinis kraujo tyrimas su 5 dalių leukocitų diferenciacija | 84.3. priede pateiktam analizatoriui (viso bus atliekama iki 10 proc. hematologinių tyrimų). Parametrai: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, MPV, PCT, MONO (#, %), LYMPH (#, %), EOS (#, %), NEUT (#, %), BASO (#, %) | 12500
4 | Papildomos Priemonės
4.1 | Priežiūros reagentas Probe Cleanser | Mindray, Probe Cleanser Reagentų aprašymo 84 psl. Nr. 1-2, 15-17. |  | 222 | 1x50ml | 10 | 2220 | 2331
4.2 | Kalibratorius SC-CAL PLUS Hematology Calibrator | Mindray, SC-CAL Plus Hematology Calibrator Reagentų aprašymo 84 psl. Nr. 1-2, 18, 23-28. |  | 6 | 1x3ml | 30 | 180 | 189
84 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 72819 | 76459.95
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais. Reagentų aprašymo 84 psl. Nr. 1-2.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos. Reagentų aprašymo 84 psl. Nr. 3-17.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
6. Reagentai, kontrolinės ir kitos pagalbinės priemonės tyrimui atlikti abiem analizatoriais turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti arba adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus) 84.3 priede nurodytam analizatoriui privalo būti naudojami tie patys reagentai kaip ir 84.2 priede nurodytam analizatoriui, gali skirtis reagentų talpos tūris. Reagentų aprašymo 84 psl. Nr. 1-2.
84.2 Reikalavimai 5-JŲ DIFERENCIACIJŲ HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į paslaugų kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą. Darbai turi būti atlikti nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų – visa paslaugos apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą.
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
3 . Jei siūloma sistema naudoja purifikuotą vandenį, purifikuoto vandens gamybos kaina (kartu su įranga) turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą
4 . Jei siūloma sistema generuoja skystas atliekas, susidarančių skystų atliekų utilizavimo sistemos, jos ekploatacijos kaina visam sutarties galiojimo periodui turi būti įtraukata į pasiūlymo kainą. Hematologinių atliekų šalinimo deklaracija
5 . Turi būti nenutrūkstamas ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti sistemos būklę, nuotoliniu būdu instaliuoti tyrimų protokolus, perduoti kitus duomenis. Tiekėjas turi užtikrinti analizatoriaus nepertraukiamą techninį aptarnavimą visą parą . Gavus pranešimą apie analizatoriaus gedimą, tiekėjas nedelsiant turi pašalinti sutrikimus prisijungus nuotoliniu būdu arba kitomis priemonėmis. Nepavykus sutaisyti analizatoriaus per 7 darbo dienas, turi būti pakeičiamas kitu tokiu pačiu analizatoriumi.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) |  | Parametro reikšmė
1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  | Analizatorius turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš tris metus iki pasiūlymų pateikimo datos. Pagrindinis hematologinių tyrimų prietaisas, kuriuo bus atliekama iki 90 proc. visų hematologinių kraujo tyrimų ir visi kūno skysčių tyrimai. |  |  | Automatinis hematologinis Analizatorius Mindray BC-6000– 1 vnt. Analizatorius yra pagamintas 2021. Pagrindinis hematologinių tyrimų prietaisas, kuriuo bus atliekama iki 90 proc. visų hematologinių kraujo tyrimų ir visi kūno skysčių tyrimai. Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 1.
2 | Sistemos tipas |  | Automatinis hematologinis analizatorius su 5-kių dalių leukocitų diferenciacija.R |  |  | Sistemos tipas: Automatinis hematologinis analizatorius su 5-kių dalių leukocitų diferenciacija. Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 1.
3 | Komplektacija |  | Komplektacijoje kompiuteris su programine įranga, monitorius, pelė, klaviatūra, spausdintuvas, nepertraukiamo maitinimo šaltinis, brūkšninio kodo skaitytuvas. |  |  | Komplektuojame kartu su kompiuteriu su programine įranga, monitoriumi, pele, klaviatūra, spausdintuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, brūkšninio kodo skaitytuvu.
4 | Matuojami parametrai |  | 4.1 Kraujo tyrimų parametrai: leukocitai, limfocitai (# ir %), monocitai (# ir %), neutrofilai (# ir %), bazofilai (# ir %), eozinofilai (# ir %), nesubrendę granuliocitai (# ir %), eritrocitai, hemoglobinas, hematokritas, vidutinis eritrocito tūris, vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite, vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite, eritrocito dydžio variacijos koeficientas, eritrocitų dydžio standartinis nuokrypis, trombocitai, trombokritas, trombocitų pasiskirstymo plotis , vidutinis trombocito tūris , didelių trombocitų santykis. 4.2 Kūno skysčių tyrimų parametai: leukocitai, eritrocitai, mononuklearinių ląstalių kiekis absoliučiais skaičiais ir procentais, polimorfonuklearinių ląstelių kiekis absoliučiais skaičiais ir procentais. |  |  | Matuojami parametrai: 4.1 Kraujo tyrimų parametrai: leukocitai, limfocitai (# ir %), monocitai (# ir %), neutrofilai (# ir %), bazofilai (# ir %), eozinofilai (# ir %), nesubrendę granuliocitai (# ir %), eritrocitai, hemoglobinas, hematokritas, vidutinis eritrocito tūris, vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite, vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite, eritrocito dydžio variacijos koeficientas, eritrocitų dydžio standartinis nuokrypis, trombocitai, trombokritas, trombocitų pasiskirstymo plotis , vidutinis trombocito tūris , didelių trombocitų santykis. 4.2 Kūno skysčių tyrimų parametai: leukocitai, eritrocitai, mononuklearinių ląstalių kiekis absoliučiais skaičiais ir procentais, polimorfonuklearinių ląstelių kiekis absoliučiais skaičiais ir procentais.Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 1.
5 | Analizatoriaus valdymas |  | Privalomas liečiamas ekranas analizatoriaus korpuse. Galimybė prijungti išorinį kompiuterį. |  |  | Analizatoriaus valdymas: Privalomas liečiamas ekranas analizatoriaus korpuse. Galimybė prijungti išorinį kompiuterį. Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 7, 17
6 | Kokybės kontrolė |  | Hematologiniai instrumentai jungiami prie akredituotos išorinės palyginamosios hematologinės kraujo ir kūno skysčių kokybės kontrolės. Kontrolinės medžiagos ne mažiau kaip trijų lygių: normos, žemos ir aukštos koncentracijos. Sudėtis - stabilizuoti žmogaus eritrocitai, leukocitai, trombocitai ir branduolėtos raudonojo kraujo ląstelės; Kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, Levey-Jennings grafikai, Westgard'o taisyklių pritaikymas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal pageidaujamus kriterijus (vidurkis, SD, CV(%) pagal gamintoją, rezultatus, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui ir kita). |  |  | Kokybės kontrolė: Hematologiniai instrumentai jungiami prie akredituotos išorinės palyginamosios hematologinės kraujo ir kūno skysčių kokybės kontrolės. Kontrolinės medžiago trijų lygių: normos, žemos ir aukštos koncentracijos. Sudėtis - stabilizuoti žmogaus eritrocitai, leukocitai, trombocitai ir branduolėtos raudonojo kraujo ląstelės; Kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, Levey-Jennings grafikai, Westgard'o taisyklių pritaikymas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal pageidaujamus kriterijus (vidurkis, SD, CV(%) pagal gamintoją, rezultatus, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui ir kita). Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 8, 9, 18, 19, 23, 24 ; Reagentų aprašymas 83 psl Nr. 19.
7 | Mėginio tūris |  | Ne daugiau kaip 100µl automatiniame režime. |  |  | Mėginio tūris 80µl automatiniame režime. Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 1.
8 | Tyrimo atlikimo greitis |  | Ne mažiau kaip 100 tyrimų per val. |  |  | Tyrimo atlikimo greitis: 110 tyrimų per val. Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 1.
9 | Automatinis pakartotinis mėginio ištyrimas |  | Analizatoriuje yra pritaikyta pakartotinio ištyrimo sistema, t. y. be atskiro pareikalavimo. |  |  | Automatinis pakartotinis mėginio ištyrimas: Analizatoriuje yra pritaikyta pakartotinio ištyrimo sistema, t. y. be atskiro pareikalavimo. Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 16.
10 | Mėginių tipas |  | Visam kraujui, surinktam EDTA mėgintuvėliais (veninis ir kapiliarinis kraujas) |  |  | Mėginių tipas: Visam kraujui, surinktam EDTA mėgintuvėliais (veninis ir kapiliarinis kraujas) Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 10, 11.
11 | Mėginių matavimai atliekami iš uždarų/atvirų vakuuminių mėgintuvėlių ir atvirų mikromėgintuvėlių |  | Būtina |  |  | Mėginių matavimai atliekami iš uždarų/atvirų vakuuminių mėgintuvėlių ir atvirų mikromėgintuvėlių Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 10, 11.
12 | Matavimo tiesiškumo ribos ne siauresnės kaip: |  | WBC 0,03-440 x 103/µl: RBC 0,01-8,60 x 106/µl: HGB 0,1-26,0 g/dL: PLT 2-5000 x 103/µl |  |  | Matavimo tiesiškumo: WBC 0-500 x 103/µl: RBC 0-8,60 x 106/µl: HGB 0-26,0 g/dL: PLT 0-5000 x 103/µl Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 1.
13 | Matavimo intervalo ribos ne siauresnės kaip: |  | Leukocitai 0,03-440 x10^9/l Eritrocitai 0,01-8,60 x10^12/l Hemoglobinas 1-260 g/l Hematokritas 0.1-75 % Trombocitai 2-5000 x 10^3/l |  |  | Matavimo intervalo ribos: Leukocitai 0-500 x10^9/l Eritrocitai 0-8,60 x10^12/l Hemoglobinas 0-260 g/l Hematokritas 0-75 % Trombocitai 2-5000 x 10^3/l Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 1.
14 | Automatizuotų kūno ir smegenų skysčio analičių matavimo ribos ne siauresnės kaip: |  | Bendras branduolėtų ląstelių skaičius 0,003 - 10 000 x 10^3 µl; Leukocitai 0,003-10 000 x 10^3 µl; Eritrocitų skaičius 0,002 - 5000 x 10^6 µl; |  |  | Automatizuotų kūno ir smegenų skysčio analičių matavimo ribos: Bendras branduolėtų ląstelių skaičius 0 - 10 000 x 10^3 µl; Leukocitai 0-10 000 x 10^3 µl; Eritrocitų skaičius 0- 5000 x 10^6 µl; Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 12, 22.
15 | Prietaiso vidinė atmintis ne mažiau 95 000 tyrimų su grafikais |  | Būtina |  |  | Prietaiso vidinė atmintis 100000 tyrimų su grafikais Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 1.
16 | Galimybė programuoti normas pagal amžių (ne mažiau 7 intervalai) |  | Būtina |  |  | Galimybė programuoti normas pagal amžių (ne mažiau 7 intervalai) Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 20
17 | Kokybės kontrolė skirta kūno skysčių mėginiams |  | Po atidarymo tinkama naudoti ne mažiau kaip 30 dienų, laikant +2-+8° C temperatūroje. |  |  | Kokybės kontrolė skirta kūno skysčių mėginiams Po atidarymo tinkama naudoti 30 dienų, laikant +2-+8° C temperatūroje. Reagentų aprašymas 84 psl. nr. 30.
18 | Reagentų duomenys įvedami į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą. |  | Būtina. Operatorius gauna atitinkamą informaciją/įspėjimą apie besibaigiančius reagentus. |  |  | Reagentų duomenys įvedami į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą.: Operatorius gauna atitinkamą informaciją/įspėjimą apie besibaigiančius reagentus. Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 13, 14
84.3 Reikalavimai 5-JŲ DIFERENCIACIJŲ HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į paslaugų kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą. Darbai turi būti atlikti nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų – visa paslaugos apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą.
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
3 . Jei siūloma sistema naudoja purifikuotą vandenį, purifikuoto vandens gamybos kaina (kartu su įranga) turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą
4 . Jei siūloma sistema generuoja skystas atliekas, susidarančių skystų atliekų utilizavimo sistemos, jos ekploatacijos kaina visam sutarties galiojimo periodui turi būti įtraukata į pasiūlymo kainą. Hematologinių atliekų šalinimo deklaracija
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) |  | Parametro reikšmė
1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  | Analizatorius turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš tris metus iki pasiūlymų pateikimo datos. Pakaitinis hematologinių tyrimų prietaisas, kuriuo bus atliekama iki 10 proc. visų hematologinių kraujo tyrimų |  |  | Automatinis Hematologinis Analizatorius Mindray BC-6000 - 1 vnt. Analizatorius yra pagamintas 2021. Pakaitinis hematologinių tyrimų prietaisas, kuriuo bus atliekama iki 10 proc. visų hematologinių kraujo tyrimų Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 1.
2 | Sistemos tipas |  | Automatinis hematologinis analizatorius su 5-kių dalių leukocitų diferenciacija.R |  |  | Sistemos tipas: Automatinis hematologinis analizatorius su 5-kių dalių leukocitų diferenciacija. Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 1.
3 | Komplektacija |  | Komplektacijoje kompiuteris su programine įranga, monitorius, pelė, klaviatūra, spausdintuvas, nepertraukiamo maitinimo šaltinis, brūkšninio kodo skaitytuvas. |  |  | Komplektacijoje kartu su kompiuteriu su programine įranga, monitoriumi, pele, klaviatūra, spausdintuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, brūkšninio kodo skaitytuvu.
4 | Matuojami parametrai |  | Leukocitai, limfocitai (# ir %), monocitai (# ir %), neutrofilai (# ir %), bazofilai (# ir %), eozinofilai (# ir %), eritrocitai, hemoglobinas, hematokritas, vidutinis eritrocito tūris, vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite, vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite, eritrocito dydžio variacijos koeficientas, eritrocitų dydžio standartinis nuokrypis, trombocitai, trombokritas, trombocitų pasiskirstymo plotis , vidutinis trombocito tūris. |  |  | Matuojami parametrai: Leukocitai, limfocitai (# ir %), monocitai (# ir %), neutrofilai (# ir %), bazofilai (# ir %), eozinofilai (# ir %), eritrocitai, hemoglobinas, hematokritas, vidutinis eritrocito tūris, vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite, vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite, eritrocito dydžio variacijos koeficientas, eritrocitų dydžio standartinis nuokrypis, trombocitai, trombokritas, trombocitų pasiskirstymo plotis , vidutinis trombocito tūris.Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 1.
5 | Kokybės kontrolė |  | Hematologiniai instrumentai jungiami prie akredituotos išorinės palyginamosios hematologinės kraujo ir kūno skysčių kokybės kontrolės. Kontrolinės medžiagos ne mažiau kaip trijų lygių: normos, žemos ir aukštos koncentracijos. Sudėtis - stabilizuoti žmogaus eritrocitai, leukocitai, trombocitai ir branduolėtos raudonojo kraujo ląstelės; Kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, Levey-Jennings grafikai, Westgard'o taisyklių pritaikymas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal pageidaujamus kriterijus (vidurkis, SD, CV(%) pagal gamintoją, rezultatus, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui ir kita). |  |  | Kokybės kontrolė: Hematologiniai instrumentai jungiami prie akredituotos išorinės palyginamosios hematologinės kraujo ir kūno skysčių kokybės kontrolės. Kontrolinės medžiago trijų lygių: normos, žemos ir aukštos koncentracijos. Sudėtis - stabilizuoti žmogaus eritrocitai, leukocitai, trombocitai ir branduolėtos raudonojo kraujo ląstelės; Kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, Levey-Jennings grafikai, Westgard'o taisyklių pritaikymas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal pageidaujamus kriterijus (vidurkis, SD, CV(%) pagal gamintoją, rezultatus, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui ir kita) Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 8, 9, 18, 19, 23, 24.
6 | Mėginio tūris |  | Ne daugiau kaip 100µl automatiniame režime. |  |  | Mėginio tūris: 80µl automatiniame režime. Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 1.
7 | Tyrimo atlikimo greitis |  | Ne mažiau kaip 60 tyrimų per val. |  |  | Tyrimo atlikimo greitis: 110 tyrimų per val. Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 1.
8 | Mėginių tipas |  | Visam kraujui, surinktam EDTA mėgintuvėliais (veninis ir kapiliarinis kraujas) |  |  | Mėginių tipas: Visam kraujui, surinktam EDTA mėgintuvėliais (veninis ir kapiliarinis kraujas) Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 10, 11.
9 | Mėginių matavimai atliekami iš uždarų/atvirų vakuuminių mėgintuvėlių ir atvirų mikromėgintuvėlių |  | Būtina |  |  | Mėginių matavimai atliekami iš uždarų/atvirų vakuuminių mėgintuvėlių ir atvirų mikromėgintuvėlių Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 10, 11.
10 | Matavimo intervalo ribos ne siauresnės kaip: |  | Leukocitai 0,03-440 x10^9/l Eritrocitai 0,01-8,60 x10^12/l Hemoglobinas 1-260 g/l Hematokritas 0.1-75 % Trombocitai 2-5000 x 10^3/l |  |  | Matavimo intervalo ribos: Leukocitai 0-500 x10^9/l Eritrocitai 0-8,60 x10^12/l Hemoglobinas 0-260 g/l Hematokritas 0-75 % Trombocitai 0-5000 x 10^3/l Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 1.
11 | Prietaiso vidinė atmintis ne mažiau 30 000 tyrimų su grafikais |  | Būtina |  |  | Prietaiso vidinė atmintis 10 0000 tyrimų su grafikais Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 1.
12 | Galimybė programuoti normas pagal amžių (ne mažiau 7 intervalai) |  | Būtina |  |  | Galimybė programuoti normas pagal amžių (ne mažiau 7 intervalai) Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 20
13 | Reagentų duomenys įvedami į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą. |  | Būtina. Operatorius gauna atitinkamą informaciją/įspėjimą apie besibaigiančius reagentus. |  |  | Reagentų duomenys įvedami į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą.: Operatorius gauna atitinkamą informaciją/įspėjimą apie besibaigiančius reagentus. Prekių aprašymas 84 psl. Nr. 13, 14

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodami įsipareigojimai |  | Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | _
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | _
4 | BC-30 Naudojimo instrukcija, BC-6000 Naudojimo instrukcija, LabXpert vartotojo vadovas, Gamintojo įgaliojimas, CE deklaracija, Hematologinių atliekų šalinimo deklaracija, Panaudos (turto) lentelė, Prekių aprašymas 83, Prekių aprašymas 84, Reagentų aprašymas 83, Reagentų aprašymas 84, |  |  |  | Taip
5 | Deklaracija dėl atsakingų asmenų, Tiekėjo deklaracija dėl tarybos reglamente |  |  |  | Ne
6 | Įgaliojimas pasirašyti dokumentus |  |  |  | Ne
7 | RC išrašas |  |  |  | Taip
8
9
10
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Administratorė - viešųjų pirkimų specialistė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Eglė Gelbūdienė