## Pirkimo dalys
Atviro (tarptautinio) konkurso sąlygų 2 priedas
PIRKIMO "LĘŠIUKAI INTRAOKULIACINIAI"
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Laikoma, kad tiekėjas teikia pasiūlymą toms pirkimo dalims, kurioms kainas nurodo lentelėje. Privaloma siūlyti visas konkrečioje pirkimo dalyje nurodytas prekes ir nurodyti kiekvienos siūlomos prekės įkainį.
Pirkimo dalių atskirų pozicijų mato vieneto kaina gali būti išreikšta po kablelio nurodant ne daugiau kaip keturis (4) ženklus. Bendra pirkimo dalies suma su PVM turi būti išreikšta cento tikslumu, po kablelio nurodant ne daugiau kaip 2 ženklus. 11 stulpelio suma apskaičiuojama: preliminarų kiekį vieneriems metams (5 stulpelis) dauginant iš mato vieneto kainos €, be PVM (8 stulpelis), gautą sumą suapvalinant iki dviejų skaičių po kablelio ir prie gautos kainos pridedant PVM (jei taikoma).
Teikiant pasiūlymus prašome nekeisti esamos informacijos ir perkamų priemonių numeracijos.
Dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 12 mėn. | Siūlomų preparatų atitikimas reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečias sūlomų prekių charakteristikas) | Siūlomų prekių pavadinimas, gamintojas, pakuotė | Mato vnt. kaina, € be PVM | Viso kiekio kaina, € be PVM | PVM dydis proc. | Visos dalies kaina €, su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui | 1. Medžiaga - Minkštas sulankstomas skaidrus, bespalvis, hidrofobinis akrilatas arba lygiavertė medžiaga, su kovalentiškai prijungtu UV absorberiu. 2. Šviesos pralaidumas: UV blokavimas 10% T: +5,0D lęšis (ploniausias) – 375,4nm; +34,0D lęšis (storiausias) – 380,4nm; pilnas pralaidumas mėlynosios matomos šviesos spektro dalies spindulių 3. Bendras ilgis - 13,0 mm 4. Optinės dalies skersmuo - 6,0 mm 5. Optinės dalies savybės - Priekinis paviršius asferinis, abipusiai išgaubta, optinės dalies storis centre 0,722 mm (+20,0D IOL) 6. Optinės dalies krašto forma - Užpakalinis kraštas stataus kampo 360° (PROTEC 360° EDGE dizainas), matinis 7. Laužiamoji galia - Nuo +5,0 iki +34,0 dioptrijų 8. Refrakcijos indeksas - Ne mažesnis nei 1,47 esant 35° C 9. Konstrukcija - Monolitinis, IOL priekinės dalies paviršius asferinis, iškoreguoja iki nulio akies sferinę aberaciją 10. Atraminių elementų forma: Modifikuota „C“, trijų taškų fiksacija (Tri-Fix dizainas), atraminių elementų storis 0,46mm. 11. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas - 0° 12. Lęšio pateikimo sąlygos - Lęšis teikiamas sausas, sterilus 13. Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje. | vnt. | 400
2. | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai, pagilinto židinio IOL su kasetėmis implantavimui (angl. cartridge) | 1. Medžiaga: minkštas sulankstomas skaidrus, bespalvis, hidrofobinis akrilatas arba lygiavertė medžiaga, su kovalentiškai prijungtu UV absorberiu. Šviesos pralaidumas: UV blokavimas 10% T: +5,0D lęšis (ploniausias) – 375,4nm; +34,0D lęšis (storiausias) – 380,4nm; pilnas pralaidumas mėlynosios matomos šviesos spektro dalies spindulių. 2. Bendras ilgis: 13,0 mm 3. Optinės dalies skersmuo: 6,0 mm 4. Optinės dalies savybės: abipusiai išgaubta, priekinis paviršius asferinis modifikuotas, pagilinto židinio, pagerinantis regą vidutiniu atstumu, užpakalinis paviršius sferinis, optinės dalies storis centre 0,72 mm (+20,0D IOL) 5. Optinės dalies krašto forma: užpakalinis kraštas stataus kampo 360° (Protec 360° Edge dizainas), matinis 6. Laužiamoji galia: nuo +5,0 iki +34,0 dioptrijų, intervalas – 0,5D 7. Refrakcijos indeksas: ne mažesnis nei 1,47 esant 35° C 8. Konstrukcija: monolitinis, IOL priekinės dalies paviršius asferinis, iškoreguoja iki nulio akies sferinę aberaciją 9. Atraminių elementų forma: modifikuota „C“, trijų taškų fiksacija (Tri-Fix dizainas), atraminių elementų storis 0,46mm. 10. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimis kampas: 0° 11. Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis teikiamas sausas, sterilus. | vnt. | 200
3. | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai monolitiniai asferiniai IOL preimplantuoti į vienkartinį injektorių su automatine intraokulinio lęšio implantavimo greičio kontrole ir gylio apsauga, skirti implantuoti per 2,2 mm pjūvį | 1. Medžiaga - hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 1,5% vandens, nefotochrominė. 2. UV spindulių filtravimas pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui 3. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras) filtravimas 400 – 475 nm ilgio bangų spektre. Nekenksminga mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama. 4. Bendras ilgis - 13,0 mm 5. Optikos diametras - 6,0 mm 6. Optikos savybės - asferinė priekinė lęšio dalis, abipus išgaubtas 7. Asferinės savybės - priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms 8. Laužiamoji galia ne siauriau +6.0 iki +30.0 D (didėjimas kas 0.5D) 9. Refrakcijos indeksas ne mažesnis nei 1,55 10. Konstrukcija - Monolitiniai 11. Atraminių elementų forma modifikuota „L“ „J“ arba “C” 12. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas - 0º 13. Lęšio pateikimo sąlygos - sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje; 14. Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje. | vnt. | 350 | 1. Medžiaga - hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 1,5% vandens, nefotochrominė. 2. UV spindulių filtravimas pralaidumas ne daugiau 10% esant 403 nm bangos ilgiui 3. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras) filtravimas 400 – 475 nm ilgio bangų spektre. Nekenksminga mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama. 4. Bendras ilgis - 13,0 mm 5. Optikos diametras - 6,0 mm 6. Optikos savybės - asferinė priekinė lęšio dalis, abipus išgaubtas 7. Asferinės savybės - priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms 8. Laužiamoji galia ne siauriau +6.0 iki +30.0 D (didėjimas kas 0.5D) 9. Refrakcijos indeksas ne mažesnis nei 1,55 10. Konstrukcija - Monolitiniai 11. Atraminių elementų forma modifikuota „L“ 12. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas - 0º 13. Lęšio pateikimo sąlygos - sausoje, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje; 14. Intraokuliniai lęšiai be rotacinių skylučių optinėje dalyje. /Status krastas.pdf; Hidrofobas.pdf; Katalogas 3_1.pdf; Katalogas 3_2.pdf/ | CNA0T0 Clareon, Alcon, JAV, 1 vnt. | 178 | 62300 | 5 | 65415
4. | Užpakalinės kameros sulankstomi vienos dalies asferiniai pagilinto židinio intraokuliniai lęšiai paruošti implantavimo injektoriuje (preimplantuoti, angl. “preloaded”), su mėlynos šviesos filtru | 1. Medžiaga: minkštas sulankstomas, hidrofobinis akrilatas su UV spindulių apsauga, su mėlynos šviesos filtru, kuriame vandens kiekis <1%, arba lygiavertė medžiaga. 2. Bendras ilgis: 13 mm 3. Optinės dalies skersmuo: 6,0 mm 4. Optinės dalies savybės: asferinė optika, abipusiai išgaubta. Centrinė lęšio optinė dalis modifikuotos laužiamosios gebos, sukuria pagilintą optinį židinį ir pagerina regos aštrumą vidutiniu atstumu. 5. Optinės dalies krašto forma: užpakalinis kraštas stataus kampo, pašiurkštintas. 6. Laužiamoji galia: nuo +6,0 D iki +30,0 D. Žingsnis kas 0,5 D. 7. Refrakcijos indeksas: 1,54 – 1,55 8. Konstrukcija: vienos dalies. 9. Atraminių elementų forma: “C” arba “L” ar jų modifikacijos. Atraminių elementų paviršius pašiurkštintas. 10. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimis kampas: 0 laipsnių. 11. Injektoriaus savybės: lęšis implantuojamas, sukant arba stumiant injektoriaus rankenėlę, pagal chirurgo pasirinktą operacinę techniką ar klinikinę situaciją. Injektoriaus galiukas turi apsaugą, leidžiančią kontroliuoti ir pasirinkti įvedimo į priekinę kamerą gylį. 12. Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis teikiamas sausas, sterilus; lęšis preimplantuotas implantavimo injektoriuje (angl. „preloaded“). | vnt. | 100
5. | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui | 1. Medžiaga - Hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą. 2. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): nuo 8% ± 3% esant 400 nm ilgio bangoms iki 68% ± 3% esant 475 nm ilgio bangoms t.y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras (arba lygiavertė medžiaga) blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama 3. Bendras ilgis - 13,0 mm 4. Optinės dalies skersmuo - 6,0 mm 5. Optinės dalies savybės - asferinė, torinė, abipusiai išgaubta 6. Optinės dalies krašto forma - Stataus kampo 7. Laužiamoji galia - nuo +6,0 iki +34,0 dioptrijų 8. Torinio elemento laužiamoji galia 1,0D; 1,5D; 2,25D; 3,0D; 3,75D; 4,5D; 5,25D; 6,0D 9. Refrakcijos indeksas ne mažesnis nei 1,55 10. Konstrukcija- monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją 11. Atraminių elementų forma: Modifikuota „L“ 12. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas - 0° 13. Lęšio pateikimo sąlygos - lęšis teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje. 14. Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje. | vnt. | 50 | 1. Medžiaga - Hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą. 2. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): nuo 6-8% (Priklausomai nuo modelio) esant 400 nm ilgio bangoms iki 67-69% (priklausomai nuo modelio) esant 475 nm ilgio bangoms t.y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama 3. Bendras ilgis - 13,0 mm 4. Optinės dalies skersmuo - 6,0 mm 5. Optinės dalies savybės - asferinė, torinė, abipusiai išgaubta 6. Optinės dalies krašto forma - Stataus kampo 7. Laužiamoji galia - nuo +6,0 iki +34,0 dioptrijų 8. Torinio elemento laužiamoji galia 1,0D; 1,5D; 2,25D; 3,0D; 3,75D; 4,5D; 5,25D; 6,0D 9. Refrakcijos 1,55 10. Konstrukcija- monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją 11. Atraminių elementų forma: StableForce, kitaip Modifikuota „L" 12. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas - 0° 13. Lęšio pateikimo sąlygos - lęšis teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje. 14. Intraokuliniai lęšiai be rotacinių skylučių optinėje dalyje. /Status krastas.pdf; Hidrofobas.pdf; Katalogas 5.pdf/ | SN6ATx Acrysof IQ Toric, Alcon, JAV, 1 vnt. | 396 | 19800 | 5 | 20790
I. Privalomieji reikalavimai:
1. Siūlomi lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu ir privaloma kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą arba EB atitikties deklaracijų kopijas. Alcon CE sertifikatas 2024.pdf
2. Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, vienai pirkimo daliai siūlomų lęšių 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Lęšių dydžiai bei jų kiekiai bus nurodomi darant užsakymą.
3. Tiekėjas, komisijai pareikalavus, per 5 darbo dienas turės pateikti siūlomų lešių pavyzdžius, adresu: Liepojos g. 41, Klaipėda
4. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta ir objektyviai gaminama produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus laikomi neatitinkančiais nustatytų reikalavimų.
5. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalės pristatyti perkančiajai organizacijai lęšius preimplantuotus į injektoriaus kasetę.
6. Konkursą laimėjęs tiekėjas perkančiajai organizacijai intraokulinius lęšius turi pristatyti per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo.
7. Intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 metai nuo prekių pateikimo perkančiajai organizacijai datos.
8. Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Knowledge indeksą turinčių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų lęšių geras funkcines savybes ir/ar pooperacinius rezultatus. Straipsnis 3.pdf Straipsnis 5.pdf