## ts+kaina
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
| Atviras konkursas ""REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS VISUOTINIAM NAUJAGIMIŲ TIKRINIMUI (VNT) (6271)" | Pirkimas 6271 Reagentai ir pagalbinės priemonės Visuotiniam naujagimių tikrinimui (VNT)
1 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
3 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento nuostatas bei pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčiius dokumentus kartu su pasiūlymu.
4 | Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per 10 kalendorinių dienų pateikti prekių (vienkartinių pagalbos priemonių) pavyzdžius. Pavyzdžiai turi būti pateikiami nemokamai. Pateikti pavyzdžiai grąžinami nebus. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
5 | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateikti tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
6 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
7. | Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis. Tiekėjas turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad prekių pakuotės yra perdirbamos (deklaracijas arba kitus lygiaverčius dokumentus).
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakterikos, reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis be PVM Eur | Mato vnt. įkainis su PVM Eur | Suma be PVM Eur | Suma su PVM Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
4 | Reagentai ir priemonės chloridų koncentracijos prakaite matavimui (Cistinės fibrozės diagnostikai)
4.1 | Chloro jonų prakaite titratorius | Kulometrinis titratorius, skirtas matuoti chlorido jonų koncentraciją prakaito (ir kituose biologiniuose) mėginiuose, minimalus mėginio kiekis ne daugiau 10 mikrolitrų prakaito. Rodo koncentraciją tiesiogiai mmol/L Cl-. Prakaito mėginys pridedamas prie buferio/stabilizatoriaus darbinio tirpalo. Rezultatai per mažiau nei 20 sekundžių. matavimo ribos ne siauriau: 0 - 999 mmol/L, klinikinio matavimo ribos ne siauriau: 10 - 160 mmol/L. Rezoliucija ne daugiau 1 mmol/L per visą matavimo intervalą. atsikartojamumas ne prasčiau - CV - 1.02% prie 100 mmol/L. Intuityvus jutiklinis ekranas. Integruotas PTFE dengtas magentinis maišiklis. Elektrodų priežiūra: skalavimas dejonizuotu vandeniu. Rezultatai lengvai eksportuojami pilnam atsekamumui. CE ir IVD sertifikatai. | vnt | 1 | 21 | 15100 | 18271 | 15100 | 18271 | Elitech group, Macroduct® Advanced 3710 Sweat Collection System, MODEL 3710 SYS, https://macroductadvanced.com/macroductadvanced.html. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 4p.d. Analizatoriai, priemonės, psl. 163; 164; Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 4p.d. CE, psl. 4-5 | KBAGD | 21 | 3171 | ELITECH | MODEL 3710 SYS
4.2 | Prakaito mėginio stimuliavimo priemonė | Prakaito stimuliavimo priemonė: lengvai naudojama jutiklinio ekrano sąsaja su įmontuota nuoseklia grafine instrukcija.Jontoforezės srovė: srovės didinimas ir mažinamas, 1.5 mA. Spalviškai žymėti elektrodai pilogelio diskų talpinimui ir kabelis elektrodų pajungimui. Elektrodai turi nustatyti pilogelio diskų nebuvimą ir nepradėti jontoforezės. Elektrodų valymo diskeliai. Žnyplės kapiliarų karpymui. Minimalus reikalingas prakaito kiekis yra 15 mikrolitrų per 30 minučių stimuliavimo laikotarpį. galimybė perduoti duomenis per mikroUSB. Pakraunama ličio jonų baterija su įkrovikliu. Adata prakaito perkėlimui iš surinkimo laikroduko. Daugkartinio naudojimo reguliuojami dirželiai laikrodukų ir elektrodų tvirtinimui. CE ir IVD sertifikatai. | vnt | 1 | 21 | 11000 | 13310 | 11000 | 13310 | Elitech group, ChloroChek® Chloridometer® Sweat Chloride Analyzer, MODEL 3400, manuale 61 psl. https://learn.elitechgroup.com/catalog/info/id:217. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 4p.d. Analizatoriai, priemonės, psl. 61; 162. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 4p.d. CE, psl. 1-2 | KBAGD | 21 | 2310 | ELITECH | MODEL 3400
4.3 | Prakaito mėginio surinkimo rinkinys | pakuotėje ne mažiau 6 prakaito surinkimo laikrodukų(kapiliarų), ne mažiau 6 porų (12 vnt) pilokarpino gelių įstatomų į elektrodus, ne mažiau 6 konteineriai/indeliai prakaitui transportuoti. | vnt | 17 | 5 | 346 | 363.3 | 5882 | 6176.1 | Elitech group, Macroduct® Advanced Supply Kit, Qty 6, SS-268, https://www.fishersci.com/shop/products/macroduct-supply-kit-6-tests/NC1727580. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 4p.d. Analizatoriai, priemonės, psl. 14; 17; 18; 92 | KBAGD | 5 | 294.1 | ELITECH | SS-268
4.4 | Buferių rinkinys | Buferių rinkinys Cl- koncentracijos matavimui ne mažiau 37x10 mL + 1x30mL | vnt | 4 | 5 | 625 | 656.25 | 2500 | 2625 | Elitech group, ChloroChek® Reagent Set, 37x10mL BS + 1x30mL GS, SS-248. https://macroductadvanced.com/files/Macroduct%20Advanced%20Brochure.pdf. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 4p.d. Analizatoriai, priemonės, psl. 104; 108; 147 | KBAGD | 5 | 125 | ELITECH | SS-248
4.5 | Standartinis tirpalas | 100 mmol/L Cl- Standartinis tirpalas ne pažiau 10 vnt x1mL pakuotėje | vnt. | 2 | 5 | 70 | 73.5 | 140 | 147 | Elitech group, ChloroChek® Standard Solution, 100 mmol/L, 10x1mL, SS-251. https://macroductadvanced.com/files/Macroduct%20Advanced%20Brochure.pdf. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 4p.d. Analizatoriai, priemonės, psl. 104; 108; 147 | KBAGD | 5 | 7 | ELITECH | SS-251
4.6 | Prakaito kontrolių rinkinys | Prakaito kontrolės trijų lygių: ne mažiau 36 vnt x0,75 mL: Lygiai I-40mmol/L, II-70mmol/L, III-130mmol/L (+-5 mmol/l) | vnt. | 1 | 5 | 230 | 241.5 | 230 | 241.5 | Elitech group, Sweat Controls, L1, L2, L3, 12 ea, 36x0.75mL, SS-150 . https://macroductadvanced.com/files/Macroduct%20Advanced%20Brochure.pdf. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 4p.d. Analizatoriai, priemonės, psl. 104; 108; 147 | KBAGD | 5 | 11.5 | ELITECH | SS-150
4.7 | Pipetės antgaliai tinkami chloro jonų prakaite matuokliui | Pipečių antgaliai 960 vnt/pak | vnt | 1 | 5 | 148 | 155.4 | 148 | 155.4 | Elitech group, Pipette Tips, 2-200 uL, Qty 960, SS-253. Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 4p.d. Analizatoriai, priemonės, psl. 108; 147 | KBAGD | 5 | 7.4 | ELITECH | SS-253
[7 empty] | 4 pirkimo dalies kaina Eur: | 35000 | 40926

## Sheet1
BVPŽ
33696000-5
33192500-7
33696000-5
33696000-5
19520000-7
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33190000-8
33190000-8
38437000-7
19520000-7
42671110-4
33696000-5
38437110-1
33696000-5
38437000-7
33192500-7
38437110-1
33190000-8
33192500-7
38437110-1
38437110-1
38437110-1
33793000-5
18424300-0
35113480-7
38436000-0
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5
38412000-6
33696000-5