TSD-1259, VPP-4153

Neurostimuliatoriaus (skydliaukės operacijoms) techninė specifikacija (kiekis 1 kompl.)

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Tiesioginė intraoperacinė nervų stimuliacija, elektromiografinių (EMG) signalų įrašymas skydliaukės chirurgijoje. | Tiesioginė intraoperacinė nervų stimuliacija, elektromiografinių (EMG) signalų įrašymas skydliaukės chirurgijoje. |
| 2. | Galimybė išplėsti taikymo sritis | 1. Otolaringologija; 2. Miego arterijos chirurgija. | 1. Otolaringologija; 2. Miego arterijos chirurgija. |
| 3. | Bendrieji reikalavimai neuromonitoringo aparatui | Prietaisas komplektuojamas su vežimėliu su keturiais ratais. Bent du ratukai turi turėti užspaudžiamą stabdį. | Prietaisas komplektuojamas su vežimėliu su keturiais ratais. Du ratukai turi užspaudžiamą stabdį. |
| 4. | Monitoriaus ekranas | 1. Spalvotas; 2. Lietimui jautrus; 3. Įstrižainė ≥ 30 cm. | 1. Spalvotas; 2. Lietimui jautrus; 3. Įstrižainė 38,1 cm. |
| 5. | Garsiakalbis | 1. Integruotas garsiakalbis EMG signalo amplitudės akustiniam atvaizdavimui; 2. Garso intensyvumo reguliavimas; 3. Garso signalų įjungimas/išjungimas. | 1. Integruotas garsiakalbis EMG signalo amplitudės akustiniam atvaizdavimui; 2. Garso intensyvumo reguliavimas; 3. Garso signalų įjungimas/išjungimas. |
| 6. | Stimuliacijos kanalų skaičius | ≥ 2 | 2 |
| 7. | Stimuliavimo intensyvumo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,05mA iki 10mA | Nuo 0,05mA iki 10mA |
| 8. | Registruojamų EMG kanalų skaičius | ≥ 4 | 4 |
| 9. | Funkcionalumas | 1. Automatinis prijungtų elektrodų tikrinimas; 2. Sistemos garsinis ir vizualinis atsakas stimuliacijos metu; 3. Nuolatinis monitoravimas elektrokoaguliacijos metu; 4. Automatinis artefaktų aptikimas ir slopinimas. | 1. Automatinis prijungtų elektrodų tikrinimas; 2. Sistemos garsinis ir vizualinis atsakas stimuliacijos metu; 3. Nuolatinis monitoravimas elektrokoaguliacijos metu; 4. Automatinis artefaktų aptikimas ir slopinimas. |
| 10. | Duomenų dokumentavimas | 1. Paciento duomenų įvedimas; 2. Paciento duomenų ir registruojamų signalų išsaugojimas integruotoje arba išorinėje (USB laikmena; kortelė) duomenų saugykloje; 3. Ataskaitų suformavimas PDF formatu. | 1. Paciento duomenų įvedimas; 2. Paciento duomenų ir registruojamų signalų išsaugojimas integruotoje duomenų saugykloje; 3. Ataskaitų suformavimas PDF formatu. |
| 11. | Įrangos prijungimo prie IT tinklo galimybės | Pageidautina | Yra galimybė prisijungti prie IT tinklo |
| 12. | Komplektacija: |  |  |
| 12.1. | Valdymo konsolė su visais reikalingais kabeliais funkcionalumui užtikrinti | 1 vnt. | 1 vnt. |
| 12.2. | Monopolinis stimuliacijos zondas (elektrodas) | 1. Elektrodo darbinis ilgis 230 – 310 mm; 2. Kiekis 2 vnt. (daugkartinio naudojimo) arba 40 vnt. (vienkartinio naudojimo). | 1. Elektrodo darbinis ilgis 300 mm; 2. Kiekis 2 vnt. (daugkartinio naudojimo) |
| 12.3. | Vienkartinių priemonių rinkinys 200 vnt (užtikrinantis 200 procedūrų) | Rinkinį sudaro: 1. Monopolinis stimuliacijos zondas (elektrodas), kurio darbinis ilgis 80 – 90 mm; 2. Endotrachėjinio vamzdelio klijuojamas elektrodas arba endotrachėjinis vamzdelis su integruotu elektrodu; 3. Kitos vienkartinės priemonės (jei reikalingos procedūrų atlikimui). (Būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad neurostimuliatorius ir vienkartinės priemonės yra suderinamos tarpusavyje). | Rinkinį sudaro: 1. Monopolinis stimuliacijos zondas (elektrodas), kurio darbinis ilgis 90 mm; 2. Endotrachėjinio vamzdelio klijuojamas elektrodas ; 3. Kitos vienkartinės priemonės reikalingos procedūrų atlikimui. (Patvirtiname kad neurostimuliatorius ir vienkartinės priemonės yra suderinamos tarpusavyje). |
| 13. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių | 12 mėnesių |
| 14. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Kartu su pasiūlymu pateikiame žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento kopiją |
| 15. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 16. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 17. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2.Serviso dokumentacija anglų kalba. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis.

2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.