PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šilumos skaitiklių remonto paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - Preliminarios remonto Paslaugų apimtys pagal skaitiklių tipus ir diametrus (preliminarūs kiekiai) ir gedimų pobūdis nurodyti 1 priede (1 ir 2 lentelės).

  - AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau- Užsakovas) neįsipareigoja per visą sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti visą 1 priede nurodytą Paslaugų apimtį ar bet kokią jos dalį.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Skaitikliams, kurie neatitinka metrologinių reikalavimų arba yra sugedę, turi būti atliekamas remontas.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS, APRAŠYMAS

  - Paslaugų teikėjas Paslaugas teikia savo remonto atlikimo vietoje arba organizuoja - šilumos skaitiklių remontą pas šilumos skaitiklių gamintoją ar gamintojo atstovą.

  - Remonto atlikimui sukomplektuoti šilumos skaitikliai pateikiami be specialaus paruošimo remontui.

  - Suteikus Paslaugas, suremontuoti šilumos skaitikliai turi atitikti Matavimo priemonių techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 (aktualios redakcijos), standartų LST EN 1434-1:2022, LST EN 1434-2:2022, LST EN 1434-3:2016 (aktualių redakcijų) arba lygiaverčių standartų ir skaitiklių gamintojo, jiems keliamus reikalavimus.

  - Suremontuotiems šilumos skaitikliams turi būti atliktas darbingumo patikrinimas ir skaitikliai pilnai paruošti metrologinės patikros atlikimui, atitinkančios Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (aktualios redakcijos) keliamus reikalavimus.

  - Po Užsakovo atsakingo darbuotojo pranešimo elektroniniu paštu ar telefonu, Paslaugų teikėjas per 2 darbo dienas pasiima šilumos skaitiklius iš  Užsakovo (adresu Elektrinės g. 2, Vilnius) ir savo transportu išgabena į remonto atlikimo vietą, tačiau Paslaugos nėra teikiamos, jei nėra gautas Užsakovo leidimas 3.9 punkte nustatyta tvarka.

  - Transportuojant skaitiklius į ir iš Paslaugos suteikimo vietos, Paslaugų teikėjas turi  užtikrinti, kad transportavimo metu nebus pažeisti ar sugadinti šilumos skaitikliai. Specialia transportavimo tinkama tara ar įranga taip pat pasirūpina  Paslaugų teikėjas savo lėšomis.

  - Už transportavimo metu pažeistus šilumos skaitiklius atsako Paslaugų teikėjas ir remontą atlieka savo lėšomis.

  - Šilumos skaitiklių remontas vykdomas tik su Užsakovo atstovu el. paštu suderinus Paslaugos teikėjo parengtą defektinį aktą, kuriame nurodoma šilumos skaitiklio tipas, skaičiuotuvo gamyklinis Nr., skaitiklio diametras DN, gedimo pobūdis, remonto pobūdis, suderinimo data ir pastabos. Paslaugos teikėjas defektinį aktą parengia per 2 darbo dienas nuo  šilumos skaitiklio gavimo. Užsakovas parengtą defektinį aktą suderina per 2 darbo dienas.

  - Paslaugų teikėjui nustačius, kad šilumos skaitiklio remontuoti netikslinga arba nėra gautas Užsakovo leidimas remontui, šilumos skaitiklis grąžinamas Užsakovui su defektiniu aktu per 12 darbo dienų, kurį parengia Paslaugų teikėjas.

  - Visos pakeistos detalės gražinamos Užsakovui.

  - Šilumos skaitiklių perdavimas- priėmimas remontui įforminamas Paslaugų teikėjui pasirašant Užsakovo važtaraštį, kuriame ir nurodomi įmonių rekvizitai, šilumos skaitiklio markė, skaičiuotuvo ir srauto jutiklio gamykliniai  numeriai, srauto jutiklio sąlyginis diametras ir kiekis.

  - Paslaugų teikėjas prieš 2 darbo dienas el. paštu ar telefonu suderinęs su Užsakovo atstovu, suremontuotus ir skaitiklius, kurių netikslinga remontuoti, pristato Užsakovui nurodytais adresais: Elektrinės g. 2, Vilnius arba į metrologinės patikros atlikimo vietą, Vilniaus mieste, darbo dienomis ne piko valandomis nuo 10:00 iki 16:00 val. Konkretus pristatymo adresas bus Šalių suderintas Paslaugų vykdymo metu.

  - Paslaugų teikėjas, perduodamas Užsakovui šilumos skaitiklius, pateikia savo krovinio važtaraštį, kuriame pateikiami įmonių rekvizitai ir turi būti nurodyti 3.11. punkte reikalaujami duomenys.

  - Šilumos skaitiklių remonto Paslaugos turi būti suteiktos per 12 darbo dienų (įskaitant ir transportavimo laiką) nuo šilumos skaitiklių pateikimo Paslaugos teikėjui.

  - Užsakovui gali atsirasti poreikis daliai skaitiklių (iki 5 procentų nuo preliminaraus kiekio) remontą ir darbingumo patikrinimą atlikti per 3 darbo dienas. Tokią paslaugą ir atlikimo terminą Užsakovas su Teikėju per 3 darbo dienas susiderina el. paštu prieš paslaugos užsakymą. Tokiai pagreitintai paslaugai taikomi standartiniai Paslaugų įkainiai.

  - Remonto metu pakeistoms naujoms šilumos skaitiklių pagrindinėms sudedamosioms dalims (skaičiuotuvams, srauto ir temperatūros jutikliams) turi būti suteikta 12 mėn., ličio baterijoms – 60 mėn., kitoms suteiktoms remonto Paslaugoms ar pakeistoms dalims - 6 mėn. garantija.

  - Garantiniu laikotarpiu atsiradusius šilumos skaitiklių defektus, trūkumus ar gedimus, Paslaugų teikėjas privalo pašalinti savo sąskaita. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kurio reikia tiems defektams, trūkumams ar gedimams pašalinti.

  - Tiekėjas negali siūlyti Paslaugoms reikalingų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Paslaugų teikėjas teikiamoms paslaugoms turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais. Nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad paslaugų teikėjas paslaugų teikimui galės taikyti nurodytų aplinkos apsaugos sistemos standartų arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Paslaugų teikėjas gali pateikti lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, tiekėjo patvirtintus aplinkos apsaugos vadybos sistemų aprašymus), jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką (tiekėjas kreipėsi į sertifikavimo įstaigą ir atlieka vadybos sistemos sertifikavimą, kuris dar nėra užbaigtas). Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.

- PRIEDAI

1 priedas. „Preliminarios remonto paslaugų apimtys pagal skaitiklių tipus ir diametrus (preliminarūs kiekiai) ir gedimų pobūdis“, 2 lapai.