{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":60,"n_cols":6,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Elektrokardiografai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (Tiekėjo siūlomi techninės specifikacijos parametrai)"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
[]
["1.","Elektrokardiografas su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)"]
["1.1.","Elektrokardiografas",20,"vnt.","BTL 8 Elite","BTL 8 Elite, gamintojo patvirtinimas psl.1"]
["1.1.1.","EKG registravimas ne mažiau 12 derivacijų",null,null,null,"EKG registravimas 12 derivacijų. katalogas psl.14 , gamintojo patvirtinimas psl.1"]
["1.1.2.","Būtinas automatinis stimuliatoriaus atpažinimas",null,null,null,"Automatinis stimuliatoriaus atpažinimas. katalogas psl.15, gamintojo patvirtinimas psl.1"]
["1.1.3.","Būtina apsauga nuo defibriliacijos impulso",null,null,null,"Apsauga nuo defibriliacijos impulso. katalogas psl.16, gamintojo patvirtinimas psl.1"]
["1.1.4.","12-kos derivacijų interpretacijos algoritmas",null,null,null,"12-kos derivacijų interpretacijos algoritmas.katalogas psl.15, gamintojo patvirtinimas psl.1"]
["1.1.5.","12-kos kanalų nenutrūkstamos EKG spausdinimas",null,null,null,"12-kos kanalų nenutrūkstamos EKG spausdinimas. gamintojo patvirtinimas psl.1"]
["1.1.6.","EKG interpretavimo algoritmai: turi būti vertinama pagal paciento amžių ir lytį. Glasgow arba Veritas arba lygiaverčiai.",null,null,null,"EKG interpretavimo algoritmai:vertinama pagal paciento amžių ir lytį. Artificial Intelligence AI (dirbtinio intelekto pagalba). katalogas psl.15, gamintojo patvirtinimas psl. 1"]
["1.1.7.","Kardiografo vidinė atmintis ne mažiau 300 įrašų (10 sek. auto EKG)",null,null,null,"Kardiografo vidinė atmintis ne mažiau 3500 (10 sek. auto EKG). katalogas psl.14, gamintojo patvirtinimas psl.1"]
["1.1.8.","EKG perdavimas USB, LAN arba lygiavertėmis jungtimis",null,null,null,"EKG perdavimas USB, LAN  jungtimis. katalogas psl.14, 17, gamintojo patvirtinimas psl.1"]
["1.1.9.","Būtina bevielio ryšio funkcija",null,null,null,"Bevielio ryšio funkcija WiFi. katalogas psl.17, gamintojo patvirtinimas psl.1"]
["1.1.10.","Displėjus LCD arba lygiaverčio tipo, spalvotas, įstrižainė ne mažesnė kaip 20 cm",null,null,null,"Displėjus LCD tipo, spalvotas, įstrižainė 30,734 cm. katalogas psl.13, gamintojo patvirtinimas psl.1"]
["1.1.11.","12 derivacijų EKG kreivių peržiūra ekrane vienu metu",null,null,null,"12 derivacijų EKG kreivių peržiūra ekrane vienu metu. katalogas psl.14 , gamintojo patvirtinimas psl.1"]
["1.1.12.","Skaitmeninis signalo apdorojimas",null,null,null,"Skaitmeninis signalo apdorojimas. katalogas psl.15 , gamintojo patvirtinimas psl.1"]
["1.1.13.","A/D konvertris ne mažiau kaip 24 bitai",null,null,null,"A/D konvertris ne mažiau kaip 24 bitai. katalogas psl.15, gamintojo patvirtinimas psl.1"]
["1.1.14.","Pasirenkami dažnių pralaidumo filtrai. Filtrų nustatymo diapazonas ne siauresnis nei  20 - 170 Hz",null,null,null,"Pasirenkami dažnių pralaidumo filtrai. Filtrų nustatymo diapazonas  20 - 170 Hz. katalogas psl.15, gamintojo patvirtinimas psl.1"]
["1.1.15.","Stimuliatoriaus atpažinimo funkcija, diskretizavimo dažnis ne mažesnis kaip 70000 tšk/sek (Hz)",null,null,null,"Stimuliatoriaus atpažinimo funkcija, diskretizavimo dažnis ne mažesnis kaip 100000 tšk/sek (Hz). katalogas psl.15, gamintojo patvirtinimas psl.2"]
["1.1.16.","Priimamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 0,05 – 250 Hz",null,null,null,"Priimamų dažnių diapazonas  0,049 – 250 Hz. katalogas psl.15, gamintojo patvirtinimas psl.2"]
["1.1.17.","Širdies susitraukimų dažnio indikacija ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 iki 300 k./min",null,null,null,"Širdies susitraukimų dažnio indikacija ribose nuo 30 iki 300 k./min. katalogas psl.15, gamintojo patvirtinimas psl.2"]
["1.1.18.","Automatinis 12 derivacijų EKG užrašymas A4 formate",null,null,null,"Automatinis 12 derivacijų EKG užrašymas A4 formate. gamintojo patvirtinimas psl.2, katalogas psl.14"]
["1.1.19.","Būtinas rankinis EKG užrašymas, norimo ilgio (ne mažiau kaip pasirinktinai 6, 12 kanalų, pagal pasirinktas derivacijų grupes)",null,null,null,"Rankinis EKG užrašymas, norimo ilgio (pasirinktinai 6, 12 kanalų, pagal pasirinktas derivacijų grupes). gamintojo patvirtinimas psl.2, katalogas psl.14"]
["1.1.20.","Maitinimas: 230V, 50 Hz ir vidinis akumuliatorius. Veikimas iš akumuliatoriaus ≥ 3h. ",null,null,null,"Maitinimas: 230V, 50 Hz ir vidinis akumuliatorius. Veikimas iš akumuliatoriaus daugiau nei  8,5 h. katalogas psl.13, 16, gamintojo patvirtinimas psl.2"]
["1.1.21.","Integruotas į kardiografo korpusą terminis spausdintuvas A4 formato, popieriaus traukimo greičiai pasirenkami ne blogiau 5, 12.5, 25 ir 50 mm/s",null,null,null,"Integruotas į kardiografo korpusą terminis spausdintuvas A4 formato, popieriaus traukimo greičiai pasirenkami 5, 12.5, 25 ir 50 mm/s. katalogas psl.14, gamintojo patvirtinimas psl.2"]
["1.1.22.","EKG perdavimo formatai - automatiškai generuojami DICOM failai aparate arba per išorinę programinę įrangą, PDF",null,null,null,"EKG perdavimo formatai - automatiškai generuojami DICOM failai aparate arba per išorinę programinę įrangą, PDF. katalogas psl.16, gamintojo patvirtinimas psl.2"]
["1.1.23.","Komplektuojama su: 1. EKG gamintojo vežimėlis. Vežimėlis turi turėti bent du ratukus su stabdžiais, stovą kabeliams pakabinti; 2. Krūtininių ir galūninių elektrodų komplektas, suaugusiojo dydžio; 3. A4 formato EKG popieriaus pakuotės, 10 vnt.",null,null,null,"Komplektuojama su: 1. EKG gamintojo vežimėlis. Vežimėlis turi turėti bent du ratukus su stabdžiais, stovą kabeliams pakabinti; 2. Krūtininių ir galūninių elektrodų komplektas, suaugusiojo dydžio; 3. A4 formato EKG popieriaus pakuotės, 10 vnt.katalogas psl.14, 17, gamintojo patvirtinimas psl.2"]
[]
["2.","Elektrokardiografas su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)"]
["2.1.","Elektrokardiografas",6,"vnt.","BTL 8 Elite","BTL 8 Elite, gamintojo patvirtinimas psl.2"]
["2.1.1.","EKG registravimas ne mažiau 12 derivacijų",null,null,null,"EKG registravimas 12 derivacijų. katalogas psl.14, gamintojo patvirtinimas psl. 2"]
["2.1.2.","Būtinas automatinis stimuliatoriaus atpažinimas",null,null,null,"Automatinis stimuliatoriaus atpažinimas. katalogas psl.15, gamintojo patvirtinimas psl. 2"]
["2.1.3.","Būtina apsauga nuo defibriliacijos impulso",null,null,null,"Apsauga nuo defibriliacijos impulso. katalogas psl.16, gamintojo patvirtinimas psl. 2"]
["2.1.4.","12-kos derivacijų interpretacijos algoritmas",null,null,null,"12-kos derivacijų interpretacijos algoritmas. katalogas psl.15, gamintojo patvirtinimas psl. 2"]
["2.1.5.","12-kos kanalų nenutrūkstamos EKG spausdinimas",null,null,null,"12-kos kanalų nenutrūkstamos EKG spausdinimas. gamintojo patvirtinimas psl.2"]
["2.1.6.","EKG interpretavimo algoritmai: turi būti vertinama pagal paciento amžių ir lytį. Glasgow arba Veritas arba lygiaverčiai.",null,null,null,"EKG interpretavimo algoritmai:vertinama pagal paciento amžių ir lytį. Artificial Intelligence AI (dirbtinio intelekto pagalba). katalogas psl.15, gamintojo patvirtinimas psl. 2"]
["2.1.7.","Kardiografo vidinė atmintis ne mažiau 300 įrašų (10 sek. auto EKG)",null,null,null,"Kardiografo vidinė atmintis ne mažiau 3500 (10 sek. auto EKG). katalogas psl.14 , gamintojo patvirtinimas psl.2"]
["2.1.8.","EKG perdavimas USB, LAN arba lygiavertėmis jungtimis",null,null,null,"EKG perdavimas USB, LAN  jungtimis. katalogas psl.14, 17, gamintojo patvirtinimas psl. 3"]
["2.1.9.","Būtina bevielio ryšio funkcija",null,null,null,"Bevielio ryšio funkcija WiFi. katalogas psl.17, gamintojo patvirtinimas psl. 3"]
["2.1.10.","Displėjus LCD arba lygiaverčio tipo, spalvotas, įstrižainė ne mažesnė kaip 20 cm",null,null,null,"Displėjus LCD tipo, spalvotas, įstrižainė 30,734 cm. katalogas psl. 13, gamintojo patvirtinimas psl. 3"]
["2.1.11.","12 derivacijų EKG kreivių peržiūra ekrane vienu metu",null,null,null,"12 derivacijų EKG kreivių peržiūra ekrane vienu metu. katalogas psl.14 , gamintojo patvirtinimas psl. 3"]
["2.1.12.","Skaitmeninis signalo apdorojimas",null,null,null,"Skaitmeninis signalo apdorojimas. katalogas psl.15, gamintojo patvirtinimas psl. 3"]
["2.1.13.","A/D konvertris ne mažiau kaip 24 bitai",null,null,null,"A/D konvertris ne mažiau kaip 24 bitai. katalogas psl.15, gamintojo patvirtinimas psl. 3"]
["2.1.14.","Pasirenkami dažnių pralaidumo filtrai. Filtrų nustatymo diapazonas ne siauresnis nei  20 - 170 Hz",null,null,null,"Pasirenkami dažnių pralaidumo filtrai. Filtrų nustatymo diapazonas  20 - 170 Hz. katalogas psl.15, gamintojo patvirtinimas psl. 3"]
["2.1.15.","Stimuliatoriaus atpažinimo funkcija, diskretizavimo dažnis ne mažesnis kaip 70000 tšk/sek (Hz)",null,null,null,"Stimuliatoriaus atpažinimo funkcija, diskretizavimo dažnis ne mažesnis kaip 100000 tšk/sek (Hz). katalogas psl.15, gamintojo patvirtinimas psl. 3"]
["2.1.16.","Priimamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 0,05 – 250 Hz",null,null,null,"Priimamų dažnių diapazonas  0,049 – 250 Hz. katalogas psl.15, gamintojo patvirtinimas psl. 3"]
["2.1.17.","Širdies susitraukimų dažnio indikacija ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 iki 300 k./min",null,null,null,"Širdies susitraukimų dažnio indikacija ribose nuo 30 iki 300 k./min. katalogas psl.15, gamintojo patvirtinimas psl. 3"]
["2.1.18.","Automatinis 12 derivacijų EKG užrašymas A4 formate",null,null,null,"Automatinis 12 derivacijų EKG užrašymas A4 formate. gamintojo patvirtinimas psl.3, katalogas psl.14"]
["2.1.19.","Būtinas rankinis EKG užrašymas, norimo ilgio (ne mažiau kaip pasirinktinai 6, 12 kanalų, pagal pasirinktas derivacijų grupes)",null,null,null,"Rankinis EKG užrašymas, norimo ilgio (pasirinktinai 6, 12 kanalų, pagal pasirinktas derivacijų grupes). gamintojo patvirtinimas psl.3, katalogas psl.14"]
["2.1.20.","Maitinimas: 230V, 50 Hz ir vidinis akumuliatorius. Veikimas iš akumuliatoriaus ≥ 3h",null,null,null,"Maitinimas: 230V, 50 Hz ir vidinis akumuliatorius. Veikimas iš akumuliatoriaus daugiau nei  8,5 h. katalogas psl.13, 16, gamintojo patvirtinimas psl. 3"]
["2.1.21.","Integruotas į kardiografo korpusą terminis spausdintuvas A4 formato, popieriaus traukimo greičiai pasirenkami ne blogiau 5, 12.5, 25 ir 50 mm/s",null,null,null,"Integruotas į kardiografo korpusą terminis spausdintuvas A4 formato, popieriaus traukimo greičiai pasirenkami 5, 12.5, 25 ir 50 mm/s. katalogas psl.14, gamintojo patvirtinimas psl. 3"]
["2.1.22.","EKG perdavimo formatai - automatiškai generuojami DICOM failai aparate arba per išorinę programinę įrangą, PDF",null,null,null,"EKG perdavimo formatai - automatiškai generuojami DICOM failai aparate arba per išorinę programinę įrangą, PDF. katalogas psl.16, gamintojo patvirtinimas psl. 3"]
["2.1.23.","Komplektuojama su: 1. EKG gamintojo vežimėlis. Vežimėlis turi turėti bent du ratukus su stabdžiais, stovą kabeliams pakabinti; 2. Krūtininių ir galūninių elektrodų komplektas, suaugusiojo dydžio; 3. A4 formato EKG popieriaus pakuotės, 10 vnt.",null,null,null,"Komplektuojama su: 1. EKG gamintojo vežimėlis. Vežimėlis turi turėti bent du ratukus su stabdžiais, stovą kabeliams pakabinti; 2. Krūtininių ir galūninių elektrodų komplektas, suaugusiojo dydžio; 3. A4 formato EKG popieriaus pakuotės, 10 vnt. katalogas psl.14, 17, gamintojo patvirtinimas psl. 3"]
[]
[null,"1. Tiekėjams leidžiama pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą gamintojo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais."]
[null,"2. Tiekėjams leidžiama pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą tiekėjo deklaraciją, patvirtinti techninėje specifikacijoje nurodytos komplektuojamos įrangos ir priemonių kiekius (techninėje specifikacijoje nurodytus vnt., kompl. ir pan.)."]