|  | Pavadinimas | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo parametro reikšmė, nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį | Preliminarus kiekis 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Vienkamerinis EKS su dažnio adaptacijos funkcija (SSIR), reaguojančia pagal papildomus fiziologinius parametrus ir leidžiantis atlikti magnetinio rezonanso tyrimą | - Prieširdžių ir skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui; - Vienkamerinis, programuojamas; - VVIR/AAIR stimuliavimo režimai; - Svoris - ne didesnis kaip 25 g; - Maks. impulso amplitudė - ne mažiau 7,5 V; - Maks. impulso trukmė - ne mažiau 1,5 ms; - Keičiamas stimuliuojančio impulso poliškumas (monopolinis ar bipolinis); - Stimuliacijos dažnio keitimas naudojant du sensorius: akcelerometrą ir antrą papildomą fiziologini parametrą, kuris aktyvuojasi nesant mechaninio paciento organizmo judėjimo (pvz. kvėpavimo dažnį ar pan.); - Tarnavimo trukmė, stimuliuojant 100 proc. 60 k./min. dažniu - ne mažiau 9 metų; - Automatinis stimuliavimo amplitudės parinkimas stimuliacijai skilveliuose; - Jautrumas vidiniam signalui prieširdžiuose - < 0,5 mV; - Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose - < 1 mV; - Intrakardinės elektrogramos registracijos galimybė realiame laike; - Stimuliatoriaus veikios kanalo (“marker channel”) registracija programavimo metu realiame laike; - Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma; - Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius); - Prieširdžiu ir skilvelių didelio dažnio veiklos epizodų registracija; - Stimuliavimo sistema veikia 1,5 Teslų tankiu visam kūnui. | - Prieširdžių ir skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui; - Vienkamerinis, programuojamas; - VVIR/AAIR stimuliavimo režimai; - Svoris – 23,6 g; - Maks. impulso amplitudė - 7,5 V; - Maks. impulso trukmė - 1,5 ms; - Keičiamas stimuliuojančio impulso poliškumas (monopolinis ar bipolinis); - Stimuliacijos dažnio keitimas naudojant du sensorius: akcelerometrą ir antrą papildomą fiziologini parametrą, kuris aktyvuojasi nesant mechaninio paciento organizmo judėjimo (pvz. kvėpavimo dažnį ar pan.); - Tarnavimo trukmė, stimuliuojant 100 proc. 60 k./min. dažniu – 9,2-10 metų; - Automatinis stimuliavimo amplitudės parinkimas stimuliacijai skilveliuose; - Jautrumas vidiniam signalui prieširdžiuose - 0,5 mV; - Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose - 1 mV; - Intrakardinės elektrogramos registracijos galimybė realiame laike; - Stimuliatoriaus veikios kanalo (“marker channel”) registracija programavimo metu realiame laike; - Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma; - Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius); - Prieširdžiu ir skilvelių didelio dažnio veiklos epizodų registracija - Stimuliavimo sistema veikia 1,5 Teslų tankiu visam kūnui KATALOGO psl. 1-3 | 45 |
| 5 | Dvikamerinis EKS, su dažnio adaptacijos funkcija (DDDR), reaguojančia pagal papildomus fiziologinius parametrus ir leidžiantis atlikti magnetinio rezonanso tyrimą | - Dvikamerinis, programuojamas; - DDDR ir paprastesni stimuliavimo režimai; - Svoris - ne didesnis kaip 30 g; - Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui; - Stimuliacijos dažnio keitimas naudojant du sensorius: akcelerometrą ir antrą papildomą fiziologini parametrą, kuris aktyvuojasi nesant mechaninio paciento organizmo judėjimo (pvz. kvėpavimo dažnį ar pan.); - Maks. impulso amplitudė - ne mažiau 7,5 V; - Maks. impulso trukmė - ne mažiau 1,5 ms; - Keičiamas stimuliuojančio impulso poliškumas (monopolinis ar bipolinis); - Tarnavimo trukmė, stimuliuojant skilvelius 100 proc. 60 k./min. dažniu - ne mažiau 8 metų; - Jautrumas vidiniam signalui prieširdžiuose - < 0,5 mV; - Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose - < l mV; - Intrakardinės elektrogramos registracijos galimybė realiame laike; - Stimuliatoriaus veiklos kanalo (“marker channel”) registracija programavimo metu realiame laike; - Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma; - Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius) – būtinas; - Prieširdžiu ir skilvelių didelio dažnio veiklos epizodų registracija; - Automatinis stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switching “) i DD1R režimą - būtinas, aktyvuojamas nuo pirmojo trumpo P-P intervalo; - Stimuliavimo sistema veikia 1,5 Teslų tankiu visam kūnui. | - DDDR ir paprastesni stimuliavimo režimai; - Svoris – 24,8 g; - Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui; - Stimuliacijos dažnio keitimas naudojant du sensorius: akcelerometrą ir antrą papildomą fiziologini parametrą, kuris aktyvuojasi nesant mechaninio paciento organizmo judėjimo (pvz. kvėpavimo dažnį ar pan.); - Maks. impulso amplitudė - 7,5 V; - Maks. impulso trukmė - 1,5 ms; - Keičiamas stimuliuojančio impulso poliškumas (monopolinis ar bipolinis); - Tarnavimo trukmė, stimuliuojant skilvelius 100 proc. 60 k./min. dažniu – 10-10,5 metų; - Jautrumas vidiniam signalui prieširdžiuose - 0,5 mV; - Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose - l mV; - Intrakardinės elektrogramos registracijos galimybė realiame laike; - Stimuliatoriaus veiklos kanalo (“marker channel”) registracija programavimo metu realiame laike; - Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma; - Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius); - Prieširdžiu ir skilvelių didelio dažnio veiklos epizodų registracija; - Automatinis stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switching “) i DD1R režimą - būtinas, aktyvuojamas nuo pirmojo trumpo P-P intervalo; - Stimuliavimo sistema veikia 1,5 Teslų tankiu visam kūnui. KATALOGO psl. 1-3 | 150 |
| 9 | Implantuojamas dvikamerinis kardioverteris defibriliatorius, turintis du sensorius mažesnio dydžio su elektrodais (IKD-DR mini ) | - Masė ne didesnė nei 63 g - Tūris ne didesnis nei 29 m³ - Baterijos tarnavimo trukmė ne trumpiau nei 8 metai; - Stimuliacijos dažnio keitimas naudojant du sensorius: akcelerometrą ir antrą papildomą fiziologini parametrą, kuris aktyvuojasi nesant mechaninio paciento organizmo judėjimo (pvz. kvėpavimo dažnį ar pan.) - DF4 variantas. - Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios (A ar V) nustatymo, prieširdžių-skilvelių santykio. - ATP terapija krovimo metu. - Saugomų elektrokardiogramų trukmė ≥ 40 min, dauginės EKG, žymekliai. - Elektrokardiogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu. - Įvykių žymekliai. - Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas). - Prekės gamintojo garantija ≥ 5 metai. - Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją. - Maksimali defibriliuojančio impulse energija – ne mažiau 36 J. - Defibriliuojančio impulse forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes ir impulso formą. - Antibradikardinė stimuliacija – DDDR arba paprastesnė. - Realaus laiko elektrokardiogramos registravimas, įvykių žymekliai. - Antitachikardinės stimuliacijos funkcija / galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas. - Įkrovos trukmė iki max defibriliuojančio impulse energijos iškrovos ≤ 8 sekundės. - Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo “paieškos” algoritmai. - Algoritmas AV optimizacija. - Nuotolinio valdymo ir matymo galimybė, pilnai automatinė, telemetrijos funkcija, tiek GSM, tiek WLAN ryšio galimybės. - Įspėjimai apie visas skilvelinių aritmijų terapijas , galimybė jas registruoti nuotoline stebėjimo sistema. - Automatinis stimuliacijos amplitudes parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulse ir su 5V atsargine stimuliacija. - Galima automatinė adaptacija jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją. - Paciento perspėjimas apie problem sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas irk t.) garsiniu signalu arba vibracija. - Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma, prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai. - Prieširdžių aritmijų valdymo/prevencijos algoritmas. - Automatinis stimuliacijos amplitudes parinkimas ir reguliavimas prieširdžiuose. - Prietaiso trukmė ≥ 7 metai (60 imp./min; 2,0 V DP; 2,0 V DS; 2,0 V KS; 0,4 ms; 500 Ω; 100% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG įjungta, max 4 iškrovos/metus; - Prietaiso baterija yra Enduralife technologijos tipo. - Galimybė atlikti viso kūno 1,5T ir 3T magnetinio rezonanso tyrimus, taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse. - • Komplekte privalo būti aktyvios fiksacijos defibriliatoriaus elektrodai 59 cm arba 64 cm ilgio, išskiriantys gliukokortikoidus, su viena arba dviem aukštos įtampos spiralėmis, turintys Gore tipo arba lygiavertę dangą; introdiuserio diametras 7F, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus. Prieširdiniai elektrodai, aktyvios fiksacijos tiesūs 45 cm, 52 cm arba 59 cm sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus. Įvedimo Sistema. | - Masė 60 g - Tūris 26,5 m³ - Baterijos tarnavimo trukmė ne trumpiau nei 8 metai; - Stimuliacijos dažnio keitimas naudojant du sensorius: akcelerometrą ir antrą papildomą fiziologini parametrą, kuris aktyvuojasi nesant mechaninio paciento organizmo judėjimo (pvz. kvėpavimo dažnį ar pan.) - DF4 variantas. - Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios (A ar V) nustatymo, prieširdžių-skilvelių santykio. - ATP terapija krovimo metu. - Saugomų elektrokardiogramų trukmė 40 min, dauginės EKG, žymekliai. - Elektrokardiogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu. - Įvykių žymekliai. - Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas). - Prekės gamintojo garantija 5 metai. - Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją. - Maksimali defibriliuojančio impulse energija – 36 J. - Defibriliuojančio impulse forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes ir impulso formą. - Antibradikardinė stimuliacija – DDDR arba paprastesnė. - Realaus laiko elektrokardiogramos registravimas, įvykių žymekliai. - Antitachikardinės stimuliacijos funkcija / galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas. - Įkrovos trukmė iki max defibriliuojančio impulse energijos iškrovos 8 sekundės. - Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo “paieškos” algoritmai. - Algoritmas AV optimizacija. - Nuotolinio valdymo ir matymo galimybė, pilnai automatinė, telemetrijos funkcija, tiek GSM, tiek WLAN ryšio galimybės. - Įspėjimai apie visas skilvelinių aritmijų terapijas , galimybė jas registruoti nuotoline stebėjimo sistema. - Automatinis stimuliacijos amplitudes parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulse ir su 5V atsargine stimuliacija. - Galima automatinė adaptacija jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją. - Paciento perspėjimas apie problem sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas irk t.) garsiniu signalu arba vibracija. - Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma, prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai. - Prieširdžių aritmijų valdymo/prevencijos algoritmas. - Automatinis stimuliacijos amplitudes parinkimas ir reguliavimas prieširdžiuose. - Prietaiso trukmė 9,1 metai (60 imp./min; 2,0 V DP; 2,0 V DS; 2,0 V KS; 0,4 ms; 500 Ω; 100% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG įjungta, max 4 iškrovos/metus; - Prietaiso baterija yra Enduralife technologijos tipo. - Galimybė atlikti viso kūno 1,5T ir 3T magnetinio rezonanso tyrimus, taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse. • Komplekte privalo būti aktyvios fiksacijos defibriliatoriaus elektrodai 59 cm arba 64 cm ilgio, išskiriantys gliukokortikoidus, su viena arba dviem aukštos įtampos spiralėmis, turintys Gore tipo arba lygiavertę dangą; introdiuserio diametras 7F, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus. Prieširdiniai elektrodai, aktyvios fiksacijos tiesūs 45 cm, 52 cm arba 59 cm sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus. Įvedimo Sistema. KATALOGO psl. 4-27 | 15 |

Papildomi reikalavimai stimuliatoriams

- Stimuliatoriams

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad Ligoninėje būtų du funkcionuojantys programikliai. Tiekėjas turi užtikrinti programiklių techninę priežiūrą bei remontą ir aprūpinti specialiu registraciniu popieriumi, skirtu  programiklių spausdintuvams (pagal PIRKĖJO poreikius).

  - Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita spausdinta informacija su visų siūlomų implantuojamų prietaisų eskizais – iliustracijomis.

  - Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu

Reikalavimai visoms prekėms:

Sutarties vykdymo metu kartu su prekėmis privaloma pateikti:

- CE sertifikatą arba gamintojo EB atitikties deklaraciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą.