## Radiologijos priemonių, plovimo priemonių artroskopinėms ar endoskopinėms operacijoms ir kitų priemonių kokybės ir techniniai reikalavimai

| Pirk. dalies Nr. | Prekės pavadinimas | #### Kokybės ir techniniai reikalavimai | ### Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Instrumentai darbui su harmoniniu skalpeliu | - visi instrumentai turi tikti Ligoninės turimam Ethicon harmoninio skalpelio generatoriui arba aparatas duodamas Ligoninei panaudai. | Visi instrumentai tinka Ligoninės turimiems Ethicon generatoriams (GEN11) |
| 3.1 | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos skydliaukės bei krūtų chirurgijai 90 ±5 mm | - sterilios; - 90 ±5 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Atraminis padas apačioje. Žirklių tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas skirtas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Galima naudoti separatorių arba disektorių. Žnyplės skirtos atviroms operacijoms. | sterilios; 90mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Atraminis padas apačioje. Žirklių tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas skirtas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Galima naudoti separatorių arba disektorių. Žnyplės skirtos atviroms operacijoms. HAR9F, 10 psl kataloge |
| 3.2 | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės 170 ±10 mm | - 170 ±10 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Atraminis padas apačioje. Žirklių tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Galima naudoti separatorių arba disektorių. Žnyplės skirtos atvirai chirurgijai. | - 170mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Atraminis padas apačioje. Žirklių tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Galima naudoti separatorių arba disektorių. Žnyplės skirtos atvirai chirurgijai. HAR17F, 10 psl kataloge |
| 3.3 | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės 5,5±0,5mm x 230±10mm | - 5,5±0,5mm x 230±10mm koaguliuojančios žnyplės. Pistoleto tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Žnyplės skirtos ir atvirai chirurgijai. | - 5,0mm x 230mm koaguliuojančios žnyplės. Pistoleto tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Žnyplės skirtos atvirai chirurgijai. HAR23, 10 psl kataloge, brošiūra „HAR23 ir HAR36“ |
| 3.4 | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės 5,5±0,5mm x 360±10mm | - 5,5±0,5mm x 360±10mm koaguliuojančios žnyplės. Pistoleto tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai. | - 5,0mm x 360mm koaguliuojančios žnyplės. Pistoleto tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai. HAR36, 10 psl kataloge, brošiūra „HAR23 ir HAR36“ |
| 3.5 | Ultragarsinis skalpelis kabliuko formos atvirai chirurgijai | - ultragarsinis skalpelis su besikeičiančio ilgio stiebu, kurį galima reguliuoti nuo 4 iki 9 mm. Kabliuko formos darbinė dalis turi skirtingo aštrumo paviršius. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas skirtas iki 2 mm kraujagyslių koaguliacijai. | - ultragarsinis skalpelis su besikeičiančio ilgio stiebu, kurį galima reguliuoti nuo 4 iki 9 mm. Kabliuko formos darbinė dalis turi skirtingo aštrumo paviršius. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas skirtas iki 2 mm kraujagyslių koaguliacijai. SNGHK2, brošiūros „SNGHK2 Ethicon“ ir „SNGHK2“ |
| 3.6 | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės | - 5,5±0,5mm x 360±10mm ilgio instrumento stiebas, 18 ±1 mm peilis. Pistoleto tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas skirtas iki 7 mm, įskaitant ir 7 mm, kraujagyslių koaguliacijai. Skirtos laparoskopinei chirurgijai. | - 5,0mm x 360mm ilgio instrumento stiebas, 18 mm peilis. Pistoleto tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas skirtas iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai. Skirtos laparoskopinei chirurgijai; HAR1136, Brošiūra HAR1136, Harmonic 1100 IFU |

Harmoninio skalpelio generatoriaus techniniai reikalavimai:

| Pirk. dalies Nr. | Aparato parametrai | Techniniai reikalavimai | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Prietaiso paskirtis | Generatorius tiekia energiją, reikalingą ultragarsinių chirurginių instrumentų valdymui, kurie skirti minkštųjų audinių pjūviams/koaguliacijai atlikti, atvirajai ir laparoskopinei chirurgijai. | Generatorius tiekia energiją, reikalingą ultragarsinių chirurginių instrumentų valdymui, kurie skirti minkštųjų audinių pjūviams/koaguliacijai atlikti, atvirajai ir laparoskopinei chirurgijai. (GEN11 instrukcija.pdf, psl. 1 ir 4) |
| 3.2 | Prietaiso komplektacija | Prietaisas liečiamu ekranu valdymui ir darbinių parametrų atvaizdavimui. Yra garsinių aliarmų sistema, perspėjanti naudotoją apie aparato veikimą. | Prietaisas liečiamu ekranu valdymui ir darbinių parametrų atvaizdavimui. Yra garsinių aliarmų sistema, perspėjanti naudotoją apie aparato veikimą. (GEN11 instrukcija.pdf, psl. 1 ir 15) |
| 3.3 | Veikimo principas | Prietaisas turi automatinio instrumentų atpažinimo režimą. Galima aktyvuoti rankiniu būdu arba kojiniu pedalu, pasirinktinai pagal operatoriaus poreikį. | Prietaisas turi automatinio instrumentų atpažinimo režimą. Galima aktyvuoti rankiniu būdu arba kojiniu pedalu, pasirinktinai pagal operatoriaus poreikį. (GEN11 instrukcija.pdf, 7psl.) |
| 3.4 | Darbo režimai | Galima pasirinkti režimus audinių pjovimui ir/arba koaguliacijai ultragarsiniu skalpeliu, min/max reikšmes ≥5 ribose. | Galima pasirinkti režimus audinių pjovimui ir/arba koaguliacijai ultragarsiniu skalpeliu, min/max reikšmes ≥5 ribose. Reguliuoti galima tik MIN. galios lygio nustatymą. MAKS. galios lygio nustatymo vertė visada yra 5. (GEN11 instrukcija.pdf, 7psl.) |
| 3.5 | Prietaiso maitinimas | -240 V, 50/60Hz | 100-240V, 50/60Hz (GEN11 instrukcija.pdf, psl.33) |
| 3.6 | Prietaiso kokybės ir naudojimo paskirties atitikimas Europos direktyvų nuostatams medicinos priemonėms | Prietaisas pagal ES Tarybos Direktyvos reikalavimus priskiriamas prie medicinos prietaisų ir turi CE ženklinimą. | Prietaisas pagal ES Tarybos Direktyvos reikalavimus priskiriamas prie medicinos prietaisų ir turi CE ženklinimą. (GEN11 Declaration of Conformity.pdf) |
| 3.7 | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir originalo kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir originalo kalba. | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir originalo kalba. (GEN11 instrukcija.pdf ir GEN11 Manual.pdf) 2. Serviso dokumentacija lietuvių (lietuviškos instrukcijos randamos naudojimo instrukcijoje ir originalo kalba. (GEN11 service.pdf) |