{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":44,"n_cols":6,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Fizinės medicinos ir reabilitacijos įranga ir priemonės"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["1.","Magneto terapijos aparatas su aplikatoriais"]
["1.1.","Magneto terapijos aparatas su aplikatoriais",1,"vnt."]
["1.1.1.","Prietaisas skirtas gydymui žemo dažnio pulsiniu magnetiniu lauku"]
["1.1.2.","Fokusuoto magnetinio lauko technologija, nesukelianti pašalinio poveikio personalui"]
["1.1.3.","Magnetinio lauko režimai, ne mažiau nei trys: 1. Tęstinis; 2. Pulsinis, 3. Pulsų serijos"]
["1.1.4.","Magnetinio lauko formos, ne mažiau nei 5: 1. Stačiakampis; 2. Stačiakampis ištęstas; 3. Sinusoidinis; 4. Trikampis; 5. Eksponentinis"]
["1.1.5.","Pulsų moduliacija, ne mažiau nei keturi režimai: 1. Pliūpsnis; 2. Sinusoidinė banga; 3. Trapecinė banga; 4. Simetrinė banga"]
["1.1.6.","Pulsų dažnio ribos ne siauresnės kaip nuo 0 iki 160 Hz"]
["1.1.7.","Maksimali sukuriama indukcija ne mažiau nei 120 mT"]
["1.1.8.","Nepriklausomų kanalų skaičius ≥ 2"]
["1.1.9.","Prietaisas privalo būti valdomas lietimui jautrius ekranu, ekrano įstrižainė ne mažesnė nei 17 cm"]
["1.1.10.","Automatinis prijungtų priedų atpažinimas"]
["1.1.11.","Įrašytų gydymo programų skaičius ne mažesnis kaip 120"]
["1.1.12.","Ekrane vaizduojami gydymo programų aprašymai su anatominiais paveikslėliais ir elektrodų panaudojimo pavyzdžiais"]
["1.1.13.","Galimybė vartotojui sukurti savo programas ir jas išsaugoti"]
["1.1.14.","Galimybė pasirinkti programas greitam naudojimui"]
["1.1.15.","Informacijos, susijusios su pacientu, išsaugojimas atmintyje"]
["1.1.16.","Programų navigacija pagal paciento kūno dalis"]
["1.1.17.","Komplektuojama su kryptiniais fokusuoto magnetinio lauko aplikatoriais: 1. Dviejų diskų - 2 vnt.; 2. Multidiskinis aplikatorius - 2 vnt.; 3. Magneto terapijos kušetė su selenoidu - 1 vnt."]
["1.1.18.","Elektros tinklas 230 V, 50 Hz"]
[]
["2.","Magneto terapijos aparatas",null,null,"MAG Expert; PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG"]
["2.1.","Magneto terapijos aparatas",2,"vnt.",null,"2vnt."]
["2.1.1.","Veikimas paremtas pulsuojančio elektromagntinio lauko sukūrimo principu (angl. PEMF)",null,null,null,"Veikimas paremtas pulsuojančio elektromagntinio lauko sukūrimo principu (angl. PEMF) 10psl."]
["2.1.2.","Fokusuoto magnetinio lauko technologija, nesukelianti pašalinio poveikio personalui",null,null,null,"Fokusuoto magnetinio lauko technologija, nesukelianti pašalinio poveikio personalui 9psl."]
["2.1.3.","Nepriklausomų kanalų skaičius ≥ 2",null,null,null,"Nepriklausomų kanalų skaičius  2 9psl."]
["2.1.4.","Ekranas lietimui jautrus, spalvotas, įstrižainė ≥ 17 cm",null,null,null,"Ekranas lietimui jautrus, spalvotas, įstrižainė  17,78 cm (7 colių) 9psl."]
["2.1.5.","Ekrane vaizduojama gydymo informacija: 1. Terapijos kanalas; 2. Pasirinkta indikacija; 3. Procedūros laikas; 4. Dažnis; 5. Magnetinės indukcijos intensyvumas",null,null,null,"Ekrane vaizduojama gydymo informacija: 1. Terapijos kanalas; 2. Pasirinkta indikacija; 3. Procedūros laikas; 4. Dažnis; 5. Magnetinės indukcijos intensyvumas 24psl."]
["2.1.6.","Galimybė vienu metu prijungti ne mažiau kaip 2 aplikatorius",null,null,null,"Galimybė vienu metu prijungti 2 aplikatorius 9;22psl."]
["2.1.7.","Procedūros trukmės reguliavimo ribos ne siauresnės kaip 0-60 min.",null,null,null,"Procedūros trukmės reguliavimo ribos  0-60 min. 9psl."]
["2.1.8.","Magnetinės indukcijos reguliavimo ribos ne siauresnės kaip 1-100 G",null,null,null,"Magnetinės indukcijos reguliavimo ribos  1-100 G 9psl."]
["2.1.9.","Dažnio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip 1-100 Hz",null,null,null,"Dažnio reguliavimo ribos 1-100 Hz 9psl."]
["2.1.10.","Galimybė pradėti terapiją ne mažiau nei trimis skirtingais būdais: 1. Tiesiogiai nustatant terapijos parametrus; 2. Naudojantis užprogramuotomis gydymo indikacijomis; 3. Naudojantis išsaugotomis individualiomis programomis;",null,null,null,"Galimybė pradėti terapiją trimis skirtingais būdais: 1. Tiesiogiai nustatant terapijos parametrus; 2. Naudojantis užprogramuotomis gydymo indikacijomis; 3. Naudojantis išsaugotomis individualiomis programomis; 9psl."]
["2.1.11.","Galimybė filtruoti indikacijas pagal kūno vietą",null,null,null,"Galimybė filtruoti indikacijas pagal kūno vietą 9psl."]
["2.1.12.","Galimybė išsaugoti dažnai naudojamas programas",null,null,null,"Galimybė išsaugoti dažnai naudojamas programas 9psl."]
["2.1.13.","Garsinis signalas pasibaigus terapijai",null,null,null,"Garsinis signalas pasibaigus terapijai 9psl."]
["2.1.14.","Automatinis prijungto solenoido atpažinimas",null,null,null,"Automatinis prijungto solenoido atpažinimas 9psl."]
["2.1.15.","Komplektuojamas su: 1. Specialus stovas-vėžimėlis aparato ir jo priedų laikymui ie transportavimui (turi būti ne mažiau kaip 2 lentynos ir 1 stalčius, vėžimėlis transportuojamas, su ratukais, bent du iš jų su stabdžiais, maksimali apkrova ≥ 50 kg); 2. Laisvai pastatomu solenoidu (skersmuo 30 cm ± 2 cm)",null,null,null,"Komplektuojamas su: 1. Specialus stovas-vėžimėlis aparato ir jo priedų laikymui ir transportavimui (turi  2 lentynas ir 1 stalčių, vėžimėlis transportuojamas, su ratukais,  du iš jų su stabdžiais, maksimali apkrova  50 kg); 2. Laisvai pastatomu solenoidu (skersmuo 30 cm) 20;36psl."]
["2.1.16.","Elektros tinklas 230 V, 50 Hz",null,null,null,"Elektros tinklas 230 V, 50-60 Hz (įprastinis LR teritorijoje naudojamas elektros tinklas) 30psl."]