# Supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygų

# 3 priedas

# ANALIZATORIŲ (-IAUS) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. ŠLAPIMO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUS – 1 + 1 VNT.

1.1. Šlapimo tyrimų sistemos analizatoriaus nuomai techninė specifikacija – 1 + 1 vnt.

| Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatorius – 1 + 1 vnt. (pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas) |  |  | Cobas 6500, Roche |
| 2. | Analizatoriaus paskirtis | Automatinė šlapimo tyrimų sistema (juostelinio ištyrimo ir mikroskopinio ištyrimo sistema) | Automatinė šlapimo tyrimų sistema (juostelinio ištyrimo ir mikroskopinio ištyrimo sistema) | Naudotojo vadovas 2 psl., 3 psl. |
| 3. | Analizatoriaus apibūdinimas | Automatinis šlapimo mikroskopijos modulis turi dirbti, kaip atskiras šlapimo mikroskopijos tyrimo analizatorius ir esant būtinybei, privalo turėti galimybę prijungti jį prie juostelinio cheminio modulio (nepriklausomas, atskiras mikroskopijos modulis) arba sujungtas į vientisą pilnai automatizuotą sistemą: (juostelinis cheminis modulis + mikroskopijos modulis) | Automatinis šlapimo mikroskopijos modulis, kuris gali dirbti, kaip atskiras šlapimo mikroskopijos tyrimo analizatorius bei gali būti prijungiamas prie juostelinio cheminio modulio į vientisą pilnai automatizuotą sistemą: (juostelinis cheminis modulis + mikroskopijos modulis) | Cobas 6500 bukletas, 5 psl. |
| 4. | Juostelinis ir mikroskopijos tyrimas atliekamas iš vieno mėgintuvėlio, be rankinio pernešimo | Būtina | Juostelinis ir mikroskopijos tyrimas atliekamas iš vieno mėgintuvėlio, be rankinio pernešimo | Cobas 6500 bukletas, 2 psl., 5 psl. |
| 5. | Idiegta automatinė atranka | Šlapimo mikroskopijos tyrimas atliekamas remiantis juostelinio tyrimo rezultatu | Šlapimo mikroskopijos tyrimas atliekamas remiantis juostelinio tyrimo rezultatu | Cobas 6500 bukletas, 3 psl. |
| 6. | Automatinis mėginio sumaišymas | Būtina | Automatinis mėginio sumaišymas | Naudotojo vadovas 76 psl. |
| 7. | Juostelinio ir mikroskopijos tyrimo rezultatai pateikiami viename ekrane | Būtina | Juostelinio ir mikroskopijos tyrimo rezultatai pateikiami viename ekrane | Cobas 6500 bukletas, 2 psl. |
| 8. | Analizatorius turi tirti necentrifuguotus mėginius, t.y. į analizatorių dedami necentrifuguoti mėginiai | Būtina | Analizatorius tiria necentrifuguotus mėginius, t.y. į analizatorių dedami necentrifuguoti mėginiai | Cobas u-pack pakuotės lapelis, 1 psl. |
| 9. | Analizatoriuje turėti būti įdiegta programinė įranga | Turi klasifikuoti šlapimo daleles į ne mažiau kaip 9 kategorijas: eritrocitus, leukocitus, neplokščialąstelinio epitelio ląsteles, plokščiojo epitelio ląsteles, bakterijas, kristalus, hialininius cilindrus ir kitus patologinius cilindrus, grybus, spermatozoidus, gleives | Klasifikuoja šlapimo daleles į ne mažiau kaip 9 kategorijas: eritrocitus, leukocitus, neplokščialąstelinio epitelio ląsteles, plokščiojo epitelio ląsteles, bakterijas, kristalus, hialininius cilindrus ir kitus patologinius cilindrus, grybus, spermatozoidus, gleives | Cobas 6500 bukletas, 8 psl. |
| 10. | Analizatoriuje turėti būti įdiegta programinė įranga | Su įdiegta poklasių funkcija, leidžiančia operatoriui kurti papildomas kategorijas bei perklasifikuoti bet kokią šlapimo dalelę | Įdiegta poklasių funkcija, leidžianti operatoriui kurti papildomas kategorijas bei perklasifikuoti bet kokią šlapimo dalelę | Naudotojo vadovas 46 psl., 167 psl., 168 psl., 243 psl. |
| 11. | Analizatorius turi klasifikuoti kristalus į poklasius arba turėti įdiegtą poklasių funkciją | Leidžiančią operatoriui sukurti reikiamus kristalų poklasius ir priskirti jiems bet kokią šlapimo dalelę | Operatorius gali sukurti reikiamus kristalų poklasius ir priskirti jiems bet kokią šlapimo dalelę | Naudotojo vadovas 243 psl. |
| 12. | Našumas | Ne mažiau, kaip 40 tyrimų per valandą | 116 tyrimų per valandą | Cobas 6500 bukletas, 3 psl. |
| 13. | Jungtys | Analizatorius privalo turėti ESIS jungtį | Duomenys iš analizatoriaus į ESIS tinklą yra siunčiami per laboratorinę informacinę sistemą cobas IT Middleware | Duomenys iš analizatoriaus į ESIS tinklą yra siunčiami per laboratorijoje įdiegtą informacinę sistemą cobas IT Middleware |
| 14. | Dvikryptė komunikacija | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware. | Analizatorius turi dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware. | Pridedame patvirtinantį dokumentą: Cobas IT Middleware Instrument Driver Compatibility Matrix (tvarkyklių sąrašas). |
| 17. | Juosteliniai tyrimai | Privalomas askorbo rūgšties kompensavimas iki 50 mg/dl koncentracijos lygio | iki 50 mg/dl | Bukletas „Combur-Test strip technology“, 2 psl. |
| 18. | Juosteliniai tyrimai | Darbo pabaigoje tyrimo juostelės gali likti analizatoriuje (nereikia sudėti atgal į juostelių talpą) | Darbo pabaigoje tyrimo juostelės gali likti analizatoriuje (nereikia sudėti atgal į juostelių talpą) | Cobas u-pack pakuotės lapelis |
| 19. | Juosteliniai tyrimai | Reagentai įdedami atidarant instrumentą ir įstatant juostelių talpą | Reagentai įdedami atidarant instrumentą ir įstatant juostelių talpą | Naudotojo vadovas 79 psl. |
| 20. | Reagentų stabilumas analizatoriuje | Ne trumpesnis kaip 14 dienų | 14 dienų | Cobas u-pack pakuotės lapelis |
| 21. | Našumas | Ne mažiau, kaip 220 tyrimų per valandą | 240 tyrimų per valandą | Cobas 6500 bukletas, 3 psl. |

- Įranga turi būti ne senesnė nei 3 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme.

- Tiekėjas turi instaliuoti ir prijungti įrangą prie informacinės sistemos ESIS bei apmokyti su šia įranga dirbti personalą.

- Tyrimų pavadinimai nurodyti tyrimų specifikacijoje.

- Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam tyrimų specifikacijoje.

- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

# - Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, nurodytam tyrimų kiekiui atlikti.