## Pasiūlymas ir TS
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | /pildo tiekėjas/
prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
1.1. REAGENTAI ŠLAPIMO CHEMINĖS ANALIZĖS JUOSTELINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius kuris apima raportuotus tyrimus, neapima kontrolinių tyrimų per 60 mėnesių | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Šlapimo cheminės analizės juostelinis tyrimas automatiniam šlapimo tyrimų analizatoriui ne mažiau 9 parametrų nustatymui: gliukozė, baltymas, bilirubinas, urobilinogenas, pH, kraujas, ketonai, nitritai, leukocitai (kartu nustatant santykinį tankį refraktometro pagalba) | 45000
1.1. | MEDITAPE UC-9A diagnostinės juostelės |  | Šlapimo juostelė automatiniam šlapimo tyrimo analizatoriui, 9 parametrų: gliukozė, baltymas, bilirubinas, urobilinogenas, pH, kraujas, ketonai, nitritai, leukocitai (kartu nustatant santykinį tankį refraktometro pagalba) | vnt/pakuotė | 50 | 1000 vnt (Galima atllikti 1000 tyrimų) | 180.7 | 5% | 9.035 | 189,74 | 9035 | Sysmex, AX119225, Meditape UC-9A diagnostinės juostelės. Atitikimas dokumente: (MEDITAPE UC-9A_PI_1706_lt ). Psl2 ir PFS UC-3500 produkto fakto lapas LT psl.1
2. | Šlapimo cheminės analizės juostelinis tyrimas pusiau automatiniu analizatoriumi ne mažiau 10 parametrų nustatymui: gliukozė, baltymas, bilirubinas, urobilinogenas, pH, kraujas, ketonai, nitritai, leukocitai, santykinis tankis | 4000
2.1. | MEDITAPE UC-10S |  | Šlapimo juostelė pusiau automatiniam šlapimo tyrimo analizatoriui, 10parametrų: gliukozė, baltymas, bilirubinas, urobilinogenas, pH, kraujas, ketonai, nitritai, leukocitai, santykinis tankis | vnt/pakuotė | 52 | 100 vnt | 26 | 5% | 1.3 | 27.3 | 1352 | Sysmex, MEDITAPE UC-10S. Atitikimas dokumente: MEDITAPE UC-10S_PI_1910_lt psl 2.
3. | Šlapimo juostelinis atrankinis tyrimas kreatinino ir, miikroalbumino nustatymui, albumino/kreatinino santykio apskaičiavimui pusiau automatiniu analizatoriumi (galima siūlyti juosteles, matuojančias šias analites kartu su kitais parametrais) | 2400
3.1. | MEDITAPE UC-12S |  | Šlapimo juostelė pusiau automatiniam šlapimo tyrimo analizatoriui, 12 parametrų: gliukozė, baltymas, bilirubinas, urobilinogenas, pH, kraujas, ketonai, nitritai, leukocitai, santykinis tankis, kreatinino ir, miikroalbumino nustatymas ( bumino/kreatinino santykio apskaičiavimas) | vnt | 35 | 100vnt | 26 | 5% | 1.3 | 27.3 | 910 | Sysmex, MEDITAPE UC-12S. Atitikimas dokumente:MEDITAPE UC-12S_PI_1910_lt psl.2
4. | Kitos papildomos priemonės / eksploatacinės medžiagos (pildoma tik pagal poreikį)
4.1 | UC-CONTROL kontrolinė medžiaga |  | 3 x 10mL (teigiama kontrolė) 3 x 10mL (neigiama kontrolė) UC-3500 ir UC-1000 analizatoriams | vnt/pakuotė | 40 | Siūloma fasuotė: 3 x 10mL (teigiama kontrolė) 3 x 10mL (neigiama kontrolė) - užtenka 3 mėnesiams, vienam analizatoriui. | 401.2 | 5% | 20.06 | 421.26 | 16048 | Sysmex, AU448468,UC-CONTROL Atitikimas dokumente: UC-CONTROL_PI_1712_lt psl.1
4.2 | SG-Calibrator kalibratorius |  | Kalibratorius 5 x 10mL (aukšto lygio) 5 x 10mL (vidutinio lygio) 5 x 10mL (žemo lygio) | vnt/pakuotė | 15 | Siūloma fasuotė: 5 x 10mL (aukšto lygio) 5 x 10mL (vidutinio lygio) 5 x 10mL (žemo lygio). Tyrimų kiekis neribojamas | 280 | 5% | 14 | 294 | 4200 | Sysmex,CK920648, SG-Calibrator kalibratorius. Atitikimas dokumente:SG Calibrator PI 1706 lt psl.1
4.3 | Cellclean U valiklis |  | Valiklis 50 mL | vnt/pakuotė | 35 | Siūloma fasuotė: 50 mL. Tyrimų kiekis neribojamas | 62 | 5% | 3.1 | 65.1 | 2170 | Sysmex, CM942712,Cellclean U valiklis. CELLCLEAN U_PI_1609_lt psl.1
4.4 | NATRIO CHLORIDO 0,9 % tirpalas, Polifarma |  | 1000mL | vnt/pakuotė | 1045 | Siūloma fasuotė: 1000 mL. | 1.72 | 5% | 0.086 | 1.81 | 1797.4 | Polifarma, ENT6200,NATRIO CHLORIDO 0,9 % tirpalas, Polifarma. Atikimas dokumente: Natrio chlorido tirpalas
4.5 | Dustbox for UC-3500 dėžutė panaudotoms juostelėms |  |  | vnt/pakuotė | 5 | Siūloma fasuotė: 10 vnt. | 35.2 | 21% | 7.392 | 42.59 | 176 | Sysmex, BH789643,Dustbox for UC-3500 dėžutė panaudotoms juostelėms. Atitikimas dokumente: UC-3500_GI_1805_lt manual psl 48
4.6 | Spausdinimo popierius vidiniam spausdintuvui, Sysmex |  |  | vnt/pakuotė | 5 | Siūloma fasuotė: 10 vnt. | 15 | 21% | 3.15 | 18.15 | 75 | Sysmex, AV258119,Printer paper. Spausdinimo popierius vidiniam spausdintuvui.Atitikimas dokumente: UC-3500_GI_1805_lt manual psl 48
4.7 | Mėgintuvėliai, FL Medical |  |  | vnt/pakuotė | 25 | Siūloma fasuotė: 2000 vnt | 32 | 5% | 1.6 | 33.6 | 800 | Optinė riba,10-000024-2,FL Medical. Atitikimas dokumente: Mėgintuvėliai brošiūra psl. 4
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [10 empty] | 36563.4 | 36312.4
Bendras PVM Eur: | [10 empty] | 1872.75
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [10 empty] | 38436.15
PASTABOS / REIKALAVIMAI PREKĖMS: 1. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės nurodytam preliniariam tyrimų kiekiui, kuris apima raportuotus tyrimus, neapima kontrolinių tyrimų atlikti per 60 mėnesių. Kontroliniams matavimams turi būti pateiktos kontrolinės medžiagos ne mažiau 2 lygių, normalaus ir patologinio, kontroliniams matavimas atlikti kiekvieną dieną, kai yra atliekami tyrimai. 1 dalyje nurodyti tyrimai bus atliekami kasdien, 2 ir 3 dalyje atliekami tyrimai bus atliekami 2x savaitėje. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamaus jų kiekius nurodytam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 2. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo trukmę atidarius pakuotę. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 3. Pristatomų reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo terminas (nurodytas ant pakuotės) turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai. 4. Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu. Sutarties vykdymo metu atitikties šiam reikalavimui įrodymui tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis ir įranga privalės pateikti galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių kopiją originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. 5. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga (tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). 6. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 7. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 8. Nurodyti kiekiai yra maksimalūs, kurių perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti. Pradinės sutarties vertė lygi tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų prekių kiekį iš tiekėjo pasiūlyto įkainio (-ių) be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina. 9. Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (šios sąlygos netaikomos tuo atveju, jeigu langelis šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra perbrauktas): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui įrangos gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje, kurią tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui)* *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1. | Pilnai automatinis šlapimo juostelinių tyrimų analizatorius - 1 vnt. panaudai* Gamintojas Sysmex, modelis UC-3500, pagaminimo metai 2019m., kilmės šalis: Japonija. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1.1. | Instrumento paskirtis | Šlapimo cheminės analizės juostelinių tyrimų atlikimui. |  |  |  |  | Siūlomos įrangos paskirtis šlapimo cheminės analizės juostelinių tyrimų atlikimui. Atitikimas dokumente: (PFS UC-3500 produkto fakto lapas LT) 1 psl.
1.2. | Analizatoriaus charakteristika | Pilnai automatinis analizatorius su tyrimų atlikimu iš mėgintuvėlių su mėginių barkodų nuskaitymo analizatoriuje funkcija. Analizatorius turi būti su reikalinga programine įranga, nepertraukiamu maitinimo šaltiniu. |  |  |  |  | Siūlomas pilnai automatinis analizatorius su tyrimų atlikimu iš mėgintuvėlių su mėginių barkodų nuskaitymo analizatoriuje funkcija. Analizatorius yra su reikalinga programine įranga. Atitikimas dokumente: (UC-3500_BO_1805_lt manual) psl. 38 ir 23 . (PFS UC-3500 produkto fakto lapas LT) 1 psl. ir (PFS U-WAM ENG LT) psl.1; CV-11_IFU_lt psl.29-31 ir 123.
1.3. | Reikalavimai komplektacijai: rezultatų valdymo sistema. | Analizatoriaus turi būti komplektuojamas su rezultatų valdymo sistema, užtikrinančia tarpinį rezultatų valdymą: rezultatų tikrinimą, rezultatų patvirtinimą, rezultatų šalinimą, kokybės kontrolės rezultatų registravimą, tikrinimą, failų tvarkymą, paciento informacijos suvedimą, analizės užsakymų registravimą. |  |  |  |  | Analizatorius yra komplektuojamas su rezultatų valdymo sistema UWAM, kuri užtikrina rezultatų valdymą:rezultatų tikrinimą, rezultatų patvirtinimą, rezultatų šalinimą, kokybės kontrolės rezultatų registravimą, tikrinimą, failų tvarkymą, paciento informacijos suvedimą, analizės užsakymų registravimą.Atitkimas dokumenta: PFS U-WAM ENG LT
1.4. | Reikalavimai komplektacijai: nepertraukiamos įtampos palaikymo sistema (UPS) | Analizatorius turi būti komplektuojamas su nepertraukiamos įtampos palaikymo sistema (UPS) |  |  |  |  | Atitikimas reikalavimui dokumentas: Biovitos pažyma
1.5. | Reikalavimai tyrimų metodui: santykinio tankio matavimas, drumstumo ir spalvos matavimas | Santykinio tankio matavimas: reftraktometrija. Drumstumo matavimas ir šlapimo spalvos matavimas analizatoriaus pagalba. |  |  |  |  | Siūlomas analizatorius matuoja santykinį tankį refraktometrijos metodu, Taip pat atlieka drumstumo matavimą ir šlapimo spalvos matavimą. Atitikimas dokumente: (PFS UC-3500 produkto fakto lapas LT) 1 - 2 psl.
1.6. | Reikalavimai kraujo šlapime matavimui | Privalomas kraujo šlapime nustatymas, nustatant ir eritrocitus, ir hemoglobiną atskirai. |  |  |  |  | Siūlomas analizatorius nustato kraują šlapime, nustatant ne tik eritrocitus, bet ir hemoglobiną. Atitikimas dokumente: (PFS UC-3500 produkto fakto lapas LT) 1 psl. (UC-3500_GI_1805_lt manual) 34 psl.
1.7. | Reikalavimai mėginio skysčio lygio nustatymui analizės metu | Turi būti mėginio skysčio lygio nustatymo analizės metu funkcija. |  |  |  |  | Siūloma įranga turi galimybę nustatyti mėginio skysčio lygį analizės metu. Atitikimas dokumente: (UC-3500_E_02.en.lt) 6 psl.
1.8. | Reikalavimai mažo mėginio tūriui | Turi būti galimybė atlikti matavimus iš ne daugiau kaip 2,6 ml tūrio mėginio |  |  |  |  | Siūloma įranga atlieka šlapimo tyrimą iš 1 ml tūrio mėginio. Atitikimas dokumente: (PFS UC-3500 produkto fakto lapas LT) 2 psl.
1.9. | Reikalavimai kontroliniams matavimams | Turi būti kontrolinio mėginio matavimo galimybė, atpažįstant mėginį kaip kontrolinį. |  |  |  |  | Siūlomas analizatorius turi galimybę matuoti kontrolinius mėginius, atpažįstant mėginį kaip kontrolinį. Atitikimas dokumente: (UC-3500_BO_1805_lt manual) psl. 22.
1.10. | Reikalavimai kalibracijai: fotometriniai matavimai, naudojant juosteles | Turi būti nereikalinga kalibracija, keičiantis juostelių serijų numeriui ar keičiant juostelių pakuotę. |  |  |  |  | Siūlomui analizatoriui nereikalinga kalibracija, keičiantis juostelių serijų numeriui arba keičiant juostelių pakuotę. Atitikimas dokumente: (UC-3500_ kasdienė prieziura). Dokumente pateiktas priežiūros ir patikros kontrolinis sąrašas, kuriame pateiktas priežiūros ir patikros sąrašas. Jame nurodytas tik reikalingas refraktometro kalibravimas. Nereikalinga kalibracija keičiant juostelių serijų numerius. Atitikimas dokumente. (UC-3500_BO_1805_lt manual) psl. 29-31.
1.11. | Reikalavimai kalibracijai: refraktometrija | Refraktomerijos kalibraciniaų matavimų procedūrai turi būti naudojamos gamintojo tam skirtos medžiagos. Jei naudojamos ne gamintojo naudojamos medžiagos, turi būti detalus kalibracijos aprašymas, su valduota kalibracijos procedūra su kito gamintojo kalibratoriais. Turi būti pateikti detalūs kitų gamintojų kalibracinių medžiagų aprašymai, kalibracinės medžiagos turi būti su CE ženklinimu. |  |  |  |  | Siūlomam analizatoriui reikalinga refraktometro kalibracija. Detalus kalibravimo aprašymas pateiktas dokumente: (UC-3500_TS_1805_lt manual) 34-36 psl. Reikalingo kalibratoriaus aprašymas pateiktas dokumente: (SG Calibrator PI 1706 lt)
1.12. | Galimybė prijungti kūno sksyčių ir šlapimo dalelių nustatymo instrumentą | Analizatorius turi lengvai integruotis pagal poreikį su šlapimo ir kūnos skysčių dalelių automatizuoto nustatymo sistema su bakterijų kiekybinio nustatymo galimybe. |  |  |  |  | Siūlomas analizatorius pagal poreikį lengvai integruojasi su (UF-3000/UF-4000/UF-5000) šlapimo ir kūno skysčių dalelių automatizuoto nustatymo sistema su bakterijų kiekybinio nustatymo galimybe. Atitikimas dokumentuose: (UN-Series_E_01.en.lt) 2 psl. (PFS - UF-4000.en.lt) 1-2 psl.
1.13. | Reikalaujamas analizatoriaus našumas | Ne mažiau 200 tyrimų per valandą. |  |  |  |  | Siūlomas analizatorius gali atlikti 276 tyrimus per valandą. Atitikimas dokumente: (PFS UC-3500 produkto fakto lapas LT) 2 psl.
1.14. | Rezultatų laikymo analizatoriaus atmintyje pajėgumas. | Turi būti saugojama ne mažiau 2500 rezultatų analizatoriaus atmintyje. |  |  |  |  | Siūlomas analizatorius turi galimybę išsaugoti 10 000 mėginių rezultatų. Atitikimas dokumente: (PFS UC-3500 produkto fakto lapas LT) 2 psl.
1.15. | Reikalavimai komunikacijos su LIS protokolais | Turi būti palaikomas ASTM 1394 protokolas |  |  |  |  | Siūloma įranga palaiko ASTM 1394 komunikacijos protokolą su laboratorijos informacine sistema. Atitikimas dokumente: (U-WAM_ASTM Host Online Specifications_en_V18_lt) 11 psl.
1.16. | Reikalavimai integracijai į laboratorijos informacinę sistemą. | Analizatorius turi turėti galimybę integruoti į naudojamą laboratorijos informacinę sistemą PanelLIMS. |  |  |  |  | Siūlomas analizatorius integruojasi į laboratorijos informacinę sistemą. Atitikimas dokumentuose: (UC-3500_BO_1805_lt manual) psl. 68. ir (U-WAM_ASTM Host Online Specifications_en_V18) visas dokumentas
1.17. | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC | Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE IVD žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas (gali būti pateikiama kartu su prekėmis). |  |  |  |  | Analizatorius yra sertifikuotas naudoti Europos sąjungoje: Atitikimas dokumente: UC-3500_ECDoC
1.18. | Analizatoriaus pagaminimo metai | Analizatorius turi būti ne senesnis, nei 2019 metų gamybos. |  |  |  |  | Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti
2. | Pusiau automatinis šlapimo juostelinių tyrimų analizatorius - 1 vnt. panaudai* Gamintojas Sysmex, modelis UC-1000, pagaminimo metai 2020m., kilmės šalis: Japonija. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
2.1. | Instrumento paskirtis | Šlapimo cheminės analizės juostelinių tyrimų atlikimui. |  |  |  |  | Siūloma įranga - pusiau automatinis šlapimo cheminės analizės juostelinių tyrimų analizatorius. Atitikimas dokumente: (PFS UC-1000.en.lt) 1 psl.
2.2. | Analizatoriaus bendra charakteristika | Pusiau automatinis analizatorius su mėginių brūkšninių kodų nuskaitymo funkcija. |  |  |  |  | Siūlomas pusiau automatinis analizatorius su mėginių brūkšninių kodų nuskaitymo funkcija. ir nepertraukiamo matinimo šaltiniu. Atitikimas dokumentuose: (UC-1000_IFU_1806_lt) 10 psl. (PFS UC-1000.en.lt) 1 psl.
2.3. | Reikalavimai komplektacijai: programinė įranga | Analizatorius turi būti su reikalinga programine įranga, brūkšninių kodų skaitytuvu. |  |  |  |  | Analizatorius bus su programine įranga, brūkšninių kodų skaitytuvu.Atitikimas dokumentuose: (UC-1000_IFU_1806_lt) 119 psl. ir 13. Biovitos pažyma.
2.4. | Reikalavimai komplektacijai: nepertraukiamos įtampos palaikymo sistema (UPS) | Analizatorius turi būti komplektuojamas su nepertraukiamos įtampos palaikymo sistema (UPS) |  |  |  |  | Atitikimas reikalavimui dokumentas: Biovitos pažyma
2.5. | Reikalavimai tyrimų metodui: santykinio tankio matavimas, drumstumo ir spalvos matavimas | Fotometrinis atspindžio matavimas arba dvigubo bangos atspindžio matavimas. Šlapimo spalvos matavimas analizatoriaus pagalba |  |  |  |  | Siūloma įranga naudoja fotometrinį atspindžio metodą matavimams atlikti. Ir atlieka šlapimo spalvos matavimą analizatoriaus pagalba. Atitikimas dokumente: (PFS UC-1000.en.lt) 2 psl.
2.6. | Reikalavimai naudojamoms juostelėms. | Instrumentas turi turėti galimybę matuoti sekančius juostelių tipus:1) 10 ar daugiau parametrų juostelės (gliukozė, baltymas, bilirubinas, urobilinogenas, pH, kraujas, ketonai, nitritai, leukocitai, santykinis tankis; 2) kreatinino ir mikroalbumino matavimo juostelės, apskaičiuojant mikroalbumino/kreatinino santykį arba papildomai daugiau parametrų matuojančias juosteles, kartu su mikroalbumino ir kreatinino matavimu, bei mikroalbumino/kreatinino santykio nustatymu. |  |  |  |  | Siūlomas analizatorius turi galimybę matuoti sekančius juostelių tipus: MEDITAPE UC-10S, MEDITAPE UC-12A. Atitikimas dokumente: (PFS UC-1000.en.lt) psl. 1. 1) 10 parametrų juostelės (gliukozė, baltymas, bilirubinas, urobilonogenas, pH, kraujas, ketonai, nitratai, leukocitai, santykinis tankis). Atitikimas dokumente: (MEDITAPE UC-10S_PI_1910_lt ) psl. 1. 2) Papildomai daugiau parametrų matuojančias juosteles, kartu su mikroalbumino ir kreatino matavimu bei mikroalbumino/kreatino santykio nustatymu. Atitikimas dokumente: (MEDITAPE UC-12S_PI_1910_lt) psl. 1-2. Analizatorius naudoja šiuos juostelių tipus. Atitikimas dokumente: UC-1000_IFU_1806_lt psl.27
2.7. | Reikalavimai kontroliniams matavimams. | Turi būti kontrolinio mėginio matavimo galimybė, atpažįstant mėginį kaip kontrolinį |  |  |  |  | Siūlomas anlizatorius atpažįsta mėginį kaip kontrolinį. Atitikimas dokumente(UC-1000_IFU_1806_lt) 45psl.
2.8. | Reikalavimai našumui. | Ne mažiau 225 tyrimų per valandą. |  |  |  |  | Siūloma įranga atlieka 480 tyrimų per valandą. Atitikimas dokumente: (PFS UC-1000.en.lt) 2 psl.
2.9. | Reikalavimai kalibracijai: fotometriniai matavimai, naudojant juosteles | Turi būti nereikalinga kalibracija, keičiantis juostelių serijų numeriui arba keičiant juostelių pakuotę. |  |  |  |  | Siūlomas analizatorius nereikalauja kalibracijos keičiantis juostelių serijų numeriuiarba pakuotei. Atitikimas dokumentuose: (UC-1000_IFU_1806_lt) psl. 105
2.10. | Rezultatų laikymo atmintyje pajėgumas | Turi būti galimybė išsaugoti ne mažiau 500 rezultatų |  |  |  |  | Siūloma įranga saugo 5000 mėginių rezultatų. Atitikimas dokumente: (PFS UC-1000.en.lt) 2 psl.
2.11. | Palaikomi komunikacijos su LIS protokolai | Turi būti palaikomas ASTM 1394 protokolas. |  |  |  |  | Siūlomas analizatorius turi ASTM komunikacijos protokolą.Atitikimas dokumente: (UC1000 ASTM) 1psl.
2.12. | Integracija į Laboratorijos informacinę sistemą | Analizatorius turi integruotis į turimą laboratorijos informacinę sistemą PanelLIMS. |  |  |  |  | Siūlomas analizatorius integruojasi į laboratorijos informacinę sistemą. Atitikimas dokumente: (PFS UC-1000.en.lt) 1 psl.
2.13. | Analizatoriaus pagaminimo metai. | Analizatorius turi būti ne senesnis kaip 2020 metų gamybos. |  |  |  |  | Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti
PASTABOS / REIKALAVIMAI PREKĖMS: 1. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti [ir įrangai eksploatuoti].