	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į pasiūlymo puslapį

	1. 
	Šeiverio rankena
(4 vnt.)
	1. Su siurbimo kanalu ir svirtele kontrolei;
2. Rankenos valdymas:
2.1. lietimui jautriu ekranu arba mygtukų pagalba;
2.2. pedalu;
3. Autoklavuojama
4 Suderinama su ligoninės turimai Arthrex Synergy ID sistemai

	1. Su siurbimo kanalu ir svirtele kontrolei; Katalogas 1, psl 41
2. Rankenos valdymas:

2.1. lietimui jautriu ekranu arba mygtukų pagalba; Katalogas 1, psl 41
2.2. pedalu; Katalogas 1, psl 40
3. Autoklavuojama Katalogas 3, psl 8
4 Suderinama su ligoninės turimai Arthrex Synergy ID sistemai

Arthrex AR-8332H

	2. 
	Artroskopinė optika
(4 vnt.)
	1. Perduodanti 4K UHD vaizdą
2. Vaizdo kryptis 300
3. Diametras 4 mm (±0,2 mm)
4. Ilgis 145 mm (±15 mm)
5. Autoklavuojama

	1. Perduodanti 4K UHD vaizdą Katalogas 1, psl 20
2. Vaizdo kryptis 300 
Katalogas 1, psl 20

3. Diametras 4 mm Katalogas 1, psl 20
4. Ilgis 152.5 mm Katalogas 1, psl 20
5. Autoklavuojama Katalogas 4, psl 16
Arthrex AR-3350-4031


	3. 
	Artroskopo įmova ir obturatorius
(4 kompl.)
	1 Dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova su buku troakaru, tinkanti greito jungimo 4 mm (±0,2 mm) diametro siūlomai optikai
2 Obturatorius tinkantis 11.1 įmovai

	1 Dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova su buku troakaru, tinkanti greito jungimo 4 mm diametro siūlomai optikai Katalogas 1, psl 20;21;
2 Obturatorius tinkantis įmovai Katalogas 1, psl 20;21;
Arthrex AR-3373-4002; AR-3375-4001


	4. 
	Šviesolaidis
(4 vnt.)
	1. Diametras 4,5 mm (± 0,5mm)
2. Ilgis ≥ 2,7 m
3. Su siūlomai įrangai tinkančia jungtimi

	1. Diametras 5 mm Katalogas 1, psl 27
2. Ilgis - 2,7 m Katalogas 1, psl 27
3. Su siūlomai įrangai tinkančia jungtimi

Arthrex AR-3240-5027


	5. 
	Artroskopijos instrumentų rinkinio laikymo ir sterilizavimo dėžė
(4 vnt.)
	5.1. Metalinė dėžė vienos operacijos rinkiniui laikyti bei sterilizuoti
5.2. Su dangčiu
5.3. Optikai, movai, obturatoriui ir šviesolaidžiui skirtais laikikliais
	5.1. Metalinė dėžė vienos operacijos rinkiniui laikyti bei sterilizuoti Katalogas 1, psl 29
5.2. Su dangčiu Katalogas 1, psl 29
5.3. Optikai, movai, obturatoriui ir šviesolaidžiui skirtais laikikliais Katalogas 1, psl 29
Arthrex S76248

	6. 
	Atitikimas
	1-5 p.d. Įranga techniškai suderinama su ligoninės turima Arthrex SynergyID arthroskopine įranga.
	1-5 p.d. Įranga techniškai suderinama su ligoninės turima Arthrex SynergyID arthroskopine įranga.

	7. 
	Kabliukas (4 vnt.)
	Instrumento darbinė dalis sugraduota su 5 ± 0,1 mm žymėmis, diametras 3,5 mm ± 0,1 mm,
	Instrumento darbinė dalis sugraduota su 5 mm žymėmis, diametras 3,4 mm
Katalogas 2, psl 15

Arthrex AR-10010

	8. 
	Artroskopinis kelio kandiklis
	1.
Artroskopinis minkštųjų audinių kandiklis;
2.
Tiesi darbinė dalis;
3.
Instrumento įvedamos dalies diametras 4,2 ± 0,1 mm; 
4.
Darbinės dalies iškandimo plotis ≥ 5.4 x 2.4 mm.
5. Su praplovimo kanalu „FlushPort“ arba lygiavertis.
	1.
Artroskopinis minkštųjų audinių kandiklis; Katalogas 5, psl 6
2.
Tiesi darbinė dalis; Katalogas 5, psl 6
3.
Instrumento įvedamos dalies diametras 4,2 mm; Katalogas 5, psl 6
4.
Darbinės dalies iškandimo plotis - 5.5 x 2.5 mm. Katalogas 5, psl 6
5. Su praplovimo kanalu „FlushPort“. Katalogas 5, psl 5

Arthrex AR-41006



Aplinkosauginis reikalavimas

	1. 
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.A
	Tiekėjas užtikrina galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. 

2024-05-02_JoniškL_Patvirtinimas.pdf




