TSD-408 , VPP-1973, VPP-2023

Gama kamerų pilno garantinio techninio aptarnavimo techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | ### Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
|  | ### Gamintojo „Mediso Medical Imaging“ gama kameros „SPECT/CT AnyScan SC“, serij. Nr. AS-004298-SC pilnas garantinis techninis aptarnavimas: |  |
| 1.1. | Perkamų paslaugų apimtis (įskaičiuota į pasiūlymo kainą) | Gamintojo „Mediso Medical Imaging“ gama kameros „SPECT/CT AnyScan SC“, serij. Nr. AS-004298-SC, toliau vadinamos sistema, pilnas garantinis techninis aptarnavimas, apimantis: - profilaktinį techninį aptarnavimą gamintojo numatytu periodiškumu; - remontą (įskaitant keičiamas dalis, kalibravimą ir testavimą); - konsultacijas, susijusias su įrangos eksploatacija. |
| 1.1.1. | Profilaktinis techninis aptarnavimas: | - Gamintojo numatytu periodiškumu atliekama sistemos profilaktinė techninė priežiūra pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas. - Gamintojo numatytu periodiškumu, tačiau ne rečiau kaip kas 2 metus (vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo“ 30 punktu) atliekamas (arba organizuojamas) sistemos techninės būklės tikrinimas. - Pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos higienos normą HN 78:2009 ne rečiau kaip kas 1 metus atliekami (arba organizuojami) sistemos kokybės kontrolės bandymai, įskaitant kompiuterinės tomografijos dozės indekso (CTDI) matavimą. - Nuotolinio valdymo įrangos, įgalinančios prisijungti ir valdyti sistemą bet kuriuo metu, įdiegimas, eksploatavimas ir administravimas. - Periodiškas sistemos programinės įrangos atsarginių kopijų darymas. - Gamintojo išleidžiamų sistemos programinės įrangos atnaujinimų įdiegimas. |
| 1.1.2. | Remontas: | - Sistemos gedimų diagnostika. - Sugedusių dalių keitimas (be papildomo užmokesčio pakeičiama bet kuri sugedusi dalis, įskaitant rentgeno vamzdį ir detektorius; sugedusios dalys keičiamos be jokių apribojimų, išskyrus netinkamo įrangos naudojimo atvejus bei atvejus, kai sistemos dalys/priedai natūraliai susidėvi (pavyzdžiui, čiužiniai, pagalvėlės ir pan.). - Kalibravimo ir testavimo darbai. |
| 1.1.3. | Konsultacijos, susijusios su įrangos eksploatacija | Pagal poreikį vietoje (LSMUL Kauno klinikose) arba nuotoliniu būdu teikiamos konsultacijos sistemos eksploatavimo klausimais. |
| 1.2. | Sistemos aptarnavimo organizavimas: |  |
| 1.2.1. | Paklausimų bei iškvietimų priėmimas | Elektroniniu paštu, telefonu. |
| 1.2.2. | Nuotolinio prisijungimo, specialisto atvykimo (tais atvejais, kai gedimo negalima pašalinti nuotoliniu būdu prisijungus prie sistemos) laikas | Reakcija į iškvietimą darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 valandos: - nuotolinio prisijungimo pagalba - ne vėliau kaip per 2 valandas; - specialisto atvykimo atveju - ne vėliau kaip per vieną darbo dieną (8 darbo valandas). |
| 1.2.3. | LSMUL Kauno klinikų medicininės technikos inžinieriaus (-ių) dalyvavimas atliekant profilaktinio aptarnavimo ir remonto darbus | Sistemos aptarnavimo paslaugą teikiančios įmonės specialisto atvykimo laikas turi būti suderintas su LSMUL Kauno klinikų Medicininės technikos tarnyba bei sudaryta galimybė atliekant darbus dalyvauti šios tarnybos inžinieriui (-iams). |
| 1.3. | Sistemos pilno garantinio techninio aptarnavimo pradžia | Sistemos aptarnavimas pradedamas nuo sutarties pasirašymo dienos. |

Papildomas reikalavimas (taikomas pirmai ir antrai pirkimo dalims):

Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas patvirtinimas, kad Tiekėjas sutinka su šioje techninėje specifikacijoje nurodytomis sąlygomis bei pateiktais reikalavimais.

Kartu su pasiūlymu pateukiame patvirtinimą:

CVP IS prisegtas dokumentas „8 Patvirtinimas dėl TS reikalavimų“