## 8500_specifikacija
SPS 1 Priedas
INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS PREKĖS (3.2) (Nr. 8500)
T E C H N I N Ė S P E C I F I K A C I J A
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento ar lygiaverčio dokumento reikalavimus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Pirk. dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Charakteristikos, parametrai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PLANUOJAMA |  |  |  |  | BVPŽ kodas | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge | SIŪLOMA |  |  |  |  | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)
[5 empty] | Vnt. įkainis Eur be PVM | PVM ٪ | Vnt. kaina Eur su PVM | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM |  |  | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Kaina Eur be PVM | PVM,% | PVM suma, Eur | Kaina Eur su PVM
1 | PTA dilataciniai įsirėžiantys balioniniai kateteriai | Kateteris skirtas išplėsti stenozėms klubinėje, šlaunies, iliofemoralinėje, pakinklio ir inkstų arterijose, taip pat biologinių ar sintetinių arterioveninių dializės fistulių obstrukcinių pažeidimų gydymui. Balionų skersmuo nuo 2 iki 8 mm (ne mažiau 3 skirtingų dydžių). Balionų ilgiai nuo 10 iki 200 mm (ne mažiau 3 skirtingų dydžių). Kateterių naudojami ilgiai: 50 cm, 90 cm, 137 cm ir 155 cm. Suderinami su 0,014" ir 0,018" vielomis-pravedėjais. Suderinami su introdiuseriu: 5F (2 - 3,5 mm balionams); 6F (2 – 8 mm balionams). Nominalus slėgis: 2 – 8 atm; apskaičiuotas plyšimo slėgis (RBP): 12 – 20 atm (priklausomai nuo pasirenkamo baliono). | vnt. | 30 | 385 | 5 | 404.25 | 11550 | 12127.5 | 33141210-5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Periferinis pjaunantis (scoring) balioninis kateteris | Žemo profilio PTA (angl. scoring) balionas (OTW tipo), naudojamas stenozių predilatacijai. Turi tris nailoninius elementus (ne mažiau 0,39 mm aukščio), pritvirtintus distalinėje ir proksimalinėje baliono dalyje, kurie padeda lengviau praplėsti stenozę. Padengtas hidrofiline danga. Naudojamas su 0,018" PTA pravedimo viela ir 5F - 6F introdiuseriu. Nominalus slėgis – ne mažiau 8 atm, baliono plyšimo slėgis (RBP) – ne mažiau 14-16 atm (priklausomai nuo baliono diametro). Balionas 40 mm ilgio ir 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm diametro. Kateterio ilgis 50 cm, 90 cm ir 145 cm. | vnt. | 10 | 492 | 5 | 516.6 | 4920 | 5166 | 33141210-5 | NSE PTA, B.Braun Melsungen AG, NW18-05040040, NW18-05050040, NW18-05060040, NW18-09040040, NW18-09050040, NW18-09060040, NW18-09070040, NW18-14540040, NW18-14550040, NW18-14560040, NW18-14570040 | 492 | 4920 | 5 | 246 | 5166 | 2 p.d. NSE PTA bukletas, 2 p.d. NSE PTA plečiantys elementai
3 | Vaistus išskiriantys PTA balionai 0,018” vielai | Vaistus išskiriantys PTA balioniniai kateteriai (OTW tipo) . Dengti Paclitaxel-Urea junginiu, išskiriantys vaistą Paklitakselį; naudojami su 0,018” PTA vielomis; žemo profilio: aukšto slėgio (nominalus slėgis – ne mažiau 7 atm, baliono plyšimo slėgis (RBP) – ne mažiau 20 atm mažo diametro trumpiems ir 12atm didelio diametro ilgiems balionams); 2 rentgeno kontrastiniai markeriai; balionai įvairių ilgių (40 - 120 mm) ir diametrų (4,00 - 7,00 mm), visų diametrų balionai turi praeiti per 5F introdiuserį, 7.00mm per 5-6F; balioninio kateterių naudojamas ilgis priklausomai nuo procedūros technikos 80-90cm ir 130-140 cm; universalaus panaudojimo – plėtimams ir stentavimui; | vnt. | 25 | 440 | 5 | 462 | 11000 | 11550 | 33141210-5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Vaistus išskiriantys PTA balionai 0,035” vielai | Vaistus išskiriantys PTA balioniniai kateteriai (OTW tipo) Dengti Paclitaxel-Urea junginiu, išskiriantys vaistą Paklitakselį; naudojami su 0,035” PTA vielomis; žemo profilio: aukšto slėgio (nominalus slėgis – ne mažiau 8 atm, baliono plyšimo slėgis (RBP) – ne mažiau 18 atm mažo diametro trumpiems ir 14atm didelio diametro ilgiems balionams); 2 rentgeno kontrastiniai markeriai; balionai įvairių ilgių (40 - 120 mm) ir diametrų (4,00 - 7,00 mm), visų diametrų balionai turi praeiti per 6F introdiuserį; balioninio kateterių naudojamas ilgis priklausomai nuo procedūros technikos 80-85cm ir 130-135cm; universalaus panaudojimo – plėtimams ir stentavimui; | vnt. | 30 | 350 |  | 367.5 | 10500 | 11025 | 33141210-5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Savaime išsiplečiantis stentas 0.018'' vielai, tinkamas procedūroms žemiau kelio | Kateteris OTW tipo. Viela pravedėjąs 0.018". Stento medžiaga: Nitinolis. Peak-to-valley akučių dizainas ir S-articulating susijungimo sijos. Gijų storis 140 µm. Gijų plotis 85 µm. Stentas padengtas proBIO danga (Amorphous Silicone Carbide). Stento žymekliai: 6 auksiniai žymekliai kiekviename gale. Stento diametrai 4; 5; 6; 7 mm. Stento ilgiai 20; 30; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 170; 200 mm. Introdiuseris 4F. Lengvesnis ir sklandesnis stento atidarymas. Šaftas 4F, hidrofobinis padengimas, triašis Kateterio ilgis 90 cm ir 135 cm. | vnt. | 50 | 890 | 5 | 934.5 | 44500 | 46725 | 33141230-1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Vaistus išskiriantys PTA balionai 0.014'', 0,018” ir 0.035'' vieloms | Periferinis vaistais dengtas balioninis dilatacinis kateteris OTW tipo, semi compliant tipo. Dengtas paklitakselio (dozė 2 μg/ mm2), polisorbato ir sorbitolio mišiniu. Naudojami su 0.014",0.018" ir 0.035" PTA pravedimo vielomis ir 4F- 10F introdiuseriais. Balionų diametrai: 0.014"- nuo 2 iki 4 mm; 0.018"- nuo 4 iki 7 mm; 0.035"- nuo 4 iki 12 mm; Balionų ilgiai: nuo 40 iki 220 mm; Kateterių ilgiai (cm): 75, 100, 130, 150 GeoAlign kateterio žymėjimas kas 1 cm; Nominalus slėgis ne mažiau 6 atm., baliono plyšimo slėgis (RBP) – ne mažiau 10 atm. | vnt. | 20 | 515 | 5 | 540.75 | 10300 | 10815 | 33141210-5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Periferinis savaime išsiplečiantis stentas | Pagamintas iš nitinolio su išplatėjančiais galiukais (2 mm); Ant stento abiejų galų 4 tantalo rentgeno kontrastiniai žymenys; Elektro-poliruotas stento paviršius; Sutrumpėjimas išplėtimo metu < 2 %; Diametrai (mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14; Ilgiai (mm): 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120; Kateteris koaksialinis, ilgiai (cm): 80 ir 135; Naudojamas su 0,035” viela- pravedėja; Naudojamas su 6 F introdiuseriais; Multifunkcinė, tiksli stento įvedimo sistema (4 būdai) su ergonomiška rankena; | vnt. | 20 | 315 | 5 | 330.75 | 6300 | 6615 | 33141230-1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Savaime išsiskleidžiantis stentas 0.035'' vielai | Trigubo apvalkalo kateteris Kateterio ilgis: 80 ir 130 cm Suderinamas su 6F introdiuseriais Suderinamas su 8F kreipiamaisiais kateteriais Suderinamas su 0,035” kreipiančiomis vielomis 4 tantalo žymekliai kiekviename stento gale. Nėra šokinėjimo efekto Ergonomiška ir maža rankena Stento skersmuo; 5,00; 6,00; 7,00; 8,00; 9,00; 10,00 mm. Stento ilgis: 40; 60; 80; 100; 150; 200 mm. | vnt. | 80 | 460 | 5 | 483 | 36800 | 38640 | 33141230-1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Vaistais dengtas savaime išsiskleidžiantis stentas | Vienkartinis, sterilus stentas iš nitinolo Stentas padengtas paclitaxelio vaistu ir biodegraduojančiu (per 360 dienų ištirpstančiu ) PVDF polimeru, turinčiu antiproliferacinį poveikį, ir mažinantį restenozių dažnį Stento paviršiaus padengimo vaisto dozė ne daugiau 0.2 µg / mm² Ergonomiška konstrukcija su dvigubo įvedimo sistema, tri-axial SDS stento sistema užtikrinanti tikslų išskleidimą, kur vidurinis ir distalinis segmentas turi rentgeno kontrastinį markerį Hibridinės ‘‘closed-open cell‘‘ stento dizainas Diametras: 6, 7 mm Ilgis:40 , 60 ,80, 100, 120, 150 mm praeinantys per 6 F kateterį , tinkantys 0,035‘‘ vielai Kateterio ilgis 75 ir 130 cm, ''Crossing profile'' 0.083'' Distalinis ir proksimalinis stento galas turi po 4 rentgeno kontrastinius markerius iš tantalo medžiagos | vnt. | 5 | 1200 | 5 | 1260 | 6000 | 6300 | 33141230-1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Vaistais dengtas savaime išsiskleidžiantis stentas | Vienkartinis, sterilus stentas iš nitinolo. Nitinolinis stentas padengtas paklitakselio vaistu. Turi būti užtikrintas vaisto buvimas stente per 90 dienų. Po 180 dienų vaistas turi pilnai pasišalinti iš stento. Vaisto padengimui naudojama technologija, kuri sumažina vaisto tirpimo greitį ir pageriną ilgalaikį paklitakselio išsiskyrimą arba analogišką. Stento paviršiaus padengimo vaisto dozė ne daugiau 3±0,1 µg / mm²; ‘‘Open-Helical‘‘ stento dizainas. Ilgis: nuo 20 iki 150 mm (privalomi ilgiai 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150cm), praeinantys per 6 F kateterį , tinkantys 0,035‘‘ vielai. Diametras: 5mm, 6mm, 7mm. Kateterio ilgis 80±2 cm ir 125±2 cm. | vnt. | 10 | 770 | 5 | 808.5 | 7700 | 8085 | 33141230-1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Savaime išsiskleidžiantys veniniai stentai 0.035'' vielai | Triašis sistemos dizainas leidžia kontroliuoti stento pozicionavimo metu atsiradusią trintį bei stabilizuoti stento padėtį. Stento įvedimo sistema yra triašio veleno formos, kurį sudaro vidinės ašies įrenginys, ištraukiama mova, izoliavimo mova ir ergonominė rankena. Vidinės ašies įrenginys baigiasi lanksčiu kateterio galiuku, o prasideda Luerio movoje. Įvedimo rankenoje yra nuimamas fiksavimo kaištis, reguliavimo ratukas ir Luerio mova. Besisukantis prietaiso ratukas leidžia kontroliuoti stento skleidimą: vienas ratuko pasukimas trakštelėjimu informuoja apie vieną stento gardelės išsiskleidimą. Bet kokio dydžio diametro stentas turi tokias pačias radialinės jėgos ir spaudimo pasipriešinimo savybes. Patentuotas, atviros gardelės principu paremtas dizainas kartu su atsvaros jungčių taškais stentui suteikia lankstumo. Trys jungčių taškai, esantys tarp gardelių, optimizuoja stento lankstumą ir suteikia stabilumo pozicionuojant. Elastingas ne tik lenkimo atžvilgiu, bet ir išilginiam natyvinės venos judesiui. Unikalus dizainas, tikslus išbaigtumas, optimizuotas terminio apdorojimo procesas ir aukščiausios kokybės nitinolio medžiaga padeda išlaikyti ilgaamžį stento patvarumą. Stentas tiekiamas ant 9 Fr (3.1 mm) įvedimo sistemos, įkištas per 0.89 mm (0.035 col.) vielą.. Savaime išsiplečiantis stentas, išpjautas iš nikelio-titano lydinio (nitinolo) vamzdelio ir yra atviro tinklelio formos su integruotais nitinolo žymekliais stento galiniame krašte ir priekiniame krašte. Po įvedimo stentas sukuria išorėn nukreiptą jėgą, kad išlaikytų praeinamumą. Stento galiniame ir priekiniame galuose esantys rentgeno kontrastiniai žymekliai padeda nukreipti stentą į tikslinį pažeidimą prieš įvedant stentą. Ant įvedimo rankenos yra viena Luerio mova. Reguliavimo ratukas ant įvedimo rankenos sukasi ir atitraukia ištraukiamą movą. Fiksavimo kaištis neleidžia stento įvesti prieš panaudojimą, ir jį reikia nuimti, kad būtų aktyvintas reguliavimo ratukas. Stentas yra visiškai įvestas, kai rentgeno kontrastinis žymeklis ištraukiamoje movoje atsiduria už integruotų nitinolo žymeklių stento galiniame krašte. Unikalaus modelio izoliavimo mova pagerina stento įvedimo kontrolę ir tikslumą. Stento diametrai - 10-20mm (žingsnis kas 2 mm), ilgiai - 60, 80, 100, 120, 150 mm. 10 mm diametro stentas privalo turėti 40mm ilgį. Tinka kraujagyslėms, kurių diametras 7,5-19,00 mm. Minimalus galimas 20mm stento sutrumpėjimas ≤ - 2,6 %, maksimalus - ≤2,5%. Migracijos lygis - 0%, 36 mėnesių pirminis stento praeinamumas bendrai sudaro ne daugiau 81.6% (pateikiami duomenis pagrindžiantys klinikiniai įrodymai) | vnt. | 4 | 1490 | 5 | 1564.5 | 5960 | 6258 | 33141230-1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Reolizinės trombolizės specialūs išsiurbimo kateteriai tinkantis Angiojet | Naudojama periferinių arterijų, venų, arterioveninių fistulių, plaučių arterijų ir aortos – vainikinių arterijų veninių jungčių įvairaus senumo trombų susmulkinimui ir išsiurbimui. Sistema sudaro specialūs kateteriai atskiroms kraujagyslėms ir aparatas – konsolė. Tiekėjas įsipareigoja aprūpinti aparatu-konsole gydymo įstaigą nemokamai ir garantuoja šio aparato-konsolės techninę priežiūrą. Aparatas – konsolė monitoruoja ir kontroliuoja visa sistemą, trombai iš kraujagyslių per kateterį išsiurbami į surenkamąjį maišelį. Mažiausias širdies vainikinių, periferinių ar venų, iš kurių išsiurbiamas trombas, diametras, - 2-3 mm. Mažiausias plaučių arterijų diametras – 6 mm. Kateterio ilgis nuo 50 cm iki 140 cm, storis nuo 4F iki 6F , priklausomai nuo tipo ir paskirties. Kateteriai naudojami su 0,014‘‘ ar 0,035‘‘ storio vielomis. Tinkami 6-8F nukreipiantiesiems kateteriams arba 4-6F introdiuseriams. Izotoninio natrio chlorido tirpalo tėkmės greitis nuo 40 ml/min iki 60 ml/min. Sumine veikimo trukmė nuo 480 s iki 600 s, veikimo trukmė, atsiradus kateteryje kraujui nuo 240 s iki 300 s. Kartu su kateteriais privaloma pateikti aparatą trombams siurbti panaudai. Šiai pirkimo daliai bus pasirašoma panaudos sutartis. | vnt. | 25 | 1560 | 5 | 1638 | 39000 | 40950 | 33141200-2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Mechaninės trombektomijos rinkinys periferinių arterijų gydymui su trombinės masės smulkinimo funkcija | Skirtas ūminei ir lėtinei periferinių arterijų trombozei gydyti. 6Fr, 8Fr rotacinis kateteris, jungiamas elektromagnetinės rankenos pagalba prie rotacinio mechanizmo. (Tinkantis „Rotarex“ trombektominiam įrenginiui). Kateterio ilgiai - 85, 110, 135 cm. Komplektuojamas su 0,018”, 180 cm hidrofiline viela, su steriliais dangalais kateteriui ir rotoriaus elekromechaninei daliai uždengti. Kartu su kateteriais privaloma pateikti aparatą trombams siurbti panaudai. Šiai pirkimo daliai bus pasirašoma panaudos sutartis. | vnt. | 5 | 2550 | 5 | 2677.5 | 12750 | 13387.5 | 33140000-3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Didelio diametro mechaninės trombektomijos rinkinys periferinių arterijų gydymui su trombinės masės smulkinimo funkcija | Skirtas ūminei ir lėtinei periferinių arterijų trombozei gydyti. 10 Fr rotacinis kateteris, jungiamas elektromagnetinės rankenos pagalba prie rotacinio mechanizmo. (Tinkantis „Rotarex“ trombektominiam įrenginiui). Kateterio ilgiai - 85, 110, 135 cm. Komplektuojamas su 0,018”, 180 cm hidrofiline viela, su steriliais dangalais kateteriui ir rotoriaus elekromechaninei daliai uždengti. Kartu su kateteriais privaloma pateikti aparatą trombams siurbti panaudai. Šiai pirkimo daliai bus pasirašoma panaudos sutartis. | vnt. | 5 | 2900 | 5 | 3045 | 14500 | 15225 | 33140000-3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Mechaninės trombektomijos rinkinys periferinių venų gydymui be trombinės masės smulkinimo funkcijos | Skirtas ūminei giliųjų venų trombozei gydyti. 6Fr, 8Fr rotacinis kateteris, jungiamas elektromagnetinės rankenos pagalba prie rotacinio mechanizmo. (Tinkantis „Rotarex“ trombektominiam įrenginiui). Kateterio ilgiai - 85, 110, 135 cm. Komplektuojamas su 0,018”, 180 cm hidrofiline viela, su steriliais dangalais kateteriui ir rotoriaus elekromechaninei daliai uždengti. Kartu su kateteriais privaloma pateikti aparatą trombams siurbti panaudai. Šiai pirkimo daliai bus pasirašoma panaudos sutartis. | vnt. | 5 | 2550 | 5 | 2677.5 | 12750 | 13387.5 | 33140000-3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Didelio diametro mechaninės trombektomijos rinkinys periferinių venų gydymui be trombinės masės smulkinimo funkcijos | Skirtas ūminei giliųjų venų trombozei gydyti. 10 Fr rotacinis kateteris, jungiamas elektromagnetinės rankenos pagalba prie rotacinio mechanizmo. (Tinkantis „Rotarex“ trombektominiam įrenginiui). Kateterio ilgiai - 85, 110, 135 cm. Komplektuojamas su 0,018”, 180 cm hidrofiline viela, su steriliais dangalais kateteriui ir rotoriaus elekromechaninei daliai uždengti. Kartu su kateteriais privaloma pateikti aparatą trombams siurbti panaudai. Šiai pirkimo daliai bus pasirašoma panaudos sutartis. | vnt. | 2 | 2900 | 5 | 3045 | 5800 | 6090 | 33140000-3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Vienkartinis prietaisas tiesioginei arterektomijai, smulkioms kraujagyslėms | Kateteris su integruotais besisukančiais ašmenimis kalcifikatų šalinimui nuo arterijų sienelių ir pašalintos masės surinkimui. Įvairių dydžių, 1-1,5mm žingsnio dydžio kateteriai darbui su 1,5-7,0mm diametro kraujagyslėmis. Galimi ilgiai 110/113/135cm. Elementais maitinamas vienkartinis jėgos mechanizmas. Pritaikytas darbui su 0,014ʺ viela pakinklio srityje ir žemiau kelio. | vnt. | 5 | 1800 | 5 | 1890 | 9000 | 9450 | 33140000-3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Sistema skirta periferinių arterijų aterektomijos procedūroms žemiau kelio, OTW tipo. | Sistemą sudaro: aterektomijos kateteris, rankena, turinti maitinimo elementais varomą variklį, vielos laikiklis su integruotu prisukamuoju įtaisu arba analogišku sprendimu, kuris procedūros metu neleistų vielai suktis; vamzdelis audiniams šalinti. Sistema skirta naudoti tik vieną kartą, visi sistemos komponentai yra sterilūs, vienkartinio naudojimo prietaisai. Kateterio dydis: 1.5 mm su tiesiu galiuku; Darbinis ilgis: ne trumpesnis, kaip 149 cm. Naudojamas su 0,014" vielomis. Suderinamas su 4F introdiuseriu. | vnt. | 7 | 1995 | 5 | 2094.75 | 13965 | 14663.25 | 33140000-3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Sistema skirta periferinių arterijų aterektomijos procedūroms žemiau ir aukščiau kelio, OTW tipo. | Sistemą sudaro: aterektomijos kateteris, rankena, turinti maitinimo elementais varomą variklį, vielos laikiklis su integruotu prisukamuoju įtaisu arba analogišku sprendimu, kuris procedūros metu neleistų vielai suktis; vamzdelis arba atliekų maišelis (priklausomai nuo kateterio dydžio). Sistema skirta naudoti tik vieną kartą, visi sistemos komponentai yra sterilūs, vienkartinio naudojimo prietaisai. Kateterių dydžiai: 1.8 ir 2.2 mm su tiesiais galiukais; 2.2 mm su užlenktais galiukais ir 2.4 mm su užlenkiamais galiukais. Darbiniai ilgiai: 127 cm, 130 cm ir 149 cm. Naudojami su 0,014" vielomis. Suderinami su 5F, 6F ir 7F introdiuseriais (priklausomai nuo kateterio dydžio). | vnt. | 7 | 2100 | 5 | 2205 | 14700 | 15435 | 33140000-3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Sugrįžimo į tikrąjį kraujagyslės spindį ir okliuzijų praėjimui skirtas prietaisas | 4FR arba 2,9FR kateteris; Kateterio veleno išorinis skersmuo: 0,96 mm – 2.9Fr; 1.4 mm – 4 Fr. 80 cm arba 120 cm darbinio ilgio; Viela pravedėjas: 0,018 ”– 4FR kateteriui, 0,014 ” – 2.9FR kateteriui; Vieno liumeno kateteris su standžiu metaliniu distaliniu galiuku. Ilga adata, iš anksto išlenkta distaliniame gale. Adatos iškyša yra valdoma iš kateterio rankenos ir apima keletą padėčių: a) apie 2-3 mm tiesią iškyšą; b) apie 7 mm iškyša kampu; c) apie 11 mm iškyša kampu (tik 4Fr kateteriui). Galimas adatos ir vielos pravedėjo krypties pakeitimas. Turi adatos saugos užraktą. Žymeklis identifikuoja radialinę adatos iškyšos kryptį. | vnt. | 6 | 1350 | 5 | 1417.5 | 8100 | 8505 | 33140000-3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ilgi hidrofiliniai įvedėjai periferinėms procedūroms | Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga visame ilgyje. Vidinis paviršius padengtas teflonu; įvedėjo korpusas sutvirtintas plieninėmis spiralės vijomis; su dviem vidiniais lanksčiais dilatoriais: 0.018" ir 0.035" ±0.003" diametro. Įvairaus dydžio: imtinai nuo 4Fr iki 12Fr (intervalas kas 1 Fr iki 10Fr); Didelio vidinio diametro: 4Fr - ne mažiau kaip 0,061"; 5Fr - ne mažiau kaip 0,074". Įvairaus ilgio: nuo 45cm iki 110cm, tame intervale turi būti 55cm; 70cm; 80cm; 90cm; Distalinio galo konfigūracija: tiesūs ir įvairaus lenkimo tipo, su minkštu atraumatiniu rentgeno kontrastiniu galiuku, rengenokontrastinis žymeklis integruotas sienelėje ir nemažinantis vidinio spindžio. Ne mažiau 2 įvedėjo vožtuvų pasirinkimai. | vnt. | 100 | 170 | 5 | 178.5 | 17000 | 17850 | 33140000-3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Specialios PTA vielos naudojamos procedūroms žemiau kelio,sudėtingoms stenozėms, vingiuotoms kraujagyslėms | Vienkart.,steril. Vielos šerdis iš ‘‘stainless steel‘‘ medžiagos su smailėjančių distalinių galų leidžiančiu sukurti precizišką sukimo momento perdavimą, neprarandant lankstumo. Hibridinis ((‘’polyurethane polymer jacket’’ angl.) su specialiu viršutiniu hidrofiliniu sluoksniu) padengimas per visą ilgį Vielos galo forma: tiesi ar J tipo. Rentgeno kontrastinis galiukas 2 cm ilgio. Diametras: 0.014”, 0.018‘‘. Vielos galiuko tvirtumas (tip load) prie 0.014‘‘ (3 g. , 6 g.) , prie 0.018‘‘ (6 g., 8 g.). Ilgis: 110 cm,150 cm, 182 cm , 200 cm , 300 cm | vnt. | 100 | 82.4 | 5 | 86.52 | 8240 | 8652 | 33140000-3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Introdiuseriai mikropunkcijoms | Rinkinyje: 21G adata su echopozityviu galiuku, adatos ilgis - ne daugiau 4 cm; viela 0.018“ diametro, turi būti pasirinkimas tarp nitinolinės arba nerūdijančio plieno, dviejų ilgių- 40 cm, 80 cm; įvedėjas su specialiu hemostaziniu vožtuvu. Dydžiai: išorinis diametras - ne daugiau 4Fr , vidinis diametras ne mažiau 2.9Fr. Įvedėjo ilgis ne daugiau 7 cm. | vnt. | 40 | 79 | 5 | 82.95 | 3160 | 3318 | 33140000-3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Didelio diametro transseptaliniai introdiuseriai | Mullins tipo transseptaliniai introdiuseriai komplektuojami su vienu ar keletu dilatatorių. Diametras nuo 6F iki 14F, ilgis nuo 63 cm iki 85 cm. Rentgeno kontrastinis markeris gale ir hemostatiniu vožtuvu. Įvedami su 0,035-0,038“ diametro viela. Turi būti komplektuojama introdiuseris su hemostaziniu vožtuvu, diliatatoriumi bei plovimo šaka ir obturatoriaus. Dydžiai: mažiausias 12 F, didžiausias 18 F. Ilgiai nuo 30 cm iki 45 cm. Su rentgeno kontrastiniu markeriu gale. Įvedami su 0,035 colio ir 0,038 colio diametro viela. | vnt. | 20 | 124 | 5 | 130.2 | 2480 | 2604 | 33140000-3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Renalinių arterijų stentai | Balionu išplečiamas stentas, pagamintas iš kobalto chromo. „Double helix“ dizainas. Gijų storis 120 µm (ø 4.5 – 5.0 mm); 140 µm (ø 6.0 – 7.0 mm). Stentas padengtas proBIO (Amorphous Silicone Carbide). Proximalioje dalyje auksiniai markeriai. Stento diametrai: 4.5 mm; 5.0 mm; 6.0 mm; 7.0 mm. Stento ilgiai: 12mm; 15 mm; 19 mm. Kateteris Rx tipo. Naudojamas su 0.014" viela pravedėju. Galiukas – minkštas, trumpas, kūgiškas. Balionas su 2 įspaustais auksiniais markeriais, kurie užtikrina nepriekaištingą matomumą ir tikslią stento vietą. Suderinama su 4F ir 5F įvedimo sistema. Kateterio ilgis: 140 cm. Nominalus slėgis 10 atm. RBP: 15 atm (ø 4.5 – 6.0 mm); 13 atm (ø 7.0 mm). | vnt. | 35 | 490 | 5 | 514.5 | 17150 | 18007.5 | 33141230-1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteriai vainikinėms ir periferinėms kraujagyslėms. | Suderinamas su 5 F kateteriu pravedėju. Įėjimo profilis ne daugiau 2.9 F. Aukštos skiriamosios gebos 20 MHz transdiuseris su signalo filtravimu. Pritaikytas 0,014 colio vielai. Su 3 tolygiai išdėstytais rentgeno kontrastiniais markeriais. Kateteris pilnai paruoštas naudoti (nereikalingas jo praplovimas). Kateteris suderinamas su įranga, galinčia atlikti intravaskulinio ultragarso (IVUS) bendras registracijas (co-registration – angl.) su angiograma. | vnt. | 10 | 857 | 5 | 899.85 | 8570 | 8998.5 | 33141200-2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteriai periferinėms kraujagyslėms. | Suderinamas su 6F kateteriu pravedėju. Įėjimo profilis ne daugiau 3.4 F. Aukštos skiriamosios gebos 20 MHz transdiuseris su signalo filtravimu. Pritaikytas 0,018 colio vielai. Tinkantis iki 24 mm diametro kraujagyslėms. | vnt. | 10 | 960 | 5 | 1008 | 9600 | 10080 | 33141200-2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteriai aortai. | Suderinamas su 8F introdiuseriu. Įėjimo profilis ne daugiau 8.2 F. Aukštos skiriamosios gebos 20 MHz transdiuseris su signalo filtravimu. Pritaikytas 0,038 colio vielai. Su 25 rentgeno kontrastiniais markeriais distaliniame kateterio gale. Tinkantis iki 60 mm diametro kraujagyslėms. | vnt. | 10 | 960 | 5 | 1008 | 9600 | 10080 | 33141200-2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Kateteris masyviai selektyviai trombolizei | 4 ir 5F diametro kateteriai, 40/65/100/135cm ilgio. Infuzinės dalies ilgis 5/10/20/30/40/50cm. Vožtuvas distaliniame gale leidžia atlikti masyvią trombolizę tiek pašalinus vielą iš kateterio, tiek su viela. Du markeriai, žymintys infuzinės dalies ribas. Skirtas naudoti su 0,035” bei 0,038” vielomis. | vnt. | 2 | 180 | 5 | 189 | 360 | 378 | 33141200-2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Vaistus išskiriantys PTA balionai 0.014'', 0,018” ir 0.035'' vieloms | PTA balionas (OTW tipo), dengtas paklitakselio (3μg/mm2) ir resveratrolio mišiniu, be polimerų. Naudojamas su 0,014"; 0,018" ir 0,035" PTA pravedimo viela ir 4F - 6F introdiuseriu. Turi 2 rentgenokontrastinius markerius. Nominalus slėgis – ne mažiau 6 atm, baliono plyšimo slėgis (RBP) – ne mažiau 12-15 atm (priklausomai nuo baliono diametro). Balionai įvairių ilgių (40 mm - 150 mm) ir diametrų (1,5 mm – 8 mm). Kateterio ilgis 75 cm, 130 cm ir 150 cm. | vnt. | 24 | 382 | 5 | 401.1 | 9168 | 9626.4 | 33141210-5 | SEQUENT PLEASE OTW, B.Braun Melsungen AG, 14215040 14215080 14215120 14220040 14220080 14220120 14220150 14225040 14225080 14225120 14225150 14230040 14230080 14230120 14230150 18135040 18135080 18135120 18140040 18140060 18140080 18140120 18150040 18150060 18150080 18150120 18160040 18160060 18160080 18160120 18220040 18220080 18220120 18225040 18225080 18225120 18230040 18230080 18230120 18235040 18235080 18235120 18240040 18240060 18240080 18240120 18250040 18250060 18250080 18250120 18260040 18260060 18260080 18260120 35040040 35140060 35140080 35140120 35140150 35150040 35150060 35150080 35150120 35150150 35160040 35160060 35160080 35160120 35160150 35170040 35170060 35180040 35180060 35340040 35340060 35340080 35340120 35340150 35350040 35350060 35350080 35350120 35350150 35360040 35360060 35360080 35360120 35360150 | 382 | 9168 | 5 | 458.4 | 9626.4 | 30 p.d. Sequent Please OTW bukletas
31 | Periferiniai kraujagyslių stentai plečiami balionu | Vienkartinis, sterilus. Užmauti ant baliono, stento medžiaga 316L plienas. Nuo 5 iki 10 mm. diametro, Nuo 17 iki 60 mm ilgio, Tinkantys 0.035‘‘ vielai. Kateterio ilgis 75 ir 135 cm. Sistemos nominalus (NBP) slėgis ne mažesnis 8 atm, darbinis (RBP) - ne mažesnis 12 atm. Baliono ilgis - nuo 17 iki 60 mm ilgio, stento ilgis - nuo 12 iki 57 mm. Visų diametrų stentai suderinami su 6Fr introdiuseriu. | vnt. | 71 | 350 | 5 | 367.5 | 24850 | 26092.5 | 33141200-2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Tromboaspiracinis kateteris | Tromboaspiracinis kateteris. Nerūdijančio plieno kateterio konstrukcija užtikrina kateterio tvirtumą ir atsparumą užlinkimams; Proksimalinė kateterio dalis turi būti kieta, distalinė kateterio - minkšta; Hidrofilinės dangos padengimas ne mažiau nei 40 cm; Distalinės dalies vidinis diametras - 1.00 - 1.42 mm; išorinis diametras - 1.70/1.96 mm; Proksimalinės dalies vidinis diametras - 1.10 - 1.45 mm; išorinis diametras - 1.40 - 1.76 mm; Kateterio pašalinimo paviršius distalinėje dalyje - nuo 0.78 mm² iki 1,58 mm²; Kateterio dydžiai - 6F; 7F; 8F; Kateterio ovalaus galo ilgis ne daugiau 6 mm; RX segmentas ne ilgesnis nei 23 cm. Ne mažiau kaip du markeriai, kateterio distalinėje dalyje(ties ne arčiau kaip 1 mm nuo galiuko ir ne daugiau nei 4 mm); Darbinis kateterio ilgis ne mažiau 140 cm; Rinkinyje turi būti stiletas, standumo užtikrinimui. | vnt. | 10 | 250 | 5 | 262.5 | 2500 | 2625 | 33141200-2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Tuščiosios venos priešembolinis filtras su ištraukimo sistema ištraukimo sistema | Tinkamas įvedimui ir ištraukimui per veną Jugular. Filtro krepšelis su kabliuku, pagamintas iš nerūdijančio plieno turi 9 sulenktas į viršų kojeles (6 trumpesnės, 3 ilgesnės). Kojelės diametras 0.3 mm, kabliuko ilgis 4 mm, filtro ilgis 59 mm, tinkamas venoms, kurių skersmuo iki 32 mm. Suderinamas su 3 T MRI. Komplekte: 7F 660 mm ilgio prapletėjas, 7 F 600 mm su 2 rentgeno kontrastiniais žymekliais įvedimo mova, 7 F stūmimo kateteris, kurio ilgis 614 mm, 17 G pradūrimo adata, J lanksčios formos 150 cm 0.035 diametro viela pravedėjas, ištraukimo komplektas. Ištraukimo komplekte 9 F ir 675 mm ilgio prapletėjas, 9 F ir 610 mm ištraukimo mova su 2 rentgeno kontrastiniais žymekliais, 17 G pradūrimo adata J lanksčios formos viela pravedėjas 150 cm ilgio ir 0.035 diametro, žnyplinis kateteris, kurio ilgis 781 mm su 2 juodais žymekliais, turi 3 krypčių stabdymo kranelį, argonominę rankenėlę, 8 vnt. žnyplinius dantukus. Žnyplinio dantuko diametras 0.4 mm, žnyplių diametras 13.5-15 mm, ilgis 24 mm, pagamintos iš nerūdijančio plieno. | vnt. | 1 | 1500 | 5 | 1575 | 1500 | 1575 | 33140000-3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Periferiniai kraujagyslių stentai savaime besiplečiantys skirti SFA | Vienkartinis, sterilus. Stentas iš nitinolo, Ergonomiška konstrukcija su dvigubo įvedimo sistema, tri-axial SDS stento sistema užtikrinanti tikslų išskleidimą, kur distalinis segmentas turi rentgeno kontrastinį markerį. Hibridinės ‘‘closed-open cell‘‘ konstrukcijos; nuo 5 iki 8 mm. diametro, nuo 20 iki 200 mm ilgio, praeinantys per 6 F kateterį; tinkantys 0,035‘‘ vielai. Kateterio ilgis 75 ir 130 cm; ''Crossing profile'' 0.083''. Distalinis ir proksimalinis stento galas turi po 4 rentgeno kontrastinius markerius iš tantalo medžiagos | vnt. | 40 | 475 | 5 | 498.75 | 19000 | 19950 | 33141200-2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Tuneliniai ascito drenai | Skirtas perkutaniniam ilgalaikiam (>30 dienų) ascito drenavimui iš pleuros ar pilvo ertmės . Rinkinio sudėtis: drenavimo vamzdelis su stiletu 15,5 ±0,5 F, ilgis 72±2 cm, 11 nr skalpelis, adata introduseriui 18G, J tipo viela 0,038", 80 ±1 cm, dilatatoriai 8F ir 12 F, plėšomas introduseris 12F, įrankis tuneliavimui, vožtuvas su dangteliu, luer tipo adapteris, universalus drenavimo vamzdelio adapteris, tvarsčiai ir pleistrai. Kateteris privalo turėti manžetę, kuri palengvina audinių augimą, kad kateteris laikytųsi savo vietoje. Atstumas nuo manžetės iki proksimalinės fenestracijos: pleuros kateterio - 11±1 cm, peritoninio kateterio - 15±1 cm. Kateteryje ne mažiau 50 skylių skysčiui nubėgti. Sterili pakuotė. Galimybė drenavimo sistemą naudoti su drenavimo maišeliu arba buteliu. | vnt. | 40 | 339.095 | 5 | 356.0498 | 13563.8 | 14241.99 | 33141640-8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Savaime išsiplečiantis tulžies latakų stentas | Z formos akių konfigūracija užtikrinanti ilgalaikę jėgą ir radialinę jėgą. Savaime išsiplečianti nitinolio konstrukcija išlaikanti pradinį stento ilgį ir leidžianti tiksliai pozicionuoti stentą. Lanksti 40 cm ilgio pozicionavimo sistema su Flexor technologija (6 Fr diametro). 4 auksiniai markeriai abiejuose stento galuose užtikrinantys vizualizaciją ir pozicionavimą. | vnt. | 5 | 860 | 5 | 903 | 4300 | 4515 | 33141230-1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Didelio diametro drenavimo rinkinys | Rinkinį sudaro vienkartinis, sterilus pagamintas iš minkštos medžiagos, ne-poliuretano. Neturintis atminties sulenkimui, atsparus etilo alkoholiui. Padengtas hidrofiline danga, mažinančia trintį įvedimo metu. Distalinis kateterio galas turi turėti rentgeno kontrastinius markerius matomumui užtikrinti. Kateterio diametras 18, 20 Fr (±0.5) F. Tinkami naudoti su 0,038'' kreipiamąja viela ir distaliniame gale turintys ne mažiau nei 6 dideles ovalias angas skysčiui nutekėti. Distalinis galas tiesus. Kateterio ilgis 40 cm. Rinkinyje su standžia ir lanksčia įvedimo kaniule ir 18G adata/troakaru. Rinkinyje turi būti nerūdijančio plieno kreipiančioji viela, dengta teflonu, fiksuota šerdimi, 0,038 colių skersmens, 80 (+/- 2) cm ilgio, viename gale lenkta 3 cm spinduliu. Drenui tinkantis dilatatorius, vienkartinis, sterilus, padengtas hidrofiline danga, konuso formos, vientisas, 20 cm ilgio, išorinis skersmuo 8, 10, 12, 14 Fr, vidinis skersmuo 0,038" . Punkcinė chiba tipo adata, 20(+/-1) cm, dviejų dalių, išorinis skersmuo 18G, vidinis skersmuo 0,038 colių, su echopozityviu galiuku. | vnt. | 45 | 192 | 5 | 201.6 | 8640 | 9072 | 33141600-6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Biliarinis drenavimo rinkinys | Tinkami biliariniam ar pūlinių drenažui punkciją atliekant tiesioginiu ar Seldingerio būdu. Kateteris sterilus pagamintas iš minkštos medžiagos, ne-poliuretano. Neturintis atminties sulenkimui, atsparus etilo alkoholiui. Padengtas hidrofiline danga, mažinančia trintį įvedimo metu. Distalinė kateterio galiukas turi turėti pigtail konfigūraciją. Kateterio intraduaodeninė dalis su 12+/-2 šoninėmis skylutėmis, intraduktalinė dalis su 20+/- 4 šoninėmis skylutėmis ir rentgeno kontrastiniais žymekliais, kateterį išteisinančios kaniulės - viena lanksti, kita standi. Rinkinyje turi būti nerūdijančio plieno kreipiančioji viela, dengta teflonu, fiksuota šerdimi, 0,038 colių skersmens, 80 (+/- 2) cm ilgio, viename gale lenkta 3 cm spinduliu. Drenui tinkantis dilatatorius, vienkartinis, sterilus, padengtas hidrofiline danga, konuso formos, vientisas, 20 cm ilgio, išorinis skersmuo 8, 10, 12, 14 Fr, vidinis skersmuo 0,038" . Punkcinė chiba tipo adata, 20(+/-1) cm, dviejų dalių, išorinis skersmuo 18G, vidinis skersmuo 0,038 colių, su echopozityviu galiuku. | vnt. | 80 | 186 | 5 | 195.3 | 14880 | 15624 | 33141600-6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Koaksialinė adata | Koaksialinė adata (11G;13G;15G;17G;19G) su dviem vidiniais stiletais, vienu trokaro formos distaliniu galu, kitu buku saugiai penetracijai, pritaikyta (12G;14G;16G;18G;20G)(10cm;13 cm;16cm;20cm) ilgio adatai. | vnt. | 300 | 17.82 | 5 | 18.711 | 5346 | 5613.3 | 33141320-9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Plaučių žymekliai | Plaučių darinių prieš operaciniai žymekliai skirti prieš operaciniam plaučių navikų perkutaniniam pažymėjimui. Nitinolinės spirale susisukančios vielos ir koaksialinės 18G adatos rinkinys. Žymėjimas ant adatos kas 1 cm tiksliam įvedimui. Žymeklį galima įtraukti į adatą ir pakartotinai pozicionuoti tikslesniam pažymėjimui. Dydžiai: 18Gx120mm, 18Gx150 mm. | vnt. | 50 | 220 | 5 | 231 | 11000 | 11550 | 33140000-3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Minkštųjų audinių biopsijos sistema | Kontroliuojamos biopsijos sistema. Skirta kontroliuojamai plaučių ir kitų minkštųjų audinių biopsijai. Rinkinį sudaro: 1.Trokaras 1vnt; 2. Pjaunanti kaniulė 1vnt 3. Sukama spiralinė adata. Adatos spindis: nuo 8G iki 14G, ilgis nuo 6cm iki 20cm. 1vnt; 4. Mėginio transportavimo kasetė. 1vnt. Galimybė prijungti Luer švirkštą. Matoma ultragarso metu. | vnt. | 40 | 140 | 5 | 147 | 5600 | 5880 | 33140000-3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Perkutanins biliarinis stentas, dengtas | Vienkartinis, sterilus. Uždarų gardelių dizainas. Galimi variantai: uncovered, partially covered, fully covered. Stentas pintas, savaime išsiplečiantis, iš platinum rentgeno kontrastinės medžiagos. Pritaikytas 0,035“ vielai. Inovatyvus dizainas: su į apačią išplatėjusiu kilpo formos stento galais. Stentai nuo 8 iki 10 mm diametro. Stento ilgis:40,60,80,100,120 mm. Introdiuserio diametras turi būti ne daugiau 9 F. Įvedimo sistemos darbinis ilgis 75 cm | vnt. | 5 | 1508 | 5 | 1583.4 | 7540 | 7917 | 33141230-1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Krūties naviko žymeklis | Krūties naviko žymeklis, skirtas pažymėti naviką prieš operaciją, chemoterapiją ar spindulinį gydymą. Nerūdijančio plieno adata su aštriu, gerai ultragarsinio tyrimo metu matomu galu. Adata graduota gylio žymekliais, 18G dydžio; 100mm ar 120 mm ilgio. Ergonominė markerio implantavimo sistemos rankena su "slankiojančiu" mygtuku, leidžiančiu atlikti procedūrą viena ranka. Ant rankenos turi būti pažymėtas žymeklio tipas. Žymeklis pagamintas iš nitinolio (ASTM F2063 – 12 standartas), matomas UG, rentgeno ir MRT tyrimo metu. Žymeklis suderinamas su MRT (iki 3T). "Akies" formos žymeklis, išmatavimai 7,5 mm x 2,5 mm. Lenktas 105 laipsnių kampu. | vnt. | 35 | 102 | 5 | 107.1 | 3570 | 3748.5 | 33140000-3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Krūties naviko žymeklis | Krūties naviko žymeklis, skirtas pažymėti naviką prieš operaciją, chemoterapiją ar spindulinį gydymą. Nerūdijančio plieno adata su aštriu, gerai ultragarsinio tyrimo metu matomu galu. Adata graduota gylio žymekliais, 18G dydžio; 100mm ar 120 mm ilgio. Ergonominė markerio implantavimo sistemos rankena su "slankiojančiu" mygtuku, leidžiančiu atlikti procedūrą viena ranka. Ant rankenos turi būti pažymėtas žymeklio tipas. Žymeklis pagamintas iš nitinolio (ASTM F2063 – 12 standartas), matomas UG, rentgeno ir MRT tyrimo metu. Žymeklis suderinamas su MRT (iki 3T). Sferos formos 3D žymeklis, 7 mm ilgio, 3,5 mm skersmens. | vnt. | 35 | 126 | 5 | 132.3 | 4410 | 4630.5 | 33140000-3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Mikroviela | Nerūdijančio plieno viela su daliniu hidrofiliniu padengimu, nedengtos proksimalios dalies ilgis - 30cm ( ± 1cm) Suteikia papildomą paramą srove nukreipiamiems kateteriams. Vielos galas formuojamas ir gerai išlaikantis formą Distalinė 10cm vielos dalis su platininine spirale rentgeno kontrastiškumui sustiprinti. Nusmailėjančios distalinės dalies ilgis - 30cm ( ± 1cm) Vielos proksimalaus/distalaus galo diametras -0.012" /0.008" Vielos ilgis 200cm | vnt. | 20 | 250 | 5 | 262.5 | 5000 | 5250 | 33140000-3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Mikroviela | Nerūdijančio plieno viela su daliniu hidrofiliniu padengimu, nedengtos dalies ilgis 30cm ( ± 1cm) Vielos galas formuojamas ir gerai išlaikantis formą Distalinė 10cm vielos dalis su platininine spirale rentgeno kontrastiškumui sustiprinti. Nusmailėjančios dalies ilgis 25 cm ( ± 1cm). Vielos proksimalaus/distalaus galo diametras - 0.012" /0.010" Vielos ilgis 200cm (± 1cm) | vnt. | 20 | 290 | 5 | 304.5 | 5800 | 6090 | 33140000-3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Mikroviela | Dviejų lydynių – nitinolis+nerūdijantis plienas (kombinuotos mikrovielos). Mikrovielos, neprarandančios formos nitinolinis arba analogiškas galiukas. Vienkartinės. Stelirios. Proksimalinis galas – nerūdijantis plienas, padengtas PTFE arba analogiškas – tiksliam sukimo judėsio perdavimui, palaikymui ir pravedimui; Distalinis galas – nitinolis, pažymėtas platina: tiesus, J formos, DA formos. Rentgeno kontrastinio galo ilgiai 30 mm, 80 mm; Diametrų variantai: Distalinis 0,007 – 0,014 (būtini diametrai; 0,007”, 0,008”, 0,010”, 0,012”, 0,014”). Proksimalinis 0,010-0,014. Ilgių intervalas 120 – 310 cm (būtini ilgiai 120 cm, 200 cm, 220 cm, 310 cm). Komplektuojama kartu su laikikliu, padedančiu nukreipti vielą | vnt. | 40 | 320 | 5 | 336 | 12800 | 13440 | 33140000-3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | viso | 1539 |  |  |  | 521722.8 | 547808.94