## TS
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
"Vienkartinių medicinos pagalbos priemonių endoskopijai pirkimas (7881)"
Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Tarybos Direktyvos 93/42/EEB ir/ar MDR (ES) 2017/745 reglamento reikalavimus. CE ženklinimas. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Aplinkos apsaugos reikalavimai:
Sutarties vykdymo metu tiekėjas turi laikytis bent vieno iš 1–3 punktuose nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų, o perkančioji organizacija sutarties vykdymo metu turi teisę reikalauti tiekėjo pateikti dokumentus dėl nurodyto aplinkos apsaugos kriterijaus laikymosi: 1. Jei prekė tiekiama antrinėje pakuotėje, tiekėjas turi pristatyti prekes tokiose pakuotėse, kurios laikomos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 str. 12 d. „Perdirbamoji pakuotė“ – pakuotė, kuri: 1) pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) 2) tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąraše nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokiame sąraše nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus. 2. Jei prekė tiekiama antrinėje popierinėje pakuotėje, tai popierinė pakuotė turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų, turi būti nebalinta arba balinta nenaudojant chloro dujų. 3.Prekės turi būti pristatomos tokia transporto priemone, kurios išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km; realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007; M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonė turi būti kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, arba atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.
Pastaba: Visos kainos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (suapvalintos iki šimtųjų skaičiaus dalių).
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis* (24 mėn.) | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas gamintojo kataloge (jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą) | Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai) | Vieno mato vnt. kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Suma EUR be PVM | Maksimali (pirkimo daliai) skirtų lėšų suma, EUR
[11 empty] | be PVM | su PVM
1 | 33140000-3 | Endoskopiniai instrumentai, naudojami diagnostinės endoskopinės retrogradinės cholangiopankreatografijos metu
1.1 | 33140000-3 | Styga - vedlys | Stygos skersmuo 0,89 mm (0,035‘‘), ilgis 450 ±1 cm, pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio distalinis galas, spiralinė žyma 7-9cm ±1 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40cm ±1 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm ±1 cm. Dengtas fluorino danga (arba lygiaverte medžiaga), tiesiu arba lenku galiuku pasirinktinai, atsparus užsilenkimams. Sterili pakuotė. Pakuotėje 1 vnt. | Vnt. | 200 |  |  |  | 5 |  | 49200 | 51660
1.2 | 33140000-3 | Styga - vedlys | Stygos skersmuo 0,63 mm (0,025‘‘), ilgis 450 ±1 cm, pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio distalinis galas, spiralinė žyma 7-9cm ±1 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40cm ±1 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm ±1 cm. Dengtas fluorino danga (arba lygiaverte medžiaga), tiesiu arba lenku galiuku pasirinktinai, atsparus užsilenkimams. Sterili pakuotė. Pakuotėje 1 vnt. | Vnt. | 100 |  |  |  | 5
1.3 | 33140000-3 | Styga - vedlys | Stygos skersmuo 0,89 mm (0,035‘‘), ilgis 270±1 cm, pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio distalinis galas, spiralinė žyma 7-9cm ±1 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40cm ±1 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm ±1 cm. Dengtas fluorino danga (arba lygiaverte medžiaga), tiesiu arba lenku galiuku pasirinktinai, atsparus užsilenkimams. Sterili pakuotė. Pakuotėje 1 vnt. | Vnt. | 3 |  |  |  | 5
1.4 | 33140000-3 | Kaniulė | Kūgio tipo galu, taikoma su 0,035” styga – vedliu, ilgis 1900 - 2000 mm, tinkama kanalui Ø 2,2 mm, distalinės dalies diametras 4 ±0,5 Fr, rentgenokontrastinis galas. Sterili pakuotė. Pakuotėje 1 vnt. | Vnt. | 40 |  |  |  | 5
1.5 | 33140000-3 | Kaniulė | Trumpo kūgio tipo galu, taikoma su 0,035” styga – vedliu, ilgis 1900 - 2000 mm, tinkama kanalui Ø 2,2 mm, distalinės dalies diametras 4,5± 0,5 Fr, rentgenokontrastinis galas. Sterili pakuotė. Pakuotėje 1 vnt. | Vnt. | 40 |  |  |  | 5
1.6 | 33140000-3 | Kaniulė | Metaliniu užapvalintu galu galu, taikoma su 0,035” styga – vedliu, ilgis 1900 - 2000 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm, distalinės dalies diametras 6 ±0,5 Fr, rentgenokontrastinis galas. Sterili pakuotė. Pkuotėje 1 vnt. | Vnt. | 40 |  |  |  | 5
1.7 | 33140000-3 | Lankinis sfinkterotomas | Lankinis, 3 spindžiai, taikomas su 0,035” styga – vedliu, ilgis 1700 - 1800 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm, distalinio galiuko ilgis 3 ±1 mm, distalinio galiuko Ø 4,5 Fr, pjovimo vielos ilgis 20 ±1 mm ir 30 ±1 mm pasirinktinai pagal poreikį. Sterili pakuotė. Pakuotėje 1 vnt. | Vnt. | 50 |  |  |  | 5
1.8 | 33140000-3 | Lankinis sfinkterotomas | Lankinis, 3 spindžiai, taikomas su 0,035” styga – vedliu, ilgis 1700 - 1800 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm, distalinio galiuko ilgis 7 ±1 mm, distalinio galiuko Ø 4,5 Fr, pjovimo vielos ilgis 20 ±1 mm, 25±1 mm ir 30±1 mm pasirinktinai pagal poreikį. Sterili pakuotė. Pakuotėje 1 vnt. | Vnt. | 50 |  |  |  | 5
1.9 | 33140000-3 | Lankinis sfinkterotomas | Lankinis, 3 spindžiai, taikomas su 0,035” styga – vedliu, ilgis 1700 - 1800 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm, distalinis galiuko ilgis 15 ±1 mm, distalinio galiuko Ø 4,5 Fr, pjovimo vielos ilgis 20 ±1 mm, ir 30±1 mm pasirinktinai pagal poreikį. Sterili pakuotė. Pakuotėje 1 vnt. | Vnt. | 30 |  |  |  | 5
Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
2 | 33140000-3 | Dviejų darbinių galų itin slidi kreipiamoji viela (styga vedlys) 0,035 | Sterili, vienkartinė pakuotė. Rinkinyje yra viena viela dviem darbiniais, 5 cm ir 10 cm rentgenokontrastiniais galais. Vielos 0,035¨ skersmens, 260 (±2)cm arba 450 (±2) cm ilgio, hidrofilinė danga 50 mm, atsparus užlenkimams, dengtas Endoglide danga. Turi tris rentgenokontrastines žymes 15 (nutolusi nuo distalinio galo) -10 (nutolusi nuo pirmosios) -14 (nutolusi nuo antrosios)cm atsumu no distalinio galo. Tinka sfinkterotomijai. Rinkinyje taip pat yra stygos laikiklis ir plastikinis sfinkterotominio kanalo prapjovėjas. | Vnt. | 10 |  |  |  | 5 |  | 1330 | 1396.5
Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
3 | 33140000-3 | Adatinis papilotomas | Vienkartinis. Sterili pakuotė. Tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo skersmuo 2,8 mm. 3-ų spindžių. Adatėlės ilgis ne mažesnis nei 5 mm, dengta adatos dalis 3 mm. Instrumento ilgis ne trumpesnis nei 200 cm. Proximalinis kateterio galas 7 Fr, o distalinis – 5 Fr. Distalinis galiukas sugraduotas spalvotom spalvotom žymėm. Naudojamas kartu su kreipiamąja viela 0,035 | Vnt. | 50 |  |  |  | 5 |  | 6150 | 6457.5
Bendra pasiūlymo 3 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 3 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
4 | 33140000-3 | RX sistemos papilotomas kartu su kreipiamąja viela | Sterili, vienkartinė pakuotė. Pakuotėje privalo būti sfinkterotomas ir kreipiamoji viela kartu. Tinkantis 2,8 mm darbiniam kanalui. Kateterio ilgis ne trumpesnis nei 200 cm, pjaunamosios vielos ilgis 20 mm arba 30 mm ilgio, monofilamento pjaunamoji viela 3-jų spindžių, pasisukančiu galiuku (galiukas smailėjantis, galiuko ilgis 5 mm, galiuko skersmuo 1,3-1,6 mm, galas atviras). Instrumento rankena sukasi aplink savo ašį. Sfinkterotomo galimi dydžiai 3,9/4,4/4,9 Fr. Distaliniame gale turi būti ne mažiau nei 6-i spalviniai žymėjimai. Per visą kateterio ilgį turi eiti RX tipo perforuotas kanalėlis kreipiamajai vielai ištraukti. Galimi vielos dydžiai priklausomai nuo sfinkterotomo dydžio 0,025¨ arba 0,035¨ ir 260 cm arba 450 cm ilgio, rentgenokontrastinė per visa ilgį. | Vnt. | 50 |  |  |  | 5 |  | 14000 | 14700
Bendra pasiūlymo 4 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 4 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
5 | 33140000-3 | Instrumentai konkrementų šalinimui ERCP metu
5.1 | 33140000-3 | Krepšeliai mažiems akmenims šalinti | Darbinis ilgis 1900- 2000 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Krepšelio plotis 20 ±1 mm, krepšelis supintas iš 4 vielučių, vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių (flower tipo), vielutės padengtos silikonu, rotuojamas, suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. Sterili pakuotė. | Vnt. | 50 |  |  |  | 5 |  | 72065 | 76105.05
5.2 | 33140000-3 | Krepšeliai mažiems akmenims šalinti | Darbinis ilgis 1900- 2000 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Krepšelio plotis 20 ±1 mm, krepšelis supintas iš 4 vielučių, vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių (flower tipo) su vedlio fiksatoriumi distaliniame gale, vielutės padengtos silikonu, suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. Sterili pakuotė. | Vnt. | 50 |  |  |  | 5
5.3 | 33140000-3 | Krepšeliai didesniems akmenims šalinti | Darbinis ilgis 1900- 2000 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Krepšelio plotis 22 ±1mm, krepšelis supintas iš 4 vielučių, vielutės padengtos silikonu, rotuojamas, suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu.Sterili pakuotė. | Vnt. | 50 |  |  |  | 5
5.4 | 33140000-3 | Krepšeliai didesniems akmenims šalinti | Darbinis ilgis 1900- 2000 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Krepšelio plotis 22 ±1mm, krepšelis supintas iš 4 vielučių, standžios vielos, vielutės padengtos silikonu, naudojamas su vedlio fiksatoriumi distaliniame gale, suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. Sterili pakuotė. | Vnt. | 50 |  |  |  | 5
5.5 | 33140000-3 | Krepšelis mechaninei litotripsijai | Tulžies latakų konkrementams šalinti, skirtas mechaninei litotripsijai, krepšelio diametras 30 ±2 mm, darbinis ilgis 1900 - 2000 mm, rotuojamas, suderinamas su daugkartinio naudojimo rankena. Sterili pakuotė. | Vnt. | 50 |  |  |  | 5
5.6 | 33140000-3 | Rankena litotripsiniam krepšeliui | Daugkartinio naudojimo, su krepšelio rotacijos mechanizmu | Vnt. | 5 |  |  |  | 21
5.7 | 33140000-3 | Balionėliai akmenims šalinti iš tulžies latakų | Darbinis ilgis 190-200 cm, tinkamas kanalui Ø 3,2 mm, 3-jų spindžių, distalinio galiuko diametras 5,5 Fr, proksimalinio-7Fr. Balionelis išpučiamas 8,5 mm/11,5 mm/15,0 mm diametrų (injekavimo virš balionėlio galimybė). Komplekte 3 skirtingi švirkštai skirtingiems balionėlio diametrams išpūsti, naudojamas su styga-pravedikliu, 0,035“. Sterili pakuotė. | Vnt. | 50 |  |  |  | 5
5.8 | 33140000-3 | Balionėliai akmenims šalinti iš tulžies latakų | Darbinis ilgis 190-200 cm, tinkamas kanalui Ø 3,2 mm, 3-jų spindžių, distalinio galiuko diametras 5,5 Fr, proksimalinio-7Fr. Balionelis išpučiamas 15,0 mm/18,0 mm/20,0 mm diametrų (injekavimo virš balionėlio galimybė). Komplekte 3 skirtingi švirkštai skirtingiems balionėlio diametrams išpūsti, naudojamas su styga-pravedikliu, 0,035“. Sterili pakuotė. | Vnt. | 70 |  |  |  | 5
Bendra pasiūlymo 5 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 5 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
6 | 33140000-3 | Plastikiniai tulžies, kasos latakų stentai, nazobilijiniai drenai
6.1 | 33140000-3 | Tulžies latakų stentai, 7Fr | Rentgenokontrastiniai, diametras 7Fr, tiesūs, lenkti distaliniame gale, lenkti per vidurį, ilgis: 50 - 180 (≥8 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui Ø 3.2 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 50 |  |  |  | 5 |  | 32400 | 34020
6.2 | 33140000-3 | Tulžies latakų stentai, 7Fr Pigtail | Rentgenokontrastiniai, diametras 7Fr,,Pig tail", ilgis: 30 - 150 (≥8 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui Ø 3.2 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 100 |  |  |  | 5
6.3 | 33140000-3 | Tulžies latakų stentai, 8.5Fr | Rentgenokontrastiniai, diametras 8.5Fr, tiesūs, lenkti distaliniame gale, lenkti per vidurį, ilgis: 50 - 180 (≥8 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui Ø 3.2 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 50 |  |  |  | 5
6.4 | 33140000-3 | Tulžies latakų stentai, 10Fr | Rentgenokontrastiniai, diametras 10Fr, tiesūs, lenkti distaliniame gale, lenkti per vidurį, ilgis: 50 - 180 (≥10 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui Ø 3.7 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 200 |  |  |  | 5
6.5 | 33140000-3 | Tulžies latakų stentai, 12Fr | Rentgenokontrastiniai, diametras 12Fr, tiesūs, lenkti distaliniame gale, lenkti per vidurį, ilgis: 50 - 180 (≥10 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui Ø 4.2 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 200 |  |  |  | 5
6.6 | 33140000-3 | Kasos latakų stentai | Rentgenokontrastiniai, diametras 7Fr, tiesūs, ilgis: 20 - 80 (≥4 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui Ø 2.8 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 10 |  |  |  | 5
6.7 | 33140000-3 | Kasos latakų stentai | Rentgenokontrastiniai, diametras 7Fr, S formos, ilgis: 60 - 120 (≥4 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui Ø 2.8 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 10 |  |  |  | 5
6.8 | 33140000-3 | Kasos latakų stentai | Rentgenokontrastiniai, diametras 8.5Fr, S formos, ilgis: 60 - 120 (≥4 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui Ø 3.2 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 20 |  |  |  | 5
6.9 | 33140000-3 | Kasos latakų stentai | Rentgenokontrastiniai, diametras 10Fr, S formos, ilgis: 60 - 120 (≥4 skirtingi ilgiai), tinkami kanalui Ø 3.7 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 30 |  |  |  | 5
6.10 | 33140000-3 | Plastikinių stentų įvedimo sistemos | Pravedėjas skirtas 7 Fr dydžio stentui įvesti, taikomas su 0,035” styga – vedliu. Ilgis 1900 - 2000 mm, tinkamas kanalui Ø 3.2 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 50 |  |  |  | 5
6.11 | 33140000-3 | Plastikinių stentų įvedimo sistemos | Pravedėjas skirtas 8,5 Fr dydžio stentui įvesti, taikomas su 0,035” styga – vedliu. Ilgis 1900 - 2000 mm, tinkamas kanalui Ø 3,2 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 50 |  |  |  | 5
6.12 | 33140000-3 | Plastikinių stentų įvedimo sistemos | Pravedėjas skirtas 10 Fr dydžio stentui įvesti, taikomas su 0,035” styga – vedliu. Ilgis 1900 - 2000 mm, tinkamas kanalui Ø 3,7 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 50 |  |  |  | 5
6.13 | 33140000-3 | Plastikinių stentų įvedimo sistemos | Pravedėjas skirtas 12 Fr dydžio stentui įvesti, taikomas su 0,035” styga – vedliu. Ilgis 1900 - 2000 mm, tinkamas kanalui Ø4,2 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 50 |  |  |  | 5
Bendra pasiūlymo 6 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 6 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
7 | 33140000-3 | Kasos stentų sistema ūmaus pankreatito prevencijai | Sterili, vienkartinė RX tipo sistema. Stentas pagamintas iš poliuretano. Turi rentgenokontrastinę juostelę. Stentas pigtail tipo arba tiesus, su sparneliais arba be sparnelių, pagal ligoninės poreikį. Stentas ir įstūmėjas yra atskirai arba kartu sistemoje, pagal kliento poreikį. Įstūmėjas turi unikalią užrakinimo ir atrakinimo sistemą. Dydis 3, 4, 5, 7 arba 10Fr (privalo būti pakuotės spalvinė dydžių koduotė), pagal kliento poreikį. Galimas stento ilgis 2-13 cm, pagal kliento poreikį. Per visą stento ilgį išdėstytos „akutės“ ne rečiau kaip 5 mm. Sistemai tinka 0,025¨ arba 0,035¨ kreipiamoji styga - pravediklis. Prie sistemos privalomas plastikinis laikiklis 2-iems stygoms fiksuoti, kuris tvirtinasi prie endoskopo. | Vnt. | 30 |  |  |  | 5 |  | 4200 | 4410
Bendra pasiūlymo 7 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 7 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
8 | 33140000-3 | Svetimkūnių ištraukimo žnyplės (stentams šalinti) | Kombinuotos „aligatoriaus“ ir „žiurkės dantų“ svetimkūnio ištraukimo žnyplės. Galimybė naudotis endoskopais su šoninių kanalų ir retrofleksiniai pozicijai. Tinka stentų ištraukimui. Ilgis ne mažiau 200 cm, diametras ne daugiau 1,9 mm | Vnt. | 20 | Raptor® Grasping Device, Steris (USA) , REF BX0071117x;0071117x | Kombinuotos „aligatoriaus“ ir „žiurkės dantų“ svetimkūnio ištraukimo žnyplės. Galimybė naudotis endoskopais su šoninių kanalų ir retrofleksiniai pozicijai. Tinka stentų ištraukimui. Ilgis ne mažiau 200 cm, diametras ne daugiau 1,9 mm. https://www.steris.com/healthcare/products/endoscopy-devices/foreign-body-management-devices/raptor-grasping-device , Steris katalogas | 140 | 5 | 2800 | 760 | 798
| Bendra pasiūlymo 8 pirkimo daliai kaina EUR be PVM | [8 empty] | 2800
| PVM (5%) suma, EUR | [8 empty] | 140
| Bendra pasiūlymo 8 pirkimo daliai kaina EUR su PVM | [8 empty] | 2940
9 | 33140000-3 | ERC instrumentai per enetroskopą
9.1 | 33140000-3 | Kaniulė | Kūgio galu galu, taikoma su 0,035” styga – vedliu, ilgis 2700 - 2800 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm, distalinės dalies diametras 4 ±0,5 Fr, rentgenokontrastinis galas. Sterili pakuotė. | Vnt. | 2 |  |  |  | 5 |  | 1400 | 1470
9.2 | 33140000-3 | Sfinkterotomas | Lankinis, 3 spindžiai, taikomas su 0,035” styga – vedliu, ilgis 2400 - 2500 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm, distalinis galiukas 7 ±1 mm, pjovimo vielos ilgis 20 ±1 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 1 |  |  |  | 5
9.3 | 33140000-3 | Adatinis peilis | Adatinis, 3 spindžiai, taikomas su 0,035” styga – vedliu, ilgis 2400 - 2500 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm, distalinio galiuko ilgis 5 ±1 mm, distalinio galiuko Ø 5 Fr, adatos Ø 0,2 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 1 |  |  |  | 5
9.4 | 33140000-3 | Balionėliai akmenims šalinti iš tulžies latakų | Darbinis ilgis 2400-2500 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm, 3-jų spindžių, distalinio galiuko diametras 5,5 Fr, proksimalinio-7Fr. Balionelis išpučiamas 8,5 mm/11,5 mm/15,0 mm diametrų (injekavimo virš balionėlio galimybė), naudojamas su styga-pravedikliu, 0,035“. Sterili pakuotė. | Vnt. | 2 |  |  |  | 5
9.5 | 33140000-3 | Krepšeliai didesniems akmenims traukti | Darbinis ilgis 2700- 2800 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Krepšelio plotis 20 ±1 mm, krepšelis supintas iš 4 vielučių, vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių (flower tipo), rotuojamas. Sterili pakuotė. | Vnt. | 2 |  |  |  | 5
Bendra pasiūlymo 9 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 9 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
10 | 33140000-3 | Endoskopiniai instrumentai polypų šalinimui
10.1 | 33140000-3 | Šalto/karšto pjovimo | Kilpa šešiakampio formos, kilpos vielos diametras 0,3 ±0,05mm, kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių, tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu. Tinkama kanalui Ø 2,8 mm, darbinis ilgis 2300-2400 mm, kilpos diametras - 10 ±1 mm ir 15±1 mm pasirinktinai pagal poreikį. Sterili pakuotė. Pakuotėje 10 vnt. | Vnt. | 200 | POLARSNARE POLYPECTOMY SNARES and STANDARD HOT SNARES, Vytil, Ref CJ-CSR-23-230-D10;CJ-CSR-23-230-D15;CJ-ADR-23-230-H15. | Kilpa šešiakampio formos, kilpos vielos diametras 0,28mm, kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių, tinkama naudoti tiek šaltu, tiek karštu būdu. Tinkama kanalui Ø 2,8 mm, darbinis ilgis 2300 mm, kilpos diametras - 10 mm ir 15 mm pasirinktinai pagal poreikį. Sterili pakuotė. Pakuotėje 10 vnt. Vytil katalogo ištr. 46 ir 48 pusl | 16 | 5 | 3200 | 7000 | 7350
10.2 | 33140000-3 | Elektrochirurginė kilpa | Kilpa ovali, diametras 10±1mm, 15±1mm ir 25±1mm pasirinktinai pagal poreikį, kilpos vielos skersmuo: 0,47±0,05 mm. Darbinis ilgis 2300 - 2400 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. Pakuotėje 10 vnt. | Vnt. | 100 | STANDARD HOT SNARES, Vytil, Ref CJ-ADR-23-230-Ox;VTL/SN-24-240-O1x | Kilpa ovali, diametras 10mm, 15mm ir 25mm pasirinktinai pagal poreikį, kilpos vielos skersmuo: 0,47 mm. Darbinis ilgis 2300 - 2400 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. Pakuotėje 10 vnt.Vytil katalogo ištr. 49 pusl | 13.5 | 5 | 1350
10.3 | 33140000-3 | Monofilamentinė kilpa | Kilpa ovali, monofilamentinė, diametras 10±1mm, 15±1mm ir 25±1mm pasirinktinai pagal poreikį, darbinis ilgis 2300 - 2400 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm,kilpos vielos diametras 0,3 ±0,05mm. Sterili pakuotė. Pakuotėje 10 vnt. | Vnt. | 100 | HYBRID HOT & COLD SNARES POLYPECTOMY SNARESHOT and ROTATABLE SNARES POLYPECTOMY, Vytil Ref CJ-ADR-23-230-MFOxx; CJ-DADR-23-230-O25B. | Kilpa ovali, monofilamentinė, diametras 10mm, 15 mm ir 25 mm pasirinktinai pagal poreikį, darbinis ilgis 2300 - 2400 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm,kilpos vielos diametras 0,3mm. Sterili pakuotė. Pakuotėje 10 vnt. Steris katalogas pusl. 47 ir 51 | 13.5 | 5 | 1350
10.4 | 33140000-3 | Polypų gaudyklė | Pašalintų polipų surinkimui, ≥ 1 kameros, jungiama prie atsiurbimo sistemos. Pakuotėje 25 vnt. | Vnt. | 100 | POLYP TRAPS, Vytil, Ref VTL/P-TRAP;VTL/PT-02 | Pašalintų polipų surinkimui, 2 kamerų, jungiama prie atsiurbimo sistemos. Pakuotėje 25 vnt. | 7.9 | 5 | 790
| Bendra pasiūlymo 10 pirkimo daliai kaina EUR be PVM | [8 empty] | 6690
| PVM (5 %) suma, EUR | [8 empty] | 334.5
| Bendra pasiūlymo 10 pirkimo daliai kaina EUR su PVM | [8 empty] | 7024.5
11 | 33140000-3 | Priemonės endoskopinei mukozektomijai (submukozinei disekcijai)
11.1 | 33140000-3 | Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai | Darbinis ilgis 1650 - 1700 mm, su apiplovimo funkcija, peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukas, peilio ilgis: a) ištrauktoje padėtyje - 2±0,1 mm , b) įtrauktoje padėtyje - 0,1±0,05 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 5 |  |  |  | 5 |  | 24000 | 25229.76
11.2 | 33140000-3 | Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai | Darbinis ilgis 2300 - 2400 mm, su apiplovimo funkcija, peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukas, peilio ilgis: a) ištrauktoje padėtyje - 1,5±0,1 mm , b) įtrauktoje padėtyje - 0,1±0,05 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 20 |  |  |  | 5
11.3 | 33140000-3 | Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai | Darbinis ilgis 1650 - 1700 mm, su apiplovimo funkcija, peilio galiuko forma - trikampis, peiliuko ilgis 4,5 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm | Vnt. | 10 |  |  |  | 5
11.4 | 33140000-3 | Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai | Darbinis ilgis 1650 - 1700 mm, peilio forma - su izoliuotu galiuku, galiuko diametras 1,7 ±0,1 mm, peilio ilgis 3,5±0,1 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 5 |  |  |  | 5
11.5 | 33140000-3 | Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai | Darbinis ilgis 2300 - 2350 mm, peilio forma - su izoliuotu galiuku, galiuko diametras 1,7 ±0,1 mm, peilio ilgis 3,5±0,1 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 10 |  |  |  | 5
11.6 | 33140000-3 | Endoskopinės mukozektomijos hemostazės žnyplės | Darbinis ilgis 1650 - 1700 mm, atsidarymo plotis 5±1 mm, rotuojamos, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė | Vnt. | 5 |  |  |  | 5
11.7 | 33140000-3 | Endoskopinės mukozektomijos hemostazės žnyplės | Darbinis ilgis 2300-2400 mm, atsidarymo plotis 4±1 mm, rotuojamos, tinkamas kanalui Ø 3,2 mm. Sterili pakuotė | Vnt. | 5 |  |  |  | 5
11.8 | 33140000-3 | Vamzdelis | Vamzdelis skirtas sujungti elektrochirurginį gleivinės rezekcijos peilį su apiplovimo pompa OFP-2 su , 10 vnt./kompl. | Kompl. | 3 |  |  |  | 5
11.9 | 33140000-3 | Papildomo vandens kanalo vamzdelis | Naudojamas su Olympus gamintojo endoskopais steriliam vandeniui teikti per papildomą endoskopo vandens kanalą, naudojamas su MAJ-1608 vamzdeliu. Daugkartinio naudojimo. | Vnt. | 3 |  |  |  | 21
11.10 | 33140000-3 | Pogleivinis injekcinis tirpalas | Veiklioji medžiaga- absorbuojami modifikuoti polimerai, veikliosios medžiagos kiekis 0,5 ±0,1 g, aplikavimo švirkštas - spiralinis ar lygiavertis. Sterili pakuotė. | Vnt. | 5 |  |  |  | 5
11.11 | 33140000-3 | Pogleivinis injekcinis tirpalas | Veiklioji medžiaga- absorbuojami modifikuoti polimerai, veikliosios medžiagos kiekis 1 ±0,1 g, aplikavimo švirkštas - spiralinis ar lygiavertis. Sterili pakuotė. | Vnt. | 5 |  |  |  | 5
11.12 | 33140000-3 | Endoskopo antgaliai gleivinės rezekcijai (overtube) | Tinka gastroskopams GIF-HQ190, su anga šone, 10 vnt./kompl. | Kompl. | 3 |  |  |  | 5
11.13 | 33140000-3 | Endoskopo antgaliai gleivinės rezekcijai (overtube) | Tinka gastroskopams GIF-1TQ160 su anga šone, 10 vnt./kompl. | Kompl. | 3 |  |  |  | 5
11.14 | 33140000-3 | Endoskopo antgaliai gleivinės rezekcijai (overtube) | Tinka gastroskopams GIF-H190 su anga šone,10 vnt./kompl. | Kompl. | 3 |  |  |  | 5
11.15 | 33140000-3 | Endoskopo antgaliai gleivinės rezekcijai (overtube) | Tinka kolonoskopams CF-H185L, CF-HQ1100DL, su anga šone, 10 vnt./kompl. | Kompl. | 3 |  |  |  | 5
11.16 | 33140000-3 | Endoskopo antgaliai gleivinės rezekcijai (overtube) | Tinka kolonoskopams CF-H180AL, su anga šone, 10 vnt./kompl. | Kompl. | 3 |  |  |  | 5
Bendra pasiūlymo 11 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 11 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
12 | 33140000-3 | Virškinimo trakto vientisumo atstatymui
12.1 | 33140000-3 | Kabučių sistema virškinimo trakto vientisumo atstatymui (OVESCO OTSC) | Endoskopu uždedama kabutės sistema skirta virškinamo trakto organų pažeistų sienelių audinių suėmimui ir suspaudimui. Sistemos rinkinį turi sudaryti: aplikavimo galvutė (kamštelis) su užtaisytomis nitinolinėmis arba analogiškos medžiagos nasrų tipo kabutėmis, ritė su siūlu ir rankinis sraigtas klipo atpalaidavimui. Kabučių danteliai turi būti kelių tipų: smailūs, smailūs ilgi ir buki . Aplikacijos galvutės (kamšteliai) turi būti 3 ir 6 mm gylio.Ritės siūlo igis turi būti 165 cm ir 220 cm. Sistemos pritaikytos 8,5-14 mm diametro endoskopams pasirinktinai. Sistema sterili, vienakartinio naudojimo. | vnt. | 10 | OTSC® System, Ovesco, Ref 100.xx | Endoskopu uždedama kabutės sistema skirta virškinamo trakto organų pažeistų sienelių audinių suėmimui ir suspaudimui. Sistemos rinkinį turi sudaryti: aplikavimo galvutė (kamštelis) su užtaisytomis nitinolinėmis arba analogiškos medžiagos nasrų tipo kabutėmis, ritė su siūlu ir rankinis sraigtas klipo atpalaidavimui. Kabučių danteliai yra kelių tipų: smailūs, smailūs ilgi ir buki . Aplikacijos galvutės (kamšteliai) yra 3 ir 6 mm gylio.Ritės siūlo igis 165 cm ir 220 cm. Sistemos pritaikytos 8,5-14 mm diametro endoskopams pasirinktinai. Sistema sterili, vienakartinio naudojimo. https://ovesco.com/otsc-system/otsc-system-set/#/eluidde05b763_1_1 ; Ovesco brošiūra. | 561 | 5 | 5610 | 8444 | 8866.2
12.2 | 33140000-3 | FTRD sistema endoskopinėms procedūroms apatinėje virškinimo trakto dalyje | Sistema endoskopinėms procedūroms žarnyne. sterili, vienkartinė; sistemą sudaro: galvutė (OD 21 mm) su paruoštu naudoti klipu, integruotas siūlas, endoskopinė rankovė; valdymo prietaisas, žymėjimo zondas, griebiančios žnyplės. sistema tinkama darbui su 11,5-13,2 mm skersmens endoskopais; tinkama darbui mažiausiai 3,2 mm darbiniame kanale; Ovesco colonic FTRD | Vnt. | 2 | colonic FTRD®, Ovesco, Ref 200.70 | Sistema endoskopinėms procedūroms žarnyne. sterili, vienkartinė; sistemą sudaro: galvutė (OD 21 mm) su paruoštu naudoti klipu, integruotas siūlas, endoskopinė rankovė; valdymo prietaisas, žymėjimo zondas, griebiančios žnyplės. sistema tinkama darbui su 11,5-13,2 mm skersmens endoskopais; tinkama darbui mažiausiai 3,2 mm darbiniame kanale. https://ovesco.com/ftrd-system/colonic-ftrd-set/#/eluidde05b763_1_1 ; | 1199 | 5 | 2398
12.3 | 33140000-3 | Ovesco Bougie Cap (bužavimo galvutės) | Bužavimo galvutės turi būti įvairių dydžių su dviem išsiplėtimo skersmenimis kiekviename dangtelyje ir turi būti pritvirtintinamos distaliai prie endoskopo naudojant pridedamą juostelę.Visas galvutės ilgis nuo 19mm iki 35mm;Išsiplėtimo skersmuo 1 nuo 7mm iki 17mm;Dilatation diameter 2 nuo 8mm iki 18 mm;Plokštumos ilgis nuo 2mm iki 3mm;Suderinamas endoskopo skersmuo 5.4 - 5.9mm; 9.4 - 9.9mm;Tvirtinimo gylis 5,5mm ir 9mm; Angos skersmuo 1,1 mm. (galvučių rinkinys) | Kompl. | 2 | BougieCap, Ovesco, Ref 400.3x.0x | Bužavimo galvutės turi būti įvairių dydžių su dviem išsiplėtimo skersmenimis kiekviename dangtelyje ir turi būti pritvirtintinamos distaliai prie endoskopo naudojant pridedamą juostelę.Visas galvutės ilgis nuo 19mm iki 35mm;Išsiplėtimo skersmuo 1 nuo 7mm iki 17mm;Dilatation diameter 2 nuo 8mm iki 18 mm;Plokštumos ilgis nuo 2mm iki 3mm;Suderinamas endoskopo skersmuo 5.4 - 5.9mm; 9.4 - 9.9mm;Tvirtinimo gylis 5,5mm ir 9mm; Angos skersmuo 1,1 mm. (galvučių rinkinys) https://ovesco.com/scopecaps/bougiecap/#/eluidde05b763_1_1 | 215 | 5 | 430
| Bendra pasiūlymo 12 pirkimo daliai kaina EUR be PVM | [8 empty] | 8438
| PVM (5 %) suma, EUR | [8 empty] | 421.9
| Bendra pasiūlymo 12 pirkimo daliai kaina EUR su PVM | [8 empty] | 8859.9
13 | 33140000-3 | Instrumentai nevarikoziniam kraujavimo stabdymui
13.1 | 33140000-3 | Kabutės uždėjimo sistema | Tinkama naudoti su vienkartinio naudojimo kabutėms, rotuojama, darbinis ilgis 2300 - 2400mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. 10 vnt. pakuotėje | Vnt. | 30 |  |  |  | 5 |  | 47900 | 50295
13.2 | 33140000-3 | Kabutė | Kabutės kampas 135°, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei, ilgis ≥7 mm, tinkama naudoti su vienkartinio naudojimo kabutės uždėjimo sistema. Sterili pakuotė. 40 vnt. pakuotėje | Vnt. | 2000 |  |  |  | 5
13.3 | 33140000-3 | Kabutė | Kabutės kampas 90°, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei, ilgis ≥7 mm, tinkama naudoti su vienkartinio naudojimo kabutės uždėjimo sistema. Sterili pakuotė. 40 vnt. pakuotėje | Vnt. | 1000 |  |  |  | 5
13.4 | 33140000-3 | Kabutės uždėjimo sistema su kabute | Rotuojama, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei, darbinis ilgis 2300 - 2400 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm, kabutės ilgis ≥10 mm, su uždarymo/atidarymo funkcija. Sterili pakuotė. 5 vnt. pakuotėje | Vnt. | 30 |  |  |  | 5
13.5 | 33140000-3 | Ligavimo kilpa | Ligavimo kilpa polipams, nailoninė arba lygiavertė, diametras 30±1 mm, darbinis ilgis 2300 - 2400 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. 5 vnt. pakuotėje | Vnt. | 50 |  |  |  | 5
13.6 | 33140000-3 | Injekcinė adata | Darbinis injektoriaus ilgis 1600 mm-2300 mm. Vienkartiniam naudojimui. Specialios konstrukcijos rankena, įgalinanti naudoti priemonę viena ranka. Adatų diametrai 21 G- 26 G, adatų galiukų ilgiai 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm. Sterili pakuotė. 5 vnt. pakuotėje | Vnt. | 500 |  |  |  | 5
Bendra pasiūlymo 13 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 13 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
14 | 33140000-3 | Endoskopinė adata su stabdymo sistema ir spyruokline rankena (Carr -Locke) | Adatos šarvas pagamintas iš nerūdijančio plieno, dengtas teflonu ar kita atitinkama medžiaga geresniam judėjimui endoskopo kanalu. Distaliname gale itin glotni adatos mova ir stabdymo sistema bei spyruoklinė rankena, skirta pilnam adatos įtraukimui į movą ir iš jos (apsaugai nuo netyčinio adatos įsmigimo ir/ar endoskopo pažeidimo); Su Luer Lock jungtimi. Adatos šarvo diametras 2,5 mm ir 1,8 mm, ilgis – 230 cm ± 5 cm. Adatos dydžiai 25G ir 23G (pasirinktinai). | Vnt. | 100 | Carr-Locke injection needle, Steris (USA), ref BX007118xx;007118xx | Adatos šarvas pagamintas iš nerūdijančio plieno, dengtas teflonu ar kita atitinkama medžiaga geresniam judėjimui endoskopo kanalu. Distaliname gale itin glotni adatos mova ir stabdymo sistema bei spyruoklinė rankena, skirta pilnam adatos įtraukimui į movą ir iš jos (apsaugai nuo netyčinio adatos įsmigimo ir/ar endoskopo pažeidimo); Su Luer Lock jungtimi. Adatos šarvo diametras 2,5 mm ir 1,8 mm, ilgis – 230 cm. Adatos dydžiai 25G ir 23G (pasirinktinai). Steris brošiūra | 55 | 5 | 5500 | 5500 | 5775
| Bendra pasiūlymo 14 pirkimo daliai kaina EUR be PVM | [8 empty] | 5500
| PVM (5 %) suma, EUR | [8 empty] | 275
| Bendra pasiūlymo 14 pirkimo daliai kaina EUR su PVM | [8 empty] | 5775
15 | 33140000-3 | Adatinis injektorius, skirtas skleroterapijai | Vienkartinis. Darbinis ilgis ne trumpesnis nei 2000 arba 2400 mm, pagal ligoninės poreikį. Adatos diametras 23G arba 25G pagal kliento poreikį. Atitinkamai adatos ilgis 4 arba 6 mm. Adata atspari kateterio užsilenkimui. Kateterio diametras 1,8mm arba 2,3mm. Kateteris per visą ilgį iš vidaus yra yra apsaugotas žvaigždės tipo mova. Kateteris gali būti, pagal ligoninės poreikį, dviejų tipų: skiadraus plastiko arba šviesai nepralaidžios juodos spalvos, tinkančio kontrastui leisti. Rinkinyje privalo būti plastikinė rankena, tvirtinanti prie endoskopo. | Vnt. | 100 |  |  |  | 5 |  | 4000 | 4200
Bendra pasiūlymo 15 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 15 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
16 | 33140000-3 | Kraujavimo stabdymo iš stemplės varikozių rinkinys | Vienkartinis. Sterili pakuotė. Pakuotė ergonomiška su aiškiai matoma atidarymo vieta. Be latekso. Tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo skersmuo 2,8 mm, 8,6-11,5 mm. Fiksuojama įvedimo sistema ir cilindras su gumytėmis supakuoti atskirai. Permatomas cilindras su ne mažiau kaip 7 (septyniom) mėlynos spalvos (geresniai vizualizacijai), jau uždėtom ant plastikinio cilindro, varikozinių veninių mazgų užspaudimo gumytėm (būtinas geras vizualizacijos laukas, uždėjus ligatorių su kilpomis). Nepanaudotų gumyčių cilindras privalo būti įvilktas į plastikinį apvalkalą, su žyme, kur nuplėšti ir supakuotas atskirai nuo visos sistemos. Ant cilindro natūralios spalvos gumytė, įspėjanti operatorių, kai lieka tik viena gumytė. Metalinis valatas – cilindro fiksatorius. Konstrukcija, įgalinti visus ligavimo žiedus uždėti neištraukiant endoskopo. Uždėjus ligatūrą, girdimas aiškus garsinis „trakštelėjimas“ (Click). Komplekte: ergonominė rankena, besitvirtinanti prie endoskopo tvirto dirželio su sagtimi pagalba; uždėjimo kateteris; cilindras su gumytėmis užsibaigiantis tvirtu supintu siūlu su kilpute; praplovimo kateteris, kuris tvirtinamas prie rankenos. Pakuotėje privalo būti 4 vnt rinkinių. Būtina pateikti bent du straipsnius su klinikinių tyrimų rezultatais. | Vnt. | 100 |  |  |  | 5 |  | 13600 | 14280
Bendra pasiūlymo 16 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 16 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
17 | 33140000-3 | Endoskopinė aspiracinė adata, naudojant endoskopinio ultragarso kontrolę. | Vienkartinė. Echogeniška. Tinkanti 2,8 mm endoskopo kanalui. Galimi dydžiai 19 G/22G/25G. Spalvinė koduotė. Darbinis ilgis ne trumpesnis nei 135 cm. Itin lanksti, chromokobalto adata, nesideformuojanti. Adata distaliniame gale turi horizontalius, žiedinius griovelius iki pat adatos viršūnės. Adatos ilgis ne mažesnis nei 8 cm, kartu su nitinoliniu stiletu, kuris privalo turėti integruotą klipą. Rinkinyje yra vienkartinis švirkštas 20ml su LuerLock jungtim. Adata su ergonomine rankena sujungta lanksčiu kateteriu, kuris pagamintas iš PEEK medžiados (polyetereterketono). Adatos rankena pagaminta iš tvirto plastiko. Sudaryta iš dviejų kas 1 cm sugraduotų dalių (adatos gylio matuoklė ir adatos apvalkalo reguliatoriaus matuoklė), kurių viena yra paslanki pirmyn atgal, žiedinio užrakto pagalba. Ant rankenos aiškiai matoma adatos dydžio informacija. | Vnt. | 50 |  |  |  | 5 |  | 13250 | 13912.5
Bendra pasiūlymo 17 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 17 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
18 | 33140000-3 | Biopsinės žnyplės
18.1 | 33140000-3 | Vienkartinės biopsinės žnyplės gastroskopijai | Vienkartinės. Aligatoriaus tipo, su adata arba be jos. Kaušeliai standartiniai arba dideli, turintys dantukus per visą kaušelio kraštą, atsidarymo kampas ne mažesnis nei 180°, ir užsidaro žiedinės rankenos pagalba, pastumiant į priekį arba atgal, turi ne mažiau kaip dvi skylutes kiekviename kaušelyje. Žnyplių kateterio apvalkalas yra sugraduotas. Ant kateterio distalinio galo privalo būti papildomas apsauginis žnyplių apvalkalas. Žnyplės tinkančios endoskopui, kurio kanalo diametras 2,8 mm. Pagal pirkėjo poreikį prietaiso darbinis ilgis ne trumpesnis nei 160 cm arba ne trumpesnis nei 240 cm. Turi geltonos spalvos koduotę. | Vnt. | 800 |  |  |  | 5 |  | 13980 | 14679
18.2 | 33140000-3 | Vienkartinės biopsinės žnyplės kolonoskopijai | Vienkartinės. Aligatoriaus tipo, su adata arba be jos. Kaušeliai dideli, turintys dantukus per visą kaušelio kraštą, atsidarymo kampas ne mažesnis nei 180°, ir užsidaro žiedinės rankenos pagalba, pastumiant į priekį arba atgal, turi ne mažiau kaip dvi skylutes kiekviename kaušelyje. Žnyplių kateterio apvalkalas yra sugraduotas. Ant kateterio distalinio galo privalo būti papildomas apsauginis žnyplių apvalkalas. Žnyplės tinkančios kolonoskopui, kurio kanalo diametras 3,2 mm. Prietaiso darbinis ilgis ne trumpesnis nei 240 cm. Turi oranžinės spalvos koduotę. | Vnt. | 800 |  |  |  | 5
18.3 | 33140000-3 | Vienkartinės karštos biopsinės žnyplės | Vienkartinės. Tinka karštai biopsijai. Aligatoriaus tipo, be adatos. Kaušeliai dideli, turintys dantukus per visą kaušelio kraštą, kaušelių diametras 2,2mm, ir atsidaro bei užsidaro žiedinės rankenos pagalba, pastumiant į priekį arba atgal. Turi ne mažiau kaip dvi skylutes kiekviename kaušelyje. Yra pajungimo lizdas. Žnyplių kateterio apvalkalas yra sugraduotas. Ant kateterio distalinio galo privalo būti papildomas apsauginis žnyplių apvalkalas. Žnyplės tinkančios darbiniam kanalo diametrui ≥2.8mm. Prietaiso darbinis ilgis ne trumpesnis nei 240 cm. Turi raudonos spalvos koduotę. | Vnt. | 100 |  |  |  | 5
18.4 | 33140000-3 | Vienkartinis vožtuvas biopsinei procedūrai | Vienkartinis. Supakuotas po vieną. Guminis. Tamsiai pilkos spalvos, su uždarymu. Tinkantis Olympus endoskopam 160/180/190. | Vnt. | 100 |  |  |  | 5
Bendra pasiūlymo 18 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 18 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
19 | 33140000-3 | Striktūrų balioninė plėtimo sistema
19.1 | 33140000-3 | Balioninis plėtiklis stemplinis, prievarčio biliarinis ir koloninis | Vienkartinis. Sterili pakuotė. Proksimaliniame gale yra balionas, pagamintas iš patentuotos Pibax medžiagos arba lygiavertės, kuri absoliučiai skaidri ir leidžia, pripūtus balioną, endoskopo monitoriuje puikiai matyti, kas yra už baliono, einant žemyn virškinamuoju traktu. Balionas, pripučiant tam tikrą ATM kiekį, tampa „trys viename“, t.y. trys dydžiai viename balione. Turi rentgeno kontrastines žymes. Dvikanalis distalinis galas. Vienas skirtas balionui pripūsti, o kitas – pravedėjui. Pravedėjas yra rinkinyje kartu su balionu, 0,0035¨ dydžio, pakankamai tvirtas, su lanksčiu galiuku, kateterio galas turi uždarymo-atidarymo mechanizmą ir yra 25 cm ilgesnis nei baliono kateterisAnt kataeterio yra informacinė nuoroda apie baliono dydžius ir F, ATM dydį. Darbinis kateterio ilgis 160cm±1cm arba 240cm±1cm pagal kliento poreikį.Tinkantis tiek 2,8mm, tiek 3,2mm darbiniam kanalui. Baliono ilgis 5,5 cm. Galimi keletas baliono diametrų: 6/7/8 mm; 8/9/10 mm; 12/13,5/15 mm; 18/19/20 mm – pagal pirkėjo poreikį. | Vnt. | 100 |  |  |  | 5 |  | 17020 | 17871
19.2 | 33140000-3 | Pripūtimo sistemos rankena švirkštams įstatyti (balioniniams plėtikliams ir mechaniniam litotriptoriui) | Daugkartinio naudojimo rankena su perjungimo galimybe reguliuoti įpūtimą ir išleidimą.Turi būti prijungtas monometras su permatoma plastikine žarnele, kuriame nurodomas įpūtimo spaudimas atmosferomis ir kPa. Rankena privalo būti to paties gamintojo kaip ir monometriniai švirkštai. | Vnt. | 1 |  |  |  | 5
19.3 | 33140000-3 | Pripūtimo sistemos įstatomas švirkštas su monometru (balioniniams plėtikliams ir mechaniniam litotriptoriui) | Švirkštai vienkartiniai, su monometru, sugraduoti maksimaliai 13 atm spaudimui, 60 cc tūrio. Pakuotėje po 5 švirkštus. Privalo tikti su to paties gamintojo rankena. | Vnt. | 3 |  |  |  | 5
Bendra pasiūlymo 19 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 19 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
20 | 33140000-3 | Endoskopinis tulžies takų metalinis išsiplečiantis stentas (nedengtas) | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiavertės medžiagos. Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento galai platesni už darbinę dalį. Stento ilgis 40 - 100 ± 5 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 8 - 10 mm (ne mažiau 2 skirtingų dydžių). Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). Rentgenokontrastinių žymenų ≥ 9. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 1800 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 4,2 mm, naudojama su 0,035" styga. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. Turi būti išbandytas VULSK. | Vnt. | 10 | Biliary stent, Taewoong, Ref BDxxxx | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) . Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento galai platesni už darbinę dalį. Stento ilgis 40 - 100 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 8 - 10 mm (ne mažiau 2 skirtingų dydžių). Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas . Rentgenokontrastinių žymenų ≥ 9. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis 1800 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 4,2 mm, naudojama su 0,035" styga. Stentas ir jo priedai sterilioje pakuotėje. Turi būti išbandytas VULSK Taewoong katalogas | 550 | 5 | 5500 | 6000 | 6300
| Bendra pasiūlymo 20 pirkimo daliai kaina EUR be PVM | [8 empty] | 5500
| PVM (5 %) suma, EUR | [8 empty] | 275
| Bendra pasiūlymo 20 pirkimo daliai kaina EUR su PVM | [8 empty] | 5775
21 | 33140000-3 | Endoskopinis tulžies takų metalinis išsiplečiantis stentas (dengtas) | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiavertės medžiagos. Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento paviršius pilnai padengtas silikono arba analogiška plėvele. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 8 - 10 mm (ne mažiau 2 skirtingų dydžių), ilgis 40 - 100± 5 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), su lasso siūlu stento šalinimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). Rentgenokontrastinių žymenų ≥ 9. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 1800 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 4,2 mm, naudojama su 0,035" styga. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. Turi būti išbandytas VULSK. | Vnt. | 10 | Biliary stent, Taewoong, Ref BSxxxxF | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) . Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento paviršius pilnai padengtas silikono . Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 8 - 10 mm (ne mažiau 2 skirtingų dydžių), ilgis 40 - 100 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), su lasso siūlu stento šalinimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas . Rentgenokontrastinių žymenų ≥ 9. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis 1800 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 4,2 mm, naudojama su 0,035" styga. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. Turi būti išbandytas VULSK. Taewoong katalogas | 580 | 5 | 5800 | 6000 | 6300
| Bendra pasiūlymo 21 pirkimo daliai kaina EUR be PVM | [8 empty] | 5800
| PVM (5. %) suma, EUR | [8 empty] | 290
| Bendra pasiūlymo 21 pirkimo daliai kaina EUR su PVM | [8 empty] | 6090
22 | 33140000-3 | Endoskopinis metalinis išsiplečiantis stentas kasos pseudocistos drenavimui (dengtas) | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiavertės medžiagos. Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento paviršius pilnai padengtas silikono arba analogiška plėvele. Stentas turi būti dvigubo grybo formos, abiejų platesnių galų diametras ≥10 mm didesnis už darbinės dalies diametrą. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 10-16 mm (ne mažiau 2 skirtingų dydžių), ilgis 20 - 40± 5 mm su kilpa ar siūlu stento šalinimui, korekcijai. Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). Rentgenokontrastinių žymenų ≥ 9. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 1800 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 3,7 mm, naudojama su 0,035" styga. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. Turi būti išbandytas VULSK. | Vnt. | 5 | Biliary stent, Taewoong, Ref BSxxxxFW | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) . Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento paviršius pilnai padengtas silikono arba analogiška plėvele. Stentas turi būti dvigubo grybo formos, abiejų platesnių galų diametras ≥10 mm didesnis už darbinės dalies diametrą. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 10-16 mm (ne mažiau 2 skirtingų dydžių), ilgis 20 - 30 mm su kilpa ar siūlu stento šalinimui, korekcijai. Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas . Rentgenokontrastinių žymenų ≥ 9. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis1800 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 3,7 mm, naudojama su 0,035" styga. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. Turi būti išbandytas VULSK. Taewoong katalogas | 600 | 5 | 3000 | 3000 | 3150
| Bendra pasiūlymo 22 pirkimo daliai kaina EUR be PVM | [8 empty] | 3000
| PVM (5 %) suma, EUR | [8 empty] | 150
| Bendra pasiūlymo 22 pirkimo daliai kaina EUR su PVM | [8 empty] | 3150
23 | 33140000-3 | Endoskopinis storosios žarnos išsiplečiantis metalinis stentas (nedengtas) | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiavertės medžiagos. Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stentas dvigubo tinklo. Stento ilgis nuo 80 - 170 ± 10 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), darbinės dalies skersmuo 22±2 mm. Stento galai 8 ± 3 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai). Stento gale turi būti "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties korekcijai, šalinimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). Rentgenokontrastinių žymenų ≥12 . Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 2300 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 3,7 mm, naudojama su 0,035" styga. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. Turi būti išbandytas VULSK. | Vnt. | 4 |  |  |  | 5 |  | 2400 | 2520
Bendra pasiūlymo 23 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 23 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
24 | 33140000-3 | Endoskopinis storosios žarnos išsiplečiantis metalinis stentas (dalinai dengtas) | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiavertės medžiagos. Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stentas dvigubo tinklo, paviršius padengtas silikono arba analogiška plėvele. Stento ilgis nuo 60 - 140 ± 10 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), darbinės dalies skersmuo 22 ± 2 mm. Stento galai 8 ± 3 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai). Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti rentgenokontrastiniai markeriai, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). Rentgenokontrastinių žymenų ≥ 12. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 2300 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 3,7 mm, naudojama su 0,035" styga. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. Turi būti išbandytas VULSK. | Vnt. | 1 |  |  |  | 5 |  | 650 | 682.5
Bendra pasiūlymo 24 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 24 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
25 | 33140000-3 | Kolorektalinis išsiplečiantis metalinis stentas (dengtas) | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiavertės medžiagos. Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stentas asimetriškas, paviršius padengtas silikono arba analogiška plėvele. Stento ilgis nuo 50 - 150 ± 10 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), darbinės dalies skersmuo 24 ± 2 mm. Stento galai 8 ± 3 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai). Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti rentgenokontrastiniai markeriai, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). Rentgenokontrastinių žymenų ≥ 12. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 700 mm, naudojama su 0,038" styga. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. Turi būti išbandytas VULSK. | Vnt. | 1 |  |  |  | 5 |  | 615 | 645.75
Bendra pasiūlymo 25 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 25 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
26 | 33140000-3 | Endoskopinis prievarčio- dvylikapirštės žarnos metalinis išsiplečiantis stentas (nedengtas) | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiavertės medžiagos. Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stentas dvigubo tinklo, stento ilgis turi būti nuo 70 - 140 ± 10 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), darbinės dalies diametras 22 ± 2 mm. Stento galai 8 ± 3 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai). Stento gale turi būti "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties korekcijai, šalinimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). Rentgenokontrastinių žymenų ≥ 12. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 2300 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 3,7 mm, naudojama su 0,035" styga. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. Turi būti išbandytas VULSK. | Vnt. | 2 |  |  |  | 5 |  | 630 | 661.5
Bendra pasiūlymo 26 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 26 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
27 | 33140000-3 | Endoskopinis prievarčio- dvylikapirštės žarnos metalinis išsiplečiantis stentas (dalinai dengtas) | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) vielos arba lygiavertės medžiagos. Stento karkaso tinklo pynė - kabliuko tipo, galuose – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stentas turi būti dengtas silikono ar analogiška plėvele (galai nedengti). Stento ilgis turi būti nuo 70 - 120 ± 10 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), darbinės dalies diametras 20 ± 2 mm. Stento galai 8 ± 3 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai). Stento gale turi būti "lasso" tipo siūlas siūlas, skirtas stento padėties korekcijai, šalinimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). Rentgenokontrastinių žymenų ≥ 12. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 2300 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 3,7 mm, naudojama su 0,035" styga. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. Turi būti išbandytas VULSK. | Vnt. | 2 |  |  |  | 5 |  | 615 | 645.75
Bendra pasiūlymo 27 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 27 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
28 | 33140000-3 | Standi Super Stiff viela (styga pravedėjas) | Sterili, vienkartinė. Viela 0,035¨ skersmens, dviejų ilgių: ne ilgesnė nei 260cm ilgio ir ne trumpesnė nei 500cm ilgio, hidrofilinė danga 50 mm, atsparus užlenkimams, tiesiu, kūgio formos galu. | Vnt. | 10 |  |  |  | 5 |  | 930 | 976.5
Bendra pasiūlymo 28 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 28 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
29 | 33140000-3 | Priemonės perkutaninei endoskopinei gastrostomijai (PEG)
29.1 | 33140000-3 | Pirminio įvedimo PEG rinkinys | Rinkinys perkutaninei endoskopinei gastrostomijai PEG tipo: nuimamas PULL PEGTube; maitinimo adapteris; maitinimo ENFIT adapteris; atraminis žiedas; 2 adatos (19 G ir 25 G); 1 ivedimo laidas; 10 ml švirkštas; skalpelis; įvedimo adata; vamzdžių spaustukas; 10*10 cm marlės kempinės; fenestruota užuolaida. Fr18, Fr20, Fr 22 dydžiai bus perkami pagal poreikį. Polipektominė kilpa; 1 žirklės ir 1 pincetas | vnt. | 20 | GASTROSTOMY KIT PEG, Vytil , Ref VTL/KPEG-xxL | Rinkinys perkutaninei endoskopinei gastrostomijai PEG tipo: nuimamas PULL PEGTube; maitinimo adapteris; maitinimo ENFIT adapteris; atraminis žiedas; 2 adatos (19 G ir 25 G); 1 ivedimo laidas; 10 ml švirkštas; skalpelis; įvedimo adata; vamzdžių spaustukas; 10*10 cm marlės kempinės; fenestruota užuolaida. Fr18, Fr20, Fr 22 dydžiai bus perkami pagal poreikį. Polipektominė kilpa; 1 žirklės ir 1 pincetas. Vytil katalogo ištrauka pusl 60. | 110 | 5 | 2200 | 2644 | 2776.2
29.2 | 33140000-3 | Pakaitinis PEG vamzdelis | Keičiamasis vamzdelis perkutaninei endoskopinei gastrostomijai: Dviguba ENFIT jungtis, retgenokontrastinis vamzdelis.Vamzdžio ilgis: 24 cm., Vamzdžio skersmuo: 18/20/22 Fr (pagal poreikį). Vienkartinio naudojimo, sterialus. | vnt. | 20 | PEG REPLACEMENT TUBES, Vytil, Ref VTL/RTPEG-xx | Keičiamasis vamzdelis perkutaninei endoskopinei gastrostomijai: Dviguba ENFIT jungtis, retgenokontrastinis vamzdelis.Vamzdžio ilgis: 24 cm., Vamzdžio skersmuo: 18/20/22 Fr (pagal poreikį). Vienkartinio naudojimo, sterialus.Vytil katalogo ištrauka pusl 61 | 21 | 5 | 420
| Bendra pasiūlymo 29 pirkimo daliai kaina EUR be PVM | [8 empty] | 2620
| PVM (5 %) suma, EUR | [8 empty] | 131
| Bendra pasiūlymo 29 pirkimo daliai kaina EUR su PVM | [8 empty] | 2751
30 | 33140000-3 | Tiesioginio cholangioskopo sisetmos Spyglass priedai
30.1 | 33140000-3 | Įvedimo kateteris, tinkančios prie turimos SpyGlass sistemos | Ne mažesnis nei 10F; kateteris turi turėti šešis kanalus: vienas endoskopiniams instrumentams įvesti ne mažesnio diametro nei 1mm, du kanalai skirti irigacijai ne mažesnio diametro nei 0,5mm, vienas optinis kanalas ne didesnio diametro nei 1mm, kanalas litotripcijai ir artikuliacinis. Ilgis ne trumpesnis nei 230cm. Darbinio kanalo diametras ne mažesnis nei 4mm. Lengvai tvirtinasi prie Olimpic fibroskopo. Valdomas plastikine, keturiu sparnų, sriegine rankenėle, judančia pirmyn-atgal. Turi papildomą duomenų vienkartinę jungtį, atsiurbimo kateterį ir plovimo (įrigacinis) kanalas. Ne mažiau kaip 6000 pikselių, išorinis zondo skersmuo ne mažesnis nei 8mm, ilgis ne trumpesnis nei 360cm. Turintis vaizdo jutiklį. Auto fokusas ir baltos spalvos autobalansas. Automatinė šviesos kontrolė per du nepriklausomus LED kanalus. Matymo laukas ne mažesnis nei 70°. Vienkartinis. | Vnt. | 5 |  |  |  | 5 |  | 18650 | 19582.5
30.2 | 33140000-3 | Biopsinės žnyplės, tinkančios prie turimos SpyGlass sistemos | Vienkartinės. Ne trumpesnės nei 280cm, darbinis kanalas ne mažesnis nei 1 mm, uždarytų kaušelių diametras ne didesnis nei 1mm, atidarytų – ne mažesnis nei 4mm. Kaušeliai pagaminti iš plastiko ir turi po dvi talpyklas biopsinei medžiagai paimti. Turi plastikinę, žiedo formos rankenėlę, kuri dirba stumoklio principu. | Vnt. | 3 |  |  |  | 5
30.3 | 33140000-3 | Polipektominė kilpa, tinkanti prie turimos SpyGlass sistemos | Vienkartinė. Kilpa yra susuktos vielos. Ne trmpesnės nei 280cm. Manipuliuojama žiedinės rankenos pagalba. | Vnt. | 1 |  |  |  | 5
30.4 | 33140000-3 | Akmenų traukimo krepšelis, tinkantis prie turimos SpyGlass sistemos | Sterili, vienkartinė pakuotė. Kateterio ilgis ne trumpesnis nei 280 cm, išskleistas keturių vielučių krepšelis. Krepšelis lankstus, bet labai tvirtas. Ratu pasisukanti plastikinė rankena. | Vnt. | 2 |  |  |  | 5
30.5 | 33140000-3 | Radiodažnuminis abliacinis kateteris tinkantis darbui su SpyGlass sistema | Vienkartinis, sterilus. Bipolinis. 8Fr dydžio ir 180±0,2cm ilgio. Turintis 2,8 mm diametro ir 8 mm ilgio žiedinius elektrodus distaliniame kateterio gale. 5 mm distalinis galiukas iki pirmo elektrodo. Abliacinė zona 25±3 mm ilgio ir 9±2 mm pločio. Turi adapterį jungčiai su turimu ligoninėje abliaciniu generatoriumi.Tinkantis ne mažesniam kaip 3,2 cm duadenoskopo kanalui. | Vnt. | 2 |  |  |  | 5
Bendra pasiūlymo 30 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 30 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
31 | 33140000-3 | Pagalbinės priemonės endoskopinėms procedūroms
31.1 | 33140000-3 | Plovimo šepetėlis | Vienkartinio naudojimo,šepetėlis, skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 2,0 mm - 4,2 mm. Dviejų darbinių galų, minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis 2200 - 1800 mm. | Vnt. | 100 |  |  |  | 5 |  | 29743.9 | 34569.8
31.2 | 33140000-3 | Distalinis antgalis kolonoskopui | Plastikinis, veleno tipo antgalis, distaliniame gale turintis ≥8 plastikinius, lanksčius, atraumatinius, spyglio formos pirštelius. Sterili pakuotė. | Vnt. | 8 |  |  |  | 5
31.3 | 33140000-3 | Hemostazės miltelių sistema kraujavimo sustabdymui (keletui valandų) | Sistemą sudaro skysčius absorbuojantys modifikuotų polimerų (polisacharidų) milteliai ir aplikatorius. Milteliai turi būti augalinės kilmės, biosuderinami, nepirogeniški, lengvai nuplaunami su vandeniu. Miltelių kiekis 2 ±0,1 g. Darbinis ilgis 2300 - 2400 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sistema suderinama su ligoninėje turimu EndoClot kompresoriumi. | Vnt. | 10 |  |  |  | 5
31.4 | 33140000-3 | Hemostazės miltelių sistema - kraujavimo sustabdymui (3-4 dienoms) | Sistemą sudaro skysčius absorbuojantys milteliai ir aplikatorius. Milteliai turi būti sintetinio polimero pagrindu, neskaidomi žmogaus fermentų, iš organizmo pasišalina su išmatomis. Miltelių kiekis 3 ±0,1 g. Darbinis ilgis 2300 - 2400 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sistema suderinama su ligoninėje turimu EndoClot kompresoriumi. | Vnt. | 10 |  |  |  | 5
31.5 | 33140000-3 | Hemostazės miltelių sistemos kateteriai | Kateteriai (papildomi) endoskopinei polisacharidų hemostatinei purškiamai sistemai, darbinis ilgis 2300 - 2400 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. | Vnt. | 5 |  |  |  | 5
31.6 | 33140000-3 | Filtrai | Filtrai Olympus gamintojo vakuuminiams siurbliams, Olympus SSU-2, KV-5, 10 vnt./kompl. | Kompl. | 10 |  |  |  | 21
31.7 | 33140000-3 | Filtrai | Filtrai Olympus gamintojo vakuuminiam siurbliui KV6, 10 vnt./kompl. | Kompl. | 10 |  |  |  | 21
31.8 | 33140000-3 | Biopsinės angos vožtuvėliai | Biopsinės angos vožtuvėliai Olympus gamintojo EVIS 160, 165, 180, 185, 190, 1100 serijos vaizdo endoskopams, daugkartinio naudojimo, 10 vnt./kompl. | Kompl. | 50 |  |  |  | 21
31.9 | 33140000-3 | Oro/vandens vožtuvas | Oro/vandens vožtuvas Olympus gamintojo lympus gamintojo EVIS 160, 165, 180, 185, 190, 1100 serijos vaizdo endoskopams, daugkartinio naudojimo | Vnt. | 20 |  |  |  | 21
31.10 | 33140000-3 | Oro/vandens vožtuvas | Oro/vandens vožtuvas Olympus gamintojo endosonoskopams GF-UE160-AL5, GF-UCT140, daugkartinio naudojimo | Vnt. | 20 |  |  |  | 21
31.11 | 33140000-3 | Atsiurbimo vožtuvas | Atsiurbimo vožtuvas Olympus gamintojo lympus gamintojo EVIS 160, 165, 180, 185, 190, 1100 serijos vaizdo endoskopams, daugkartinio naudojimo | Vnt. | 20 |  |  |  | 21
31.12 | 33140000-3 | Atsiurbimo vožtuvas | Atsiurbimo vožtuvas Olympus gamintojo endosonoskopams GF-UE160-AL5, GF-UCT140, daugkartinio naudojimo | Vnt. | 20 |  |  |  | 21
31.13 | 33140000-3 | Elektrinių kontaktų dangtelis | Elektrinių kontaktų dangtelis Olympus gamintojo EVIS 145, 160, 165 ir 180 serijos vaizdo endoskopams, daugkartinio naudojimo. | Vnt. | 5 |  |  |  | 21
31.14 | 33140000-3 | Distalinės dalies gaubtelis | Vaizdo duodenoskopams Olympus gamintojo TJF- 160, daugkartinio naudojimo, 2 vnt./kompl. | Kompl. | 20 |  |  |  | 21
31.15 | 33140000-3 | Distalinės dalies gaubtelis | Vaizdo duodenoskopams Olympus gamintojo TJF- Q190V, vienkartinio naudojimo, 10 vnt./kompl. | Kompl. | 5 |  |  |  | 5
31.16 | 33140000-3 | Vienkartinis standus vamzdelis enteroskopui | Naudojamas su Olympus gamintojo SIF-Q180 enteroskopu. Baliono išorinis skersmuo 40-45 mm, įleidžiamo vamzdelio išorinis skersmuo 13-14 mm, darbinis ilgis 1320-1340 mm | Vnt. | 10 |  |  |  | 5
31.17 | 33140000-3 | Endosonoskopiniai balionėliai radialinio tipo aparatui | Tinka endosonoskopui GF-UE160-AL5, 20 vnt./kompl. | Kompl. | 3 |  |  |  | 5
31.18 | 33140000-3 | Endosonoskopiniai balionėliai linijinio tipo aparatui | Tinka endosonoskopui GF-UCT140, 20 vnt./kompl. | Kompl. | 1 |  |  |  | 5
Bendra pasiūlymo 31 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 31 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
32 | 33140000-3 | Argono plazmos (APC) koaguliatorius
32.1 | 33140000-3 | APC zondas | APC zondas 2200 A,skersmuo 2,3mm, ilgis 2,2m jungimui prie ERBE APC 2 argono koaguliatoriaus, kuris naudojamas kartu su ERBE VIO200D. | Vnt. | 30 |  |  |  | 5
32.2 | 33140000-3 | Adapteris | Daugkartinis. | Vnt. | 1 |  |  |  | 5 |  | 4302.65 | 4542.11
Bendra pasiūlymo 32 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 32 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
33 | 33140000-3 | Klijai | Sterilūs, skysti, sintetiniai klijai, pagaminti iš n-butyl-2-cyanoakrylato arba analogiškos medžiagos. Gali būti bespalviai arba mėlynos spalvos. Tinkami naudoti skleroterapijos procedūrai ir odos žaizdų uždarymui. Tūris 0,5-1,0 ml. | Vnt. | 200 |  |  |  | 5 |  | 2200 | 2310
Bendra pasiūlymo 33 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 33 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
34 | 33140000-3 | Endoskopinės priemonės bronchoskopijos procedūrai | [6 empty] | 5
34.1 | 33140000-3 | Biopsinės žnyplės 2.0 mm kanalas, apavalūs kaušeliai, be adatos | Vienkartinės biopsinės žnyplės, su pasisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai paimti, ovaliais, perforuotais kiaušeliais, be adatos, darbinio kanalo Ø2,0 mm, darbinis ilgis 1150-1250 mm, paimamo mėginio tūris 4,0± 0,1 mm³. Sterili pakuotė. | Vnt. | 20 |  |  |  | 5 |  | 8530 | 8956.5
34.2 | 33140000-3 | Biopsinės žnyplės 1.2 mm kanalas, apavalūs kaušeliai, be adatos | Vienkartinės biopsinės žnyplės, ovaliais, žiurkės dantų kiaušeliais, be adatos, darbinio kanalo Ø1.2 mm, darbinis ilgis 1150-1250 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 20 |  |  |  | 5
34.3 | 33140000-3 | Endoskopo kanalų valymo šepetėlis, broncho, kanalas 1.2 mm | Vienkartinis endoskopo kanalų valymo šepetėlis. Kanalo valymo šepetėlis naudojamas instrumento kanalo ir siurbimo kanalo vidui valyti. Šepetėlis skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 1,0 mm - 1,5 mm. Šepetėlis plastmasinis, supakuotas po vieną, vieno darbinio galo, minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis 950 cm (±10 cm), diametras turi atitikti endoskopo įvedamosios dalies diametrą. | Vnt. | 300 |  |  |  | 5
34.4 | 33140000-3 | Siurbimo vožtuvai bronchoskopui | Vienkartinis siurbimo vožtuvas bronchoskopui. Suderinamas su endoskopais BF-P180, BF-XP-190, BF-XP-160F, BF-PE2 | Vnt. | 100 |  |  |  | 5
Bendra pasiūlymo 34 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 34 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
35 | 33140000-3 | Endoskopinės priemonės gastroskopijos procedūroms
35.1 | 33140000-3 | Vienkartinės biopsinės žnyplės gastroskopijai | Vienkartinės biopsinės žnyplės, ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinai, kaušeliai perforuoti, su adata arba be adatos pasirinktinai. Darbinis ilgis 1550-1650 mm, paimamo mėginio tūris 6,1± 0,1 mm³. Tinkamas darbiniam kanalo Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 1000 |  |  |  | 5 |  | 12030 | 12631.5
35.2 | 33140000-3 | Vienkartinės biopsinės žnyplės gastroskopijai | Vienkartinės biopsinės žnyplės, ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinai, kaušeliai perforuoti, su adata arba be adatos pasirinktinai.. Darbinis ilgis 1550-1650 mm, paimamo mėginio tūris 4,0± 0,1 mm³.Tinkamas Tinkamas darbiniam kanalo Ø 2,0 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 100 |  |  |  | 5
35.3 | 33140000-3 | Kabutė kartu su aplikavimo įrenginiu, gastro | Sistema su fiksavimo įrenginiu, rotuojama 360º kampu, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei. Darbinis ilgis 1650-1750 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm. Kabutės nasrų ilgis 10±0,5mm, atidarymo plotis ≥11 mm, su uždarymo/atidarymo funkcija. Sterili pakuotė. | Vnt. | 20 |  |  |  | 5
35.4 | 33140000-3 | Endoskopiniai injektoriai | Vienkartinio naudojimo, darbinis injektoriaus ilgis 1600 mm-2300 mm, adatų diametrai 21 G- 26 G, adatų galiukų ilgiai 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm. Adatų galiukai skirtingos konfiguracijos “Short” ir “Middle”skirtingoms anatominėms lokalizacijoms. Sterili pakuotė. | Vnt. | 50 |  |  |  | 5
35.5 | 33140000-3 | Gastroskopų kanalų valymo šepetėlis | Vienkartinis endoskopo kanalų valymo šepetėlis. Kanalo valymo šepetėlis naudojamas instrumento kanalo ir siurbimo kanalo vidui valyti bei siurbimo vožtuvo, oro/vandens vožtuvo, biopsijos vožtuvo vidinėms dalims ir angoms valyti. Šepetėlis skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 2,0 mm-4,2 mm. Šepetėlis plastmasinis, supakuotas po vieną, dviejų darbinių galų, minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis >=2200 mm, diametras turi atitikti endoskopo įvedamosios dalies diametrą. | Vnt. | 1200 |  |  |  | 5
35.6 | 33140000-3 | Polipektominė kilpa | Kilpa šešiakampio formos, kilpos vielos diametras 0,3 ±0,05mm, kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių, tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu. Tinkama kanalui Ø 2,8 mm, darbinis ilgis 2300-2400 mm, kilpos diametras - 10 ±1 mm | Vnt. | 20 |  |  |  | 5
35.7 | 33140000-3 | Polipektominė kilpa | Kilpa šešiakampio formos, kilpos vielos diametras 0,3 ±0,05mm, kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių, tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu. Tinkama kanalui Ø 2,8 mm, darbinis ilgis 2300-2400 mm, kilpos diametras - 15±1 mm | Vnt. | 20 |  |  |  | 5
35.8 | 33140000-3 | Polipektominė kilpa | Kilpa ovalo formos, kilpos vielos diametras 0,47 ±0,05mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm, darbinis ilgis 2300-2400 mm, kilpos diametras - 25±1 mm | Vnt. | 10 |  |  |  | 5
35.9 | 33140000-3 | Kabutė kartu su aplikavimo įrenginiu, virškinimo trakto endoskopijai endoskopijai | Sistema su fiksavimo įrenginiu, rotuojama 360º kampu, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei. Darbinis ilgis 2300-2400 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm. Kabutės nasrų ilgis 10±0,5mm, atidarymo plotis ≥11 mm, su uždarymo/atidarymo funkcija. Sterili pakuotė. | Vnt. | 10 |  |  |  | 5
Bendra pasiūlymo 35 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 35 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
36 | 33140000-3 | Endoskopinės priemonės kolonoskopijos procedūroms
36.1 | 33140000-3 | Vienkartinės biopsinės žnyplės kolonoskopijai | Vienkartinės biopsinės žnyplės, ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinai, kaušeliai perforuoti, su adata arba be adatos pasirinktinai. Darbinis ilgis 2300 - 2400 mm, paimamo mėginio tūris 9,5± 0,1 mm³. Tinkamas darbiniam kanalo Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. | vnt. | 200 |  |  |  | 5 |  | 1320 | 1386
36.2 | 33140000-3 | Konlonoskopų kanalų valymo šepetėlis | Vienkartinis endoskopo kanalų valymo šepetėlis. Kanalo valymo šepetėlis naudojamas instrumento kanalo ir siurbimo kanalo vidui valyti bei siurbimo vožtuvo, oro/vandens vožtuvo, biopsijos vožtuvo vidinėms dalims ir angoms valyti. Šepetėlis skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 2,0 mm-4,2 mm. Šepetėlis plastmasinis, supakuotas po vieną, dviejų darbinių galų, minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis 2300-2400 mm, diametras turi atitikti endoskopo įvedamosios dalies diametrą. | vnt. | 200 |  |  |  | 5
Bendra pasiūlymo 36 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 36 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
37 | 33140000-3 | Balioniniai dilatatoriai
37.1 | 33140000-3 | Balioninis dilatatorius | Stemplės, prievarčio, storos žarnos dilatacijai. Ilgis 2300-2400 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Baliono ilgis 60±5 mm, skersmuo reguliuojamas, keičiant paduodamo oro slėgį, balionėlį išpūsti pasirinktinai iki 6/7/8±1 mm diametro. Pakuotėje turi būti su 0,035” styga – vedliu. Sterili pakuotė. | Vnt. | 20 |  |  |  | 5 |  | 17450 | 18322.5
37.2 | 33140000-3 | Balioninis dilatatorius | Stemplės, prievarčio, storos žarnos dilatacijai. Ilgis 2300-2400 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Baliono ilgis 60±5 mm, skersmuo reguliuojamas, keičiant paduodamo oro slėgį, balionėlį išpūsti pasirinktinai iki 8.5/9.5/10.5±1 mm diametro. Pakuotėje turi būti su 0,035” styga – vedliu. Sterili pakuotė. | Vnt. | 20 |  |  |  | 5
37.3 | 33140000-3 | Balioninis dilatatorius | Stemplės, prievarčio, storos žarnos dilatacijai. Ilgis 2300-2400 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Baliono ilgis 55±5 mm, skersmuo reguliuojamas, keičiant paduodamo oro slėgį, balionėlį išpūsti pasirinktinai iki 11/12/13±1 mm diametro. Pakuotėje turi būti su 0,035” styga – vedliu. Sterili pakuotė. | Vnt. | 20 |  |  |  | 5
37.4 | 33140000-3 | Balioninis dilatatorius | Stemplės, prievarčio, storos žarnos dilatacijai. Ilgis 2300-2400 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Baliono ilgis 55±5 mm, skersmuo reguliuojamas, keičiant paduodamo oro slėgį, balionėlį išpūsti pasirinktinai iki 13.0/14.5/15.5±1 mm diametro. Pakuotėje turi būti su 0,035” styga – vedliu. Sterili pakuotė. | Vnt. | 20 |  |  |  | 5
37.5 | 33140000-3 | Balioninis dilatatorius | Stemplės, prievarčio, storos žarnos dilatacijai. Ilgis 2300-2400 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Baliono ilgis 55±5 mm, skersmuo reguliuojamas, keičiant paduodamo oro slėgį, balionėlį išpūsti pasirinktinai iki 18/19/20±1 mm diametro. Pakuotėje turi būti su 0,035” styga – vedliu. Sterili pakuotė. | Vnt. | 20 |  |  |  | 5
37.6 | 33140000-3 | Infliacijos sistema dilatatoriui | Švirkšto tipo, suderinta su balioniniais dilatatoriais, su monometru ir fiksavimo sistema. Talpa 60-65ml. Slėgis ≥15 atm. Suderinamas su pirkimo dalyje Nr.7 si8lomais dilatatoriais. Sterili pakuotė. | Vnt. | 50 |  |  |  | 5
Bendra pasiūlymo 37 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 37 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
38 | 33140000-3 | Sugriebimo instrumentai
38.1 | 33140000-3 | Sugriebimo žnyplės | Vienkartinio naudojimo, plokščių svetimkūnių šalinimui, žiurkių nasrų tipo, žnyplių išsiplėtimas 7-8 mm, darbinis ilgis 1600-1800 mm, tinkamos kanalui Ø 2,8 mm | Vnt. | 20 |  |  |  | 5 |  | 7760 | 8148
38.2 | 33140000-3 | Sugriebimo žnyplės | Vienkartinio naudojimo, plokščių svetimkūnių šalinimui, žiurkių nasrų tipo, žnyplių išsiplėtimas 3 - 4 mm, darbinis ilgis 1800-1900 mm, tinkamos kanalui Ø 2,0 mm | Vnt. | 20 |  |  |  | 5
38.3 | 33140000-3 | Sugriebimo žnyplės | Vienkartinio naudojimo, plonų, plokščių svetimkūnių šalinimui, žiurkių nasrų tipo, žnyplių išsiplėtimas 12-14 mm, darbinis ilgis 1600-1700 mm, tinkamos kanalui Ø 2,0 mm | Vnt. | 20 |  |  |  | 5
Bendra pasiūlymo 38 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 38 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
39 | 33140000-3 | Achalazijos balioniniai dilatatoriai
39.1 | 33140000-3 | Achalazijos balioninis dilatatorius | Įskrandžio dilatacijai sergant achalazija. Ilgis 1000 mm. Baliono ilgis 100±5 mm, skersmuo 35 mm diametro. Sterili pakuotė. | Vnt. | 5 |  |  |  | 5 |  | 2482 | 2606.1
39.2 | 33140000-3 | Achalazijos balioninis dilatatorius | Įskrandžio dilatacijai sergant achalazija. Ilgis 1000 mm. Baliono ilgis 100±5 mm, skersmuo 40 mm diametro. Sterili pakuotė. | Vnt. | 5 |  |  |  | 5
Bendra pasiūlymo 39 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 39 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
40 | 33140000-3 | Ekstrinio kraujavino stabdymo iš stemplės varikozių rinkiniai (vienkartiniai) | Vienkartinis. Sterili pakuotė. Be latekso. Tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo skersmuo 2,8 mm. Permatomas cilindras su ne mažiau kaip 7 (septyniom), jau uždėtom, varikozinių mazgų užspaudimo gumytėm (būtinas geras vizualizacijos laukas, uždėjus ligatorių su kilpomis). Ant cilindra kitos spalvos gumytė, įspėjanti operatorių, kai lieka tik viena gumytė. Konstrukcija, įgalinanti visus ligavimo žiedus uždėti neištraukiant endoskopo. Uždėjus ligatūrą, girdimas aiškus garsinis "trakštelėjimas". Komplekte: ergonominė rankena, besitvirtinanti prie endoskopo; uždėjimo kateteris; cilindras su gumytėmis; praplovimo kateteris, kuris tvirtinamas prie rankenos. Būtina pateikti bent du straipsnius su klinikinių tyrimų rezultatais. | Vnt. | 20 |  |  |  | 5 |  | 2420 | 2541
Bendra pasiūlymo 40 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 40 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
41 | 33140000-3 | Adatiniai injektoriai skleroterapijai
41.1 | 33140000-3 | Adatinis injektorius, skirtas skleroterapijai | Vienkartinis. Darbinis ilgis ne trumpesnis nei 2000 mm. Tinkamas endoskopui, kurio darbinis kanalas 2,8 mm diametro. Adatos diametras 23G arba 25G pagal poreikį. Atitinkamai adatos ilgis 4 arba6 mm. Adata atspari kateterio užlenkimui. Kateteris per visą ilgį iš vidaus yra apsaugotas žvaigždės tipo mova. | Vnt. | 50 |  |  |  | 5 |  | 3800 | 3990
41.2 | 33140000-3 | Adatinis injektorius, skirtas skleroterapijai | Vienkartinis. Darbinis ilgis ne trumpesnis nei 2000 mm. Tinkamas endoskopui, kurio darbinis kanalas 2,2 mm diametro. Adatos diametras 23G arba 25G pagal poreikį. Atitinkamai adatos ilgis 3, 4 arba 6 mm. | Vnt. | 50 |  |  |  | 5
Bendra pasiūlymo 41 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 41 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
42 | 33140000-3 | Kreipiamoji styga (pravedėjas) | Dviejų darbinių galų itin slidi kreipiamojis viela (styga pravediklis), 0,025" - 0,035 skersmens, hidrofilinė danga, atsparus užlenkimams, pilnai rengenokontarstinis galas, 260 ± 2 cm ilgio. | Vnt. | 10 | CONTRAST HYDROPHILIC GUIDE WIRE, Vytil, Ref AN/CGW-xxxxxx | Dviejų darbinių galų itin slidi kreipiamojis viela (styga pravediklis), 0,025" - 0,035 skersmens, hidrofilinė danga, atsparus užlenkimams, pilnai rengenokontarstinis galas, 260 cm ilgio. Vytil katalogo ištrauka. Pusl. 58 | 119 | 5 | 1190 | 1310 | 1375.5
| Bendra pasiūlymo 42 pirkimo daliai kaina EUR be PVM | [8 empty] | 1190
| PVM (5 %) suma, EUR | [8 empty] | 59.5
| Bendra pasiūlymo 42 pirkimo daliai kaina EUR su PVM | [8 empty] | 1249.5
43 | 33140000-3 | Sistema lanksčiajai endoskopijai
43.1 | 33140000-3 | Metalinės kabutės | Endoskopu uždedama kabutės (klipo) sistema, skirta virškinamo trakto organų pažeistų sienelių audinių suėmimui ir užspaudimui;Sistemos rinkinį turi sudaryti: aplikavimo galvutė (kamštelis) su užtaisytu klipu, ritė su siūlu ir rankinis sraigtas kabutės atpalaidavimui;Sistemos rinkinį turi sudaryti: aplikavimo galvutė (kamštelis) su užtaisytu klipu, ritė su siūlu ir rankinis sraigtas kabutės atpalaidavimui;Aplikacijos galvutės (kamšteliai) turi būti 6 mm gylio;;Ritės siūlo igis turi būti 220 cm (± 5cm);Kabučių danteliai turi būti buki. Kabučių danteliai turi būti buki. Sistemos pritaikytos 8,8 - 9,2 mm diametro endoskopams pasirinktinai;Sistema sterili, vienkartinio naudojimo. | Vnt. | 10 | OTSC® System, Ovesco, Ref 100.xx | Endoskopu uždedama kabutės (klipo) sistema, skirta virškinamo trakto organų pažeistų sienelių audinių suėmimui ir užspaudimui;Sistemos rinkinį turi sudaryti: aplikavimo galvutė (kamštelis) su užtaisytu klipu, ritė su siūlu ir rankinis sraigtas kabutės atpalaidavimui;Sistemos rinkinį turi sudaryti: aplikavimo galvutė (kamštelis) su užtaisytu klipu, ritė su siūlu ir rankinis sraigtas kabutės atpalaidavimui;Aplikacijos galvutės (kamšteliai) turi būti 6 mm gylio;;Ritės siūlo igis turi būti 220 cm (± 5cm);Kabučių danteliai turi būti buki. Kabučių danteliai turi būti buki. Sistemos pritaikytos 8,8 - 9,2 mm diametro endoskopams pasirinktinai;Sistema sterili, vienkartinio naudojimo. Ovesco brošiūra | 561 | 5 | 5610 | 10850 | 11392.5
43.2 | 33140000-3 | Endoskopinės metalinės kabutės sistemos aplikavimo pagalbis įrankis: trišakis sugriebimo įrankis | Virškinamojo trakto organų sienelių audinių užspaudimui skirtos kabutės sistemos pagalbinis įrankis; Įrankis skirtas geresniam audinių sugriebimui/įtraukimui prieš uždedant kabutę;· Įrankis turi būti su inkaro pavidalo, su trimis aštriomis atšakomis;Lankstaus šarvo ilgis turi būti 165 ir 220 cm (± 5cm); Įrankis sterilus, vienakartinio naudojimo. | Vnt. | 10 | OTSC® Anchor®, Ovesco , ref 200.10; 200.11 | Virškinamojo trakto organų sienelių audinių užspaudimui skirtos kabutės sistemos pagalbinis įrankis; Įrankis skirtas geresniam audinių sugriebimui/įtraukimui prieš uždedant kabutę;· Įrankis turi būti su inkaro pavidalo, su trimis aštriomis atšakomis;Lankstaus šarvo ilgis turi būti 165 ir 220 cm (± 5cm); Įrankis sterilus, vienakartinio naudojimo. Ovesco brošiūra. | 524 | 5 | 5240
| Bendra pasiūlymo 43 pirkimo daliai kaina EUR be PVM | [8 empty] | 10850
| PVM (5 %) suma, EUR | [8 empty] | 542.5
| Bendra pasiūlymo 43 pirkimo daliai kaina EUR su PVM | [8 empty] | 11392.5
44 | 33140000-3 | Instrumentai svetimkūniams šalinti
44.1 | 33140000-3 | Krepšelis ekstrakcijai | Įrankį sudaro kilpa su tinkleliu. Įrankis skirtas įvairios kilmės ir dydžio svetimkūnių ir polipų pašalinimui. Kilpa turi būti ovalios formos, su snapeliu. Maišelis neperforuotas arba perforuotas pasirinktinai pagal ligoninės poreikį, atsidarymo diametras 30±5 mm. Darbinis ilgis 2300-2400 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 10 |  |  |  | 5 |  | 2100 | 2205
44.2 | 33140000-3 | Krepšelis ekstrakcijai | Įrankį sudaro kilpa su tinkleliu. Įrankis skirtas įvairios kilmės ir dydžio svetimkūnių ir polipų pašalinimui. Kilpa turi būti ovalios formos, su snapeliu. Maišelis neperforuotas, atsidarymo diametras 15±5 mm. Darbinis ilgis 1600 -1700 mm, tinkama kanalui Ø 2,0 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 10 |  |  |  | 5
44.3 | 33140000-3 | Krepšelis ekstrakcijai | Įrankį sudaro kilpa su tinkleliu. Įrankis skirtas įvairios kilmės ir dydžio svetimkūnių ir polipų pašalinimui. Kilpa turi būti ovalios formos, su snapeliu. Maišelis neperfotuotas, atsidarymo diametras 10±5 mm. Darbinis ilgis 1200 -1300 mm, tinkama kanalui Ø 1,2 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 10 |  |  |  | 5
Bendra pasiūlymo 44 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM (....... %) suma, EUR
Bendra pasiūlymo 44 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
* Sutarties vykdymo metu įsigyjami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus kiekis. Pirkėjas gali nupirkti mažesnį prekių kiekį.