## kaina
6 lentelė. Pasiūlymo kaina.
5 pirkimo objekto dalis
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objektas | Modelis, gamintojas, kilmės šalis | Mato vnt. | Kiekis, vnt. | Mato vnt. kaina Eur be PVM | Suma Eur be PVM | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | SBART | 21 | 116130 | AGILENT
5 | Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos-masių spektrometrijos sistema | Agilent Technologies, 1290 Infinity II UHPLC su 6475 MS/MS, Vokietija ir JAV | vnt. | 1 | 553000 | 553000
PVM tarifo 21 % suma: | [5 empty] | 116130
Iš VISO su PVM: | [5 empty] | 669130
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Pasiūlymo kaina žodžiais su PVM: 669130,00 Eur su PVM (šeši šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai šimtas trisdešimt Eur 00 ct)
Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
Eilutėje „Iš VISO su PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.
Siūlomų prekių techninių charakteristikų palyginimas pateikiamas užpildytame konkurso sąlygų 2 priede, kuris yra sudėtinė šio pasiūlymo dalis.

## ts
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis | BVPŽ kodas | Parametrai | Pirkimo objekto reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas (privalomos techninės charakteristikos, kokybiniai ir kiti reikalavimai) | Tiekėjo siūlomo objekto techniniai parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo lapus, kuriuose yra atžyma apie parametro patvirtinimą (pateikiamoje gamintojo techninėje dokumentacijoje privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalaujamų parametrų punktą patvirtina siūlomas parametras)
5. | Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos-masių spektrometrijos sistema | 1 vnt. | 38432200-4 |  |  | Agilent 1290 Infinity II ultraefektyviosios skysčių chromatografijos ir 6475 trigubo kvadrupolio masių spektrometrijos sistema ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 1, 42 psl.)
5.1. | Analizatoriaus paskirtis |  |  |  | Turi būti siūloma ultraefektyviosios skysčių chromatografijos-trigubo kvadrupolio masių spektrometrijos sistema, tinkama atlikti biotoksinių nustatymą iš nežinomos sudėties mėginių. Pateikti Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW, www.opcw.org/designated-laboratories) paskirtųjų laboratorijų naudojamo bent vieno OPCW nurodyto biotoksino (https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2023/04/Analysis%20of%20Biotoxins%20Final%20Report.pdf) analizės metodo pavyzdį. Turi būti siūloma metodo pavyzdžio aprašyme nurodyta įranga arba naujesnis jos modelis. | Siūloma Agilent 1290 Infinity II ultraefektyviosios skysčių chromatografijos ir 6475 trigubo kvadrupolio masių spektrometrijos sistema, tinkama atlikti biotoksinių nustatymą iš nežinomos sudėties mėginių. Pateikiamas Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW, www.opcw.org/designated-laboratories) paskirtosios laboratorijos (VERIFIN) naudojamo OPCW nurodyto biotoksino (ricino) (https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2023/04/Analysis%20of%20Biotoxins%20Final%20Report.pdf) analizės metodo pavyzdys. Siūlomas metodo pavyzdžio aprašyme nurodytos įrangos naujesnis modelis. ("VERIFIN-BlueBook-2023" dokumento 1-6, 23, 856 psl.)
5.2. | Eliuentų tiekimo sistema
5.2.1. |  |  |  | Eliuentų maišymo vožtuvas | Sistema privalo turėti eliuentų maišymo vožtuvą, leidžiantį maišyti iki keturių eliuentų vienu metu. | Sistema turi eliuentų maišymo vožtuvą, leidžiantį maišyti iki keturių eliuentų vienu metu. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 14, 15 psl.)
5.2.2. |  |  |  | Gradiento formavimas | Eliuentų tiekimo sistema privalo leisti dirbti žemo slėgio gradiento režimu. | Eliuentų tiekimo sistema leidžia dirbti žemo slėgio gradiento režimu. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 14 psl.)
5.2.3. |  |  |  | Eliuentų pasirinkimas | Vožtuvas arba lygiavertis sprendimas, kuris leidžia pasirinkti ne mažiau nei 10 skirtingų eliuentų. | Pateikiamas vožtuvas, kuris leidžia pasirinkti 12 skirtingų eliuentų. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 15, 41 psl.)
5.2.4. |  |  |  | Slėgis | Maksimalus palaikomas slėgis ≥1300 bar. | Maksimalus palaikomas slėgis 1300 bar. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 14 psl.)
5.2.5. |  |  |  | Siurblio srauto intervalas | Intervalas ne siauresnis nei nuo 0,001 ml/min iki 5 ml/min su nustatymo žingsniu ne mažesniu nei 0,001 ml/min. Maksimalus palaikomas slėgis esant srautui iki 2 ml/min ne mažesnis nei 1300 bar, ir srautui iki 5 ml/min ne mažesnis nei 800 bar. | Intervalas nuo 0,001 ml/min iki 5 ml/min su nustatymo žingsniu 0,001 ml/min. Maksimalus palaikomas slėgis esant srautui iki 2 ml/min 1300 bar, ir srautui iki 5 ml/min 800 bar. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 14 psl.)
5.2.6. |  |  |  | Srauto sudėties preciziškumas | Srauto sudėties santykinė standartinė paklaida (RSD) ≤0,15%. | Srauto sudėties santykinė standartinė paklaida (RSD) 0,15%. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 14 psl.)
5.2.7. |  |  |  | Palaikomo srauto tikslumas | Srauto tikslumas privalo būti ≤1%. | Srauto tikslumas 1%. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 14 psl.)
5.2.8. |  |  |  | Palaikomo srauto preciziškumas | Srauto santykinė standartinė paklaida (RSD) ≤0,1%. | Srauto santykinė standartinė paklaida (RSD) 0,07%. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 14 psl.)
5.2.9. |  |  |  | Stūmoklių apiplovimas | Siurblys privalo turėti pilnai integruotą sprendimą stūmoklių apiplovimui. | Siurblys turi pilnai integruotą sprendimą stūmoklių apiplovimui. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 15 psl.)
5.2.10. |  |  |  | Eliuentų kiekio talpose stebėsenos funkcija | Funkcija privalo savarankiškai tikrinti esamą eliuentų kiekį ir pateikti perspėjimą, kai bent vieno iš naudojamų metode eliuento likęs kiekis yra mažesnis nei programinėje įrangoje nustatyta eliuento kiekio minimali riba. | Funkcija savarankiškai tikrina esamą eliuentų kiekį ir pateikia perspėjimą, kai bent vieno iš naudojamų metode eliuento likęs kiekis yra mažesnis nei programinėje įrangoje nustatyta eliuento kiekio minimali riba. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 28-31 psl.)
5.2.11 |  |  |  | Nudujinimas | Nudujinami ne mažiau nei 4 eliuento kanalai. | Nudujinami 4 eliuento kanalai. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 15 psl.)
5.3. | Automatinis mėginių injektorius
5.3.1. |  |  |  | Suderinamumas su ultraefektyviąja skysčių chromatografija (UHPLC) | Automatinis mėginių injektorius privalo būti pilnai paruoštas ultraefektyviąjai skysčių chromatografijai ir palaikyti ne mažesnį nei 1300 bar darbinį slėgį. | Automatinis mėginių injektorius yra pilnai paruoštas ultraefektyviąjai skysčių chromatografijai ir palaiko 1300 bar darbinį slėgį. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 21 psl.)
5.3.2. |  |  |  | Injekcijos tūris | Injekcijos tūrio intervalas: | Injekcijos tūrio intervalas:
[5 empty] | Minimalus tūris ≤0,1 µl; | Minimalus tūris 0,1 µl; ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 21 psl.)
[5 empty] | Maksimalus tūris ≥100 µl. | Maksimalus tūris 100 µl. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 21 psl.)
5.3.3. |  |  |  | Injekcijos preciziškumas | Injekcijos tūrio santykinė standartinė paklaida (RSD) ≤0,3 %. | Injekcijos tūrio santykinė standartinė paklaida (RSD) 0,25 %. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 21 psl.)
5.3.4. |  |  |  | Minimalus paimamas mėginio tūris | Automatinis mėginių injektorius geba paimti 2 µl arba mažesnį mėginio tūrį, kai visas mėginio tūris yra 10 µl arba mažesnis. | Automatinis mėginių injektorius geba paimti 1 µl mėginio tūrį, kai visas mėginio tūris yra 10 µl. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 21 psl.)
5.3.5. |  |  |  | Injekcijos pernaša | Injekcijos pernaša ≤0,005 %. | Injekcijos pernaša 0,004 %. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 21 psl.)
5.3.6. |  |  |  | Injekcijos greitis | Minimalus ciklas ≤20 s. | Minimalus ciklas 18 s. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 21 psl.)
5.3.7. |  |  |  | Mėginių talpa | Ne mažiau nei 100 pozicijų 2 ml chromatografiniams buteliukams. | 132 pozicijos 2 ml chromatografiniams buteliukams. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 21 psl.)
5.3.8. |  |  |  | Mėginio temperatūros palaikymas | Mėginio temperatūros palaikymo intervalas turi būti ne siauresnis nei nuo 4°C iki 40°C su nustatymo žingsniu ne didesniu nei 1°C. | Mėginio temperatūros palaikymo intervalas nuo 4°C iki 40°C su nustatymo žingsniu 1°C. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 24 psl.)
5.3.9. |  |  |  | Mėginio termostato temperatūros tikslumas | Tikslumas ne prastesnis nei nuo 2°C iki 6°C nustačius 4°C temperatūrą. | Tikslumas nuo 2°C iki 6°C nustačius 4°C temperatūrą. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 24 psl.)
5.4. | Kolonėlių termostatas su šaldymo funkcija
5.4.1 |  |  |  | Termostato temperatūros intervalas | Termostato temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo 5°C iki 100°C. | Termostato temperatūros intervalas nuo 4°C iki 110°C. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 18 psl.)
5.4.2. |  |  |  | Termostato temperatūros preciziškumas | Temperatūros precizižkumas ≤0,05 °C. | Temperatūros precizižkumas 0,05 °C. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 18 psl.)
5.4.3. |  |  |  | Termostato temperatūros tikslumas | Temperatūros tikslumas ≤0,5 °C. | Temperatūros tikslumas 0,5 °C. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 18 psl.)
5.4.4. |  |  |  | Termostato temperatūros stabilumas | Temperatūros stabilumas ≤0,05 °C. | Temperatūros stabilumas 0,03 °C. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 18 psl.)
5.4.5. |  |  |  | Termostato kaitimo greitis | Termostato kaitimo greitis ≤5 min kaistant nuo aplinkos temperatūros iki 40°C. | Termostato kaitimo greitis 5 min kaistant nuo aplinkos temperatūros iki 40°C. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 18 psl.)
5.4.6. |  |  |  | Termostato talpa | Galimybė talpinti ne mažiau nei 4 kolonėles, kurių ilgis ne mažesnis nei 30 cm, su prieškolonėmis arba 8 kolonėles, kurių ilgis ne mažesnis nei 10 cm, su prieškolonėmis įvairiomis kombinacijomis arba lygiavertis sprendimas. | Yra galimybė talpinti 4 kolonėles, kurių ilgis 30 cm, su prieškolonėmis arba 8 kolonėles, kurių ilgis 10 cm, su prieškolonėmis įvairiomis kombinacijomis. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 18 psl.)
5.4.7. |  |  |  | Termostato temperatūros zonos | Ne mažiau nei dvi nepriklausomos temperatūros zonos tame pačiame kolonėlių termostate arba lygiavertis sprendimas. | Dvi nepriklausomos temperatūros zonos tame pačiame kolonėlių termostate. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 18 psl.)
5.4.8. |  |  |  | Integruoti vožtuvai | Kolonėlių termostatas privalo kontroliuojamoje temperatūrinėje zonoje fiziškai integruoti ir valdyti vožtuvą ne mažiau nei 8 kolonėlių parinkimui, palaikantį ≥1300 bar slėgį. | Kolonėlių termostatas kontroliuojamoje temperatūrinėje zonoje fiziškai integruoja ir valdo vožtuvą 8 kolonėlių parinkimui, palaikantį ≥1300 bar slėgį. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 18 psl.)
5.5. | Fluorescencinis detektorius
5.5.1. |  |  |  | Šviesos šaltinis | Ksenono lempa. | Ksenono lempa. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 26 psl.)
5.5.2. |  |  |  | Bangos ilgio diapazonas | Ne siauresnis nei 200-500 nm. | 200-1200 nm. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 26 psl.)
5.5.3. |  |  |  | Jautrumas | Raman S/N≥500 matuojant triukšmą ties signalo bangos ilgiu; Raman S/N≥3000 matuojant triukšmą ties tamsinės vertės bangos ilgiu (450 nm arba analogiškas bangos ilgis). | Raman S/N>500 matuojant triukšmą ties signalo bangos ilgiu; Raman S/N>3000 matuojant triukšmą ties tamsinės vertės bangos ilgiu (450 nm). ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 26 psl.)
5.5.4. |  |  |  | Duomenų rinkimo greitis | ≥70 Hz. | 74 Hz. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 26 psl.)
5.5.5. |  |  |  | Bangos ilgio tikslumas | ≤3 nm. | 3 nm. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 26 psl.)
5.5.6. |  |  |  | Bangos ilgio pakartojamumas | ≤0,5 nm. | 0,2 nm. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 26 psl.)
5.5.7 |  |  |  | Srautinė kiuvetė | Tūris ne didesnis nei 9 μl. | Tūris 8 μl. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 26 psl.)
5.5.8 |  |  |  | Išorinis vožtuvas | Vožtuvas arba lygiavertis sprendimas, kuris leidžia pasirinkti tarp ne mažiau nei dviejų skirtingų detektorių. | Siūlomas vožtuvas, kuris leidžia pasirinkti tarp dviejų skirtingų detektorių. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 37 psl.)
5.6. | Masių spektrometrijos detektorius
5.6.1. |  |  |  | Jonų šaltinis | ESI jonų šaltinis | ESI jonų šaltinis ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 44-45 psl.)
5.6.2. |  |  |  | Nustatomų masių intervalas | Ne siauresnis nei nuo 5 iki 3000 m/Z (apatinė riba ne didesnė nei 5 m/Z viršutinė riba ne mažesnė nei 3000 m/Z ). | Nuo 5 iki 3000 m/Z (apatinė riba 5 m/Z, viršutinė riba 3000 m/Z ). ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 43 psl.)
5.6.3. |  |  |  | Maksimalus skenavimo greitis | Maksimalus skenavimo greitis ≥15000 Da/s. | Maksimalus skenavimo greitis 18700 Da/s. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 43 psl.)
5.6.4. |  |  |  | Dinaminis diapazonas | Ne mažesnis nei 6 x 106. | 6 x 106. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 43 psl.)
5.6.5. |  |  |  | Minimalus jonizacijos poliškumo keitimo intervalas | ≤30 ms. | 25 ms. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 43 psl.)
5.6.6. |  |  |  | Jautrumas | · S/N ≥800 000:1 esant 1 pg rezerpino teigiamoje jonizacijoje; | · S/N 850 000:1 esant 1 pg rezerpino teigiamoje jonizacijoje; ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 43 psl.)
[5 empty] | · S/N ≥800 000:1 esant 1 pg chloramfenikolio neigiamoje jonizacijoje; | · S/N 850 000:1 esant 1 pg chloramfenikolio neigiamoje jonizacijoje; ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 43 psl.)
5.6.7. |  |  |  | Rezoliucija (FWHM) | Ne didesnė nei 0,4 Da. | 0,4 Da. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 43 psl.)
5.6.8. |  |  |  | Masių tikslumas | ≤0,1 Da. | 0,1 Da. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 43 psl.)
5.6.9. |  |  |  | Stabilumo paklaidos vertė | ≤0,1 Da/24 val. | 0,1 Da/24 val. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 43 psl.)
5.6.10. |  |  |  | MRM surinkimo greitis | ≥500 MRM/s. | 500 MRM/s ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 43 psl.)
5.6.11. |  |  |  | Matavimo režimai | Pilnas skenavimas, prekursoriaus jono skenavimas, produkto jono skenavimas, „neutral loss“ skenavimas, pasirinkto jono stebėsena (SIM), MRM režimas. | Pilnas skenavimas, prekursoriaus jono skenavimas, produkto jono skenavimas, „neutral loss“ skenavimas, pasirinkto jono stebėsena (SIM), MRM režimas. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 44 psl.)
5.6.12. |  |  |  | Metodo kūrimo/optimizavimo automatizavimas | Funkcija, leidžianti pilnai automatinį MRM tranzicijų ir jonų šaltinio parametrų optimizavimą pateikiant tik nustatomo junginio cheminę formulę. | Yra funkcija, leidžianti pilnai automatinį MRM tranzicijų ir jonų šaltinio parametrų optimizavimą pateikiant tik nustatomo junginio cheminę formulę. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 44, 55 psl.)
5.6.13. |  |  |  | Išmaniosios funkcijos | a) Automatinė mėginio pernašos (angl. carryover) apsauga įskaitant galimybę sistemoje numatyti sekos stabdymo parametrą(-us)/kriterijų(-us). | a) Automatinė mėginio pernašos (angl. carryover) apsauga įskaitant galimybę sistemoje numatyti sekos stabdymo parametrą. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 44, 61 psl.)
[5 empty] | b) Automatinė mažesnio kiekio mėginio injekcija aptikus, jog analitė viršija kalibracinės kreivės diapazoną. | b) Automatinė mažesnio kiekio mėginio injekcija aptikus, jog analitė viršija kalibracinės kreivės diapazoną. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 44, 61 psl.)
[5 empty] | c) Įtariant tikslinės analitės buvimą mėginyje atlikus greitos analizės metodą (angl. screening) automatiškai atliekama to paties mėginio analizė pagrindiniu tikslinės analitės identifikacijos metodu. | c) Įtariant tikslinės analitės buvimą mėginyje atlikus greitos analizės metodą (angl. screening) automatiškai atliekama to paties mėginio analizė pagrindiniu tikslinės analitės identifikacijos metodu. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 44, 62 psl.)
5.7. | Taikomoji programinė įranga
5.7.1. |  |  |  | Paskirtis | Sistemos funkcijų programinis valdymas, chromatografijos ir masių spektrometrijos duomenų kaupimas, analizės ir ataskaitų generavimas. | Sistemos funkcijų programinis valdymas, chromatografijos ir masių spektrometrijos duomenų kaupimas, analizės ir ataskaitų generavimas. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 69-74 psl.)
5.8. | Kompiuterinė darbo stotis |  |  |  | Kompiuterinės darbo stoties techninės savybės turi būti pilnai suderintos su siūlomos sistemos gamintojo keliamais reikalavimais. | Kompiuterinė darbo stotis pristatoma kartu su siūloma sistema ir jos techninės savybės pilnai suderintos su siūlomos sistemos gamintojo keliamais reikalavimais. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 44 psl.)
[5 empty] | Privalomas Microsoft Office paketas arba lygiavertis. | Yra Microsoft Office paketas. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 75 psl.)
5.9. | Sistemos periferinė įranga ir priedai |  |  |  | 1. Chromatografinės kolonėlės ne mažiau nei dviejų OPCW nurodytų biotoksinų (https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2023/04/Analysis%20of%20Biotoxins%20Final%20Report.pdf) detekcijai. Kolonėlės parinktos remiantis su biotoksinais dirbti akredituotų laboratorijų metodais (siūlomos tos pačios arba panašių parametrų kolonėlės). | 1. Chromatografinės kolonėlės dviejų OPCW nurodytų biotoksinų (ricino ir PSP (saksitoksino)) (https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2023/04/Analysis%20of%20Biotoxins%20Final%20Report.pdf) detekcijai. Kolonėlės parinktos remiantis su biotoksinais dirbti akredituotos laboratorijos (VERIFIN) metodais. ("VERIFIN-BlueBook-2023" dokumento 745, 856 psl.)
[5 empty] | 2. 1 l talpos mobilios fazės talpos su specialiais chromatografiniais kamščiais, ne mažiau nei 10 vnt. | 2. 1 l talpos mobilios fazės talpos su specialiais chromatografiniais kamščiais, 10 vnt. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 77 psl.)
[5 empty] | 3. Atliekų surinkimo talpa su specialiu kamščiu, prijungiančiu sistemos atliekų nutekėjimo žarneles, ir su filtru, absorbuojančiu į atliekas patekusių tirpiklių garus. Filtras turi turėti indikatorių, nurodantį kada reikalingas filtro pakeitimas nauju. Talpa skirta skysčių chromatografinės sistemos atliekoms surinkti. | 3. Atliekų surinkimo talpa su specialiu kamščiu, prijungiančiu sistemos atliekų nutekėjimo žarneles, ir su filtru, absorbuojančiu į atliekas patekusių tirpiklių garus. Filtras turi indikatorių, nurodantį kada reikalingas filtro pakeitimas nauju. Talpa skirta skysčių chromatografinės sistemos atliekoms surinkti. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 78-79 psl.)
[5 empty] | 4. Chromatografiniai buteliukai su kamšteliais, ne mažiau nei 100 vnt. | 4. Chromatografiniai buteliukai su kamšteliais, 100 vnt. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 80-81 psl.)
[5 empty] | 5. Azoto generatorius suderinamas su siūloma LC-MS/MS sistema ir su pajungimui reikalingais vamzdeliais. | 5. Azoto generatorius suderinamas su siūloma LC-MS/MS sistema ir su pajungimui reikalingais vamzdeliais. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 82-86 psl.)
[5 empty] | 6. Su siūlomu azoto generatoriumi suderinamas priedas skirtas aukšto grynumo dujoms generuoti LC-MS/MS susidūrimų celei. Generuojamų azoto dujų grynumas ne mažesnis nei 99,999%, srautas ne mažesnis nei 200 ml/min, slėgis ne mažesnis nei 5 bar. | 6. Su siūlomu azoto generatoriumi suderinamas priedas skirtas aukšto grynumo dujoms generuoti LC-MS/MS susidūrimų celei. Generuojamų azoto dujų grynumas 99,999%, srautas 200 ml/min, slėgis 5,5 bar. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 87-88 psl.)
5.10. | Mokymai |  |  |  | Apmokymai vykdomi vieną kartą. | Apmokymai vykdomi vieną kartą.
[5 empty] | Atlikti: | Atliekami:
[5 empty] | · tyrimų taikymo mokymus biotoksinų nustatymui. Reikalavimai: (i) mokymus atlieka biotoksinų nustatymą su LC-MS/MS metodais dirbti akredituotos laboratorijos specialistai; (ii) tiekėjas privalo pateikti mokymus atliksiančio subjekto įsipareigojimą patvirtinantį dokumentą (ketinimų protokolą, sutartį su subjektu ar kt.); (iii) mokymai atliekami ne daugiau nei 5 (penkiems) perkančiosios organizacijos darbuotojams vieną kartą sutarties galiojimo metu perkančiojoje organizacijoje; (iv) Mokymų trukmė turi būti ne trumpesnė nei 5 darbo dienos; (v) Mokymai apima teorinius ir praktinius užsiėmimus ne mažiau nei dviejų OPCW nurodytų biotoksinų (https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2023/04/Analysis%20of%20Biotoxins%20Final%20Report.pdf) mėginio paruošimui ir detekcijai; (vi) Tiekėjas perkančiojoje organizacijoje vykstantiems mokymams neprivalo pateikti mokymams reikalingų priemonių ir reagentų; | · tyrimų taikymo mokymai biotoksinų nustatymui. Reikalavimai: (i) mokymus atlieka biotoksinų nustatymą su LC-MS/MS metodais dirbti akredituotos laboratorijos (VERIFIN) specialistai; (ii) tiekėjas pateikia mokymus atliksiančio subjekto įsipareigojimą patvirtinantį dokumentą (iii) mokymai atliekami 5 (penkiems) perkančiosios organizacijos darbuotojams vieną kartą sutarties galiojimo metu perkančiojoje organizacijoje; (iv) Mokymų trukmė 5 darbo dienos; (v) Mokymai apima teorinius ir praktinius užsiėmimus dviejų OPCW nurodytų biotoksinų (ricino ir PSP) (https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2023/04/Analysis%20of%20Biotoxins%20Final%20Report.pdf) mėginio paruošimui ir detekcijai; (vi) Tiekėjas perkančiojoje organizacijoje vykstantiems mokymams neprivalo pateikti mokymams reikalingų priemonių ir reagentų; ("VERIFIN confirmation letter" dokumentas)
5.11. | Bendri visos sistemos reikalavimai
5.11.1 |  |  |  | Sistemos saugumo funkcijos | Kiekvienas skysčių chromatografo sistemos modulis, turintis sąlytį su eliuentais, privalo turėti integruotus nuotėkio daviklius. | Kiekvienas skysčių chromatografo sistemos modulis, turintis sąlytį su eliuentais, turi integruotus nuotėkio daviklius. ("Gamintojo dokumentai (konfidencialu)" dokumento 16, 19, 22, 27 psl.)
Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.
Perkama Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos, pakeičiamos.
Suteikiamas ne trumpesnis kaip 3 (trijų) metų garantinis laikotarpis.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:
Tiekėjas turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, ir (ar) tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginę produkto deklaraciją, ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos arba kitus lygiaverčius įrodymus.