## 8773_specifikacija_24-04-23
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Priemonės intervencinei kardiologijai I d.(introdiuseriai, kateteriai ir kateterių priedai) Nr. 8773
1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento ar lygiaverčio dokumento reikalavimus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. Vienkartinėms, sterilioms prekėms taikomas galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. po prekių pristatymo.
PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas gamintojo kataloge (jei toks yra)
1 | Introdiuseris a. radialis ir a.femoralis kateterizacijai | Susidedantis iš punkcinės adatos, vielos-pravediklio. Introdiuserio dydžiai 4 F, 5 F, 6 F, 7 F (koduoti pagal spalvą). Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu. Rentgeno kontrastinė kateterio sienelė užtikrina kateterio valdymą, atspari susisukimui/persilenkimui. Įmovos ilgis: 7 ± 1cm, 10 ± 1 cm. Tinkančios vielos gidės: 0,018", 0,021", 0,025" ir 0,035". Mini vielos: ilgis ne trumpesnis negu 45 ± 3cm, galas tiesus. Metalinė adata: 22 G (0,7 x 38 mm); 21 G (08 x 38mm); 20 G (0,9 x 38 mm). | vnt. | 20000
2 | Indrodiuseris radialinėms arterijoms su hidrofiline danga | Susidedantis iš punkcinės adatos, vielos- pravediklio. Introdiuserio dydžiai 5 F, 6 F (koduota pagal spalvą). Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu. Ypatingai plona rentgeno kontrastinė kateterio sienelė užtikrina puikų kateterio valdymą, tačiau yra atspari susisukimui/persilenkimui. Introdiuseris padengtas specialia „M“ hidrofiline danga, gerinančia lengvesnį įvedimą į kraujagyslę. Tinkančios vielos gidės: 0,021" ir 0,025". Mini vielos: ilgis 45 ± 3 cm ir 80 ± 3 cm galas tiesus. Adata pasirinktinai: metalinė su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal "Flach Back" technologiją: 20 G (0,9 x 32 mm); standartinė metalinė adata. Komplektuojama su švirkštu. Ilgiai: 10 ± 2cm; 16 ± 2 cm; 25 ±2 cm. | vnt. | 1000
3 | Introdiuseriai skirti sudėtingos prieigos procedūroms per a.radialis | Introdiuserio galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu. Itin plona sienelė, dėl kurios sumažintas išorinis introdiuserio skersmuo išlaikant atitinkamo dydžio vidinį spindį. Introdiuseris atsparus susisukimui/persilenkimui, padengtas specialia „M“ hidrofiline danga. Introdiuserių vidaus diametrai 5 Fr, 6 Fr ir 7 Fr (koduoti pagal spalvą). Tinkančios vielos diametras ≥ 0,018 " ir ≤ 0,025 ", ilgis 45 ± 5cm ir 80 ± 5cm, galas tiesus. Adata pasirinktinai: metalinė su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Flach Back” technologiją (≤ 2 0G ir ≥22 G) arba standartinė metalinė adata. Komplektuojama su švirkštu. Introdiuserio ilgiai 10 cm ir 16 cm. | vnt. | 1500
4 | Diagnostinis angiografinis kateteris, sąlygojantis aukštą skysčio srovės pralaidumą | Sienelės struktūra trijų sluoksnių. Vidinis sluoksnis – pagamintas iš nerūdijančio plieno vijų, užtikrinantis gerą judesio kontrolę 1:1 ir pozicijos stabilumą nuo distalaus iki proksimalaus galo. Distalinis galiukas minkštas ir atraumatinis. Nominalus diametras pigtail ir selektyviam kateteriui: 5 F vidinis diametras ne mažiau 0,045 colio, 6 F vidinis diametras ne mažiau 0,052 colio. Selektyvių kateterių ilgis ne mažiau 100 cm, Pigtail kateterių ilgis ne mažiau 110 cm. Kateteriai įvairių modifikacijų: Judkins Left 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; Judkins Right 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 3 DRC (Williams), SRC; Amplatz Left I; II; III; Amplatz Right I; II; Coronary Bypass Left; Coronary Bypass Right; Internal Mammary, Multipurpose A-1; A-2; B-1; B-2; Sones I, II, III, su skylutėmis šonuose - I PP, II PP; III PP; Castillo I, II, III; Pigtail- tiesus, 145˚ ir 155˚. | vnt. | 7500
5 | Diagnostinis kateteris | Didelio vidinio diametro: 4F ne mažiau 0,035 colio, 5F ne mažiau 0,045 colio, 6F ne mažiau 0,056 colio. Atsparumas užlinkimui. Įvairių anatominių modifikacijų (JR, JL, AL, AR, MPA, MPB, IMA, Tiger1, TWIST, 3RDC, PIG nuo 5 iki 8 šoninių skylių, MIK, RS, ANCT, YSR, H1, SHK, STCT, RH, COBRA). Ilgis 65-125cm | vnt. | 200
6 | Specialus diagnostinis koronarinis kateteris per a.radialis | Atsparumas užlinkimui – kateterio sienelėje integruotas tinklas, pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vijų. Išorinis diametras nuo 4 F, 5 F, 6 F. Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis. Įvairaus ilgio (65 ± 2 cm, 80± 2 cm, 90 ± 2 cm, 100 ± 2 cm, 110 ± 2 cm, 120 ± 2 cm). Slėgis ne mažiau 1000 PSI. Anatominės modifikacijos: AL-1, 2, 3; AR- 1, 2, 3; AR JP; Judkins left – 3,5, 4,0, 5,0, 6,0; Judkins right- 3,5, 4,0, 5,0, 6,0; Straight pigtail; Angled pigtail 145º,155º, round; Curve 2,5, 3,0, 3,5, 4,0; Internal mammary- Short tip, JT tip; Bypass – left, right; Brachial – Tiger 4 cm; Tiger II (kilpos nuo 3,5 iki ne mažiau 4,5); BLK, Amplatz left, right; Multipurpose; 3D. | vnt. | 12000
7 | PTKA kateteris nukreipėjas | Multisegmentinė konstrukcija. Galiukas turi būti minkštas ir rentgenokontrastinis. JR; JL; JCL; JCR; AL; AR; MP, LCB, RCB, RDC; IMA, NOTO; HS, EBU, 3D; ERAD ir kitos kreivės. Didelio vidinio diametro: 5 F ne mažiau 0,058 colio, 6 F ne mažiau 0,071 colio, 7 F ne mažiau 0,081 colio, 8 F ne mažiau 0,090 colio. Trumpiausias ilgis ≤ 90 ± 5 cm, ilgiausias ≥ 120 ± 5 cm. Visų kreivių kateteriai turi turėti šonines angas (side-holes) papildomai perfuzijai procedūros metu. | vnt. | 10000
8 | Specialios paskirties PTKA nukreipėjas | Multisegmentinė konstrukcija. Galiukas turi būti minkštas ir rentgenokontrastinis. Hidrofilinis padengimas. Įvairios anatominės konfigūracijos: JL, FL, FR, FCL, AL, Left Back-up, JR, FR, MPA, Hockey stick, AR, all Right curve, RC Shepherd‘s Crook, Radial, Radial Back-up curves, Tiger, Kimny, IM, Left Coronary Bypass, Right Coronary Bypass ir kiti. Didelio vidinio diametro: 5 F ne mažiau 0,058 colio, 6 F ne mažiau 0,070 colio, 7 F ne mažiau 0,081 colio, 8 F ne mažiau 0,091 colio. Kateterio ilgis 100 ± 5 cm. | vnt. | 200
9 | Koronarinis kateteris nukreipėjas | Hidrofilinis išorinis apvalkalas. Mažiausias ilgis 100 ± 2 cm, didžiausias ilgis - 125 ± 2 cm. Vidinis diametras: 0,058" (5F), 0,071" (6F), 0,082" (7F), 0,091" (8F). Distalinės šoninės angos 6 F, 7 F ir 8 F kateteriuose. Kateteriai standartinių formų: AL, AR, JL, JR, EBU, XBRCA, Multipurpose, Hockeytick, IMA, Bypass, TIG. | vnt. | 130
10 | PTKA nukreipėjo prailgintojas | Dydžiai 6 F (5 F in 6 F), 7 F ir 8 F. Mažiausias vidinis spindis ≥ 1,45 mm. Trumpiausias distalinio galo ilgis ≥ 23 ± 3 cm, ilgiausias distalinis galas ≥ 38 ± 3 cm. Proksimalinio galo tipas – plienas "hypotube". Padengimas- “Bioslide‘‘polimeras“. Apykaklės tipas: iš plieno, įspaustas polimere. Bendras darbinis ilgis ≥ 150 ± 5 cm. | vnt. | 350
11 | Introdiuseriai skirti naujagimių ir vaikų intervencijoms | Introdiuserio galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu. Itin plona sienelė, dėl kurios sumažintas išorinis introdiuserio skersmuo išlaikant atitinkamo dydžio vidinį spindį. Introdiuseris atsparus susisukimui/persilenkimui, padengtas specialia „M“ hidrofiline danga. Introdiuserių vidaus diametrai 5 Fr, 6 Fr ir 7 Fr (koduoti pagal spalvą). Tinkančios vielos diametras ≥ ,018"ir ≤ 0,025", ilgis 45 ± 5cm ir 80 ± 5cm, galas tiesus. Adata pasirinktinai: metalinė su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Flach Back” technologiją (≤ 20 G ir ≥ 22 G) arba standartinė metalinė adata. Komplektuojama su švirkštu. Introdiuserio ilgiai 10 cm ir 16 cm. | vnt. | 500
12 | Hidrofiliniai angiografiniai kateteriai vaikų intervencijoms | Atraumatinis rentgenokontrastinis kateteris. Distalinė kateterio dalis dengta hidrofiline danga. Viduje esantis dvigubas metalinis tinklelis užtikrina puikią sukimosi kontrolę. Minkštas galiukas. Kateterio dydis 4 Fr, 5 Fr. Kateterio ilgis – 100 cm; 110 cm; 120 cm. Modifikacijos – Simmons/Sidewinder 1; Simmons/Sidewinder 2; Simmons/Sidewinder 3; Hinck Headhunter 1; Bentson-Hanafee – Wilson 1; Bentson-Hanafee – Wilson 2; Bentson-Hanafee – Wilson modified; MANI; Vertebral; Cobra Small; Cobra Middle; Cobra Large; J Curve Large; Yashiro; Straight; Straight tapered; Non-tapered angled; Non-tapered angled type 90; Angled tapered; Multipurpose; COE2; Internal mammary short tip. | vnt. | 100
13 | Diagnostinis kateteris vaikams | Kateteris su rentgeno kontrastiniu minkštu galiuku. Atsparus perlinkimui. Vidinis spindis tinkamas darbui su ne mažesne negu 0,035'' viela. 4 F, 5 F, 6 F dydžio. Trumpiausias kateterio ilgis ne daugiau 80 ± 5 cm, ilgiausias ne trumpesnis negu 125 ±5 cm. Formos: JL2; JL2,5; JR2; JR2,5, pigtail, lenkto 145o kampu pigtail, žymėtas pigtail (žymos kas 10mm). Atlaiko ne mažesnį negu 1200 psi slėgį. | vnt. | 80
14 | Balioniniai kateteriai skirti naujagimių ir vaikų spaudimų matavimams | Viengubo ar dvigubo spindžio kateteris distaliniame gale esančių švirkštu pildomu balionėliu, skirtu lengvesniam manipuliavimui širdies ertmėse. Kateteris sužymėtas žymomis kas 10 cm. Mažiausias kateteris tinkamas įvesti per ≤ 5 Fr vidinį introdiuserio spindį. Didžiausias keteteris tinkamas įvesti per ≥ 7 Fr vidinį introdiuserio spindį. Balioninio kateterio ilgis 110 ± 5 cm. | vnt. | 300
15 | Balioniniai kateteriai skirti naujagimių ir vaikų angiografijoms | Kateteris uždaru distaliniu galu, kuriame yra šoninės skylutės, skirtos kontrasto suleidimui, bei švirkštu pildomas balionėlis, skirtu lengvesniam manipuliavimui širdies ertmėse. Kateteris sužymėtas žymomis kas 10 cm. Mažiausias kateteris tinkamas įvesti per ≤ 5 Fr vidinį introdiuserio spindį, didžiausias keteteris tinkamas įvesti per ≥ 7 Fr vidinį introdiuserio spindį. Kateterio ilgis 110 ± 5 cm. | vnt. | 300
16 | PTA nukreipėjas skirtas vaikų intervencijoms | Kateteris padengtas nailonu, vidinis spindis padengtas PTFE. Mažiausias išorinis spindis 5 F. Mažiausias vidinis spindis 0,056" ± 0,003", didžiausias vidinis spindis 0,098"± 0,003''. Minkštas rentgenokontrastinis galiukas. Kateterio ilgis ≤ 80 ± 2 cm. Modifikacijos: JL, JR, JCL, AL, EBU, JR, MPA, Hockey stick, AR, JFL, JFR, RB, RBL ir kiti. | vnt. | 100
17 | Kateteris atviro arterinio latako dydžiui matuoti | Išorinis diametras: 4 F, 5 F. Ilgiai: 65 ± 2 cm, 80 ± 2 cm ir 100 ± 2 cm. Viela: 0,035 ir/arba 0,041 colio. Su ≥2 rentgeno kontrastiniais markeriais (1-2 cm atstumu vienas nuo kito). Su šoninėm skylutėm. Modifikacijos: PIG. | vnt. | 400 | 133.6 | 5 | 53440 | 56112 | Merit Medical, Performa Vessel Sizing catheters, 7602-11M, 7602-11M65, 7602-20M, 7602-20M100SH, 7602-20M65, 7602-20M65SH, 7602-2M, 7602-2M65, 7742-20M100SH, 7742-20M65SH, 7742-2M100SH, 7742-2M65SH, 7757-2MP80, 7757-2MP80SH.
18 | Padidinto stangrumo diagnostinė viela – gidas | Storis: 0,020 colio, 0,025 colio, 0,035 colio, 0,038 colio. Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) ar lygiaverčio lydinio užtikrinantis elastingumą. Vienos dalies konstrukcija. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su hidrofiline danga, užtikrinanti gerą slydimą bei mažinantis kraujo adheziją. 1:1 posūkio užtikrinimas. Vielos galiuko modifikacijos: 45° kampu, “J” 2mm, tiesus. Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3cm, 5 cm. | vnt. | 100
19 | Viela diagnostiniams kateteriams | Vielos galiukas privalo išlaikyti formą ir turėti „luer lock“ besisukantį portą, užtikrinantį vielos galiuko apsaugą. Vielų pakuotės kodavimas pagal spalvas (diametro kodavimas pagal spalvas). Diametras: 0,018 colio, 0,021 colio, 0,035 colio; 0,038 colio. Ilgiai: 80 ± 2 cm, 150 ± 2 cm, 180 ± 2 cm, 260 ± 2 cm. Dengtos teflonu ir heparinu. Fiksuota arba mobili šerdis. J ir tiesios formos galas ”J tipo“ ir tiesaus galiuko ilgiai nuo1,5 mm iki 3, 0 mm. | vnt. | 15000 | 19 | 5 | 285000 | 299250 | Merit Medical, InQwire, IQ35F150J1O5, IQH35F150J1O5, IQ35F180J1O5, IQ35F210J1O5,IQ35F260J1O5,IQ35F260J1O5F, 6682-K1, 6682-L3, 6682-M1 , 6682-N3, 6682-E1, IQ35F80J3, IQ35F150J3, IQH35F150J3, IQ35F180J3, IQ35F210J3, IQ35F260J3, 6693-41, 6693-71, IQ38F150J3, IQH38F150J3, IQ38F260J3 IQ35F150J3F, IQH35F150J3F, IQ35F180J3F, IQH35F180J3F, IQ38F150J3F, IQH38F150J3F, IQ38F180J3F, IQ35F150J15, IQH35F150J15, IQ38F150J15, IQ35F150J105S, IQ35F150J3S, IQH35F150J3S, IQ35F150J3SHD.
20 | Diagnostinė hidrofilinė viela | Vienos dalies nitinolio ar lygiaverčio lydinio hidrofilinė viela dengta PTFE danga. Ilgiai 80± 5 cm , 120 ± 5 cm , 150 ± 5 cm , 180 ± 5 cm. Storis: 0,018 colio, 0,025 colio, 0,035 colio, 0,038 colio. Dengtos teflonu - gero slidumo. J ir tiesios formos, 0,035 colio diametro. | vnt. | 200 | 42 | 5 | 8400 | 8820 | Meri Medical. Splashwire MSWSTDA3580, MSWSTDA35150, MSWSTDA35180, MSWSTDA35220, MSWSTDS3580, MSWSTDS35150, MSWSTDS35180, MSWSTD35220, MSWSTFA3580, MSWSTFA35150, MSWSTFA35180, MSWSTFA35220, MSWSTFS3580, MSWSTFS35150, MSWSTFS35180, MSWSTFS35220, MSWSTDA3880, MSWSTDA38120, MSWSTDA38150, MSWSTDA38180, MSWSTDS38150, MSWSTDS38180, MSWSTFA3880, MSWSTFA38150, MSWSTFA38180, MSWSTFS38150, MSWSTFS38180, MSWSTDA25150, MSWSTDA25180, MSWSTDS25150, MSWSTDS25180, MSWSTDA1880, MSWSTDA18150, MSWSTDA18180, MSWSTDS18150, MSWSTDS18180.
21 | Ilga diagnostinė hidrofilinė viela | Vienos dalies nitinolio ar lygiaverčio lydinio hidrofilinė viela dengta PTFE danga. Ilgis 260 ±5 cm. Storis: 0,018 colio, 0,025 colio, 0,035 colio, 0,038 colio. Dengtos teflonu - gero slidumo. J ir tiesios formos. | vnt. | 100 | 45 | 5 | 4500 | 4725 | Meri Medical. Splashwire MSWSTDA35260EX, MSWSTDS35260EX, MSWSTFA35260EX, MSWSTFS35260EX, MSWSTDA38260EX, MSWSTDS38260EX, MSWSTDA25260EX, MSWSTDS25260EX, MSWSTDA18260EX, MSWSTDS18260EX.
22 | PTKA viela subtotalinėms stenozėms | Pagamintos iš platinos ir nerūdijančio plieno ar lygiaverčio lydinio spiralių, kurios viena su kita šonais nesulydytos. Vielos šerdis vienalyčio lydinio (monolitinė) tolygiam ir kontroliuojamam sukimo judesiui perduoti: operatoriui pasukus vielą 360° tiek pat pasisuka ir arterijoje esantis galiukas. Vielų storis 0,014 colio, trumpiausias ilgis 180 ±5 cm , ilgiausias ≥ 300 ± 5 cm. Galimybė prijungti vielą pratęsėją (iki 150 cm ilgio). Tiesūs ar J formos galiukai. Modifikacijos: a) universalios: galiuko kietumas nuo 0,8 g iki 1,0 g, hidrofilinis, nuo 3 cm iki 16 cm rentgeno kontrastiškas; PTFE danga proksimaliau; b) lėtinėms visiškoms okliuzijoms: galiuko kietumas nuo 3,0 g iki 12,0 g; galiukas nuo 3 cm iki 11 cm rentgeno kontrastiškas; c) lėtinėms okliuzijoms smailiu galiuku: galiuko kietumas nuo 9,0 g iki 20,0 g; galiukas 17 cm iki 20 cm rentgeno kontrastiškas; galiuko storis - ne didesnis nei 0,009 colio. | vnt. | 1000
23 | PTKA viela be markerių, polimeriniu galu | Polimerinė vientiso distalinio galo konstrukcija. Vienos dalies konstrukcija, geras sukimo perdavimas. Diametras 0,014 colio. Kietumo įvairovė: standard, intermediate, floppy, soft, super soft. Trumpiausias ilgis 180 ± 5 cm, ilgiausias ≥ 300 ± 5 cm. 2 ± 0,5 cm ilgio lankstus ir atraumatinis rentgeno kontrastinis galiukas. Geras rentgeno kontrastavimas. Galo forma: J ir tiesi. | vnt. | 800
24 | Hidrofilinė dviejų dalių konstrukcijos PTKA viela totalinėms ir subtotalinėms okliuzijoms | Ilgis ≥ 180 ±5 cm, 0,014 colio diametro. Dviejų dalių konstrukcija, dalys turi būti sujungtos tiesiogine jungtimi, virš jungties - silikoninė danga. Distalinės vielos dalies šerdis, ne mažiau 400±5mm turi būti pagaminta iš nitinolio (nikelis + titanas) ar lygiavertės medžiagos. Proksimalinės vielos dalies šerdis turi būti pagaminta iš standaus, nerūdijančio plieno ar lygiaverčio lydinio. 25 ± 1 cm distalinio vielos galo šerdis turi būti padengta nerūdijančio plieno vijomis ir distalinė jo dalis vijomis, pagamintomis iš platinos ir turi būti padengta hidrofiline danga. Visa viela, išskyrus galiuką, turi būti padengta specialia, gerą slidumą garantuojančia, PTFE danga. Galiuko modifikacijos tipai: Extra Floppy“, “Floppy”, „Intermediate“, „Hypercoated“. Mažiausia vielos galiuko apkrova lygi 0,6 ± 0,1 g, didžiausia - 3,6 ± 0,1 g. | vnt. | 500
25 | Platinos ir nerūdijančio plieno lydinio PTKA viela | Pagamintos iš platinos ir nerūdijančio plieno ar lygiaverčio lydinio spiralių, kurios viena su kita šonais nesulydytos. Vielos šerdis vienalyčio lydinio (monolitinė) tolygiam ir kontroliuojamam sukimo judesiui perduoti: operatoriui pasukus vielą 360° tiek pat pasisuka ir arterijoje esantis galiukas. Vielų storis – 0,014 colio, trumpiausias ilgis ≤ 180 ± 5 cm , ilgiausias ≥ 300 ± 5 cm, galimybė prijungti vielą pratęsėją (iki 150 cm ilgio). Tiesūs ar J formos galiukai, nuo 0,5 g iki 0,7 g hidrofilinis, iki 3 ± 1 cm ilgio rentgenokontrastiškas. PTFE danga proksimaliau, ne mažiau 20 cm lankstus galas. | vnt. | 10000
26 | PTKA viela totalinėms okliuzijoms | Vientisa tolygiai smailėjanti šerdies konstrukcija su rentgeno kontrastinėmis vijomis distaliniame gale. Vielos šerdis pagaminta iš plieno ar lygiaverčio lydinio. Ne mažiau 30 cm hidrofilinė danga distalinėje dalyje užtikrina optimalų vielos slidumą, hidrofobinė danga proksimalinėje vielos dalyje užtikrina vielos tikslų pasukimą, kontaktuodama su skysčiais viela nekeičia diametro (no swelling). Papildoma polimerinė mova gale ir polimeru nedengtas 0,5 ± 0,1cm vielos galiukas – ypatingam vielos jautrumui išlaikyti. Dengtos polimeru, 0,014 colio diametro, trumpiausias ilgis 190 ± 5cm , ilgiausias ≥ 300 ± 5 cm. Galiukas tiesus arba smailėjantis, jo diametras priklausomai nuo vielos tvirtumo taikant „step up“ metodiką nuo 0,009 iki 0,012 colio, didžiausias standumas galiuke, mažėjantis tolyn nuo jo. Vielos galiuko tvirtumas nuo 3,9 g iki 13,9 g. Vielos galiuko veikimo jėga (support) ne mažiau 8,7g. | vnt. | 160
27 | Lėtinių okliuzijų PKI viela | Ilgis 190 ± 5 cm, 0,014 colio diametro. Viela turi būti padengta hidrofiline danga ant polimerinio sluoksnio. Vielos galiuko tvirtumas 3 ± 0,1g. Tiesūs ar suformuoti vielos galiukai. Galiukas 3 ± 0,5 cm rentgenokontrastiškas. | vnt. | 160
28 | Lėtinių labai kalcinuotų subtotalinių okliuzijų viela | Ilgis 190 ± 5 cm, 0.014 colio diametro. Turėtų būti galima prijungti vielą pratęsėją (iki 150 cm ilgio). Vielos šerdis turėtų būti pagaminta iš nerūdijančio plieno su smailėjančiu distaliniu galu, leidžiančiu sukurti precizišką sukimo momento perdavimą, neprarandant lankstumo Hibridinė dangos struktūra – proksimalinis galas padengtas PTFE medžiaga, distalinis galas 18 cm padengtas specialiu permatomu poliuretaniniu polimeriniu sluoksniu ("polyurethane polymer jacket" angl.) su viršutiniu hidrofiliniu sluoksniu. Galo forma: tiesi. Spiralinio tipo distalinio galo hibridinė konstrukcija: "stainless steel" ir "platinum/nickel" medžiagos segmentai. Rentgenokontrastinis galiukas 3,5 ± 0,1 cm ilgio. Smailėjančio distalinio galo diametras 0,009 colio. Vielos galiuko tvirtumas 1,5 ± 0,1 g | vnt. | 140
29 | Lėtinių subtotalinių okliuzijų PKI viela | Ilgis 190 ± 5 cm, 0,008 colio diametro. Spiralinio tipo. Vientisa tolygiai smailėjanti šerdies konstrukcija su rentgenokontrastinėmis vijomis distaliniame gale. Hidrofilinis padengimas per visą ilgį. Galiukas tiesus. Galiuko tvirtumas nuo 1 ± 0.1 g iki 6 ± 0,1 g. Vielos galiuko veikimo jėga (penetration force) 31-185 gf/mm². Rentgenokontrastinis galiukas 3,5 ± 0,1 cm ilgio. | vnt. | 100
30 | Lėtinių okliuzijų viela | Ilgis 190 ± 5 cm, galiukas 0,008 colio diametro. Vielos šerdis turėtų būti pagaminta iš nerūdijančio plieno su PTFE medžiagos apvalkalu. Hidrofilinis galiuko padengimas. Mažiausias vielos galiuko tvirtumas 10 ± 0,1 g, didžiausias 14 ± 0,1 g. Rentgenokontrastinis galiukas 3,5 ± 0,1 cm ilgio. | vnt. | 100
31 | Specialios paskirties viela | PTKA vielos kraujo spaudimui matuoti, pritaikytos Quentien sistemai. Viela komplektuojama su fiksatoriumi ir signalo perdavimo įrenginiu (bekabelinė). | vnt. | 800
32 | Padidinto stangrumo specialios paskirties viela širdies kateterizacijoms | Viela ištisinė, be spiralinio viršutinio sluoksnio, padengta hidrofiline danga. Vielos storis 0,035 colio, trumpiausias ilgis 75 ± 5 cm, ilgiausias ≥ 260cm. Minkštesnio vielos galo ilgis 6 ± 1cm. Vielos galas tiesus ir lenktas (kilpos diametras 4 ± 1 mm). "Amplatz Super Stiff "tipo. | vnt. | 200
33 | Vientisas kietas metalinis pravedėjas, dengtas hidrofiline danga su suminkštintu bei lenktu galu Back-up-Meier tipo | "Stainless steel" medžiaga. Diametras: 0,35 mm. Mažiausias ilgis ≤180±5cm, didžiausias ilgis ≥ 300 ± 5 cm. Lankstus galas ≥ 10 ± 5 cm. Vielos distalinio galo tipai J ir C formos, bei 4 cm ilgyje padengtas "Gold plated tungsten" medžiaga geresnei vizualizacijai. Atraumatinis spiralinio tipo distalinis galas. Vielos padengimas PTFE madžiaga. | vnt. | 50
34 | Prailginta nukreipianti hidrofilinė nitinolinė viela periferinei angioplastikai ir selektyviam kateterių bei mikrokateterių nukreipimui | Ilgiai 220 ± 2 cm, 260 ± 2 cm, 300 ± 2 cm. Diametrai: 0,018 colio, 0,025 colio, 0,032 colio, 0,035 colio ir 0,038 colio. Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) ar lygiaverčio lydinio užtikrinančio elastingumą. Vienos dalies konstrukcija. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su integruotu volframu. Padengta išorine specialia “M” hidrofiline danga. 1:1 posūkio užtikrinimas. Viršūnės modifikacijos: tiesus ar J tipo. Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm ir 3cm. | vnt. | 100
35 | Prailginta hidrofilinė viela diagnostiniams kateteriams | Padengtos specialia hidrofiline danga, užtikrinančia gerą slydimą. 1:1 posūkio užtikrinimas. Ilgiai: trumpiausia ≥ 220 ± 5 cm, ilgiausia ≤ 260 ± 5 cm. “J” formos ir tiesiu galiuku. 0,18 colio, 0,25 colio, 0,35 colio, 0,38 colio. | vnt. | 100
36 | Padidinto lankstumo viela pravedėjas (gidas) | Ilgis: 80 ± 2 cm, 120 ± 2 cm, 150 ± 2 cm, 180 ± 2 cm. Storis: 0,018 colio, 0,025 colio, 0,032 colio, 0,035 colio, 0,038 colio. Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) ar lygiaverčio lydinio užtikrinančio elastingumą. Vienos dalies konstrukcija. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su hidrofiline danga užtikrinanti gerą slydimą bei mažinantis kraujo adheziją. 1:1 posūkio užtikrinimas. Volframas poliuretano apvalkale, užtikrinantis gerą vielos matomumą procedūros metu. Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampu, J (3mm) kampu, „Bolia“. Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm. | vnt. | 2000
37 | „Lunderquist“ viela | Didelio kietumo "Extrastiff" viela skirta plaučių arterijos perkateteriniams vožtuvams implantuoti. Ilgis ne mažiau 260 cm. Diametras 0,035" Lankstus vielos galas, įvairių modifikacijų - tiesus, viengubos ir dvigubos kreivės. Lankstaus galiuko ilgis 5 ± 2 cm. | vnt. | 150
38 | Aortos vožtuvo valvuloplastikai ir perkateterinio vožtuvo implantavimui skirta viela dvigubos kilpos galu | Aortos vožtuvo valvuloplastikai ir perkateterinio vožtuvo implantavimui skirta viela dvigubos kilpos galu. Medžiaga: plienas. Diametras 0,035", ilgis 260-290 cm. Distalinės dvigubos kilpos konfigūracija: labai maža, maža ir didelė ( kilpos diametrai atitinkamai 28-32 mm, 38-42 mm, 48-52 mm. Plonėjantis distalinis galas: labai mažos ir mažos kilpų mažėjantis iki ne didesnio nei 0,15 mm ( 0,006" ), didelės kilpos mažėjantis iki ne didesnio nei 0,18 mm ( 0,007" ). Trombogeniškumą mažinanti ir slydimą gerinanti danga ( pvz. „Lubrigreen ( PTFA ) arba analogiška ). | vnt. | 500
39 | Vielos, skirtos naujagimių ir vaikų intervencijoms | Švelniai siaurėjanti ir nepertraukiama nitinolio šerdis tęsiasi nuo distalinio iki proksimalinio galo, užtikrinanti lankstumą ir atsparumą perlinkimui. Viela dengta volframo vijomis, padidinant vielos matomumą. Sukimo manevrų atsakomumas 1:1. Vielų diametrai 0,014“, 0,018", 0,025", 0,035". Vielos minimalus ilgis ≤ 60 cm ir maksimalus ilgis ≥ 400 ± 5 cm. Minkšto vielos galo minimalus ilgis ≤ 2 cm ir maksimalus ilgis ≥ 19 ± 1 mm. Vielų galas turi būti tiesūs ir lenkti. | vnt. | 100
40 | Viela skirta plaučių arterijos stentavimui | Didelio kietumo viela. Medžiaga: plienas. Padengimas PTFE. Ilgiai 80 ± 5cm, 145 ± 5 cm, 180 ± 5cm, 260 ± 5cm. Vielos storiai 0,025", 0,032", 0,035", 0,038". Trumpiausias siaurėjantis galas ≥ 7 ± 1 cm, ilgiausias ≥ 13 ± 1 cm. Minkštas galiukas: 3 ± 1 cm, 6±1 cm, Vielos galas tiesus ir lenktas (kilpos diametras 4 ± 1 mm) | vnt. | 80
41 | PTKA balionas vingiuotoms kraujagyslėms ir distalinėms, stenozėms (monorail tipo) | Dviguba hidrofilinė danga, hidrofilinis padengimas nuo galiuko iki kateterio vidurio. Žymėjimas dviem volframo lanksčiais žymekliais (žymeklio plotis ≤ 1mm). Nominalus slėgis ≥ 8 atm, RBP- ≥ 14 atm. Balionėliai įvairių ilgių: trumpiausias ≤ 6 ± 1 mm, ilgiausias ≥ 30 ± 2 mm. Įvairių diametrų: mažiausias 1,2 ± 0,0 5mm, didžiausias 5 ± 0,25 mm (nuo 2,0mm iki 4,0mm diametro žingsnis kas 0,25 mm). Balioninio kateterio naudojamas ilgis ≥143 ± 3 cm. Tinkantis kateterio nukreipėjo diametras ≤ 5 F. Naudojant 2 balionus (kissing technique) suderinama su 6 F kateteriu. Kateterio įvedimo proksimalinis diametras ≤ 2,1 F, distalinis - ≤ 2,3 F (1,20 ir 1,50 diametro balionams) ir ≤ 2,4 F (likusiems balionams). Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai. | vnt. | 950
42 | PTKA balionas žemo profilio rutininėms procedūroms (monorail tipo) | Monorail tipo, gero slydimo – bioslide ar lygiavertė hidrofilinė danga. Balionėlio diametrai: mažiausias ≤ 1,5 ± 0,25 mm, didžiausias ≥ 6 ± 0,2 mm. Įvairių ilgių: trumpiausias 8 ±1mm, ilgiausias 30 ± 1 mm (visiems balionų diametrams išskyrus 1,5 mm diametro balionus). Kateterio ilgis ne mažiau 140 cm. Kateterio diametras: proksimalinė dalis ≤1,8 F, distalinė dalis ≤ 2,4 F. Nominalus baliono slėgis (NBP) ≥ 6 atm, RBP ≥ 14 atm, maksimalus slėgis (MBP) ≥18 atm. Baliono medžiaga leap/pabex ar lygiavertė atspari abrazijoms. Baliono diametras priklausomai nuo slėgio (NBP – RBP) kinta ne mažiau 13%. Pritaikyti 0,014 colio diametro PTKA vielai. Du rentgeno kontrastiniai markeriai, išskyrus 1,5 mm diametro balionėlius (vienas markeris centre). Kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos, įėjimo profilis (Lesion entry profile) ne daugiau 0,017 colio. | vnt. | 5000
43 | PTKA balionas rutininėms procedūroms (OTW tipo) | Dviguba danga: kateterio - hidrofobinė, balionėlio - hidrofilinė. Diametras: proksimali dalis ≤ 3,2 F, distalinė dalis – ≤ 2,6 F. Nominalus slėgis ≥ 8 atm, RBP - ≥ 14 atm. Kateterio galiukas trumpas, lankstus, 0,016 colio dydžio. Balionėlio diametrai: mažiausias ≤ 1,25 ±0,25 mm, didžiausias ≥ 4,25 ± 0,25mm. Įvairių ilgių: trumpiausias 6 ± 1mm, ilgiausias 30 ±1 mm. Bendras darbinis ilgis ne mažiau kaip 140 cm. Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai. | vnt. | 200