{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Elektrokardiografai"]
["Tiekėjo siūlomi techninės specifikacijos parametrai"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Matas","Siūloma prekė, siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
[]
["1.1.","Elektrokardiografas",15,"vnt.","SE-1200 Express, Edan Instruments INC."]
["1.1.1.","EKG registravimas ne mažiau 12 derivacijų",null,null,null,"EKG registravimas 12 derivacijų Katalogas - 1 psl."]
["1.1.2.","Būtinas automatinis stimuliatoriaus atpažinimas",null,null,null,"Automatinis stimuliatoriaus atpažinimas Katalogas - 3 psl."]
["1.1.3.","Būtina apsauga nuo defibriliacijos impulso",null,null,null,"Apsauga nuo defibriliacijos impulso Katalogas - 2 psl."]
["1.1.4.","12-kos derivacijų interpretacijos algoritmas",null,null,null,"12-kos derivacijų interpretacijos algoritmas Katalogas - 8 psl."]
["1.1.5.","12-kos kanalų nenutrūkstamos EKG spausdinimas",null,null,null,"12-kos kanalų nenutrūkstamos EKG spausdinimas Katalogas - 8 psl."]
["1.1.6.","EKG interpretavimo algoritmai: turi būti vertinama pagal paciento amžių ir lytį",null,null,null,"EKG interpretavimo algoritmai: vertinama pagal paciento amžių ir lytį Katalogas - 5, 8 psl."]
["1.1.7.","Kardiografo vidinė atmintis ne mažiau 300 įrašų (10 sek. auto EKG)",null,null,null,"Kardiografo vidinė atmintis ne mažiau 800 įrašų (10 sek. auto EKG) Katalogas - 5, 7 psl."]
["1.1.8.","EKG perdavimas USB, LAN arba lygiavertėmis jungtimis",null,null,null,"EKG perdavimas USB, LAN Katalogas - 4, 5 psl."]
["1.1.9.","Būtina bevielio ryšio funkcija",null,null,null,"Bevielio ryšio funkcija Katalogas - 2, 5 psl."]
["1.1.10.","Displėjus LCD arba lygiaverčio tipo, spalvotas, įstrižainė ne mažesnė kaip 20 cm",null,null,null,"Displėjus LCD tipo, spalvotas, įstrižainė 20 cm Katalogas - 1 psl."]
["1.1.11.","12 derivacijų EKG kreivių peržiūra ekrane vienu metu",null,null,null,"12 derivacijų EKG kreivių peržiūra ekrane vienu metu Katalogas - 6 psl."]
["1.1.12.","Skaitmeninis signalo apdorojimas",null,null,null,"Skaitmeninis signalo apdorojimas Katalogas - 8 psl."]
["1.1.13.","A/D konvertris ne mažiau kaip 24 bitai",null,null,null,"A/D konverteris 24 bitai Katalogas - 1 psl."]
["1.1.14.","Pasirenkami dažnių pralaidumo filtrai. Filtrų nustatymo diapazonas ne siauresnis nei  20 - 170 Hz",null,null,null,"Pasirenkami dažnių pralaidumo filtrai. Filtrų nustatymo diapazonas 0-350Hz  Katalogas - 2 psl."]
["1.1.15.","Stimuliatoriaus atpažinimo funkcija, diskretizavimo dažnis ne mažesnis kaip 75000 tšk/sek (Hz)",null,null,null,"Stimuliatoriaus atpažinimo funkcija, diskretizavimo dažnis 80000 (Hz) Katalogas - 3, 11 psl."]
["1.1.16.","Priimamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 0,05 – 250 Hz",null,null,null,"Priimamų dažnių diapazonas 0,01 – 500 Hz Katalogas - 1 psl."]
["1.1.17.","Širdies susitraukimų dažnio indikacija ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 iki 300 k./min",null,null,null,"Širdies susitraukimų dažnio indikacija nuo 30 iki 300 k./min Katalogas - 1 psl."]
["1.1.18.","Automatinis 12 derivacijų EKG užrašymas A4 formate",null,null,null,"Automatinis 12 derivacijų EKG užrašymas A4 formate Katalogas - 13, 14 psl."]
["1.1.19.","Būtinas rankinis EKG užrašymas, norimo ilgio (ne mažiau kaip pasirinktinai 6, 12 kanalų, pagal pasirinktas derivacijų grupes)",null,null,null,"Rankinis EKG užrašymas, norimo ilgio ( pasirinktinai 6, 12 kanalų, pagal pasirinktas derivacijų grupes) Katalogas - 10 psl."]
["1.1.20.","Maitinimas: 230V, 50 Hz ir vidinis akumuliatorius. Veikimas iš akumuliatoriaus ≥ 3h",null,null,null,"Maitinimas: 230V, 50 Hz ir vidinis akumuliatorius. Veikimas iš akumuliatoriaus 8h Katalogas - 1, 9 psl."]
["1.1.21.","Integruotas į kardiografo korpusą terminis spausdintuvas A4 formato, popieriaus traukimo greičiai pasirenkami ne blogiau 5, 12.5, 25 ir 50 mm/s",null,null,null,"Integruotas į kardiografo korpusą terminis spausdintuvas A4 formato, popieriaus traukimo greičiai pasirenkami 5, 12.5, 25 ir 50 mm/s Katalogas - 1, 5, 12, 13 psl."]
["1.1.22.","EKG perdavimo formatai - automatiškai generuojami DICOM failai arba per išorinę programinę įrangą, PDF",null,null,null,"EKG perdavimo formatai - automatiškai generuojami DICOM failai aparate, PDF Katalogas - 2 psl."]
["1.1.23.","Komplektuojama su: 1. EKG gamintojo vežimėlis. Vežimėlis turi turėti bent du ratukus su stabdžiais, stovą kabeliams pakabinti; 2. Krūtininių ir galūninių elektrodų komplektas, suaugusiojo dydžio; 3. A4 formato EKG popieriaus pakuotės, 10 vnt.",null,null,null,"Komplektuojama su: 1. EKG gamintojo vežimėlis. Vežimėlis turi turėti bent du ratukus su stabdžiais, stovą kabeliams pakabinti; 2. Krūtininių ir galūninių elektrodų komplektas, suaugusiojo dydžio; 3. A4 formato EKG popieriaus pakuotės, 10 vnt. Tiekėjo deklaracija dėl komplektacijos"]