{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":6,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Vaisiaus monitoravimo įranga"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["1.","Kardiotokografo bevielių daviklių stotelė",null,null,"Avalon CL Base Station, Philips Healthcare"]
["1.1.","Kardiotokografo bevielių daviklių stotelė",1,"vnt.","Kardiotokografo bevielių daviklių stotelė","Avalon Cableless Monitoring TDS.pdf, 1 psl."]
["1.1.1.","Suderinama su ligoninėje turimu Avalon FM30 kardiotokografu",null,null,"Suderinama su ligoninėje turimu Avalon FM30 kardiotokografu","Avalon Cableless Monitoring TDS.pdf, 2 psl."]
["1.1.2.","Teikia nuolatinius vaisiaus ir motinos parametrų matavimus ne mažesniu kaip 100 m atstumu nuo stacionarių kardiokografų (vaisiaus monitorių)",null,null,"Teikia nuolatinius vaisiaus ir motinos parametrų matavimus 100 m atstumu nuo stacionarių kardiokografų (vaisiaus monitorių)","Avalon Cableless Monitoring TDS.pdf, 2 psl."]
["1.1.3.","Belaidžiai US ir TOCO davikliai, atsparūs vandeniui",null,null,"Belaidžiai US ir TOCO davikliai, atsparūs vandeniui","Avalon Cableless Monitoring TDS.pdf, 2, 4 psl."]
["1.1.4.","Belaidžiai davikliai su indikatoriumi, rodančiu akumuliatoriaus įkrovos būseną ir ryšį su imtuvu",null,null,"Belaidžiai davikliai su indikatoriumi, rodančiu akumuliatoriaus įkrovos būseną ir ryšį su imtuvu","Avalon Cableless Monitoring TDS.pdf, 2 psl."]
["1.1.5.","Belaidžiai davikliai su integruota baterija, užtikrinančia nemažiau nei 8 darbo valandas",null,null,"Belaidžiai davikliai su integruota baterija, užtikrinančia 8 darbo valandas","Avalon Cableless Monitoring TDS.pdf, 2 psl."]
["1.1.6.","Belaidis TOCO daviklis turi integruotą motinos pulso matavimo funkciją – be papildomų daviklių ir sensorių",null,null,"Belaidis TOCO daviklis turi integruotą motinos pulso matavimo funkciją – be papildomų daviklių ir sensorių","Avalon Cableless Monitoring TDS.pdf, 2 psl."]
["1.1.7.","Motinos pulso matavimo diapazonas belaidžiu TOCO davikliu ne mažiau nei 40–240 k./min.",null,null,"Motinos pulso matavimo diapazonas belaidžiu TOCO davikliu ne mažiau nei 40–240 k./min.","Avalon Cableless Monitoring TDS.pdf, 5 psl."]
["1.1.8.","Galimybė ateityje stebėti tiesioginę vaisiaus EKG naudojant tik belaidžius daviklius",null,null,"Galimybė ateityje stebėti tiesioginę vaisiaus EKG naudojant tik belaidžius daviklius","Avalon Cableless Monitoring TDS.pdf, 2 psl."]
["1.1.9.","Kompektuojama su bevieliais TOCO+ ir US davikliais",null,null,"Kompektuojama su bevieliais TOCO+ ir US davikliais","Avalon Cableless Monitoring TDS.pdf, 2 psl."]
[]
["2.","Vaisiaus monitoriai ir bevielė daviklių stotelė",null,null,"Avalon FM30 ir Avalon CL Base Station, Philips Healthcare"]
["2.1.","Vaisiaus monitoriai",6,"vnt.","Vaisiaus monitoriai","Avalon FM TDS.pdf, 1 psl."]
["2.1.1.","Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimo intervalo ribos (UG) ≥ (30-210) k/min.",null,null,"Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimo intervalo ribos (UG) ≥ (30-240) k/min.","24MS859 Avalon Philips Specifications.pdf, 1 psl."]
["2.1.2.","Gimdos aktyvumo matavimas (TOCO) ne mažiau kaip iki 100 įvykių",null,null,"Gimdos aktyvumo matavimas (TOCO) iki 127 įvykių","Avalon FM IFU.pdf, 301 psl.;\nFM30 instrukcija.pdf 272 psl."]
["2.1.3.","Skaitmeninė gimdos aktyvumo reikšmė su nustatoma bazine reikšme",null,null,"Skaitmeninė gimdos aktyvumo reikšmė su nustatoma bazine reikšme","Avalon FM IFU.pdf, 208 psl.;\nFM30 instrukcija.pdf 182 psl."]
["2.1.4.","Garsiniai ir vizualiniai pranešimai",null,null,"Garsiniai ir vizualiniai pranešimai","Avalon FM IFU.pdf, 116, 117 psl.;\nFM30 isntrukcija.pdf, 101 psl."]
["2.1.5.","Garsinių pranešimų ir vaisiaus širdies veiklos garsų reguliavimas",null,null,"Garsinių pranešimų ir vaisiaus širdies veiklos garsų reguliavimas","Avalon FM IFU.pdf, 39, 40, 117, 118 psl.;\nFM30 instrukcija.pdf 45, 102 psl."]
["2.1.6.","Monitoruojami parametrai:1. Vaisiaus širdies susitraukimų dažnis;2. Gimdos aktyvumas;3. Vaisiaus judesio indikacija (automatiškai registruojami vaisiaus judesiai ir pažymimi ant kardiotokogramos);4. Motinos AKS; 5. Vaisiaus EKG;6. SpO2;",null,null,"Monitoruojami parametrai:\n1. Vaisiaus širdies susitraukimų dažnis;\n2. Gimdos aktyvumas;\n3. Vaisiaus judesio indikacija (automatiškai registruojami vaisiaus judesiai ir pažymimi ant kardiotokogramos);\n4. Motinos AKS; \n5. Vaisiaus EKG;\n6. SpO2;","FM30 instrukcija.pdf 25, 26, 27, 152, 153, 277 psl.;"]
["2.1.7.","Galimybė vienu metu stebėti dvynukų ar trynukų širdžių susitraukimo dažnius, su dažnių atskyrimo galimybe (persidengus dvynukų ar trynukų širdies susitraukimo kreivėms, atskiriamos per tam tikrą atstumą)",null,null,"Galimybė vienu metu stebėti dvynukų ar trynukų širdžių susitraukimo dažnius, su dažnių atskyrimo galimybe (persidengus dvynukų ar trynukų širdies susitraukimo kreivėms, atskiriamos per tam tikrą atstumą)","FM30 instrukcija.pdf 168 psl."]
["2.1.8.","Galimybė nustatyti testo laiką, kuriam praėjus automatiškai kardiotokogramos rašymas sustabdomas",null,null,"Galimybė nustatyti testo laiką, kuriam praėjus automatiškai kardiotokogramos rašymas sustabdomas","FM30 instrukcija.pdf 131 psl."]
["2.1.9.","Konfigūruojamos vaisiaus širdies susitraukimų dažnio aliarmo ribos",null,null,"Konfigūruojamos vaisiaus širdies susitraukimų dažnio aliarmo ribos.","FM30 instrukcija.pdf 107 psl."]
["2.1.10.","Integruotas šiluminis spausdintuvas, galimybė pasirinkti skirtingus popieriaus slinkimo greičius",null,null,"Integruotas šiluminis spausdintuvas, galimybė pasirinkti skirtingus popieriaus slinkimo greičius","FM30 instrukcija.pdf 281 psl."]
["2.1.11.","Kryžminis visų kanalų patikrinimas (identifikuojama kai mamos širdies susitraukimai registruojami kaip vaisiaus širdies susitraukimai)",null,null,"Kryžminis visų kanalų patikrinimas (identifikuojama kai mamos širdies susitraukimai registruojami kaip vaisiaus širdies susitraukimai)","FM30 instrukcija.pdf 11 psl."]
["2.1.12.","Integruotas ekranas\t spalvotas, lietimui jautrus, įstrižainė ≥ 15 cm ",null,null,"Integruotas ekranas  spalvotas, lietimui jautrus, įstrižainė  16,5 cm (6,5 colio).  ","FM30 instrukcija.pdf 16, 27 psl."]
["2.1.13.","Skaitmeninė klaviatūra paciento informacijos įvedimui",null,null,"Skaitmeninė klaviatūra paciento informacijos įvedimui","FM30 instrukcija.pdf 45, 210 psl."]
["2.1.14.","Vidinė atmintis kardiotokogramų kreivėms saugoti ≥ 7 val.",null,null,"Vidinė atmintis kardiotokogramų kreivėms saugoti 7 val.","FM30 instrukcija.pdf 21 psl."]
["2.1.15.","Galimybė prijungti išorinius įvesties įrenginius",null,null,"Galimybė prijungti išorinius įvesties įrenginius","FM30 instrukcija.pdf 21, 30 psl.(žr.nuotrauką)"]
["2.1.16.","Įrangos svoris su baterija ≤ 8 kg",null,null,"Įrangos svoris su baterija 5,3 kg","Avalon FM TDS.pdf, 5 psl."]
["2.1.17.","Integruotas vidinis akumuliatorius, maksimalus veikimo laikas ≥ 4 val. ",null,null,"Integruotas vidinis akumuliatorius, maksimalus veikimo laikas 4 val. ","Avalon FM TDS.pdf, 2 psl."]
["2.1.18.","Komplektuojama su:1. UG daviklis; 2. Toco daviklis; 3. SpO2 guminis daviklis (įskaitant pajungimo kabelį);4. Manžetės (3 skirtingų dydžių) su pajungimo žarnele;5. Elastiniai diržai davikliams (2 kompl.);6. Spausdinimo popieriumi (5 pak.)",null,null,"Komplektuojama su:\n1. UG daviklis; \n2. Toco daviklis; \n3. SpO2 guminis daviklis (įskaitant pajungimo kabelį);\n4. Manžetės (3 skirtingų dydžių) su pajungimo žarnele;\n5. Elastiniai diržai davikliams (2 kompl.);\n6. Spausdinimo popieriumi (5 pak.)","FM30 instrukcija.pdf 58, 72, 250, 253, 256, 293 psl.;\nAvalon FM TDS.pdf, 14 psl.;\nhttps://www.usa.philips.com/healthcare/product/HCM1191BL/reusable-adult-spo-glove-sensor-with-long-cable#documents\n(Guminis SpO2 daviklis pagamintas iš minkšto silikono)"]
["2.2.","Bevielių daviklių stotelė",1,"vnt.","Bevielių daviklių stotelė","Avalon Cableless Monitoring TDS.pdf, 1 psl."]
["2.2.1.","Teikia nuolatinius vaisiaus ir motinos parametrų matavimus ≥ 100 m atstumu nuo stacionarių kardiokografų (vaisiaus monitorių)",null,null,"Teikia nuolatinius vaisiaus ir motinos parametrų matavimus 100 m atstumu nuo stacionarių kardiokografų (vaisiaus monitorių)","Avalon Cableless Monitoring TDS.pdf, 2 psl."]
["2.2.2.","Belaidžiai US ir TOCO davikliai, atsparūs vandeniui ",null,null,"Belaidžiai US ir TOCO davikliai, atsparūs vandeniui ","Avalon Cableless Monitoring TDS.pdf, 2, 4 psl."]
["2.2.3.","Belaidžiai davikliai su indikatoriumi, rodančiu akumuliatoriaus įkrovos būseną ir ryšį su imtuvu",null,null,"Belaidžiai davikliai su indikatoriumi, rodančiu akumuliatoriaus įkrovos būseną ir ryšį su imtuvu","Avalon Cableless Monitoring TDS.pdf, 2 psl."]
["2.2.4.","Belaidžiai davikliai su integruota baterija, užtikrinančia nemažiau nei 8 darbo valandas",null,null,"Belaidžiai davikliai su integruota baterija, užtikrinančia nemažiau nei 8 darbo valandas","Avalon Cableless Monitoring TDS.pdf, 2 psl."]
["2.2.5.","Komplektuojama su:1. US daviklis; 2. Toco daviklis; ",null,null,"Komplektuojama su:\n1. US daviklis; \n2. Toco daviklis; ","Avalon Cableless Monitoring TDS.pdf, 2 psl."]