Priedas Nr. 1

Pirkimo dalis I

B TIPO GREITOSIOS PAGALBOS AUTOMOBILIO

BE IŠORĖS SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Greitosios medicinos pagalbos automobilio techninės sąlygos: |
| --- | --- |
| 1. | Bendra informacija: |
| 1.1. | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis kaip 1 m. gamybos nuo prekių sutarties įsigaliojimo datos. |
| 1.2. | Mažiausiai 3 metų greitosios medicinos pagalbos automobilio su įranga garantija. |
| 2. | Siūlomo greitosios medicinos pagalbos automobilio techninė dokumentacija, kuri turi būti pateikta konkursui: |
| 2.1. | Turi būti pateikiami siūlomo greitosios medicinos pagalbos automobilio brėžiniai su visais specifikacijoje reikalaujamais matmenimis. Brėžiniuose turi būti pateiktas paciento skyriaus įrengimo išdėstymas, įrangos išdėstymas, sėdynės, neštuvai, neštuvų pagrindas. |
| 2.2. | Greitosios medicinos pagalbos automobilio tipas arba kategorija M1-AF-SC. Kartu su automobiliais pateikti Europos Bendrijos tipo patvirtinimo sertifikatą (skaitmenines dokumentų kopijas). |
| 2.3. | Siūlomas greitosios medicinos pagalbos automobilis turi atitikti LST EN 1789 standarto reikalavimus arba lygiavertis, išskyrus šį masės rezervo reikalavimą – B tipui 225 kg, pateikti atitikimą įrodančius dokumentus kartu su automobiliais (skaitmenines dokumentų kopijas). |
| 3. | Kėbulas: |
| 3.1. | Balta kėbulo spalva. |
| 3.2. | Slankiojančios durys paciento skyriaus dešinėje pusėje. Jei duryse bus langas, turi būti uždegtas nepermatoma plėvele ir užuolaida iš vidaus, kad šviesa nepraeitų iš vidaus į lauką. |
| 3.3. | Slankiojančios durys paciento skyriaus kairėje pusėje be lango. |
| 3.4. | Galinės dvivėrės durys, atsidarančios ne mažiau kaip 180 laipsniu kampu. Jei duryse bus langai, turi būti uždegti nepermatoma plėvele ir užuolaida iš vidaus, kad šviesa nepraeitų iš vidaus į lauką. |
| 3.5. | Vairuotojo sėdynė: reguliuojama juosmens atrama, porankis vidinėje pusėje, sėdimosios dalies nustatymas, aukščio reguliavimas. Sėdynių apmušalai iš sustiprinto audeklo, lyginant su standartiniu. |
| 3.6. | Komfortiška priekinio keleivio sėdynė: 2 kryptimis nustatoma juosmens atrama, porankis vidinėje pusėje, sėdimosios dalies nustatymas, aukščio reguliavimas. Po sėdyne ar kitoje su perkančiąja organizacija iš anksto suderintoje vietoje, paciento skyriaus šildytuvas, kurio galia ne mažiau kaip 5.0 kW. Sėdynių apmušalai iš sustiprinto audeklo, lyginant su standartiniu. |
| 3.7. | Ne mažiau kaip 6 metų garantija nuo korozijos. |
| 3.8. | Automobilio dešinėje pusėje prie stumdomų durų turi būti įrengtas automatinis elektrinis laiptelis. Laiptelis turi automatiškai atsidaryti, atidarant dešinės pusės salono duris. Uždarius duris, laiptelis automatiškai turi sugrįžti į pradinę padėtį ir neturi būti išsikišęs daugiau nei automobilio išoriniai gabaritai. Keliamoji galia ne mažiau 250 kg. Darbinė temperatūra: nuo -300C iki +600C. |
| 4. | Masė: |
| 4.1. | Bendra automobilio masė – ne daugiau kaip 5000 kg. |
| 5. | Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys: |
| 5.1. | Automobilio ilgis ne daugiau 6100 mm. |
| 5.2. | Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) ne daugiau 2200 mm. |
| 5.3. | Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis ne daugiau kaip 2850 mm. |
| 5.4. | Automobilio prošvaistė ne mažiau kaip 195 mm. |
| 6. | Paciento skyriaus vidiniai matmenys: |
| 6.1. | Paciento skyriaus ilgis iki pertvaros – ne mažiau 3000 mm. |
| 6.2. | Paciento skyriaus plotis – ne mažiau 1700 mm. |
| 6.3. | Paciento skyriaus aukštis – ne mažiau 1800 mm. |
| 6.4. | Galinių durų angos plotis atidarius duris – ne mažesnis 1500 mm. |
| 6.5. | Galinių durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm. |
| 6.6. | Dešinės pusės durų angos plotis atidarius duris – ne mažiau 1200 mm. |
| 6.7. | Dešinės pusės durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm. |
| 7. | Variklis ir eksploatacinės savybės: |
| 7.1. | Dyzelinis variklis |
| 7.2. | Gamyklinė galia – ne mažiau 130 kW. |
| 7.3. | Degalų bako talpa ne mažiau 70 litrų. |
| 8. | Transmisija ir pakaba: |
| 8.1. | Automatinė pavarų dėžė, su ne mažiau kaip 7+1 pavaromis (septynios pavaros į priekį ir viena pavara atgal) |
| 8.2. | Gale ir priekyje viengubi ratai ne mažiau R16. |
| 8.3. | Sumontuotos padangos pagal sezoną ir papildomas padangų komplektas – 4 padangos, skirtingam sezonui, negu, kad bus sumontuotos ant automobilio. |
| 8.4. | Ratų formulė 4x4. Visi varantys ratai. |
| 9. | Saugumas: |
| 9.1. | Stabdžių antiblokavimo sistema su stabdymo jėgos paskirstymu. |
| 9.2. | Elektroninė automobilio stabilumą užtikrinanti sistema su ratų praslydimo sistema |
| 9.3. | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės. |
| 9.4. | Įmontuotas IR spindulių žibintas. Galimybė iš vairuotojo vietos visiškai išjungti šviesas (gabaritus, trumpas/ilgas, stabžių žibintus/posūkius/numerių apšvietimą/vairuotojo zonos prietaisų skydelio apšvietimą) ir įjungti IR žibintą. |
| 9.5. | Priekiniai rūko žibintai. |
| 9.6. | Gamyklinė priekinio ir galinio parkavimo atstumų sistema. |
| 10. | Įranga: |
| 10.1. | Oro kondicionierius vairuotojo skyriuje. |
| 10.2. | Pagrindinė pilno iškrovimo 12V (AGM) baterija ne mažiau 90 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos. |
| 10.3. | Papildoma 12V ličio jonų baterija ne mažiau 200 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos. Darbinė temperatūra nuo -20 iki +550C. Bateriją galima krauti prie minus -200C – su vidiniu pašildymu. Iškrovimo / pakrovimo ciklų skaičus ne mažiau 4000. Svoris ne daugiau 25 kg. Integruotas Bluetooth. Išmatavimai ne didesni kaip 490x170x250 mm. |
| 10.4. | Ne mažiau 250 A galios generatorius. |
| 10.5. | Gamyklinis visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu. |
| 10.6. | Automobilyje yra integruotas gamyklinis radijas, USB jungtis, Bluetooth, ne mažiau kaip du garsiakalbiai automobilio salono priekyje. |
| 10.7. | Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje. |
| 10.8. | Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai. |
| 10.9. | Apšvietimo lemputė vairuotojui. |
| 10.10. | Apšvietimo lemputė su ne mažiau kaip 300 mm lanksčia jungtimi, montuojama mediko/paramediko vietoje šalia vairuotojo. |
| 10.11. | Dienos šviesos. |
| 10.12. | Keltuvas ir įrankių ratui pakeisti komplektas. |
| 10.13. | Normalaus dydžio atsarginis ratas. |
| 10.14. | Purvasaugiai priekyje ir gale. |
| 10.15. | Autonominis, dyzelinis variklio aušinimo skysčio šildytuvas šildymo galia ne mažiau 5.0 kW. |
| 10.16. | Serviso apskaitos sistema, nurodanti kiek kilometrų liko nuvažiuoti iki numatomo techninio aptarnavimo. |
| 10.17. | Autonominis, dyzelinis šildytuvas išpučiantis karštą orą į vairuotojo ir paciento skyrių, šildymo galia ne mažiau 4.0 kW. |
| 10.18. | Metalinė variklio karterio apsauga. |
| 10.19. | Galinio vaizdo kamera |
| 10.20. | Galinio vaizdo veidrodis vairuotojo kabinoje. |
| 10.21. | Pakoja - laiptelis gale. |
| 10.22. | Guminiai kilimėliai vairuotojo kabinoje. |
| 11. | Medicininio skyriaus įrangos reikalavimai. Medicininio skyriaus apšildymas ir kondicionavimas: |
| 11.1. | Elektrinis 220V įtampos šildytuvas, skirtas transporto priemonėms. Galia - ne mažiau 2.0 kW. |
| 11.2. | Oro kondicionierius. Galia ne mažesnė, nei 8.0 kW. |
| 11.3. | Ištraukiamoji ventiliacija ne mažiau kaip 650 m3/h |
| 11.4. | Medicininio skyriaus šildytuvas, imantis šilumą nuo variklio aušinimo skysčio. Galia ne mažesnė, nei 5.0 kW. |
| 12. | Elektros instaliacija: |
| 12.1. | 12 V instaliacija medicininėms reikmėms. Ne mažiau kaip keturi 12 V lizdai. Ne mažiau kaip du USB 5V 2A lizdai. |
| 12.2. | 230 V instaliacija su įtampos indikacija. Išorinė 230V pajungimo rozetė, ne mažiau 32 A, automatiškai išaunamas išorinis 230V kištukas įjungus degimą. Ne mažiau 10 m 220V išorinio pajungimo kabelis. Ne mažiau kaip keturios 230V vidinės rozetės. |
| 12.3. | Sinusinės srovės ir baterijų pakrovėjas viename korpuse. 12V-230V įtampos keitiklis. Nominali galia ne mažesnė, nei 2400W prie 250C. Baterijų krovimo srovė ne mažiau 120A. Apsauga nuo trumpo jungimo, perkrovos, nuo per aukštos/žemos baterijų įtampos, nuo per aukštos temperatūros, nuo per didelės įėjimo įtampos. Masė ne daugiau 20 kg. |
| 12.4. | Valdymo pultas paciento skyriuje, turintis šias funkcijas: - Paciento skyriaus apšvietimo valdymas; - Išorės incidento vietos apšvietimo šviesos žibintų valdymas; - Ištraukiamosios ventiliacijos valdymas; - Laiko indikacija ekrane; - Abiejų baterijos įtampų indikacija; - Lauko ir vidaus temperatūra; - Infuzinių skysčių temperatūros ir veikimo valdymas. |
| 12.5. | Valdymo pultas vairuotojo skyriuje, turintis šias funkcijas: - Paciento skyriaus apšvietimo valdymas; - Išorės incidento vietos apšvietimo šviesos žibintų valdymas; - Ištraukiamosios ventiliacijos valdymas; - Laiko indikacija ekrane; - Abiejų baterijos įtampų indikacija; - Lauko ir vidaus temperatūra; |
| 13. | Šviesos - garso signalizacija: |
| 13.1. | Vairuotojo kabinoje už priekinio stiklo (paslėptas) švyturėlis, kuris turi ne prastesnius parametrus: ne mažiau 20 LED diodų su optika; mėlynos spalvos; ilgis ne mažiau 250 mm, aukštis ne mažiau 40 mm; reflektorius, blokuojantis šviesos patekimą į vairuotojo kabiną; ne mažiau kaip trys vakuuminiai laikikliai. |
| 13.2. | Viduje už galinių durų stiklų įrengti du mėlyni mirksintys LED švyturėliai LED švyturėlio parametrai: Ilgis – nuo 90 iki 100 mm Plotis – nuo 35 iki 40 mm; Gylis – nuo 5 iki 10 mm. Ne mažiau 6 LED diodų su optika; LED švyturėlio vidutinė galia – ne daugiau kaip 11 W; Sinchronizavimo funkcija. Ne mažiau kaip 8 mirksėjimo rėžimai. R65 atitikimas. Nurodyti markę, modelį, gamintoją |
| 13.3. | Du 100W integruoti garsiakalbiai (paslėpti) automobilio priekyje. Garsiakalbiai privalo būti apsaugoti nuo vandens srauto, purvo ar sniego patekimo į jo vidų. Turi būti įrengtas valdymo pultas su sirenos stiprintuvu ne mažiau 200W. Valdymo pultas su stiprintuvu sujungtas spiraliniu kabeliu, ne mažiau kaip 4 sirenos tonai (Wail, Yelp, Phaser, Hi/Lo), mygtukai sirenos garso reguliavimui. „Horn“ įspėjimo funkcija. Ne mažiau kaip trys programuojami mygtukai Atitikimas ECER10 normai. |
| 13.4. | Langai medicininiame skyriuje užtamsinti iki 100 % šviesos laidumo. |
| 13.5. | Apipavidalinimas – balta spalva be jokio apklijavimo. |
| 13.6. | Šeši LED lauko perimetro šviestuvai (paslėpti): du kairėje, du dešinėje pusėje ant sienos ir du gale ant stogo. Kiekvieno šviestuvo parametrai ne blogesni negu: Šviesos srautas: ne mažiau 1700 lm. Galia ne daugiau kaip 14W prie 12V. Darbinė temperatūra nuo -400C iki + 600C. Ilgis: nuo 200 iki 250 mm. Išsikišimas nuo sienos: ne daugiau 45 mm. Aptaki forma – neturi būti atsikišusių kampų, suapvalinti galai. Atitinka ECER10. Atsparumas aplinkai ne blogiau kaip IPX7. Aliuminio liejinio korpusas. |
| 14. | Medicinos skyriaus apšvietimas: |
| 14.1. | Į medicininio skyriaus lubas integruotos LED juostos su galimybe įjungti raudoną/mėlyną apšvietimą. 8 LED žibintai išdėstyti vienodai per visą neštuvų ilgį. |
| 14.2. | Naktinis apšvietimas. |
| 14.3. | Integruotas LED apšvietimas į kairėje sienoje prie lubų esančias spinteles. Veikia tuomet, kai naudojamas dienos šviesos apšvietimas medicinos skyriuje. |
| 15. | Medicininio skyriaus įrengimas: |
| 15.1. | Sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Pritaikytos tvirtinti neštuvams ar neštuvų pagrindui. Visi sujungimai lygūs, hermetiški. |
| 15.2. | Šoninės sienos privalo būti padengtos elementais iš specialaus ne plonesnio nei 2 mm plastiko ar aliuminio lakštų, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai. |
| 15.3. | Kairė ir dešinė sienos sustiprintos, pritaikytos medicininės aparatūros tvirtinimui. Kairėje sienoje ne mažiau kaip trys bėgeliai įrangos plokštėms tvirtinti. Du įrangos tvirtinimo bėgeliai ne trumpesni kaip 2400 mm, vienas bėgelis ne trumpesnis kaip 1500 mm. Trys įrangos tvirtinimo plokštės, ne mažesnių išmatavimų kaip 300x500 ir dvi plokštės ne mažesnės kaip 300x350 mm. Dešinėje sienoje už keleivio sėdynės trys įrangos tvirtinimo bėgeliai ne trumpesni kaip 1000 mm. Ne mažiau kaip trys tvirtinimo diržai 1500 mm ilgio su greito susegimo sagtimis ir greito išėmimo bėgelių jungtimis. |
| 15.4. | Ne mažiau 20 mm kėbulo (sienos, lubos, durys) šilumos-garso izoliacija. |
| 15.5. | Vairuotojo skyrius nuo medicininio skyriaus atskirtas pertvara, turinčią praėjimą su durimis, kuriose yra atidaromas langas. |
| 15.6. | Įrangos skyrius už kairės pusės slankiojančių durų. Spinalinės lentos ir kaušinių neštuvų vieta, ne mažiau kaip 220 mm gylio, 575 mm pločio ir 1800 mm aukščio. Ne mažiau kaip keturios lentynos, iš kurių trys yra reguliuojamo aukščio. Kiekviena lentyna yra ne mažesnių išmatavimų kaip: 350x500mm. Lentynos iš paciento skyriaus uždaromos žaliuzi. Kiekvienoje lentynoje fiksavimo bėgeliai ir greito išėmimo diržai. Įranga nuo šių lentynų pasiekiama ir iš vidaus ir iš lauko per kairės pusės slankiojančias duris. Vieta ne mažesnių išmatavimų kaip 400x240x1000 mm, dviems deguonies balionams po 10 litrų su fiksavimo mechanizmais. |
| 15.7. | Priekyje neštuvų viena M1 klasės sėdynė su šiomis funkcijomis: su keturtaškiais saugos diržais; montuojama ant nejudamos nišos, paaukštinimo – fiksuoto kelmo; neturi būti bėgelių automobilio grindyse; sėdima dalis turi turėti poslinkį išilgai paciento skyriaus ne mažiau 100 mm; atlenkiama sėdima dalis; pasukimo mechanizmas ne mažiau 1800; reguliuojamo kampo nugarėlė iki 1200 kampo; sėdynės plotis ne mažiau 500 mm, aukštis ne mažiau 1000 mm, gylis ne daugiau 195 mm. Nurodyti markę, modelį, gamintoją. |
| 15.8. | Dešinėje neštuvų pusėje dvi sėdynės, su šiomis funkcijomis: su keturtaškiais saugos diržais; montuojama virš ratų rakos; neturi būti bėgelių automobilio grindyse; sėdima dalis turi turėti poslinkį išilgai paciento skyriaus ne mažiau 500 mm; atlenkiama sėdima dalis; pasukimo mechanizmas ne mažiau 1800; reguliuojamo kampo nugarėlė iki 1200 kampo; sėdynės plotis ne mažiau 500 mm, aukštis ne mažiau 1000 mm, sulankstytos gylis ne daugiau 195 mm. Nurodyti markę, modelį, gamintoją. Kairėje neštuvų pusėje viena sėdynė, su šiomis funkcijomis: su keturtaškiais saugos diržais; montuojama virš ratų rakos; neturi būti bėgelių automobilio grindyse; sėdima dalis turi turėti poslinkį išilgai paciento skyriaus ne mažiau 500 mm; atlenkiama sėdima dalis; pasukimo mechanizmas ne mažiau 1800; reguliuojamo kampo nugarėlė iki 1200 kampo; sėdynės plotis ne mažiau 500 mm, aukštis ne mažiau 1000 mm, sulankstytos gylis ne daugiau 195 mm. Nurodyti markę, modelį, gamintoją. |
| 15.9. | Kairėje sienoje viršuje prie lubų įrengta spintelė. Ilgis ne mažiau kaip 2300 mm, gylis ne mažiau kaip 300 mm, aukštis ne mažiau kaip 270 mm. Spintelėje yra ne mažiau kaip penki skyriai, uždaromi su permatomomis durelėmis. Durelės be rankenėlių, atsidaro – užsidaro paspaudimu. Viduje įrengtas LED apšvietimas. Kiekvieno skyriaus vidaus išmatavimai ne mažesni kaip 450x290x260 mm. Spintelės visi kampai suapvalinti ne mažiau kaip 3 mm spinduliu. Pagaminta iš medžiagos, kuri nekeičia savybių juos valant ir dezinfekuojant. |
| 15.10. | Dešinėje sienoje viršuje prie lubų įrengta spintelė. Ilgis ne mažiau kaip 1200 mm, gylis ne mažiau kaip 180 mm, aukštis ne mažiau kaip 270 mm. Spintelėje yra ne mažiau kaip trys skyriai, uždaromi su permatomomis durelėmis. Durelės be rankenėlių, atsidaro – užsidaro paspaudimu. Viduje įrengtas LED apšvietimas. Kiekvieno skyriaus vidaus išmatavimai ne mažesni kaip 370x290x170 mm. Spintelės visi kampai suapvalinti ne mažiau kaip 3 mm spinduliu. Pagaminta iš medžiagos, kuri nekeičia savybių juos valant ir dezinfekuojant. |
| 15.11. | Kairėje sienoje perstumiama modulinė sistema, tvirtinama profilyje, skirta medicininei įrangai tvirtinti. Ne mažiau 3 modulių ir vieno infuzinės pompos laikiklio, pritaikyti montuoti dvi slėginės infuzijos pompas. |
| 15.12. | GMP automobilio medicinos skyriuje privalo būti papildomos fiksavimo vietos šiai įrangai: - Defibriliatorius; - DPV aparatas; - Atsiurbėjas; - Kaklo įtvarai; - Gimdymo rinkinys; - Vaistai ir kiti medikamentai. |
| 15.13. | Dešiniame šone, virš sėdynės pasilaikymo turėklas. Pasilaikymo turėklas išilgai lubų, prie galinių, bei dešinės pusės durų. |
| 15.14. | Lašinės sistemos laikikliai ties paciento galvūgaliu. Ne mažiau trijų kabliukų. |
| 15.15. | Deguonies instaliacija: centrinė instaliacija su dviem greito prijungimo deguonies rozetėmis. |
| 15.16 | Papildoma 220V rozetė ant pertvaros ar lubose spausdintuvui. |
| 15.17. | Medicininio deguonies srauto matuoklis su grietąją jungtimi, reguliatoriumi ir išėjimų su dozatoriumi ( deguonies kaukei pajungti ) – 2 vnt., deguonies balionų slėgio reduktorius 2 vnt., Deguonies drėkintuvai – 2 vnt. Reduktorių tipas suderinamas su perkančiąja organizacija pasirašius sutartį. |
| 15.18. | Portatyvinis montuojamas ant sienos infuzinių skysčių šildytuvas, palaikantis 370 C +/- 20C laipsnių temperatūrą. Išmatavimai ne mažesni kaip 320x100x220 mm, svoris ne daugiau kaip 1100 g. 12V maitinimas, atitikimas direktyvai 93/42/EEC. |
| 15.19. | Šaldytuvas. Tvirtinimai turi būt taip, kad būtų galima bet kada jį paimti iš GMP automobilio Tipas – kompresorinis. Naudingas tūris ne mažiau 7 litrai. Pajungimo įtampa 12V. Naudojama galia ne daugiau 70W. Masė ne daugiau 11 kg. Palaikoma temperatūra 40C +/-1,50C. Indikacinis temperatūros monitorius. Alarmo pranešimai. |
| 16. | Paruošimas radijo ryšiui: |
| 16.1. | Vairuotojo kabinoje vieta, skirta montuoti ryšio priemonėms (kompiuterinis lagaminas, navigacijos ekranas, planšetinis kompiuteris, radijo stotelė). |
| 17. | Neštuvų platforma: |
| 17.1. | Automobilyje turi būti įrengtas hidraulinis, švytavimus absorbuojantis neštuvų pagrindas. Nurodyti pavadinimą ir modelį. Hidropneumatinė pakaba automatiškai prisitaiko pagal paciento svorį; įgalina išvengti pavojingų smūgių ir švytavimo, kurie atsiranda važiuojant; Neštuvų pakrovimo aukštis keičiamas elektroninio valdymo pagalba ir operatorius gali keisti pakrovimo aukštį savo nuožiūra; neštuvų pakrovimo aukštis reguliuojamas ant pagrindo esančiais mygtukais; Pagrindas turi būti aprūpintas apsauginiais mechanizmais, kurie susidūrimo, autoįvykio atveju blokuoja visas pagrindines dalis; Esant avariniam srovės atjungimui, pagrindas turi nusileisti į žemiausią poziciją su nedideliu kampu, kad būtų galima lengvai ištraukti neštuvus; Kiekviena judanti dalis turi turėti specialų padengimą, kurį reikalui esant galima valyti, išsikišantys aštrūs kampai padengti gumos, plastiko paviršiumi; Maitinimas – 12V DC; Absorbavimo srovė, kai dirba hidraulinis arba pneumatinis siurblys ne daugiau kaip 50A. Nuotolinis valdymo pultas; Nerūdijančio plieno viršus; Svoris su nerūdijančio plieno viršumi ne daugiau 150 kg Šoninis poslinkis turi būti ne mažiau 200 mm. Reguliuojamas aukštis. Montuojamas paciento skyriaus viduryje. Galimybė pakelti pacientą ne mažiau kaip 1000 mm nuo automobilio grindų. Keliamoji galia ne mažiau kaip 300 kg. |
| 18. | Kita saugumo įranga: |
| 18.1. | 2 kg milteliniai gesintuvai: medicinos ir vairuotojo skyriuje. |
| 18.2. | Plaktukas avariniam langų išdaužimui. Bei peilis diržų perpjovimui. |
| 19. | Pagrindiniai neštuvai: |
| 19.1. | Neštuvų techniniai-funkciniai parametrai: 1. pritaikyti reanimavimui, turintis tvirtą pagrindą/plokštę per visą neštuvų ilgį, įrengtą po čiužiniu; 2. nugaros atramos kampo reguliavimas ne mažiau, kaip 750; 3. su komplektu saugos diržų apsaugoti pacientui transportavimo metu; 4. neštuvai turi žymėjimus – grafinius/spalvinius elementus neštuvų naudojimo palengvinimui; 5. su neamortizuojančiu čiužiniu iš sintetinės medžiagos, nesugeriančiu kraujo, purvo, pritaikytu dezinfekcijai, leidžiantis nustatyti visas transportavimo pozicijas; 6. patogiai sudedami (ne atlenkiami) porankiai; 7. teleskopinis infuzinių skysčių laikiklis; 8. ištraukiamos (prailginamos) nešimo rankenos; 10. neštuvų nuosavas svoris ne daugiau 25 kg; 11. leistina neštuvų apkrova ne mažiau 220 kg. 12. kojų pakėlimas, kampo reguliavimas ne mažiau, kaip 170 13. kojų sulenkimas, kampo reguliavimas ne mažiau, kaip 300 14. Ilgis ne mažiau 190 cm, plotis ne mažiau 55 cm 15. prailginama ištraukiama galvinė dalis su pagalve Nurodyti gamintoją, pavadinimą ir modelį. Pagrindinių neštuvų transporterio techniniai-funkciniai parametrai: 1. neštuvų pakrovimas/iškrovimas iš automobilio atliekamas vieno žmogaus; 2. ratukų skersmuo ne mažiau 15 cm; plotis iki 5 cm; 3. dviejų pakopų neštuvų važiuoklės fiksavimo sistema (apsauganti neštuvus nuo nekontroliuojamo važiuoklės susilankstymo); 4. neštuvų transporteris turi žymėjimus – grafinius/spalvinius elementus neštuvų naudojimo palengvinimui; 5. greito ir saugaus neštuvų sukabinimo su neštuvų pagrindu sistema; 6. aukščio reguliavimas – ne mažiau septynios padėtys 33-100 cm intervale; 7. ne mažiau dveji ratukai su stabdžiais; 8. galima plauti aukšto slėgio vandens srove; 9. su keturiais pasukamais ratukais (kampu 360 laipsnių), priekiniai ratukai fiksuojami; 10. leistina transporterio apkrova ne mažiau 225 kg; 11. bendras neštuvų nuosavas svoris ne daugiau 55 kg (be diržų ir čiužinio); 12. ne mažesnis kaip 75 cm pakrovimo į automobilį aukštis; 13. neštuvų tvirtinimo sistema prie neštuvų platformos testuota 10G pagreičiu. 14. Pateikiama CE atitikties deklaracijos neštuvams ir tvirtinimui. Nurodyti gamintoją, pavadinimą ir modelį. |
| 20. | Komplektuojamos įrangos parametrai ir reikalavimai. Mechaninis kraujospūdžio matavimo prietaisas. |
| 20.1. | Mechaninis. Su manometro skale. Manometras įmontuotas į kriaušės ir vožtuvo korpusą |
| 20.2. | Matavimo ribos 20-300 mmHg |
| 20.3. | Matavimo diskretiškumas ne di desnis kaip 2 mm Hg |
| 20.4. | Kriaušė tvirtinama prie manometro korpuso |
| 20.5. | Manometro korpuso skersmuo 50 mm ± 2 mm |
| 20.6. | Manometrai atitinka AAMI standartų atsparumo smūgiams reikalavimams - gali atlaikyti kritimą iš 76 cm aukščio ir nereikalauja pakartotino kalibravimo. Prašome pridėti įrodantį patvirtinimą. |
| 20.7. | Skalė juodos arba baltos spalvos |
| 20.8. | Oro išleidimo vožtuvas atsukamas |
| 20.9. | Manžetė vienos dalies su lipdukais suaugusiam (be guminio įdėklo viduje), lengvai valoma ir dezinfekuojama, padengta antibakterine danga, be latekso |
| 20.10. | Galimybė lengvai prijungti įvairių dydžių manžetes su greito atjungimo/prijungimo sistema |
| 20.11. | Galimybė naudoti įvairaus dydžio manžetes |
| 20.12. | Garantija manometro kalibravimui – min. 5 metai |
| 20.13. | CE atitikties sertifikatas arba lygiavertis (pateikti tai įrodantį dokumentą). |
| 21. | Daugkartinė manžetė |
| 21.1. | Daugkartinio naudojimo pagaminta iš audinio, atsparaus dezinfekcinėm medžiagom, lengvai valoma ir dezinfekuojama, padengta antibakterine danga, be latekso. |
| 21.2. | Vienos dalies manžetė su lipdukais (be guminio įdėklo viduje). |
| 21.3. | Be metalinio žiedo. |
| 21.4. | Turinti Flexiport arba analogišką jungtį. |
| 21.5. | Suteikiama garantija ne mažiau 3 metai. |
| 21.6. | Daugkartinių manžečių dydžiai: DYDIS; APIMTIS (+-1 cm); PAGEIDAUJAMAS ĮSIGYTI KIEKIS. Naujagimis (mažas); 7-10 cm; 2. Naujagimis; 9-13 cm; 2. Vaikas (mažas); 12-16 cm; 2. Vaikas; 15-21 cm; 2. Suaugęs (mažas); 20-26 cm; 10. Suaugęs; 25-34 cm; 10. Suaugęs (didelis); 32-43 cm; 10. Šlaunis; 40-55 cm; 10. |
| 22. | Kraujospūdžio matavimo vamzdelis. |
| 22.1. | Daugkartinio naudojimo vamzdelis skirtas naudoti su mechaniniu kraujospūdžio matavimo prietaisu. |
| 22.2. | Pagamintas iš gumos atsparios deformacijoms. |
| 22.3. | Vamzdelio ilgis ne mažiau 30 cm. |
| 23. | Kraujospūdžio matavimo kriaušė |
| 23.1. | Daugkartinio naudojimo. |
| 23.2. | Su pritvirtintu metaliniu vožtuvu ir jungtimi prijungti kraujospūdžio matavimo vamzdelį. |
| 24. | Defibriliatorius su monitoriumi |
| 24.1. | Defibriliatoriaus impulso forma. Bifazinis impulsas su kompensacija pagal paciento varžą. |
| 24.2. | 1. Bifazinio impulso energijos nustatymo reikšmių diapazonas - 1 -200 J, ne siauriau 2. Energijos keitimo žingsnis - Ne daugiau 50J intervale nuo 1 iki siūlomo defibriliatoriaus maksimalios energijos. |
| 24.3. | Defibriliatoriaus darbo režimai - Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas. |
| 24.4. | Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė - Iki 200 J ne daugiau nei 10 s. |
| 24.5. | Defibriliacijos krūvio nustatymas - Nuo defibriliacijos elektrodo rankenos ir nuo prietaiso panelės. |
| 24.6. | Defibriliacijos elektrodai - Išoriniai daugkartinio naudojimo suaugusiems arba Vienkartiniai elektrodai vaikiški ir suaugusiems. |
| 24.7. | Automatinis defibriliavimo režimas - garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės laikas ne ilgiau 9 s. |
| 24.8. | Defibriliacijos iškrovų skaičius iš pilnai pakrauto akumuliatoriaus naudojant 200 J energiją - ne mažiau 100 iškrovų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo. |
| 24.9. | Metronomo funkcija ir paspaudimo gylio matavimas, skirtas suaugusių gaivinimui: 1. Gaivinimo kompresijų dažnio nustatymas, pagal gaivinimo standartą bei paspaudimų gylio (cm), dažnio (k./min), taisyklingos krūtinės ląstos dekompresijos rodiklio ir perfuzijos rodiklio atvaizdavimas realiu laiku ekrane. 2. Skaitmeninis filtras leidžiantis stebėti ekrane EKG be trikdžių, krūtinės ląstos paspaudimo metu. |
| 24.10. | Programuojama 3 defibriliacijų iškrovų seka - būtina, eskaluojančios energijos pasirinkimui. |
| 24.11. | Įranga defibriliatoriaus iškrovai patikrinti - tęstinė įranga, leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą. |
| 25. | Transkutaninio stimuliatoriaus charakteristikos |
| 25.1. | Stimuliacija - sinchronizuotas ir nesichronizuotas režimai. |
| 25.2. | Stimuliacijos dažnių diapazonas - ne siauresnis nei nuo 30 iki 180 imp./min. |
| 25.3. | Stimuliacijos impulso forma - monofazinė. |
| 25.4. | Stimuliavimo srovė - diapazonas nuo 0 iki 140 mA, ne siauresnis. |
| 26. | Gyvybinių funkcijų monitoriaus charakteristikos |
| 26.1. | Ekranas: integruotas LCD skystųjų kristalų, spalvotas su galimybe pakeisti į monochrominį priklausomai nuo aplinkos apšvietimo. |
| 26.2. | Gyvybinių parametrų tendencijų („Trend“) monitoravimas ekrane: 1. Ne mažiau 8val. trukmės, 2. SpO2, 3. Širdies susitraukimų dažnis. |
| 26.3. | Įstrižainė ir raiška - ne mažiau 16 cm; 640x480 taškų. |
| 26.4. | Vienu metu ekrane pateikiamų kreivių skaičius - ne mažiau 3 kreivių. |
| 26.5. | EKG monitoruojamų derivacijų skaičius - ne mažiau 12 derivacijų. |
| 26.6. | 12 kanalų EKG interpretacijos duomenys: 1. Diagnozė pagal lytį ir amžių,2. Analizė ir žodinė interpretacija EKG užrašo apimanti širdies aritmijas ir ST segmento pokyčius, analizės rezultatas atvaizduojamas ekrane. |
| 26.7. | EKG amplitudės dydžiai - diapazonas ne siauresnis 0,125 – 4 cm/mV. |
| 26.8. | ŠSD matavimų aliarmų ribos - ne siauresnis nei nuo 30 iki 280 k/min. |
| 26.9. | Duomenų atminties talpa - ne mažiau 400 įvykių ir 32 ekrano vaizdų (monitoravimas, defibriliavimas, stimuliavimas, terapinės procedūros). |
| 26.10. | Duomenų perdavimas - Wifi, Bluetooth, mobilaus telefono modemas USB ar analogiška sąsaja duomenų (tame tarpe 12 kanalų EKG) persiuntimui į kompiuterinę darbo stotį. |
| 27. | Spausdintuvo charakteristikos |
| 27.1. | Integruotas spausdintuvas – ne mažiau 3 kanalų terminis. |
| 27.2. | Užrašymo greičiai - ne mažiau dviejų EKG užrašymo greičių 25 mm/s ir 50 mm/s. |
| 27.3. | Spausdinimo įjungimas/išjungimas - iš defibriliatoriaus elektrodo rankenos ir nuo prietaiso panelės. |
| 27.4. | Popieriaus plotis - ne mažiau 80 mm. |
| 28. | SpO2 modulis |
| 28.1. | Matavimo ribos - Masimo SET technologija, atspari judesio artefaktams ir žemai perfuzijai, ne siauresnės nuo 1 iki 100%. |
| 28.2. | Matavimo paklaida - ne daugiau +/-2.0 skaičiai diapazone 70-100 %. |
| 28.3. | Duomenų indikacija - SpO2 reikšmės skaitinė indikacija su kreive ekrane. |
| 28.4. | ŠSD dažnio matavimo ribos ne siauresnės - nuo 25 iki 240 k/min. |
| 29. | AKS modulis |
| 29.1. | AKS matavimo diapazonas - ne siauresnis nei nuo 15 iki 255 mmHg. |
| 29.2. | Automatinio AKS matavimo laiko intervalas - ne siauresnis nei nuo 2,5 iki 60 min |
| 29.3. | Manžetės apsauga nuo viršslėgio – būtina. |
| 29.4. | Parametrų rodymas ekrane - sistolinis, diastolinis, vidutinis AKS. |
| 30. | Kapnometrijos matavimo modulis |
| 30.1. | Matavimo principas - šoninio srauto („microstream“) arba lygiavertis |
| 30.2. | Mėginio paėmimo srautas - 50 ± 15 ml/min. |
| 30.3. | CO2 matavimo ribos - ne siauresnės nei nuo 0 iki 140 mmHg |
| 30.4. | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos - ne siauresnės nuo 0 ik 140 k/min. |
| 31. | Energijos šaltinis |
| 31.1. | Akumuliatoriaus pilno pasikrovimo laikas - ne daugiau 4,5 valandų. |
| 31.2. | Akumuliatorius: 1. Ličio jonų arba lygiavertis akumuliatorius, 2.Pasikrovimo indikacija ant akumuliatoriaus, 3.Garsinis signalas senkant akumuliatoriui. |
| 31.3. | Monitoravimo laikas iš pilnai pakrauto akumuliatoriaus - ne mažiau 6 val. nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo. |
| 31.4. | Specialus automobilinis laikiklis - sertifikuotas pagal 10G standartą, leidžiantis krauti akumuliatorių automatiškai po defibriliatoriaus tvirtinimo prie laikiklio. |
| 31.5. | Aparato svoris su visais priedais ir akumuliatoriumi (be sieninio laikiklio) - ne daugiau 9 kg. |
| 31.6. | Defibriliatoriaus pritaikymas dirbti ekstremaliomis lauko sąlygomis - darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis nuo 0°C iki 50°C, santykinės drėgmės ne siauresnis nuo 15 iki 95%. |
| 31.7. | Atitikimui standartams, pateikti sertifikatus ar kitą originalią gamintojo dokumentaciją: a) Vandens rezistentiškumo standartas – ne blogiau IPX5, b) Atsparumas smūgiams – atlaiko kritimą ne mažiau kaip iš 1,5 m, c) Vibracija MIL-STD-810G arba lygiavertis, d) CE atitikties deklaracija, e) atsparumas kietoms detalėms - ne blogiau IP5X. |
| 31.8. | Garantinis laikotarpis - ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |
| 31.9. | Privaloma pateikti techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius prekės gamintojo dokumentus (bukletus, brošiūras ar kitą informacinę medžiagą) - būtina. |
| 31.10. | Defibriliatoriaus komplektacija: vienkartiniai suaugusių defibriliavimo elektrodai (3 vnt.), vaikiški vienkartiniai defibriliavimo elektrodai (1 vnt.), paciento EKG kabelis (1 vnt.), el. maitinimo laidas, 12VDC vnt., EKG popierius (1 vnt.), transportinis krepšys ( 1 vnt.), tvirtinimas automobilyje. |
| 32. | Nešiojamoji kvėpavimo takų priežiūros sistema. |
| 32.1. | Gamintojas, modelis |
| 32.2. | Aparatas pritaikytas kūdikių nuo 5 kg plaučių dirbtinei ventiliacijai. |
|  | Ventiliacijos režimai: a) Tūriu kontroliuojama ventiliacija (ACV), b) Slėgiu kontroliuojama ventiliacija (ACP), c) Tūriu kontroliuojama sinchronizuota intermituojanti ventiliacija (SIMVV), d) Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota intermituojanti ventiliacija (SIMVP), e) Dvigubo lygio ventiliacija aukštesnio įkvėpimo slėgio ventiliacija (IPAP), f) Dvigubo lygio ventiliacija mažesnio iškvėpimo slėgio ventiliacija (EPAP), g) Tūriu kontroliuojama pastovaus teigiamo slėgio ventiliacija (CPAPV), h ) Slėgiu kontroliuojama pastovaus teigiamo slėgio ventiliacija (CPAPP), i) Rankinė ventiliacija. |
| 32.3. | Aparato svoris ne daugiau kaip 4,5 kg. |
| 32.4. | Aparatas turi LCD ekraną. |
| 32.5. | Aparato ekrane pateikiamos šių parametrų vertės skaitine išraiška: a) Deguonies koncentracija (FiO2), b) Maksimalus įkvėpimo slėgis (PIP), c) Įkvėpimo tūris (Vt), d) Kvėpavimo dažnis (BPM), e) Minutinis tūris (Vmin), f) Vidutinis slėgis paciento kvėpavimo kontūre (MAP), g) Trigeris (Trigger), h) Įkvėpimo laikas (Ti) |
| 32.6. | Aparato korpuse įmontuoti tiesioginio valdymo mygtukai. |
| 32.7. | Aparatas turi greito pasirinkimo valdymo rankenėlę. |
| 32.8. | Aparatas turi galimybę valdyti ventiliacijos-kvėpavimo dažnį ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 k./min. iki 80 k./min. |
| 32.9. | Aparatas turi galimybę valdyti įkvėpimo-iškvėpimo (I:E) santykį ne siauresnėse ribose kaip nuo 1:99 iki 4.0:1.0 |
| 32.10. | Aparatas turi galimybę reguliuoti dujų srautą ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 l/min. iki 100 l/min. |
| 32.11. | Aparatas turi galimybę reguliuoti teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje palaikymą (PEEP) ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 cm H2O iki 30 cm H2O. |
| 32.12. | Aparatas turi galimybę reguliuoti srauto trigerio jautrumą ne siauresnėse ribose kaip nuo -0.5 iki -6.0 cm H2 O. |
| 32.13. | Aparatas turi galimybę reguliuoti vienkartinį įkvėpimo tūrį ne siauresnėse ribose kaip nuo 50 ml iki 2000 ml. |
| 32.14. | Aparatas ekrane atvaizduoja slėgio ir srauto kreivę. |
| 32.15. | Aparato darbui tiekiamų deguonies dujų slėgio ribos ne siauresnės kaip nuo 3 bar iki 6 bar. |
| 32.16. | Aparate integruota turbina (orapūtė), kuri leidžia ventiliuoti pacientą neprijungus prie išorinio deguonies šaltinio. |
| 32.17. | Aparatas yra maitinamas iš 220 V AC elektros tinklo. |
| 32.18. | Aparato atsparumas aplinkos veiksniams: apsauga nuo pažeidimų, atsparumas dulkėms: MIL standartas 810F arba lygiavertis, testavimo metodas 510.4, procedūra 1; apsauga nuo pažeidimų, atsparumas lietui: MIL standartas 810F arba lygiavertis, testavimo metodas, procedūra 1; atsparumas smūgiams 20g; kritimo testas – 26 kritimai iš 120 centimetrų aukščio ant visų paviršių. Aparato atsparumas aplinkos veiksniams: apsauga nuo pažeidimų, atsparumas dulkėms: MIL standartas 810F arba lygiavertis, testavimo metodas 510.4, procedūra 1; apsauga nuo pažeidimų, atsparumas lietui: MIL standartas 810F arba lygiavertis, testavimo metodas 506.4, procedūra 1; atsparumas smūgiams 20g; kritimo testas – 26 kritimai iš 120 centimetrų aukščio ant visų paviršių. |
| 32.19. | Aparato darbinis temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo - 25 ºC iki +45ºC |
| 32.20. | Aparatas autonomiškai veikia iš vidinio akumuliatoriaus ne mažiau kaip 10 ventiliacijos valandų, esant gamykliniams nustatymams. Išsikrovusios baterijos įkrovimas iki 80 procentų ne daugiau kaip per 2 valandas. |
| 32.21. | Aparato ekrane atvaizduojamas akumuliatoriaus išsikrovimo lygis. |
| 32.22. | Aparatas turi šią išmaniąją (teikia pagal prioritetą operatoriui pranešimus ekrane, kai reaguojama, atsakoma į aliarmus) garsinę ir vaizdinę aliarmų sistemą: a) dujų slėgio, b) maksimalus slėgis, c) minimalus slėgis, d) baterijos išsikrovimo, e) paciento sistemos integralumo, f) apnėjos. |
| 32.23. | Aparatas turi galimybę išjungti garsinį aliarmą ne mažiau kaip iki 120 s trukmei. |
| 32.24. | Išmatavimai ne didesni kaip: plotis 250 mm, aukštis 350 mm, gylis 125 mm. |
| 32.25. | Aparatas komplektuojamas su: a) aparato laikikliu į GMP automobilį, b) paciento kvėpavimo kontūru (vienkartinio naudojimo) – ne mažiau kaip 10 vnt., c) transportavimo krepšiu. |
| 33. | Ligonio transportavimo lenta su priedais |
| 33.1. | Skirta nukentėjusiojo, pernešimui, imobilizavimui ir transportavimui taip pat evakavimui iš sunkiai prieinamų vietų įtarus stuburo traumą (pateikti markę ir modelį, prisegti aprašymą ir atitikties deklaraciją ) |
| 33.2. | Komplektacija: lenta – 1 vnt. |
| 33.3. | Diržai ligonio fiksavimui prie lentos su laidaus rentgeno spinduliams plastiko sagtimi priekyje ir karabininėmis sąsagomis galuose ne mažiau kaip 3 vnt. |
| 33.4. | Sistema galvos fiksavimui – 1 vnt. |
| 34. | Lenta: |
| 34.1. | Pagaminta iš armuoto, laidaus rentgeno spinduliams plastiko. Be latekso. |
| 34.2. | Lentos kraštuose esantys tarpai suteikia galimybę įvairiais būdais imobilizuoti pacientą. |
| 34.3. | Lentos šonuose turi būti tarpai su skersiniais elementais, tvirtinti greitos fiksacijos saugos diržų metalines jungtis. |
| 34.4. | Lengvai valoma ir dezinfekuojama. |
| 34.5. | Laidus rentgeno spinduliams, galima naudoti atliekant KT ir BMR tyrimus. |
| 34.6. | Galimybė tvirtinti galvos imobilizacijos įtvarą. |
| 34.7. | Leidžiama apkrova – ne mažiau kaip iki 250 kg. |
| 34.8. | Lentos svoris ne daugiau kaip 8,0 kg. |
| 34.9. | Lentos ilgis ne mažiau 1830 mm ir ne daugiau 1980 mm. |
| 34.10. | Lentos plotis ne mažiau 400 mm ir ne daugiau 500 mm |
| 35. | Fiksavimo diržai |
| 35.1. | Universalūs, tinkantys ligonio fiksavimui krūtinės, dubens ir kojų srityje. |
| 35.2. | Operatyviai pritvirtinami prie lentos ir lengvai ir greitai užsegami/atsegami. Greitos fiksacijos sagtys ir metalės greitos fiksacijos jungtys (karabinai) tvirtinimui prie lentos. |
| 36. | Galvos fiksavimo sistema: |
| 36.1. | Galvos įtvaras prie lentos tvirtinamas fiksuojančių juostų pagalba. Turi būti reguliuojamos padėties (pagal išilginę ir skersinę transportavimo lentos ašis). Sudarytas iš pagrindo ir šoninių atramų. Šoninėse atramose privalo būti ertmės prieiti prie paciento ausų. Pagrindas su keičiama paminkštinta atrama galvai. Papildomai komplektuojama su kaktos ir smakro prilaikymo juostomis. Lengvai valoma ir dezinfekuojama. |
| 36.2. | Operatyviai uždedami 2 kaklo įtvarai: vienas universalus kaklo įtvaras suaugusiesiems, vienas universalus kaklo įtvaras vaikams |
| 36.3. | Įtvarai turi būti reguliuojamo dydžio: - suaugusiems turi būti ≥ 4 pozicijos viename įtvare, - vaikams turi būti ≥ 3 pozicijos. Patikimas padėties fiksavimas (lygiagreti abiejų įtvaro pusių fiksacija); Patogus priėjimas apžiūrai. Su specialiomis išpjovomis / ertmėmis, įgalinčiomis patikrinti ligonio pulsą, įvesti endotrachėjinį vamzdelį. Pralaidus rentgeno spinduliams, galima naudoti atliekant kompiuterinės tomografijos ir branduolinio magnetinio rezonanso tyrimus. Be latekso. |
| 36.4. | Turi būti paženklinta CE ženklu. |
| 37. | Deguonies koncentratorius |
| 37.1. | Nešiojamas, cilindro formos, skirtas koncentruoti aplinkos orą ir tiekti pacientui deguonį. |
| 37.2. | Naudojamas tiekti deguonį spontaniškai kvėpuojantiems pacientams, taip pat ventiliuojamiems. Spontaniškai kvėpuojantiems pacientams turi būti boliuso režimas, skirtas padidėjusiam deguonies poreikiui užtikrinti. |
| 37.3. | Deguonies tiekimas ne mažesnis nei 3 l/min. |
| 37.4. | Pilnai įkrauto akumuliatoriaus darbo laikas ne trumpesnis nei 30 min. (esant nenutrūkstamam 2l/min. srautui). |
| 37.5. | Deguonies koncentracija 93 % (±3 %). |
| 37.6. | Triukšmo lygis ne daugiau 59 dB. |
| 37.7. | Garsiniai aliarmo indikatoriai: akumuliatoriaus talpos, įrenginio gedimo, maža deguonies koncentracija. |
| 37.8. | Svoris ne didesnis kaip 6 kg su akumuliatoriumi |
| 37.9. | Turi būti pritaikytas dirbti iš elektros tinklo (100-240 V), 24 V automobilinio maitinimo bei integruoto akumuliatoriaus. |
| 37.10. | Turi atitikti IEC 60601-1-12 arba lygiavertį standartą. |
| 37.11. | Apsaugos klasė ne prasčiau nei IP33. |
| 37.12. | Komplektacijoje turi būti: 12.1. Koncentratorius. 12.2. Kintamosios srovės maitinimo adapteris ir laidas. 12.3. 24 V nuolatinės srovės laidas. 12.4. Akumuliatorius, ne mažiau 1 vnt. 12.5. Nosies kaniulės, ne mažiau 2 vnt. 12.6. Atsarginis filtrų rinkinys, ne mažiau 1 vnt. |
| 37.13. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |
| 38. | Įtvarai |
| 38.1. | 2 trakciniai įtvarai, 2 dubens fiksavimo diržai ir 10 universalių įtvarų >45cm |
| 39. | Minkšti transportavimo neštuvai |
| 39.1. | Gamintojas, modelis |
| 39.2. | Minkštuose transportavimo neštuvuose turi būti ne mažiau kaip po 4 rankenos iš neštuvų abiejų pusių ir po vieną rankeną neštuvų galuose. |
| 39.3. | Minkšti transportavimo neštuvai kojų pusėje turėti kišenę – atlanką kojoms. |
| 39.4. | Minkštų transportavimo neštuvų ilgis ne mažesnis kaip 190 cm. |
| 39.5. | Minkštų transportavimo neštuvų plotis ne mažesnis kaip 70 cm. |
| 39.6. | Minkštų transportavimo neštuvų keliamas svoris ne mažiau kaip 200 kg. |
| 40. | Pirštinis pulsoksimetras |
| 40.1. | Nurodomas prekės pavadinimas, tipas/modelis ir gamintojas |
| 40.2. | Integruotas daviklis suaugusiems ir vaikams |
| 40.3. | SpO2 ir pulso matavimas |
| 40.4. | 3-jų spalvų perfuzijos indikatorius |
| 40.5. | Sudėtyje nėra švino ir latekso |
| 40.6. | Dydis – ne mažesnis kaip 55 mm 32 mm 32 mm |
| 40.7. | Garantija – ne mažiau kaip 4 metai |
| 40.8. | Įsotinimo deguonimi matavimo riba – 0 - 100 SpO2 |
| 40.9. | Pulso matavimo siauriausias diapazonas: 18-320 k/min. |
| 40.10. | Įsotinimo deguonimi matavimo paklaida - 70-100 SpO2 2 skaitmenys |
| 40.11. | Žemos perfuzijos įsotinimo deguonimi matavimo paklaida - 70 -100 SpO2 2 skaitmenys |
| 40.12. | Įsotinimo deguonimi matavimo paklaida judant - 70-100 SpO2 3 skaitmenys |
| 40.13. | Nurodomas pulso dažnumo diapazono tikslumas - 20-250 k/min. 3 skaitmenys |
| 40.14. | Nurodomas pulso dažnumo diapazono tikslumas esant žemai perfuzijai - 40-240 k/min 3 skaitmenys. |
| 40.15. | Nurodomas pulso dažnumo diapazono tikslumas judėjimo sąlygų metu – 40-240 k/min 3 skaitmenys |
| 40.16. | Temperatūra: Darbo: siauriausias diapazonas nuo -5° iki +40°C Sandėliavimas/transportavimas: siauriausias diapazonas nuo -40° iki +60°C |
| 40.17. | Baterijų naudojimo laikas: ne mažiau kaip 5500 vienkartinių matavimų, arba 36 val. nepertraukiamo darbo, naudojant dvi naujas šarmines AAA baterijas. |
| 40.18. | Saugumo laipsnis: ne žemesnis kaip BF tipo |
| 40.19. | Gaubto atsparumo laipsnis ne mažiau IP32 |
| 40.20. | Darbo režimas: nuolatinis |
| 40.21. | Gaminys atitinka ISO 10993-1 arba analogišką standartą |
| 41. | Kaušiniai neštuvai |
| 41.1. | Gamintojas, modelis |
| 41.2. | Scoop tipo kaušiniai neštuvai turi būti pagaminti iš aliuminio. |
| 41.3. | Scoop tipo kaušinių neštuvų keliamas svoris ne mažiau kaip 150 kg. |
| 41.4. | Scoop tipo kaušiniai neštuvuose turi būti pilnai perskiriamos neštuvo išilginės dalys ir neštuvai perlenkiami pusiau. |
| 41.5. | Scoop tipo kaušinių neštuvų ilgis (nepailgintų) ne mažiau kaip 1650 mm. |
| 41.6. | Scoop tipo kaušinių neštuvų ilgis (maksimaliai pailgintų) ne mažiau kaip 2010 cm. |
| 41.7. | Scoop tipo kaušinių neštuvų ilgis (sulenktų pusiau) ne daugiau kaip 1200 mm. |
| 41.8. | Scoop tipo kaušinių neštuvų plotis ne mažiau kaip 400 mm. |
| 41.9. | Scoop tipo kaušinių neštuvų svoris ne daugiau kaip 11 kg. |
| 41.10. | Scoop tipo kaušiniai neštuvai komplektuojami su ne mažiau kaip 3 poromis paciento saugos diržų (su greitos fiksacijos sagtimis). |
| 42. | Stetoskopas. |
| 42.1. | Stetoskopas skirtas AKS matavimui |
| 42.2. | Chromuota dviguba galvutė (varpelis ir plokščia membrana) |
| 42.3. | Be latekso |
| 42.4. | Vienguba žarnelė |
| 42.5. | 2 metų garantija |
| 43. | Švirkštinis infuzijos siurblys. |
| 43.1. | Min. infuzijos greitis 0.12000 ml/val. |
| 43.2. | Min. infuzijos tikslumas 2% |
| 43.3. | Pritaikytas 5- 50/60 tūrio švirkštams |
| 43.4. | Galimybė pagal vartotojo pageidavimą, užprogramuoti naujus švirkštų tipus. |
| 43.5. | Galimybė indikuoti vaistų pavadinimą iš ne mažesnio, kaip 25 vaistų sąrašo. |
| 43.6. | Ne mažiau kaip 5 okliuzijos slėgio lygiai. |
| 43.7. | Siurblyje turi būti įmontuotas vidinis NiMH arba lygiavertis akumuliatorius. |
| 43.8. | Siurblio darbo iš vidinio akumuliatoriaus laikas: ne mažiau 15 val., 5 ml/val. greičiu. |
| 43.9. | Galimybė infuzijos metu peržiūrėti infuzijos parametrus (infuzijos greitį, okliuzijos slėgio lygį, boluso tūrį ir kt.) ir keisti infuzijos greitį. |
| 43.10. | Maitinimas: 12VDC, (220-230)V 10%, 50/60 Hz, arba iš vidinio akumuliatoriaus. |
| 43.11. | Galimybe reguliuoti boluso greitį. |
| 43.12. | Siurblys turi indikuoti šiuos avarinius signalus: NĖRA TINKLO SILPNAS AKUMULIATORIUS AKUMULIATORIUS IŠSIKROVĖ OKLIUZIJA |
| 43.13. | Turi būti paženklintas CE ženklu ir pateiktas dokumentas, įrodantis, kad siurblys atitinka LST EN 1789 standarto (10 G, greitosios pagalbos automobiliams) reikalavimus. |
| 43.14. | Siurblio komplekte turi būti specialus siurblio laikiklis. |
| 44. | Ausinis termometras |
| 44.1. | Termometras turi būti elektroninis, skirtas matuoti paciento ausyje. Termometro antgalis turi būti šildomas, kad būtų pašalinamas ausies kanalo atvėsimas. |
| 44.2. | Matavimo rezultatas turi būti iškart parodomas termometro ekrane. |
| 44.3. | Temperatūros matavimo diapazonas turi būti ne mažiau kaip nuo 20 ° C iki 42 ° C |
| 44.4. | Matavimo tikslumas turi būti +/-0,2 ° C. |
| 44.5. | Matavimas turi būti greitas iki 4 sekundžių. |
| 44.6. | Matavimo zondas turi būti apsaugotas vienkartiniu antgaliu. Vienkartinis antgalis turi būti pakeičiamas vartotojui prie jo nesiliečiant |
| 44.7. | Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 800 vnt vienkartinių antgalių. |
| 44.8. | Maitinimas – baterijomis arba akumuliatoriumi. |
| 44.9. | Termometro svoris be baterijų arba akumuliatoriaus ne daugiau 120 g. |
| 44.10. | Garantija - ne mažiau kaip 12 mėnesių. |
| 45. | Atsiurbėjas: |
| 45.1. | Gamintojas, modelis |
| 45.2. | Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) turi atsiurbto skysčio viršijimo apsauginį vožtuvą. |
| 45.3. | Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) turi antibakterinį filtrą. |
| 45.4. | Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) turi vaizdinę indikaciją su šiomis funkcijomis: a) Prietaiso įjungimo ir (ar) išjungimo indikacija; b) Vakuumo slėgio indikacija; c) Akumuliatoriaus būsenos indikacija. |
| 45.5. | Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) yra maitinamas iš 220 V AC elektros tinklo. |
| 45.6. | Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) yra maitinamas iš 12 V DC elektros tinklo. |
| 45.7. | Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) turi vidinį akumuliatorių. |
| 45.8. | Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) komplektuojamas kartu su a) laikikliu, skirtu gleivių-skysčių siurbėjo tvirtinimui greitosios medicinos pagalbos automobiliuose; b) išorinio maitinimo 12 V DC kabeliu; c) maitinimo šaltiniu ir (ar) pakrovėju iš 220 V AC elektros tinklo; ne mažiau kaip 10 antibakterinių filtrų; d) daugkartinio naudojimo siurbimo žarna. |
| 45.9. | Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) atsiurbimo vakuumo maksimalus slėgis ne mažesnis kaip -0,8 bar. |
| 45.10. | Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) atsiurbimo vakuumo reguliavimo ribos ne mažiau kaip nuo -0,1 bar iki -0,8 bar. |
| 45.11. | Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) atsiurbimo vakuumo galia ne mažiau kaip 30 litrų/min. |
| 45.12. | Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) atsiurbimo indo talpa ne mažesnė kaip 1000 ml. |
| 45.13. | Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) darbo laikas iš vidinio akumuliatoriaus ne mažiau kaip 40 min., esant atsiurbimo slėgiui -0.8 bar. |
| 45.14. | Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) darbinis temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo -5 °C iki +50 °C. |
| 46. | Skysčių pašildymo aparatas. |
| 46.1. | Lengva, nešiojama kompaktiška infuzinių skysčių ir kraujo pašildymo sistema. |
| 46.2. | Nustatoma tikslinė temperatūra - 39°C ± 3°C. |
| 46.3. | Minimali įeinančio skysčio temperatūra - ne didesnė nei 5°C. |
| 46.4. | Srauto greitis - ne mažiau kaip iki 150 ml/min. |
| 46.5. | Skysčio pašildymas iki tikslinės temperatūros, kai įeinančio skysčio temperatūra ne didesnė nei 5°C - ne ilgiau kaip 30 sekundžių. |
| 46.6. | Šildytuvo konstrukcija turi apsaugoti sušildytą skystį, kad neatvėstų linijoje prieš patenkant į pacientą |
| 46.7. | Užpildymo tūris - ne daugiau 4 ml įskaitant vožtuvą ir vamzdelius. |
| 46.8. | Vaizdinis indikatorius. Šildytuve turi būti integruotas LED indikatorius, rodantis pasiruošimo, darbinę būsenas arba pranešimą dėl per aukštos temperatūros |
| 46.9. | Veikimas nuo pakraunamos baterijos |
| 46.10. | Baterijoje turi būti integruotas indikatorius, parodantis baterijos įkrovimo lygį. |
| 46.11. | Galimybė pakeisti bateriją procedūros metu, nenaudojant papildomų įrankių. |
| 46.12. | Maksimalus šildomo skysčio kiekis su pilnai pakrauta baterija - ne mažiau 1,5 l, kai įeinančio skysčio temperatūra ne didesnė nei 5°C arba ne mažiau 3 l, kai įeinančio skysčio temperatūra ne mažesnė nei 20°C . |
| 46.13. | Darbinė temperatūra - ne siauresnėse kaip nuo 0°C iki 40°C ribose. |
| 46.14. | Apsaugos nuo dulkių ir vandens lygis - ne mažesnis kaip IP44. |
| 46.15. | Prietaiso svoris su baterija - ne daugiau 1 kg. |
| 46.16. | Prietaiso matmenys ne daugiau (PxIxA) - 7,5x12x7 cm. |
| 46.17. | Baterijos matmenys ne daugiau (PxIxA) -10 x 20x12 cm |
| 46.18. | Turi atitikti šių standartų reikalavimus: IE60601-1, IEC 60601-1-2:2014, IEC 60601-1-12, EN 1789 arba lygiaverčius. |
| 46.19. | Transportinę infuzinių skysčių ir kraujo pašildymo sistemą sudaro ne mažiau kaip: 1. ne mažiau 10 vnt. vienkartinių sterilių infuzinių skysčių ir kraujo šildytuvų; 2. Pakraunama baterija/akumuliatorius; 3. Pakrovėjas 100-240 V AC, 10-30 V DC pakrovėjas - pageidautina. 4. Transportinis krepšelis. |
| 46.20. | Baterijos garantinis laikotarpis - ne mažiau 24 mėn. |
| 47. | Transporto priemonė turi atitikti ne mažesnį kaip „EURO 6“ teršalų išmetimo standartą. |