## Sheet1
Pirkimo sąlygų 2.2. priedas
Vienkartinių medicininių priemonių techninė specifikacija
1. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos (šiuo metu gaminamų, išbandytų, sertifikuotų ir paruoštų tiekimui) techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomų prekių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Jei gamintojo išleistame kataloge nėra Perkančiosios organizacijos reikalaujamos prekės parametro atitiktį patvirtinančios informacijos, Tiekėjas gali pateikti atitiktį patvirtinančią prekių gamintojo deklaraciją.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Kokybės ir techniniai reikalavimai | Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo, bukleto, brošiūros, instrukcijos ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai t.b. pažymėta aiškiai, suprantamai), gamintojas, modelis, kodas, kilmės šalis, kiti atitikimai būtiniems reikalavimams
1 | Sterilios skysčių perpylimo sistemos priedai:
1.1 | Infuzinių sistemų prailginimo linija šviesi ne trumpesnė kaip 150 cm | Sterilios, vienkartinės, pakavimas po 1 vnt.
1.2 | 3-jų padėčių kranelis | Sterilus, vienkartinis, pakavimas po 1 vnt.
2 | Adata injekcijoms:
2.1 | 0,8 x 40 mm | Gerai permatomos, spalva koduotas antgalis, sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos (gamintojo patvirtinimas). Supakuotos dėžutėse ne daugiau kaip po 100 vnt. CE žymėjimas.
2.2 | 1,2 x 40 mm
2.3 | "Drugelio" tipo adata G 21 (0.8) x19 mm | Sterilios, vienkartinės. Supakuota po 1 vnt. Dėžutėje po 100 vnt.
3 | Spinalinė adata (Quincke tipo):
3.1 | 25 G/88-90 mm | Sterili, vienkartinė. Kaniulė skaidri. Idealiai nupoliruotas vidinis ir išorinis kaniulės paviršius;spalvotas dydžių kodavimas su nurodytu dydžiu ne tik G, bet ir milimetrais; adatos pagamintosi š nelinkstančio plieno, būtina speciali atrama II ir III pirštams; supakuota po 1 vnt.
3.2 | 26 G/88-90 mm
3.3 | 27 G/88-90 mm
4 | Adata nervinių rezginių anestezijai su UG reflekt.:
4.1 | A 0,7 (22G) x 50 mm | Stimuliacinė adata skirta periferinių nervų blokavimui;Facet arba Sprotte tipo;nanoline izoliacine danga padengta adatos išorė ir vidus;stimuliacija atliekama tik per nepadengtą aktyvų adatos galiuką;adata su gylio gradacijos žymėmis, išdėstytomis per adatos skersmenį 360 laipsnių kampu;ypač lygus, nupoliruotas paviršius;adata sukomplektuota su prailginimo linija injekcijoms bei el.kabeliu stimuliacijai. UG reflektoriai išdėstyti per visą adatos ilgį.
4.2 | A 0,8 (21G) x 100 mm
5 | Kaniulė 27G 40 x 22mm | Oftalmologinė kaniulė, vienkartinė, sterili; dydis 27G, 0,4 x 22 mm; lenkta 45 laipsnių, galiukas 4 mm.
6 | Adata angiografinė 18G 70mm | Medicininis nerūdijantis plienas, optimali antgalio konstrukcija, užtikrinanti tvirtumą ir aštrumą, krištolo skaidrumo stebulė, sukurta itin patogiam valdymui.
7. | Adata vaistų skiedimui:
7.1 | Adata 21G 0,8 x 120mm | Sterili; 0,8x120mm 21G
7.2 | Adata su vožtuvu mini spike tipo | Sterili su integruotu vožtuvu; smeigtukas su ventiliaciniu filtru, skirtas daugkartiniam skysčių atitraukimui iš flakono guminiu kamščiu. Adatkočio ilgis 25 +- 1 mm, diametras 4 mm; bendras smeigtuko ilgis 55 +- 1 mm; integruotas antibakterinis 0,45 μm oro filtras; integruotas 0,5 μm dalelių filtras tirpalui; tinka talpoms nuo 3 ml iki 1000 ml
8 | Adata biopsinė su vienkartine šaudykle 18 G (tink. naud. su Delta-Cut biopsine šaudykle) | Naudojama biopsijos metu, paimti bioptatui.
9 | Švirkštas 3 dalių, ne mažesnis kaip 50ml | Turi atitikti pompose koduojamus pavadinimus. 3 dalių švirkštai, tinkantys „SN-50 C6T; Aitecs 2016 universal; PCA SP - 14 S“ infuzinėms pompoms, esantys pompos gamintojo patvirtintame tinkamų švirkštų sąraše, švirkštai su gumine tarpine ir Luer Lock jungtimi, pompos guminė tarpinė pagaminta iš sintetinės gumos,skaidraus korpuso, tiksli ir gerai matoma gradacija, galiukas - koncentrinis, be latekso (būtinas žymėjimas ant pakuotės). CE 93/42/EEC (arba lygiaverčių) reikalavimų atitikimas.
10 | Pleuros drenažo sistema suaugusiems | Sistemą sudaro: 2 litrų sugraduota talpa, pagaminta iš atsparaus plastiko ir 3 vamzdeliai: 1. jungiamas prie paciento 150 cm ilgio, turintis standų prailginimą, kuris g.b. naudojamas kaip vandens vožtuvas; 2. jungiamas prie centralizuoto vakuumo 40 cm ilgio; 3. 10 cm ilgio oro vamzdelis su kamšteliu, kurį galima naudoti vandens įvedimui ar palikti atvirą kaskadinio drenavimo atveju. Sistemos darbinis slėgis 250 mmHg. Be latekso. Supakuota dviguboje pakuotėje. Atitinka direktyvą 93/42/CEE.
11 | Rinkiniai punkcijoms:
11.1 | Rinkinys pleuros punkcijai | Ne mažesnė kaip 2000 ml talpa, švirkštas ne mažesnis kaip 50 ml, 3-krypčių kranelis, vamzdelis, adata -3, 50 arba 80 mm. Sterilus, vienkartinis. Supakuota po 1 vnt.
11.2 | Rinkinys ascito punkcijai | Ne mažesnė kaip 2000 ml talpa, švirkštas 50 ml, vamzdelis, užspaudėjas, adatos 3 vnt. Sterilus, vienkartinis. Supakuota po 1 vnt.
12 | Centrinės venos kateterio rinkinys G14
12.1 | Centrinės venos kateterio rinkinys G14 vieno kanalo | Sterilus; vienkartinis; be latekso; kateteris poliuretaninis ar lygiavertės medžiagos; rentgenokontrastinis; ilgis 15-25 cm; 1 kanalo; proksimalinis galas sužymėtas centimetrais; distalinis galas smailėjantis, lankstus atrauminis; adatos ilgis ne trumpesnė nei 7 cm., dydis 18G; styga pagaminta iš nitinolio, ne trumpesnė nei 50 cm, vienas galas tiesus, kitas „J” formos, atspari perlenkimui, abu galai lankstūs; plastikinis ar lygiavertės medžiagos audinių praplėtėjas; fiksuoti sparneliai ir fiksacinis klipsas; kamštukas; įpakavimas po 1 rinkinį. Išorinis kateterio diametras 4-6Fr.
12.2 | Centrinės venos kateterio rinkinys G16 dviejų kanalų | Sterilus; vienkartinis; be latekso; kateteris poliuretaninis ar lygiavertės medžiagos; rentgenokontrastinis; ilgis 15-25 cm; 2 kanalų; proksimalinis galas sužymėtas centimetrais; distalinis galas smailėjantis, lankstus atrauminis; adatos ilgis ne trumpesnė nei 7 cm., dydis 18G; styga pagaminta iš nitinolio, ne trumpesnė nei 50 cm, vienas galas tiesus, kitas „J” formos, atspari perlenkimui, abu galai lankstūs; plastikinis ar lygiavertės medžiagos audinių praplėtėjas; fiksuoti sparneliai ir fiksacinis klipsas; kamštukas;; - įpakavimas po 1 rinkinį. Išorinis kateterio diametras 7Fr.
13 | Kateteris trocar, įv. dydžių | Sterili pakuotė. Kateteris pagamintas iš permatomo, termointensyvaus polivinilchlorido. Išilgai kateterio integruota rentgenokontrastinė juostelė. Piltuvėlio formos distalinis kateterio galas, skirtas tiesiogiai kateteriui sujungti su torokalinio drenažo butelio vamzdelių sistema be papildomų sujungėjų. Kateterio įvedimo gylio žymėjimas kas 5 cm. Trokaras pagamintas iš aliuminio. Chirurgiškai aštrus trokaro galas. Įvairių dydžių.
14 | Atsiurbimo kateteriai::
14.1 | be p/k CH8 | Sterilūs, 30-50 cm, vienkartiniai, supakuoti po vieną vienetą.
14.2 | be p/k CH10
15 | Atsiurbimo rinkiniai:
15.1 | Uždara atsiurbimo sistema CH 14 | Sterili. Dvigubo apsisukimo konektorius. Nesukeliantis traumų kateterio galiukas. MDI anga. Ekstra minkšta rankovė. Irigacijos anga. Sekrecijos apžiūrėjimo kamera. Atsiurbimo vožtuvas. Vamzdelio ilgis ne mažiau kaip 51 cm.
15.2 | Atsiurbimo rinkinys Yankauer CH22, 210 cm | Sterilus. Vamzdelio ilgis ne mažiau kaip 210 cm, antgalio ilgis ne mažiau kaip 25 cm. Antgalio sujungimo su vamzdeliu dalis - "eglutės" tipo. Antgalis be vakuumo kontrolės. Antgalio galas be bumbuliuko, galo šone yra kiaurymė.
15.3 | Sujungimo vamzdelis siurbimui CH25, ne trumpesnis kaip 200 cm | Sterilus; dviguba pakuotė.Vamzdis Ch 25, ne trumpesnis kaip 200 cm. Su konusinėmis jungtimis. Vamzdelio vidinis skersmuo ne mažiau kaip 5,8 mm, išorinis - ne mažiau kaip 8,3 mm.
16 | Drenažo talpos ir drenai:
16.1 | Aktyvi drenažo talpa 500 ml | Sterili. Vienkartinė. Dvigubas įpakavimas. Vakuminis slėgis ne mažiau 120 mbar. Sistemą sudaro: 500 ml gofruota talpa; ne trumpesnis kaip 125 cm ilgio sujungimo vamzdelis, su spaustuku, bei universaliu pakopiniu konektoriumi, tinkančiu CH 6-8 dydžio drenams; laikiklis.
16.2 | Aktyvi drenažo talpa 250 ml | Sterili. Vienkartinė. Dvigubas įpakavimas. Vakuminis slėgis ne mažiau 120 mbar. Sistemą sudaro: 250 ml gofruota talpa; ne trumpesnis kaip 125 cm ilgio sujungimo vamzdelis, su spaustuku, bei universaliu pakopiniu konektoriumi, tinkančiu CH 6-8 dydžio drenams; laikiklis.
16.3 | Drenas silikoninis (rulonais) | Sterilus, vienkartinis. Išmatavimai 6,0x9,0 mm, ne trumpesnis kaip 25 metrai.
16.4 | Redon drenai | Drenavimo vamzdeliai iš medicininio PVC su kontrastinėmis juostelėmis; sterilūs, vienkartiniai, dviguba pakuotė; be latekso (žymėjimas ant pakuotės); Ilgis ne trumpesnis kaip 50 cm, su atraumatiniu galiuku, graduotas. Galimi dydžiai Ch 12 – Ch 18.
17 | Apklotai sterilūs vienkartiniai:
17.1 | lipniu kraštu ne mažesnis kaip 75 x 100 cm | Sterilus vienkartinis paklotas skirtas apsaugoti nuo skysčių ar kraujo pratekėjimo operacijos metu. Pagaminta iš neaustinės SMS ar lygiavertės medžiagos. Apklotai lipniu kraštu turi turėti papildomą sugeriamąjį sluoksnį kritinėje zonoje. Apklotas supakuotas į terminę pakuotę. Apklotų pločio paklaida galima +/-10 mm. Atitinka ISO 9001, ISO 13485, EN 13795, CE ženklas.
17.2 | lipniu kraštu su anga ne mažesnis kaip 75 x 80 cm | Sterilus vienkartinis paklotas skirtas apsaugoti nuo skysčių ar kraujo pratekėjimo operacijos metu; Lipniu kraštu; be latekso; tankis - 5gm; Dydis: ne mažesnis kaip 75x85 cm; Anga: 7 x 12 cm. Kiekvienas paklotas yra supakuotas į terminę pakuotę. Atitinka ISO 9001, ISO 13485, EN 13795, CE ženklas.
17.3 | rinkinys laparoskopijai | Vienkartiniai, sterilūs. Pagaminta iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių: viršutinis - neaustinė medžiaga, gerai sugerianti skysčius, vidurinis - polietilenas, nepralaidus skysčiams, tvirtas; apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis, be latekso. Rinkinio sudėtis: laparoskopinis apklotas 230x300 cm su anga, skysčius sugeriančia dalimi ir vamzdelių laikikliais; sustiprintos apsaugos maišas Mayo staliukui 78x145 cm; apklotas instrumentiniam staliukui 150x190 cm; lipni juosta 9x50; servetėlės. Atitinka ISO 9001, ISO 13485, EN 13795, CE ženklas.
17.4 | rinkinys artroskopijai | Vienkartiniai, sterilūs. Pagaminta iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės medžiagos - gerai sugeria skysčius, vidurinis - iš polietileno, nepralaidus, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis, be latekso. Rinkinio sudėtis: artroskopinis apklotas 230 x 320 cm su 2 elastinėmis angomis, integruotu skysčių surinkimo maišu su išleidimo anga; kojinė 22 x 75 cm; apklotai instrumentiniam staliukui 150 x 190 cm; lipni juosta 9 x 50 cm; servetėlės 30 x 34 cm; sustiprintos apsaugos maišas Mayo staliukui ne mažesnis kaip 78 x 145 cm. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Pakuotė turi turėti ne mažiau 4-ių nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Atitinka ISO 9001, ISO 13485, EN 13795, CE ženklas.
17.5 | U-formos su lipnia anga ne mažesnis nei 150x240cm | Sterilus vienkartinis paklotas skirtas apsaugoti nuo skysčių ar kraujo pratekėjimo operacijos metu; Lipniu kraštu; be latekso; tankis - 5gm; Dydis: ne mažesnis kaip 150x240 cm; Anga: 7 x 12 cm. Kiekvienas paklotas yra supakuotas į terminę pakuotę. Atitinka ISO 9001, ISO 13485, EN 13795, CE ženklas.
18 | Apklotų rink. sterilus vienkartinis universalus | Vienkartinio naudojimo, sterilus, pagaminta iš ne mažiau 2 sluoksnių: viršutinis - iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, apatinis - iš tvirto polietileno, nepralaidus. Rinkinio sudėtis: instrumentų staliuko apklotas ne mažesnis 150 x 190cm - 1 vnt.; sustiprintas apklotas Mayo staliukui ne mažesnis 85 x 140cm - 1 vnt.; apklotai lipniu kraštu ne mažiau 75 x 90cm- 2 vnt.; apklotas lipniu kraštu ne mažesnis 170 x 170cm - 1 vnt.; apklotas lipniu kraštu ne mažesnis 240 x 150cm - 1 vnt. Lipni juosta ne mažesnė 10 x 50cm - 1 vnt.; servetėlės - 5 vnt. Pakuotė turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Trijų lygių pakuotė: pirminė - sterili, antrinė -kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė - skirta transportavimui. Atitinka standarto LST EN 13795 reikalavimus. Turi CE ženklinimą
19 | Hemostatinė kempinė | Želatininės kempinėlės sterilioje pakuotėje (kiekviena atskirai). Sterilios. Paskirtis: naudojamos ginekologijoje kraujavimo stabdymu ir žaizdų infekcijos profilaktikai. Išmatavimai ne mažiau kaip 80x50x10mm
20 | Kempinėlė hemostatinė cilindro f. hemoroidektomijai 8 x 3cm | Želatininės kempinėlės sterilioje pakuotėje (kiekviena atskirai). Sterilios. Paskirtis: naudojamos atliekant hemoroidektomijas kraujavimo stabdymui. Išmatavimai ne mažiau kaip 80x30 mm.
21 | Tvarstis marlinis steril. 16 sluoksnių 10 cm x 20 cm | Sterilūs 16 sluoksnių marliniai tvarsčiai, ne mažesni kaip 10 cm x 20 cm
22 | Operacinės rankšluostis 45x45cm 8sl. | Sterilios skaros su rentgeno kontrastiniu siūlu, pagamintos iš specialios neaustinės 3 sl. medžiagos: išoriniai sluoksniai viskozės ir poliesterio; vidinis sluoksnis – poliesterinis tinklelis. Skara yra garbanota, nesipūkuoja, neplyšta sušlapusi. Dydis ne mažiau 42x42 cm. Supakuotos po 2 vnt.
23 | Sterili tvarsliava nosies operacijoms:
23.1 | nosies tvarstis, vidutinio ir didelio dydžio | Volelio formos nosies tvarstis kraujui sugerti. Turi minkštą cilindrinį gerai sugeriantį pamušalą, padengtas elastiniu, megztu audiniu. Turi elastines juosteles surišimui už galvos.
23.2 | marlinė juostelė 5 cm x 5 m | Sterili, pagaminta iš tankios marlės (ne mažiau 200 siūlų), austais kraštais.
23.3 | Nosies tamponas su juostele ištraukimui:
23.3.1 | 8 x 2 x 1,5 | Nosies tamponas pagamintas iš polivinilo, su siūlu/juostele lengvesniam ištraukimui po panaudojimo. Vandens absorbcija 500-1500%, išsiplėtimo laikas ≤ 25s. Tamponados/sandarumo stiprumas ≥ 1,5N/15mm. Sterilus, paruoštas naudoti.
23.3.2 | 5,5 x 2 x 1,5
24 | Priemonės ginekologijai 1:
24.1 | Šluotelė onko-citologinė | Sterili, vienkartinė. Skirta endocervikalinio tepinėlio paėmimui, "Eglutės" tipo, pagaminta iš silikono. Supakuota po 1 vnt. Pateikti pavyzdžius.
24.2 | Ginekologinis skėtiklis, įv. dydžių | Įvairių dydžių, vienakartiniai, supakuoti po 1 vnt.
24.3 | Dangalai vaginaliniams davikliams | Skirti profesionaliam naudojimui gydymo įstaigoje, skirti vaginaliniams ultragarso davikliams uždengti apžiūrų metu. Be lubrikanto, vienkartinio naudojimo. Pakuotė vakuuminė. Supakuoti po 1 vnt. Ženklinti CE (pagal MN 4:2009). Pateikti atitikties deklaraciją.
24.4 | Prezervatyvai
25 | Priemonės ginekologijai 2:
25.1 | Gimdos gleivinės biopsijos kateteris graduotas | Skirtas mikroaspiracijoms endometrinių ląstelių. Kateterio diametras ne didesnis kaip 3 mm. Galas tiesus. Ilgis ne mažiau kaip 250 mm. Turi turėti gradaciją ne mažesne kaip 130 mm. Kateterio veikimo principas pagrįstas švirkšto veikimo principu. Vienkartinis, supakuotas steriliai po vieną vienetą pakuotėje. Žymėjimas CE ženklu.
25.2 | Kiuretė atsiurbimui; dydis 6 - 12 | Dydis 6-12, vienkartinė, sterili, kliniškai švari, vamzdelis tvirtai sujungtas su antgaliu. Paskirtis: ginekologinėms operacijoms.
26 | Priemonės oftalmologijai:
26.1 | Oftalmologiniai testai Schirmer ar lygiaverčiai | Testų juostelės skirtos sausų akių sindromo diagnostikai iš ašarų.Kiekviena juostelė individualiame steriliame įpakavime. Juostelių gradacija nuo 0 – 35 mm.
26.2 | Fluoresceino testai | Testų juostelės skirtos akies ragenos epitelio pralaidumo diagnostikai. Šis testas parodo gleivių sluoksnio kokybę. Testas skirtas akies ragenos pažeidimams diagnozuoti, priekiniam akies segmentui dažyti. Kiekviena juostelė impregnuota mažo molekulinio svorio natrio fluoresceinu.Kiekviena juostelė individualiame steriliame įpakavime.
27 | Indelis šlapimo tyrimui:
27.1 | sterilus, ne mažesnis kaip 60 ml | Sterilus, ne mažesnis kaip 60 ml
27.2 | sterilus, ne mažesnis kaip 120 ml | Sterilus, ne mažesnis kaip 120 ml
27.3 | nesterilus, ne mažesnis kaip 60 ml | Nesterilus, ne mažesnis kaip 60 ml
27.4 | nesterilus, ne mažesnis kaip 120 ml | Nesterilus, ne mažesnis kaip 120 ml
28 | Tvarsliava nesterili:
28.1 | Aligninas medicininis 1kg | Baltumas - ne mažiau 80%, vandens įgeriamumas - ne mažiau 80 mm, tankis - ne mažiau 25g/m2, pH - 7. Pateikti gamintojo dokumentus, aprobavimo pažymėjimą.
28.2 | Bintas gipsinis 10 cm x 2,7 m | 100% medvilnės tvarstis. Paviršiaus tankis - 26+ 1gr/kv.m. Siūlo storis 40,S, audimo tankumas S30x20; medicininis gipsas-90% CaSO4x1/2H2O, Sukietėjimo laikas 4+1 min. Stiprumas po sukietėjimo - 3,2 Mpa (po 15-20 min). Išmatavimai 10cm x 2,7m.
29 | Pleistras
29.1 | medžiaginis ne mažiau kaip 2,5 cm x 5 m | Patogus ir pakankamai prisiderinantis prie odos judėjimo, puikiai prisiklijuoja, taip pat lengvai nusiima, akytas ir pralaidus orui, hipoalergiškas, dirbant nesigarbanoja ir nesulimpa tarpusavyje, lengva dirbti su pirštinėmis.
29.2 | popierinis ne mažiau kaip 2,5 cm x 9 m | Lipnus popierinis 2,5 cm pločio pleistras.
29.3 | neaustinės medžiagos 10 cm x 10 m | Lipnus neaustinės medžiagos 10 cm pločio pleistras.
29.4 | neaustinės medžiagos 30 cm x 10 m | Lipnus neaustinės medžiagos 30 cm pločio pleistras.
29.5 | sterilus absorbuojantis 3,8 cm x 3,8 cm | Skirtas apsaugoti , dezinfekuoti ir prižiūrėti žaizdas, esančias ant atvirų kūno vietų. Hipoalerginis, vandeniui nepralaidus paviršius.
29.6 | sterilus absorbuojantis 19 cm x 76 cm | Skirtas apsaugoti , dezinfekuoti ir prižiūrėti žaizdas, esančias ant atvirų kūno vietų. Hipoalerginis, vandeniui nepralaidus paviršius.
29.7 | sterilus absorbuojantis intraveninių kateterių fiksavimui su įpjova | Ne mažesnis kaip 60 x 80 mm neaustinės medžiagos pleistras (tankis ne mažiau 15 gm/m²), su absorbuojančia pagalvėle injekcijos vietai (sugėrimas ne mažiau 8g/100cm², tankis ne mažiau 140 g/m²). Įpjova ne didesnė kaip 3 x 4 cm. Supakuotas po vieną sterilioje popieriaus-plastiko lengvai atidaromoje pakuotėje. Pakuotėje turi būti pridėtas papildomas neaustinės medžiagos tamponėlis fiksavimui po adata. Tvarstis minimaliai limpa prie chirurginių pirštinių, nelimpa prie žaizdos, elastinis, pralaidus orui, padengtas poliakriliniais klijais, nuklijavus ant odos neturi likti klijų likučių, be latekso. Atitinka ISO13485, ISO 10993-5, 10 dalis, EN 980, EN 1041, CE ženklas.
29.8 | Pleistras sterilus 5cm x 7cm | Skirtas apsaugoti , dezinfekuoti ir prižiūrėti žaizdas, esančias ant atvirų kūno vietų. Hipoalerginis, vandeniui nepralaidus paviršius. Su antiseptiku. Išmatavimai ne mažesni kaip 5cm x 7cm.
29.9 | Pleistras sterilus 9cm x 15cm | Skirtas apsaugoti , dezinfekuoti ir prižiūrėti žaizdas, esančias ant atvirų kūno vietų. Hipoalerginis, vandeniui nepralaidus paviršius. Su antiseptiku. Išmatavimai ne mažesni kaip 9cm x 15cm.
30 | Vata chirurginė medicininė | 250-500 g pakuotėse, 100 % medvilnė, išvalyta, balta, pagaminta nenaudojant chloro.
31 | Tinklinis tvarstis (ne mažiau 25m ilgio)
| Nr.5 | Tinklinis tvarstis. Įvairių dydžių.
Nr.6
Nr.9
32 | Tvarstis galvai | Be latekso, tinklinis, kepuraitės formos, įvairių dydžių.
33 | Tinklelis išvaržos plastikai
33.1 | 10 cm x 15 cm | Tinklelis išgaubtas, laparoskopinėms kirkšnies ir šlaunies išvaržoms. Kairės/dešinės anatominės pusės, pagamintas iš 100% polipropileno, turintis pagalbines linijas, palengvinančias orientavimąsi.
33.2 | 15 cm x 20 cm | Tinklelis išgaubtas, laparoskopinėms kirkšnies ir šlaunies išvaržoms. Kairės/dešinės anatominės pusės, pagamintas iš 100% polipropileno, turintis pagalbines linijas, palengvinančias orientavimąsi.
34 | Tinklelis išvaržos plastikai 3D 10 cm x 15 cm, tinkantis abiems pusėms | Tinklelis išgaubtas laparoskopinėms kirkšnies ir šlaunies išvaržoms. Tinkantis abiems anatominėms pusėms, pagamintas iš 100% PVDF medžiagos, turintis pagalbines linijas, palengvinančias orientavimąsi.
35 | Enterinio maitinimo sistema pompai Nutricia Flocare:
35.1 | su rezervuaru 1,3 l | Maitinimo sistema su 1,3 l rezervuaru be medikamentų įvado, tinkanti naudoti su Nutricia Flocare Infinity pompa.
35.2 | zondai maitinimo skrandžiui su Y portu:
35.2.1 | Fr 22 | Zondas maitinimui, tinkantis naudoti su Nutricia Flocare Infinity pompa.
35.2.2 | Fr 24 | Zondas maitinimui, tinkantis naudoti su Nutricia Flocare Infinity pompa.
36 | Kraujo komponentų ar infuzijų pašildymo sistema prie turimo aparato Fluido Compact | Vienkartiniai rinkiniai naudojami kartu su sistema Fluido Compact.
37 | Dentalinės rentgeno juostos | Savaime besiryškinančios juostelės kartu su ryškalais ir fiksažu. D klasė. Dydis 31x41 mm. Kiekviena juostelė įpakuota spec. įpakavime, su kuriuo dedama į burną tyrimui.
38 | Diagnostinės juostelės gliukometrui Contour Plus ar lygiaverčiam | Gliukozės kiekio kraujyje nustatymui, iš šviežio kapiliarinio kraujo. Mėginio dydis: ≤ 3 µL; Matavimo vienetai: mmol/L; Tyrimo ribos: Ne mažiau 0,6-33,3 mmol/L. Hematokrito intervalas: Ne mažiau 0-70%. Tyrimo trukmė: Iki 25 sekundžių po kraujo aptikimo. Pastaba: Gliukometro aparatai turės būti suteikiami įstaigai neatlygintinai Atmintis praėjusių tyrimų: Būtina.Maitinimo šaltinis: Baterija. Baterijos eksplotavimo galimybės: Ne mažiau nei 1000 tyrimų. Įrangai suteikiama garantija ≥ 24 mėn. Įrangos žymėjimas CE ženklu Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas). Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.
39 | Rinkinys epicistomijai ir koniotomijai
39.1 | Rinkinys epicistomijai CH 10; 14; 16; 18 | Kateteris CH 10, ilgis ne mažiau 65 cm, su spiraliniu galu, drenažo angos vidinėje spiralės pusėje. Kaniulė CH10 (3.6 mm), ilgis ne mažiau 12 cm. Taip pat CH14; CH16; CH18. Spaustukas. Pleistras. Ne mažesnis kaip 1,5 l šlapimo surinkimo maišelis su vožtuvėliu ir išleidimo kraneliu. Paženklintas CE ženklu.
39.2 | Rinkinys skubiai krikotomijai (koniotomijai) | Vienkartinis. Į rinkinį eina: trokaras su integruotu skalpeliu; kaniulė su laikikliu; kaklo raištis; prailgintojas.
40 | Zondas "Blekmoro" | Vienkartinis balioninis kateteris, skirtas kraujavimo iš stemplės stabdymui su minkštu dvigubu balionu. Skrandžio dugno kompresiją atlieka 120ml rutulio formos balionėlis Stemplės kompresiją atlieka 150ml cilindro formos balionėlis. Aiškiai identifikuoti savaime užsidarantys vožtuvai su atskiromis slėgio monitoravimo angomis. Dvigubas liumenas.
41 | Skrandžio zondas:
41.1 | CH 6 - CH 30 | Ilgis nuo 50 cm, sterilūs, supakuoti po vieną, su ilgio atžymomis. Įvedamas zondo galas su atraumatiniu galiuku, graduotas. Drenavimo vamzdeliai iš medicininio PVC su kontrastinėmis juostelėmis; sterilūs, vienkartiniai, dviguba pakuotė; be latekso (žymėjimas ant pakuotės); Galimi dydžiai Ch 6 –Ch 30.
41.2 | CH 30 ir didesni | Ilgis nuo 50 cm, sterilūs, supakuoti po vieną, su ilgio atžymomis. Įvedamas zondo galas su atraumatiniu galiuku, graduotas. Drenavimo vamzdeliai iš medicininio PVC su kontrastinėmis juostelėmis; sterilūs, vienkartiniai, dviguba pakuotė; be latekso (žymėjimas ant pakuotės); Galimi dydžiai nuo Ch 30 ir didesni.
42 | Deguonies kaukės ir jų priedai:
42.1 | Deguonies kaukė su vamzdeliu suaugusiems | Vienkartinė, gaminio sudėtyje nėra latekso, gerai priglunda prie paciento veido. Kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, minkšti ir neaštrūs. Su sutvirtinimo juostele (gumele). Dydis atitinka europietišką suaugusio žmogaus veido anatomiją. Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu. Vamzdelio ilgis ne trumpesnis kaip 2 m. Įpakuota po 1 vnt.
42.2 | Deguonies kaukė su vamzdeliu vaikams | Vienkartinė, gaminio sudėtyje nėra latekso, gerai priglunda prie paciento veido. Kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, minkšti ir neaštrūs. Su sutvirtinimo juostele (gumele). Dydis atitinka europietišką vaiko žmogaus veido anatomiją. Įpakuota po 1 vnt.
42.3 | Nosies kaniulė suaugusiems lenkta su vamzdeliu | Vienkartinė, kliniškai švari, gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Atšakos turi būti tiesios, minkštos, netraumauojančios gleivinės, su atšakėles fiksuojančia atramėle, deguonies vamzdelis turi būti ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu su kūginės formos konektoriumi, ne trumpesnis kaip 1,8 m ilgio, įpakuota po 1 vnt. Deguonis į atšakėles turi būti paduodamas dviem skirtingais vamzdeliais.
42.4 | Deguonies kaukė didelės koncentracijos suaugusiems su rezervuaru | Vienkartinė; kliniškai švari; be latekso ir PVC. Kaukė pagaminta iš vientisos medžiagos; kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, iš skirtingos medžiagos negu korpusas; su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido; gumelė fiksuojama žemiau ausų ir virš ausų; dydis universalus. Deguonies kaukė su integruotu nosies spaustuku ir 1l talpos permatomu rezervuaru. Esant 5-15 l/min srautui tiekiamas 30-50% O2. Deguonies vamzdelis su specialiu vidiniu profiliu; galai su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose; ilgis - 2,10 m. Supakuota po 1 vnt. Turi CE ženklinimą.
43 | Kvėpavimo sistemos ir jų priedai:
43.1 | Kvėpavimo sistema suaugusiems (paciento jungtelė) | Kompaktinė kvėpavimo sistema suaugusiems ne trumpesnė kaip 2 m ilgio su 1.5 m ilgio papildoma atšaka ir 2l rezerviniu maišu. Vienkartinė, kliniškai švari. Lengvai fiksuojama norimoje padėtyje. Diametras ne mažesnis kaip 22mm. Sistema sudaryta iš: 2vamzdžių, sujungtų Y formos jungtimi, alkūninės jungties (paciento pusėje) su Luer Lock anga, kuri skirta CO2 matavimo linijos prijungimui, 2l rezervinio maišo be latekso, papildomos jungties 22M-22M ir 1,5m ilgio papildomos atšakos su jungtimis 22F-22F. Luer lock anga CO2 matavimo linijos pajungimui yra su guminiu dangteliu, kurį atidengus jis lieka fiksuotas prie sistemos. Jungtys kūginės:aparato pusėje 22F, paciento-22M/15F. Supakuota po 1 vnt. CE ženklinimas.
43.2 | Kvėpavimo sistema vaikams (paciento jungtelė) | Kompaktinė kvėpavimo sistema vaikams ne trumpesnė kaip 2 m ilgio su 1.5m ilgio atšaka ir 1.0l rezerviniu maišu. Vienkartinė. Kliniškai švari. Sistemos gofras stabiliai fiksuojasi reikiamoje padėtyje. Ilgis: ištempus ne mažiau kaip 2 m, sutraukus – ne daugiau nei 0.45 m. Komplektą sudaro 2 vamzdžiai (15mm), sujungti Y formos jungtimi; Y jungties diametras 15mm; alkūninė jungtis (paciento pusėje) su Luer Lock anga skirta CO2 matavimo linijos pajungimui; papildoma atšaka, kurios ilgis gali būti reguliuojamas: suspaudus – ne daugiau nei 0.34 cm, ištempus – ne mažiau nei 1.50 m ; 1.0 l kvėpavimo maišas be latekso; papildoma jungtelė su kūginėmis jungtimis - 22M/22M. Luer lock anga CO2 matavimo linijos pajungimui yra guminis dangtelis, kurį atidengus jis liktų fiksuotas prie sistemos. Sistemos jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F. Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Supakuotos į maiš. po 1kompl. CE ženklinimas.
43.3 | CO2 matavimo linijos | Prailginimo linija iškvepiamų dujų mišinio analizatoriui.Vienkartinės, kliniškai švarios. Turi CE ženklinimą. Skirtos iškvepiamų dujų mišinio (CO2) analizatoriui. Vamzdelis yra skaidrus, minkštas, lankstus. Suspaudus vamzdelį, nelieka likutinės deformacijos žymių. Abiem užsukamomis (“Luer male”) luer jungtimis. Ilgis ne mažiau kaip 2.45 m, diametras ne didesnis kaip 2 mm. Įpakuotos po 1 vnt.
43.4 | Tracheostominė kaukė suaugusiems | Vienkartinė, sterili. Kaukės sudėtyje nėra latekso ir PVC (polivinilchlorido). Pagaminta iš dviejų medžiagų: kaukė - iš standžios skaidrios, o kaukės kraštai - iš itin minkštos. Itin hermetiškai priglunda prie kaklo. Tinka inhaliacijoms. Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento kaklu, minkšti ir neaštrūs. Su sutvirtinimo juostele (gumele). Specialus tvirtinimas - vienoje pusėje gumelė pilnai atsijungia nuo kaukės. Kaukė skaidri. Su alkūne, besisukančia 360°kampu. Kaukės jungtis - 22M . Supakuota į maišelius po 1vnt. Turi CE ženklinimą
43.5 | Anestezinė kaukė įv. dydžių | Vienkartinė. Kliniškai švari. Lengva, skaidri. Pagaminta be PVC. Gaminio sudėtyje nėra latekso. Patogiam kaukės uždėjimui ir laikymui - nykščio vietoje grublėtas paviršius. Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius,t.y. atitinkamai pagal dydį yra nusplavinta kaukės paviršius (kontaktuojantis su paciento veidu). Supakuota po 1 vnt. Įvairių dydžių. Turi būti pažymėtos CE ženklu.
43.6 | Dirbtinio kvėpavimo sistema (ranka) suaug. | Skirta suaugusiems. Pilnai paruoštas naudojimui, be latekso. Vaikams skirtos sistemos su numetimo vožtuvu. Visiškai permatomas paciento pusėje esantis vožtuvas, ne mažesnis kaip 3 m deguonies vamzdelis. 360 laipsniu kampu besisukanti paciento jungtis. Skaidri permatoma kaukė. Sistemos forma patogi spaudymui ranka. Rezervinio maišo suaugusiems talpa ne mažiau 1500 ml. Pažymėta CE. Vienkartinė. Supakuota po 1 vnt.
43.7 | Dirbtinio kvėpavimo sistema (ranka) vaikams | Skirta vaikams. Pilnai paruoštas naudojimui, be latekso. Vaikams skirtos sistemos su numetimo vožtuvu. Visiškai permatomas paciento pusėje esantis vožtuvas, ne mažesnis kaip 3 m deguonies vamzdelis. 360 laipsniu kampu besisukanti paciento jungtis. Skaidri permatoma kaukė. Sistemos forma patogi spaudymui ranka. Rezervinio maišo suaugusiems talpa vaikams - ne mažesnė kaip 550 ml. Pažymėta CE. Vienkartinė. Supakuota po 1 vnt.
43.8 | Absorbentas | Pagamintas iš 3 – 4 mm sferinės formos granulių. Sudarytas iš kalcio (93.5%) ir natrio hidroksidų (1.5%) su kietinančiais priedais (5%). Vienas kilogramas absorbento absorbuoja daugiau nei 120 litrų anglies dvideginio. Sudėtyje nėra kvarco ir kalcio chlorido, bario hidroksido. Pakuojamas 5 l kanistruose. Absorbento savybės nekinta drėgmės poveikyje. Spalvų indikatorius: baltas keičiasi į violetinį.
43.9 | Inhaliacijos rinkinys su purkštuvu suaugusiems | Kliniškai švarus. Maksimalus leistinas tūris – 5 ml (talpa 12 ml).Vaistų purškimas įmanomas esant 8 l/min oro/deguonies srautui. Nebulaizeris veikia ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje. Nebulaizerio našumas – ne mažiau 0,25 g vaistų, kurie išpurškiami per 1 minutę (kai oro/deguonies srautas – 8 l/min). Likutinis vaistų tūris ne didesnis kaip 0,9 ml. Vaisto tirpalas paverčiamas į 1 – 5 mikronų dydžio dalelių aerozolį. Vienam ligoniui paruoštas trijų dalių rinkinys: nebulaizeris, 1,8 m deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) ir aerozolio kaukė (be PVC). Kaukė pagaminta iš skirtingų medžiagų - kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, korpusas - iš standžios skaidrios medžiagos, skirtingos negu korpusas; Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Kaukės jungtis 22M, vaistų purkštuvo – 22F. Supakuota po 1kompl. Turi CE ženklinimą.
44 | Intubacinis vamzdelis ir jo priedai:
44.1 | Intubacinis vamzdelis su manžete:
44.1.1 | dydis 3 - 4 | Burnos/nosies; poliviniliniai, vidutiniškai minkšti (neužsilenkiantys paciento kvėpavimo takuose), be latekso, žemo slėgio, cilindro formos manžetė su Luer-loc jungtimi, turi pripūtimo balionėlį su vožtuvėliu; su atraumatiniu kūgio formos smaigaliu;graduoti sterilūs;su "Murphy akim', įpakuoti po vieną vienetą. Dydis nuo 3 iki 4.
44.1.2 | dydis 4,5 - 10 | Burnos/nosies; poliviniliniai, vidutiniškai minkšti (neužsilenkiantys paciento kvėpavimo takuose), be latekso, žemo slėgio, cilindro formos manžetė su Luer-loc jungtimi, turi pripūtimo balionėlį su vožtuvėliu; su atraumatiniu kūgio formos smaigaliu;graduoti sterilūs;su "Murphy akim', įpakuoti po vieną vienetą. Dydis nuo 4,5 iki 10.
44.2 | Prailgintojas prie intubacinių vamzd. suaugusiems | Gofruoti prailgintojai prie intubacinių vamzdelių suaugusiems su atsiurbimo anga - paciento jungtelės. Vienkartinės, kliniškai švarios, turi turėti CE ženklinimą, gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Turi būti gofruotos ir lengvai fiksuojamos norimoje padėtyje. Distalinė dalis (paciento pusėje) turi suktis. Ilgis ne mažiau 70 mm (sutraukus) iki 150 mm (ištempus). Alkūnėje papildoma 9.5mm anga su dvigubu dangteliu, t.y. dangtelyje turi būti papildoma elastinė anga. Jungtys sandarios ir konusinės: 22F (aparato pusėje) - 22M/15F (paciento pusėje). Pakuotė turi būti lengvai praplėšiama ranka, nenaudojant jokių pašalinių daiktų. Turi būti įpakuota po 1 vnt.
44.3 | Filtras ventiliacinis suaugusiems HME su CO2 jungtimi | Vienkartinis, kliniškai švarus, apsaugo nuo virusų ir bakterijų 99,999%, elektrostatiniu veikimo principu. Su CO2 matavimo kanalu; su šilumos ir drėgmės palaikymu. Tūris 55ml; minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris-150ml; pasipriešinimas 17,2mm H2O (esant 60 l/min srautui); drėgmės grąžinimas 35,5mg H2O/l (VT 500ml).
44.4 | Filtras ventiliacinis vaikams | Vienkartinis, be latekso, su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi. Filtracijos efektyvumas 99,99%; mažiausias įkvėpimo-iškvėpimo tūris - 90 ml. Turi CE ženklinimą
45 | Tracheostominis vamzdelis
45.1 | Tracheostominis vamzdelis su vidine kaniule, su manžete, įv. dydžių | Sterilus, be latekso, be DEHP; pagamintas iš minkšto PVC. Rentgenokontrastinis. 15 mm jungtis. Daugkartinio naudojimo vidinė kaniulė gali būti valoma ir tinkama naudoti ne mažiau nei 25 dienas. Skaidri, minkšta, lanksti tvirtinimo plokštelė prie kaklo. Su žemo slėgio kūgio formos plonasiene pripučiama skaidria manžete. Kūginis tracheostominio vamzdelio antgalis suderinamas su perkutaniniu įvedimu. Rinkinyje dvi vidinės kaniulės, raištelis kaklui, įvedimo obturatorius suapvalintu galiuku.
45.2 | Tracheostominis vamzdelis su vidine kaniule, be manžetės, įv. dydžių | Sterilus, be latekso, be DEHP; pagamintas iš minkšto PVC. Rentgenokontrastinis. 15 mm jungtis. Daugkartinio naudojimo vidinė kaniulė gali būti valoma ir tinkama naudoti ne mažiau nei 25 dienas. Skaidri, minkšta, lanksti tvirtinimo plokštelė prie kaklo. Kūginis tracheostominio vamzdelio antgalis suderinamas su perkutaniniu įvedimu. Rinkinyje dvi vidinės kaniulės, raištelis kaklui, įvedimo obturatorius suapvalintu galiuku.
46 | Priemonės tracheostomijai ir priedai
46.1 | Viršgerklinis vamzdelis gelinis įv. dydžių | Vienkartinis i-gel viršgerklinis vamzdelis. Sterilus, be išpučiamos manžetės, su skrandžio kanalu, sudėtyje nėra latekso, pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero. Turi sukandimo blokatorių. Vartotojui reikalinga informacija matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Įvairių dydžių. Supakuotas po vnt.
46.2 | Orofaringinis vamzdelis įv. dydžių | Vienkartiniai, kliniškai švarūs, gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Skaidrūs. Su elastinėmis detalėmis apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų su elastingu atrauminiu galu, su praplatinta anga (atsiurbimams ir pan.). Spalvinis numerių kodavimas pagal dydžius. Turi būti supakuotos į po 1 vnt. Gaminio pakuotė turi būti lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų.
46.3 | Tracheostominis filtras | Sterilus. Vienkartinis. Be latekso. Tuti turėti CE ženklinimą. Su šilumos ir drėgmės palaikymu. Anga su dangteliu atsiurbimams iš tracheostomos. Jungtis prie tracheostominio vamzdelio, šarnyrinė jungtis deguonies vamzdeliui prijungti. Supakuota po 1 vnt. Veikimo laikas - 24 val. Tracheostominio filtro parametrai - tūris ne mažiau 19 ml. Pasipriešinimas - ne daugiau kaip 0,7 cm vandens (esant 60 l/min) ir ne daugiau kaip 0,2 cm vandens (esant 30 l/min.) Drėgmės gražinimas ne mažiau kaip 26 mg vandens/l (VT 500ml). Svoris - ne daugiau kaip 8g.
46.4 | Antibakterinis filtras vakuuminiam atsiurbėjui | Antibakteriniai filtrai vakuuminiams atsiurbėjams. Matmenys: 90 mmx60mm. Jungtys 11 mm. Permatomas filtro korpusas. Bakterinis efektyvumas- ne mažiau kaip 99,99 %. Maksimali veikimo temperatūra > 100 C. Maksimalus slėgis - 138 kPa.
47 | Kabutės hemostatinės užrakinamos
47.1 | Titaninės M/L dydžio užrakinamos kabutės urologijos ir pilvo chirurgijos operacijoms, tinkančios prie turimų Vitalitec International klipsatorių | Sterilios kabutės su skersiniais grioveliais; dydis – M; kabutės plotis ne didesnis kaip 3,02 mm, aukštis ne didesnis kaip 4,68 mm; rombo („ševrono“) kabutės forma; širdies formos viela; uždarytos kabutės ilgis ne didesnis kaip 5,89 mm. Kasetės su lipniu pagrindu; kasetėje – 6 kabutės. Ant pakuotės nurodytas sterilumo galiojimo laikas bei atidarymo kryptis.
47.2 | Polimerinės XL dydžio užrakinamos kabutės urologijos ir pilvo chirurgijos operacijoms, tinkančios prie turimų Weck XL10mm klipsatorių | Nesirezorbuojančios. Vidinis paviršius su danteliais, dėl kurių klipas neslysta nuo suimamo audinio, tinkamos 7-16 mm ± 1mm dydžio audiniams užspausti. Kabutės matmenys: plotis 9,07 mm ±0,1mm, aukštis 14,83 mm ±0,1mm, uždarytos kabutės ilgis 17,37 mm ±0,1mm. Rentgeno spinduliams pralaidžios. Steriliai supakuotos kasetėje po 14. Kasetė spalviškai koduota pagal dydį, ant kasetės pakuotės nurodytas sterilumo galiojimo laikas, rodyklė nurodanti atidarymo kryptį.
48 | PEG įvedimo rinkinys | Sterilų rinkinį sudaro: silikoninis zondas su rentgeno juostele ne mažiau 40 cm ilgio, silikoninė nepermatoma vidinė plokštelė, silikoninė išorinė plokštelė, spaustukas skysčių tekėjimui reguliuoti, vienkartinis skalpelis N11, dvišakė jungtis su maitinimo jungtimi ir kamštuku, atskira jungtis medikamentų tiekimui, punkcinė adata, ritinys su traukimo siūlu, dvigubos klipos jungtis tarp traukimo siulo ir vamzdelio. Dydžiai: CH20-24
49 | Instrumentai chirurginiai:
49.1 | Žirklės bukos 14,5 cm | Pagaminti iš medicininio plieno, daugkartiniai. Skirti profesionaliam naudojimui ASPĮ. Ženklinti CE pagal MN 4:2009, pateikti gamintojo etiketę, naudojimo instrukciją/gamintojo rekomendacijas paruošimui, atitikties deklaraciją (originalo ir lietuvių kalba).
49.2 | Žnyplės nagų 14,5 cm
49.3 | Peanas lenktas 14,5 - 20 cm (pg.ligoninės poreikį)
49.4 | Peanas tiesus 14,5 - 16 cm (pg.ligoninės poreikį)
49.5 | Pincetas chirurginis 14,5 cm
49.6 | Pincetas anatominis 14,5 cm
49.7 | Moskitas tiesus 12,5 cm
49.8 | Moskitas lenktas 12,5 cm
50 | Depresoriai mediniai liežuviui N.100 | Kiekvienas depresorius įpakuotas atskirai. Vienkartiniai.
51 | Kraujospūdžio matavimo aparatas:
51.1 | Kraujospūdžio matavimo aparatas automatinis | Skirtas automatiniam kraujospūdžio išmatavimui. Pats pučia orą į rankovę, išmatuoja kraujospūdį nuo žasto ir parodo rezultatus ekrane. Turi aritmijos indikatorių. Žymėtas CE. Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. | Skirtas automatiniam kraujospūdžio išmatavimui. Pats pučia orą į rankovę, išmatuoja kraujospūdį nuo žasto ir parodo rezultatus ekrane. Turi aritmijos indikatorių. Žymėtas CE. Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. Žr. dokumente Prekių aprašymai psl.1
51.2 | Kraujospūdžio matavimo aparatas mechaninis | Tonometrai, matuokliai mechaniniai, manžetė vientisa, su tvirtinimo lipdukais, dviem guminėmis šlangutėmis: viena prijungta prie kriaušės, kita prijungta prie monometro. Aptarnaujama viena ranka. Manžetės dydžiai: 32-42 cm, 50-70 cm. Atitinka LR Metrologinės tarnybos reikalvimus. Atlikta pirmininė metrologinė patikra. Žymėtas CE. Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. | Mechaninis, manžetė vientisa, su tvirtinimo lipdukais, dviem guminėmis šlangutėmis: viena prijungta prie kriaušės, kita prijungta prie monometro. Aptarnaujama viena ranka. Manžetės dydžiai: 32-42 cm, 50-70 cm. Atitinka LR Metrologinės tarnybos reikalvimus. Atlikta pirmininė metrologinė patikra. Žymėtas CE. Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. Žr. dokumente Prekių aprašymai psl.2
65 | Klijuotė
65.1 | Klijuotė kompresinė | Pagaminta iš gumuoto audinio. Lengvai plaunama šiltu muiluotu vandeniu, atspari daugkartinei dezinfekcijai, sterilizacijai, išlaikanti elastingumą, saugi. Ne mažiau kaip 80 cm pločio. Tiekiama rietimais.
65.2 | Klijuotė polivinilchloridinė 0,4 m pločio | Medžiagos pagrindas skaidri polivinilchlorido plėvelė. Elastinga, nelipni, skaidri, vandeniui ir šlapimui nepralaidi, išlaikanti elastingumą, saugi. Rietimai ne mažiau kaip 140cm pločio ir ne mažiau kaip 80 m ilgio. Gaminys turi atitikti EEB direktyvos 93/42 reikalavimus.
66 | Elektrodas EKG vienkartinis
66.1 | suaugusiems | Vienkartiniai, pagrindas audinys, centras porolonas, sudrėkinti EKG pasta arba geliu, metalinė dalis- sidabro lydinys, pagrindas padengtas klijais, nealergizuojantys. Elektrodas užklotas kieta plastikine plėvele (lipnus plastikinis pagrindas, su minkštomis pagalvėlėmis, tinkantys aktyviai veloergometrijai, holterio monitoravimo sistemai) ne didesni kaip 55 mm.
66.2 | vaikams | Vienkartiniai, pagrindas audinys, centras porolonas, sudrėkinti EKG pasta arba geliu, metalinė dalis- sidabro lydinys, pagrindas padengtas klijais, nealergizuojantys. Elektrodas užklotas kieta plastikine plėvele. Lipnus plastikinis pagrindas, su minkštomis pagalvėlėmis, ne didesni kaip 30 mm.
67 | Testas H. Pylori | Skirti nustatyti H.Pylori bakterijai skrandyje iš bioptato. Testo rezultatai vertinami ne vėliau kaip po 30 min. Ne laboratoriniai.
68 | Žele UV ir kt. procedūroms:
68.1 | Žele ultragarso procedūrai ne mažiau 5 kg | Bekvapis, neteplus drabužiams, tirpus vandenyje, hipoalergiškas gelis echoskopijai. Fasuotė ne mažiau kaip 5 kg.
68.2 | Žele ultragarso procedūrai ne mažiau 0,25 kg | Bekvapis, neteplus drabužiams, tirpus vandenyje, hipoalergiškas gelis echoskopijai. Fasuotė ne mažiau kaip 0,250 kg.
68.3 | Žele EKG procedūrai ne mažiau 0,25 kg | Bekvapis, neteplus drabužiams, tirpus vandenyje, hipoalergiškas gelis EKG, EEG, EMG tyrimams. Fasuotė ne mažiau kaip 0,250 kg.
69 | Vienkartinis klizmavimo rinkinys | Klizmavimo rinkinys vienkartinis. Rinkinio sudėtis: paklotas, 1750 ml maišas su ne trumpesniu nei 110 cm ilgio vamzdeliu su spaustuku, skystas muilas, 1 pora PE pirštinių, lubrikanto gelis.
70 | Termometras:
70.1 | bekontaktis | Matuoja temperatūrą infraraudonųjų spindulių pagalba ausies ertmėje ar kaktos srityje, aplinkos, skysčių ir paviršių temperatūrą (0°C - 100° C).Su metrologine patikra. CE ženklinimas. Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms | Matuoja temperatūrą infraraudonųjų spindulių pagalba ausies ertmėje ar kaktos srityje, aplinkos, skysčių ir paviršių temperatūrą (0°C - 100° C).Su metrologine patikra. CE ženklinimas. Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. Žr.: https://camelia.lt/p/b-well-bekontaktis-infraraudonuju-spinduliu-termometras-wf-4000-7640156396249-19217
70.2 | maksimalinis be gyvsidabrio | Netoksiškas, antialergiškas, tikslus, ekologiškas. Su metrologine patikra. CE ženklinimas. Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms | Netoksiškas, antialergiškas, tikslus, ekologiškas. Su metrologine patikra. CE ženklinimas. Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. Žr.: https://camelia.lt/p/termometras-be-gyvsidabrio-4819-14918
71 | Termometras oro ar vandens temperatūrai matuoti | Su apsauga nuo sudužimo. Su metrologine patikra. CE ženklinimas. Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms | Su apsauga nuo sudužimo. Su metrologine patikra. CE ženklinimas. Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. Žr.: https://camelia.lt/p/akuku-vandens-termometras-zirafa-5907644003945-20174
72 | Konteineris medicininėms atliekoms:
72.1 | 3 l | Naudojami aštrioms atliekoms, atsiurbėjams ir kitoms medicininėms atliekoms su spec. įtaisu adatoms ir aštrioms dalims nuimti. Dangtyje esantis dangtelis užsukamas (kasdieniam naudojimui), bei prieš išmetant sandarinamas įspaudžiant jo dalį, be galimybės atidaryti.
72.2 | 2 l
72.3 | 1 l
73 | Biologinių skysčių siurbimo sistema
73.1 | Vienkart.skysčių surinkimo maišas su granulėmis ne mažesnis 2l | Vienkartinis, 2 l talpos, pagamintas iš tvirto polietileno, be PVC. Viduje turi kombinuotą hidrofobinį ir antibakterinį filtrą, kad siurbiami skysčiai nepatektų į centrinę vakuumo sistemą. Yra jungtis mėginių indelio prijungimui. Atskira tvirtinimo jungtis specialiam skysčių matavimo indui ir rankena maišo išėmimui. Maišo viduje - supakuotos granulės, paverčiančios skystį geliu. Dangtelio skersmuo 135 mm. 93/42/EEC sertifikatas. Pritaikytas naudoti kartu su 73.2. pirkimo dalyje nurodytais daugkartinio naudojimo indais.
73.2 | Daugkartinio naudojimo skaidraus plastiko indas ne mažesnis 2l | 2 l talpos, sugraduotas kas 100 ml. Vakuumo jungtis ant indo. Indas nesijungia jungtimis su vienkartiniu maišeliu. Atsparus smūgiams. Sertifikuotas kaip matavimo indas – pateikti sertifikatą. Indas komplektuojamas su daugkartine L formos jungtimi. L formos kampinės jungtys ir indai gali būti dezinfekuojami automatinėse plovimo mašinose (95°C) ir sterilizuojama (121°C). Galimybė sujungti indus į vientisą skysčių surinkimo sistemą. 93/42/EEC sertifikatas.
73.3 | Plastikinių indų laikiklis tvirtinamas prie lovos | Laikiklis pagamintas iš aliuminio, tvirtinamas ant lovos. Galimybė pritvirtinti prie vakuumo aparatų. Tinkamas 2 ir 3 litrų talpų plastikiniams indams. Pritaikytas naudoti kartu su 73.2. pirkimo dalyje nurodytais daugkartinio naudojimo indais.
74 | Įvairios med. prekės:
74.1 | Tablečių smulkintojas | Tablečių grūstuvė, skirta susmulkinti (sugrūsti) bei padalinti (perpjauti) tabletes. Pagaminta iš kieto plastiko, atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms. Dangtelyje peiliukas iš nerūdijančio plieno tablečių dalinimui. Nuėmus dangtelį yra talpos tabletėms sudėti ir tablečių trynimui. Pateikti pavyzdį.
74.2 | Padėklas tablečių dėžutėms ir taurelėms | Pagamintas iš plastiko. Ant padėklo suformuotos specialios vietos ne mažiau kaip 19-ai taurelių ir 19-ai dėžučių - dispenserių (komplektas 4 dalių). Dydis ne didesnis kaip 43x33 cm. Pateikti pavyzdį.
75 | Pirštinės ūkinės, įvairių dydžių | Pagamintos iš natūralaus latekso, be pudros. Forma anatominė, rankogaliai pastiprinti, delnų ir pirštų paviršius tekstūrinis, vidinis paviršius padengtas nelimpančia danga. Atitinka Reglamento Nr. 1935/2004 (EB) reikalavimus. Dydžiai M ir L.
76 | Inokuliacinė kilpa 10 mkl | Pagaminta iš polistrerno. Skirta mėginiui pernešti ant stiklelio ar į indelį. Supakuota po 10 vnt.
77 | Kabliukas spiralės iš gimdos pašalinimui | Vienkartinio naudojimo. Supakuoti po 1 vnt., Sterilūs. Ilgis ne trumpesnis kaip 260 mm. Turi turėti CE žymėjimą ir CE sertifikatą.