{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":137,"n_cols":6,"rows_kept":137,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Medicininė įranga angiografo operacinei"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (Tiekėjo siūlomi techninės specifikacijos parametrai)"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
[]
["1.","Operaciniai šviestuvai su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)"]
["1.1.","Vieno modulio operacinis šviestuvas",2,"vnt."]
["1.1.1.","Operacinės lempos modulio („kupolo“) konstrukcija. Vientisas kupolas be ertmių ir išsišakojimų su jame įmontuotais šviesos diodais (LED)"]
["1.1.2.","Kupolo korpusas pagamintas iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos"]
["1.1.3.","Šviesos diodų skaičius kupole ne mažiau kaip 72 vnt."]
["1.1.4.","Šešėlį mažinanti/bešešėlinė technologija"]
["1.1.5.","Maksimali apšvieta ≥160 000 lux"]
["1.1.6.","Elektroninis šviesos intensyvumo (apšviestumo) reguliavimas intervale ≥ (30 - 100) %, ne mažiau kaip 6 intensyvumo lygiai"]
["1.1.7.","Elektroninis šviesos lauko diametro reguliavimas intervale ≥ (180 - 300) mm"]
["1.1.8.","Skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra reguliuojama intervale ≥ (3500– 5500) K, ne mažiau kaip 5 temperatūros pasirinkimai"]
["1.1.9.","Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra) ≥ 96 esant bet kuriai skleidžiamos šviesos spalvinei temperatūrai"]
["1.1.10.","Apšvietimo stulpo gylis (L1+L2) ties 20% \t≥ 1100 mm"]
["1.1.11.","Apšvietimas endoskopinėms operacijoms"]
["1.1.12.","Šviesos diodų tarnavimo laikas  ≥ 60 000 val."]
["1.1.13.","Personalizuotų apšvietimo nustatymų išsaugojimas ir atkūrimas vieno mygtuko paspaudimu"]
["1.1.14.","Sterilizuojamos rankenos pagalba valdomos funkcijos ≥ 2 pasirenkamos apšvietimo"]
["1.1.15.","Valdymo konsolė sumontuota ant šviestuvo laikančiosios konstrukcijos"]
["1.1.16.","Operacinė lempa turi būti su jos tvirtinimui prie lubų optimaliai (pagal lubų aukštį) parinktais konstrukciniais elementais. Pastaba: daviniai apie operacinių patalpų lubų tipą bei patalpų aukštį bus pateikti operacinių lempų užsakymo metu."]
["1.1.17.","Komplektuojama su:1. Steriliomis rankenomis (autoklavuojamos) - po 3 vnt.  kiekvienam šviestuvui; (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti techninės specifikacijos 1.1.17. papunktyje nurodytą komplektuojamą įrangą ir priemones bei jų kiekius (vnt., kompl. ir pan.).)"]
[]
["2.","Anestezijos aparatas su paciento monitoriumi (15“) su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)"]
["2.1.","Anestezijos aparatas su paciento monitoriumi (15“) ",1,"vnt.",null,"Anestezijos aparatas Mindray A8 su paciento monitoriumi Mindray BeneVision N19 (19'')"]
["2.1.1.","Aparatas pritaikytas naudoti:1. Suaugusiems2. Vaikams",null,null,null,"Aparatas pritaikytas naudoti:1. Suaugusiems; 2. Vaikams Anestezijos vartotojo vadovas psl Nr. 34"]
["2.1.2.","Aparato maitinimo šaltinis:1. 230V 50 Hz elektros tinklas2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) aparato tipinis veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 90 min.",null,null,null,"Aparato maitinimo šaltinis:1. 230V 50 Hz elektros tinklas   Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 4  2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) aparato tipinis veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio  90 min.   Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 4 "]
["2.1.3.","Anestezijos aparto naudojamos dujos. O2 ir suspaustas oras tiekiami iš magistralinio vamzdyno",null,null,null,"Anestezijos aparto naudojamos dujos. O2 ir suspaustas oras tiekiami iš magistralinio vamzdyno Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 2"]
["2.1.4.","Aparato tiekiamų dujų sunaudojimo matavimas (dujų srauto matuokliai). Elektroniniai sunaudojamų dujų kiekio matuokliai visoms į aparatą tiekiamoms dujoms (O2, oras)",null,null,null,"Aparato tiekiamų dujų sunaudojimo matavimas (dujų srauto matuokliai). Elektroniniai sunaudojamų dujų kiekio matuokliai visoms į aparatą tiekiamoms dujoms (O2, oras)  Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 3 ir Anestezijos brošiūra psl Nr. 2"]
["2.1.5.","Pacientui tiekiamų dujų maišymas. Elektroninis dujų mikseris",null,null,null,"Pacientui tiekiamų dujų maišymas. Elektroninis dujų mikseris   Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 3"]
["2.1.6.","Anestezijos sistemos gamintojo komplektuojamas garintuvas",null,null,null,"Anestezijos sistemos gamintojo komplektuojamas garintuvas  Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 3"]
["2.1.7.","Cirkuliuojančių dujų mišinio kiekis kvėpavimo sistemoje (išskaitant absorberio tūrį, be maišo rankinei ventiliacijai tūrio)  priverstiniuose ventiliacijos režimuose ≤ 3,5 litro ",null,null,null,"Cirkuliuojančių dujų mišinio kiekis kvėpavimo sistemoje (išskaitant absorberio tūrį, be maišo rankinei ventiliacijai tūrio)  priverstiniuose ventiliacijos režimuose  1,95 litro  Anestezijos vartotojo vadovas psl Nr. 260"]
["2.1.8.","Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės ventiliacijos režime (ne siauresnis diapazonas už nurodytą): 0,2 -15 l/min",null,null,null,"Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės ventiliacijos režime: 0,2 -15 l/min  Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 3"]
["2.1.9.","Greito O2 tiekimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas ≥ 50 l/min",null,null,null,"Greito O2 tiekimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas 50 l/min  Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 2"]
["2.1.10.","Perjungimas tarp rankinės/automatinės ventiliacijos vienu jungikliu",null,null,null,"Perjungimas tarp rankinės/automatinės ventiliacijos vienu jungikliu  Anestezijos vartotojo vadovas psl Nr. 45"]
["2.1.11.","Integruotas darbo vietos apšvietimas",null,null,null,"Integruotas darbo vietos apšvietimas  Anestezijos vartotojo vadovas psl Nr. 44"]
["2.1.12.","Absorberio indo tūris ≥ 700 ml",null,null,null,"Absorberio indo tūris 1500 ml  Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 3"]
["2.1.13.","Ventiliavimo režimai:1. Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma tūriu;2. Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma slėgiu;3. Mechaninė plaučių ventiliacija palaikoma slėgiu;4. Sinchronizuota ventiliacija valdoma tūriu;5. Slėgio palaikymo ventiliacija gali būti naudojama kaip atskiras režimas arba kartu su sinchronizuotais režimais",null,null,null,"Ventiliavimo režimai:1. Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma tūriu Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 1; 2. Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma slėgiu Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 1; 3. Mechaninė plaučių ventiliacija palaikoma slėgiu  Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 1; 4. Sinchronizuota ventiliacija valdoma tūriu Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 1 ;5. Slėgio palaikymo ventiliacija gali būti naudojama kaip atskiras režimas arba kartu su sinchronizuotais režimais Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 1 ir Anestezijos vartotojo vadovas psl Nr.138"]
["2.1.14.","Rankinės ventiliacijos slėgio ribojimo vožtuvas. Maksimalus ribojamas slėgis ≥ 70 cmH20",null,null,null,"Rankinės ventiliacijos slėgio ribojimo vožtuvas. Maksimalus ribojamas slėgis 70 cmH20  Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 3"]
["2.1.15.","Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus:",null,null,null,"Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus:"]
["2.1.16.","Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režime (ne siauresnės už nurodytas ribas): 20-1500 ml",null,null,null,"Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režime  10-2000 ml  Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 1"]
["2.1.17.","Įkvėpimo pauzės nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas ribas): 5-30 %",null,null,null,"Įkvėpimo pauzės nustatymo ribos: 5-60 % Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 1"]
["2.1.18.","Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas ribas): 4-100 k/min",null,null,null,"Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos: 2-100 k/min Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 1"]
["2.1.19.","PEEP režimas: elektroninis, reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 4 cmH20 iki 30 cmH20",null,null,null,"PEEP režimas: elektroninis, reguliuojamas diapazone nuo 0 cmH20 iki 50 cmH20  Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 1"]
["2.1.20.","Įkvėpimo - iškvėpimo (l:E) santykio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas ribas): 2:1 - 1:8",null,null,null,"Įkvėpimo - iškvėpimo (l:E) santykio nustatymo ribos : 4:1 - 1:8 Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 1"]
["2.1.21.","Maksimalus įpūtimo srautas ≥ 120 l/min",null,null,null,"Maksimalus įpūtimo srautas 180 l/min  Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 2"]
["2.1.22.","Viršutinės slėgio kvėpavimo takuose ribos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas ribas): 5-90 cmH2O",null,null,null,"Viršutinės slėgio kvėpavimo takuose ribos nustatymo ribos: 5-100 cmH2O  Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 1"]
["2.1.23.","Reguliuojamas tėkmės trigerio jautrumas",null,null,null,"Reguliuojamas tėkmės trigerio jautrumas Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 1 ir Anestezijos vartotojo vadovas psl Nr. 140"]
["2.1.24.","Procedūros metu paciento suvartoto lakaus anestetiko apskaičiavimas: anestetiko kiekis",null,null,null,"Procedūros metu paciento suvartoto lakaus anestetiko apskaičiavimas: anestetiko kiekis  Anestezijos vartotojo vadovas psl Nr. 154"]
["2.1.25.","Anestezijos aparato ventiliatoriaus funkcijos, gerinančios plaučių būklę operacijos metu:1. Vienkartinio tūrio užlaikymas;2. Plaučių elastingumo monitoravimas ir rezultatų atvaizdavimas monitoriaus ekrane",null,null,null,"Anestezijos aparato ventiliatoriaus funkcijos, gerinančios plaučių būklę operacijos metu:1. Vienkartinio tūrio užlaikymas Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 2 2. Plaučių elastingumo monitoravimas ir rezultatų atvaizdavimas monitoriaus ekrane Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 2"]
["2.1.26.","Ventiliatoriaus valdymo ekranas spalvotas, ≥ 38 cm įstrižainės",null,null,null,"Ventiliatoriaus valdymo ekranas spalvotas 46,99 cm įstrižainės  Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 1 ir Anestezijos brošiūra psl Nr. 1"]
["2.1.27.","Ventiliatoriaus ekrano padėties nustatymas vertikalioje plokštumoje ir horizontalioje plokštumoje",null,null,null,"Ventiliatoriaus ekrano padėties nustatymas vertikalioje plokštumoje ir horizontalioje plokštumoje   Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 1"]
["2.1.28.","Anestezijos aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymas:1. Pasukamas greito funkcijų / parametrų pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo ratukas;2. Lietimui jautrus ekranas („touch screen“);3. Integruoti mygtukai arba vartotojo meniu esančios greitai pasiekiamų funkcijų mygtukų piktogramos;",null,null,null,"Anestezijos aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymas:1. Pasukamas greito funkcijų / parametrų pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo ratukas Anestezijos vartotojo vadovas psl Nr. 37 ;2. Lietimui jautrus ekranas („touch screen“)  Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 1 ;3. Vartotojo meniu esančios greitai pasiekiamų funkcijų mygtukų piktogramos  Anestezijos vartotojo vadovas psl Nr. 60, 61"]
["2.1.29.","Grafinis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane: ne mažiau 3 kreivių ekrane vienu metu",null,null,null,"Grafinis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane: 5 kreivės ekrane vienu metu  Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 1"]
["2.1.30.","Grafinis kilpinių ventiliacijos grafikų vaizdavimas ekrane: ne mažiau 2 kilpinių grafikų ekrane vienu metu",null,null,null,"Grafinis kilpinių ventiliacijos grafikų vaizdavimas ekrane:2 kilpiniai grafikai  ekrane vienu metu  Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 1 ir  Anestezijos vartotojo vadovas psl Nr. 75"]
["2.1.31.","Lakaus anestetinio agento suvartojimo vienos procedūros metu parodymas",null,null,null,"Lakaus anestetinio agento suvartojimo vienos procedūros metu parodymas    Anestezijos vartotojo vadovas psl Nr. 154"]
["2.1.32.","Monitoruojami ventiliavimo kvėpuojamųjų dujų parametrai:1. Anestetinių dujų bei garinių anestetikų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu;2. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės;3. Spirometrinės slėgio-tūrio ir tūrio/srauto kilpos;4. O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime;3. Automatiškai apskaičiuojama ir parodoma monitoriaus ekrane anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus;",null,null,null,"Monitoruojami ventiliavimo kvėpuojamųjų dujų parametrai:1. Anestetinių dujų bei garinių anestetikų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu  Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 3 ir Anestezijos vartotojo vadovas psl Nr. 98  ;2. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės   Anestezijos vartotojo vadovas psl. Nr. 75, 145; 3. Spirometrinės slėgio-tūrio ir tūrio/srauto kilpos Anestezijos vartotojo vadovas psl. Nr. 75 ir Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 1 ; 4. O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime Anestezijos vartotojo vadovas psl. 60, 152  ;3. Automatiškai apskaičiuojama ir parodoma monitoriaus ekrane anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus Anestezijos vartotojo vadovas psl. 60, 152"]
["2.1.33.","Būtinas atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys",null,null,null,"Atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 2"]
["2.1.34.","Paramagnetinė (arba lygiavertė) deguonies koncentracijos matavimo technologija",null,null,null,"Paramagnetinė deguonies koncentracijos matavimo technologija Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 3"]
["2.1.35.","Papildomas O2 išvadas su elektroniniu arba mechaniniu srauto matuokliu",null,null,null,"Papildomas O2 išvadas su mechaniniu srauto matuokliu Anestezijos techninės specifikacijos psl. Nr. 2 ir Serviso vartotojo vadovas psl. Nr. 155"]
["2.1.36.","Integruota atsiurbimo sistema su neigiamo slėgio reguliavimu",null,null,null,"Integruota atsiurbimo sistema su neigiamo slėgio reguliavimu Anestezijos vartotojo vadovas psl. 126 ir Anestezijos brošiūra psl. Nr. 2"]
["2.1.37.","Reikalavimai narkozės aparato komplektavimui: aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas reikalaujamas funkcijas ir monitoruoti visus reikalaujamus parametrus",null,null,null,"Reikalavimai narkozės aparato komplektavimui: aparatas sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas reikalaujamas funkcijas ir monitoruoti visus reikalaujamus parametrus Anestezijos brošiūra; Anestezijos priedų katalogas; Anestezijos techninė specifikacija; Anestezijos vartotojo vadovas;  Serviso vartotojo vadovas; Priedų katalogas"]
["2.1.38.","Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi. Būtina, 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys, techniškai suderinamos su ligoninės naudojama sistema",null,null,null,"Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi. Būtina, 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys, techniškai suderinamos su ligoninės naudojama sistema  Anestezijos vartotojo vadovas psl. 281 ir Anestezijos priedų katalogas psl. Nr. 25"]
["2.1.39.","Atidirbusių dujų išmetimo žarna. Būtina, tinkamo ilgio pagal konkrečią darbo vietą su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi techniškai suderinama su ligoninės naudojama sistema",null,null,null,"Atidirbusių dujų išmetimo žarna. Būtina, tinkamo ilgio pagal konkrečią darbo vietą su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi techniškai suderinama su ligoninės naudojama sistema Anestezijos priedų katalogas psl. Nr. 19"]
["2.1.40.","Reikalavimai paciento gyvybinių funkcijų monitoriui:",null,null,null,"Reikalavimai paciento gyvybinių funkcijų monitoriui:"]
["2.1.41.","Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius tvirtinimo sistema pritvirtintas prie anestezijos aparato",null,null,null,"Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius tvirtinimo sistema pritvirtintas prie anestezijos aparato Anestezijos priedų katalogas psl. Nr. 25"]
["2.1.42.","Monitoriaus maitinimo šaltiniai: 1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas;2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 120 min.",null,null,null,"Monitoriaus maitinimo šaltiniai: 1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 4 , 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio 120 min. Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 4"]
["2.1.43.","Reikalavimai monitoriaus ekranui\t:1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis) lietimui jautrus;2. Ekrano įstrižainė ≥ 38 cm; 3. Raiška ≥ (1024 x 768) taškų 3. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6;",null,null,null,"Reikalavimai monitoriaus ekranui: 1. Spalvotas, LCD, lietimui jautrus  Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1; 2. Ekrano įstrižainė 39, 62cm  Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1; 3. Raiška 1920 x 1080 taškų Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1 ;3. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu 10  Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1"]
["2.1.44.","Monitoriaus palaikomos-komplektuojamos specializuotos programos:1. Vaistų dozės ir titravimo skaičiavimo programa;2. ST arba QT segmento analizė;",null,null,null,"Monitoriaus palaikomos-komplektuojamos specializuotos programos:1. Vaistų dozės ir titravimo skaičiavimo programa  Monitoriaus vartotojo vadovo psl. Nr. 162, 576;2. STsegmento analizė Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1;"]
["2.1.45.","Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai:1. USB jungtys ≥ 4;2. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė (LAN arba lygiavertė);",null,null,null,"Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai:1. USB jungtys  4  Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 4 ;2. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė LAN Monitoriaus vartotojo vadovo psl. Nr.48 ;"]
["2.1.46.","Reikalavimai monitoriaus funkcinėms galimybėms. Monitoruojamų gyvybinių funkcijų parametrų grafikų atvaizdavimas monitoriaus ekrane realiuoju laiku.",null,null,null,"Reikalavimai monitoriaus funkcinėms galimybėms. Monitoruojamų gyvybinių funkcijų parametrų grafikų atvaizdavimas monitoriaus ekrane realiuoju laiku Monitoriaus brošiūros psl. Nr. 2, 3"]
["2.1.47.","Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis:1. Atminties trukmė ≥ 72 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos;2. Būtina galimybė atvaizduoti grafiškai ir skaitmenimis;3. ≥ 150 įvykių išsaugojimas atmintyje;4. Rankinis įvykio išsaugojimas atmintyje;5. Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu;",null,null,null,"Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis:1. Atminties trukmė 120 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 4;2. Būtina galimybė atvaizduoti grafiškai ir skaitmenimis Monitoriaus brošiūros psl. Nr. 2 ;3. 1000 įvykių išsaugojimas atmintyje Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 4 ; 4. Rankinis įvykio išsaugojimas atmintyje Monitoriaus vartotojo vadovo psl. Nr. 62; 5. Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu Monitoriaus vartotojo vadovo psl. Nr. 119;"]
["2.1.48.","Reikalavimai multiparametrų moduliui. Mobilus, tvirtinamas monitoriuje arba ant įkrovimo stotelės.",null,null,null,"Reikalavimai multiparametrų moduliui. Mobilus, tvirtinamas monitoriuje   Monitoriaus brošiūros psl. Nr. 4 ir Transportinio monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1.;"]
["2.1.49.","Reikalavimai gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekranui:1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus;2. Įstrižainė ≥ 13,5 cm;3. Kreivių skaičius ekrane vienu metu ne mažiau kaip 3;",null,null,null,"Reikalavimai gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekranui:1. Spalvotas, skystųjų kristalų LCD, lietimui jautrus Transportinio monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1. 2. Įstrižainė 13,97 cm Transportinio monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1. ;3. Kreivių skaičius ekrane vienu metu: 13 Transportinio monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1."]
["2.1.50.","Reikalavimai gyvybinių funkcijų matavimo modulio akumuliatoriui:1. Pakrovimo laikas ne daugiau kaip 4 val.;2. Veikimo laikas nuo pilnai pakrauto akumuliatoriaus ne mažiau kaip 4 val.;",null,null,null,"Reikalavimai gyvybinių funkcijų matavimo modulio akumuliatoriui:1. Pakrovimo laikas 3 val. Transportinio monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 4; 2. Veikimo laikas nuo pilnai pakrauto akumuliatoriaus 8 val.; Transportinio monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 4 ir transportinio monitoriaus deklaracija psl. Nr. 1, 2"]
["2.1.51.","Monitoruojami parametrai:1. EKG (multiderivacinis kanalas);2. Kvėpavimas;3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD);4. Temperatūra;5. Neinvazinis kraujospūdis;6. SpO2;7. Invazinis kraujospūdis;8. Anestezijos miego gylis, duomenys pateikiami monitoriaus ekrane arba išoriniame modulyje;9. Raumenų relaksacija, duomenys pateikiami monitoriaus ekrane arba išoriniame modulyje;",null,null,null,"Monitoruojami parametrai:1. EKG (multiderivacinis kanalas) Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1;2. Kvėpavimas Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1 ;3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD )  Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1; ;4. Temperatūra Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1 ;5. Neinvazinis kraujospūdis  Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1 ;6. SpO2 Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1 ;7. Invazinis kraujospūdis Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 2;8. Anestezijos miego gylis, duomenys pateikiami monitoriaus ekrane arba išoriniame modulyje  Monitoriaus vartotojo vadovo psl. Nr. 467, 470 ; 9. Raumenų relaksacija, duomenys pateikiami monitoriaus ekrane  Monitoriaus vartotojo vadovo psl. Nr. 485;"]
["2.1.52.","Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui:1. EKG derivacijos: I, II, III, aVL, aVF, aVR, V;2. ŠSD matavimo ribos 20-300 k/min (ne siauresnės už nurodytas);3. ST segmento matavimas;4. Aritmijų detekcija ir aliarmai, analizuojant iš ne mažiau kaip 2 EKG derivacijų;",null,null,null,"Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui:1. EKG derivacijos: I, II, III, aVL, aVF, aVR, V Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1 ;2. ŠSD matavimo ribos 15-350 k/min Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1; 3. ST segmento matavimas  Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1 ;4. Aritmijų detekcija ir aliarmai, analizuojant iš 5 EKG derivacijų Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1, 4,;"]
["2.1.53.","Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui:1. Temperatūros matavimo ribos: 0 - 45°C (ne siauresnės už nurodytas);2. Matavimo paklaida ≤ 0,1 °C ;",null,null,null,"Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: 1. Temperatūros matavimo ribos: 0 - 50°C  Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1; ;2. Matavimo paklaida 0,1 °C Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1; ;"]
["2.1.54.","Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui1. Kraujospūdžio matavimo ribos ne mažiau 15 – 270 mmHg;2. Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Osciliometrinis arba lygiavertis;3. Darbo režimai: rankinis, periodinis, STAT",null,null,null,"Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui1. Kraujospūdžio matavimo ribos 10 – 290 mmHg Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1; 2. Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Osciliometrinis Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1; 3. Darbo režimai: rankinis, periodinis, STAT  Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1"]
["2.1.55.","Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui:1. SpO2 matavimo ribos 1-100% (ne siauresnis už nurodytą);2. Matavimo paklaida ≤ ± 2% (diapazone nuo 70% iki 100%);3. Monitorius turi registruoti ir matuoti kraujo įsotinimą deguonimi (SpO2) su Nellcor arba Masimo, arba TruSat jutikliais",null,null,null,"Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui:1. SpO2 matavimo ribos 0-100% Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1 ;2. Matavimo paklaida  ± 2% (diapazone nuo 70% iki 100%)  Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1; 3. Monitoriusregistruoja ir matuoja kraujo įsotinimą deguonimi (SpO2) Nellcor jutikliais Piredų katalogo psl. Nr. 18 ir Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 1"]
["2.1.56.","Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:1. Invazinio kraujospūdžio matavimo ribos nuo -40mmHg iki +300mmHg (ne siauresnis už nurodytą);2. Matavimo paklaida ≤ ±2 %;",null,null,null,"Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:1. Invazinio kraujospūdžio matavimo ribos nuo -50mmHg iki +360mmHg Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 2  ;2. Matavimo paklaida  ±2 % Monitoriaus techninės specifikacijos psl. Nr. 2 ;"]
["2.1.57.","Reikalavimai sąmonės būklės monitoravimo kanalui. EEG duomenų registravimas, raumenų miografijos registracija ir analizavimas entropijos arba BIS algoritmu",null,null,null,"Reikalavimai sąmonės būklės monitoravimo kanalui. EEG duomenų registravimas, raumenų miografijos registracija ir analizavimas entropijos arba BIS algoritmu  Monitoriaus vartotojo vadovo psl. Nr. 467, 469, 547"]
["2.1.58.","Reikalavimai raumenų relaksacijos matavimo kanalui:1. Stimuliavimo režimai: TOF, DBS, ST;2. Gilios relaksacijos matavimas Tetanic/PTC;",null,null,null,"Reikalavimai raumenų relaksacijos matavimo kanalui:1. Stimuliavimo režimai: TOF, DBS, ST; Monitoriaus vartotojo vadovo psl. Nr. 485 2. Gilios relaksacijos matavimas PTC Prekių aprašymo 2 dalies psl. Nr. 484, 549 ir Anestezijos vartotojo vadovas psl. Nr. 178"]
["2.1.59.","Komplektuojami monitoriaus priedai:1. EKG elektrodų kabelis 5-ių elektrodų -1 vnt.;2. SpO2 matavimo daviklis, skirtas suaugusiems -1 vnt.,;3. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos suaugusiems, komplekte dviejų skirtingų dydžių - 1 kompl.;4. Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus -1 kompl.;5. Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis -1 vnt.;6. Kabelis invazinio kraujospūdžio matavimo daviklio prijungimui prie monitoriaus -1 vnt. daugkartinio naudojimo;7. Raumenų relaksacijos matavimo modulis -1 vnt.;8. Raumenų relaksacijos jutiklis, skirtas suaugusiems -1 vnt.;9. Sąmonės būklės monitoravimo modulis su kabeliu -1 vnt.;10. Sąmonės būklės monitoravimo elektrodai  (įrangos instaliavimui, išbandymui ir kalibravimui) - 5 vnt.; (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti techninės specifikacijos 2.1.59. papunktyje nurodytą komplektuojamą įrangą ir priemones bei jų kiekius (vnt., kompl. ir pan.).)",null,null,null,"Komplektuojami monitoriaus priedai:1. EKG elektrodų kabelis 5-ių elektrodų -1 vnt. Priedų katalogas psl Nr. 3 ;2. SpO2 matavimo daviklis, skirtas suaugusiems -1 vnt. Priedų katalogas psl Nr. 18,;3. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos suaugusiems, komplekte dviejų skirtingų dydžių - 1 kompl. Priedų katalogas psl Nr. 21 ;4. Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus -1 kompl.  Priedų katalogas psl Nr. 20 ;5. Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis -1 vnt.;  Priedų katalogas psl Nr. 28 6. Kabelis invazinio kraujospūdžio matavimo daviklio prijungimui prie monitoriaus -1 vnt. daugkartinio naudojimo Priedų katalogas psl Nr. 41 (laido jungties standartas butu derinamas su ligonine prieš užsakant. Nuotrauka yra kaip pavyzdys); 7. Raumenų relaksacijos matavimo modulis -1 vnt.  Monitoriaus vartotojo vadovo psl. Nr. 483 ;8. Raumenų relaksacijos jutiklis, skirtas suaugusiems -1 vnt  Priedų katalogas psl Nr. 53  76.;9. Sąmonės būklės monitoravimo modulis su kabeliu -1 vnt. Priedų katalogas psl Nr. 47; ;10. Sąmonės būklės monitoravimo elektrodai  (įrangos instaliavimui, išbandymui ir kalibravimui) - 5 vnt. Priedų katalogas psl Nr. 47; (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti techninės specifikacijos 2.1.59. papunktyje nurodytą komplektuojamą įrangą ir priemones bei jų kiekius (vnt., kompl. ir pan.).) Pateikiamas Tiekėjo patvirtinimas 1"]
[]
["3.","Defibriliatorius-monitorius su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)"]
["3.1.","Defibriliatorius-monitorius",1,"vnt.",null,"Defibriliatorius/monitorius BeneHeart D60, Mindray. Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 1 "]
["3.1.1.","Defibriliatoriaus impulso forma - bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija, priklausomai nuo paciento varžos",null,null,null,"Defibriliatoriaus impulso forma - bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija, priklausomai nuo paciento varžos  Defibriliatoriaus vartotojo vadovas psl. Nr. 248"]
["3.1.2.","Bifazinio impulso energijos nustatymas:1. Impulso energijos keitimo ribos ne siauresnės kaip 2 – 350 J;2. Impulso energijos keitimo žingsnis 2 – 200 J diapazone ne didesnis kaip 50 J",null,null,null,"Bifazinio impulso energijos nustatymas:1. Impulso energijos keitimo ribos 1 – 360 J; Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 2  2. Impulso energijos keitimo žingsnis 2 – 200 J diapazone ne didesnis kaip 50 J  Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 2"]
["3.1.3.","Defibriliatoriaus darbo režimai:1. Nesinchronizuota defibriliacija;2. Sinchronizuota kardioversija;3. Automatinis režimas",null,null,null,"Defibriliatoriaus darbo režimai:1. Nesinchronizuota defibriliacija Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 2   2; Sinchronizuota kardioversija  Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 2; 3. Automatinis režimas Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 2"]
["3.1.4.","Darbui su prietaisu naudojami defibriliacijos elektrodai:1. Išoriniai, daugkartinio naudojimo, tinkami vaikų ir suaugusių defibriliacijai; 2. Vienkartinio naudojimo, pralaidūs rentgeno spinduliams, skirti defibriliuoti, stimuliuoti ir registruoti EKG.",null,null,null,"Darbui su prietaisu naudojami defibriliacijos elektrodai:1. Išoriniai, daugkartinio naudojimo, tinkami vaikų ir suaugusių defibriliacijai  Defibriliatoriaus vartotojo vadovas psl. Nr. 248, 289; 2. Vienkartinio naudojimo, pralaidūs rentgeno spinduliams, skirti defibriliuoti, stimuliuoti ir registruoti EKG.  Defibriliatoriaus vartotojo vadovas psl. Nr. 289 ir Priedų katalogas psl. Nr. 65"]
["3.1.5.","Automatinis defibriliavimo režimas: garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės laikas ne ilgiau 10 s.",null,null,null,"Automatinis defibriliavimo režimas: garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės laikas 10 s.  Defibriliatoriaus vartotojo vadovas psl. Nr. 56, 59, 117,  122"]
["3.1.6.","Defibriliacijos iškrovų skaičius iš darbinio pilnai įkrautų akumuliatorių komplekto, naudojant 360 J energiją: ne mažiau 400 defibriliacijos impulsų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo",null,null,null,"Defibriliacijos iškrovų skaičius iš darbinio pilnai įkrautų akumuliatorių komplekto, naudojant 360 J energiją: 440 defibriliacijos impulsų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo. Defibriliatoriaus vartotojo vadovas psl. Nr. 242"]
["3.1.7.","Metronomo funkcija skirta vaikų ir suaugusių gaivinimui: gaivinimo kompresijų dažnio nustatymui, pagal gaivinimo standartą",null,null,null,"Metronomo funkcija skirta vaikų ir suaugusių gaivinimui: gaivinimo kompresijų dažnio nustatymui, pagal gaivinimo standartą Defibriliatoriaus vartotojo vadovas psl. Nr. 56, 72, 193, 248"]
["3.1.8.","Defibriliacijos iškrovų sekos programavimas: programuojama 3-jų defibriliacijos iškrovų seka",null,null,null,"Defibriliacijos iškrovų sekos programavimas: programuojama 3-jų defibriliacijos iškrovų seka  Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 2"]
["3.1.9.","Prietaiso testinė įranga, leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą",null,null,null,"Prietaiso testinė įranga, leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą Defibriliatoriaus vartotojo vadovas psl. Nr.  234,290"]
["3.1.10.","Stimuliacija. Būtini ne mažiau kaip du režimai: sinchronizuotas ir nesinchronizuotas.",null,null,null,"Stimuliacija: sinchronizuotas ir nesinchronizuotas.  Defibriliatoriaus vartotojo vadovas psl. Nr. 248"]
["3.1.11.","Stimuliacijos dažnio keitimo ribos ne siauresnės kaip 40 – 150 imp./min.",null,null,null,"Stimuliacijos dažnio keitimo ribos  30 – 210  imp./min.  Defibriliatoriaus vartotojo vadovas psl. Nr. 250"]
["3.1.12.","Stimuliacijos impulso forma monofazinė",null,null,null,"Stimuliacijos impulso forma monofazinė Defibriliatoriaus vartotojo vadovas psl. Nr. 250"]
["3.1.13.","Stimuliavimo srovės nustatymo ribos ne siauresnės kaip 1 – 200 mA",null,null,null,"Stimuliavimo srovės nustatymo ribos 0 – 200 mA  Defibriliatoriaus vartotojo vadovas psl. Nr. 250"]
["3.1.14.","Prietaiso ekranas:1. Integruotas į prietaisą, spalvotas, LCD arba lygiavertis, su galimybe pakeisti į monochrominį arba didelio kontrasto režimą priklausomai nuo aplinkos apšvietimo;  2. Įstrižainė ≥ 20 cm",null,null,null,"Prietaiso ekranas:1. Integruotas į prietaisą, spalvotas, LCD, su galimybe pakeisti į didelio kontrasto režimą priklausomai nuo aplinkos apšvietimo Defibriliatoriaus brošiūra psl. Nr. 2, Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 1, Defibriliatoriaus vartotojo vartotojo vadovas psl. Nr. 44 ;  2. Įstrižainė 22,86 cm  Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 1"]
["3.1.15.","Gyvybinių parametrų tendencijų (angl. trend) monitoravimas ekrane: 1. Maksimali monitoravimo trukmė ne mažiau kaip 8 val; 2. Grafiškai atvaizduojamas ST segmento pokytis",null,null,null,"Gyvybinių parametrų tendencijų (angl. trend) monitoravimas ekrane: 1. Maksimali monitoravimo trukmė 200 val  Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 1; ; 2. Grafiškai atvaizduojamas ST segmento pokytis Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 2; Defibriliatoriaus vartotojo vartotojo vadovas psl. Nr. 111"]
["3.1.16.","Gyvybinių parametrų monitoravimas ekrane: 1. EKG; 2. SpO2 matavimas paremtas Massimo techonologija; 3. Neinvazinis kraujo spaudimas; 4. Invazinis kraujo spaudimas; 5. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 6. CO2; 7. Kvėpavimo dažnis; 8. Temperatūra ",null,null,null,"Gyvybinių parametrų monitoravimas ekrane: 1. EKG Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 1; 2. SpO2 matavimas paremtas Massimo techonologija Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 2; 3. Neinvazinis kraujo spaudimas Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 2; 4. Invazinis kraujo spaudimas Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 2; 5. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 2; 6. CO2 Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 2; 7. Kvėpavimo dažnis Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 2; 8. Temperatūra Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 2"]
["3.1.17.","EKG monitoruojamų derivacijų skaičius\t ≥ 12 derivacijų",null,null,null,"EKG monitoruojamų derivacijų skaičiuS 12 derivacijų  Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 2; Defibriliatoriaus vartotojo vartotojo vadovas psl. Nr. 177"]
["3.1.18.","Prietaiso pateikiami 12 kanalų EKG interpretacijos duomenys: 1. Diagnozė pagal lytį ir amžių; 2. ST segmento amplitudės išmatavimai; 3. Suvidurkinti QRS kompleksai; 4. Ritmo EKG; 5. Automatinis 12 kanalų EKG spausdinimas po pirminės EKG užrašymo, esant aritmijoms.",null,null,null,"Prietaiso pateikiami 12 kanalų EKG interpretacijos duomenys: 1. Diagnozė pagal lytį ir amžių Glasgow vartotojo vadovas psl. Nr. 9,15; 2. ST segmento amplitudės išmatavimai Glasgow vartotojo vadovas psl. Nr.13; Defibriliatoriaus vartotojo vartotojo vadovas psl. Nr. 110 .3. Suvidurkinti QRS kompleksai Defibriliatoriaus vartotojo vadovas psl. Nr. 121; 4. Ritmo EKG  Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 2; Defibriliatoriaus vartotojo vartotojo vadovas psl. Nr. 119;  Glasgow vartotojo vadovas psl. Nr. 13. 5. Automatinis 12 kanalų EKG spausdinimas po pirminės EKG užrašymo, esant aritmijoms Defibriliatoriaus vartotojo vartotojo vadovas psl. Nr. 122"]
["3.1.19.","ŠSD matavimo aliarmų nustatymo ribos ne siauresnės kaip 20 - 280 k./min.",null,null,null,"ŠSD matavimo aliarmų nustatymo ribos 2 - 295 k/min Defibriliatoriaus vartotojo vartotojo vadovas psl. Nr.197"]
["3.1.20.","Skilvelių virpėjimo ir tachikardijos monitoravimas\tbūtinas rankiniame ir/ar automatiniame režime",null,null,null,"Skilvelių virpėjimo ir tachikardijos monitoravimas rankiniame ir automatiniame režime Defibriliatoriaus vartotojo vartotojo vadovas psl. Nr. 254"]
["3.1.21.","Duomenų atminties talpa ne mažiau 6 val. nepertraukiamos EKG įrašymas į vidinę atmintį arba išorinę atminties kortelę",null,null,null,"Duomenų atminties talpa 120 val. nepertraukiamos EKG įrašymas į išorinę atminties kortelę Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 1"]
["3.1.22.","Gaivinimo analizė ir efektyvumo įvertinimas: analizuojami parametrai: krūtinės paspaudimų dažnis ir gylis",null,null,null,"Gaivinimo analizė ir efektyvumo įvertinimas: analizuojami parametrai: krūtinės paspaudimų dažnis ir gylis CPR sensor vartotojo vadovas psl. Nr. 3"]
["3.1.23.","Integruotas spausdintuvas, ne mažiau 3 kanalų, terminis",null,null,null,"Integruotas spausdintuvas, 6 kanalų, terminis Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 1;  Defibriliatoriaus vartotojo vartotojo vadovas psl. Nr. 179"]
["3.1.24.","Spausdinimo greitis. Ne mažiau kaip du pasirinkimai: 12,5 mm/s ir 25 mm/s",null,null,null,"Spausdinimo greitis, 4 pasirinkimai: 6,25  mm/s,  12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 1"]
["3.1.25.","Spausdinimo įjungimas rankiniu ir automatiniu būdu",null,null,null,"Spausdinimo įjungimas rankiniu ir automatiniu būdu Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 180"]
["3.1.26.","Spausdinimui naudojamo registracinio popieriaus plotis 100 mm ± 10 mm",null,null,null,"Spausdinimui naudojamo registracinio popieriaus plotis 110 mm  Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 1"]
["3.1.27.","Prietaiso akumuliatoriai: 1. Galimybė naudoti du akumuliatorius; 2. Įkrovimo lygio indikacija ant akumuliatorių; 3. Automatinis akumuliatorių perjungimas vienam išsekus; 4. Garsinis signalas senkant visiems akumuliatoriams",null,null,null,"Prietaiso akumuliatoriai: 1. Galimybė naudoti du akumuliatorius Defibriliatoriaus techninė specifikacija psl. Nr. 1; 2. Įkrovimo lygio indikacija ant akumuliatorių  Defibriliatoriaus vartotojo vartotojo vadovas psl. Nr. 221;  3. Automatinis akumuliatorių perjungimas vienam išsekus D60 Deklaracija;  4. Garsinis signalas senkant visiems akumuliatoriams Defibriliatoriaus vartotojo vartotojo vadovas psl. Nr. 220"]
["3.1.28.","Maksimalus monitoravimo laikas iš pilnai pakrautų 2 akumuliatorių ne mažiau kaip 6 val.",null,null,null,"Maksimalus monitoravimo laikas iš pilnai pakrautų 2 akumuliatorių 13 val. Defibriliatoriaus  vartotojo vadovas psl. Nr. 242"]
["3.1.29.","Prietaiso atsparumas smūgiams. Atlaiko kritimą ne mažiau iš 70 cm ant kiekvienos prietaiso plokštumos",null,null,null,"Prietaiso atsparumas smūgiams. Atlaiko kritimą iš 150 cm ant kiekvienos prietaiso plokštumos  Monitoriaus brošiūra psl. Nr. 5"]
["3.1.30.","Atsparumas drėgmei ne blogiau kaip IPX4",null,null,null,"Atsparumas drėgmei IP55 Monitoriaus brošiūra psl. Nr. 5"]
["3.1.31.","Prietaiso komplektacija: 1. Du ličio jonų akumuliatoriai; 2. AKS matavimo manžetės 3vnt. (XL, L, M) su jungiamają žarnele – 1 kompl.; 3. SpO2 pirštinis daviklis; 4. Vienkartinių elektrodų kabelis su varžos patikros prietaisu bei  vienkartiniais, rentgenui pralaidžiais, elektrodais vaikų ir suaugusiųjų defibriliacijai – 1 kompl.; 5. Daugkartiniai suaugusių ir vaikų defibriliavimo elektrodai – 1 kompl.; 6. Specialus krepšys su dviem kišenėm; 7. CO2 monitoravimo vamzdeliai neintubuotam ir intubuotam pacientui 6vnt.; 8. Akumuliatorių pakrovėjas; 9. Prietaisas skirtas registruoti krūtinės paspaudimų gylį bei dažnį; 10. Temperatūros daviklis; 11. Invazinio kraujospūdžio vienkartiniai davikliai – 5 vnt.; (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti techninės specifikacijos 3.1.31. papunktyje nurodytą komplektuojamą įrangą ir priemones bei jų kiekius (vnt., kompl. ir pan.).)",null,null,null,"Prietaiso komplektacija: 1. Du ličio jonų akumuliatoriai  Defibriliatoriaus vartotojo vartotojo vadovas psl. Nr. 290.; 2. AKS matavimo manžetės 3vnt. (XL, L, M) su jungiamają žarnele – 1 kompl.;  Priedų katalogas psl. Nr. 20, 21 3. SpO2 pirštinis daviklis  Priedų katalogas psl. Nr. 14 ; 4. Vienkartinių elektrodų kabelis su varžos patikros prietaisu bei  vienkartiniais, rentgenui pralaidžiais, elektrodais vaikų ir suaugusiųjų defibriliacijai – 1 kompl. Priedų katalogas psl. Nr. 65; Defibriliatoriaus vartotojo vartotojo vadovas psl. Nr. 289 ; 5. Daugkartiniai suaugusių ir vaikų defibriliavimo elektrodai – 1 kompl. Defibriliatoriaus vartotojo vartotojo vadovas psl. Nr. 289 6. Specialus krepšys su dviem kišenėm Defibriliatoriaus dėklo brošiūra psl. Nr. 1 ; 7. CO2 monitoravimo vamzdeliai neintubuotam ir intubuotam pacientui 6vnt. Priedų katalogas psl. Nr. 32; 8. Akumuliatorių pakrovėjas Defibriliatoriaus vartotojo vartotojo vadovas psl. Nr. 290; 9. Prietaisas skirtas registruoti krūtinės paspaudimų gylį bei dažnį CPR sensor vartotojo vadovas psl. Nr. 3 ; 10. Temperatūros daviklis Priedų katalogas psl. Nr. 28; 11. Invazinio kraujospūdžio vienkartiniai davikliai – 5 vnt.  Priedų katalogas psl. Nr. 42; (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti techninės specifikacijos 3.1.31. papunktyje nurodytą komplektuojamą įrangą ir priemones bei jų kiekius (vnt., kompl. ir pan.).)  Pateikiamas Tiekėjo patvirtinimas 2 "]
[]
["4.","Elektrochirurginis generatorius su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)"]
["4.1.","Elektrochirurginis generatorius",1,"vnt."]
["4.1.1.","Įrenginio valdymo ekranas: 1. Lietimui jautrus; 2. Įstrižainė ≥ 17 cm (7“)"]
["4.1.2.","Prietaiso valdymas rankinis ir kojinis"]
["4.1.3.","Galingumas:1. Monopolinio pjovimo maksimali galia ≥ 400 W;2. Monopolinės koaguliacijos  maksimali galia ≥ 200 W;3. Bipolinio pjovimo maksimali galia ≥ 350 W;4. Bipolinės koaguliacijos maksimali galia ≥ 320 W;"]
["4.1.4.","Monopolinių režimų skaičius: ne mažiau 11 skirtingų režimų"]
["4.1.5.","Bipolinių režimų skaičius: ne mažiau 5 skirtingų režimų"]
["4.1.6.","Klaidos atveju aparatas turi pranešti garsiniu signalu ir/ar indikuoti klaidos kodą prietaiso monitoriuje"]
["4.1.7.","Neutralaus elektrodo elektrinės grandinės kontrolės sistema"]
["4.1.8.","Generatorius turi turėti automatinį nustatytos galios palaikymo režimą"]
["4.1.9.","Galimybė vienu metu prijungti du monopolinius ir du bipoliarinius instrumentus"]
["4.1.10.","Galimybė įrašyti papildomas programas"]
["4.1.11.","Generatoriaus aušinimas kovekcinis"]
["4.1.12.","Elektros tinklas 230 V, 50Hz"]
["4.1.13.","Komplektruojama su: 1. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas monopolinis kabelis, jungiamojo laido ilgis ≥ 4 m (4 vnt.); 2. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas bipolinis elektrodas – pincetas, ilgis 22 cm ± 2 cm (8 vnt.); 3.Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas bipolinis kabelis, jungiamojo laido ilgis ≥ 4 m (4 vnt.); 4. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas monopoliarinis elektrodas, tiesus, diametras 2,4 mm ± 1 mm (8 vnt.); 5. Vienkartinis neutralus elektrodas, suaugusiems (100 vnt.); 6. Vienkartinio neutralaus elektrodo jungiamasis laidas, ilgis ≥ 4 m (2 vnt.); 7. Kojinis valdymo pedalas, nemažiau dviejų jungiklių (1 vnt.) (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti techninės specifikacijos 4.1.13. papunktyje nurodytą komplektuojamą įrangą ir priemones bei jų kiekius (vnt., kompl. ir pan.).)"]