{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":96,"n_cols":6,"rows_kept":96,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Universalus skaitmeninis rentgeno aparatas"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (Tiekėjo siūlomi techninės specifikacijos parametrai)"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
[]
["1.1.","Universalus skaitmeninis rentgeno aparatas su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)",1,"vnt."]
["1.1.1.","Aukšto dažnio generatorius (nurodyti modelį):",null,null,null,"Aukšto dažnio generatorius (nurodyti modelį): SHFR800-TF400; 23 psl."]
["1.1.2.","Maksimali galia ≥ 65 kW",null,null,null,"Maksimali galia 80 kW; 24, 271 psl."]
["1.1.3.","Įtampos diapazonas  ≥ (40 - 150) kV",null,null,null,"Įtampos diapazonas  (40 - 150) kV; 24, 271 psl."]
["1.1.4.","Srovės ir laiko sandaugos diapazonas  ≥ (0.5 - 600) mAs",null,null,null,"Srovės ir laiko sandaugos diapazonas  (0.1 - 630) mAs; 24, 271 psl."]
["1.1.5.","Automatinis ekspozicijos valdymas,  ≥  3 laukų",null,null,null,"Automatinis ekspozicijos valdymas,  ≥  3 laukų; 149, 176, 177, 179 psl."]
["1.1.6.","Iš anksto suprogramuotos (gamyklinės) anatominės programos su galimybe vartotojui koreguoti gamyklines bei įrašyti savo programas",null,null,null,"Iš anksto suprogramuotos (gamyklinės) anatominės programos su galimybe vartotojui koreguoti gamyklines bei įrašyti savo programas;  320 psl."]
["1.1.7.","Skaitmeninis generatoriaus valdymas technologo darbo vietoje",null,null,null,"Skaitmeninis generatoriaus valdymas technologo darbo vietoje; 150, 317 psl."]
["1.1.8.","Rentgeno vamzdis (nurodyti modelį):",null,null,null,"Rentgeno vamzdis (nurodyti modelį): E4254FX"]
["1.1.9.","Besisukantis anodas",null,null,null,"Besisukantis anodas; 304 psl."]
["1.1.10.","Židinio dėmių skaičius ≥ 2",null,null,null,"Židinio dėmių skaičius 2; 273 psl."]
["1.1.11.","Židinių dydžiai: ≤ 0.6 mm mažam židiniui, ≤ 1.3 mm dideliam židiniui",null,null,null,"Židinių dydžiai: 0.6 mm mažam židiniui, 1.2 mm dideliam židiniui; 273 psl."]
["1.1.12.","Mažojo židinio galia ≥ 30 kW",null,null,null,"Mažojo židinio galia 40 kW; 273 psl."]
["1.1.13.","Didžiojo židinio galia ≥ 80 kW",null,null,null,"Didžiojo židinio galia 100 kW; 273 psl."]
["1.1.14.","Rentgeno vamzdžio įtampa ≥ 150 kV",null,null,null,"Rentgeno vamzdžio įtampa 150 kV; 273 psl."]
["1.1.15.","Maksimali anodo šiluminė talpa ≥ 300 kHU",null,null,null,"Maksimali anodo šiluminė talpa 400 kHU; 273 psl."]
["1.1.16.","Rentgeno vamzdžio kolona (nurodyti modelį):",null,null,null,"Rentgeno vamzdžio kolona (nurodyti modelį): SP4S Premium;  325 psl."]
["1.1.17.","Montuojama prie lubų",null,null,null,"Montuojama prie lubų; 150, 326 psl."]
["1.1.18.","Kolonos išilginis judėjimas  ≥ 3400 mm",null,null,null,"Kolonos išilginis judėjimas 3672 mm; 276 psl."]
["1.1.19.","Kolonos skersinis judėjimas  ≥ 2000 mm",null,null,null,"Kolonos skersinis judėjimas 2095 mm; 275 psl."]
["1.1.20.","Motorizuotas rentgeno vamzdžio vertikalus judėjimas ≥ 1650 mm",null,null,null,"Motorizuotas rentgeno vamzdžio vertikalus judėjimas 1800 mm;  327 psl."]
["1.1.21.","Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie vertikalią ašį (nuo pradinės pozicijos) ≥ ± 135°",null,null,null,"Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie vertikalią ašį (nuo pradinės pozicijos) ≥ ± 180°; 274, 275 psl."]
["1.1.22.","Motorizuotas rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį (nuo pradinės pozicijos) ≥ ± 115°",null,null,null,"Motorizuotas rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį (nuo pradinės pozicijos) -180° - + 135°; 38, 160, 274, 275 psl."]
["1.1.23.","Elektromagnetiniais stabdžiais stabdomas kolonos judėjimas išilgai ir skersai",null,null,null,"Elektromagnetiniais stabdžiais stabdomas kolonos judėjimas išilgai ir skersai;  324 psl."]
["1.1.24.","Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ir vertikalią ašis stabdomas elektromagnetiniais stabdžiais",null,null,null,"Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ir vertikalią ašis stabdomas elektromagnetiniais stabdžiais;  324 psl."]
["1.1.25.","Automatinis rentgeno vamzdžio aukščio keitimas priklausomai nuo stovo detektoriaus laikiklio pozicijos",null,null,null,"Automatinis rentgeno vamzdžio aukščio keitimas priklausomai nuo stovo detektoriaus laikiklio pozicijos; 212, 213 psl."]
["1.1.26.","Automatinis stalo detektoriaus laikiklio pozicijos keitimas priklausomai nuo rentgeno vamzdžio horizontalios /vertikalios padėties",null,null,null,"Automatinis stalo detektoriaus laikiklio pozicijos keitimas priklausomai nuo rentgeno vamzdžio horizontalios /vertikalios padėties; 208, 210, 211 psl."]
["1.1.27.","Integruota valdymo konsolė su lietimui jautriu ekranu",null,null,null,"Integruota valdymo konsolė su lietimui jautriu ekranu; 38, 329 psl."]
["1.1.28.","Automatinis vaizdų sujungimo (angl. „image stitching“) protokolas rentgenografijos stalui ir stovui (kartu su reikalinga technine įranga)",null,null,null,"Automatinis vaizdų sujungimo (angl. „image stitching“) protokolas rentgenografijos stalui ir stovui (kartu su reikalinga technine įranga); 38, 128, 189 psl."]
["1.1.29.","Integruota vaizdo kamera rentgeno vamzdžio kolonoje, valdoma technologo darbo vietoje",null,null,null,"Integruota vaizdo kamera rentgeno vamzdžio kolonoje, valdoma technologo darbo vietoje;  324 psl."]
["1.1.30.","Kolimatorius (nurodyti modelį):",null,null,null,"Kolimatorius (nurodyti modelį): R225ACS DHHS; 273 psl."]
["1.1.31.","Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas",null,null,null,"Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas; 183 psl."]
["1.1.32.","Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas",null,null,null,"Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas; 159 psl."]
["1.1.33.","Automatinis arba rankinis valdymas",null,null,null,"Automatinis ir rankinis valdymas;  328 psl."]
["1.1.34.","Kolimatoriaus pasukimas kampu (nuo pradinės pozicijos) ≥ ± 45°",null,null,null,"Kolimatoriaus pasukimas kampu (nuo pradinės pozicijos) ± 90°;  328 psl."]
["1.1.35.","Filtrų skaičius ≥ 3 vnt.",null,null,null,"Filtrų skaičius 3 vnt.;  328 psl."]
["1.1.36.","Stalas rentgenografijai (nurodyti modelį):",null,null,null,"Stalas rentgenografijai (nurodyti modelį): TPF5S premium;  331 psl."]
["1.1.37.","Stalviršio ilgis ≥ 2300 mm",null,null,null,"Stalviršio ilgis 2400 mm; 280 psl."]
["1.1.38.","Stalviršio plotis ≥ 800 mm",null,null,null,"Stalviršio plotis 868 mm; 280 psl."]
["1.1.39.","Motorizuotas stalo aukščio keitimas",null,null,null,"Motorizuotas stalo aukščio keitimas;  333 psl."]
["1.1.40.","Maksimalus stalo keliamas svoris ≥ 300 kg",null,null,null,"Maksimalus stalo keliamas svoris 350 kg; 280 psl."]
["1.1.41.","Detektoriaus laikiklis šoninėms projekcijoms atlikti",null,null,null,"Detektoriaus laikiklis šoninėms projekcijoms atlikti; 39 psl."]
["1.1.42.","Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį",null,null,null,"Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį; 147 psl."]
["1.1.43.","Stalviršis judantis išilgai ir skersai vienu metu (įstrižinis judėjimas) (angl. floating)",null,null,null,"Stalviršis judantis išilgai ir skersai vienu metu (įstrižinis judėjimas) (angl. floating);  332 psl."]
["1.1.44.","Motorizuotas stovas rentgenografijai (nurodyti modelį):",null,null,null,"Motorizuotas stovas rentgenografijai (nurodyti modelį): PMB4S Premium;  336, 337 psl."]
["1.1.45.","Reguliuojamo aukščio stovas rentgenografijai",null,null,null,"Reguliuojamo aukščio stovas rentgenografijai; 122, 337 psl."]
["1.1.46.","Žemiausia detektoriaus centro aukščio motorizuota pozicija ≤ 315 mm",null,null,null,"Žemiausia detektoriaus centro aukščio motorizuota pozicija 278 mm; 288, 337 psl."]
["1.1.47.","Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį",null,null,null,"Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį; 147 psl."]
["1.1.48.","Viršutinė rankena pacientui",null,null,null,"Viršutinė rankena pacientui; 141, 339 psl."]
["1.1.49.","Šoninės rankenos pacientui",null,null,null,"Šoninės rankenos pacientui; 39, 339 psl."]
["1.1.50.","Detektoriaus laikymo mechanizmo pavetimo kampo keitimas, ne mažiau negu 110°",null,null,null,"Detektoriaus laikymo mechanizmo pavetimo kampo keitimas, ne mažiau negu 110°; 43, 338 psl."]
["1.1.51.","Automatinis aukščio keitimas pagal rentgeno vamzdžio poziciją",null,null,null,"Automatinis aukščio keitimas pagal rentgeno vamzdžio poziciją; 212, 213 psl."]
["1.1.52.","Dozimetrijos sistema informuojanti apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu (nurodyti modelį):",null,null,null,"Dozimetrijos sistema informuojanti apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu (nurodyti modelį): IBA; 38, 81, 324 psl."]
["1.1.53.","Galimybe dozimetrijos informaciją automatiškai perkelti į medicininio rentgenologinio vaizdo ataskaitą (Direktyvos 2013/59/ EURATOMAS reikalavimas) (perkančioji organizacija nereikalauja pajungimo prie e. sveikatos informacinės sistemos)",null,null,null,"Galimybe dozimetrijos informaciją automatiškai perkelti į medicininio rentgenologinio vaizdo ataskaitą (Direktyvos 2013/59/ EURATOMAS reikalavimas) (perkančioji organizacija nereikalauja pajungimo prie e. sveikatos informacinės sistemos); 317, 320, 323, 372, 407, 412 psl."]
["1.1.54.","Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius (nurodyti modelį) - 1 vnt.:",null,null,null,"Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius (nurodyti modelį) - 1 vnt.: MARS1417X; 344, 345, 348 psl."]
["1.1.55.","Galimybė naudoti detektorių tiek rentgenografijos stale, tiek laisvai, t.y. išėmus iš rentgenografijos stalo detektoriaus laikiklio",null,null,null,"Galimybė naudoti detektorių tiek rentgenografijos stale, tiek laisvai, t.y. išėmus iš rentgenografijos stalo detektoriaus laikiklio;  324, 345 psl."]
["1.1.56.","Detektoriai su integruota rankena arba pateikiami komplekte su rankeną turinčiais dėklais",null,null,null,"Detektoriai pateikiami komplekte su rankeną turinčiais dėklais; 341 psl."]
["1.1.57.","Belaidė detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta sąsaja",null,null,null,"Belaidė detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta sąsaja; 344 psl."]
["1.1.58.","Scinciliatoriaus tipas – Cezio jodido (CsI) arba lygiavertis",null,null,null,"Scinciliatoriaus tipas – Cezio jodido (CsI); 345 psl."]
["1.1.59.","Detektoriaus jautrios zonos dydis  ≥ 340 x 420 mm",null,null,null,"Detektoriaus jautrios zonos dydis  350 x 430 mm; 345 psl."]
["1.1.60.","Detektoriaus atsparumas drėgmei, ne mažiau IPX3 apsaugos klasės",null,null,null,"Detektoriaus atsparumas drėgmei IP56 apsaugos klasės; 346 psl."]
["1.1.61.","Pikselio dydis ≤ 150 µm",null,null,null,"Pikselio dydis 100 µm; 345 psl."]
["1.1.62.","Pilkumo skalės gylis ≥ 16 bit",null,null,null,"Pilkumo skalės gylis16 bit; 345 psl."]
["1.1.63.","Detektoriaus kvantinis efektyvumas ( angl. DQE, pagal IEC 62220 arba lygiavertį standartą)) ≥ 70 %",null,null,null,"Detektoriaus kvantinis efektyvumas ( angl. DQE, pagal IEC 62220 arba lygiavertį standartą)) 73,4 %; 349 psl."]
["1.1.64.","Detektorių baterijos turi būti automatiškai kraunamos, detektorių įdėjus į rentgenografijos stale ir stove esančius detektoriaus mazgus arba sistema turi būti komplektuojama su po dvi baterijas kiekvienam  išoriniu baterijų krovimo įrenginiu (vienu metu galima krauti ne mažiau kaip 2 vnt. baterijų)",null,null,null,"Sistema komplektuojama su po dvi baterijas kiekvienam išoriniu baterijų krovimo įrenginiu (vienu metu galima krauti kaip 2 vnt. baterijų); 346, 353 psl."]
["1.1.65.","Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius (nurodyti modelį) - 1 vnt.:",null,null,null,"Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius (nurodyti modelį) - 1 vnt.: MARS1717X; 351, 355 psl."]
["1.1.66.","Integruotas rentgenografijos stove arba nešiojmas",null,null,null,"Nešiojmas; 352 psl."]
["1.1.67.","Scinciliatoriaus tipas – Cezio jodido (CsI) arba lygiavertis",null,null,null,"Scinciliatoriaus tipas – Cezio jodido (CsI); 352 psl."]
["1.1.68.","Detektoriaus jautrios zonos dydis  ≥ 420 x 420 mm",null,null,null,"Detektoriaus jautrios zonos dydis 430 x 430 mm; 352 psl."]
["1.1.69.","Pikselio dydis ≤ 150 µm",null,null,null,"Pikselio dydis 100 µm; 352 psl."]
["1.1.70.","Pilkumo skalės gylis ≥ 16 bit",null,null,null,"Pilkumo skalės gylis 16 bit; 352 psl."]
["1.1.71.","Detektoriaus kvantinis efektyvumas ( angl. DQE, pagal IEC 62220 arba lygiavertį standartą)) ≥ 67 %",null,null,null,"Detektoriaus kvantinis efektyvumas ( angl. DQE, pagal IEC 62220 arba lygiavertį standartą)) 73,4 %; 356 psl."]
["1.1.72.","Kompiuterinė radiologijos technologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga):",null,null,null,"Kompiuterinė radiologijos technologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga):"]
["1.1.73.","Informacijos iš detektorių nuskaitymas",null,null,null,"Informacijos iš detektorių nuskaitymas; 317, 361 psl."]
["1.1.74.","Ekspozicijos parametrų ir skaitmeninių detektorių valdymas",null,null,null,"Ekspozicijos parametrų ir skaitmeninių detektorių valdymas; 317, 408 psl."]
["1.1.75.","Gautų vaizdų peržiūra",null,null,null,"Gautų vaizdų peržiūra; 407 psl."]
["1.1.76.","Rentgeno diagnostinio tyrimo protokolų programavimas",null,null,null,"Rentgeno diagnostinio tyrimo protokolų programavimas;  320 psl."]
["1.1.77.","Pacientų registravimas automatiniu ir rankiniu būdais",null,null,null,"Pacientų registravimas automatiniu ir rankiniu būdais;  317 psl."]
["1.1.78.","Vaizdo manipuliacijos: padidinimas, apvertimas, pasukimas, pilkosios skalės inversija, pastūmimas, šviesumo / kontrasto keitimas",null,null,null,"Vaizdo manipuliacijos: padidinimas, apvertimas, pasukimas, pilkosios skalės inversija, pastūmimas, šviesumo / kontrasto keitimas;  317, 436 psl."]
["1.1.79.","Anotacijos: tekstiniai komentarai, skaitmeniniai žymekliai",null,null,null,"Anotacijos: tekstiniai komentarai, skaitmeniniai žymekliai; 450 psl."]
["1.1.80.","DICOM funkcijos (nurodytos arba lygiavertės): DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Storage Commitment, DICOM Modality Worklist,  DICOM Radiation Dose Structured Report",null,null,null,"DICOM funkcijos (nurodytos arba lygiavertės): DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Storage Commitment, DICOM Modality Worklist,  DICOM Radiation Dose Structured Report;  323 psl."]
["1.1.81.","Rankinis ekspozicijos paleidimo mygtukas",null,null,null,"Rankinis ekspozicijos paleidimo mygtukas; 158 psl."]
["1.1.82.","Radiologijos technologo darbo vietos monitorius, ≥ 19\" ekrano įstrižainės",null,null,null,"Radiologijos technologo darbo vietos monitorius, 23,8\" ekrano įstrižainės; 358 psl."]
["1.1.83.","Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS), ≥ 1800 VA",null,null,null,"Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS), 2200 VA; 481 psl."]
["1.1.84.","Komplekte su rentgeno aparatu pateikiamas ne mažiau kaip vienas apsauginių priemonių ( komplektas, susidedantis iš skydliaukės apsaugos ir apsauginės prijuostės (priemonių dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu). Priemonių švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,5 mmPb, priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IEC 61331-1:2014 standartą",null,null,null,"Komplekte su rentgeno aparatu pateikiamas ne mažiau kaip vienas apsauginių priemonių ( komplektas, susidedantis iš skydliaukės apsaugos ir apsauginės prijuostės (priemonių dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu). Priemonių švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,5 mmPb, priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IEC 61331-1:2014 standartą; 482-493 psl."]
["1.1.85.","Komplekte su rentgeno aparatu pateikiamos integruotos aparate ir/arba išorinės priemonės, skirtos kokybės kontrolei ir kalibravimui atlikti pagal gamintojo nustatytus reikalavimus arba rekomendacijas (jei šios priemonės yra numatytos aparato gamintojo). Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytos visos su rentgeno aparatu komplektuojamos kokybės kontrolei ir kalibravimui skirtos atlikti priemonės arba pateikti gamintojo deklaraciją kuri patvirtintų, kad tokios priemonės darbui su aparatu nereikalingos.",null,null,null,"Komplekte su rentgeno aparatu pateikiamos integruotos aparate ir išorinės priemonės, skirtos kokybės kontrolei ir kalibravimui atlikti pagal gamintojo nustatytus reikalavimus ir rekomendacijas (šios priemonės yra numatytos aparato gamintojo). Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytos visos su rentgeno aparatu komplektuojamos kokybės kontrolei ir kalibravimui skirtos atlikti priemonės; 81 psl."]
["1.1.86.","Komplektuojama su diagnostiniais radiologo darbo vieta: medicininiai diagnostiniai monitoriais - spalvoti, ≥ 3 megapikselių raiškos, ≥ 21\" ekrano įstrižainės, DICOM kalibruotas skaistis ≥ 500 cd/m2, apsauginis neatspindintis ekrano padengimas) (2 vnt.) įskaitant vaizdo plokštę, kompiuterį, monitorių ir nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS), ≥ 1800 VA",null,null,null,"Komplektuojama su diagnostiniais radiologo darbo vieta: medicininiai diagnostiniai monitoriais - spalvoti, 3 megapikselių raiškos, 21,3\" ekrano įstrižainės, DICOM kalibruotas skaistis 600 cd/m2, apsauginis neatspindintis ekrano padengimas) (2 vnt.) įskaitant vaizdo plokštę, kompiuterį, monitorių ir nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS), 2200 VA; 477, 478, 481 psl."]
[]
[null,"1. Tiekėjams leidžiama pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą gamintojo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais."]
[null,"2. Tiekėjams leidžiama pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą tiekėjo deklaraciją, patvirtinti techninėje specifikacijoje nurodytos komplektuojamos įrangos ir priemonių kiekius (techninėje specifikacijoje nurodytus vnt., kompl. ir pan.)."]