## pasiulymas
[5 empty] | TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | [5 empty] | 2 priedas
Medicinos priemonių Intervencinei Kardiologijai ir Radiologijai pirkimas
1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento ar lygiaverčio dokumento reikalavimus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. Vienkartinėms, sterilioms prekėms taikomas galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. po prekių pristatymo.
PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 1-2 mėn. | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*(priemonės parametrai (dok.pavadinimas, psl Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai) | vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | vieneto įkainis EUR su PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM | Pastabos
1 | Specialus diagnostinis koronarinis kateteris per a.radialis | Atsparumas užlinkimui – kateterio sienelėje integruotas tinklas, pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vijų. Išoriniai diametrai: 4F/≤1,40 mm; 5F/≤ 1,70 mm; 6F/≤ 2,00 mm; kateterio vidiniai diametrai: 4F/≥1,03 mm; 5F/≥1,20 mm; 6F/≥1,30 mm. Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgeno kontrastinis. Įvairaus ilgio (65 ± 2 cm, 80± 2 cm, 90 ± 2 cm, 100 ± 2 cm, 110 ± 2 cm, 120 ± 2 cm). Slėgis 4F kateteriui ≥ 750 psi, 5F ir 6F - ≥ 1000 psi. Anatominės modifikacijos: AL-1, 2, 3; AR- 1, 2, 3; AR JP; Judkins left – 3,5, 4,0, 5,0, 6,0; Judkins right- 3,5, 4,0, 5,0, 6,0; Straight pigtail; Angled pigtail 145º,155º, round; Curve 2,5, 3,0, 3,5, 4,0; Internal mammary- Short tip, JT tip; Bypass – left, right; Brachial – Tiger 4 cm; Tiger II (kilpos nuo 3,5 iki ne mažiau 4,5); BLK, Amplatz left, right; Multipurpose; 3D. | vnt. | 800 |  |  | 5
2 | Introdiuseris a. radialis ir a.femoralis kateterizacijai | Susidedantis iš punkcinės adatos, vielos-pravediklio. Introdiuserio dydžiai 4 F, 5 F, 6 F, 7 F (koduoti pagal spalvą). Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu. Rentgeno kontrastinė kateterio sienelė užtikrina kateterio valdymą, atspari susisukimui/persilenkimui. Įmovos ilgis: 7 ± 1cm, 10 ± 1 cm. Tinkančios vielos gidės: 0,018", 0,021", 0,025" ir 0,035". Mini vielos: ilgis ne trumpesnis negu 45 ± 3cm, galas tiesus. Metalinė adata: 22 G (0,7 x 38 mm); 21 G (08 x 38mm); 20 G (0,9 x 38 mm). |  | 250 |  |  | 5
3 | Viela diagnostiniams kateteriams | Vielos galiukas privalo išlaikyti formą ir turėti „luer lock“ besisukantį portą, užtikrinantį vielos galiuko apsaugą. Vielų pakuotės kodavimas pagal spalvas (diametro kodavimas pagal spalvas). Diametras: 0,018 colio, 0,021 colio, 0,035 colio; 0,038 colio. Ilgiai: 80 ± 2 cm, 150 ± 2 cm, 180 ± 2 cm, 260 ± 2 cm. Dengtos teflonu ir heparinu. Fiksuota arba mobili šerdis. J ir tiesios formos galas ”J tipo“ ir tiesaus galiuko ilgiai nuo1,5 mm iki 3, 0 mm. | vnt. | 1200 |  |  | 5
4 | Platinos ir nerūdijančio plieno lydinio PTKA viela | Pagamintos iš platinos ir nerūdijančio plieno ar lygiaverčio lydinio spiralių, kurios viena su kita šonais nesulydytos. Vielos šerdis vienalyčio lydinio (monolitinė) tolygiam ir kontroliuojamam sukimo judesiui perduoti: operatoriui pasukus vielą 360° tiek pat pasisuka ir arterijoje esantis galiukas. Vielų storis – 0,014 colio, trumpiausias ilgis ≤ 180 ± 5 cm , ilgiausias ≥ 300 ± 5 cm, galimybė prijungti vielą pratęsėją (iki 150 cm ilgio). Tiesūs ar J formos galiukai, nuo 0,5 g iki 0,7 g hidrofilinis, iki 3 ± 1 cm ilgio rentgenokontrastiškas. PTFE danga proksimaliau, ne mažiau 20 cm lankstus galas. | vnt. | 600 |  |  | 5
5 | Specialios paskirties viela | PTKA vielos kraujo spaudimui matuoti, pritaikytos RADI sistemai. Viela komplektuojama su fiksatoriumi ir signalo perdavimo įrenginiu (bekabelinė). | vnt. | 80 |  |  | 5
6 | Padidinto lankstumo viela pravedėjas (gidas) | Ilgis: 80 ± 2 cm, 120 ± 2 cm, 150 ± 2 cm, 180 ± 2 cm. Storis: 0,018 colio, 0,025 colio, 0,032 colio, 0,035 colio, 0,038 colio. Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) ar lygiaverčio lydinio užtikrinančio elastingumą. Vienos dalies konstrukcija. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su hidrofiline danga užtikrinanti gerą slydimą bei mažinatis kraujo adheziją. 1:1 posūkio užtikrinimas. Volframas poliuretano apvalkale, užtikrinantis gerą vielos matomumą procedūros metu. Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampu, J (3mm) kampu, „Bolia“. Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm. | vnt. | 440 |  |  | 5
7 | Termodiliucinis kateteris | Kateterio ilgis nuo 90 cm iki 110 cm, 4-5 kanalų, 5-7,5 F dydžio. Baliono tūris 0,75-1,50 cm3 | vnt. | 40 | Kateterio ilgis nuo 90 cm iki 110 cm, 4-5 kanalų, 5-7,5 F dydžio. Baliono tūris 0,75-1,50 cm3 | 105 | 5 | 110.25 | 4200 | 4410
8 | A.radialis užspaudiklis | Pagamintas iš pilnai permatomos medžiagos – kraujavimo kontrolei stebėti. Selektyviai užspaudžiama a. radialis prileidžiant oro į du specialius balionus. Užspaudiklis fiksuojamas prie rankos specialiu lipniu segtuvu. Užspaudiklio vieta, kuri dedama ant punkcijos vietos pažymėta specialiu žymekliu (pvz. tašku). Užspaudiklio konstrukcija: diržas, palaikomoji juostelė ir du oro balionai. Užspaudiklis turi užtikrinti gerą a. ulrinalis arterinę kraujotaką bei leisti išvengti nervų užspaudimo. Oro prileidimas kontroliuojamas specialiu slėgio kontrolės balionu: nominalus tūris – 13 ml, maksimalus – 18 ml. Oras prileidžiamas švirkštu (švirkštas pridedamas komplekte).Sterilus. Užspaudiklis dviejų dydžių: „Standard“ ir“ Large“. Pateikti klinikines studijas/mokslinius straipsnius, publikuotus recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose, įrodančius radialinės arterijos okliuzijų skaičiaus sumažėjimą ir teigiamą užspaudėjo poveikį pacientui. | vnt. | 700 |  |  | 5
9 | Diagnostiniai angiografiniai periferiniai kateteriai | Skirti periferinei angiografijai, atraumatiniai. išoriniai diametrai - nuo 4F iki 6F; galimi ilgiai - 40 cm; 65 cm; 80 cm; 90 cm; 100 cm; 110 cm pasirinktinai tinka naudoti su 0,035” - 0,038” storio vielomis - pravedėjais; įvairių modifikacijų: Headhunter 1; Headhunter 3; Headhunter 5; Headhunter 6; Newton 1; Newton 2 ;Newton 3; Newton 4; Newton 5; Bentson 1; Bentson 2; Bentson 3; Mani; Vertebral; Modified cerebral; Berenstein; Straight selective; MW2; Modified MW2; Osborn; Hook 0.8; Hook 1.0; Modified hook 1; Modified hook 2; Modified hook 3; Simmons; Modified Sommons 1.5; Modified Simmons; Cobra 1; Cobra 2; Cobra 3; Shepherd hook 0.8; Shepherd hook 1.0; Shepherd hook modified 1.0; Renal double curve; Amir motarjeme; Amir motarjeme cane; Hockey stick. didelio vidinio diametro: 4F ne mažesnis 0.042”(1.07) 5F ne mažesnis 0.046”(1.17) 6F ne mažesnis 0.054”(1.37)" | vnt. | 100 | Skirti periferinei angiografijai, atraumatiniai. išoriniai diametrai - nuo 4F iki 6F; galimi ilgiai - 40 cm; 65 cm; 80 cm; 90 cm; 100 cm; 110 cm pasirinktinai tinka naudoti su 0,035” - 0,038” storio vielomis - pravedėjais; įvairių modifikacijų: Headhunter 1; Headhunter 3; Headhunter 5; Headhunter 6; Newton 1; Newton 2 ;Newton 3; Newton 4; Newton 5; Bentson 1; Bentson 2; Bentson 3; Mani; Vertebral; Modified cerebral; Berenstein; Straight selective; MW2; Modified MW2; Osborn; Hook 0.8; Hook 1.0; Modified hook 1; Modified hook 2; Modified hook 3; Simmons; Modified Sommons 1.5; Modified Simmons; Cobra 1; Cobra 2; Cobra 3; Shepherd hook 0.8; Shepherd hook 1.0; Shepherd hook modified 1.0; Renal double curve; Amir motarjeme; Amir motarjeme cane; Hockey stick. didelio vidinio diametro: 4F - 0.042”(1.07) 5F - 0.046”(1.17) 6F - 0.054”(1.37)" | 14.4 | 5 | 15.12 | 1440 | 1512
10 | PTA nukreipėjai | Vienkart., steril. Multisegmentinė konstrukcija, suteikianti gerą judesio kontrolę ir pozicijos stabilumą. Galiukas turi būti labai minkštas ir rentgeno kontrastinis. Įvairios anatominės konfigūracijos (RDC; RE S-SS-L; C1; C2; MP; ST, LIMA, CROSSOVER 1-2; BATES 1-2-3-4; HS). Didelio vidinio diametro: 6F ne mažesnis .070” 7F ne mažesnis .081” 8F ne mažesnis .091” Atsparumas užlinkimui. Ilgis nuo 55 iki 100 cm | vnt. | 100 |  |  | 5
11 | Tarpinis kateteris neuro procedūroms | Hibridinė pynės ir spiralės konstrukcija; Geras atsparumas persilenkimui; Spiralės konstrukcija turi užtikrinti stabilumą 1:1 stumiant ir traukiant; Distalinis galiukas pintas su galimybe jį formuoti; Kateterio dydis pasirinktinai: 5 Fr; 6 Fr; Distaliai matmenys – OD ne mažiau 0,068 / 1,7; pasirinktinai 0,0815 / 2,1mm;Proksimaliniai matmenys – OD ne mažiau 0,068 / 1,7; pasirinktinai 0,0825 / 2,1mm; Vidinis diametras ID: 0,055”; pasirinktinai 0,070“; Distalinio galiuko forma – tiesi; Distalinio galiuko ilgis – 17 cm; pasirinktinai 19 cm; Proksimalaus galo ilgis – 96 cm; 98 cm; 108 cm; 106 cm; 112 cm (priklausomai nuo kateterio ilgio; Darbinis ilgis pasirinktinai: 115 cm; 125 cm; 131cm; 5F kateteris suderinamas su kreipiamaisiais ar kreipiamaisiais mikrobalioniniais kateteriais, kuriu ID ne mažiau 0,070” ir didesnis; 6F kateteris suderinamas su kreipiamaisiais ar kreipiamaisiais mikrobalioniniais kateteriais, kuriu ID ne mažiau 0,085” ir didesnis. | vnt. | 20 |  |  | 5
12 | Vielos rutininėms periferinėms procedūroms 0,014“, 0,018“, 0,035“ diametro | Diametras 0,014" , 0,018" ir 0,035“ ; Galimybė pasirinkti iš skirtingų ilgių: 130, 145, 190, 300 cm (± 3 cm).; 4 cm ilgio lankstus rengnenokontrastinis galiukas, laisvas 5 ar 10cm ilgio, tiesus arba lenktas galas J formos, galiukas gali būti formuojamas šaltuoju būdu. | vnt. | 100 |  |  | 5
13 | Vielos skirtos periferinėms angioplastikos procedūroms 0,018" ir 0,014" diametro | Diametrai 0,014"; ir 0,018" Ilgis 190, 210, 300 cm (± 1 cm).Vielos šerdis pagaminta iš nerūdijančio plieno, o distalinis galiukas iš nitinolio (nikelis + titanas). Galimybė pasirinkti skirtingo ilgio nitinolinį segmentą distaliniame gale nuo 10 iki 25cm. | vnt. | 30 |  |  | 5
14 | „Lunderquist“ viela | Didelio kietumo "Extrastiff" viela skirta plaučių arterijos perkateteriniams vožtuvams implantuoti. Ilgis ne mažiau 260 cm. Diametras 0,035" Lankstus vielos galas, įvairių modifikacijų - tiesus, viengubos ir dvigubos kreivės. Lankstaus galiuko ilgis 5 ± 2 cm. | vnt. | 30 |  |  | 5
15 | Padidinto stangrumo nitinolinė viela gidas | Storis: 0,020“, 0,025“, 0,035”, 0,038” Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) užtikrinantis elastingumą; Šaftas sustiprintas dėl stangumo; Vienos dalies konstrukcija; Šerdis padengta poliuretano arba lygiaverčiu apvalkalu su hidrofiline arba lygiaverte danga užtikrinanti gerą slydimą bei mažinantis kraujo adheziją; 1:1 posūkio užtikrinimas; Viršūnės modifikacijos: kampu, “J”forma, tiesus; Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3cm, 8 cm; Ilgis 80, 150, 180, 260, 300, 450 ±5 cm; | vnt. | 80 |  |  | 5
16 | Neuro viela | Skirtas proksimaliam kraujo tėkmės sustabdymui ir aspiracijai trombo ištraukimo metu, kartu su mechaninės trombektomijos priemone. Armuotas iš vidaus ir išorės Kateterio galiuko ilgis - 3mm 2 rentgeno kontrastiniai markeriai baliono galuose Konfigūracijos: Baliono ilgis - 7 mm, išorinis/vidinis kateterio diametras -.079"/.051", darbinis/bendras kateterio ilgis - 95cm/103cm, praeina per 7Fr kateterį Baliono ilgis - 7 mm, išorinis/vidinis kateterio diametras -.094"/.067", darbinis/bendras kateterio ilgis - 95cm/103cm, praeina per 8Fr kateterį Baliono ilgis - 10 mm, išorinis/vidinis kateterio diametras -.106"/.075", darbinis/bendras kateterio ilgis - 95cm/103cm, praeina per 8Fr kateterį Baliono ilgis - 10 mm, išorinis/vidinis kateterio diametras -.114"/.085", darbinis/bendras kateterio ilgis - 92cm/100cm, praeina per 9Fr kateterį | vnt. | 20 |  |  | 5
17 | Viela diagnostiniams kateteriams | Vielos galiukas privalo išlaikyti formą ir turėti „luer lock“ besisukantį portą, užtikrinantį vielos galiuko apsaugą. Vielų pakuotės kodavimas pagal spalvas (diametro kodavimas pagal spalvas). Diametras: 0,018 colio, 0,021 colio, 0,035 colio; 0,038 colio. Ilgiai: 80 ± 2 cm, 150 ± 2 cm, 180 ± 2 cm, 260 ± 2 cm. Dengtos teflonu ir heparinu. Fiksuota arba mobili šerdis. J ir tiesios formos galas ”J tipo“ ir tiesaus galiuko ilgiai nuo1,5 mm iki 3, 0 mm. | vnt. | 100 |  |  | 5
18 | Introdiuseriai | Įmovos galas suplonintas distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus-įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu; Mini nukreipianti viela dengta plastiku; Dydžiai: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F; Vielos ilgis 45 cm; Tinkančios mini vielos 0,025“; 0,035“; 3 padėčių sklendė; Hemostatinis vožtuvas su “cross cut” (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku; Įmovos pagal dydį yra koduotos spalva ir sunumeruotos; Nėra tarpo tarp vožtuvo ir šoninės atšakos; Prisegamas dilatatoriaus galo užrakinimas, dydis 5F, Ilgis :10 cm, 25 cm ± 0,5cm | vnt. | 450 |  |  | 5
19 | Kraujagyslių uždarymo po kateterizacijos sistema su kolagenu | Punkcijos angą uždarančios dalys pagamintos iš visiškai besirezorbuojančios medžiagos. Komplektuojama su: 70 ± 5 cm styga su “J” formos galu (6 F – 0,035 colio diametras, 8 F –0,038 colio diametras), arteriotominiu nukreipėju, įvedimo kateteriu. V-Twist kolageno įvedimo technologija. Galima naudoti antegradinei ir retrogradinei arterijų punkcijai uždaryti. | vnt | 300 |  |  | 5