Heparino pagrindu Ekstrakorporinė MTL Precipitacija

|  | Šios trumpos naudojimo instrukcijos nėra išsamus naudojimų instrukcijų pakaitalas, todėl jos turi būti naudojamos tik atsižvelgiant į informaciją, pateiktą H.E.L.P. naudojimo instrukcijose. Plasmat® Futura rinkinys ir Plasmat® Futura naudojimo instrukcijos. |
| --- | --- |

| Filtrai ir Kateteriai | 1 H.E.L.P. Futura rinkinys susideda iš: - 1 H.E.L.P. Futura komplekto - Pagrindo plokštė su pritvirtinta venine magistrale, plazmos ir buferinio tirpalo magistrale, filtrato magistrale, jungties magistrale, ultrafiltravimo magistrale, filtro vėdinimo magistrale ir reinfuzijos magistrale, taip pat Haemoselect L 0,5 plazmos filtras, H.E.L.P. precipitato filtras, H.E.L.P. heparino adsorberis 400 ir H.E.L.P. ultrafiltras. - 1 x 5 l tuščias maišelis, skirtas skalavimo tirpalui - 1 arterinė magistralė - 1 dializato magistralė - 3 x 7 l tušti maišeliai, skirti dializatui |
| --- | --- |
| Tirpalai | - 1 x 4 l H.E.L.P. acetato buferis (pH 4,85) - 1 x 40 ml H.E.L.P. natrio heparino (400.000 IU) - 2 x 3 l H.E.L.P. 0,9 % NaCl fiziologinio tirpalo - 2 x 5 l H.E.L.P. BicEl bikarbonato tirpalo, skirto plazmai dializuoti - 1 x 500 ml ir 1x 1500 ml H.E.L.P. 0,9 % NaCl maišelyje |
| Įvairūs | - Perfuzinis 30 ml (Omnifix®) švirkštas, skirtas heparino tirpalui - Heparinas 5000 IU/ml - Punkcinės adatos, kaniulės, tamponai - Švirkštai kraujo mėginiams - Laboratorinių tyrimų indeliai, įvairūs adapteriai - Turniketai, spaustukai - Odos dezinfektantai, pirštinės |

| # PASIRUOŠIMAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Prietaisas | - Įjunkite prietaisą (pagrindinis jungiklis prietaiso užpakalinėje pusėje) |  |  |
|  |  | Vykdoma automatinė savidiagnostika. Procedūros metu negalima dėti nei spaudimo keitiklių, nei apkrovos matuoklių. Heparino švirkšto siurblio stūmoklio stūmiklis turi būti šiek tiek atitrauktas atgal, o fiksatorius turi būti užfiksuota. |  |
|  | - Įsitikinkite, kad įrangos savidiagnostikos metu išgirdote 4 skirtingus pavojaus signalus, kad matote tris skaičių nuo 0 iki 9 eilutes ir kad prie ekrano mirksi šviesos diodai (LED). - Po sėkmingos savidiagnostikos žymeklis automatiškai pereina prie parinkties <End>. - Kad pasirodytų pradžios langas, paspauskite klavišą. |  |  |
| #### Išskalaukite maišelius | - Kiekvieno 3 l 0,9 % H.E.L.P. NaCl maišelio turinį reikia sumaišyti su 7500 UI heparino. |  |  |
| #### Bikarbonato maišelis | - Paruoškite 2 maišelius H.E.L.P. BicEl bikarbonato tirpalo perpildami skystį iš mažos į didelę kamerą. Gerai sumaišykite tirpalą. |  |  |
| #### Antikoaguliacija heparinu | - Paruoškite heparino tirpalą infuzijos švirkštui 30 ml (Omnifix®), pavyzdžiui, 20 ml heparino tirpalo su 1 000 TV/ml - Sumaišykite 4 ml heparino (1 ml = 5000 TV) + 16 ml 0,9% NaCl tirpalo. |  |  |
| #### IV stovas | - IV stovas su - tuščiu 5 l maišeliu (jungtis viršuje) - 1 heparinizuotu 3 l NaCl maišeliu - Pripildykite 2 maišelius 1 x 500 ml / 1 500 ml NaCl. |  |  |
| Svarstyklės | - Svarstyklės su - 3 tuščiais maišeliais - 1 heparinizuotu 3 l NaCl maišeliu - 2 bikarbonato tirpalo maišeliais |  |  |
| H.E.L.P. Futura rinkinys | Prijunkite H.E.L.P. Futura komplektą. Padėkite plastmasinę plokštelę ant apatinės atramos. Paspauskite plokštelės priekį ir viršutiniu laikikliu užfiksuokite viršutinę dalį. Nuo viršaus į apačią: |  |  |
|  | - Įstatykite plazmos buferinio tirpalo siurblio / ultrafiltravimo siurblio segmentus į viršutinius siurblius (atskirai buferinio tirpalo / plazmos segmentus). |  |  |
|  |  | Heparino perfuzoriaus apkaba turi užsifiksuoti! - Venkite laikyti švirkštą paverstą! - Ultrafiltravimo siurblio (UFP) siurblio segmentas įstatytas tinkamai, kai tik ultrafiltravimo linijos balta žyma atsiranda kairėje siurblio pusėje (rodyklė siurblio viršuje). - Atkreipkite dėmesį į skirtingas plazmos ir buferinio tirpalo magistralių kodavimo spalvas ir išvenkite magistralių susikirtimo. |  |

|  | - Įdėkite dvi oro kameras (filtrato ir precipitato) į lygio stebėjimo įrenginius ir jas užfiksuokite. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Prisukite plazmos magistralės, jungties magistralės, precipitato magistralės ir filtrato magistralės spaudimo matavimo jungtis. |  |
|  | - Įstatykite plazmos magistralę, einančią nuo plazmos filtro į kraujo nuotėkio detektorių (BLD). |  |
|  | - Tvirtai įkiškite heparino adsorberio filtrato kateterį į heparino adsorberio spaustuką (HAK). |  |
|  | - Patikrinkite, ar veninė kamera yra įtvirtinta rinkinio laikiklyje. |  |
|  | - Įstatykite veninę magistralę į saugos oro detektoriaus (SAD) ir į saugos oro spaustuką (SAK); prisukite spaudimo matavimo jungtį keitiklį (PV); prijunkite venininę magistralę prie tuščio maišelio, kabančio ant lašelinės stovo. |  |
|  | - Prijunkite buferinio tirpalo magistralę prie fiziologinio tirpalo maišelio, esančio ant svarstyklių. |  |
|  | - Prijunkite ultrafiltravimo magistralę (3 dalių) prie 3 surinkimo maišelių, esančių ant svarstyklių. |  |
|  | - Prijunkite reinfuzijos magistralę prie 1,5 l NaCl maišelio jungties ir užpildykite magistralę rankiniu būdu. Po to uždarykite spaustuką. |  |
|  | - Įstatykite buferinio tirpalo magistralę į laikiklį, esantį ant svarstyklių. |  |
| #### Arterinė magistralė | - Prisukite paciento pusės arterinės magistralės jungtį prie 3 l NaCl maišelio, esančio ant IV stovo. - Įstatykite siurblio segmentą į kraujo siurblį. - Įdėkite oro kamerą į laikiklį. - Prisukite spaudimo matavimo jungtį, esančią siurblio segmento (PA) priekyje, prie jungties kraujo siurblio priekinėje dalyje. - Prisukite spaudimo matavimo jungtį, esantčią siurblio segmento (PBE) gale, prie jungties kraujo siurblio galinėje dalyje. - Arterinės magistralės atšaką prisukite prie plazmos filtro. |  |
|  |  | Kraujo siurblio siurblio segmentas įstatytas tinkamai, kai tik arterinės magistralės raudona žyma atsiranda kairėje siurblio pusėje (rodyklė siurblio viršuje). |
| #### Heparino švirkštas | - Prisukite paruoštą heparino švirkštą prie heparino linijos. Ranka pradurkite liniją iki T dalies ir įkiškite jį į heparino švirkšto siurblį. |  |
|  |  | Heparino perfuzoriaus apkaba turi užsifiksuoti! Venkite laikyti švirkštą paverstą! |
| #### Dializato magistralė | - Prijunkite šildymo maišelį prie dializato magistralės mėlyna Hansen jungtimi, nukreipta aukštyn į plokštelinį šildytuvą. |  |
|  |  | Maišelis ant šildymo elemento turi gulėti plokščias. Šildymo plokštelės dangtelis turi būti visiškai uždarytas ir saugiai užfiksuotas! |
|  | - Prijunkite mėlyną Hansen jungtį prie viršutinio ultrafiltro. |  |
|  | - Prijunkite dializato magistralės jungtis prie bikarbonato maišelių. - Sekite liniją ir įstatykite siurblio segmentą į dializato siurblį. - Atidarykite bikarbonato maišelių sandariklius. - Prisukite spaudimo keitiklį (PDI) prie jungties. - Įkišę tiekimo kateterį į šildymo plokštelę, įdėkite ją į oro detektorių (DAD). |  |
|  |  | Dializato siurblio (DP) siurblio segmentas įstatytas tinkamai, kai tik dializato magistralės mėlyna žyma atsiranda kairėje siurblio pusėje (rodyklė siurblio viršuje). |

| # PILDYMAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Pildymas |  | Dar kartą patikrinkite, ar visos jungtys tinkamai pritvirtintos ir ar visų maišelių sandarikliai atidaryti. |
|  | - Paspauskite , kad pakeistumėte į pripildymą. - Monitoriuje pasirodys pranešimas <W18: Break seals and open all clamps!>. Patvirtinkite paspausdami klavišą. - Norėdami pradėti automatinį pildymą ir skalavimą, paspauskite klavišą. - Pasirodys pranešimas <W01: Plasma pump starts after pressurization blood side>. |  |
| Dializatoriaus pildymas | - Kai pasirodys pranešimas <W04: "Turn dialyzer (blue side down) !>, pasukite dializatorių ir paspauskite klavišą. |  |
|  |  | Visuomet įsitikinkite, kad kateterių žarnelės neužsilenkę! |
| Kiti pasiruošimai | - Kol prietaisas automatiškai skalauja sistemą ir atlieka įvairius patikrinimus, galima atlikti šiuos pasiruošimus: - Pripildykite 400.000 TV H.E.L.P. natrio heparino į buferinio tirpalo maišelį ir gerai išmaišykite. - Užpildyti procedūros protokolą. - Paimkite kraujo mėginius (pvz., cholesterolio ir krešėjimo būsenai nustatyti prieš ir po gydymo). - Paruošti instrumentus punkcijoms ir pirmą heparino dozę. - Jei reikia, nustatyti procedūros parametrus. |  |
| Skalavimas | - Visi siurbliai sustoja tada, kai po visiškai automatinio skalavimo pasiekiamas minimalus 2400 ml skalavimo tūris. - Patvirtinkite pranešimą <W14: Rinsing completed. For further rinsing set new value!> paspausdami klavišą. - <Therapy> piktograma tampa aktyvi meniu juostoje (juodas žymėjimas). - Pranešimą <W32: Activate therapy mode ?> patvirtinkite paspausdami klavišą. |  |
| Buferinio tirpalo maišelis | - Pakabinkite buferinio tirpalo maišelį ant svarstyklių ir prijunkite buferinio tirpalo magistralę. - Nuimkite NaCl maišelį nuo svarstyklių. |  |
| Veninė magistralė | - Prijunkite veninę magistralę prie 3 l NaCl maišelio, esančio ant IV stovo. - Nuimkite tuščią maišelį su skalavimo skysčiu nuo IV stovo. |  |

| # PROCEDŪRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paciento prijungimas | - Pacientą pasverkite ir pamatuokite jo kraujo spaudimą. - Įdurkite arterine adata, patikrinkite jos padėtį, tuomet ją fiksuokite, paimkite kraujo mėginius ir skalaukite. - Įdurkite venine adata, patikrinkite jos padėtį, tuomet ją fiksuokite, suleiskite pirmą heparino dozę ir skalaukite. - Pranešimą <W15: Connect buffer, check if seal and clamp are open!> patvirtinkite klavišu. - Prie paciento prijunkite arterinę magistralę. - Įjunkite kraujo siurblį (išankstinis greitis 40 ml/min). |  |  |  |
|  |  | Stebėkite arterinį kraujo spaudimą (PA) bei į plazmos filtrą įtekančio kraujo spaudimą (PBE)! |  |  |
|  | - Kai kraujo grandinė užsipildo krauju, išjunkite kraujo siurblį. - Prie paciento prijunkite veninę magistralę. Įjunkite kraujo siurblį. |  |  |  |
|  |  | Stebėkite veninį kraujo spaudimą (PV)! Spaudimas gali kisti tik 20 – 60 mmHg ribose. |  |  |
|  | - Cirkuliuokite kraują ne mažiau kaip 2 minutes plazmos filtre. Tuo metu stebėdami PA, PBE ir PV po truputį koreguokite kraujo tekėjimo greitį. |  |  |  |
|  | DĖMESIO |  | Idealiausias plazmos atskyrimas be hemolizės. - Siekiant išvengti hemolizės ir užtikrinti idealų plazmos atskyrimą, pradėkite terapiją kuo greičiau po to, kai plazmos filtro skyriuje susidaro pakankamai plazmos. |  |
| Procedūros atlikimas | - Pradėkite procedūrą, pasirinkę <Start Therapy> piktogramą meniu juostoje, ir įveskite pradžios laiką. |  |  |  |
|  | - Po truputį koreguokite plazmos tekėjimo greitį, stebėdami PV ir PPL. |  |  |  |
|  |  | TAISYKLĖS: Plazmos tekėjimo greitis turi būti apie 30 % kraujo tekėjimo greičio, tačiau neturi viršyti 35 ml/min. Koreguojant plazmos tekėjimo greitį, reikia atsižvelgti į PPL ir TMP pokyčius! Tai užtikrinta, kad plazmos atskyrimas vyksta savaime. |  |  |
|  | - Procedūros metu kas 30 minučių žymėkite šiuos rodiklius žurnale. |  |  |  |

|  | DĖMESIO | Neleiskite filtrui užsikimšti ir (arba) kontroliuokite heparinizaciją. - Antikoaguliacija (heparinizacija) turi būti kontroliuojama, tikrinant koaguliacijos parametrus (ACT ar PTT)! - Tyrimai turi būti atliekami kas 30 minučių. - Mėginį galima paimti iš arterinio kateterio angos. |
| --- | --- | --- |
|  | - Procedūros pabaigoje prietaisas automatiškai persijungia į šuntavimo režimą. - Žurnale pažymėkite procedūros baigimo laiką, valytos plazmos kiekį ir visos procedūros laiką žurnale. - Pranešimą <W06: Therapy completed !> patvirtinkite klavišu ir perjunkite sistemą į grąžinimo režimą. - <W35: Activate reinfusion?> patvirtinkite mygtuku. |  |

| # REINFUZIJA IR NUTRAUKIMAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Pasiruošimas | - Pasirodys pranešimas <W11: 1) Connect reinfusion and buffer lines to saline solution 2) Clamp plasma line at out of plasma filter 3) Turn plasma and precipitate filters 4) Turn heparin adsorber>. - Šiuos veiksmus atskirai patvirtinkite klavišu. |  |
|  | Kraujo siurblys toliau veikia 40 ml/min. greičiu. Kiti siurbliai sustoja.. |
| #### Plazmos grąžinimas | Norėdami pradėti grąžinti plazmą, pasirinkite <Start Plazma> piktogramą meniu juostoje ir paspauskite klavišą. Grąžinimo metu numatytasis siurblio veikimo greitis yra 30 ml/min. |  |
|  |  | Kraujo siurblio greitis visada turėtų būti bent 10 ml/min didesnis nei reinfuzijos tekėjimo greitis, siekiant užtikrinti disbalansą tarp eritrocitų dalių ir plazmos dalių reinfuzijos procesu. |
|  |  | Jei PPF ir/ar PDF spaudimai didėja, grąžinimo greitį reikia sumažinti. Kraujo siurblio greitis gali būti reguliuojamas nepriklausomai nuo reinfuzijos tekėjimo greičio. |
|  | - Kai pasiekiamas 400 ml (numatytasis nustatymas) grąžinamas tūris, prietaisas sustabdo plazmos dalies siurblius. - Pasirodo pranešimas: <W12: Plasma Reinfusion completed ! For Blood Reinfusion stop Blood Pump (do not press 'OK’) or for further Plasma Reinfusion press to proceed.>. |  |
|  | Jei reikia, grąžinamą tūrį rankiniu būdu galima padidinti iki 1000 ml.. |
| #### Kraujo grąžinimas 1 dalis | - Sustabdykite kraujo siurblį (kol kraujo siurblys veikia, kraujo reinfuzija nėra aktyvi). - Iš reinfuzijos tipų meniu pasirinkite parinktį <Blood Reinfusion> ir patvirtinkite paspausdami . - Pasirodys pranešimas <W21: Connect art. line to saline solution bag. Connect reinfusion line to venous chamber>. - Atlikę šiuos veiksmus, patvirtinkite paspausdami klavišą. - Paimkite kraujo mėginius. - Kraujo siurblio paleidimas. |  |
|  |  | Po 150 ml tūrio reinfuzijos rodomas įspėjimas <W41: Open plasma clamp and close venous clamp>. |

| # REINFUZIJA IR NUTRAUKIMAS |  |
| --- | --- |
| Kraujo grąžinimas 2 dalis | - Atleiskite spaustuką nuo plazmos magistralės už plazmos filtro ir užspauskite spaustuką ant veninės magistralės už plazmos filtro. Druskų tirpalas spaudžiamas per membraną = skalauja plazmos pusės plazmos filtrą.. |
|  | - Kai pasiekiamas 300 ml grąžinamas kraujo tūris (numatytasis nustatymas), kraujo siurblys sustoja. |
|  | - Atjunkite veninę magistralę nuo paciento venos. |
|  | - Pacientą pasverkite ir pamatuokite jo kraujo spaudimą. |
|  | - Paspausdami klavišą, <Additional Functions> meniu juostoje pasirinkite <New Therapy> piktogramą. Pasirodys pradžios langas. Prietaisą dabar galima naudoti kitai procedūrai arba išjungti. |

| # H.E.L.P. LENTELĖ PLASMAT FUTURA SPAUDIMO VERTĖS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darbinis diapazonas1 mmHg |  | Ribos mmHg | - Funkcija:  Pavojaus signalo priežastis |  |
| Kraujo pusės Spaudimai |  |  |  |  |  |
| PA Arterinis spaudimas | -60 - +10 |  | -150 ÷ +100 ( m = -350/+200) |  | - Stebi arterinę adatą - Kai : Hipotenzija? Adata? V. v. procedūros perkrovimas, raumenų siurblys, vietinė šiluma? Jei būtina, kraujo tekėjimo greičio sumažinimas |
| PBE Spaudimas prieš plazmos filtrą | +90 - +140 |  | PBEref-60 ÷ PBEref+80 |  | - Stebi plazmos filtrą - Kai : VP? Koaguliacija? Jei būtina, sumažinkite kraujo ir/ar plazmos tekėjimo greitį, išskalaukite plazmos filtrą, pakeiskite plazmos filtrą - Kai  (retai): VP? Hipotenzija? |
| PV Veninis spaudimas | +20 - +50 |  | PVref-20 ÷ PVref+40 ( m = window ) |  | - Stebi veninę adatą - Neturi viršyti 60 mmHg - Kai : Adata? Koaguliacija? Koaguliacija ven. kameroje? - Kai : Hipotenzija? Atsijungimas? |
| Plazmos pusės spaudimai |  |  |  |  |  |
| PPL Plazmos spaudimas | +20 - +50 |  | -10 ÷ +200 ( m = -20 ) |  | - Reguliuoja plazmos tekėjimo greitį: jei spaudimas sumažėja daugiau nei nustatyta PPL riba, plazmos tekėjimo greitis sumažinamas. - Kai : Koaguliacija? Sumažinkite plazmos tekėjimo greitį, išplaukite plazmos filtrą, pakeiskite plazmos filtrą |
| TMP Transmembraninis slėgis | +10 - +50 |  | -450 ÷ +70 ( m = +200 ) |  | - Taikoma TMP=(PBE+PV)/2-PPL - Stebi plazmos filtrą - Neturi viršyti 100 mmHg - Kai : Koaguliacija? Jei būtina, sumažinamas kraujo ir/ar plazmos tekėjimo greitį, išskalaukite plazmos filtrą, pakeiskite plazmos filtrą |
| PPF Precipitato filtro spaudimas | +150 - +300 |  | -20 ÷ +450 ( m = -50 ) |  | - Stebi precipitato filtrą - Stebi buferinio tirpalo maišelį ir kateterį - Kai : Precipitato filtro oro filtras? Precipitato filtras? PDF? Dializatorius? - Kai : Buferinio tirpalo maišelis? Buferinio tirpalo kateteris? |
| PDF Dializatoriaus spaudimas | +120 - +270 |  | -50 ÷ +350 ( m = +350 ) |  | - Stebi dializatorių - Kai : Plazmos tekėjimo greitis? Dializatorius? Jei reikia, sumažinkite plazmos tekėjimo greitį, pakeiskite dializatorių. - Kai  (retai): Plazmos tekėjimo greitis? Dializatorius nesandarus? |
| PDPA Prec./adsorberio spaudimo sumažėjimas | +0 - +150 |  | -450 ÷ +350 ( m = 200 ) |  | - Taikoma PDPA=PPF-PDF - Stebi precipitato filtrą ir heparino adsorberį - Kai : Precipitato filtras? Heparino absorberis? |
| PDI Dializato spaudimas | +60 - +80 |  | -50 ÷ +450 |  | - Stebi dializato tekėjimo greitį - Kai : Šildymo maišelis? Dializato magistralė? Tuščias maišelis? - Kai  (retais atvejais): Bikarbonato maišelis? |

|  | #### Plazmos Filtro keitimas |  |
| --- | --- | --- |
|  | #### Medžiagos | #### Gaminio numeris |
|  | „Haemoselect L 0,5“ | 7061007 |
|  | 2 x surinkimo maišeliai | 7210543 |
|  | 3 l H.E.L.P. 0,9 % NaCl tirpalo | 34 |
|  | 3 sujungimo linijos | 7060130 |
|  | 7500 TV heparinas |  |
| Surinkimo maišelis 3 l 0,9% NaCl Surinkimo maišelis | - Sumaišykite 7500 TV heparino su H.E.L.P. 0,9% NaCl tirpalu. - Prie NaCl tirpalo talpos prijunkite sujungimo liniją, užpildykite liniją ir prijunkite jį prie kraujo pusės filtro įleidimo angos. - Likusias sujungimo linijas ir surinkimo maišelius prijunkite prie filtro plazmos ir kraujo pusėse, kaip parodyta paveikslėlyje, ir užspauskite plazmos pusės liniją spaustuku. - Leiskite skalavimo tirpalui tekėti pagal gravitacijos jėgą į kraujo pusės surinkimo maišelį. - Filtrą laikykite taip, kad jis pilnai užsipildytų nuo apačios iki viršaus bei proceso metu išeitų visas oras. - Atleiskite plazmos pusės liniją tuomet, kai apie pusė skalavimo tirpalo bus nutekėję į kraujo pusės surinkimo maišelį, tada užspauskite kraujo pusės liniją spaustuku. Tęskite skalavimą. - Kai išbėgs likęs skalavimo tirpalas, užspauskite spaustukais visas sujungimo linijas (būkite atsargūs, kad į filtrą nepatektų oro!) ir išimkite maišelius. - Išjunkite kraujo siurblį, spaustukais užspauskite arterinę ir veninę plazmos magistrales, išimkite seną filtrą ir tinkamai prijunkite jį prie naujo plazmos filtro. Panaudotą filtrą uždarykite dangteliais, saugančiais nuo užteršimo. - Vėl atidarykite kraujo ir plazmos linijas ir paleiskite kraujo siurblį. |  |

|  | #### H.E.L.P. Precipitato Filtro keitimas |  |
| --- | --- | --- |
|  | Medžiagos | Gaminio numeris |
|  | H.E.L.P. precipitato filtras | 706101A |
|  | 2 x surinkimo maišeliai | 7210543 |
|  | 3 l H.E.L.P. 0,9 % NaCl tirpalo | 34 |
|  | 3 sujungimo linijos | 7060130 |
| Surinkimo maišelis 3 l 0,9% NaCl Surinkimo maišelis | - Sujungimo liniją prijunkite prie NaCl tirpalo talpos, užpildykite liniją ir jį prijunkite prie apatinės precipitato pusės filtro angos. - Prijunkite likusias sujungimo linijas ir surinkimo maišelius, kaip parodyta paveikslėlyje, prie precipitato ir filtrato pusės viršutinių filtro angų ir užspauskite filtrato pusės liniją spaustuku. - Leiskite skalavimo tirpalui tekėti pagal gravitacijos jėgą į precipitato pusės surinkimo maišelį. - Filtrą laikykite taip, kad jis pilnai užsipildytų nuo apačios iki viršaus bei pro angą išeitų visas oras. - Kai apie pusė skalavimo tirpalo bus praėję į precipitato pusės surenkamąjį maišelį, atleiskite ir užspauskite precipitato pusės kateterį. Tęskite skalavimą. - Kai išbėgs likęs skalavimo tirpalas, užspauskite spaustukais visas sujungimo linijas (būkite atsargūs, kad į filtrą nepatektų oro!) ir išimkite maišelius. - Meniu juostoje pasirinkdami <Stop Priming> arba <Stop Therapy> ir paspausdami klavišą perjunkite prietaisą į šuntavimo režimą. - Užspauskite spaustukais filtrato ir cirkuliacijos magistrales abiejuose panaudoto precipitato filtro galuose, išimkite seną filtrą ir taisyklingai prie magistralių prijunkite naująjį filtrą. Uždarykite panaudotą filtrą dangteliais, saugančiais nuo užteršimo. - Atleiskite spaustukus nuo cirkuliacijos ir filtrato magistralių ir pasirinkdami <Start Priming> arba <Start Therapy> ir patvirtindami klavišu tęskite pertrauktą procedūrą. - Laikydami panaudotą filtrą iki procedūros pabaigos įsitikinkite, kad jis neprateka. Grąžinimo fazėje vėl prijunkite filtrą ir leiskite nutekėti plazmai. Atitinkamai padidinkite grąžinamą tūrį. |  |

|  | H.E.L.P. Heparino Adsorberio keitimas |  |
| --- | --- | --- |
|  | #### Medžiagos | #### Gaminio numeris |
|  | H.E.L.P. heparino adsorberis 400 | 7210919 |
|  | 1 x surinkimo maišelis | 7210543 |
|  | 3 l H.E.L.P. 0,9 % NaCl tirpalo | 34 |
|  | 2 sujungimo linijos | 7060130 |
| 3 l 0,9% NaCl Surinkimo maišelis | - Prijunkite sujungimo liniją prie NaCl tirpalo talpos, užpildykite liniją ir jį prijunkite prie heparino adsorberio įleidimo angos. - Prie heparino adsorberio išleidimo angos prijunkite antrą sujungimo liniją ir surinkimo maišelį, kaip parodyta paveikslėlyje. - Leiskite skalavimo tirpalui tekėti pagal gravitacijos jėgą į surenkamąjį maišelį. - Adsorberį laikykite taip, kad jis pilnai užsipildytų nuo apačios iki viršaus bei pro angą išeitų visas oras. - Kai išbėgs likęs skalavimo tirpalas, užspauskite spaustukais visas sujungimo linijas (būkite atsargūs, kad į filtrą nepatektų oro!) ir išimkite maišelius. - Meniu juostoje pasirinkdami <Stop Priming> arba <Stop Therapy> ir paspausdami klavišą perjunkite prietaisą į šuntavimo režimą. - Užspauskite spaustukais adsorberio filtrato ir sujungimo linijas, išimkite panaudotą adsorberį ir taisyklingai prijunkite naująjį absorberį prie filtrato ir sujungimo linijų (stebėkite skysčių tekėjimo kryptį!). Panaudotą adsorberį prijunkite prie skalavimo tirpalo ir surinkimo maišelio sujungimo linijos. - Atleiskite spaustukus nuo filtrato ir jungties linijų ir pasirinkdami <Start Priming> arba <Start Therapy> ir patvirtindami klavišu tęskite pertrauktą procedūrą. |  |

| PERSPĖJIMAS | Paleiskite heparino adsorberio pildymo ir skalavimo procesus atsižvelgdami į tekėjimo kryptį, parodytą raudona rodykle adsorberio etiketėje. Dėl neteisingos tekėjimo krypties ir apversto heparino adsorberio skalavimo ir gydymo metu sumažės heparino rišamoji geba. - Per greitai neskalaukite heparino adsorberio druskų tirpalu, kad užtikrintumėte visišką kapiliarų deaeravimą ir išvengtumėte oro likučių. Oro likučiai kapiliaruose sumažins jų aktyvųjį paviršių, todėl sumažės heparino rišamoji geba. |
| --- | --- |

|  | H.E.L.P. ultrafiltro keitimas |  |
| --- | --- | --- |
|  | #### Medžiagos | #### Gaminio numeris |
|  | H.E.L.P. Ultrafiltras HIPS 20 | 7210917 |
|  | 1 x surinkimo maišelis | 7210543 |
|  | 3 l H.E.L.P. 0,9 % NaCl tirpalo | 34 |
|  | 2 sujungimo linijos | 7060130 |
| 3 l 0,9% NaCl Collection bag | - Pritvirtinkite NaCl tirpalo jungties liniją, užpildykite liniją ir prijunkite ją prie raudonos spalvos plazmos pusės filtro angos. - Prie plazmos pusės filtro mėlynai pažymėtos angos prijunkite antrą sujungimo liniją ir surinkimo maišelį, kaip parodyta paveikslėlyje. - Filtrą laikykite taip, kad jis pilnai užsipildytų nuo apačios iki viršaus bei pro angą išeitų visas oras. - Kai išbėgs apie 1 l skalavimo tirpalo, užspauskite spaustukais visus sujungimo linijas (būkite atsargūs, kad į filtrą nepatektų oro!) ir išimkite maišelius. - Meniu juostoje pasirinkdami <Stop Priming> arba <Stop Therapy> ir paspausdami klavišą perjunkite prietaisą į šuntavimo režimą. - Gerai užspauskite spaustukais sujungimo ir grąžinimo linijas, sujungtus su dializatoriumi, išimkite panaudotą filtrą ir prie sujungimo bei grąžinimo linijų taisyklingai prijunkite naująjį. Panaudotą filtrą sujungimo linijomis prijunkite prie skalavimo tirpalo ir surinkimo maišelio. - Perjunkite Hansen jungtis iš senojo prie naujojo filtro (filtrą laikykite horizontaliai!). Atkreipkite dėmesį į spalvinius žymėjimus. Naująjį filtrą įdėkite į laikiklį taip, kad mėlynas filtro galas būtų apačioje. - Rankiniu būdu pasukę dializato siurblį užpildykite filtro dializato pusę. - Atleiskite spaustukus nuo jungties ir reinfuzijos linijų ir pasirinkdami <Start Priming> arba <Start Therapy> ir patvirtindami klavišu tęskite pertrauktą procedūrą. |  |

| PERSPĖJIMAS | Ruošdamiesi procedūrai, ją vykdydami, nutraukdami ir keisdami sistemos dalis laikykitės būtinų higieninių reikalavimų. |
| --- | --- |

H.E.L.P. - Futura

| Pacientas: | Gydyta nuo: |
| --- | --- |
| Data: | Procedūros Nr.: |
| Atsakingas gydytojas: | Atsakinga slaugytoja: |

Rinkinys (partijos Nr.)	  	BicEL (partijos Nr.)

Acetato buferis (partijos Nr.) 		H.E.L.P. natrio heparinas 40 ml (partijos Nr.)

Prieiga 		Pradinė heparino dozė	TV	Heparino greitis. 	TV/h

RR/Pulsas prieš

RR/Pulsas po

Svoris prieš	kg

Svoris po	kg

Svorio pokyis	 kg

Pradžia 	val:min

Pabaiga	 h:min

Terapijos laikas	 h:min

Tikslinis plazmos kiekis ……………..…… ml

Faktinis plazmos kiekis …………………… ml

Balanso nustatymas iš naujo:………………..……………..  g

Automatinis heparino sustabdymas:…………………………….. min.

Heparino tirpalas:…………………TV/1 ml NaCl

Fibrinogenas prieš 	…. …..mg/dl

Fibrinogenas po	 ..mg/dl

1. ACT/aPTT:………………………………sek./laikas

2. ACT/aPTT:………………………………sek./laikas

3. ACT/aPTT:………………………………sek./laikas

Quick prieš …………………………………..%

Quick po……………………………………..%

INR prieš:………………………………….

INR po:……………………………………

| Parametrų apžvalga |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terapijos laika h:min |  |  |  |  |  |  |
| Plazmos tūris ml |  |  |  |  |  |  |
| Paciento balansas g |  |  |  |  |  |  |
| Kraujo tekėjimo greitis ml/min |  |  |  |  |  |  |
| Plazmos tekėjimo greitis ml/min |  |  |  |  |  |  |
| Dializato tekėjimo greitis ml/min |  |  |  |  |  |  |
| Heparino tekėjimo greitis ml/h |  |  |  |  |  |  |
| Heparino dozė ml |  |  |  |  |  |  |
| Heparino kiekis ml |  |  |  |  |  |  |
| Temperatūra °C |  |  |  |  |  |  |
| PA mmHg |  |  |  |  |  |  |
| PBE mmHg |  |  |  |  |  |  |
| PV mmHg |  |  |  |  |  |  |
| PPL mmHg |  |  |  |  |  |  |
| TMP mmHg |  |  |  |  |  |  |
| PPF mmHg |  |  |  |  |  |  |
| PDF mmHg |  |  |  |  |  |  |
| PDPA mmHg |  |  |  |  |  |  |
| PDI mmHg |  |  |  |  |  |  |
| PPL slenkstinė riba mmHg |  |  |  |  |  |  |
| Dializės tirpalo/plazmos santykis |  |  |  |  |  |  |

Nusiskundimai po paskutinės procedūros

Pastabos

H.E.L.P. - Futura

| Pacientas: | Gydyta nuo: |
| --- | --- |
| Data: | Procedūros Nr.: |
| Atsakingas gydytojas: | Atsakinga slaugytoja: |

Rinkinys (partijos Nr.)	  	BicEl (partijos Nr.)

Acetato buferis (partijos Nr.)		H.E.L.P. Heparino natris 40ml (partijos Nr.)

Prieiga 		Pradinė heparino dozė	TV	Heparino kont. 	TV/h

RR prieš 	 mmHg 	Pulsas prieš		Svoris prieš 	kg

Pradžia 	val.: min	Heparino tirpalas……………………………….TV/1 ml NaCl

| Pagrindiniai parametrai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraujo tekėjimo greitis ml/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Heparino tekėjimo greitis ml/val ml/val |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PBE mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PV mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazmos tekėjimo greitis ml/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedūros laikas val. : min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazmos kiekis ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paciento balansas g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PPL mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pabaiga 	 val. : min 	Plazmos kiekis	 ml 	Procedūros laikas	 val. : min

RR po 	 mmHg 	Pulsas po		Svoris po	kg

Nusiskundimai po paskutinės procedūros

Pastabos

1 Šios spaudimo vertės nustatytos esant normaliam hematokritui, 60–120 ml/min. kraujo tekėjimo greičiui ir 20–35 ml/min. plazmos tekėjimo greičiui

2 Pirmiau nurodytos ribos galioja, kai maks. sistemos spaudimas vis dar yra 450 mm Hg

m= šiuos parametrus naudotojas gali nustatyti ir atskirai.