## 1 priedas
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2024 m. d. Nr.
1 priedas
MOBILIOSIOS BAROKAMEROS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios priskiriamos medicinos prietaisams, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. 2. Prekės turi būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. 3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. 4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai
1 | Mobilioji barokamera | 1) Skirta saugumo reikalavimams užtikrinti atliekant nardymo užduotis su suspaustu oru ir deguonies mišiniais. 2) Narų ligų ir galimos žalos prevencijai, barotraumą patyrusį narą transportuojant į gydymo įstaigą. 3) Visapusiškam nukentėjusio naro gydymui atlikti.
1.2 | Sandara | 1) Mobili barokamera ir konteinerinė sistema. 2) Bendras svoris (baro kameros, konteinerinės sistemos su visais komplektuojamais priedais) ne daugiau 7,5 t.
1.3 | Mobili baro kamera turi būti sudaryta iš pagrindinės kameros ir prieškamerio. | Būtina.
1.3.1 | Pagrindinėje kameroje turi tilpti: | 1) Ne mažiau, kaip du narai – vienas, gulintis neštuvuose (nukentėjusysis), kitas – sėdintis kėdėje; 2) Nukentėjusiojo neštuvai turi būti: - padengti nedegiu audiniu; - audinys turi atitikti ISO 6941 arba lygiavertį standartą; - su ne mažiau, kaip 2 diržais nukentėjusiojo tvirtinimui. 3) Kėdė turi būti: - atlenkiama; - padengta nedegiu audiniu; - audinys turi atitikti ISO 6941 arba lygiavertį standartą;
1.3.2 | Prieškameryje turi tilpti: | 1) Ne mažiau kaip 2 narai (sėdintys); 2) Prieškamerio kėdės turi būti: - Atlenkiamos; - Padengtos nedegiu audiniu; - Audinys turi atitikti ISO 6941 arba lygiavertį standartą;
1.3.3 | Pagrindinė barokamera ir prieškamerė turi būti transportabilios: | 1) Su ratukais, kad esant reikalui būtų galima išstumti iš konteinerio. Tačiau tranportavimo metu, konteineryje turi nejudėti; 2) Transportuojant barokamerą be konteinerio turi būti galimybė atlikti gydymą pacientui; 3) Ant barokameros ir prieškamerio privalo būti vieta kabliams tvirtinti, kurie skirti barokamerai ir prieškameriui pakelti.
1.3.4 | Siūloma pagrindinė barokamera (be prieškamerio) turi turėti galimybę susijungti su turima barokamera, kurios jungtis yra: | HAUX - STARCOM 1500/11 "Male" tipo
1.3.5 | Jungtis, jungianti pagrindinę barokamerą ir prieškamerį | Būtina.
1.3.6 | Darbinis slėgis barokameroje ir prieškameryje | Ne mažiau kaip 5 bar;
1.4 | Suspausto oro ir deguonies balionai: | Privalo būti ženklinti pagal EN 1089-3:2011;
1.4.1 | Balionai tvirtinami prie barokameros tvirtinimo taškų | 1) Naudojami transportavimo metu. 2) Užtikrina nukentėjusio naro gydymą / transportavimą iki stacionariosios barokameros. 3) Ne mažiau kaip 1 balionas 30-40 l O2 ne mažiau, kaip 200 bar; 4) Ne mažiau kaip 3 balionai 50 l suspausto oro, ne mažiau kaip 200 bar;
1.4.2 | Konteineryje esantys balionai: | 1) Naudojami pastoviai. Nenaudojami transportavimo metu. 2) Privalo būti sujungti su barokamera. 3) Ne mažiau, kaip 2 vnt. po 50 l ne mažiau, kaip 200 bar 100% O2. Deguonies balionai negali būti vienoje patalpoje su generatoriumi. 4) Ne mažiau, kaip 4 vnt. po 50 l ne mažiau, kaip 300 bar suspausto oro. 5) Visi konteineryje esantys balionai turi būti sujungti slėgiui atspariais vamzdeliais su rutuliniais vožtuvais, uždarymui kai nebus naudojami.
1.4.3 | Greitos jungtys leidžiančios greitai keisti/perjungti balionus | Būtina, turi būti suderintos su visais kartu pateikiamais balionais.
1.5 | Ne mažiau kaip 4 deguonies kaukės | 1) Būtina. BIBS demand tipo (Build in breathing systems on demand). 2) 2 pagrindinėje kameroje ir 2 prieškamerėje.
1.6 | Stebėjimo kamera | Būtina, 1 pagrindinėje kameroje ir 1 prieškamerėje.
1.7 | Stebėjimo langai | Būtina, ant pagrindinės barokameros ir prieškamerio.
1.8 | Vaistų perdavimo anga | Būtina, pagrindinėje barokameroje.
1.9 | Avarinis slėgio išleidimo vožtuvas | Būtina, pagrindinėje barokameros dalyje ir prieškameryje.
1.10 | Įleidimo ir išleidimo vožtuvų garso slopintuvai | Būtina.
1.11 | Anglies dvideginio surinktuvas | Būtina, pagrindinėje barokameros dalyje.
1.12 | Operatoriaus valdymo bloke/blokuose privalo būti ne mažiau, kaip:
1.12.1 | Slėgio manometras; | Būtina, turi būti išreikštas ne mažiau, kaip m/ft ir bar matavimo vienetais.
1.12.2 | Analoginis laikrodis; | Būtina.
1.12.3 | Atgalinis laikmatis; | Būtina, ne mažiau 2.
1.12.4 | Ryšio sistema; | Būtina, bendravimui su barokameros ir prieškamerio vidumi.
1.12.5 | Atsarginė ryšio sistema; | Būtina.
1.12.6 | Slėgio įleidimo ir išleidimo svirtys/vožtuvai; | Būtina.
1.12.7 | Oro ventiliacijos sistema; | Būtina.
1.12.8 | CO2 lygio matuoklis; | Būtina.
1.12.9 | O2 lygio matuoklis; | Būtina, su pakraunama baterija, kuri įsijungtų esant elektros sutrikimams.
1.12.10 | O2 paleidimo vožtuvas; | Būtina, ne mažiau kaip 1 pagrindinėje barokameroje ir ne mažiau 1 prieškameryje.
1.12.11 | Duomenų analizavimo ir įrašymo įrenginys; | Būtina, fiksuoja ir barokameros ir prieškamerio duomenis.
1.12.12 | Šviesų įjungimo/išjungimo sistema; | Būtina.
1.12.13 | Termometras; | Būtina.
1.12.14 | Drėgmės matuoklis; | Būtina.
1.12.15 | Stebėjimo ir įrašymo sistema; | Būtina. Matuojama ir įrašoma barokameros ir prieškamerio duomenys (atskirai). Matuojama ir įrašoma ne mažiau, kaip : -Slėgis; -Drėgmė; -Temperatūra; -O2 lygis.
1.12.16 | Dujų skirstymo ir valdymo pultas, leidžiantis bendrai valdyti kas ir kur turi būti tiekiama ar paimama. | Būtina.
1.13 | Valdymo pulto, svirtelių, mygtukų ženklinimas | Būtina.
1.14 | Apšvietimas barokameros viduje | 1. Būtina, Led balta šviesa (tarp 2700 - 5000 K); 2. Barokameroje esantis apšvietimas gulintį nukentėjusį narą turi apšviesti, tačiau neturi sukelti diskomforto nukentėjusiąjam, t.y. negali šviesti tiesiai į akis.
1.15 | Gesintuvas | 1) Būtinas pagrindinėje kameroje ir prieškameryje. 2) Gesintuvai privalo veikti slėginėje aplinkoje. 3) Gamintojo saugos rekomendacijos/instrukcija kaip elgtis kilus gaisrui barokameroje, prieškameryje ar konteineryje.
1.16 | Nedegios antklodės | 1) Būtina po nemažiau, kaip 1 vnt. kiekvienam barokameroje ar prieškameryje esančiam žmogui. 2) Nedegi antklodė turi būti po kėde, gultu ar virš jų, kad esant situacijai, būtų galima greitai ją pasiekti.
1.17 | Mobiliosios barokameros korpusas arba barokameros izoliacinis dengimas turi būti pagamintas iš medžiagos, atsparios jūros vandeniui ir korozijai. | Būtina. Turi atitikti EN 13445 arba lygiavertį standartą.
1.18 | Mobilioji barokamera turi būti pritaikyta dirbti esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose, kaip -18°C iki +35 °C. | Būtina.
1.19 | Mobilioji barokamera turi būti pristatyta su visa eksploatacinės ir techninės priežiūros dokumentacija, įskaitant technines instrukcijas, techninius brėžinius ir schemas, atsarginių dalių katalogus, reglamentinių techninės priežiūros darbų aprašus, naudotojo ir priežiūros vadovus, barokameros operavimo ir aptarnavimo planus lietuvių ir anglų kalba (popierinė ir skaitmeninė versijos). | Būtina.
1.20 | Patikra | Mobiliosios barokameros, balionai, kompresorius turi būti su gamintojo atlikta ir galiojančia metrologine patikra, vėliau patikra/kalibracija atliekama ne rečiau, kaip pagal gamintojo rekomendacijas. Manometrų patikra atliekama ne rečiau, kaip kas metus (pagal Lietuvos metrologijos inspekcijos rekomendacijas), atvykus į vietą.
1.21 | Valymas ir priežiūra | Gamintojas turi pateikti rekomendacijas anglų ir lietuvių k.
1.22 | Mobilioji barokamera turi atitikti tokiai įrangai taikomus ES standartus | EN 14931:2006, EN 16081:2011+A1:2014 arba lygiaverčius standartus.
1.23 | Transportinis konteineris: | 1) ISO 20'' jūrinis konteineris. 2) Naujas nenaudotas arba "one way" (vienas vežimas). 3) Ant konteinerio neturi būti reklaminių užrašų.
1.23.1 | Konteinerio sienos, stogas ir durys pagamintos iš plieno | Būtina.
1.23.2 | Išorinis sienų ir durų metalinis paviršius banguoto profilio | Būtina.
1.23.3 | Transportinio konteinerio eksploatacinės ir klimato sąlygos: | Konteineris ir visi jam priklausantys įrenginiai turi išlikti funkcionalūs ir neprarasti pirminių gamyklinių kokybės savybių atliekant pagal prekės paskirtį numatytas operacijas šiomis ribinėmis aplinkos sąlygomis: - išorinės aplinkos temperatūros intervalas nuo -32º C iki + 49º C; - esant 100 % santykiniam oro drėgnumui prie +35º C temperatūros; - esant 2,0 g/m³ dulkėtumui; - esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša); - esant 20 m/s vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31 m/s; - esant staigiam užšalimui (konteinerio konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų konteinerio elementų). Tiekėjas turi pateikti iš gamintojo deklaraciją arba nepriklausomos laboratorijos sertifikatą, pagrindžiantį, kad konteineris atitinka 1.23.3 punkto reikalavimus.
1.23.4 | Konteinerio gamybai panaudotos medžiagos turi būti nekenksmingos žmogaus sveikatai, neuždraustos REACH reglamento registre. | Konteinerio viduje lakiųjų organinių junginių koncentracija ore neturi viršyti leistinos, žmogaus sveikatai nekenksmingos, ribos.
1.23.5 | Visų konteinerio konstrukcinių dalių metalinio paviršiaus padengimas | Ne mažiau kaip 80 µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir ne mažiau kaip 80 µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis turi būti ne mažesnis kaip 160 µm ir turi atitikti standarto ISO 12944 reikalavimus H-High klasės ilgaamžiškumui (daugiau kaip 15 metų iki pirmo remontinio dažymo) ir esant C3 kategorijos korozinei aplinkai.
1.23.6 | Stogo konstrukcija | 1) Apšiltintas mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,35 W/m²K. 2) Mineralinė vata turi būti apsaugota garo izoliacine plėvele. 3) Apdailai lubos iš vidaus turi būti padengtos ne mažiau kaip 10 mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, baltos spalvos. Emisijos klasė E1 pagal standartą EN 312.
1.23.7 | Sienos | 1) Apšiltintos mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,35 W/m²K. 2) Apdailai sienos iš vidaus turi būti padengtos ne mažiau kaip 10 mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, baltos spalvos. Emisijos klasė E1 pagal standartą EN 312.
1.23.8 | Grindys | 1) Apšiltintos mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,35 W/m²K. Vata turi būti izoliuota garo izoliacine plėvele. 2) Grindų apdailos danga turi būti iš medžiagos, kurios dėvimojo sluoksnio storis ne mažesnis kaip 2 mm pagal standartą ISO 24340 (EN 430), reakcija į ugnį Bfl-s1 pagal standartą EN 13501-1, ne žemesnės nei 34 atsparumo klasė pagal standartą ISO 10874 (EN 685), atsparumas chemikalams „labai geras“ pagal standartą ISO 26987 (EN 423), atsparumas kėdžių ratukams „jokios žalos“ pagal standartą ISO 4918 (EN 425). Grindų danga turi būti sertifikuota leidimui naudoti CE žymėjimą. 3) Grindyse turi būti įrengti U formos bėgeliai, ant kurių barokamera ir prieškamerė yra pritvirtintos. Pritvirtinimo būdas turi užtikrinti patikimą fiksavimą transportavimo metu, tačiau turi būti numatyta galimybė esant reikalui baro kamerą ir/arba prieškamerę išimti/išridenti iš konteinerio. 4) Grindų danga turi užeiti ant sienų ne mažiau 10 cm.
1.23.9 | Dažų danga turi būti tolygiai padengta ant viso metalo paviršiaus | Neturi matytis dažų plėvelės įtrukimų, susiraukšlėjimo, pūslelių, lupimosi ar nenudažytų vietų.
1.23.10 | Suvirinimo siūlės turi būti be vizualių defektų | Be šašų, pūslių, įtrukimų, tuštumų, matomų šlakų ir kitokių netipinių suvirinimo požymių. Eksploatuojant 1.23.3 punkte aprašytomis klimato sąlygomis, pro suvirinimo siūles neturi prasiskverbti vanduo.
1.23.11 | Konteinerio spalvos: | Matinė pilka spalva (pagal RAL 7001 arba kitą lygiavertį spalvyną) - 1 vnt ir matinė žalia spalva (pagal RAL 6031 arba kitą lygiavertį spalvyną) - 1 vnt.
1.23.12 | Konteinerio abiejuose galuose turi būti durys: | 1) Dviejų varčių, atsidarančios ne mažiau kaip 270 laipsnių kampu. 2) Durys turi būti apšiltintos iš vidaus mineraline vata, šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip – 1,6 W/m²K.
1.23.13 | Papildomos durys skirtos personalui užeiti/išeiti | 1) Būtina, ne mažiau 1. 2) Durys turi būti plieninės su pritraukėjais, apšiltintos, šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip – 1,6 W/m²K. 3) Durų angos išmatavimai (matuojama nuo vienos staktos krašto iki kito): plotis 800 - 900mm, aukštis ne mažiau, kaip 2000 mm. 4) Durys turi būti toje pačioje konteinerio pusėje kurioje stovės ir barokameros prieškamerė. 5) Durys turi būti su užraktu (ne mažiau, kaip 3 vnt. raktų komplektas konteineriui).
1.23.14 | Konteinerio transportavimas | Turi būti pritaikytas transportuoti geležinkeliais, laivais, orlaiviais su reikalingais tvirtinimo (transportuojant, pakraunant ir iškraunant) elementais;
1.23.15 | Akustinis triukšmas konteinerio viduje | Ne daugiau, kaip 80 dB (su įjungtu elektros generatoriumi).
1.23.16 | Turi būti šildytuvas/kondicionierius | 1) Būtina, su autonominiu šilumos reguliavimu, vėsinimu, vėdinimu. 2) Visos kondicionieriaus dalys turi būti sumontuotos taip, kad neišsikištų už konteinerio gabaritų. 3) Konteineryje turi būti sumontuotas kondicionavimo įrenginys su „Inverter“ tipo kompresoriumi, skirtas oro vėsinimui arba šildymui, užtikrinantis stabilią +20 °C temperatūrą konteineryje vasaros sezono metu Lietuvoje. Kondicionieriaus šaldymo galia turi būti ne mažesnė nei 2,5 kW, o šildymo galia ne mažesnė kaip 3 kW. 4) Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER pagal standartą AHRI 210/240 turi būti ne žemesnis kaip 9,2. Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SCOP pagal standartą AHRI 210/240 turi būti ne mažesnis kaip 5,2. 5) Vidinės dalies (ne kompresoriaus) maksimalus triukšmo lygis veikiant šaldymo režimu neturėtų būti didesnis kaip 45 dB. 6) Kondicionieriaus kompresorius turi būti pritvirtintas ant atskirų kronšteinų, žarna kondensatui pašalinti turi būti nuvesta iki konteinerio apačios.
1.23.17 | Šildymo radiatorius | 1) Konteineryje turi būti sumontuoti elektriniai radiatoriai, užtikrinantys stabilią +20 °C temperatūrą žiemos sezono metu Lietuvoje. 2) Radiatoriaus galingumas ne mažesnis nei 1500 W, turi turėti apsaugą nuo perkaitimo, su elektroniniu reguliuojamu termostatu, neturi skleisti triukšmo.
1.23.18 | Konteinerio viduje sumontuotas elektros generatorius ir skirstomoji elektros plokštė skirta maitinti visus vartotojus. | Būtina. Elektros generatorius dyzelinis arba benzininis.
1.23.19 | Elektros grandinės ir perdavimo funkcija | Konteineris esant reikalui turi turėti galimybę būti sujungtas su kitais konteineriais į vieną elektros grandinę.
1.23.20 | Visi konteineryje esantys prietaisai turi veikti 230 (±10) V 50 Hz ir 60Hz | Būtina. Privalomas srovės keitiklis.
1.23.21 | Kompresorius | Būtina, elektrinis. Ne žemesnių parametrų, kaip: 1) Minimalus debitas 320 l/min; 2) Su galimybe pildyti išorinius slėginius indus 200/300 bar slėgio. 3) Turi būti įrengta oro užpildymo panelė, kurioje yra 2x200 bar., 2x300 bar. Oro užpildymo žarnos.
1.23.22 | Deguonies pompa | 1) Konteineryje turi būti deguonies pompa, ne mažiau, kaip 300 bar darbinio slėgio. 2) Deguonies perpumpavimo pompa turi turėti ne mažiau, kaip dvi užpildymo žarnas. 3) Deguonies užpildymo žarnų ilgis 1,5 m - 3,0 m. 4) Išorinėje konteinerio dalyje, turi būti niša su durelėmis ir nišoje esančiais kranais ir ventiliais, kurių pagalba galima prijungti išorėje O2 balionus ir pildyti vidinius O2 balionus. 5) Nišoje neišsikišusioje dalyje turi būti 2 vnt. suspausto oro pajungimui ir 2 vnt. O2 pajungimo ventiliai.
1.23.23 | Ventiliacija | Turi būti sumontuota ne mažiau, kaip: 1) Generatoriaus dūmų išmetimo vamzdis. 2) Kompresoriaus ventiliacijos anga. Transportuojant, jie gali būti nuimami.
1.23.24 | Vidinis apšvietimas | 1) Būtina. Lubose turi būti sumontuoti šviestuvai skaidriu gaubtu, ne mažiau, kaip 2 (du) vienetai. 2) Kiekviename šviestuve ne mažiau, kaip po dvi LED ne mažiau, kaip 18 W lempas. 3) Kiekvienam šviestuvui turi būti atskiras jungiklis.
1.23.25 | Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose arba paslėpti už sienos. | Būtina.
1.23.26 | Konteinerio viduje turi būti sumontuota paskirstymo dėžutė, ne žemesnės, kaip IP44 saugumo klasės. | Būtina.
1.23.27 | Elektros srovės nuotėkio relė | Būtina.
1.23.28 | Įžeminimo terminalai | Apatinėje rėmo dalyje, kiekviename kampe turi būti išgręžtos skylutės įžeminimo terminalų ir strypų pajungimui. Konteinerio viduje turi būti įdėti įžeminimo rinkiniai (vienas strypas ir elementai konteinerių sujungimui į vientisą grandinę), kurių pajungimas turi būti tiksliai aprašytas naudojimo instrukcijoje.
1.23.29 | Visos elektros instaliacijos turi būti atliktos laikantis CENELEC standarto IEC 60364 taisyklių dėl apsaugos nuo elektros smūgio, perkrovos ir trumpojo jungimo. | Būtina.
1.23.30 | Schuko tipo lizdai, ne mažiau 16 a, universalūs | Būtina, ne mažiau kaip 4 vnt.
1.23.31 | Turi būti įrengti ne mažiau kaip 2 deguonies jutikliai su akustine signalizacija žemam/aukštam O2 lygiui: | 1 vnt. aukščiausiame lygyje ir 1 vnt. prie grindų.
1.23.32 | Konteineryje turi būti gesintuvas bei priešgaisrinio stebėjimo daviklis | Būtina. Gesintuvas skirtas konteinerio patalpai, kurioje yra barokamera, bei atskiras gesintuvas skirtas elektros generatoriaus gesinimui.
1.23.33 | Konteinerio identifikavimo žymėjimas ir ženklinimas | Turi būti atliktas pagal standarto ISO 6346-1995 reikalavimus.
1.23.34 | Identifikacinis numeris (BIC kodas (LTUU) + 6 skaitmenų serijinis numeris + 1 patikrinimo skaitmuo). | Kiekvieno konteinerio identifikacinis numeris ir savininko pavadinimas tiekėjui bus pateiktas po sutarties pasirašymo;
1.23.35 | CSC lentelės tvirtinimas | Kniedėmis turi būti pritvirtinta CSC lentelė, patvirtinanti konteinerio atitikimą 1972 m. Muitinės konvencijos dėl konteinerių ir Tarptautinės konvencijos dėl saugių konteinerių reikalavimus.
1.24 | Garantija barokamerai bei konteinerinei sistemai | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai. Oro kompresoriui ne mažiau, kaip 36 mėnesiai.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. 6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. 7. Tiekėjui pristačius mobiliąją barokamerą ji turi būti visiškai sukomplektuota ir paruošta darbui, su visais kasdieninei techninei priežiūrai reikalingais įrankiais, prietaisais, sutvarkytais techniniais dokumentais. 8. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas (teoriniai ir praktiniai mokymai) dirbti, bei atlikti techninę priežiūrą su prietaisu/preke.
| PIRKĖJAS | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos | HAUX-LIFE-SUPPORT GmbH
ministerijos
| Direktoriaus pavaduotoja | Vadovas
| atliekanti direktoriaus funkcijas | Torsten Haux
Aistė Garunkštytė
Individuali G. Krakausko įmonė „DIUGONIS“
direktorius
Gintautas Krakauskas

## 2 priedas kiekiai
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2024 m. d. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR KAINA
Eil. Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis, pakuotės dydis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Kiekis | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Suma, Eur (be PVM) (7x9)
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Mobilioji barokamera | Haux Medistar 1200/5,5/ + Haux-Medilock 1200/5,5 | HAUX-LIFE-SUPPORT GmbH, Vokietija | vnt. | 2 | 561000 | 1122000
[5 empty] | Suma be PVM |  | 1122000
[5 empty] | 21 % PVM suma |  | 235620
[5 empty] | Suma su PVM |  | 1357620
Bendra kaina: vienas milijonas trys šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt eurų 00 centų.
| PIRKĖJAS |  |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos |  |  | HAUX-LIFE-SUPPORT GmbH
ministerijos
| Direktoriaus pavaduotoja |  |  | Vadovas
| atliekanti direktoriaus funkcijas |  |  | Torsten Haux
Aistė Garunkštytė
Individuali G. Krakausko įmonė „DIUGONIS“
direktorius
Gintautas Krakauskas

## 3 priedas
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2024 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios priskiriamos medicinos prietaisams, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės turi būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | HAUX-LIFE-SUPPORT GmbH yra siūlomos HAUX-MEDISTAR/HAUX-MEDILOCK barokameros sistemos gamintojas ir yra registruotas Europos sąjungoje, Vokietijoje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
1 | Mobilioji barokamera | 1) Skirta saugumo reikalavimams užtikrinti atliekant nardymo užduotis su suspaustu oru ir deguonies mišiniais. 2) Narų ligų ir galimos žalos prevencijai, barotraumą patyrusį narą transportuojant į gydymo įstaigą. 3) Visapusiškam nukentėjusio naro gydymui atlikti. | Barokamera bus suprojektuota taip, jog: 1) atitiktų saugos reikalavimus atliekant nardymo užduotis su suspaustu oro ir deguonies mišiniais. 2) būtų tinkama naudoti narų ligų ir galimos žalos prevencijai, transportuojant barotraumą patyrusį narą į gydymo įstaigą. 3) būtų galimybė atlikti visapusišką sužeisto naro gydymą. (Žr. Techninis aprašymas, 3 psl)
1.2 | Sandara | 1) Mobili barokamera ir konteinerinė sistema. 2) Bendras svoris (baro kameros, konteinerinės sistemos su visais komplektuojamais priedais) ne daugiau 7,5 t. | 1) Mobili barokamera (pagrindinė barokamera ir prieškamerė) ir konteinerinė sistema. 2) Bendras svoris (baro kameros, konteinerinės sistemos su visais komplektuojamais priedais) bus ne didesnis kaip 7,5 t. (Žr. Techninis aprašymas, 21 psl.)
1.3 | Mobili baro kamera turi būti sudaryta iš pagrindinės kameros ir prieškamerio. | Būtina. | MOBILI BAROKAMEROS SISTEMA PATALPINTA KONTEINERYJE (Gyvybės palaikymo Sistema narams ) Susideda iš: DVIVIETĖS DEKOMPRESINĖS KAMEROS HAUX-MEDISTAR 1200/5,5 ir PRIEŠKAMERĖS HAUX-MEDILOCK 1200/5,5 (Žr. Techninis aprašymas, 1 psl)
1.3.1 | Pagrindinėje kameroje turi tilpti: | 1) Ne mažiau, kaip du narai – vienas, gulintis neštuvuose (nukentėjusysis), kitas – sėdintis kėdėje; 2) Nukentėjusiojo neštuvai turi būti: - padengti nedegiu audiniu; - audinys turi atitikti ISO 6941 arba lygiavertį standartą; - su ne mažiau, kaip 2 diržais nukentėjusiojo tvirtinimui. 3) Kėdė turi būti: - atlenkiama; - padengta nedegiu audiniu; - audinys turi atitikti ISO 6941 arba lygiavertį standartą; | 1) Du narai – vienas, gulintis neštuvuose, kitas – sėdintis kėdėje; 2) Nukentėjusiojo neštuvai: - padengti nedegiu audiniu; - audinys atitinka ISO 14931 standartą; - su 2 reguliuojamais diržais nukentėjusiojo tvirtinimui. 3) Kėdė: - atlenkiama; - padengta nedegiu audiniu; - audinys atitinka ISO 14931 standartą; (Žr.Techninis aprašymas, 10 psl)
1.3.2 | Prieškameryje turi tilpti: | 1) Ne mažiau kaip 2 narai (sėdintys); 2) Prieškamerio kėdės turi būti: - Atlenkiamos; - Padengtos nedegiu audiniu; - Audinys turi atitikti ISO 6941 arba lygiavertį standartą; | 1) 2 narai (sėdintys); 2) Prieškamerio kėdės: - Atlenkiamos; - Padengtos nedegiu audiniu; - Audinys atitinka ISO 14931 standartą;(Žr.Techninis aprašymas, 17 psl)
1.3.3 | Pagrindinė barokamera ir prieškamerė turi būti transportabilios: | 1) Su ratukais, kad esant reikalui būtų galima išstumti iš konteinerio. Tačiau tranportavimo metu, konteineryje turi nejudėti; 2) Transportuojant barokamerą be konteinerio turi būti galimybė atlikti gydymą pacientui; 3) Ant barokameros ir prieškamerio privalo būti vieta kabliams tvirtinti, kurie skirti barokamerai ir prieškameriui pakelti. | 1)Konteinerio grindys bus su U formos bėgeliais, ant kurių tvirtinama pagrindinė barokamera ir prieškamerė. Tvirtinimo mechanizmas užtikrins patikimą fiksaciją transportavimo metu, tačiau prireikus bus galima išimti/išstumti barokamerą ir/ar prieškamerę iš konteinerio. (Žr.Techninis aprašymas, 23 psl. g) punktą). 2) Trumpalaikiams poreikiams ir gydumui, suslėgtų dujų tiekimas yra įrengtas tiesiai kameroje. (Žr. Techninis aprašymas, 13 psl.) 3) Rankenos ir kilpos, skirtos kelti ir valdyti su kranu. 1 vnt. kelimo kilpų komplektas pagal keltuvo standartą, kelimo stropų komplektas taip pat įtrauktas į pristatymą.(Žr. Techninis aprašymas ,9 ir 16 psl.)
1.3.4 | Siūloma pagrindinė barokamera (be prieškamerio) turi turėti galimybę susijungti su turima barokamera, kurios jungtis yra: | HAUX - STARCOM 1500/11 "Male" tipo | Dėl konstrukcinių ypatumų ši itin moderni dviejų asmenų transportavimo kamera gali būti derinama su bet kokio skersmens dekompresinė kamera, kurioje yra įrengta DIN/STANAG (NATO) jungtis. Vyriška (male tipo) DIN-bajonetinė jungtis skirta HAUX-MEDISTAR sujungimui su gydymo kamera arba prieškamere HAUX-MEDILOCK. Ši sistema pasitvirtino visame pasaulyje ir, be kita ko, atitinka šiuos standartus: DIN/NATO-STANAG 1079 V.D. (su atviros ir uždaros padėties fiksavimu.) (šios jungties pagalba, pagal DIN 13256 galima prijungti MC prie LTU Karinio Jūrų Laivyno turimos dekompresijos kameros HAUX-STARCOM 1500/11. (Žr. Techninis aprašymas, 5 ir 8 psl.)
1.3.5 | Jungtis, jungianti pagrindinę barokamerą ir prieškamerį | Būtina. | Pagrindinės kameros HAUX-MEDISTAR sujungimas su prieškamere HAUX-MEDILOCK padeda suteikti reikalingą naro gydymą. Sujungimas leidžia pilnai gydyti ir tiesiogiai tvirtinti asmenį operacijos vietoje pvz. laive. 1 Vyriška (male tipo) DIN-bajonetinė jungtis skirta HAUX-MEDISTAR sujungimui su gydymo kamera arba prieškamere HAUX-MEDILOCK. 1 Moteriška (female tipo) DIN-bajonetinė jungtis, skirta HAUX-MEDILOCK sujungimui su transportavimo kamera HAUX-MEDISTAR, pagal standartą DIN/NATO STANAG 1079 V.D. (Žr. Techninis aprašymas, 8 ir 16 psl.)
1.3.6 | Darbinis slėgis barokameroje ir prieškameryje | Ne mažiau kaip 5 bar; | 5 bar (Žr.Techninis aprašymas, 5 psl.)
1.4 | Suspausto oro ir deguonies balionai: | Privalo būti ženklinti pagal EN 1089-3:2011; | Suspausto oro ir deguonies balionai ženklinti atitinkamai pagal EN 1089-3:2011 standartą (Žr. Techninis aprašymas, 3psl, 0.7 punktą)
1.4.1 | Balionai tvirtinami prie barokameros tvirtinimo taškų | 1) Naudojami transportavimo metu. 2) Užtikrina nukentėjusio naro gydymą / transportavimą iki stacionariosios barokameros. 3) Ne mažiau kaip 1 balionas 30-40 l O2 ne mažiau, kaip 200 bar; 4) Ne mažiau kaip 3 balionai 50 l suspausto oro, ne mažiau kaip 200 bar; | Papildomas dujų rezervas su priekaba. Naudojamas transportuojant ir (arba) atliekant ilgalaikes operacijas, jį sudaro: - Sandėliavimo rėmas (priekaba) skirtas 3 x 50 l /200 bar dujų balionams su rakinamais transportavimo vežimėliais ir atraminių rėmų sistema skirta HAUX-MEDISTAR. Ratai yra skirti perkelti įrenginį, taip pat yra fiksavimo sistema (su varžtais) prie konteinerio. - 3 vnt. 50 l / 200 bar dujų balionai suspaustam orui - 1 vnt. 30–40 l / 200 barų dujų balionas, skirtas O2 (pritvirtintas prie MC arba priekabos) - Tvirtinimo juostos / tvirtinimo detalės (mažiausiai 3x) skirtos HAUX-MEDISTAR ant dujų rezervo rėmo = priekabos (Žr.Techninis aprašymas, 13 psl. 1.3 punktą)
1.4.2 | Konteineryje esantys balionai: | 1) Naudojami pastoviai. Nenaudojami transportavimo metu. 2) Privalo būti sujungti su barokamera. 3) Ne mažiau, kaip 2 vnt. po 50 l ne mažiau, kaip 200 bar 100% O2. Deguonies balionai negali būti vienoje patalpoje su generatoriumi. 4) Ne mažiau, kaip 4 vnt. po 50 l ne mažiau, kaip 300 bar suspausto oro. 5) Visi konteineryje esantys balionai turi būti sujungti slėgiui atspariais vamzdeliais su rutuliniais vožtuvais, uždarymui kai nebus naudojami. | Šios oro ir deguonies saugyklos bus naudojamos kamerų sistemos veikimui, kai ji bus sumontuota konteinerio viduje, ne transportavimo metu. Deguonies rezervo sistema: 3x 50l/200 bar O2-balionai su tvirtinimu prie sienos. Viena iš konteinerio zonų bus naudojama su O2 susijusiems komponentams išdėstyti. 4 vnt. Aukšto slėgio suspausto oro balionai 50l/300 bar. Šios oro ir deguonies saugyklos bus naudojamos kamerų sistemos veikimui, kai ji bus sumontuota konteinerio viduje, ne transportavimo metu. Žarnos, vožtuvai, mamometrai, paskirstymo skydo rinkiniai balionų sistemų sujungimui. (Žr.Techninis aprašymas, 26 ir 27 psl. 3.3.2 ir 3.4.1 punktus)
1.4.3 | Greitos jungtys leidžiančios greitai keisti/perjungti balionus | Būtina, turi būti suderintos su visais kartu pateikiamais balionais. | Greito keitimo/perjungimo sistema deguonies ir suspausto oro balionų saugyklose. Oro tiekimo sistemos suprojektuotos taip, kad būtų galima atlikti balionų keitimą nenutraukiant dujų tiekimo. (Žr.Techninis aprašymas, 26 ir 27 psl. 3.3.2 ir 3.4.1 punktus, 13 psl.)
1.5 | Ne mažiau kaip 4 deguonies kaukės | 1) Būtina. BIBS demand tipo (Build in breathing systems on demand). 2) 2 pagrindinėje kameroje ir 2 prieškamerėje. | 1) Deguonies kaukės, BIBS demand tipo (Build in breathing systems on demand). 2) 2 pagrindinėje kameroje ir 2 prieškamerėje. (Žr. Techninis aprašymas, 11 ir 17 psl)
1.6 | Stebėjimo kamera | Būtina, 1 pagrindinėje kameroje ir 1 prieškamerėje. | Vaizdo stebėjimo kamera, 1 pagrindinėje kameroje ir 1 prieškamerėje (Žr.Techninis aprašymas, 13 ir 20 psl.)
1.7 | Stebėjimo langai | Būtina, ant pagrindinės barokameros ir prieškamerio. | Pagrindinėje barokameroje: 3 Stebėjimo langai HAUX-MASTERWINDOW, skersmuo 150 mm, vienas kameros operatoriaus pusėje, vienas priešingoje pusėje ir vienas duryse. Prieškamerėje:2 Stebėjimo langai HAUX-MASTERWINDOW, skersmuo 150 mm, su optimizuotu stebėjimo kampu (1x vienoje korpuso pusėje / 1x išdėstytas duryse)(Žr.Techninis aprašymas, 9 ir 16 psl.)
1.8 | Vaistų perdavimo anga | Būtina, pagrindinėje barokameroje. | Vaistų perdavimo šliuzas/anga HAUX-MASTERLOCK pagrindinėje barokameroje, su greitu uždarymu išorėje ir plokščiomis durelėmis viduje. Įrengti saugos įtaisai, slėgio indikatoriai ir išlyginimo vožtuvai. Valdymas viena ranka. Valdymas tokioje padėtyje, kad medicinos operatorius galėtų jį lengvai valdyti. (vidinis ilgis 225 mm, laisvas skersmuo viduje 150 mm)(Žr.Techninis aprašymas, 8 psl.)
1.9 | Avarinis slėgio išleidimo vožtuvas | Būtina, pagrindinėje barokameros dalyje ir prieškameryje. | Pagrindinėje barokameros dalyje ir prieškameryje: Avarinis slėgio išleidimo vožtuvas (greita oro išleidimo anga) (tiesiogiai montuojamas prie slėginio indo.(Žr.Techninis aprašymas, 12 ir 18 psl.)
1.10 | Įleidimo ir išleidimo vožtuvų garso slopintuvai | Būtina. | 1 Didelio efektyvumo garso slopintuvas HAUX-PHONKILLER oro įleidimo angai. 1 Didelio efektyvumo garso slopintuvas HAUX-PHONKILLER oro išleidimo angai. Kameros ventiliacija taip pat prijungta prie šios sistemos.(Žr.Techninis aprašymas, 10 psl.)
1.11 | Anglies dvideginio surinktuvas | Būtina, pagrindinėje barokameros dalyje. | 1 CO2-absorbentas HAUX-MINISCRUBBER, skirtas veikti dujų taupymo uždaro ciklo režimu.(Žr.Techninis aprašymas, 11 ir 13 psl.)
1.12 | Operatoriaus valdymo bloke/blokuose privalo būti ne mažiau, kaip:
1.12.1 | Slėgio manometras; | Būtina, turi būti išreikštas ne mažiau, kaip m/ft ir bar matavimo vienetais. | 1 Atsparus smūgiams, tikslus oro darbinio slėgio manometras su ¼ % tikslumu, 152 mm skalės skersmuo, dekostop žymės, veidrodinė skalė, skalės reguliavimas. Manometro matavimas bar. Šie manometrai yra pritaikyti skaityti gylį / slėgį. Vertės (m/ft ir bar) iki didžiausio darbinio slėgio.(Žr.Techninis aprašymas, 12 ir 18 psl.)
1.12.2 | Analoginis laikrodis; | Būtina. | 2 Analoginiai laikrodžai, maitinami baterijomis. (Žr.Techninis aprašymas, 12 ir 18 psl.)
1.12.3 | Atgalinis laikmatis; | Būtina, ne mažiau 2. | 2 Atgaliniai laikmačiai, maitinami baterijomis (skaitmeninis atgalinės atskaitos laikmatis). (Žr. Techninis aprašymas, 12 ir 18 psl.)
1.12.4 | Ryšio sistema; | Būtina, bendravimui su barokameros ir prieškamerio vidumi. | Domofono sistema HAUX-TALKMASTER su garsiakalbiu ir mikrofonu bei papildomai prijungiamu ausinių komplektu, vidinio ir išorinio triukšmo valdymu per funkcinį ekraną (dviejų krypčių ryšio sistema). (Žr.Techninis aprašymas, 12 ir 18 psl.)
1.12.5 | Atsarginė ryšio sistema; | Būtina. | 2 Balsu aktyvuojami telefonai (kaip atsarginis ryšys). (Žr.Techninis aprašymas, 12 ir 17 psl.)
1.12.6 | Slėgio įleidimo ir išleidimo svirtys/vožtuvai; | Būtina. | Oro įleidimo ir išleidimo angos valdiklio rinkinys (mechaninis ir rankiniu būdu valdomas), kurį lengva valdyti ir slėgį padidinti bei slėgį sumažinti pagal pageidaujamą laiko ir slėgio profilį. (Žr. Techninis aprašymas, 12 ir 18 psl.)
1.12.7 | Oro ventiliacijos sistema; | Būtina. | HAUX-VENTMASTER-vožtuvų sistema, skirta pusiau automatiniam gryno oro vėdinimo valymui. Keleivių skaičių galima iš anksto reguliuoti ir naudojant šią sistemą automatiškai išleidžiamas oras, kurio išleidimo anga yra nuo 25 l iki 30 l/žmogui/min/bar, bus išvedama iš kameros. Įvadą labai lengva reguliuoti rankiniu būdu. Taigi nesunkiai galima vėdinti pasirinktu pastoviu gryno oro vėdinimo dažniu. Su HAUX-VENTMASTER-Systema sukalibruojama ir srautas aiškiai žymimas pagal sureguliuotą žmonių skaičių.(Žr.Techninis aprašymas, 12 ir 18 psl.)
1.12.8 | CO2 lygio matuoklis; | Būtina. | CO2 matavimo (analizės) įrenginys per HAUX-BUS sistemą nuolatiniam skaitmeniniam CO2 rodymui (su garsiniu ir vaizdiniu aukšto signalu) su srauto matuokliu. (Žr. Techninis aprašymas, 12 ir 19 psl.)
1.12.9 | O2 lygio matuoklis; | Būtina, su pakraunama baterija, kuri įsijungtų esant elektros sutrikimams. | O2 matavimo (analizės) įrenginys HAUX-OKSIMETER per HAUX-BUS sistemą nuolatiniam skaitmeniniam deguonies koncentracijos rodymui (su garsiniu ir vaizdiniu žemo ir aukšto lygio pavojaus signalu (didelis pavojaus signalas, jei O2 koncentracija viršija 23 Vol%). Prietaisas gali rodyti deguonies kiekį procentais 0–25 % intervale su 0,1 % žingsnio verte. (Žr. 12 ir 19 psl.) Aukšto efektyvumo baterijų rinkinys elektros maitinimui. Automatinis akumuliatoriaus įkroviklis, skirtas prijungti prie fiksuotos ir kintamos srovės; (šiuo akumuliatoriaus bloku sistema gali būti naudojama savarankiškai, be išorinio maitinimo šaltinio). (Žr.Techninis aprašymas, 12 ir 19 psl.)
1.12.10 | O2 paleidimo vožtuvas; | Būtina, ne mažiau kaip 1 pagrindinėje barokameroje ir ne mažiau 1 prieškameryje. | Po 1 O2-stop sklendę, skirtą deguonies tiekimui į kvėpavimo kaukes (O2 paleidimo vožtuvas) pagrindinėje barokameroje ir prieškamerėje. (Žr.Techninis aprašymas, 12 ir 19 psl.)
1.12.11 | Duomenų analizavimo ir įrašymo įrenginys; | Būtina, fiksuoja ir barokameros ir prieškamerio duomenis. | Duomenų stebėjimo ir skaitmeninio įrašymo sistema per HAUX-BUS-System (atskirai pagrindinės barokameros ir prieškamerės duomenims: slėgis kameros skyriuje, O2Vol%, CO2, temperatūra, drėgmė). (Žr. Techninis aprašymas, 12psl.)
1.12.12 | Šviesų įjungimo/išjungimo sistema; | Būtina. | Vidinė Led lempa su jungikliu (Žr. Techninis aprašymas, 13 psl.)
1.12.13 | Termometras; | Būtina. | temperatūros/drėgmės sensorius (Žr. Techninis aprašymas, 11 ir 18 psl.)
1.12.14 | Drėgmės matuoklis; | Būtina. | temperatūros/drėgmės sensorius (Žr.Techninis aprašymas, 11 ir 18 psl.)
1.12.15 | Stebėjimo ir įrašymo sistema; | Būtina. Matuojama ir įrašoma barokameros ir prieškamerio duomenys (atskirai). Matuojama ir įrašoma ne mažiau, kaip : -Slėgis; -Drėgmė; -Temperatūra; -O2 lygis. | duomenų stebėjimo ir skaitmeninio įrašymo sistema per HAUX-BUS-System (atskirai MC ir AC duomenims: slėgis kameros skyriuje, O2Vol%, CO2, temperatūra, drėgmė (Žr. Techninis aprašymas, 12 psl.)
1.12.16 | Dujų skirstymo ir valdymo pultas, leidžiantis bendrai valdyti kas ir kur turi būti tiekiama ar paimama. | Būtina. | Oro įleidimo ir išleidimo angos valdiklio rinkinys (mechaninis ir rankiniu būdu valdomas), kurį lengva valdyti ir slėgį padidinti bei slėgį sumažinti pagal pageidaujamą laiko ir slėgio profilį. (Žr.Techninis aprašymas, 12psl.)
1.13 | Valdymo pulto, svirtelių, mygtukų ženklinimas | Būtina. | Valdymo punktas tiekiamas su ženklinimo rinkiniu. (Žr.Techninis aprašymas, 11 psl.)
1.14 | Apšvietimas barokameros viduje | 1. Būtina, Led balta šviesa (tarp 2700 - 5000 K); 2. Barokameroje esantis apšvietimas gulintį nukentėjusį narą turi apšviesti, tačiau neturi sukelti diskomforto nukentėjusiąjam, t.y. negali šviesti tiesiai į akis. | Balta LED lemputė (2700–5000 K. Kameroje esantis apšvietimas apšvies nukentėjusį narą gulint ir nesukels aukai diskomforto, t.y., šviesa nešviečia tiesiai į akis. (Žr.Techninis aprašymas, 13 psl.)
1.15 | Gesintuvas | 1) Būtinas pagrindinėje kameroje ir prieškameryje. 2) Gesintuvai privalo veikti slėginėje aplinkoje. 3) Gamintojo saugos rekomendacijos/instrukcija kaip elgtis kilus gaisrui barokameroje, prieškameryje ar konteineryje. | 2 HAUX-FIREMASTER rankiniai gesintuvai, specialiai pagaminti ir sertifikuoti naudoti hiperbarinėmis sąlygomis (kaip gaisro gesinimo įrenginys/sistema kameroje), po vieną pagrindinėje kameroje ir prieškamerėje. Bus pateiktos saugos rekomendacijos naudojimui. (Žr. Techninis aprašymas, 11 ir 17 pls.)
1.16 | Nedegios antklodės | 1) Būtina po nemažiau, kaip 1 vnt. kiekvienam barokameroje ar prieškameryje esančiam žmogui. 2) Nedegi antklodė turi būti po kėde, gultu ar virš jų, kad esant situacijai, būtų galima greitai ją pasiekti. | 2 nedegios gaisro gesinimo antklodės pagrindinėje kameroje ir 2 prieškamerėje. Antklodės po kėde, gultu ar virš jų, kad esant situacijai, būtų galima greitai ją pasiekti. (Žr. Techninis aprašymas, 10 ir 18 psl.)
1.17 | Mobiliosios barokameros korpusas arba barokameros izoliacinis dengimas turi būti pagamintas iš medžiagos, atsparios jūros vandeniui ir korozijai. | Būtina. Turi atitikti EN 13445 arba lygiavertį standartą. | Barokameros korpuso medžiaga:Jūros vandeniui atsparus didelio stiprumo aliuminio lydinys. Pagal AD 2000, kuris atitinka EN 13445. (Žr. Techninis aprašymas, 7 ir 15 psl.)
1.18 | Mobilioji barokamera turi būti pritaikyta dirbti esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose, kaip -18°C iki +35 °C. | Būtina. | Darbinė temperatūra nuo - 18 °C iki - + 35 °C (Žr. Techninis aprašymas, 7 ir 15 psl.)
1.19 | Mobilioji barokamera turi būti pristatyta su visa eksploatacinės ir techninės priežiūros dokumentacija, įskaitant technines instrukcijas, techninius brėžinius ir schemas, atsarginių dalių katalogus, reglamentinių techninės priežiūros darbų aprašus, naudotojo ir priežiūros vadovus, barokameros operavimo ir aptarnavimo planus lietuvių ir anglų kalba (popierinė ir skaitmeninė versijos). | Būtina. | Mobiliosios kameros sistema bus pristatyta su visa eksploatavimo ir priežiūros dokumentacija, įskaitant technines instrukcijas, techninius brėžinius ir diagramas, atsarginių dalių katalogus, norminių priežiūros darbų aprašymus, taip pat valymo rekomendacijas, naudotojo ir priežiūros vadovus, barometro veikimo ir aptarnavimo planus lietuvių ir anglų kalba (popierinės ir skaitmeninės versijos).(Žr.Techninis aprašymas, 29 psl.)
1.20 | Patikra | Mobiliosios barokameros, balionai, kompresorius turi būti su gamintojo atlikta ir galiojančia metrologine patikra, vėliau patikra/kalibracija atliekama ne rečiau, kaip pagal gamintojo rekomendacijas. Manometrų patikra atliekama ne rečiau, kaip kas metus (pagal Lietuvos metrologijos inspekcijos rekomendacijas), atvykus į vietą. | Mobilios kameros dalys, balionai, kompresoriai turės galiojančią patikrą atliktą gamintojo. Patikrinimas/kalibravimas atliekamas ne rečiau kaip pagal gamintojo rekomendacijas. Manometrai tikrinami bent kartą per metus (pagal Lietuvos metrologijos inspekcijos rekomendacijas) ir pristačius įrangą į reikiamą vietą. (Žr. Techninis aprašymas, 4psl. 0.8 punktą)
1.21 | Valymas ir priežiūra | Gamintojas turi pateikti rekomendacijas anglų ir lietuvių k. | Bus pateiktos gamintojo valymo ir priežiūros rekomendacijos lietuvių ir anglų kalbomis. (Žr. Techninis aprašymas, 29 psl.)
1.22 | Mobilioji barokamera turi atitikti tokiai įrangai taikomus ES standartus | EN 14931:2006, EN 16081:2011+A1:2014 arba lygiaverčius standartus. | Mobilioji baro kamerų sistema atitiks ES standartus, kurie reikalaujami tokiai įrangai. EN 14931:2006. (Žr.Techninis aprašymas, 4 psl. 0.9 punktą)
1.23 | Transportinis konteineris: | 1) ISO 20'' jūrinis konteineris. 2) Naujas nenaudotas arba "one way" (vienas vežimas). 3) Ant konteinerio neturi būti reklaminių užrašų. | Pagal specialius mobiliosios hiperbarinės kameros sistemos reikalavimus HAUX-MEDISTAR&HAUX-MEDILOCK ir periferinė įranga bus išdėstyta viename konteineryje, specialiai pritaikytame 20 pėdų standartiniame ISO-jūriniame konteineryje. Konteineris bus naujas, nenaudotas arba „one way“ (vienas vežimas). Ant konteinerio nebus reklaminių užrašų. (Žr.Techninis aprašymas, 21 psl.)
1.23.1 | Konteinerio sienos, stogas ir durys pagamintos iš plieno | Būtina. | Konteinerio sienos, stogas ir konteinerio durys yra plieninės. (Žr.Techninis aprašymas, 21 psl. A) punktą)
1.23.2 | Išorinis sienų ir durų metalinis paviršius banguoto profilio | Būtina. | Sienų ir durų išorinis metalinis paviršius yra banguoto profilio. (Žr.Techninis aprašymas, 21 psl. A) punktą)
1.23.3 | Transportinio konteinerio eksploatacinės ir klimato sąlygos: | Konteineris ir visi jam priklausantys įrenginiai turi išlikti funkcionalūs ir neprarasti pirminių gamyklinių kokybės savybių atliekant pagal prekės paskirtį numatytas operacijas šiomis ribinėmis aplinkos sąlygomis: - išorinės aplinkos temperatūros intervalas nuo -32º C iki + 49º C; - esant 100 % santykiniam oro drėgnumui prie +35º C temperatūros; - esant 2,0 g/m³ dulkėtumui; - esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša); - esant 20 m/s vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31 m/s; - esant staigiam užšalimui (konteinerio konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų konteinerio elementų). Tiekėjas turi pateikti iš gamintojo deklaraciją arba nepriklausomos laboratorijos sertifikatą, pagrindžiantį, kad konteineris atitinka 1.23.3 punkto reikalavimus. | Transportinio konteinerio eksploatavimo ir klimato sąlygos: Konteineris ir visa priklausanti įranga išliks funkcionali ir nepraras pradinių gamyklinių kokybės sąvybių naudojant gaminį pagal paskirtį, esant šioms ribinėms aplinkos sąlygoms: - išorinės aplinkos temperatūros diapazonas nuo -32ºC iki +49ºC; - esant 100% santykinei oro drėgmei +35ºC temperatūroje; - esant 2,0 g/m³ dulkėtumui; - esant intensyviam kritulių kiekiui iki 180 mm/m² (lietus, sniegas ar kruša); - esant 20 m/s vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31 m/s; - staigaus užšalimo atveju (konteinerio konstrukcija turi būti tokia, kad susikaupęs ledas ar sniegas nepažeistų ir nedeformuotų konteinerio elementų). (Žr.Techninis aprašymas, 21-22 psl. b) punktą). Pateikiama gamintojo deklaracija, kad talpykla atitinka techninės specifikacijos 1.23.3 punkto reikalavimus.
1.23.4 | Konteinerio gamybai panaudotos medžiagos turi būti nekenksmingos žmogaus sveikatai, neuždraustos REACH reglamento registre. | Konteinerio viduje lakiųjų organinių junginių koncentracija ore neturi viršyti leistinos, žmogaus sveikatai nekenksmingos, ribos. | Konteinerio gamybai naudojamos medžiagos bus nekenksmingos žmonių sveikatai, nedraudžiamos REACH reglamento registre. Konteinerio viduje lakiųjų organinių junginių koncentracija ore neviršys žmogaus sveikatai nekenksmingų leistinų ribų. (Žr.Techninis aprašymas, 22 pls. c) punktą)
1.23.5 | Visų konteinerio konstrukcinių dalių metalinio paviršiaus padengimas | Ne mažiau kaip 80 µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir ne mažiau kaip 80 µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis turi būti ne mažesnis kaip 160 µm ir turi atitikti standarto ISO 12944 reikalavimus H-High klasės ilgaamžiškumui (daugiau kaip 15 metų iki pirmo remontinio dažymo) ir esant C3 kategorijos korozinei aplinkai. | Visų konteinerio konstrukcinių dalių metalinis paviršius: Su ne mažiau kaip 80 µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir ne mažesniu kaip 80 µm apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis bus ne mažesnis kaip 160 µm ir atitiks standarto ISO 12944 reikalavimus - (H-high) aukštos klasės ilgaamžiškumas (daugiau nei 15 metų iki pirmojo remontinio dažymo) ir korozinėje C3 kategorijos aplinkoje. (Žr.Techninis aprašymas, 22 psl. d) punktą)
1.23.6 | Stogo konstrukcija | 1) Apšiltintas mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,35 W/m²K. 2) Mineralinė vata turi būti apsaugota garo izoliacine plėvele. 3) Apdailai lubos iš vidaus turi būti padengtos ne mažiau kaip 10 mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, baltos spalvos. Emisijos klasė E1 pagal standartą EN 312. | Stogo konstrukcija: 1) Izoliuota mineraline vata, kurios storis ne mažesnis kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė kaip A1 pagal standartą EN 13501-1, šilumos perdavimo koeficiento vertė ne didesnė kaip U = 0,35 W/m²K. 2) Mineralinė vata bus apsaugota garų barjerine plėvele. 3) Apdailai lubos iš vidaus bus padengtos laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, ne mažiau 10 mm storio, baltos spalvos. E1 emisijos klasė pagal EN 312 standartą.(Žr. Techninis aprašymas, 22 pls. e) punktą)
1.23.7 | Sienos | 1) Apšiltintos mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,35 W/m²K. 2) Apdailai sienos iš vidaus turi būti padengtos ne mažiau kaip 10 mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, baltos spalvos. Emisijos klasė E1 pagal standartą EN 312. | Sienos: 1) Apšiltinta mineraline vata, kurios storis ne mažesnis kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė kaip A1 pagal standartą EN 13501-1, šilumos perdavimo koeficiento vertė ne didesnė kaip U = 0,35 W/m²K. 2) Sienos iš vidaus bus apdailintos laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, kurių storis ne mažesnis kaip 10 mm, baltos spalvos. E1 emisijos klasė pagal EN 312 standartą. (Žr. Techninis aprašymas, 22 pls. f) punktą)
1.23.8 | Grindys | 1) Apšiltintos mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,35 W/m²K. Vata turi būti izoliuota garo izoliacine plėvele. 2) Grindų apdailos danga turi būti iš medžiagos, kurios dėvimojo sluoksnio storis ne mažesnis kaip 2 mm pagal standartą ISO 24340 (EN 430), reakcija į ugnį Bfl-s1 pagal standartą EN 13501-1, ne žemesnės nei 34 atsparumo klasė pagal standartą ISO 10874 (EN 685), atsparumas chemikalams „labai geras“ pagal standartą ISO 26987 (EN 423), atsparumas kėdžių ratukams „jokios žalos“ pagal standartą ISO 4918 (EN 425). Grindų danga turi būti sertifikuota leidimui naudoti CE žymėjimą. 3) Grindyse turi būti įrengti U formos bėgeliai, ant kurių barokamera ir prieškamerė yra pritvirtintos. Pritvirtinimo būdas turi užtikrinti patikimą fiksavimą transportavimo metu, tačiau turi būti numatyta galimybė esant reikalui baro kamerą ir/arba prieškamerę išimti/išridenti iš konteinerio. 4) Grindų danga turi užeiti ant sienų ne mažiau 10 cm. | Grindys: 1) Apšiltintos mineraline vata, kurios storis ne mažesnis kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė kaip A1 pagal standartą EN 13501-1, šilumos perdavimo koeficiento vertė ne didesnė kaip U = 0,35 W/m²K. Vilna bus apšiltinta garų izoliacine plėvele. 2) Grindų danga bus pagaminta iš medžiagos, kurios dėvėjimo sluoksnio storis ne mažesnis kaip 2 mm pagal ISO 24340 (EN 430) standartą, reakcija į ugnį Bfl-s1 pagal standartą EN 13501-1, atsparumo klasė ne žemesnė kaip 34 pagal standartą ISO 10874 (EN 685), cheminis atsparumas „labai geras“ pagal ISO 26987 (EN 423) standartą, kėdžių ratukų atsparumas „jokio žalos“ pagal ISO 4918 (EN 425) standartą. Grindų danga bus sertifikuota naudoti pagal CE ženklą. 3) Grindys bus su U formos bėgeliais, ant kurių tvirtinama pagrindinė barokamera ir prieškamerė. Tvirtinimo mechanizmas užtikrins patikimą fiksaciją transportavimo metu, tačiau prireikus bus galima išimti/išstumti barokamerą ir/ar prieškamerę iš konteinerio. 4) Grindų danga perdengs sienas mažiausiai 10 cm. (Žr. Techninis aprašymas, 23 psl. g) punktą)
1.23.9 | Dažų danga turi būti tolygiai padengta ant viso metalo paviršiaus | Neturi matytis dažų plėvelės įtrukimų, susiraukšlėjimo, pūslelių, lupimosi ar nenudažytų vietų. | Dažų danga bus tolygiai padengta per visą metalinį paviršių. Neliks matomų dažų plėvelės įlenkimų, raukšlių, pūslių, nusilupusių ar nedažytų vietų.(Žr.Techninis aprašymas, 23 psl.)
1.23.10 | Suvirinimo siūlės turi būti be vizualių defektų | Be šašų, pūslių, įtrukimų, tuštumų, matomų šlakų ir kitokių netipinių suvirinimo požymių. Eksploatuojant 1.23.3 punkte aprašytomis klimato sąlygomis, pro suvirinimo siūles neturi prasiskverbti vanduo. | Suvirinimo siūlės bus be vizualių defektų: be šašų, pūslių, intarpų, tuštumų, matomų šlakų ir kitų netipinių suvirinimo požymių. Eksploatuojant techninės specifikacijos 1.23.3 punkte aprašytomis klimato sąlygomis, vanduo neturi prasiskverbti pro suvirinimo siūles.(Žr.Techninis aprašymas, 23 psl.)
1.23.11 | Konteinerio spalvos: | Matinė pilka spalva (pagal RAL 7001 arba kitą lygiavertį spalvyną) - 1 vnt ir matinė žalia spalva (pagal RAL 6031 arba kitą lygiavertį spalvyną) - 1 vnt. | Konteinerio spalvos: 1 matinės pilkos spalvos (pagal RAL 7001) 1 matinės žalios spalvos (pagal RAL 7001)(Žr. Techninis aprašymas, 23 psl.)
1.23.12 | Konteinerio abiejuose galuose turi būti durys: | 1) Dviejų varčių, atsidarančios ne mažiau kaip 270 laipsnių kampu. 2) Durys turi būti apšiltintos iš vidaus mineraline vata, šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip – 1,6 W/m²K. | Durys: Konteineris turės duris abiejuose galuose: - Dviejų varčių, atsidarančių ne mažesniu kaip 270 laipsnių kampu. - Durys iš vidaus bus apšiltintos mineraline vata, šilumos perdavimo koeficientu neviršys - 1,6 W/m²K. (Žr. Techninis aprašymas, 24 psl.)
1.23.13 | Papildomos durys skirtos personalui užeiti/išeiti | 1) Būtina, ne mažiau 1. 2) Durys turi būti plieninės su pritraukėjais, apšiltintos, šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip – 1,6 W/m²K. 3) Durų angos išmatavimai (matuojama nuo vienos staktos krašto iki kito): plotis 800 - 900mm, aukštis ne mažiau, kaip 2000 mm. 4) Durys turi būti toje pačioje konteinerio pusėje kurioje stovės ir barokameros prieškamerė. 5) Durys turi būti su užraktu (ne mažiau, kaip 3 vnt. raktų komplektas konteineriui). | Bus įrengtos 1 papildomos durys personalo įėjimui/išėjimui. - durys bus plieninės su pritraukėjais, apšiltintos, šilumos perdavimo koeficientas neviršys -1,6 W/m²K. - Durų angos matmenys (matuojant nuo vieno staktos krašto iki kito): plotis 800 - 900 mm, aukštis ne mažesnis kaip 2000 mm. - Durys bus išdėstytos toje pačioje konteinerio padėtyje kaip ir prieškamerė. - Durys bus su užraktu (konteineriui mažiausiai 3 raktų komplektas).(Žr.Techninis aprašymas, 24 psl.)
1.23.14 | Konteinerio transportavimas | Turi būti pritaikytas transportuoti geležinkeliais, laivais, orlaiviais su reikalingais tvirtinimo (transportuojant, pakraunant ir iškraunant) elementais; | Standartiškai 20’’-ISO-jūros-konteineris su CSC sertifikatu gali būti transportuojamas/fiksuojamas naudojant standartinius tvirtinimo kampus 4x ant grindų ir 4x prie lubų. Taigi konteineris bus pritaikytas gabenimui geležinkeliais, laivais, lėktuvais su reikalingais tvirtinimo elementais (gabenimo, pakrovimo ir iškrovimo metu).(Žr.Techninis aprašymas, 24 psl.)
1.23.15 | Akustinis triukšmas konteinerio viduje | Ne daugiau, kaip 80 dB (su įjungtu elektros generatoriumi). | Akustinis triukšmas konteinerio kameroje/operatoriaus zonoje bus ne didesnis kaip 80 dB (įjungus elektros generatorių).(Žr.Techninis aprašymas, 24 psl.)
1.23.16 | Turi būti šildytuvas/kondicionierius | 1) Būtina, su autonominiu šilumos reguliavimu, vėsinimu, vėdinimu. 2) Visos kondicionieriaus dalys turi būti sumontuotos taip, kad neišsikištų už konteinerio gabaritų. 3) Konteineryje turi būti sumontuotas kondicionavimo įrenginys su „Inverter“ tipo kompresoriumi, skirtas oro vėsinimui arba šildymui, užtikrinantis stabilią +20 °C temperatūrą konteineryje vasaros sezono metu Lietuvoje. Kondicionieriaus šaldymo galia turi būti ne mažesnė nei 2,5 kW, o šildymo galia ne mažesnė kaip 3 kW. 4) Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER pagal standartą AHRI 210/240 turi būti ne žemesnis kaip 9,2. Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SCOP pagal standartą AHRI 210/240 turi būti ne mažesnis kaip 5,2. 5) Vidinės dalies (ne kompresoriaus) maksimalus triukšmo lygis veikiant šaldymo režimu neturėtų būti didesnis kaip 45 dB. 6) Kondicionieriaus kompresorius turi būti pritvirtintas ant atskirų kronšteinų, žarna kondensatui pašalinti turi būti nuvesta iki konteinerio apačios. | Konteineryje bus įrengtas šildymo/vėsinimo/vėdinimo įrenginys: - Kondicionierius (vėsinimui) ir šildymo blokas, skirtas kamerai ir operatoriaus zonai - Kompresoriaus/generatoriaus zonos šildymo blokas. Atitinka šias charakteristikas: 1) Su autonominiu šilumos reguliavimu, vėsinimu, vėdinimu. 2) Visos kondicionieriaus dalys bus sumontuotos taip, kad transportavimo/sandėliavimo metu neišsikištų už konteinerio matmenų. 3) Konteineryje bus įrengtas kondicionavimo įrenginys su "Inverter" tipo kompresoriumi oro aušinimui ar šildymui, užtikrinančiu stabilią +20 °C temperatūrą konteineryje vasaros sezono metu Lietuvoje. Kondicionieriaus aušinimo galia bus ne mažesnė kaip 2,5 kW, o šildymo – ne mažesnė kaip 3 kW (kartu su papildomu šildytuvo bloku). 4) Sezoninis naudingumo koeficientas SEER pagal standartą AHRI 210/240 bus ne mažesnis kaip 9,2. Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SCOP pagal standartą AHRI 210/240 bus ne mažesnis kaip 5,2. 5) Maksimalus vidinės dalies (ne kompresoriaus) triukšmo lygis vėsinimo režimu neviršys 45 dB. 6) Kondicionieriaus kompresorius bus tvirtinamas ant atskirų kronšteinų, kondensato šalinimo žarna bus nuvesta į konteinerio apačią. (Žr. Techninis aprašymas, 25 psl. n) punktą)
1.23.17 | Šildymo radiatorius | 1) Konteineryje turi būti sumontuoti elektriniai radiatoriai, užtikrinantys stabilią +20 °C temperatūrą žiemos sezono metu Lietuvoje. 2) Radiatoriaus galingumas ne mažesnis nei 1500 W, turi turėti apsaugą nuo perkaitimo, su elektroniniu reguliuojamu termostatu, neturi skleisti triukšmo. | Šildymo radiatorius: - Talpykloje bus sumontuoti elektriniai radiatoriai, užtikrinantys stabilią +20 °C temperatūrą žiemos sezono metu Lietuvoje. - Radiatoriaus galia bus ne mažesnė nei 1500 W, jis turės apsaugą nuo perkaitimo su elektroniniu reguliuojamu termostatu, neskleis triukšmo.(Žr.Techninis aprašymas, 25 psl.)
1.23.18 | Konteinerio viduje sumontuotas elektros generatorius ir skirstomoji elektros plokštė skirta maitinti visus vartotojus. | Būtina. Elektros generatorius dyzelinis arba benzininis. | Konteinerio viduje sumontuotas elektros generatorius ir skirstomasis skydas, aprūpinantis visus vartotojus. Generatorius bus varomas dyzelinu arba benzinu. Generatorius bus sumontuotas generatorių skyriuje. (Žr.Techninis aprašymas, 26 psl. 3.2 punktą)
1.23.19 | Elektros grandinės ir perdavimo funkcija | Konteineris esant reikalui turi turėti galimybę būti sujungtas su kitais konteineriais į vieną elektros grandinę. | Esant poreikiui bus galima prijungti prie kitų konteinerių vienoje elektros grandinėje.(Žr.Techninis aprašymas, 26 psl. 3.2 punktą)
1.23.20 | Visi konteineryje esantys prietaisai turi veikti 230 (±10) V 50 Hz ir 60Hz | Būtina. Privalomas srovės keitiklis. | Visi konteineryje esantys prietaisai veiks 230 (±10) V 50 Hz ir 60 Hz dažniu. Jei reikia, bus įdiegtas srovės keitiklis.(Žr.Techninis aprašymas, 26 psl. 3.2 punktą)
1.23.21 | Kompresorius | Būtina, elektrinis. Ne žemesnių parametrų, kaip: 1) Minimalus debitas 320 l/min; 2) Su galimybe pildyti išorinius slėginius indus 200/300 bar slėgio. 3) Turi būti įrengta oro užpildymo panelė, kurioje yra 2x200 bar., 2x300 bar. Oro užpildymo žarnos. | Aukšto slėgio oro kompresorius (bus įrengtas kompresoriaus skyriuje). Šis oro kompresorius pasižymi šiomis savybėmis: - elektrinis - Minimalus našumas 320 l/min - su galimybe užpildyti išorinius slėginius indus su 200/300 bar slėgiu - bus sumontuotas su oro užpildymo skydeliu su 2x200 bar, 2x300 bar. Oro užpildymo žarnos. (Žr. Techninis aprašymas, 26 psl. 3.3.1 punktą)
1.23.22 | Deguonies pompa | 1) Konteineryje turi būti deguonies pompa, ne mažiau, kaip 300 bar darbinio slėgio. 2) Deguonies perpumpavimo pompa turi turėti ne mažiau, kaip dvi užpildymo žarnas. 3) Deguonies užpildymo žarnų ilgis 1,5 m - 3,0 m. 4) Išorinėje konteinerio dalyje, turi būti niša su durelėmis ir nišoje esančiais kranais ir ventiliais, kurių pagalba galima prijungti išorėje O2 balionus ir pildyti vidinius O2 balionus. 5) Nišoje neišsikišusioje dalyje turi būti 2 vnt. suspausto oro pajungimui ir 2 vnt. O2 pajungimo ventiliai. | 1) Talpykloje bus deguonies pompa (varoma oru), kurios oro darbinis slėgis ne mažesnis kaip 300 barų. 2) Deguonies tiekimo pompa turės dvi užpildymo žarnas. 3) Deguonies pripildymo žarnų ilgis 1,5 m - 3,0 m. 4) Išorinėje konteinerio dalyje bus niša su durelėmis ir nišoje esančiais kranais ir ventiliais, kuriais bus galima prijungti išorinius O2 balionus ir užpildyti vidinius O2 balionus. 5) Neišsikišančioje nišos dalyje bus 2 vnt. suslėgtam orui prijungti ir 2 vnt. O2 jungiamieji ventiliai.(Žr.Techninis aprašymas, 27 psl. 3.4.2 punktą)
1.23.23 | Ventiliacija | Turi būti sumontuota ne mažiau, kaip: 1) Generatoriaus dūmų išmetimo vamzdis. 2) Kompresoriaus ventiliacijos anga. Transportuojant, jie gali būti nuimami. | Generatorius turės dūmų išmetimo vamzdį, kuris transportavimo metu gali būti pašalintas. (Žr. 26 psl. 3.2 punktą). Kompresoriaus ventiliacijos sklendės (kurios transportavimo metu gali būti nuimamos/uždaromos. (Žr.Techninis aprašymas, 26 psl. 3.3.1 punktą)
1.23.24 | Vidinis apšvietimas | 1) Būtina. Lubose turi būti sumontuoti šviestuvai skaidriu gaubtu, ne mažiau, kaip 2 (du) vienetai. 2) Kiekviename šviestuve ne mažiau, kaip po dvi LED ne mažiau, kaip 18 W lempas. 3) Kiekvienam šviestuvui turi būti atskiras jungiklis. | Skirtingose konteinerių zonose bus įrengtas atitinkamas vidinis apšvietimas: 1) Lubose bus sumontuoti šviestuvai su permatomu gaubtu, 2 vnt. kameros zonoje. 2) Kiekvienoje lempoje bent dvi ne mažiau kaip 18 W LED lempos. 3) Kiekvienai šviesai bus atskiras jungiklis. (Žr.Techninis aprašymas, 26 psl. 3.2 punktą)
1.23.25 | Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose arba paslėpti už sienos. | Būtina. | Išeinantys laidai bus paslėpti plastikiniuose padėkluose arba paslėpti už sienos.(Žr.Techninis aprašymas, 26 psl. 3.2 punktą)
1.23.26 | Konteinerio viduje turi būti sumontuota paskirstymo dėžutė, ne žemesnės, kaip IP44 saugumo klasės. | Būtina. | Konteinerio viduje bus įrengta paskirstymo dėžutė, ne žemesnės nei IP44 saugumo klasės.(Žr. Techninis aprašymas, 26 psl. 3.2 punktą)
1.23.27 | Elektros srovės nuotėkio relė | Būtina. | Bus įrengtas elektros srovės gedimo apsaugos jungiklis/relė.(Žr.Techninis aprašymas, 26 psl. 3.2 punktą)
1.23.28 | Įžeminimo terminalai | Apatinėje rėmo dalyje, kiekviename kampe turi būti išgręžtos skylutės įžeminimo terminalų ir strypų pajungimui. Konteinerio viduje turi būti įdėti įžeminimo rinkiniai (vienas strypas ir elementai konteinerių sujungimui į vientisą grandinę), kurių pajungimas turi būti tiksliai aprašytas naudojimo instrukcijoje. | Apatinėje rėmo dalyje kiekviename kampe bus išgręžtos skylės įžeminimo terminalų ir strypų prijungimui. Konteinerio viduje turi būti dedami įžeminimo komplektai (vienas strypas ir elementai konteineriams sujungti į vieną grandinę), kurių prijungimas bus tiksliai aprašytas naudojimo instrukcijoje.(Žr.Techninis aprašymas, 26 psl. 3.2 punktą)
1.23.29 | Visos elektros instaliacijos turi būti atliktos laikantis CENELEC standarto IEC 60364 taisyklių dėl apsaugos nuo elektros smūgio, perkrovos ir trumpojo jungimo. | Būtina. | Visa elektros instaliacija bus atliekama pagal CENELEC standarto IEC 60364 apsaugos nuo elektros smūgio, perkrovos ir trumpojo jungimo taisykles.(Žr.Techninis aprašymas, 26 psl. 3.2 punktą)
1.23.30 | Schuko tipo lizdai, ne mažiau 16 a, universalūs | Būtina, ne mažiau kaip 4 vnt. | Bus sumontuoti 4 vnt Schuko tipo lizdai, 16 A, universalūs.(Žr.Techninis aprašymas, 26 psl. 3.2 punktą)
1.23.31 | Turi būti įrengti ne mažiau kaip 2 deguonies jutikliai su akustine signalizacija žemam/aukštam O2 lygiui: | 1 vnt. aukščiausiame lygyje ir 1 vnt. prie grindų. | Bus sumontuoti 2 vnt deguonies jutiklių su akustine signalizacija žemam/aukštam O2 lygiui: 1 vnt. aukščiausiame lygyje ir 1 vnt. prie grindų.(Žr.Techninis aprašymas, 26 psl. 3.2 punktą)
1.23.32 | Konteineryje turi būti gesintuvas bei priešgaisrinio stebėjimo daviklis | Būtina. Gesintuvas skirtas konteinerio patalpai, kurioje yra barokamera, bei atskiras gesintuvas skirtas elektros generatoriaus gesinimui. | Konteineryje bus vienas gesintuvas ir kameros zonai skirtas gaisro stebėjimo jutiklis. Skyriuje, kuriame sumontuotas elektros generatorius, yra dar vienas papildomas gesintuvas.(Žr.Techninis aprašymas, 26 psl. 3.2 punktą)
1.23.33 | Konteinerio identifikavimo žymėjimas ir ženklinimas | Turi būti atliktas pagal standarto ISO 6346-1995 reikalavimus. | Konteinario identifikavimo žymėjimas ir ženklinimas bus atliekamas pagal standarto ISO 6346-1995 reikalavimus. (Žr. Techninis aprašymas, 25 psl.o) punktas)
1.23.34 | Identifikacinis numeris (BIC kodas (LTUU) + 6 skaitmenų serijinis numeris + 1 patikrinimo skaitmuo). | Kiekvieno konteinerio identifikacinis numeris ir savininko pavadinimas tiekėjui bus pateiktas po sutarties pasirašymo; | Identifikavimo numeris (BIC kodas (LTUU) + 6 skaitmenų serijos numeris + 1 kontrolinis skaitmuo): Kiekvieno konteinerio identifikavimo numeris ir savininko vardas, pavardė bus įrašytas pirkėjui pateikus. (Žr. Techninis aprašymas, 25 psl.o) punktas)
1.23.35 | CSC lentelės tvirtinimas | Kniedėmis turi būti pritvirtinta CSC lentelė, patvirtinanti konteinerio atitikimą 1972 m. Muitinės konvencijos dėl konteinerių ir Tarptautinės konvencijos dėl saugių konteinerių reikalavimus. | CSC lentelė, patvirtinanti konteinerio atitiktį 1972 m. Muitinės konvencijos dėl konteinerių ir Tarptautinės konvencijos dėl saugių konteinerių reikalavimus bus pritvirtinta kniedėmis.(Žr.Techninis aprašymas, 25 psl.o) punktas)
1.24 | Garantija barokamerai bei konteinerinei sistemai | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai. Oro kompresoriui ne mažiau, kaip 36 mėnesiai. | Baro kameros sistemai ir konteineriui taikoma 24 mėnesių garantija. Oro kompresoriui taikoma 36 mėnesių garantija.(Žr.Techninis aprašymas, 4 psl. 0.10 punktą)
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. 6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. 7. Tiekėjui pristačius mobiliąją barokamerą ji turi būti visiškai sukomplektuota ir paruošta darbui, su visais kasdieninei techninei priežiūrai reikalingais įrankiais, prietaisais, sutvarkytais techniniais dokumentais. 8. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas (teoriniai ir praktiniai mokymai) dirbti, bei atlikti techninę priežiūrą su prietaisu/preke.
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos |  | HAUX-LIFE-SUPPORT GmbH
ministerijos
| Direktoriaus pavaduotoja |  | Vadovas
| atliekanti direktoriaus funkcijas |  | Torsten Haux
Aistė Garunkštytė
Individuali G. Krakausko įmonė „DIUGONIS“
direktorius
Gintautas Krakauskas