PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2024 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1S-19

Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | Gilaus šaldymo šaldiklis, Nr. 5933/2024/GMC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data | 2024-11-23 | Sutarties numeris |  |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | Vilniaus universitetas |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 211950810 |
|  | 1.1.3. Adresas | Universiteto 3, Vilnius, LT-01513 |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | LT119508113 |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT537300010002460768 |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas | AB Swedbank, 73000 |
|  | 1.1.7. Telefonas | +370 5 268 7000 |
|  | 1.1.8. El. paštas | infor@cr.vu.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas | Kancleris Raimundas Balčiūnaitis |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | Vilniaus universiteto rektoriaus 2021-09-16 įgaliojimas Nr. RI-328 |
| 1.2. Tiekėjas | 1.2.1. Pavadinimas | UAB „Elymus“ |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas | 122043642 |
|  | 1.2.3. Adresas | Suvalkų 5-1, Vilnius, LT-03106 |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas | LT220436411 |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT34 7044 0600 0109 0542 |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas | AB SEB bankas b. k. 7044 |
|  | 1.2.7. Telefonas | +37052650085 |
|  | 1.2.8. El. paštas | elymus@elymus.lt |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas | Direktorius Valdas Butvilas |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas | Įmonės įstatai |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų SABIS priėmimą |  |  |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  |  |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti Pirkėjui ultra žemos temperatūros gilaus šaldymo šaldiklį (toliau – Prekė). Išsamus Prekės aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamai Prekei nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“. |  |
| 3.2. Pirkimo numeris |  | 745629 |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  | Netaikoma |  |
| 4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |
| 4.1. Prekių pristatymo terminas, kai Prekės pristatomos vienu kartu |  | Tiekėjas Prekę (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Biotechnologijos Institutas, Saulėtekio al. 7, Vilnius. |  |
| 4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas |  | Tiekėjas turi teisę į Prekės pristatymo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Prekės tiekimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, Prekės pristatymo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų laikotarpiui. |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  | Netaikoma |  |
| 4.4. Dėl Prekių pristatymo dalimis vertės / apimties |  | Netaikoma |  |
| 4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai |  | Kartu su Preke pateikiami šie dokumentai: Prekės perdavimo-priėmimo aktas. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekė neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  | Fiksuotos kainos kainodara |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara |  | Pradinės Sutarties vertė yra 19232,68 Eur (devyniolika tūkstančių du šimtai trisdešimt du eurai, 68 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro 4038,87 Eur (keturi tūkstančiai trisdešimt aštuoni eurai, 87 ct). Sutarties kaina yra 23271,54 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt vienas euras, 54 ct) Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Prekės kiekį ir (ar) apimtį. |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  | Sutarties kaina bus perskaičiuojama: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo. 5.3.2. netaikoma; 5.3.3. netaikoma; 5.3.4. netaikoma. |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamos Prekės Sutartyje nurodytai kainai/įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekės kainos / įkainio be PVM. Perskaičiuota Sutarties kaina / Prekės įkainiai įforminami Susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo |  | Netaikoma |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  | Netaikoma |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius |  | Netaikoma |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  | Netaikoma |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  | Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokama visa Sutarties kaina. |  |
| 5.6. Avansas |  | Netaikoma |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  | Netaikoma |  |
| 6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  | Garantinis terminas Prekei, nustatomas Techninėje specifikacijoje. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekės perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekės perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos. |  |
| 6.2. Garantinė priežiūra |  | Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, privalo pašalinti Prekės trūkumus ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo. Prekės trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje. |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI |  |  |  |
| Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  | Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas Netesybomis (delspinigiais, bauda). |  |
| 8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  | Netaikoma |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotą kokybišką Prekę per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekę ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotos Prekės ar Prekės, turinčios trūkumų, kainos be PVM. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pareikalavimo. |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo |  | Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 (dešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  | Netaikoma |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  | Netaikoma |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  | Netaikoma |  |
| 9.9. Kitos netesybos |  | Netaikoma |  |
| 10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  | Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis nei 5 (penki) mėnesiai. |  |
| 10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |
| 11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. |  |  |
| 11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą; 11.2.2. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pristato Prekę, kuri neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekei; 11.2.3. jeigu Tiekėjas pažeidžia Prekės pristatymo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės Sutarties vertės; 11.2.4. Tiekėjas pažeidžia Prekės pristatymo ir terminus ir dėl Prekės pristatymo vėlavimo Prekė tampa nebereikalinga. |  |  |
| 12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos) |  |  |  |
| 12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas | Aplinkosauginiai kriterijai Prekei nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) II skyriaus 4.4.4.2. ir 4.4.4.4. papunkčius. |  |  |
| 12.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 12.3. Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos) teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 12.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos) |  |  |  |
| 13.1. | Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose. |  |  |
| 14. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |
| 14.1. Priedas Nr. 1 | Techninė specifikacija |  |  |
| 14.2. Priedas Nr. 2 | Pasiūlymas |  |  |
| 14.3. Priedas Nr. 3 | Prekių priėmimo-perdavimo aktas; sutarties pasirašymo momentui pridedama akto forma |  |  |
| 15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  | TIEKĖJAS |
| Kancleris Raimundas Balčiūnaitis |  |  | Direktorius Valdas Butvilas |
| Pasirašoma el. parašu |  |  | Pasirašoma el. parašu |

_______________

Sutarties priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – ultra žemos temperatūros gilaus šaldymo šaldiklis (toliau – prekė).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekės pristatymo vieta  – Biotechnologijos Institutas, Saulėtekio al. 7, Vilnius.

  - Lentelėje Nr. 1 nurodytas prekės kiekis yra tikslus ir vykdant sutartį nesikeis.

  - Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekė turi būti pristatoma 1 lentelėje nustatytais terminais.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Ultra žemos temperatūros gilaus šaldymo šaldiklis | 1 vnt. | ☐ | ☒ | per 30 k. d., su galimybe pratęsti 1 kartą 30 k. d. Sutartyje numatytomis sąlygomis |

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ultra žemos temperatūros gilaus šaldymo šaldiklis |  |  |  |
| 1. | Paskirtis | Ultra žemos temperatūros gilaus šaldymo šaldiklis | Ultra žemos temperatūros gilaus šaldymo šaldiklis |
| 2. | Šaldiklio tipas | Vertikalus. | Vertikalus Brošiūra MDF-DU703VH.pdf 1 psl. |
| 3. | Korpusas | Šaldiklio išorė pagaminta iš emaliniais dažais dengto plieno. | Šaldiklio išorė pagaminta iš emaliniais dažais dengto plieno. Brošiūra MDF-DU703VH.pdf 2 psl. |
| 4. | Durys | - Izoliuotos, užrakinamos išorinės durys sumontuotos ant masyvių vyrių, leidžiančių atlikti durų reguliavimą eksploatacijos metu ir ne mažiau nei 2 vidinės durys. - Durų atidarymo rankena su prispaudimo ritinėliu, užtikrinančiu patikimą durų uždarymą ir švelnų atidarymą. - Integruotas durų užraktas su vieta antriniam užraktui. - Daugiataškis durų tarpiklis, blokuojantis drėgmės patekimą ir pašalinantis prišalimą. Durų perimetro apšildymo sistema. | - Izoliuotos, užrakinamos išorinės durys sumontuotos ant masyvių vyrių, leidžiančių atlikti durų reguliavimą eksploatacijos metu ir ne mažiau nei 2 vidinės durys. “EZ latch.pdf” 2 psl. - Durų atidarymo rankena su prispaudimo ritinėliu, užtikrinančiu patikimą durų uždarymą ir švelnų atidarymą. “EZ latch.pdf” 2 psl. - Integruotas durų užraktas su vieta antriniam užraktui. “EZ latch.pdf” 2 psl. - Daugiataškis durų tarpiklis, blokuojantis drėgmės patekimą ir pašalinantis prišalimą. Durų perimetro apšildymo sistema. “EZ latch.pdf” 2 psl. |
| 5. | Vakuumo eliminavimas | Automatinis vakuumo eliminavimo portas su šildomu vožtuvu išorinėse duryse. | Automatinis vakuumo eliminavimo portas su šildomu vožtuvu išorinėse duryse. Service manual.png Brošiūra MDF-DU703VH.pdf 2 psl. Dėl vožtuvo šildymo, pateikiame ištrauką iš Service instrukcijos. AIP = Auto air Intake Port (Automatinė oro įsiurbimo anga) service manual AIP.pdf Service manual.png |
| 6. | Papildomo sensoriaus įvedimo jungtis | Ne mažiau kaip 3 jungtys, ne mažesnio kaip 17 mm diametro. | 3 jungtys, 17 mm diametro „MDF-DU703VH-PE manual.pdf (106 psl.)“ |
| 7. | Temperatūros nustatymo diapazonas | Ne siauresniame intervale nei nuo -40 ºC iki -90 ºC | Nuo -40 ºC iki -90 ºC Brošiūra MDF-DU703VH.pdf 2 psl. |
| 8. | Temperatūros kontrolės diapazonas | Ne siauresniame intervale nei nuo -40 ºC iki -86 ºC | Nuo -40 ºC iki -86 ºC Brošiūra MDF-DU703VH.pdf 2 psl. |
| 9. | Termoizoliacijos tipas | Duryse ir korpuse turi būti naudojama vakuuminė termoizoliacinė plokštė, ne plonesnė nei 80 mm. | Duryse ir korpuse naudojama vakuuminė termoizoliacinė plokštė, 80 mm. VIP Plus. MDF-DU703VH-PE Technical Data Sheet.pdf |
| 10. | Šaldymo sistema | Išmanaus valdymo kaskadinė šaldymo sistema naudojanti invertorinius kompresorius ir aplinkai nekenksmingus natūralius šaltnešius. | Kaskadinė šaldymo sistema, naujos kartos, išmani. Naudojanti invertorinius kompresorius ir aplinkai nekenksmingus natūralius šaltnešius (HC) Brošiūra MDF-DU703VH.pdf 1 psl., 2 psl. |
| 11. | Kompresoriai ir elektros sąnaudos | Bendras kompresorių sistemos galingumas neturi viršyti 1500 W. Energijos sąnaudos ne daugiau kaip 5.5 kWh/parą, prie -80 °C temperatūros ir 4.5 kWh/parą, prie -70 °C temperatūros. | Bendras kompresorių sistemos galingumas 1500 W (du po 750 W). Energijos : 5.4 kWh/parą, prie -80 °C temperatūros 4.4 kWh/parą, prie -70 °C temperatūros. „MDF-DU703VH-PE Technical Data Sheet“ 1, 2 psl. |
| 12. | Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis) | Ne didesni nei 1100 x 890 x 1999 mm. Šaldiklis turi tilpti per 890 mm durų angą. Užima ne didesnį nei 0,93 m2 plotą ant grindų. | Išoriniai matmenys 1030 x 882 x 1993. Šaldiklis tilps per 890 mm durų angą, nes jo gylis 882 mm. Užimamas plotas ant grindų tik 0.91 m2. Brošiūra MDF-DU703VH.pdf 2 psl. „MDF-DU703VH-PE Technical Data Sheet“ 2 psl. |
| 13. | Kamera | Vidiniai matmenys (plotis x gylis x aukštis) ne mažiau kaip 860 x 600 x 1400 mm. Pagaminta iš emaliniais dažais dengto plieno. | Vidiniai matmenys (plotis x gylis x aukštis) 870 x 600 x 1400 Pagaminta iš dažais dengto plieno. Brošiūra MDF-DU703VH.pdf 2 psl. |
| 13. | Talpa | - Universali inventorinė sistema leidžianti pagal poreikį talpinti atskiruose lygiuose ne mažiau kaip 28800 vienetų ne mažesnius nei 5 cm aukščio mėgintuvėlius. - Pavyzdžius dėžutėse talpinantys ištraukiami stalčiai privalo būti atskiruose lygiuose. Kameros talpa ne mažiau nei 720 litrai. | 1. Bus pateikta inventorinė sistema SDR-624-P, 12 vnt. užpildanti 50% DU703VH šaldiklio ir talpinanti 28800 vienetų, 5 cm aukščio mėgintuvėlius. „PHCBi_Racks brochure.pdf“ 4 psl. 2. Ištraukiami stalčiai yra skirtinguose lygiuose. „PHCBi_Racks brochure.pdf“ 4 psl. iliustracija apačioje. Kameros talpa 729 litrai Brošiūra MDF-DU703VH.pdf 2 psl. |
| 15. | Skyriai | - Šaldiklio vidus padalintas ne mažiau nei į 4 skyrius. - Lentynos reguliuojamo aukščio su apkrova ne mažiau kaip 50 kg. Izoliuotos ne mažiau nei 2 vidinės durys su tarpikliais ir užraktais, uždarančios ne mažiau nei po du šaldiklio skyrius. | - Yra 3 lentynos dalinančios kamerą į keturis skyrius. Brošiūra MDF-DU703VH.pdf 2 psl. - Lentynos reguliuojamo aukščio su apkrova 50 kg. Izoliuotos 2 vidinės durys su tarpikliais ir užraktais, uždarančios po du šaldiklio skyrius. Brošiūra MDF-DU703VH.pdf 2 psl. EZ latch.pdf 1 psl. |
| 16. | Ekranas | Spalvotas LCD tipo, prisilietimui su apsauginėmis pirštinėmis, jautrus ekranas, ne mažesnės nei 10 colių įstrižainės. Grafinis palaikomos temperatūros atvaizdavimas pasirinktame laikotarpyje. Grafinis durų atidarymų skaičiaus ir trukmės atvaizdavimas. Ekrane nustatomas, programuojamas durų užraktas. | Spalvotas LCD tipo, prisilietimui su apsauginėmis pirštinėmis, jautrus ekranas, 10 colių įstrižainės. („MDF-DU703VH-PE Technical Data Sheet“ 1 psl.) Grafinis palaikomos temperatūros atvaizdavimas pasirinktame laikotarpyje. Grafinis durų atidarymų skaičiaus ir trukmės atvaizdavimas.( MDF-DU703VH-PE manual.pdf psl. 80) Ekrane nustatomas, programuojamas durų užraktas, galima sukurti iki 100 skirtingų vartotojų. Brošiūra MDF-DU703VH.pdf 1 psl. |
| 17. | Valdymas | Mikroprocesorinis | Mikroprocesorinis Brošiūra MDF-DU703VH.pdf 2 psl. |
| 18. | Šaldymo sistema | Du invertorinio tipo kompresoriai dirbantys skirtingais greičiais; Sistema užpildyta natūralių angliavandenių šaltnešiais. | Du invertorinio tipo kompresoriai dirbantys skirtingais greičiais; Sistema užpildyta natūralių angliavandenių šaltnešiais. Brošiūra MDF-DU703VH.pdf 1 psl., 2 psl. |
| 19. | Filtras | Lengvai keičiamas, su priėjimu iš šaldiklio priekio. | Lengvai keičiamas, su priėjimu iš šaldiklio priekio. MDF-DU703VH-PE manual.pdf 93 psl. |
| 20. | Kompresoriaus apsauga nuo perkaitimo | Būtina, su pranešimo parodymo ekrane funkcija. | Yra kompresoriaus temperatūros aliarmas. „MDF-DU703VH-PE manual.pdf (106 psl.)“ Alarm A06-A07 su LCD ekrane parodymo funkija. „MDF-DU703VH-PE manual.pdf (90 psl.)“ |
| 21. | Jungtys ir sąsajos | USB, su galimybe perkelti duomenis CSV formatu tik autorizuotam vartotojui. | USB, su galimybe perkelti duomenis CSV formatu tik autorizuotam vartotojui. „MDF-DU703VH-PE manual.pdf (75, 77 psl.)“ Jeigu yra įjungta apsauga, visos duomenų eksportavimo ir nustatymų funkcijos veikia tik vartotojui prisijungus su savo prisijungimo duomenimis. Visa tai išsaugojama atmintyje. |
| 22. | Apsauga | Ne mažiau nei skirtingi 3 būdai durų užraktui valdyti. Vienas iš jų – veido atpažinimo funkcija. | Yra 3 elektroniniai užrakinimo būdai: Veido atpažinimas, NFC kortelių skaitytuvas (būtų užsakoma papildomai), elektroninis slaptažodis. Taip pat ir mechaniniai kaip spyna rakinama raktu arba pakabinama spyna. MDF-DU703VH-PE Technical Data Sheet 1 psl. |
| 23. | Aliarmu sistema | Būtinos funkcijos: 1. Visų sutrikimų garsinis ir vizualinis aliarmas, ribotas distancinis aliarmas: 1.1. kai kameros temperatūra viršijama arba yra per žema įspėjimas rodomas ekrane, kartu su garsiniu signalu. Distancinis aliarmas įsijungia su 15 minučių uždelsimu. 1.2. Garsinis, vizualinis ir distancinis aliarmas sutrikus elektros energijos tiekimui; 1.3. Vizualinis ir garsinis atidarytų durų aliarmas; 1.4 Vidinės baterijos keitimo įspėjimas; 1.6. Išorinės temperatūros ribų pažeidimo aliarmas (ribose nuo 0 °C iki 35 °C) rodomas ekrane; 1.7. Filtro keitimo įspėjimas. 2. Specialus kontaktinis terminalas aliarmo signalo distanciniam perdavimui (DC30V, 2A, trijų kontaktų). | Būtinos funkcijos: 1. Visų sutrikimų garsinis ir vizualinis aliarmas, ribotas distancinis aliarmas: 1.1. kai kameros temperatūra viršijama arba yra per žema įspėjimas rodomas ekrane, kartu su garsiniu signalu. Distancinis aliarmas įsijungia su 15 minučių uždelsimu. MDF-DU703VH-PE manual.pdf 63, 90 psl. 1.2. Garsinis, vizualinis ir distancinis aliarmas sutrikus elektros energijos tiekimui; 1.3. Vizualinis ir garsinis atidarytų durų aliarmas; 1.4 Vidinės baterijos keitimo įspėjimas; 1.6. Išorinės temperatūros ribų pažeidimo aliarmas (ribose nuo 0 °C iki 35 °C) rodomas ekrane; 1.7. Filtro keitimo įspėjimas. (Notification: Temp Control Risk. N06: Filter Error.) MDF-DU703VH-PE manual.pdf (90; 91;106 psl.) 2. Specialus kontaktinis terminalas aliarmo signalo distanciniam perdavimui (DC30V, 2A, trijų kontaktų). MDF-DU703VH-PE manual.pdf (18 psl.) |
| 24. | Baterija | Būtina Integruota baterija palaikanti valdiklio darbą dingus elektros energijai | Švino akumuliatorius, 12 V nuolatinė srovė, 7 000 mAh, automatinis įkrovimas MDF-DU703VH-PE manual.pdf (106 psl.) |
| 25. | Ne mažiau nei 4 ratukai | Būtina ne mažiau nei 4 vnt. Ne mažiau 2 iš jų su stabdžiais | 4 vnt. 2 iš jų su stabdžiais Brošiūra MDF-DU703VH.pdf 2 psl. |
| 26. | Maitinimo įtampa | 230 V, 50 Hz. | 230 V, 50 Hz. Brošiūra MDF-DU703VH.pdf 2 psl. |
| 27. | Triukšmingumas | Ne didesnis nei 52 dB | 52 dB Brošiūra MDF-DU703VH.pdf 2 psl. |
| 28. | Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas* | Būtinas (gamintojo apmokyto ir sertifikuoto specialisto) gyvai VU patalpose arba nuotoliniu būdu. Reiktų apmokyti ne mažiau nei tris VU darbuotojųs. | Apmokymai bus pravesti kaip nurodyta reikalavimuose. |
| 29. | Garantija* | Ne mažiau kaip 36 mėn. įrenginiui ir ne mažiau kaip 48 mėn. kompresoriams | 36 mėn. įrenginiui ir 48 mėn. kompresoriams |
| 30. | CE ženklinimas | Būtinas | CE sertifikuota |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.2.  ir 4.4.4.4. papunkčiais.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Energijos sąnaudos ne daugiau kaip 5.5 kWh/parą, prie -80 °C temperatūros ir 4.5 kWh/parą, prie -70 °C temperatūros. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti šią atitiktį įrodantį dokumentą. ​​MDF-DU703VH-PE Technical Data Sheet, 3 psl. |
| ‍2. | Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. | Prekei taikomi numatyti ilgesni garantijos terminai. Dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. |

.

Sutarties priedas Nr. 2

PASIŪLYMAS

Sutarties priedas Nr. 3

PREKIŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

Vilnius, 2024-   -

[Pavadinimas], kurios adresas yra [adresas], laiku [pristatė/nepristatė] prekes, o Vilniaus universitetas, registruotas adresu Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, atstovaujamas [Pareigos, Vardas, Pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas], [priėmė/nepriėmė] prekes pagal 2024  m. ________ mėn. __ d. Prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ___________.

[išvardinamos konkrečios prekės]

| PIRKĖJAS Vilniaus universitetas, Įmonės kodas 211950810, PVM mokėtojo kodas LT119508113, Adresas: Universiteto 3, Vilnius, LT-01513 A/s LT537300010002460768 AB „Swedbank“ Banko kodas 73000 [Vardas, Pavardė] _____________________________ (parašas) | PARDAVĖJAS [Pavadinimas] Įmonės kodas: xxxxxxxxx PVM mokėtojo kodas: xxxxx Adresas: xxxxxxxxx A/s: xxxxxxxxx Bankas: xxxxxxxxxxxxxxx Banko kodas: xxxxxxxxx [Vardas, Pavardė] _________________________ (parašas) |
| --- | --- |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.