{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":101,"n_cols":6,"rows_kept":101,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Centrinės monitoravimo stotys"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (Tiekėjo siūlomi techninės specifikacijos parametrai)"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
[]
["1.","Paciento gyvybinių funkcijų monitoriai ir centrinė monitoravimo stotis su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)"]
["1.1.","Paciento gyvybinių funkcijų monitorius",8,"vnt.","Philips Healthcare \"IntelliVue MX550\""]
["1.1.1.","Modulinis paciento gyvybi-nių funkcijų monitorius su galimybe praplėsti matavimų spektrą ateityje, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms",null,null,null,"Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius su galimybe praplėsti matavimų spektrą ateityje, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms\nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 19 psl. ; MX550.pdf, 2 psl."]
["1.1.2.","Monitoriaus konstrukcija: 1. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai;2. Standartinės USB jungtys ≥ 2 vnt.;3. Integruota standartinė tinklo jungtis RJ45 arba lygiavertė;4. Monitorius turi būti suderinamas su siūlomais transportiniais paciento moduliais;",null,null,null,"1. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai  \nMX550 Brochure.pdf, 6 psl.\n2. USB jungtys 2  \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 488 psl. \n3. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė (LAN)  \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 488 psl. \n4. Monitorius suderinamas su matavimų moduliais        \nMX550.pdf, 9 psl."]
["1.1.3.","Ekranas:1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2. Ekrano įstrižainė ≥ 38 cm (15 colių) 3. Raiška ≥ (1024 x 768) taškų 4. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6",null,null,null,"1. Spalvotas, skytųjų kristalų LCD, lietimui jautrus ekranas\nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 19, 516 psl.;\nMX550.pdf, 11 psl.\n2. Ekrano įstrižainė 15 colių   \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 516 psl. \n3. Raiška 1280 x 768 taškų  \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 516 psl. \n4. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu 6   \nMX550.pdf, 2 psl."]
["1.1.4.","Elektros maitinimo šaltinis: 230 V, 50 Hz ",null,null,null,"1. 230V, 50 Hz elektros tinklas\nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 502 psl.   \n"]
["1.1.5.","Monitoriaus palaikoma-komplektuojama specializuota programa, skirta ST ir/ar QT segmento analizei",null,null,null,"ST, QT segmento analizė\nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 190, 204 psl."]
["1.1.6.","Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis: atminties trukmė ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos",null,null,null,"Atminties trukmė 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos\nMX550.pdf, 7 psl."]
["1.2.","Transportinis paciento modulis",8,"vnt.","Philips Healthcare \"IntelliVue X3\""]
["1.2.1.","Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis:1. Modulis tvirtinamas modulinio paciento monitoriaus korpuse ir komplektuojamas su atskira transportinio monitoriaus stotele arba išorinėje tvirtinimo stotelėje, jun-giant viena jungtimi;2. Bendra jungtis informacijos perdavimui ir maitinimui. Ne daugiau kaip 1 kabelis informacijai perduoti ir maitinti modulį;",null,null,null,"1. Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis. Modulis tvirtinamas paciento monitoriaus korpuse.\nX3 TDS.pdf, 1 psl.;\nX3 Brochure.pdf, 2 psl.\n2. Bendra jungtis informacijos perdavimui ir maitinimui. 1 kabelis informacijai perduoti ir maitinti modulį;\nX3.pdf, 20 psl."]
["1.2.2.","Transportinio monitoriaus ekranas:1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2. Ekrano įstrižainė ≥ 6“ 3.  Ekrano raiška ≥ 640 x 240 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojamos  ≥ 3 kreivės 5. Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos",null,null,null,"1. Spalvotas, skystųjų kristalų LCD, lietimui jautrus ekranas  \nX3 TDS.pdf, 7 psl.\n2. Ekrano įstrižainė 6.1 colių   \nX3 TDS.pdf, 2 psl.\n3. Ekrano raiška 1024 x 480.  \nX3 TDS.pdf, 7 psl.\n4. Vienu metu ekrane vaizduojamos 3 kreivės.  \nX3 TDS.pdf, 2 , 22 psl.\n5. Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos.      \nX3 TDS.pdf, 3 psl."]
["1.2.3.","Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas, maitinant iš šio vieno akumuliatoriaus ≥ 240 min.",null,null,null,"1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) ; modulio veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio 300 min (5 valandas).  \nX3 TDS.pdf, 1 psl.\n2. Galimybė vartotojui savarankiškai pakeisti modulio akumuliatorių.   \nX3 TDS.pdf, 1 psl."]
["1.2.4.","Transportinio monitoriaus registruojami parametrai:1. EKG 2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD)3. Kvėpavimas 4. SpO2 5. Temperatūra 6. Neinvazinis kraujospūdis7. Invazinis kraujospūdis (2 kanalai)",null,null,null,"Transportinio monitoriaus registruojami parametrai: \n1. EKG \nX3.pdf, 16 psl.\n2. Kvėpavimas \nX3.pdf, 16 psl.\n3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) \nX3.pdf, 16 psl.\n4. SpO2 \nX3.pdf, 16 psl.\n5. Temperatūra \nX3.pdf, 16 psl.\n6. Neinvazinis kraujospūdis \nX3.pdf, 16 psl.\n7. Invazinis kraujospūdis (2 kanalai)\nX3.pdf, 16 psl."]
["1.2.5.","Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui:"]
["1.2.6.","EKG derivacijų kanalai ne mažiau nei trys: I, II, III",null,null,null,"EKG derivacijų kanalai - I, II, III      \nX3.pdf, 120 psl."]
["1.2.7.","ŠSD matavimo ribos ne siauriau 20-300 k/min",null,null,null,"ŠSD matavimo ribos: 15 - 300 k/min.   \nX3.pdf, 321 psl."]
["1.2.8.","ST segmento matavimas",null,null,null,"ST segmento matavimas           \nX3.pdf, 321 psl."]
["1.2.9.","Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauriau 0-155 k/min",null,null,null,"Kvėpavimo dažnio ribos: 0 - 170 k/min. \nX3.pdf, 323 psl."]
["1.2.10.","Būtinas apnėjos aptikimas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą",null,null,null,"Apnėjos aptikimas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą.    \nX3.pdf, 324 psl."]
["1.2.11.","Reikalavimai SpO2 kanalui:"]
["1.2.12.","SpO2 matavimo diapazonas ne siauresnis nei 1 - 100 %",null,null,null,"SpO2 matavimo diapazonas: 0 - 100 %     \nX3.pdf, 325 psl."]
["1.2.13.","SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu ≤ ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%)",null,null,null,"SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu: 2% (SpO2 diapazone 70% - 100%)\nX3.pdf, 325 psl."]
["1.2.14.","Pulso matavimo ribos ne siauriau nei 30 – 230 k./min",null,null,null,"Pulso matavimo ribos: 30 - 300 k/min.       \nX3.pdf, 325 psl."]
["1.2.15.","Perfuzijos indekso matavimas",null,null,null,"Perfuzijos indekso matavimas         \nX3.pdf, 179 psl."]
["1.2.16.","Reikalavimai temperatūros kanalui:"]
["1.2.17.","Temperatūros matavimo diapazonas ne siauriau nei 0 - 45°C",null,null,null,"Temperatūros matavimo diapazonas: -1 - 45 °C         \nX3.pdf, 337 psl."]
["1.2.18.","Temperatūros matavimo paklaida ne daugiau nei 0,1 °C",null,null,null,"Temperatūros matavimo paklaida: 0,1 °C (visame matavimo diapazone)\nX3.pdf, 337 psl."]
["1.2.19.","Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:"]
["1.2.20.","Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas oscilometrinis arba lygiavertis",null,null,null,"Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Oscilometrinis     \nX3.pdf, 193 psl."]
["1.2.21.","Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas ne siauresnis nei 15 – 250 mmHg",null,null,null,"Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas: 10 - 270 mmHg      \nX3.pdf, 333 psl."]
["1.2.22.","Darbo režimai ne mažiau kaip 3: rankinis, periodinis, STAT",null,null,null,"Darbo režimai: Rankinis, periodinis, STAT      \nX3.pdf, 194 psl."]
["1.2.23.","Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:"]
["1.2.24.","Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas ne siauresnis nei (-40) - (+340) mmHg",null,null,null,"Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas (-40) - (+360) mmHg\nX3.pdf, 335 psl."]
["1.2.25.","Invazinio kraujo spaudimo matavimo paklaida ne daugiau ±4% arba ±4 mmHg",null,null,null,"Invazinio kraujo spaudimo matavimo paklaida ±4% arba ±4 mmHg\nX3.pdf, 335 psl."]
["1.2.26.","Bendri reikalavimai transportiniams monitoriams:"]
["1.2.27.","Transportinio monitoriaus svoris ≤ 2 kg",null,null,null,"Transportinio monitoriaus svoris: 1.4 kg.        \nX3.pdf, 313 psl."]
["1.2.28.","Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai:1. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius2. Baterijos statuso indikatorius",null,null,null,"Monitoriaus LED indikatoriai: \n1. Maitinimo indikatorius \n2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius \n3. Baterijos krovimo indikatorius   \nX3.pdf, 315 psl."]
["1.2.29.","Monitorius jungiamas prie komplektuojamos centrinės stebėjimo stoties laidiniu (būtina standartinė RJ45 jungtis arba lygiavertė) arba belaidžiu būdu ir perduoda į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus",null,null,null,"Monitorius jungiasi prie komplektuojamos centrinės stebėjimo stoties  laidiniu būdu (RJ45 jungtis) ir perduoda į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus. \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 488 psl. ; \nPIC iX.pdf, 1 psl. ; \nX3.pdf, 50 psl."]
["1.2.30.","Komplektuojama su:1. EKG kabelis, 3 elektrodų – 1 vnt.;2. SpO2 daviklis, daugkartinio naudojimo, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu – 1 vnt.;3. Manžetės, NIPB matavimui, daugkartinio naudojimo, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele – 2 vnt. (dviejų skirtingų dydžių);4. Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis, daugkartinio naudojimo – 1 vnt.;5. Kabelis IBP matavimo daviklio prijungimui prie monitoriaus, daugkartinio naudojimo – 1 vnt.; (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti techninės specifikacijos 1.2.30. papunktyje nurodytos įrangos arba priemonių kiekius (vnt., kompl. ir pan.).)",null,null,null,"1. EKG kabelis 3 elektrodų. \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 459 psl.\"\n2. Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu.        \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 467 psl.; \nReusable_SpO2_Sensors.pdf, 1, 2 psl.\n3. Dviejų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele. \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 463 psl.\n4. Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis: daugkartinio naudojimo.     \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 473 psl.  \n5. Kabelis IBP matavimo daviklio prijungimui prie monitoriaus, daugkartinio naudojimo - 1 vnt.\nX3.pdf, 294 psl. Tiekėjo patvirtinimas.pdf"]
["1.3.","Centrinė monitoravimo stotis",2,"vnt.","Philips Healthcare \"PIC iX\""]
["1.3.1.","Centrinė monitoravimo sto-tis turi sujungti gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą",null,null,null,"Centrinė monitoravimo stotis sujungia gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą.    \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 17 psl."]
["1.3.2.","Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės:1. Galimybė pajungti į vieną centrinę monitoravimo stotį ne mažiau kaip 16 pacientų2. Galimybė pasirinkti vaizduojamų ne mažiau 3 kreivių vienam ligoniui",null,null,null,"Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės:\nPIC_iX Instrukcija.pdf, 1, 49 psl. \n1.Galimybė prijungti 2 nepriklausomų monitorių ( 1 stoties monitorius atspindi 16 pacientų (paciento monitorių) informaciją)\nPIC_iX Instrukcija.pdf, 294 psl.    \n2. Galimybė pasirinkti imtinai 4 kreives vienam ligoniui.    \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 294 psl.  "]
["1.3.3.","Būtina matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje, ne mažiau kaip 96 val. monitoravimo duomenų.",null,null,null,"Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje: 7 dienos (168 val.) monitoravimo duomenų. \nPIC iX.pdf, 4 psl."]
["1.3.4.","Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai",null,null,null,"Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai. \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 99, 101 psl."]
["1.3.5.","Ataskaitų spausdini-mas komplektuojamu prie centrinės moni-toravimo stoties pri-jungtu spausdintuvu",null,null,null,"Ataskaitų spausdinimas koplektuojamu prie centrinės monitoravimo stoties prijungtu spausdintuvu \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 230, 262 psl."]
["1.3.6.","Vienu metu rodomų įrenginių skaičius ekrane ≥ 16 įrenginių",null,null,null,"Vienu metu rodomų įrenginių skaičius ekrane: 16 įrenginių. \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 294 psl."]
["1.3.7.","Bazinė centrinės monitoravimo stoties komplektacija:1. Kompiuteris su ekranu, kurio įstrižainė ≥ 21.5 colio, skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų; 2. Klaviatūra, pelė ir papildomas ekranas (gali būti lietimui jautrus) – 1 kompl.  3. Lazerinis spausdintumas – 1 vnt.4. Pakabinamas TV ≥ 55“ – 1 vnt.",null,null,null,"Bazinė stebėjimo stoties komplektacija: \n1.Kompiuteris su ekranu, kurio įstrižainė 23.8 colio, skiriamoji geba  1920 x 1080 taškų - 1 vnt.  \nPIC_iX Instrukcija.pdf 295 psl.; \nHP kompiuteris.pdf, 3 psl.;\nmonitorius.pdf, 1 psl;\n2. Klaviatūra, pelė ir papildomas ekranas - 1 kompl. \nPIC_iX Instrukcija.pdf 295 psl.; \nmonitorius.pdf, 1 psl; \nV7 pele.pdf, 1 psl.; \nHP klaviatura.pdf, 1 psl.\n3. Lazerinis spausdintuvas - 1 vnt.\nHP Spausdintuvas.pdf, 1 psl.   \n4. Pakabinamas TV 55\" - 1 vnt.\nTCL_55V6B.pdf, 2 psl.\n(Kompiuteris su monitoriumi ir priedais pagal reikalavimus bus pateikiamas kartu su visa įranga)"]
[]
["2.","Paciento gyvybinių funkcijų monitoriai ir centrinė monitoravimo stotis su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)"]
["2.1.","Paciento gyvybinių funkcijų monitorius",6,"vnt.","Philips Healthcare \"IntelliVue MX550\""]
["2.1.1.","Modulinis paciento gyvybi-nių funkcijų monitorius su galimybe praplėsti matavimų spektrą ateityje, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms",null,null,null,"Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius su galimybe praplėsti matavimų spektrą ateityje, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms\nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 19 psl. ; MX550.pdf, 2 psl."]
["2.1.2.","Monitoriaus konstrukcija: 1. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai;2. Standartinės USB jungtys ≥ 2 vnt.;3. Integruota standartinė tinklo jungtis RJ45 arba lygiavertė;4. Monitorius turi būti suderinamas su siūlomais transportiniais paciento moduliais;",null,null,null,"1. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai  \nMX550 Brochure.pdf, 6 psl.\n2. USB jungtys 2  \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 488 psl. \n3. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė (LAN)  \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 488 psl. \n4. Monitorius suderinamas su matavimų moduliais        \nMX550.pdf, 9 psl."]
["2.1.3.","Ekranas:1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2. Ekrano įstrižainė ≥ 38 cm (15 colių) 3. Raiška ≥ (1024 x 768) taškų 4. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6",null,null,null,"1. Spalvotas, skytųjų kristalų LCD, lietimui jautrus ekranas\nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 19, 516 psl.;\nMX550.pdf, 11 psl.\n2. Ekrano įstrižainė 15 colių   \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 516 psl. \n3. Raiška 1280 x 768 taškų  \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 516 psl. \n4. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu 6   \nMX550.pdf, 2 psl."]
["2.1.4.","Elektros maitinimo šaltinis: 230 V, 50 Hz ",null,null,null,"1. 230V, 50 Hz elektros tinklas\nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 502 psl.   \n"]
["2.1.5.","Monitoriaus palaikoma-komplektuojama specializuota programa, skirta ST ir/ar QT segmento analizei",null,null,null,"ST, QT segmento analizė\nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 190, 204 psl."]
["2.1.6.","Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis: atminties trukmė ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos",null,null,null,"Atminties trukmė 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos\nMX550.pdf, 7 psl."]
["2.2.","Transportinis paciento modulis",6,"vnt.","Philips Healthcare \"IntelliVue X3\""]
["2.2.1.","Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis:1. Modulis tvirtinamas modulinio paciento monitoriaus korpuse ir komplektuojamas su atskira transportinio monitoriaus stotele arba išorinėje tvirtinimo stotelėje, jun-giant viena jungtimi;2. Bendra jungtis informacijos perdavimui ir maitinimui. Ne daugiau kaip 1 kabelis informacijai perduoti ir maitinti modulį;",null,null,null,"1. Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis. Modulis tvirtinamas paciento monitoriaus korpuse.\nX3 TDS.pdf, 1 psl.;\nX3 Brochure.pdf, 2 psl.\n2. Bendra jungtis informacijos perdavimui ir maitinimui. 1 kabelis informacijai perduoti ir maitinti modulį;\nX3.pdf, 20 psl."]
["2.2.2.","Transportinio monitoriaus ekranas:1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2. Ekrano įstrižainė ≥ 6“ 3.  Ekrano raiška ≥ 640 x 240 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojamos  ≥ 3 kreivės 5. Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos",null,null,null,"1. Spalvotas, skystųjų kristalų LCD, lietimui jautrus ekranas  \nX3 TDS.pdf, 7 psl.\n2. Ekrano įstrižainė 6.1 colių   \nX3 TDS.pdf, 2 psl.\n3. Ekrano raiška 1024 x 480.  \nX3 TDS.pdf, 7 psl.\n4. Vienu metu ekrane vaizduojamos 3 kreivės.  \nX3 TDS.pdf, 2 , 22 psl.\n5. Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos.      \nX3 TDS.pdf, 3 psl."]
["2.2.3.","Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas, maitinant iš šio vieno akumuliatoriaus ≥ 240 min.",null,null,null,"1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) ; modulio veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio 300 min (5 valandas).  \nX3 TDS.pdf, 1 psl.\n2. Galimybė vartotojui savarankiškai pakeisti modulio akumuliatorių.   \nX3 TDS.pdf, 1 psl."]
["2.2.4.","Transportinio monitoriaus registruojami parametrai:1. EKG 2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD)3. Kvėpavimas 4. SpO2 5. Temperatūra 6. Neinvazinis kraujospūdis7. Invazinis kraujospūdis (2 kanalai)",null,null,null,"Transportinio monitoriaus registruojami parametrai: \n1. EKG \nX3.pdf, 16 psl.\n2. Kvėpavimas \nX3.pdf, 16 psl.\n3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) \nX3.pdf, 16 psl.\n4. SpO2 \nX3.pdf, 16 psl.\n5. Temperatūra \nX3.pdf, 16 psl.\n6. Neinvazinis kraujospūdis \nX3.pdf, 16 psl.\n7. Invazinis kraujospūdis (2 kanalai)\nX3.pdf, 16 psl."]
["2.2.5.","Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui:"]
["2.2.6.","EKG derivacijų kanalai ne mažiau nei trys: I, II, III",null,null,null,"EKG derivacijų kanalai - I, II, III      \nX3.pdf, 120 psl."]
["2.2.7.","ŠSD matavimo ribos ne siauriau 20-300 k/min",null,null,null,"ŠSD matavimo ribos: 15 - 300 k/min.   \nX3.pdf, 321 psl."]
["2.2.8.","ST segmento matavimas",null,null,null,"ST segmento matavimas           \nX3.pdf, 321 psl."]
["2.2.9.","Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauriau 0-155 k/min",null,null,null,"Kvėpavimo dažnio ribos: 0 - 170 k/min. \nX3.pdf, 323 psl."]
["2.2.10.","Būtinas apnėjos aptikimas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą",null,null,null,"Apnėjos aptikimas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą.    \nX3.pdf, 324 psl."]
["2.2.11.","Reikalavimai SpO2 kanalui:"]
["2.2.12.","SpO2 matavimo diapazonas ne siauresnis nei 1 - 100 %",null,null,null,"SpO2 matavimo diapazonas: 0 - 100 %     \nX3.pdf, 325 psl."]
["2.2.13.","SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu ≤ ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%)",null,null,null,"SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu: 2% (SpO2 diapazone 70% - 100%)\nX3.pdf, 325 psl."]
["2.2.14.","Pulso matavimo ribos ne siauriau nei 30 – 230 k./min",null,null,null,"Pulso matavimo ribos: 30 - 300 k/min.       \nX3.pdf, 325 psl."]
["2.2.15.","Perfuzijos indekso matavimas",null,null,null,"Perfuzijos indekso matavimas         \nX3.pdf, 179 psl."]
["2.2.16.","Reikalavimai temperatūros kanalui:"]
["2.2.17.","Temperatūros matavimo diapazonas ne siauriau nei 0 - 45°C",null,null,null,"Temperatūros matavimo diapazonas: -1 - 45 °C         \nX3.pdf, 337 psl."]
["2.2.18.","Temperatūros matavimo paklaida ne daugiau nei 0,1 °C",null,null,null,"Temperatūros matavimo paklaida: 0,1 °C (visame matavimo diapazone)\nX3.pdf, 337 psl."]
["2.2.19.","Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:"]
["2.2.20.","Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas oscilometrinis arba lygiavertis",null,null,null,"Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Oscilometrinis     \nX3.pdf, 193 psl."]
["2.2.21.","Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas ne siauresnis nei 15 – 250 mmHg",null,null,null,"Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas: 10 - 270 mmHg      \nX3.pdf, 333 psl."]
["2.2.22.","Darbo režimai ne mažiau kaip 3: rankinis, periodinis, STAT",null,null,null,"Darbo režimai: Rankinis, periodinis, STAT      \nX3.pdf, 194 psl."]
["2.2.23.","Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:"]
["2.2.24.","Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas ne siauresnis nei (-40) - (+340) mmHg",null,null,null,"Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas (-40) - (+360) mmHg\nX3.pdf, 335 psl."]
["2.2.25.","Invazinio kraujo spaudimo matavimo paklaida ne daugiau ±4% arba ±4 mmHg",null,null,null,"Invazinio kraujo spaudimo matavimo paklaida ±4% arba ±4 mmHg\nX3.pdf, 335 psl."]
["2.2.26.","Bendri reikalavimai transportiniams monitoriams:"]
["2.2.27.","Transportinio monitoriaus svoris ≤ 2 kg",null,null,null,"Transportinio monitoriaus svoris: 1.4 kg.        \nX3.pdf, 313 psl."]
["2.2.28.","Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai:1. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius2. Baterijos statuso indikatorius",null,null,null,"Monitoriaus LED indikatoriai: \n1. Maitinimo indikatorius \n2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius \n3. Baterijos krovimo indikatorius   \nX3.pdf, 315 psl."]
["2.2.29.","Monitorius jungiamas prie komplektuojamos centrinės stebėjimo stoties laidiniu (būtina standartinė RJ45 jungtis arba lygiavertė) arba belaidžiu būdu ir perduoda į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus",null,null,null,"Monitorius jungiasi prie komplektuojamos centrinės stebėjimo stoties  laidiniu būdu (RJ45 jungtis) ir perduoda į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus. \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 488 psl. ; \nPIC iX.pdf, 1 psl. ; \nX3.pdf, 50 psl."]
["2.2.30.","Komplektuojama su:1. EKG kabelis, 3 elektrodų – 1 vnt.;2. SpO2 daviklis, daugkartinio naudojimo, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu – 1 vnt.;3. Manžetės, NIPB matavimui, daugkartinio naudojimo, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele – 2 vnt. (dviejų skirtingų dydžių);4. Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis, daugkartinio naudojimo – 1 vnt.;5. Kabelis IBP matavimo daviklio prijungimui prie monitoriaus, daugkartinio naudojimo – 1 vnt.; (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti techninės specifikacijos 2.2.30. papunktyje nurodytos įrangos arba priemonių kiekius (vnt., kompl. ir pan.).)",null,null,null,"1. EKG kabelis 3 elektrodų. \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 459 psl.\n2. Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu.        \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 467 psl.; \nReusable_SpO2_Sensors.pdf, 1, 2 psl.\n3. Dviejų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele. \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 463 psl.\n4. Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis: daugkartinio naudojimo.     \nIntelliVue MX Instrukcija.pdf, 473 psl.  \n5. Kabelis IBP matavimo daviklio prijungimui prie monitoriaus, daugkartinio naudojimo - 1 vnt.\nX3.pdf, 294 psl. Tiekėjo patvirtinimas.pdf"]
["2.3.","Centrinė monitoravimo stotis",2,"vnt.","Philips Healthcare \"PIC iX\""]
["2.3.1.","Centrinė monitoravimo sto-tis turi sujungti gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą",null,null,null,"Centrinė monitoravimo stotis sujungia gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą.    \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 17 psl."]
["2.3.2.","Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės:1. Galimybė pajungti į vieną centrinę monitoravimo stotį ne mažiau kaip 16 pacientų2. Galimybė pasirinkti vaizduojamų ne mažiau 3 kreivių vienam ligoniui",null,null,null,"Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės:\nPIC_iX Instrukcija.pdf, 1, 49 psl. \n1.Galimybė prijungti 2 nepriklausomų monitorių ( 1 stoties monitorius atspindi 16 pacientų (paciento monitorių) informaciją)\nPIC_iX Instrukcija.pdf, 294 psl.    \n2. Galimybė pasirinkti imtinai 4 kreives vienam ligoniui.    \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 294 psl.  "]
["2.3.3.","Būtina matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje, ne mažiau kaip 96 val. monitoravimo duomenų.",null,null,null,"Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje: 7 dienos (168 val.) monitoravimo duomenų. \nPIC iX.pdf, 4 psl."]
["2.3.4.","Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai",null,null,null,"Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai. \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 99, 101 psl."]
["2.3.5.","Ataskaitų spausdini-mas komplektuojamu prie centrinės moni-toravimo stoties pri-jungtu spausdintuvu",null,null,null,"Ataskaitų spausdinimas koplektuojamu prie centrinės monitoravimo stoties prijungtu spausdintuvu \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 230, 262 psl."]
["2.3.6.","Vienu metu rodomų įrenginių skaičius ekrane ≥ 16 įrenginių",null,null,null,"Vienu metu rodomų įrenginių skaičius ekrane: 16 įrenginių. \nPIC_iX Instrukcija.pdf, 294 psl."]
["2.3.7.","Bazinė centrinės monitoravimo stoties komplektacija:1. Kompiuteris su ekranu, kurio įstrižainė ≥ 21.5 colio, skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų; 2. Klaviatūra, pelė ir papildomas ekranas (gali būti lietimui jautrus) – 1 kompl.  3. Lazerinis spausdintumas – 1 vnt.4. Pakabinamas TV ≥ 55“ – 1 vnt.",null,null,null,"Bazinė stebėjimo stoties komplektacija: \n1.Kompiuteris su ekranu, kurio įstrižainė 23.8 colio, skiriamoji geba  1920 x 1080 taškų - 1 vnt.  \nPIC_iX Instrukcija.pdf 295 psl.; \nHP kompiuteris.pdf, 3 psl.;\nmonitorius.pdf, 1 psl;\n2. Klaviatūra, pelė ir papildomas ekranas - 1 kompl. \nPIC_iX Instrukcija.pdf 295 psl.; \nmonitorius.pdf, 1 psl; \nV7 pele.pdf, 1 psl.; \nHP klaviatura.pdf, 1 psl.\n3. Lazerinis spausdintuvas - 1 vnt.\nHP Spausdintuvas.pdf, 1 psl.   \n4. Pakabinamas TV 55\" - 1 vnt.\nTCL_55V6B.pdf, 2 psl.\n(Kompiuteris su monitoriumi ir priedais pagal reikalavimus bus pateikiamas kartu su visa įranga)"]